Załącznik nr 2 do SIWZ

ZESTAWIENIE ASORTYMENTOWO – CENOWE

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Zestawienie asortymentowo - cenowe przedmiotu zamówienia

„Cena brutto [PLN]”, będąca podstawą do wyliczenia punktów za cenę – otrzymujemy ze wzoru: „Wartość jednostkowa netto[PLN]” razy „Ilość zakupu” – daje „Wartość netto – [PLN]”, z której to wartości liczymy podatek vat i po dodaniu podatku vat do wartości netto otrzymujemy „Cenę brutto[PLN]”.

| Pakiet nr | Nazwa asortymentu | Ilość zakupu [szt.] | Wartość jednostkowa netto [PLN] | Wartość netto [PLN] | VAT [%] | Cena brutto [PLN] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Defibrylator z kardiowersją | 3 |  |  |  |  |
| 2. | Aparaty do znieczulenia ogólnego | 7 |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |  |
| 3. 1 | Kardiomonitory na salę wybudzeniową | 6 |  |  |  |  |
| 3. 2 | Centrala intensywnego nadzoru | 1 |  |  |  |  |
| Razem pakiet 3 |  |  |  |
| 4. | Respirator stacjonarny OIT | 2 |  |  |  |  |
| 5. | Kardiomonitor do aparatów do znieczulenia ogólnego | 7 |  |  |  |  |

................................................................

podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub posiadających pełnomocnictw

PAKIET 1 – Defibrylator z kardiowersją – 3 kpl.

Wykonawca:	                 ……………………………………………..

Nazwa i typ:	……………………………………………..

Producent/ Kraj :	……………………………………………..

Rok produkcji :	sprzęt fabrycznie nowy - nieużywany / min. 2017 – zgodnie z modyfikacją z dnia 18.05.2018

| L.P. | PARAMETRY TECHNICZNE | PARAMETR WYMAGANY | PARAMETR OCENIANY/ PUNKTACJA | PARAMETR OFEROWANY |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A. | PARAMETRY OGÓLNE |
|  | Defibrylacja dwufazowa i możliwość kardiowersji | TAK, opisać | – |  |
|  | Uniwersalne łyżki do defibrylacji dorosłych i dzieci (zintegrowane) | TAK, podać | – |  |
|  | Defibrylator wyposażony w metronom reanimacyjny Dopuszczono stały metronom - zgodnie z odpowiedziami z 18.05.2018 | TAK, podać | – |  |
|  | Wskaźnik jakości kontaktu ze skórą pacjenta na łyżkach defibrylujących lub ekranie defibrylatora. | TAK, podać | – |  |
|  | Energia maksymalna defibrylacji minimum 200 J | TAK, podać* | 200 - 300 J - 0 pkt.; >300 J - 10 pkt. |  |
|  | Min. 5 poziomów energii wyładowania w zakresie od maksimum 2J do maksymalnej energii. Poziomy energii ustawiane na płycie czołowej defibrylatora lub łyżkach defibrylujących. | TAK, podać* | 5 poziomów - 0 pkt.; >5 poziomów - 3 pkt.; |  |
|  | Czas ładowania do energii zadanej maksimum 10 sekund | TAK, podać* | 10 s - 0 pkt.; <10 s - 4 pkt.; |  |
|  | Defibrylacja ręczna – sterowanie ładowaniem i defibrylacją za pomocą łyżek | TAK, podać | – |  |
|  | Defibrylacja półautomatyczna (AED) | TAK, podać | – |  |
|  | Komendy głosowe oraz komunikaty na ekranie prowadzące proces reanimacji w trybie AED – w polskiej wersji językowej, zgodne z obowiązującymi wytycznymi ERC/PRC. | TAK, podać | – |  |
|  | Ekran monitora o przekątnej min. 5" | TAK, podać | – |  |
|  | Prezentacja wartości liczbowych, komunikatów i fal dynamicznych (minimum 2 kanały) | TAK, podać | – |  |
|  | Zintegrowany uchwyt do przenoszenia. | TAK, podać | – |  |
|  | Możliwość wykonania kardiowersji synchronizowanej zapisem z łyżek bądź z jednorazowych elektrod defibrylacyjnych. | TAK, opisać | – |  |
|  | Monitorowanie EKG z kabla ( minimum 3 odprowadzenia) oraz z elektrod defibrylujących. Kabel EKG minimum 3 odprowadzeniowy 1 szt. - na każde urządzenie | TAK, podać | – |  |
|  | Pomiar częstości pracy serca w zakresie min. 30-280 ud/min | TAK, podać | – |  |
|  | Regulacja wzmocnienia sygnału EKG ręczna i automatyczna lub defibrylator z ręczną regulacją wzmocnienia sygnału ekg w zakresie od 0,25 do 4 cm/mV z 5 stopniami wzmocnienia (0,25; 0,5; 1;2; 4 cm/mV) | TAK, podać | – |  |
|  | Alarmy dźwiękowe i wizualne | TAK, podać | – |  |
|  | Archiwizacja danych w pamięci wewnętrznej | TAK, podać | – |  |
|  | Wbudowana drukarka termiczna. Możliwość drukowania zapisu EKG, parametrów defibrylacji, wyników testu aparatu. | TAK, podać | – |  |
|  | Widoczny wskaźnik lub kontrolka sygnalizująca sprawność bądź niesprawność urządzenia. | TAK, podać | – |  |
|  | Zintegrowane zasilanie sieciowe 230V/50Hz oraz akumulatorowe, ładowarka akumulatora zintegrowana z urządzeniem. | TAK, podać | – |  |
|  | Akumulator bez efektu pamięci, wystarczający na minimum 2 godziny ciągłej pracy. | TAK, podać | – |  |
|  | Wskaźnik stanu naładowania akumulatora. | TAK, podać | – |  |
|  | Metronom reanimacyjny z możliwością ustawień rytmu częstości uciśnięć pacjentów zaintubowanych i nie zaintubowanych Dopuszczono stały metronom, pozostałe zapisy bez zmian - zgodnie z odpowiedziami z 18.05.2018 | TAK, podać | – |  |
|  | Codzienny autotest bez udziału użytkownika - wydruk automatyczny wyniku testu po jego wykonaniu | TAK, podać | – |  |
|  | Stymulacja przezskórna na wyposażeniu w każdym urządzeniu | TAK, podać | – |  |
|  | Możliwość wykonania stymulacji w trybach „na żądanie i asynchronicznym“ | TAK, podać | – |  |
|  | Częstotliwość w zakresie minimum 40 - 170 impulsów na minutę | TAK, podać | – |  |
|  | Natężenie prądu stymulacji w zakresie minimum 20-140 mA. | TAK, podać | – |  |
|  | W zestawie wielorazowy kabel do jednorazowych elektrod defibrylacyjnych i stymulacyjnych oraz min. dwa komplety elektrod jednorazowych dla dorosłych. | TAK, podać | – |  |
|  | Saturacja krwi tętniczej SpO2 na wyposażeniu w każdym urządzeniu |  |  |  |
|  | Zakres pomiaru saturacji minimum 70 – 100%. | TAK, podać | – |  |
|  | Zakres pomiarowy tętna minimum 30-240 uderzeń/min. | TAK, podać | – |  |
|  | Krzywa pletyzmograficzna oraz wartość liczbowa saturacji i tętna prezentowana na ekranie. | TAK, podać | – |  |
|  | W zestawie czujnik na palec typu klips wielorazowego użytku | TAK, podać | – |  |
|  | Możliwość dezynfekcji czujnika. | TAK, podać | – |  |
|  | Wózek pod zestaw reanimacyjny – dla 2 szt. defibrylatorów |  |  |  |
|  | Szkielet wózka, blat górny i czoła szuflad wykonane z materiału charakteryzującego się wysoką wytrzymałością i trwałością | TAK, podać | – |  |
|  | Wymiary zewnętrzne wózka: - Wysokość : 90 cm +/-10 cm - Szerokość: 85cm +/-10cm | TAK, Podać | – |  |
|  | Wózek przystosowany do szybkiego przemieszczania zestawu na terenie szpitala: - uchwyt transportowy wózka zintegrowany z korpusem, - wyposażony w kółka z blokadą min. dwóch przednich kółek - Waga wózka bez wyposażenia medycznego max 50 kg – zgodnie z modyfikacją z dnia 18.05.2018 | TAK, podać | – |  |
|  | Wyposażenie wózka: 5 szuflad Wysięgnik kroplówki Ramie obrotowe z półką pod defibrylator | TAK, podać | – |  |
|  | Kolory frontów szuflad - czerwone | TAK, podać | – |  |
| B. | INNE |  |  |  |
| 1 | Instrukcja obsługi i użytkowania w języku polskim, w formie papierowej i elektronicznej, skrócona wersja instrukcji obsługi i BHP w formie zalaminowanej (jeżeli Wykonawca posiada), paszport techniczny, karta gwarancyjna, wykaz punktów serwisowych, kopie dokumentów wraz z tłumaczeniem w przypadku oryginału w języku obcym: Certyfikat CE (jeżeli dotyczy) oraz Deklaracja Zgodności – wystawiona przez producenta wykazu czynności serwisowych, które mogą być wykonywane przez użytkownika samodzielnie nieskutkujące utratą gwarancji | TAK z dostawą | - |  |
| C. | Warunki gwarancji |  |  |  |
|  | Okres udzielonej gwarancji min. 24 miesiące | TAK, podać | 24 m – 0 pkt 36 m – 2,5 pkt. 48 m – 5 pkt. 60 m – 7,5 pkt. 72 m – 10 pkt |  |
| D. | Koszty eksploatacji pogwarancyjnej oraz obsługi serwisowej pogwarancyjnej |
|  | Materiały eksploatacyjne niezbędne do wymiany zgodnie z zaleceniami producenta w przeliczeniu na okres eksploatacji 6 lat – podać łączną cenę brutto | Podać | - |  |
|  | Częstotliwość wykonania przeglądów technicznych zalecanych przez producenta | podać | - |  |
|  | Wykonawca gwarantuje Zamawiającemu pełen zakres odpłatnej obsługi pogwarancyjnej w Polsce przez serwis firmy producenta w okresie co najmniej 10 lat od daty dostawy | TAK | - |  |
|  | Koszt rocznego, pełnego kontraktu serwisowego (wartość netto, waluta PLN) zawierającego wszystkie koszty (w tym m.in. wszystkie części zamienne i przeglądy), | TAK, podać | . |  |
|  | Koszt przeglądu technicznego urządzenia wraz z dojazdem do Zamawiającego oraz niezbędnymi do wymiany częściami, zalecanymi do wymiany przez producenta przy przeglądzie technicznym (wartość netto, waluta PLN) po upływie okresu gwarancyjnego. | TAK, podać | . |  |
|  | Iloczyn częstotliwości przeglądów technicznych wymaganych przez producenta urządzenia i pełnych kosztów przeglądów technicznych (w tym niezbędnymi do wymiany częściami, zalecanymi do wymiany przez producenta przy przeglądzie technicznym, z wyłączeniem kosztów dojazdu) w przeliczeniu dla 6 lat eksploatacji | TAK, podać | . |  |

- Oświadczamy, że przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązujemy się w przypadku wygrania przetargu do dostarczenia sprzętu spełniającego wyspecyfikowane parametry.

- Oświadczamy, że oferowany, powyżej wyspecyfikowany sprzęt jest kompletny i po zainstalowaniu będzie gotowy do eksploatacji, bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji.

………...............................................................................

podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym

lub posiadających pełnomocnictwo

PAKIET 2 –Aparaty do znieczulenia ogólnego z kardiomonitorem – 7 szt.

zgodnie z modyfikacją z 18.05.2018

Wykonawca:	                 ……………………………………………..

Nazwa i typ:	……………………………………………..

Producent/ Kraj :	……………………………………………..

Rok produkcji :	sprzęt fabrycznie nowy - nieużywany / 2018

| L.P. | PARAMETRY TECHNICZNE | PARAMETR WYMAGANY | PARAMETR OCENIANY/ PUNKTACJA | PARAMETR OFEROWANY (wypełnia Wykonawca) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A. | PARAMETRY OGÓLNE |
| Aparat do znieczulenia - do zawieszenia na kolumnie – 3 szt. |
|  | WARUNKI OGÓLNE |  |  |  |
|  | Zasilanie sieciowe AC 230 V 50 Hz | TAK, podać | – |  |
|  | Minimum 2 szuflady na drobne akcesoria, w tym jedna zamykana na klucz | TAK, podać | – |  |
|  | Aparat do znieczulenia ogólnego aparat do montażu/zawieszenia na kolumnie anestezjologicznej posiadanej przez Zamawiającego (producent: Draeger, model: Movita Lift, nośność kolumny max. 180 kg - należy uwzględnić również ciężar 4 szt. pomp infuzyjnych oraz kardiomonitora) | TAK, podać | – |  |
|  | Aparaty wyposażone w układ jezdny umożliwiające transport aparatu | TAK, podać | – |  |
|  | Blat do pisania oświetlony światłem LED (diody LED’owe) | TAK, podać | – |  |
|  | Zasilanie gazowe (N2O, O2, powietrze) z sieci centralnej ze złączami dostosowanymi do instalacji gazowej posiadanej przez Zamawiającego - wtyki typu AGA | TAK, podać | – |  |
|  | Podłączenie aparatu do odciągu gazów anestetycznych (AGSS) - należy zapewnić prawidłowe podłączenie odciągu z posiadanymi przez Zamawiającego kolumnami, producent: Dreager, model: Movita | TAK, podać | - |  |
|  | Awaryjne zasilanie elektryczne aparatu na minimum 80 minut Dopuszczono awaryjne zasilanie elektryczne aparatu na min. 30 minut w warunkach ekstremalnych i 90 minut w warunkach standardowych – zgodnie z modyfikacją z dnia 18.05.2018 | TAK, podać | – |  |
|  | Przepływ wdechowy o dużym zakresie min 190 l/min | TAK, podać | - |  |
|  | Ssak napędzany powietrzem z regulacją siły ssania z mocowaniem do zbiorników o pojemności min 1,0 l na wydzieliny - możliwość zastosowania butli ssaków różnych producentów | TAK, podać | - |  |
|  | SYSTEM DYSTRYBUCJI GAZÓW |  |  |  |
|  | Precyzyjne, elektroniczne przepływomierze dla tlenu, podtlenku azotu, powietrza, liczbowa prezentacja wartości przepływów, wirtualne przepływomierze prezentowane na ekranie respiratora (prezentacja liczbowa i graficzna) na obrotowym monitorze obsługowym | TAK, podać | – |  |
|  | Precyzyjny elektroniczny mieszalnik świeżych gazów | TAK, podać | – |  |
|  | System automatycznego utrzymywania minimalnego stężenia tlenu w mieszaninie oddechowej z N2O na poziomie minimum 25% lub wyższym | TAK, podać | – |  |
|  | Układ bezpieczeństwa automatycznie podający tlen w przypadku nadmiernego przecieku w układzie rur pacjenta Dopuszczono Aparat wyposażony w system kompensacji przecieku zgodnie z ustawionymi wartościami przepływu świeżych gazów oraz możliwość ciągłej wizualnej kontroli przecieku poprzez obserwację miecha – zgodnie z modyfikacją z 18.05.2018 | TAK, podać | – |  |
|  | Kalibracja przepływomierzy dostosowana do znieczulania z niskimi i minimalnymi przepływami. Przepływ świeżych gazów od minimum 300 ml/min. | TAK, podać | – |  |
|  | Czujniki przepływu niezużywalne, wewnętrzne, nie wymagające okresowej wymiany | TAK, podać | – |  |
|  | UKŁAD ODDECHOWY |  |  |  |
|  | Kompaktowy układ oddechowy okrężny o niskiej podatności | TAK, podać | – |  |
|  | Układ oddechowy o prostej budowie, łatwy do wymiany i sterylizacji, pozbawiony lateksu o całkowitej pojemności nie większej niż 3,5l (bez układu rur i worka oddechowego) | TAK, podać | - |  |
|  | Układ przystosowany do prowadzenia znieczulenia w systemach półotwartym i półzamkniętym | TAK, podać | - |  |
|  | Obejście tlenowe o dużym przepływie – min. 50 l/min Dopuszczono obejście tlenowe o dużym przepływie –25l/min.-50 l/min – zgodnie z modyfikacją z 18.05.2018 | TAK, podać | – |  |
|  | Niezależny przepływomierz do tlenoterapii biernej zintegrowany z aparatem, do podaży O2 przez maskę lub kaniulę nosową | TAK, podać | – |  |
|  | Regulowana ciśnieniowa elektroniczna zastawka APL | TAK, podać | – |  |
|  | Pochłaniacz dwutlenku węgla o obudowie przeziernej i pojemności maksymalnej nie większej niż 1,5 litra. Wymiana pochłaniacza możliwa podczas pracy. Możliwość pracy z obejściem pochłaniacza. Możliwość zamontowania pojemników jedno i wielorazowych. | TAK, podać | – |  |
|  | RESPIRATOR ANESTETYCZNY |  |  |  |
|  | Respirator wbudowany w aparat | TAK, podać | – |  |
|  | Ekran monitora respiratora o przekątnej min. 15”, dotykowy, w zakresie rozdzielczości min. 1024 x 768 pikseli, z pokrętłem i przyciskami szybkiego dostępu do regulacji | TAK, podać | - |  |
|  | Możliwość obrotu monitora min. 150 stopni. Monitor respiratora umieszczony na obrotowym ramieniu o regulacji ramienia min. 150 stopni. | – | TAK/NIE** podać TAK - 5 pkt.; NIE - 0pkt.; |  |
|  | Ekran monitora umożliwiający prezentację parametrów: min. 6 krzywych dynamicznych i 2 pętli spirometrycznych, trendów, przepływomierzy, ustawień i pomiarów wentylacji, frakcji oddechu zwrotnego w procentach. | TAK, podać | – |  |
|  | Możliwość wentylacji dzieci i dorosłych | TAK, podać | – |  |
|  | TRYBY WENTYLACJI |  |  |  |
|  | Tryb ręczny, łatwe przełączanie mechaniczne z trybu wentylacji mechanicznej | TAK, podać | – |  |
|  | VC – wentylacja kontrolowana objętością | TAK, podać | – |  |
|  | PC – wentylacja kontrolowana ciśnieniem | TAK, podać | – |  |
|  | SIMV - tryb wentylacji kontrolowanej ciśnieniowo i objętościowo | TAK, podać | – |  |
|  | Wentylację PSV | TAK, podać | – |  |
|  | Wentylacja kontrolowana ciśnieniem z gwarantowaną objętością | TAK, podać | - |  |
|  | Przyciski szybkiego dostępu zmiany przepływów i stężenia tlenu: sterowanie z ekranu lub przyciskiem | TAK, podać | - |  |
|  | Funkcja automatycznej regulacji przepływu świeżych gazów w celu osiągniecia zakładanego końcowo wydechowego poziomu środka anestetycznego EtAA w określonym przez użytkownika czasie i automatycznego ustawienia przepływu gazów do pracy z minimalnymi przepływami | – | TAK/NIE** podać TAK - 20 pkt, NIE - 0 pkt |  |
|  | REGULACJE |  |  |  |
|  | Regulacja stosunku wdechu do wydechu przy wentylacji CMV 4:1 do 1:8 | TAK, podać | – |  |
|  | Regulacja częstości oddechu minimum od 4 do100 1/min (podać zakres) | TAK, podać | – |  |
|  | Regulacja objętości oddechowej minimum 20 do 1500 ml w trybie objętościowym (podać zakres) – zgodnie z modyfikacją z dnia 18.05.2018 | TAK, podać | – |  |
|  | PEEP - dodatnie ciśnienie końcowo wydechowe w zakresie minimum od 0 do 50 cmH2O (podać zakres) | TAK, podać | – |  |
|  | Regulacja ciśnienia wdechu przy PCV minimum: od 5 do 60 cmH2O (podać zakres) – zgodnie z modyfikacją z dnia 18.05.2018 | TAK, podać | – |  |
|  | Automatyczne, wstępne ustawienie parametrów wentylacji na podstawie wprowadzonej masy ciała i wzrostu pacjenta | TAK, podać | – |  |
|  | Regulacja czasu plateau wdechu w zakresie minimum: 0-1,5 s (podać zakres) Dopuszczono Regulacja czasu plateau wdechu w zakresie wyłączona i 5-60% czasu wdechu– zgodnie z modyfikacją z dnia 18.05.2018 | TAK, podać | – |  |
|  | ALARMY |  |  |  |
|  | Niskiej pojemności minutowej | TAK, podać | – |  |
|  | Alarm maksymalnego ciśnienia wdechowego | TAK, podać | – |  |
|  | Alarm braku zasilania w energię elektryczną | TAK, podać | – |  |
|  | Alarm rozłączenia układu | TAK, podać | - |  |
|  | Alarm przecieku | TAK, podać | - |  |
|  | Alarm braku zasilania w gazy | TAK, podać | – |  |
|  | Alarm bezdechu | TAK, podać | – |  |
|  | POMIAR I OBRAZOWANIE |  |  |  |
|  | Parametry wentylacji: ustawiane, mierzone i monitorowane, pomiary gazowe prezentowane na ekranie aparatu do znieczulania | TAK, podać | – |  |
|  | Wdechowe i wydechowe stężenie tlenu w gazach oddechowych, pomiar paramagnetyczny (nie dopuszcza się czujników galwanicznych) | TAK, podać | – |  |
|  | Pomiar objętości oddechu Vt | TAK, podać | – |  |
|  | Pomiar pojemności minutowej MV | TAK, podać | – |  |
|  | Pomiar pojemności minutowej MV spont | TAK, podać | – |  |
|  | Pomiar częstości oddechowej | TAK, podać | – |  |
|  | Pomiar ciśnienia szczytowego | TAK, podać | – |  |
|  | Pomiar ciśnienia średniego | TAK, podać | – |  |
|  | Pomiar ciśnienia PEEP | TAK, podać | – |  |
|  | Pomiar ciśnienia PEEP całkowitego | TAK, podać | – |  |
|  | Pomiar ciśnienia plateau | TAK, podać | – |  |
|  | Pomiar podatności statycznej | TAK, podać | – |  |
|  | Pomiar podatności dynamicznej | TAK, podać | – |  |
|  | Moduł gazowy - pomiar stężenia anestetyków wziewnych, stężenia CO2, N2O i O2 w aparacie do znieczulania. | TAK, podać | – |  |
|  | Zasilanie awaryjne modułu gazowego | TAK, podać | – |  |
|  | Analiza MAC z uwzględnieniem wieku pacjenta w aparacie do znieczulania | TAK, podać | – |  |
|  | Kapnografia i kapnometria w aparacie do znieczulania | TAK, podać | – |  |
|  | Stężenia lotnych anestetyków z automatyczną detekcją zastosowanego środka, pomiar w strumieniu bocznym w aparacie do znieczulania, powrót próbki gazowej do układu | TAK, podać | – |  |
|  | Kalibracja modułu gazowego automatyczna Dopuszczono kalibracje modułu gazowego automatyczną i raz do roku przy użyciu gazu kalibracyjnego przez serwis przy przeglądzie aparatu – zgodnie z modyfikacją z 18.05.2018 | TAK, podać | – |  |
|  | Trendy stężenia zastosowanych lotnych środków anestetycznych – minimum 8 godzin | TAK, podać | – |  |
|  | Komunikacja zewnętrzna przez złącza RS232, USB, VGA, Ethernet | TAK, podać | – |  |
|  | Dostępna możliwość kopiowania zdjęć z ekranu respiratora oraz trendów i zdarzeń do zewnętrznej pamięci USB | TAK, podać | – |  |
|  | PAROWNIKI |  |  |  |
|  | Aparat przystosowany do podłączenia minimum dwóch parowników mocowanych jednocześnie (Sevoluran i Desfluran) | TAK, podać | – |  |
|  | Aparat przystosowany do parowników elektronicznych (nie mechanicznych), sterowanych z poziomu ekranu, z zabezpieczeniem przed przelaniem, z podświetleniem poziomu środka anestetycznego na parowniku i wyświetleniem poziomu środka anestetycznego na ekranie aparatu oraz z alarmem zbyt niskiego poziomu środka anestetycznego. Możliwość napełniania parownika podczas prowadzenia znieczulenia. | TAK, podać | – |  |
|  | W zestawie z aparatem parownik do Sevofuranu i Desfluranu | TAK, podać | – |  |
|  | INNE |  |  |  |
|  | Układ zawieszenia monitora pacjenta umożliwiający stabilne przymocowanie monitora z możliwością szybkiego zdjęcia– na każdym aparacie. Rodzaj monitora według danych uzyskanych od zamawiającego. | TAK, podać | – |  |
|  | Ramię do mocowania układu okrężnego oraz przewodów monitorowania w każdym aparacie | TAK, podać | - |  |
|  | Dodatkowa półka z blatem roboczym w każdym aparacie | TAK, podać | - |  |
|  | Możliwość zapamiętywania i eksportu danych dotyczących znieczulenia do komputera osobistego poprzez pamięć USB | TAK, podać | – |  |
|  | Komunikacja na ekranie w języku polskim | TAK, podać | - |  |
|  | Instrukcja obsługi aparatu w języku polskim. | TAK, podać | - |  |
|  | Do każdego urządzenia 2 zbiorniki pochłaniacza dwutlenku węgla wielorazowe | TAK, podać | - |  |
|  | Kompletny układ oddechowy jednorazowy dla dorosłych z workiem min. Po 20 sztuk na aparat. | TAK, podać | – |  |
| Aparat do znieczulenia mobilny na podstawie jezdnej – 4 szt. |
|  | WARUNKI OGÓLNE |  |  |  |
|  | Zasilanie sieciowe AC 230 V 50 Hz | TAK, podać | – |  |
|  | Minimum 2 szuflady na drobne akcesoria, w tym jedna zamykana na klucz | TAK, podać | – |  |
|  | Aparat do znieczulenia ogólnego na podstawie jezdnej z blokadami na wszystkich kołach lub z blokadą centralną dla wszystkich kół, lub z hamulcem centralnym dwóch kół przednich i indywidualnymi hamulcami dwóch kół tylnych – zgodnie z modyfikacją z 18.05.2018 | TAK, podać | – |  |
|  | Blat do pisania oświetlony światłem LED (diody LED’owe) | TAK, podać | – |  |
|  | Zasilanie gazowe (N2O, O2, powietrze) z sieci centralnej ze złączami dostosowanymi do instalacji gazowej posiadanej przez Zamawiającego – wtyki typu AGA | TAK, podać | – |  |
|  | Podłączenie aparatu do odciągu gazów anestetycznych (AGSS) – należy zapewnić prawidłowe odłączenie odciągu z posiadanymi przez Zamawiającego kolumnami, producent: Dreager, model: Movita | TAK, podać | - |  |
|  | Awaryjne zasilanie elektryczne aparatu na minimum 80 minut Dopuszczono awaryjne zasilanie elektryczne aparatu na min. 30 minut w warunkach ekstremalnych i 90 minut w warunkach standardowych – zgodnie z modyfikacją z dnia 18.05.2018 | TAK, podać | – |  |
|  | Przepływ wdechowy o dużym zakresie min 190 l/min | TAK, podać | - |  |
|  | Ssak napędzany powietrzem z regulacją siły ssania z mocowaniem do zbiorników o pojemności min 1,0 l na wydzieliny – możliwość zastosowania butli ssaków różnych producentów | TAK, podać | - |  |
|  | SYSTEM DYSTRYBUCJI GAZÓW |  |  |  |
|  | Precyzyjne, elektroniczne przepływomierze dla tlenu, podtlenku azotu, powietrza, liczbowa prezentacja wartości przepływów, wirtualne przepływomierze prezentowane na ekranie respiratora (prezentacja liczbowa i graficzna) na obrotowym monitorze obsługowym | TAK, podać | – |  |
|  | Precyzyjny elektroniczny mieszalnik świeżych gazów | TAK, podać | – |  |
|  | System automatycznego utrzymywania minimalnego stężenia tlenu w mieszaninie oddechowej z N2O na poziomie minimum 25% lub wyższym | TAK, podać | – |  |
|  | Układ bezpieczeństwa automatycznie podający tlen w przypadku nadmiernego przecieku w układzie rur pacjenta Dopuszczono Aparat wyposażony w system kompensacji przecieku zgodnie z ustawionymi wartościami przepływu świeżych gazów oraz możliwość ciągłej wizualnej kontroli przecieku poprzez obserwację miecha – zgodnie z modyfikacją z 18.05.2018 | TAK, podać | – |  |
|  | Kalibracja przepływomierzy dostosowana do znieczulania z niskimi i minimalnymi przepływami. Przepływ świeżych gazów od minimum 300 ml/min. | TAK, podać | – |  |
|  | Czujniki przepływu niezużywalne, wewnętrzne, nie wymagające okresowej wymiany | TAK, podać | – |  |
|  | UKŁAD ODDECHOWY |  |  |  |
|  | Kompaktowy układ oddechowy okrężny o niskiej podatności | TAK, podać | – |  |
|  | Układ oddechowy o prostej budowie, łatwy do wymiany i sterylizacji, pozbawiony lateksu o całkowitej pojemności nie większej niż 3,5l (bez układu rur i worka oddechowego) | TAK, podać | - |  |
|  | Układ przystosowany do prowadzenia znieczulenia w systemach półotwartym i półzamkniętym | TAK, podać | - |  |
|  | Obejście tlenowe o dużym przepływie – min. 50 l/min Dopuszczono obejście tlenowe o dużym przepływie –25l/min.-50 l/min – zgodnie z modyfikacją z 18.05.2018 | TAK, podać | – |  |
|  | Niezależny przepływomierz do tlenoterapii biernej zintegrowany z aparatem, do podaży O2 przez maskę lub kaniulę nosową | TAK, podać | – |  |
|  | Regulowana ciśnieniowa elektroniczna zastawka APL | TAK, podać | – |  |
|  | Pochłaniacz dwutlenku węgla o obudowie przeziernej i pojemności maksymalnej nie większej niż 1,5 litra. Wymiana pochłaniacza możliwa podczas pracy. Możliwość pracy z obejściem pochłaniacza. Możliwość zamontowania pojemników jedno i wielorazowych. | TAK, podać | – |  |
|  | RESPIRATOR ANESTETYCZNY |  |  |  |
|  | Respirator wbudowany w aparat | TAK, podać | – |  |
|  | Ekran monitora respiratora o przekątnej min. 15”, dotykowy, w zakresie rozdzielczości min. 1024 x 768 pikseli, z pokrętłem i przyciskami szybkiego dostępu do regulacji | TAK, podać | - |  |
|  | Możliwość obrotu monitora min. 150 stopni. Monitor respiratora umieszczony na obrotowym ramieniu o regulacji ramienia min. 150 stopni. | – | TAK/NIE** podać TAK – 5 pkt.; NIE – 0pkt.; |  |
|  | Ekran monitora umożliwiający prezentację parametrów: min. 6 krzywych dynamicznych i 2 pętli spirometrycznych, trendów, przepływomierzy, ustawień i pomiarów wentylacji, frakcji oddechu zwrotnego w procentach. | TAK, podać | – |  |
|  | Możliwość wentylacji dzieci i dorosłych | TAK, podać | – |  |
|  | TRYBY WENTYLACJI |  |  |  |
|  | Tryb ręczny, łatwe przełączanie mechaniczne z trybu wentylacji mechanicznej | TAK, podać | – |  |
|  | VC – wentylacja kontrolowana objętością | TAK, podać | – |  |
|  | PC – wentylacja kontrolowana ciśnieniem | TAK, podać | – |  |
|  | SIMV – tryb wentylacji kontrolowanej ciśnieniowo i objętościowo | TAK, podać | – |  |
|  | Wentylację PSV | TAK, podać | – |  |
|  | Wentylacja kontrolowana ciśnieniem z gwarantowaną objętością | TAK, podać | - |  |
|  | Przyciski szybkiego dostępu zmiany przepływów i stężenia tlenu: sterowanie z ekranu lub przyciskiem | TAK, podać | - |  |
|  | Funkcja automatycznej regulacji przepływu świeżych gazów w celu osiągniecia zakładanego końcowo wydechowego poziomu środka anestetycznego EtAA w określonym przez użytkownika czasie i automatycznego ustawienia przepływu gazów do pracy z minimalnymi przepływami | – | TAK/NIE** podać TAK – 20 pkt, NIE – 0 pkt |  |
|  | REGULACJE |  |  |  |
|  | Regulacja stosunku wdechu do wydechu przy wentylacji CMV 4:1 do 1:8 | TAK, podać | – |  |
|  | Regulacja częstości oddechu minimum od 4 do100 1/min (podać zakres) | TAK, podać | – |  |
|  | Regulacja objętości oddechowej minimum 20 do 1500 ml w trybie objętościowym (podać zakres) – zgodnie z modyfikacją z dnia 18.05.2018 | TAK, podać | – |  |
|  | PEEP - dodatnie ciśnienie końcowo wydechowe w zakresie minimum od 0 do 50 cmH2O (podać zakres) | TAK, podać | – |  |
|  | Regulacja ciśnienia wdechu przy PCV minimum: od 5 do 60 cmH2O (podać zakres) – zgodnie z modyfikacją z dnia 18.05.2018 | TAK, podać | – |  |
|  | Automatyczne, wstępne ustawienie parametrów wentylacji na podstawie wprowadzonej masy ciała i wzrostu pacjenta | TAK, podać | – |  |
|  | Regulacja czasu plateau wdechu w zakresie minimum: 0-1,5 s (podać zakres) Dopuszczono Regulacja czasu plateau wdechu w zakresie wyłączona i 5-60% czasu wdechu– zgodnie z modyfikacją z dnia 18.05.2018 | TAK, podać | – |  |
|  | Aparat z możliwością rozbudowy o funkcję automatycznej rekrutacji płuc | TAK, podać | - |  |
|  | Jeden aparat wyposażony w funkcję automatycznej rekrutacji płuc | TAK, podać | - |  |
|  | ALARMY |  |  |  |
|  | Niskiej pojemności minutowej | TAK, podać | – |  |
|  | Alarm maksymalnego ciśnienia wdechowego | TAK, podać | – |  |
|  | Alarm braku zasilania w energię elektryczną | TAK, podać | – |  |
|  | Alarm rozłączenia układu | TAK, podać | - |  |
|  | Alarm przecieku | TAK, podać | - |  |
|  | Alarm braku zasilania w gazy | TAK, podać | – |  |
|  | Alarm bezdechu | TAK, podać | – |  |
|  | POMIAR I OBRAZOWANIE |  |  |  |
|  | Parametry wentylacji: ustawiane, mierzone i monitorowane, pomiary gazowe prezentowane na ekranie aparatu do znieczulania | TAK, podać | – |  |
|  | Wdechowe i wydechowe stężenie tlenu w gazach oddechowych, pomiar paramagnetyczny (nie dopuszcza się czujników galwanicznych) | TAK, podać | – |  |
|  | Pomiar objętości oddechu Vt | TAK, podać | – |  |
|  | Pomiar pojemności minutowej MV | TAK, podać | – |  |
|  | Pomiar pojemności minutowej MV spont | TAK, podać | – |  |
|  | Pomiar częstości oddechowej | TAK, podać | – |  |
|  | Pomiar ciśnienia szczytowego | TAK, podać | – |  |
|  | Pomiar ciśnienia średniego | TAK, podać | – |  |
|  | Pomiar ciśnienia PEEP | TAK, podać | – |  |
|  | Pomiar ciśnienia PEEP całkowitego | TAK, podać | – |  |
|  | Pomiar ciśnienia plateau | TAK, podać | – |  |
|  | Pomiar podatności statycznej | TAK, podać | – |  |
|  | Pomiar podatności dynamicznej | TAK, podać | – |  |
|  | Moduł gazowy - pomiar stężenia anestetyków wziewnych, stężenia CO2, N2O i O2 w aparacie do znieczulania. | TAK, podać | – |  |
|  | Zasilanie awaryjne modułu gazowego | TAK, podać | – |  |
|  | Analiza MAC z uwzględnieniem wieku pacjenta w aparacie do znieczulania | TAK, podać | – |  |
|  | Kapnografia i kapnometria w aparacie do znieczulania | TAK, podać | – |  |
|  | Stężenia lotnych anestetyków z automatyczną detekcją zastosowanego środka, pomiar w strumieniu bocznym w aparacie do znieczulania, powrót próbki gazowej do układu | TAK, podać | – |  |
|  | Kalibracja modułu gazowego automatyczna Dopuszczono kalibracje modułu gazowego automatyczną i raz do roku przy użyciu gazu kalibracyjnego przez serwis przy przeglądzie aparatu – zgodnie z modyfikacją z 18.05.2018 | TAK, podać | – |  |
|  | Trendy stężenia zastosowanych lotnych środków anestetycznych – minimum 8 godzin | TAK, podać | – |  |
|  | Komunikacja zewnętrzna przez złącza RS232, USB, VGA, Ethernet | TAK, podać | – |  |
|  | Dostępna możliwość kopiowania zdjęć z ekranu respiratora oraz trendów i zdarzeń do zewnętrznej pamięci USB | TAK, podać | – |  |
|  | PAROWNIKI |  |  |  |
|  | Aparat przystosowany do podłączenia minimum dwóch parowników mocowanych jednocześnie (Sevoluran i Desfluran) | TAK, podać | – |  |
|  | Aparat przystosowany do parowników elektronicznych (nie mechanicznych), sterowanych z poziomu ekranu, z zabezpieczeniem przed przelaniem, z podświetleniem poziomu środka anestetycznego na parowniku i wyświetleniem poziomu środka anestetycznego na ekranie aparatu oraz z alarmem zbyt niskiego poziomu środka anestetycznego. Możliwość napełniania parownika podczas prowadzenia znieczulenia. | TAK, podać | – |  |
|  | W zestawie z aparatem parownik do Sevofuranu i Desfluranu | TAK, podać | – |  |
|  | INNE |  |  |  |
|  | Układ zawieszenia monitora pacjenta umożliwiający stabilne przymocowanie monitora z możliwością szybkiego zdjęcia–na każdym aparacie. Rodzaj monitora według danych uzyskanych od zamawiającego. | TAK, podać | – |  |
|  | Ramię do mocowania układu okrężnego oraz przewodów monitorowania w każdym aparacie. | TAK, podać | - |  |
|  | Dodatkowa półka z blatem roboczym w każdym aparacie | TAK, podać | - |  |
|  | Dodatkowe ramię do zamocowania sprzętu dodatkowego (np. pompy strzykawkowe) w każdym aparacie | TAK, podać | - |  |
|  | Możliwość zapamiętywania i eksportu danych dotyczących znieczulenia do komputera osobistego poprzez pamięć USB | TAK, podać | – |  |
|  | Komunikacja na ekranie w języku polskim | TAK, podać | - |  |
|  | Do każdego aparatu 2 zbiorniki pochłaniacza dwutlenku węgla wielorazowe | TAK, podać | - |  |
|  | Instrukcja obsługi aparatu w języku polskim. | TAK | - |  |
|  | Kompletny układ oddechowy jednorazowy dla dorosłych z workiem min. po 20 sztuk na aparat. | TAK, podać | – |  |
| B. | INNE |  |  |  |
| 1 | Instrukcja obsługi i użytkowania w języku polskim, w formie papierowej i elektronicznej, skrócona wersja instrukcji obsługi i BHP w formie zalaminowanej (jeżeli Wykonawca posiada), paszport techniczny, karta gwarancyjna, wykaz punktów serwisowych, kopie dokumentów wraz z tłumaczeniem w przypadku oryginału w języku obcym: Certyfikat CE (jeżeli dotyczy) oraz Deklaracja Zgodności – wystawiona przez producenta wykazu czynności serwisowych, które mogą być wykonywane przez użytkownika samodzielnie nieskutkujące utratą gwarancji | TAK z dostawą | - |  |
| C. | Warunki gwarancji |  |  |  |
|  | Okres udzielonej gwarancji min. 24 miesiące | TAK, podać | 24 m – 0 pkt 36 m – 2,5 pkt. 48 m – 5 pkt. 60 m – 7,5 pkt. 72 m – 10 pkt |  |
| D. | Koszty eksploatacji pogwarancyjnej oraz obsługi serwisowej pogwarancyjnej |
|  | Materiały eksploatacyjne niezbędne do wymiany zgodnie z zaleceniami producenta w przeliczeniu na okres eksploatacji; 6 lat – podać łączną cenę brutto | Podać | - |  |
|  | Częstotliwość wykonania przeglądów technicznych zalecanych przez producenta | podać | - |  |
|  | Wykonawca gwarantuje Zamawiającemu pełen zakres odpłatnej obsługi pogwarancyjnej w Polsce przez serwis firmy producenta w okresie co najmniej 10 lat od daty dostawy | TAK | - |  |
|  | Koszt rocznego, pełnego kontraktu serwisowego (wartość netto, waluta PLN) zawierającego wszystkie koszty (w tym m.in. wszystkie części zamienne i przeglądy), | TAK, podać | . |  |
|  | Koszt przeglądu technicznego urządzenia wraz z dojazdem do Zamawiającego oraz niezbędnymi do wymiany częściami, zalecanymi do wymiany przez producenta przy przeglądzie technicznym (wartość netto, waluta PLN) po upływie okresu gwarancyjnego, | TAK, podać | . |  |
|  | Iloczyn częstotliwości przeglądów technicznych wymaganych przez producenta urządzenia i pełnych kosztów przeglądów technicznych (w tym niezbędnymi do wymiany częściami, zalecanymi do wymiany przez producenta przy przeglądzie technicznym, z wyłączeniem kosztów dojazdu) w przeliczeniu dla 6 lat eksploatacji | TAK, podać | . |  |

- Oświadczamy, że przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązujemy się w przypadku wygrania przetargu do dostarczenia sprzętu spełniającego wyspecyfikowane parametry.

- Oświadczamy, że oferowany, powyżej wyspecyfikowany sprzęt jest kompletny i po zainstalowaniu będzie gotowy do eksploatacji, bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji.

………...............................................................................

podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym

lub posiadających pełnomocnictwo

PAKIET 3 – Kardiomonitory na salę wybudzeniową - 6 szt., Centrala intensywnego nadzoru -  1 szt.

Wykonawca:	                 ……………………………………………..

Nazwa i typ:	……………………………………………..

Producent/ Kraj :	……………………………………………..

Rok produkcji :	sprzęt fabrycznie nowy - nieużywany / 2018

| L.P. | PARAMETRY TECHNICZNE | PARAMETR WYMAGANY | PARAMETR OCENIANY/ PUNKTACJA | PARAMETR OFEROWANY (wypełnia Wykonawca) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A. | PARAMETRY OGÓLNE |
| I | Kardiomonitory na salę wybudzeniową - 6 szt. |  |  |  |
|  | Monitor zbudowany w oparciu o moduły pomiarowe przenoszone między monitorami, odłączane i podłączane w sposób zapewniający automatyczną zmianę konfiguracji ekranu, uwzględniającą pojawienie się odpowiednich parametrów, bez zakłócania pracy monitora. | TAK, podać | – |  |
|  | Obsługa modułów pomiarowych (włączanie i wyłączanie pomiarów poszczególnych parametrów) w wygodnym interfejsie graficznym (z obrazkowym przedstawieniem każdego modułu, akcesorium pomiarowego z informację o jego umiejscowieniu w monitorze/ramie modułów) | - | TAK/NIE** podać TAK – 2 pkt.; NIE – 0 pkt. |  |
|  | Monitor wyposażony w ekran kolorowy z możliwością konfiguracji ekranu oraz prezentacji przynajmniej ośmiu krzywych. Przekątna ekranu min. 15" (rozdzielczość min. 1024 x 768) ze sterowaniem dotykowym, zapewniający prezentację monitorowanych parametrów życiowych pacjenta, interaktywne sterowanie pomiarami (takie jak ustawianie granic alarmowych, uruchamianie pomiarów, wybór sposobu wyświetlania). | TAK, podać | – |  |
|  | Oprogramowanie kardiomonitora pozwala na ustawienie (w zależności od aktualnych potrzeb) różnych konfiguracji ekranu, różniących się rozmieszczeniem i wielkością elementów. | TAK, podać | – |  |
|  | Możliwość zaprogramowania minimum następujących konfiguracji: ekran dużych liczb (podzielony na cztery elementy), ekran podstawowych parametrów życiowych, ekran trendów obok krzywych oraz ekran 12 odprowadzeń EKG. Dopuszczono wysokiej klasy monitor z możliwością konfiguracji 8 profili pacjenta i po 6 widoków ekranu w każdym z nich, z możliwością podglądu 12-odprowadzeń EKG w każdej chwili w dedykowanym oknie, z możliwością konfiguracji podziału ekranu, bez możliwości zaprogramowania ekranu dużych liczb oraz ekranu 12 odprowadzeń EKG – zgodnie z modyfikacją z dnia 18.05.2018 | TAK, podać | – |  |
|  | Urządzenie musi posiadać możliwość uruchomienia trybu nocnego (wygaszony ekran, podświetlenia klawiszy, obniżona głośność larmu, brak sygnału pulsu). Dopuszczono tryb nocny, w którym regulacji podświetlenia klawiszy funkcyjnych dokonuje się za pomocą przyciemniania ekranu, gdyż klawisze funkcyjne znajdują się na ekranie. Nie dotyczy dwóch klawiszy funkcyjnych służących do wyciszania i pauzowania alarmów umieszczonych na obudowie Dopuszczono monitor pacjenta bez wbudowanego trybu nocnego, wyposażony w możliwość ręcznej lub automatycznej (w zależności od natężenia oświetlenia otoczenia) regulacji jasności ekranu, z możliwością uruchomienia trybu prywatnego, w którym monitor lokalnie nie wyświetla parametrów życiowych i nie sygnalizuje alarmów (pod warunkiem, że pacjent jest pod nadzorem w centrali monitorującej) – zgodnie z modyfikacją z dnia 18.05.2018 | TAK, podać | – |  |
|  | Oprogramowanie kardiomonitora wyposażone w kalkulatory medyczne: (m.in. obliczenia wentylacji, hemodynamiczne, utlenowania) | TAK, podać | – |  |
|  | Możliwość rozbudowy kardiomonitora o oprogramowanie analizujące 12 odprowadzeń EKG, pozwalające na automatyczną analizę z diagnostycznym podsumowaniem. | TAK, podać | – |  |
|  | Złącze USB pozwalające na podłączenie klawiatury, myszy, czytnika kodów kreskowych lub pamięci USB w celu przenoszenia danych/konfiguracji monitora.- zgodnie z modyfikacją z dnia 18.05.2018 | TAK, podać | – |  |
|  | Trendy tabelaryczne i graficzne z ostatnich min. 24 godzin monitorowania | TAK, podać* | 24 h - 0 pkt.; > 24 h - 2 pkt.; |  |
|  | Zasilanie awaryjne zapewniające monitorowanie min.: EKG, SpO2, Oddech, NIBP, IBP, Temp, przez min. 60 [min.] w przypadku zaniku zasilania w sieci elektrycznej, z automatycznym przełączeniem się na zasilanie awaryjne | TAK, podać* | 60 min. - 0 pkt.; 60 - 90 min. - 2 pkt.; > 90 min. - 3 pkt.; |  |
|  | System cichego, konwekcyjnego chłodzenia bez użycia wewnętrznych wentylatorów. | TAK, podać | – |  |
|  | Alarmy 3-stopniowe (wizualne i akustyczne) wszystkich parametrów z klasyfikacją priorytetu alarmu, z możliwością zawieszenia czasowego.Rejestracja zdarzeń alarmowych. | TAK, podać | – |  |
|  | Wizualne wskaźniki alarmowe dla alarmów fizjologicznych oraz technicznych rozróżniane min. kolorystycznie | TAK, podać | – |  |
|  | Monitor dostosowany do pracy w systemie centralnego monitorowania, wyposażony w kartę sieciową - do połączenia ze stacją centralnego monitorowania. | TAK, podać | – |  |
|  | Monitor wyposażony w możliwość ciągłego, nieprzerwanego (pełna ciągłość danych z monitorowania na stanowisku stacjonarnym oraz w transporcie) monitorowania co najmniej EKG (min. x5), SpO2, NIBP, IBP (x2) podczas transportu pacjenta. Przygotowanie pacjenta do transportu nie wymaga podłączania i/lub odłączania przewodów łączących monitor z pacjentem. Monitorowanie w transporcie oznacza wyświetlanie powyższych danych na ekranie monitora lub modułu transportowego – zgodnie z modyfikacją z 18.05.2018 | – | TAK/NIE** podać TAK – 7 pkt.; NIE – 0 pkt. |  |
|  | Możliwość zastosowania opcjonalnego modułu CO2 realizującego pomiar w transporcie, który zapewnia ciągłość pomiarów (nieprzerwaną pracę) podczas pracy na stanowisku monitorowania, w transporcie i w momencie odłączania/podłączania modułu transportowego | - | TAK/NIE** podać TAK – 3 pkt.; NIE – 0 pkt. |  |
|  | Możliwość podłączenia ekranu powielającego do kardiomonitora. Dostępne złącza analogowe i minimum cyfrowe umożliwiające podłączenie dwóch minimum jednego ekranu powielającego różnych typów. – zgodnie z modyfikacją z 18.05.2018 | TAK, podać | – |  |
|  | Pomiar EKG |  |  |  |
|  | Pomiar EKG. Monitorowania przy pomocy minimum 3 elektrod. Możliwość monitorowania 3, 7,12 odprowadzeń EKG - wyświetlanie do 12 odprowadzeń jednocześnie przy zastosowaniu odpowiedniego kabla pomiarowego. | TAK, podać | – |  |
|  | Monitory posiadają możliwość wysyłania 12-odprowadzeniowego zapisu EKG (w formacie 10 sekund), w postaci nie przetworzonej tzw. „row data“ do systemu informacji kardiologicznej zainstalowanym na terenie szpitala (producent: GE Medical Systems) |  | TAK/NIE** podać TAK – 20 pkt.; NIE – 0 pkt. |  |
|  | Detekcja sygnału stymulatora serca | TAK, podać | – |  |
|  | Monitorowanie częstości oddechu metodą impedancyjną (wartości cyfrowe i krzywa), z możliwością dokonania przez użytkownika ręcznej zmiany elektrod odniesienia jeżeli rozmieszczenie elektrod tego wymaga. | TAK, podać | – |  |
|  | Możliwość jednoczesnej prezentacji min. 7 odprowadzeń EKG przy zastosowaniu kabla 5-elektrodowego | TAK, podać | – |  |
|  | Pomiar HR w zakresie min. 20-300bpm – zgodnie z modyfikacją z dnia 18.05.2018 | TAK, podać | – |  |
|  | Analiza arytmii – min. 19 rodzajów zaburzeń w monitorze – zgodnie z modyfikacją z dnia 18.05.2018 | TAK, podać* | 19 – 0 pkt.; >19 – 2 pkt. |  |
|  | Zakres pomiaru ilości oddechów min. 1-120 odd./min. – zgodnie z modyfikacją z dnia 18.05.2018 | TAK, podać | – |  |
|  | Możliwość regulacji czasu bezdechu Dopuszczono alarm bezdechu realizowany pośrednio przez regulację dolnej granicy częstości oddechów od 4 odd/min w górę zgodnie z modyfikacją z dnia 18.05.2018 | TAK, podać | – |  |
|  | Pomiar saturacji i tętna |  |  |  |
|  | Pomiar wysycenia hemoglobiny tlenem w zakresie min. 1-100% i dokładnością min. ±2% (dla zakresu typowego 70-100%) – zgodnie z modyfikacją z dnia 18.05.2018 | TAK, podać | – |  |
|  | Algorytm pomiarowy odporny na niską perfuzję, wstrząsy i artefakty ruchowe. Wyświetlane wartości cyfrowe saturacji i tętna oraz krzywa pletyzmograficzna. | - | TAK/NIE** podać TAK – 2 pkt.; NIE – 0 pkt. |  |
|  | Pomiar tętna w zakresie min. 30-250bpm z dokładnością min. ±2bpm lub ± 3 ud/ min– zgodnie z modyfikacją z 18.05.2018 | TAK, podać | – |  |
|  | Moduł wyposażony w algorytm oceny sygnału SPO2 pozwalający na ocenę intensywności bodźców bólowych | - | TAK/NIE** podać TAK - 4 pkt, NIE - 0 pkt |  |
|  | Pomiar ciśnienia met. nieinwazyjną |  |  |  |
|  | Ciśnienie tętnicze krwi metodą nieinwazyjną, tryb pracy ręczny i automatyczny z programowaniem odstępów między pomiarami min. od 1 minuty do 4 godzin. – zgodnie z modyfikacją z 18.05.2018 | TAK, podać | – |  |
|  | Zakres pomiaru ciśnienia w mankiecie min. 15-260mmHg– zgodnie z modyfikacją z 18.05.2018 | TAK, podać | – |  |
|  | Zakres pomiaru tętna min. 40-240bpm z dokładnością min. ±3 bpm lub ±3,5% | TAK/NIE*** zgodnie z modyfikacją z 18.05.2018 | – |  |
|  | Pomiar temperatury |  |  |  |
|  | Monitorowanie temperatury w minimum dwóch torach pomiarowych w zakresie min. od 10 do 45 stopni C pomiar temperatury obwodowej (powierzchniowej) i centralnej (wewnętrznej) – zgodnie z modyfikacją z 18.05.2018 | TAK, podać | – |  |
|  | Wyświetlanie temperatury T1, T2 i różnicy temperatur | TAK, podać | – |  |
|  | Pomiar ciśnienia met. inwazyjną |  |  |  |
|  | Możliwość monitorowania IBP w min. 2 kanałach. | TAK, podać | – |  |
|  | Pomiar kapnografii dla wszystkich stanowisk |  |  |  |
|  | Monitorowanie EtCO2, FiCO2, AwRR w technologii strumienia bocznego | TAK, podać | – |  |
|  | Pomiar EtCO2 w zakresie min. 0-150mmHg | TAK, podać | – |  |
|  | Pomiar AwRR w zakresie min. od 2 odd./min do 150 odd./min | TAK, podać | – |  |
|  | Możliwość regulacji czasu próbkowania | - zgodnie z modyfikacją z 18.05.2018 | TAK/NIE** podać TAK - 4 pkt, NIE - 0 pkt |  |
|  | Regulowany czas zwłoki alarmu bezdechu w zakresie min. 10-40s. Dopuszczono kardiomonitor z regulowanym górnym i dolnym progiem alarmów częstości oddechów oraz bezdechu, który w przypadku nie wykrycia oddechu pacjenta przez 20 sekund do urządzenia głównego wysyła komunikat alarmowy– zgodnie z modyfikacją z 18.05.2018 | TAK, podać | – |  |
|  | Pomiar rzutu serca |  |  |  |
|  | Możliwość rozbudowy o pomiar rzutu serca metodą termodylucji z użyciem cewnika Swan Ganz-a. | TAK, podać | – |  |
|  | Pomiar rzutu serca |  |  |  |
|  | Możliwość rozbudowy o moduł lub urządzenie zewnętrzne pozwalające na ocenę hemodynamiczną układu krążenia metodą małoinwazyjną: • bez użycia cewnika Swan-Ganza, • pomiar parametrów hemodynamicznych z jednego dostępu naczyniowego • oraz metodą małoinwazyjną: drogą kaniulacji obwodowego naczynia tętniczego i żyły głównej górnej, • pomiar możliwy u pacjentów zaintubowanych i nie zaintubowanych. | - | TAK/NIE** podać TAK – 4 pkt.; NIE – 0 pkt. |  |
|  | Pozostałe |  |  |  |
|  | Elementy wyposażenia każdego monitora |  |  |  |
|  | - kabel EKG do monitorowania 5 odprowadzeń (1szt.), w zestawie min. 150 elektrod EKG. - wielorazowy czujnik na palec dla dorosłych typu klips lub mankiet silikonowy (2 szt.) - jednorazowy czujnik na palec dla dorosłych– 1 opakowanie (około 25 szt.) - przewód ciśnieniowy NIBP oraz mankiety ciśnieniowe (3 szt. w rozmiarach określonych przez użytkownika) - sonda do pomiaru temp. powierzchniowej dla dorosłych (1szt.) oraz centralnej (1 szt.) - kabel IBP (2 szt.) - mocowanie monitora do jednostek zasilających posiadanych przez Zamawiającego, producent: Draeger, model: Ponta C/H/E/S | TAK, podać | – |  |
| II | Centrala intensywnego nadzoru - 1 szt. |  |  |  |
|  | Centrala przygotowana do monitorowania, min.6 stanowisk pacjenta. | TAK, podać | – |  |
|  | Centrala monitorująca wyposażona w dotykowy ekran LCD o przekątnej min. 21,5” – zgodnie z modyfikacją z 18.05.2018 | TAK, podać* | 21,5" - 0 pkt. >21,5" - 3 pkt. |  |
|  | Centrala ze zintegrowanymi elementami składowymi w jednej obudowie Zamawiający ma na myśli zintegrowanie ekranu z jednostką główną centrali” – zgodnie z modyfikacją z 18.05.2018 | – | TAK/NIE** podać TAK – 4 pkt.; NIE – 0 pkt. |  |
|  | Obsługa centrali za pomocą klawiatury i myszy komputerowej | TAK, podać | – |  |
|  | Obsługa za pomocą ekranu dotykowego | TAK, podać | – |  |
|  | Centrala pozwalająca na rozbudowę o obsługę kolejnych stanowisk (do 12) bez dodatkowych kosztów wynikających z konieczności zakupu licencji | – | TAK/NIE** podać TAK – 2 pkt.; NIE – 0 pkt. |  |
|  | Wszystkie serwery dostarczane wraz z centralą należy zamontować w centralnej serwerowni - Zamawiający nie dopuszcza możliwości montażu komputerów/serwerów przy ladach pielęgniarskich | TAK, podać | – |  |
|  | Prezentacja graficzna |  |  |  |
|  | Wyświetlanie okien z przebiegami dynamicznymi i parametrami jednocześnie do 12 pacjentów w oknie podglądu zbiorczego Zamawiający uzna za spełniającą wymóg punktu 54. Centralę, która umożliwia wyświetlanie okien jednocześnie do 16 pacjentów w oknie podglądu zbiorczego– zgodnie z modyfikacją z 18.05.2018 | TAK, podać | – |  |
|  | Wyświetlanie szczegółowego podglądu wybranego monitora, z funkcją wyboru wyświetlanych na ekranie centrali krzywych dynamicznych spośród wszystkich monitorowanych przez monitor parametrów życiowych | TAK, podać | – |  |
|  | Możliwość wyświetlania wartości parametrów przy użyciu dużych czcionek dla wszystkich lub wybranych monitorów w oknie zbiorczego podglądu Dopuszczono centralę bez możliwości wyświetlania wartości parametrów przy użyciu dużych czcionek w oknie zbiorczego podglądu, z funkcją wyświetlania informacji na ekranie w taki sposób, że wielkość czcionki dopasowywana jest do ilości wyświetlanych kardiomonitorów jednocześnie i jest taka sama dla wszystkich stanowisk– zgodnie z modyfikacją z 18.05.2018 | TAK, podać | – |  |
|  | Alarmy |  |  |  |
|  | Centrala wyposażona w min. 3-stopniowy system alarmów sygnalizowanych wizualnie i dźwiękowo z identyfikacją łóżka, na którym wystąpił alarm | TAK, podać | – |  |
|  | Współpraca z monitorami |  |  |  |
|  | Centrala z funkcją zdalnej konfiguracji granic alarmowych w monitorze | TAK, podać | – |  |
|  | Centrala z funkcją zdalnej konfiguracji ustawień pomiaru NIBP – możliwość regulacji przynajmniej odstępu pomiędzy pomiarami ciśnienia w trybie automatycznym i uruchomienia pomiaru Dopuszczono centralę bez możliwości regulacji odstępu pomiędzy pomiarami ciśnienia i uruchomienia pomiaru NIBP, z możliwością wyłączenia trybu auto i zmiany rodzaju mankietu (dorosły, dziecko, noworodek) – zgodnie z modyfikacją z 18.05.2018 | TAK, podać | – |  |
|  | Wprowadzanie danych pacjenta oraz granic alarmowych ręcznie z poziomu centrali | TAK, podać | – |  |
|  | Pamięć centrali |  |  |  |
|  | Centrala wyposażona w pamięć trendów graficznych i tabelarycznych wszystkich parametrów wszystkich monitorowanych pacjentów z ostatnich min. 10 dni Dopuszczono centralę z możliwością podglądu ostatnich 72 godzin trendów (graficznych i tabelarycznych) monitorowanych parametrów– zgodnie z modyfikacją z 18.05.2018 | TAK, podać | – |  |
|  | Centrala wyposażona w pamięć pełnych zapisów wybranych krzywych dynamicznych z ostatnich min. 72 godzin | TAK, podać | – |  |
|  | Centrala wyposażona w pamięć min. 120 zdarzeń alarmowych na każdego pacjenta | TAK, podać | – |  |
|  | Centrala wyposażona w funkcje obliczania dawek leków i tabelę rozcieńczeń | TAK, podać | – |  |
|  | Nieulotna pamięć historycznych danych monitorowania dostępna do momentu ręcznego usunięcia bazy danych. Dopuszczono centralę wyposażoną w ulotną pamięć danych ostatnich monitorowanych pacjentów z możliwością sprawdzenia przyczyn awarii monitora w nieulotnej pamięć kardiomonitora dostępnej w postaci logów serwisowych– zgodnie z modyfikacją z 18.05.2018 | TAK, podać | – |  |
|  | Powierzchnia dyskowa pozwalająca na zarchiwizowanie danych minimum 10 000 pacjentów. | TAK, podać | – | Wykreślono zgodnie z modyfikacją z dnia 18.05.2018 |
|  | Powierzchnia dyskowa pozwalająca na zarchiwizowanie danych minimum 30 000 pacjentów. | – | TAK/NIE** podać TAK – 4 pkt.; NIE – 0 pkt. |  |
|  | Raporty |  |  |  |
|  | Drukowanie raportów na drukarce laserowej formatu A4 i w postaci plików w formacie pdf: - krzywych dynamicznych Full Disclosure - zapamiętanych zdarzeń alarmowych (z odcinkami krzywych dynamicznych) - tabeli alarmów - trendów graficznych - trendów tabelarycznych - przeglądu NIBP - obliczeń dawkowania leków i tabeli rozcieńczeń - informacji o pacjencie | TAK, podać | - |  |
|  | Centrala wyposażona w funkcję przygotowania statystyki monitorowania pacjenta pozwalającą na przedstawienie danych w formie graficznej i tabelarycznej. Dopuszczono centralę umożliwiającą tworzenie raportów dla poszczególnych pacjentów, zawierających trendy tabelaryczne lub numeryczne, raporty analizy ST, FullDisclosure oraz wolne adnotacje zdarzeń– zgodnie z modyfikacją z 18.05.2018 | TAK, podać | – |  |
|  | Statystyki monitorowania obejmują min. prezentację wystąpienia poszczególnych arytmii (ilość), przekroczenia progów alarmowych (ilość wystąpień poniżej dolnego i powyżej górnego zaprogramowanego progu), wartość minimalną i maksymalną każdego parametru (z czasem zaistnienia) oraz średnią z całego okresu monitorowania pacjenta. | – | TAK/NIE** podać TAK – 3 pkt.; NIE – 0 pkt. |  |
|  | Inne |  |  |  |
|  | W wyposażeniu laserowa drukarka sieciowa w formacie A4 | TAK, podać | – |  |
|  | Możliwość podglądu danych wyświetlanych przez jednostkę centralną na nie mniej 8 monitorach przy użyciu aplikacji www Dopuszczono możliwość podglądu wybranych pacjentów (do 16) i trendów ich mierzonych parametrów w oknie aplikacji www, z licencją umożliwiających dostęp dla 8 użytkowników jednocześnie z poziomu komputerów podłączonych do sieci– zgodnie z modyfikacją z 18.05.2018 | - | TAK/NIE** podać TAK - 4 pkt, NIE - 0 pkt |  |
|  | Centrala zintegrowana z serwerownią i systemem HIS Zamawiającego tj. możliwość przyjęcia nowego pacjenta poprzez wybór danych demograficznych pacjenta (min. nazwisko, imię) z listy otrzymanej z systemu szpitalnego HIS | TAK, podać | – |  |
|  | Powyższa współpraca możliwa ze wszystkimi oferowanymi monitorami | TAK, podać | – |  |
| B. | INNE |  |  |  |
| 1 | Instrukcja obsługi i użytkowania w języku polskim, w formie papierowej i elektronicznej, skrócona wersja instrukcji obsługi i BHP w formie zalaminowanej (jeżeli Wykonawca posiada), paszport techniczny, karta gwarancyjna, wykaz punktów serwisowych, kopie dokumentów wraz z tłumaczeniem w przypadku oryginału w języku obcym: Certyfikat CE (jeżeli dotyczy) oraz Deklaracja Zgodności – wystawiona przez producenta wykazu czynności serwisowych, które mogą być wykonywane przez użytkownika samodzielnie nieskutkujące utratą gwarancji | TAK z dostawą | - |  |
| C. | Warunki gwarancji |  |  |  |
|  | Okres udzielonej gwarancji min. 24 miesiące | TAK, podać | 24 m – 0 pkt 36 m – 2,5 pkt. 48 m – 5 pkt. 60 m – 7,5 pkt. 72 m – 10 pkt |  |
| D. | Koszty eksploatacji pogwarancyjnej oraz obsługi serwisowej pogwarancyjnej |
|  | Materiały eksploatacyjne niezbędne do wymiany zgodnie z zaleceniami producenta w przeliczeniu na okres eksploatacji 6 lat – podać łączną cenę brutto oraz załączyć szczegółowe zestawienie asortymentu, stanowiącego podstawę wyliczenia | Podać | - |  |
|  | Częstotliwość wykonania przeglądów technicznych zalecanych przez producenta | podać | - |  |
|  | Wykonawca gwarantuje Zamawiającemu pełen zakres odpłatnej obsługi pogwarancyjnej w Polsce przez serwis firmy producenta w okresie co najmniej 10 lat od daty dostawy | TAK | - |  |
|  | Koszt rocznego, pełnego kontraktu serwisowego (wartość netto, waluta PLN) zawierającego wszystkie koszty (w tym m.in. wszystkie części zamienne i przeglądy), | TAK, podać | . |  |
|  | Koszt przeglądu technicznego urządzenia wraz z dojazdem do Zamawiającego oraz niezbędnymi do wymiany częściami, zalecanymi do wymiany przez producenta przy przeglądzie technicznym (wartość netto, waluta PLN) po upływie okresu gwarancyjnego, | TAK, podać | . |  |
|  | Iloczyn częstotliwości przeglądów technicznych wymaganych przez producenta urządzenia i pełnych kosztów przeglądów technicznych (w tym niezbędnymi do wymiany częściami, zalecanymi do wymiany przez producenta przy przeglądzie technicznym, z wyłączeniem kosztów dojazdu) w przeliczeniu dla 6 lat eksploatacji | TAK, podać |  |  |

- Oświadczamy, że przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązujemy się w przypadku wygrania przetargu do dostarczenia sprzętu spełniającego wyspecyfikowane parametry.

- Oświadczamy, że oferowany, powyżej wyspecyfikowany sprzęt jest kompletny i po zainstalowaniu będzie gotowy do eksploatacji, bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji.

………...............................................................................

podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym

lub posiadających pełnomocnictwo

PAKIET 4 – Respirator stacjonarny OIT – 2 szt.

Wykonawca:	                 ……………………………………………..

Nazwa i typ:	……………………………………………..

Producent/ Kraj :	……………………………………………..

Rok produkcji :	sprzęt fabrycznie nowy - nieużywany / 2018

| L.P. | WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNE | PARAMETR WYMAGANY | PARAMETR OCENIANY/ PUNKTACJA | PARAMETR OFEROWANY |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A. | PARAMETRY OGÓLNE |
|  | WARUNKI OGÓLNE |  |  |  |
|  | Respirator uniwersalny dla dzieci i dorosłych: Dzieci od min. 10 kg Dorośli do min. 250 kg | TAK, podać | - |  |
|  | Respirator do terapii niewydolności oddechowej różnego typu do stosowania w oddziale intensywnej terapii | TAK, podać | - |  |
|  | Ramię podtrzymujące układ oddechowy | TAK, podać | - |  |
|  | Możliwość użycia respiratora do transportu wewnątrzszpitalnego | TAK, podać | - |  |
|  | Możliwość zamocowania respiratora bez podstawy jezdnej na półce kolumny z możliwością odłączenia monitora od jednostki głównej respiratora | TAK, podać | - |  |
|  | ZASILANIE RESPIRATORA |  |  |  |
|  | Zasilanie w tlen i powietrze ze źródła sprężonych gazów o zakresie ciśnienia min. 2,8-6 [bar] Dopuszczono zasilanie w tlen i powietrze ze źródła sprężonych gazów o zakresie ciśnienia 2,8 do 6,5 [bar] - zgodnie z odpowiedziami z 18.05.2018 | TAK, podać | - |  |
|  | Przewody zasilania gazowego tlen i powietrze o dł. min. 2 m. ze złączami dostosowanymi do instalacji gazowej | TAK, podać | - |  |
|  | Układ mieszania gazów oddechowych elektroniczno - pneumatyczny z płynną regulacją | TAK, podać | - |  |
|  | Automatyczna kompensacja braku jednego z gazów (tlenu lub powietrza) i możliwość pracy tylko z jednym gazem | TAK, podać | - |  |
|  | Zasilanie z wewnętrznych baterii na min. 50 minut pracy przy wszystkich trybach i zakresach parametrów, w razie konieczności dłuższego transportu istnieje możliwość dołożenia dodatkowych modułów baterii bez udziału serwisu | TAK, podać | - |  |
|  | Napięcie zasilania AC 230 V ,± 10%, 50 Hz, z oszczędnym poborem energii w typowych warunkach pracy bez podłączonych dodatkowych opcjonalnych modułów pomiarowych, z możliwością zewnętrznego zasilania 12 V w razie awarii zasilania głównego i wyczerpania akumulatorów. | TAK, podać | - |  |
|  | RODZAJE WENTYLACJI |  |  |  |
|  | Wentylacja z zadaną objętością | TAK, podać | - |  |
|  | Wentylacja z zadanym ciśnieniem | TAK, podać | - |  |
|  | Wentylacja ze wspomaganiem oddechu spontanicznego ciśnieniem | TAK, podać | - |  |
|  | Wentylacja ze wspomaganiem oddechu spontanicznego objętością | TAK, podać | - |  |
|  | Wentylacja awaryjna przy niewydolnej wentylacji wspomaganej | TAK, podać | - |  |
|  | Synchroniczna przerywana wentylacja obowiązkowa SIMV ze wspomaganiem ciśnieniowym i objętościowym (min. 3 rodzaje wentylacji SIMV) | TAK, podać | - |  |
|  | Wentylacja z gwarantowaną objętością typu AutoFlow lub APV lub VC+ lub PRVC | TAK, podać | - |  |
|  | Wentylacja dwupoziomowa typu BiLevel lub Bi-Vent lub BiPAP lub DuoPAP | TAK, podać | - |  |
|  | Możliwość rozbudowy o funkcję z automatycznym przełączaniem pomiędzy trybem wentylacji kontrolowanej do trybu wentylacji wspomaganej i odwrotnie w zależności od inicjacji przez pacjenta oddechu spontanicznego | TAK, podać | - |  |
|  | Wyzwalanie oddechu przepływem regulowane ręcznie | TAK, podać | - |  |
|  | Wyzwalanie oddechu ciśnieniem regulowane ręcznie | TAK, podać | - |  |
|  | Możliwość rozbudowy o regulowane wyzwalanie oddechu bazujące na aktywności przepony |  | TAK/NIE** TAK – 4 pkt.; NIE – 0 pkt. |  |
|  | Wdech manualny | TAK, podać | - |  |
|  | Opcjonalna możliwość rozbudowy o pomiar CO2 w strumieniu głównym |  | TAK/NIE** TAK – 4 pkt; NIE – 0 pkt. |  |
|  | Wbudowany system nebulizacji aktywowany i regulowany z pozycji ekranu respiratora. Dodatkowo każdy respirator musi być wyposażony w nebulizator wielorazowy typu AeroNeb lub równoważny | TAK, podać | - |  |
|  | Możliwość regulacji kończenia fazy wdechowej | TAK, podać | - |  |
|  | Funkcja powrotu do poprzedniego trybu i ustawień wentylacji | TAK, podać | - |  |
|  | Funkcja natlenowania | TAK, podać | - |  |
|  | Funkcja wstrzymania na wdechu | TAK, podać | - |  |
|  | Funkcja wstrzymania na wydechu | TAK, podać | - |  |
|  | Automatyczna kompensacja podatności układu oddechowego z możliwością włączania i wyłączania podczas wentylacji pacjenta Dopuszczono Automatyczna kompensacja podatności układu oddechowego podczas wentylacji pacjenta - zgodnie z odpowiedziami z 18.05.2018 | TAK, podać | - |  |
|  | Funkcja natlenowywania z regulowanym stężeniem tlenu i automatycznego rozpoznawania odłączenia i podłączenia pacjenta przy czynności odsysania z dróg oddechowych z zatrzymaniem pracy respiratora | TAK, podać | - |  |
|  | PARAMETRY NASTAWIANE |  |  |  |
|  | Częstość oddechów, minimalny zakres 5 - 100 oddechów/min | TAK, podać* | zakres 5 - 100 oddechów/min – 0 pkt.; zakres większy niż wymagany - 2 pkt.; |  |
|  | Objętość pojedynczego oddechu, minimalny zakres 10 – 2000 ml | TAK, podać* | zakres 10 – 2000 ml - 0 pkt.; zakres większy niż wymagany - 2 pkt.; |  |
|  | Regulowany stosunek wdechu do wydechu min. w zakresie 4:1 - 1:9 dla trybu VC i PC | TAK, podać | - |  |
|  | Regulowany czas wdechu minimalny zakres 0,1 do 5,0 sekund | TAK, podać | - |  |
|  | Możliwość wyboru parametrów zależnych tzn. czasu wdechu lub stosunku wdechu do wydechu | TAK, podać | - |  |
|  | Stężenie tlenu w mieszaninie oddechowej regulowanie płynnie w zakresie min. 21-100% | TAK, podać | - |  |
|  | Ciśnienie wdechowe PC (minimalny zakres 1 – 100 cmH2O) | TAK, podać* | zakres 1 – 100 cm H2O - 0 pkt.; zakres większy niż wymagany - 2 pkt.; |  |
|  | Ciśnienie wspomagania PS (minimalny zakres 1 - 100 cmH2O) | TAK, podać* | zakres 1 – 100 cm H2O - 0 pkt.; zakres większy niż wymagany - 2 pkt.; |  |
|  | PEEP minimalny zakres 1 - 50 cmH2O | TAK, podać |  |  |
|  | Programowalna przez użytkownika konfiguracja startowa respiratora wraz z zakresami alarmowymi na podstawie danych demograficznych pacjenta | TAK, podać | - |  |
|  | PARAMETRY WYŚWIETLANE |  |  |  |
|  | Kolorowy monitor o przekątnej minimum 15 cali i wysokiej rozdzielczości ekranu min. 1024x768 pikseli do obsługi respiratora poprzez ekran dotykowy i obrazowania parametrów, wraz z funkcją regulacji skrętu i nachylenia monitora | TAK, podać | - |  |
|  | Możliwość zawieszenie monitora respiratora oddzielnie od jednostki respiratora | TAK, podać | - |  |
|  | Obsługa respiratora i opisy w języku polskim | TAK, podać | - |  |
|  | Całkowita częstość oddychania | TAK, podać | - |  |
|  | Częstość i całkowita wentylacja minutowa oddechów własnych pacjenta | TAK, podać | - |  |
|  | Wdechowa i wydechowa objętość pojedynczego oddechu | TAK, podać | - |  |
|  | Wdechowa i wydechowa objętość całkowitej wentylacji minutowej | TAK, podać | - |  |
|  | Ciśnienie szczytowe | TAK, podać | - |  |
|  | Średnie ciśnienie w układzie oddechowym | TAK, podać | - |  |
|  | Ciśnienie pauzy wdechowej | TAK, podać | - |  |
|  | Ciśnienie PEEP | TAK, podać | - |  |
|  | Ciśnienie TotalPEEP | TAK, podać | - |  |
|  | Podatność statyczna | TAK, podać | - |  |
|  | Podatność dynamiczna | TAK, podać | - |  |
|  | Opór wdechowy | TAK, podać | - |  |
|  | Opór wydechowy | TAK, podać | - |  |
|  | Stała czasowa | TAK, podać | - |  |
|  | Praca oddechowa | TAK, podać | - |  |
|  | P 0.1 | TAK, podać | - |  |
|  | Graficzna prezentacja krzywych dynamicznych : Ciśnienie / czas Przepływ /czas Objętość / czas Pętle: Ciśnienie/objętość Przepływ/objętość | TAK, podać | - |  |
|  | Możliwość jednoczesnej prezentacji przebiegów dynamicznych i pętli oddechowych | TAK, podać | - |  |
|  | Automatyczne ustawianie skali przy zapisie krzywych na monitorze | TAK, podać | - |  |
|  | Rejestracja alarmów i zdarzeń | TAK, podać | - |  |
|  | ALARMY |  |  |  |
|  | Braku zasilania w energię elektryczną | TAK, podać | - |  |
|  | Braku zasilania w tlen | TAK, podać | - |  |
|  | Braku zasilania w powietrze | TAK, podać | - |  |
|  | Objętości minutowej (wysokiej i niskiej) | TAK, podać | - |  |
|  | Wysokiego ciśnienia w układzie pacjenta | TAK, podać | - |  |
|  | Bezdechu | TAK, podać | - |  |
|  | Stężenia tlenu w gazach wdechowych | TAK, podać | - |  |
|  | Niezdolności do pracy (uszkodzenia kontroli elektronicznej lub mechanicznej) | TAK, podać | - |  |
|  | Kategorie alarmów według ważności | TAK, podać | - |  |
|  | Pamięć trendów parametrów min. 48 h | TAK, podać* | 48 h - 0 pkt.; > 48 - 3 pkt.; |  |
|  | WYPOSAŻENIE DODATKOWE |  |  |  |
|  | Układ pomiarowy przepływu umieszczony w obrębie obudowy respiratora (elektroniczny), odporny na zużycie i uszkodzenia | TAK, podać* | zużywalny - 0 pkt.; niezużywalny - 20 pkt. |  |
|  | Pomiar stężenia tlenu czujnikiem elektronicznym, nie wymagającym okresowej wymiany (nie chemicznym/nie galwanicznym) | TAK, podać |  |  |
|  | Zabezpieczenie przed przypadkową zmianą parametrów wentylacji | TAK, podać | - |  |
|  | Autotest aparatu sprawdzający poprawność działania elementów pomiarowych, szczelność i podatność układu oddechowego | TAK, podać | - |  |
|  | Możliwość stosowania jednorazowych układów oddechowych od różnych producentów | TAK, podać | - |  |
|  | Płucko testowe wielokrotnego użytku z możliwością sterylizacji w autokalwie | TAK, podać | - |  |
| B. | INNE |  |  |  |
| 1 | Instrukcja obsługi i użytkowania w języku polskim, w formie papierowej i elektronicznej, skrócona wersja instrukcji obsługi i BHP w formie zalaminowanej (jeżeli Wykonawca posiada), paszport techniczny, karta gwarancyjna, wykaz punktów serwisowych, kopie dokumentów wraz z tłumaczeniem w przypadku oryginału w języku obcym: Certyfikat CE (jeżeli dotyczy) oraz Deklaracja Zgodności – wystawiona przez producenta wykazu czynności serwisowych, które mogą być wykonywane przez użytkownika samodzielnie nieskutkujące utratą gwarancji | TAK z dostawą | - |  |
| C. | Warunki gwarancji |  |  |  |
|  | Okres udzielonej gwarancji min. 24 miesiące | TAK, podać | 24 m – 0 pkt 36 m – 2,5 pkt. 48 m – 5 pkt. 60 m – 7,5 pkt. 72 m – 10 pkt |  |
| D. | Koszty eksploatacji pogwarancyjnej oraz obsługi serwisowej pogwarancyjnej |
|  | Materiały eksploatacyjne niezbędne do wymiany zgodnie z zaleceniami producenta w przeliczeniu na okres eksploatacji 6 lat – podać łączną cenę brutto oraz załączyć szczegółowe zestawienie asortymentu, stanowiącego podstawę wyliczenia | Podać | - |  |
|  | Częstotliwość wykonania przeglądów technicznych zalecanych przez producenta | podać | - |  |
|  | Wykonawca gwarantuje Zamawiającemu pełen zakres odpłatnej obsługi pogwarancyjnej w Polsce przez serwis firmy producenta w okresie co najmniej 10 lat od daty dostawy | TAK | - |  |
|  | Koszt rocznego, pełnego kontraktu serwisowego (wartość netto, waluta PLN) zawierającego wszystkie koszty (w tym m.in. wszystkie części zamienne i przeglądy), | TAK, podać | . |  |
|  | Koszt przeglądu technicznego urządzenia wraz z dojazdem do Zamawiającego oraz niezbędnymi do wymiany częściami, zalecanymi do wymiany przez producenta przy przeglądzie technicznym (wartość netto, waluta PLN) po upływie okresu gwarancyjnego, | TAK, podać | . |  |
|  | Iloczyn częstotliwości przeglądów technicznych wymaganych przez producenta urządzenia i pełnych kosztów przeglądów technicznych (w tym niezbędnymi do wymiany częściami, zalecanymi do wymiany przez producenta przy przeglądzie technicznym, z wyłączeniem kosztów dojazdu) w przeliczeniu dla 6 lat eksploatacji | TAK, podać |  |  |

- Oświadczamy, że przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązujemy się w przypadku wygrania przetargu do dostarczenia sprzętu spełniającego wyspecyfikowane parametry.

- Oświadczamy, że oferowany, powyżej wyspecyfikowany sprzęt jest kompletny i po zainstalowaniu będzie gotowy do eksploatacji, bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji.

………...............................................................................

podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym

lub posiadających pełnomocnictwo

PAKIET 5 – Kardiomonitor do aparatów do znieczulenia ogólnego – 7 szt.

zgodnie z modyfikacją z 18.05.2018

Wykonawca:	                 ……………………………………………..

Nazwa i typ:	……………………………………………..

Producent/ Kraj :	……………………………………………..

Rok produkcji :	sprzęt fabrycznie nowy - nieużywany / 2018

| L.P. | PARAMETRY TECHNICZNE | PARAMETR WYMAGANY | PARAMETR OCENIANY/ PUNKTACJA | PARAMETR OFEROWANY (wypełnia Wykonawca) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A. | PARAMETRY OGÓLNE |
| Kardiomonitor do aparatów do znieczulenia ogólnego – 7 szt. |
|  | Monitor zbudowany w oparciu o moduły pomiarowe przenoszone między monitorami, odłączane i podłączane w sposób zapewniający automatyczną zmianę konfiguracji ekranu, uwzględniającą pojawienie się odpowiednich parametrów, bez zakłócania pracy monitora. | TAK, podać | – |  |
|  | Obsługa modułów pomiarowych (włączanie i wyłączanie pomiarów poszczególnych parametrów) w wygodnym interfejsie graficznym (z obrazkowym przedstawieniem każdego modułu, akcesorium pomiarowego z informację o jego umiejscowieniu w monitorze/ramie modułów) | – | TAK/NIE** podać TAK – 2 pkt.; NIE – 0 pkt. |  |
|  | Monitor wyposażony w ekran kolorowy z możliwością konfiguracji ekranu oraz prezentacji przynajmniej ośmiu krzywych. Przekątna ekranu min. 15" (rozdzielczość min. 1024 x 768) ze sterowaniem dotykowym, zapewniający prezentację monitorowanych parametrów życiowych pacjenta, interaktywne sterowanie pomiarami (takie jak ustawianie granic alarmowych, uruchamianie pomiarów, wybór sposobu wyświetlania). | TAK, podać | – |  |
|  | Oprogramowanie kardiomonitora pozwala na ustawienie (w zależności od aktualnych potrzeb) różnych konfiguracji ekranu, różniących się rozmieszczeniem i wielkością elementów. | TAK, podać | – |  |
|  | Możliwość zaprogramowania minimum następujących konfiguracji: ekran dużych liczb (podzielony na cztery elementy), ekran podstawowych parametrów życiowych, ekran trendów obok krzywych oraz ekran 12 odprowadzeń EKG. Dopuszczono wysokiej klasy monitor z możliwością konfiguracji 8 profili pacjenta i po 6 widoków ekranu w każdym z nich, z możliwością podglądu 12-odprowadzeń EKG w każdej chwili w dedykowanym oknie, z możliwością konfiguracji podziału ekranu, bez możliwości zaprogramowania ekranu dużych liczb oraz ekranu 12 odprowadzeń EKG – zgodnie z modyfikacją z dnia 18.05.2018 | TAK, podać | – |  |
|  | Urządzenie musi posiadać możliwość uruchomienia trybu nocnego (wygaszony ekran, podświetlenia klawiszy, obniżona głośność larmu, brak sygnału pulsu). Dopuszczono tryb nocny, w którym regulacji podświetlenia klawiszy funkcyjnych dokonuje się za pomocą przyciemniania ekranu, gdyż klawisze funkcyjne znajdują się na ekranie. Nie dotyczy dwóch klawiszy funkcyjnych służących do wyciszania i pauzowania alarmów umieszczonych na obudowie Dopuszczono monitor pacjenta bez wbudowanego trybu nocnego, wyposażony w możliwość ręcznej lub automatycznej (w zależności od natężenia oświetlenia otoczenia) regulacji jasności ekranu, z możliwością uruchomienia trybu prywatnego, w którym monitor lokalnie nie wyświetla parametrów życiowych i nie sygnalizuje alarmów (pod warunkiem, że pacjent jest pod nadzorem w centrali monitorującej) – zgodnie z modyfikacją z dnia 18.05.2018 | TAK, podać | – |  |
|  | Oprogramowanie kardiomonitora wyposażone w kalkulatory medyczne: (m.in. obliczenia wentylacji, hemodynamiczne, utlenowania) | TAK, podać | – |  |
|  | Możliwość rozbudowy kardiomonitora o oprogramowanie analizujące 12 odprowadzeń EKG, pozwalające na automatyczną analizę z diagnostycznym podsumowaniem. | TAK, podać | – |  |
|  | Złącze USB pozwalające na podłączenie klawiatury, myszy, lub pamięci USB w celu przenoszenia danych. Dopuszczono monitor z możliwością podłączenia do USB: klawiatury, myszy, czytnika kodów kreskowych, a także pamięci USB w celu przenoszenia konfiguracji monitora – zgodnie z modyfikacją z dnia 18.05.2018 | TAK, podać | – |  |
|  | Trendy tabelaryczne i graficzne z ostatnich min. 24 godzin monitorowania | TAK, podać* | 24 h - 0 pkt.; > 24 h - 2 pkt.; |  |
|  | Zasilanie awaryjne zapewniające monitorowanie min.: EKG, SpO2, Oddech, NIBP, IBP, Temp, przez min. 60 [min.] w przypadku zaniku zasilania w sieci elektrycznej, z automatycznym przełączeniem się na zasilanie awaryjne | TAK, podać* | 60 min. - 0 pkt.; 60 - 90 min. – 2 pkt.; > 90 min. - 3 pkt.; |  |
|  | System cichego, konwekcyjnego chłodzenia bez użycia wewnętrznych wentylatorów. | TAK, podać | – |  |
|  | Alarmy 3-stopniowe (wizualne i akustyczne) wszystkich parametrów z klasyfikacją priorytetu alarmu, z możliwością zawieszenia czasowego. Rejestracja zdarzeń alarmowych. | TAK, podać | – |  |
|  | Wizualne wskaźniki alarmowe dla alarmów fizjologicznych oraz technicznych rozróżniane min. kolorystycznie | TAK, podać | – |  |
|  | Monitor dostosowany do pracy w systemie centralnego monitorowania, wyposażony w kartę sieciową - do połączenia ze stacją centralnego monitorowania. | TAK, podać | – |  |
|  | Monitor wyposażony w możliwość ciągłego, nieprzerwanego (pełna ciągłość danych z monitorowania na stanowisku stacjonarnym oraz w transporcie) monitorowania co najmniej EKG (min. x5), SpO2, NIBP, IBP (x2) podczas transportu pacjenta. Przygotowanie pacjenta do transportu nie wymaga podłączania i/lub odłączania przewodów łączących monitor z pacjentem. Monitorowanie w transporcie oznacza wyświetlanie powyższych danych na ekranie monitora lub modułu transportowego – zgodnie z modyfikacją z 18.05.2018 | – | TAK/NIE** podać TAK – 7 pkt.; NIE – 0 pkt. |  |
|  | Możliwość zastosowania opcjonalnego modułu CO2 realizującego pomiar w transporcie, który zapewnia ciągłość pomiarów (nieprzerwaną pracę) podczas pracy na stanowisku monitorowania, w transporcie i w momencie odłączania/podłączania modułu transportowego | – | TAK/NIE** podać TAK – 3 pkt.; NIE – 0 pkt. |  |
|  | Możliwość podłączenia ekranu powielającego do kardiomonitora. Dostępne złącza analogowe i minimum cyfrowe umożliwiające podłączenie dwóch minimum jednego ekranu powielającego różnych typów. – zgodnie z modyfikacją z 18.05.2018 | TAK, podać | – |  |
|  | Pomiar EKG |  |  |  |
|  | Pomiar EKG. Monitorowania przy pomocy minimum 3 elektrod. Możliwość monitorowania 3, 7,12 odprowadzeń EKG - wyświetlanie do 12 odprowadzeń jednocześnie przy zastosowaniu odpowiedniego kabla pomiarowego. | TAK, podać | – |  |
|  | Monitory posiadają możliwość wysyłania 12-odprowadzeniowego zapisu EKG (w formacie 10 sekund), w postaci nie przetworzonej tzw. „raw data“ do systemu informacji kardiologicznej zainstalowanym na terenie szpitala (producent: GE Medical Systems) | – | TAK/NIE** podać TAK – 20 pkt.; NIE – 0 pkt. |  |
|  | Detekcja sygnału stymulatora serca | TAK, podać | – |  |
|  | Monitorowanie częstości oddechu metodą impedancyjną (wartości cyfrowe i krzywa), z możliwością dokonania przez użytkownika ręcznej zmiany elektrod odniesienia jeżeli rozmieszczenie elektrod tego wymaga. | TAK, podać | – |  |
|  | Możliwość jednoczesnej prezentacji min. 7 odprowadzeń EKG przy zastosowaniu kabla 5-elektrodowego | TAK, podać | – |  |
|  | Pomiar HR w zakresie min. 20-300bpm – zgodnie z modyfikacją z dnia 18.05.2018 | TAK, podać | – |  |
|  | Analiza arytmii – min. 19 rodzajów zaburzeń w monitorze– zgodnie z modyfikacją z dnia 18.05.2018 | TAK, podać* | 19 – 0 pkt.; >19 – 2 pkt. |  |
|  | Zakres pomiaru ilości oddechów min. 1-120 odd./min. – zgodnie z modyfikacją z dnia 18.05.2018 | TAK, podać | – |  |
|  | Możliwość regulacji czasu bezdechu Dopuszczono alarm bezdechu realizowany pośrednio przez regulację dolnej granicy częstości oddechów od 4 odd/min w górę zgodnie z modyfikacją z dnia 18.05.2018 | TAK, podać | – |  |
|  | Pomiar saturacji i tętna |  |  |  |
|  | Pomiar wysycenia hemoglobiny tlenem w zakresie min. 1-100% i dokładnością min. ±2% (dla zakresu typowego 70-100%) – zgodnie z modyfikacją z dnia 18.05.2018 | TAK, podać | – |  |
|  | Algorytm pomiarowy odporny na niską perfuzję, wstrząsy i artefakty ruchowe. Wyświetlane wartości cyfrowe saturacji i tętna oraz krzywa pletyzmograficzna. | – | TAK/NIE** podać TAK – 4 pkt.; NIE – 0 pkt. |  |
|  | Pomiar tętna w zakresie min. 30-250bpm z dokładnością min. ±2bpm lub ± 3 ud/ min– zgodnie z modyfikacją z 18.05.2018 | TAK, podać | – |  |
|  | Moduł wyposażony w algorytm oceny sygnału SpO2 pozwalający na ocenę intensywności bodźców bólowych w trakcie znieczulenie ogólnego | – | TAK/NIE** podać TAK - 4 pkt, NIE - 0 pkt |  |
|  | Pomiar ciśnienia met. nieinwazyjną |  |  |  |
|  | Ciśnienie tętnicze krwi metodą nieinwazyjną, tryb pracy ręczny i automatyczny z programowaniem odstępów między pomiarami min. od 1 minuty do 4 godzin. – zgodnie z modyfikacją z 18.05.2018 | TAK, podać | – |  |
|  | Zakres pomiaru ciśnienia w mankiecie min. 15-260mmHg– zgodnie z modyfikacją z 18.05.2018 | TAK, podać | – |  |
|  | Zakres pomiaru tętna min. 40-240bpm z dokładnością min. ±3 bpm lub ±3,5% | TAK/NIE*** zgodnie z modyfikacją z 18.05.2018 | – |  |
|  | Pomiar temperatury |  |  |  |
|  | Monitorowanie temperatury w minimum dwóch torach pomiarowych w zakresie min. od 10 do 45 stopni C pomiar temperatury obwodowej (powierzchniowej) i centralnej (wewnętrznej) – zgodnie z modyfikacją z 18.05.2018 | TAK, podać | – |  |
|  | Wyświetlanie temperatury T1, T2 i różnicy temperatur | TAK, podać | – |  |
|  | Pomiar ciśnienia met. inwazyjną |  |  |  |
|  | Możliwość monitorowania IBP w min. 2 kanałach. | TAK, podać | – |  |
|  | Pomiar kapnografii dla wszystkich stanowisk |  |  |  |
|  | Monitorowanie EtCO2, FiCO2, AwRR w technologii strumienia bocznego | TAK, podać | – |  |
|  | Pomiar EtCO2 w zakresie min. 0-150mmHg | TAK, podać | – |  |
|  | Pomiar AwRR w zakresie min. od 2 odd./min do 150 odd./min | TAK, podać | – |  |
|  | Możliwość regulacji czasu próbkowania | - zgodnie z modyfikacją z 18.05.2018 | TAK/NIE** podać TAK - 4 pkt, NIE - 0 pkt |  |
|  | Regulowany czas zwłoki alarmu bezdechu w zakresie min. 10-40s. Dopuszczono kardiomonitor z regulowanym górnym i dolnym progiem alarmów częstości oddechów oraz bezdechu, który w przypadku nie wykrycia oddechu pacjenta przez 20 sekund do urządzenia głównego wysyła komunikat alarmowy– zgodnie z modyfikacją z 18.05.2018 | TAK, podać | – |  |
|  | Pomiar rzutu serca |  |  |  |
|  | Możliwość rozbudowy o pomiar rzutu serca metodą termodylucji z użyciem cewnika Swan Ganz-a. | TAK, podać | – |  |
|  | Pomiar rzutu serca |  |  |  |
|  | Możliwość rozbudowy o moduł lub urządzenie zewnętrzne pozwalające na ocenę hemodynamiczną układu krążenia metodą małoinwazyjną: • bez użycia cewnika Swan-Ganza, • pomiar parametrów hemodynamicznych z jednego dostępu naczyniowego • oraz metodą małoinwazyjną: drogą kaniulacji obwodowego naczynia tętniczego i żyły głównej górnej, • pomiar możliwy u pacjentów zaintubowanych i nie zaintubowanych. |  | TAK/NIE** podać TAK – 4 pkt.; NIE – 0 pkt. |  |
|  | Pozostałe |  |  |  |
|  | Pomiar transmisji nerwowo-mięśniowej (NMT) - dla wszystkich urządzeń | TAK, podać | - |  |
|  | Elementy wyposażenia każdego monitora |  |  |  |
|  | - kabel EKG do monitorowania 5 odprowadzeń (1szt.), w zestawie min. 150 elektrod EKG. - wielorazowy czujnik na palec dla dorosłych typu klips lub mankiet silikonowy (2 szt.) - jednorazowy czujnik na palec dla dorosłych– 1 opakowanie (około 25 szt.) - przewód ciśnieniowy NIBP oraz mankiety ciśnieniowe (3 szt. w rozmiarach określonych przez użytkownika przed dostawą) - sonda do pomiaru temp. powierzchniowej dla dorosłych (1szt.) oraz centralnej (1 szt.) - kabel IBP (2 szt.) - mocowanie monitora do aparatu do znieczulenia oferowanych wyżej | TAK, podać | – |  |
| B. | INNE |  |  |  |
| 1 | Instrukcja obsługi i użytkowania w języku polskim, w formie papierowej i elektronicznej, skrócona wersja instrukcji obsługi i BHP w formie zalaminowanej (jeżeli Wykonawca posiada), paszport techniczny, karta gwarancyjna, wykaz punktów serwisowych, kopie dokumentów wraz z tłumaczeniem w przypadku oryginału w języku obcym: Certyfikat CE (jeżeli dotyczy) oraz Deklaracja Zgodności – wystawiona przez producenta wykazu czynności serwisowych, które mogą być wykonywane przez użytkownika samodzielnie nieskutkujące utratą gwarancji | TAK z dostawą | - |  |
| C. | Warunki gwarancji |  |  |  |
|  | Okres udzielonej gwarancji min. 24 miesiące | TAK, podać | 24 m – 0 pkt 36 m – 2,5 pkt. 48 m – 5 pkt. 60 m – 7,5 pkt. 72 m – 10 pkt |  |
| D. | Koszty eksploatacji pogwarancyjnej oraz obsługi serwisowej pogwarancyjnej |
|  | Materiały eksploatacyjne niezbędne do wymiany zgodnie z zaleceniami producenta w przeliczeniu na okres eksploatacji; 6 lat – podać łączną cenę brutto | Podać | - |  |
|  | Częstotliwość wykonania przeglądów technicznych zalecanych przez producenta | podać | - |  |
|  | Wykonawca gwarantuje Zamawiającemu pełen zakres odpłatnej obsługi pogwarancyjnej w Polsce przez serwis firmy producenta w okresie co najmniej 10 lat od daty dostawy | TAK | - |  |
|  | Koszt rocznego, pełnego kontraktu serwisowego (wartość netto, waluta PLN) zawierającego wszystkie koszty (w tym m.in. wszystkie części zamienne i przeglądy), | TAK, podać | . |  |
|  | Koszt przeglądu technicznego urządzenia wraz z dojazdem do Zamawiającego oraz niezbędnymi do wymiany częściami, zalecanymi do wymiany przez producenta przy przeglądzie technicznym (wartość netto, waluta PLN) po upływie okresu gwarancyjnego, | TAK, podać | . |  |
|  | Iloczyn częstotliwości przeglądów technicznych wymaganych przez producenta urządzenia i pełnych kosztów przeglądów technicznych (w tym niezbędnymi do wymiany częściami, zalecanymi do wymiany przez producenta przy przeglądzie technicznym, z wyłączeniem kosztów dojazdu) w przeliczeniu dla 6 lat eksploatacji | TAK, podać | . |  |

- Oświadczamy, że przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązujemy się w przypadku wygrania przetargu do dostarczenia sprzętu spełniającego wyspecyfikowane parametry.

- Oświadczamy, że oferowany, powyżej wyspecyfikowany sprzęt jest kompletny i po zainstalowaniu będzie gotowy do eksploatacji, bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji.

………...............................................................................

podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym

lub posiadających pełnomocnictwo

UWAGA – DOTYCZY WSZYSTKICH POZYCJI ZAŁĄCZNIKA nr 2

* parametry wymagane i jednocześnie podlegające ocenie,

** parametry podlegające ocenie i nie będące jednocześnie parametrami wymaganymi,

*** odpowiedź NIE w kolumnie „parametr wymagany”  nie spowoduje odrzucenia oferty

Odpowiedź NIE w kolumnie „parametr wymagany”  spowoduje odrzucenie oferty.