Załącznik nr 1 do wyjaśnień i modyfikacji SIWZ z dn. 25.05.2018r.

Załącznik nr 2 do SIWZ

ZESTAWIENIE ASORTYMENTOWO – CENOWE

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Zestawienie asortymentowo - cenowe przedmiotu zamówienia

„Cenę brutto [PLN]”, będącą podstawą do wyliczenia punktów za cenę – otrzymujemy ze wzoru: „Wartość jednostkowa netto[PLN]” razy „Ilość zakupu” – daje „Wartość netto –[PLN]”, z której to wartości liczymy podatek vat i po dodaniu podatku vat do wartości netto otrzymujemy „Cenę brutto[PLN]”.

| Pakiet nr | Nazwa asortymentu | Ilość zakupu [szt.] | Wartość jednostkowa netto [PLN] | Wartość netto [PLN] | VAT % | Cena brutto [PLN] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Aparat rtg przyłóżkowy cyfrowy | 1 |  |  |  |  |
| 2 | Aparat rtg typu ramię C - ortopedyczny | 1 |  |  |  |  |
| 3 | Stół operacyjny chirurgia ogólna | 1 |  |  |  |  |
| 4 | Diatermia chirurgiczna | 6 |  |  |  |  |

................................................................

podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub posiadających pełnomocnictw

Pakiet 1  Aparat RTG przyłóżkowy cyfrowy -  1kpl.

Wykonawca:	                 ……………………………………………..

Nazwa i typ:	……………………………………………..

Producent/ Kraj :	……………………………………………..

Rok produkcji :	sprzęt fabrycznie nowy - nieużywany / 2018

| L.P. | PARAMETRY TECHNICZNE | PARAMETR WYMAGANY | PARAMETR OCENIANY/ PUNKTACJA | PARAMETR OFEROWANY |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A. | PARAMETRY OGÓLNE |  |  |
|  | Cyfrowy przewoźny aparat RTG, z własnym napędem | TAK, podać | – |  |
|  | Przemieszczanie aparatu po zwolnieniu blokady w przypadku rozładowania się akumulatorów - zgodnie z modyfikacją z 18.05.2018 | - | TAK/NIE, podać TAK - 5 pkt.; NIE - 0 pkt. |  |
|  | Wyzwalacz ręczny przewodowy, zasięg min. 4 m | TAK, podać | – |  |
|  | Wyzwalacz bezprzewodowy, podać zasięg wyzwalacza bezprzewodowego [m] | - | TAK/NIE, podać TAK - 10 pkt.; NIE - 0 pkt. |  |
|  | Wskaźnik ekspozycji dźwiękowy | TAK, podać | – |  |
|  | Wyświetlacz ze wskaźnikami podstawowych parametrów min. kV, mAs | TAK, podać | – |  |
|  | Wskaźnik odległości SID – laserowy lub wyciągana przy lampie miarka do pomiaru odległości SID | TAK, podać | – |  |
|  | Kieszeń na detektor DR o wymiarach 35 x 43 cm | TAK, podać | – |  |
|  | Waga kompletnego aparatu | TAK, podać | – |  |
|  | DAP | TAK, podać | – |  |
|  | Blokada kół | TAK, podać | – |  |
|  | Wieszak do fartuchów ochronnych zainstalowany na aparacie | - | TAK/NIE, podać TAK - 3 pkt.; NIE - 0 pkt. |  |
|  | Fartuch ochronny rtg jednostronny – ultralekki (bezołowiowy)- typu komfort 0,35 mmPb - kolor i rozmiar do wyboru przez Zamawiającego przy dostawie - 1 szt. | TAK, podać | – |  |
|  | Parawan ochronny rtg mobilny, 0,5mmPb, szerokość 100 cm wysokość min. 180 cm - 3 szt. | TAK, podać | – |  |
|  | GENERATOR I LAMPA RTG |  |  |  |
|  | Zasilanie 1-fazowe 230V ±10 %; 50 Hz | TAK, podać | – |  |
|  | Moc min. 16 kW | TAK, podać | 16 kW - 0 pkt, największa wartość -10 pkt. Pozostałe proporcjonalnie |  |
|  | Częstotliwość min. 40 kHz | TAK, podać | – |  |
|  | Wartości prądu min. 75 -160 mA | TAK, podać | – |  |
|  | Wartości napięć w zakresie nie mniejszym niż od 40 do 125 kV | TAK, podać | – |  |
|  | Możliwość regulacji kV co 1 kV lub zgodnie z ustawieniami programów anatomicznych | TAK, podać | – |  |
|  | Zakres mAs min. 0,4 – 110 mAs | TAK, podać | – |  |
|  | Zakres czasu ekspozycji min. 0,001 – 1,0 s | TAK, podać | – |  |
|  | Lampa RTG z wirującą anodą | TAK, podać | – |  |
|  | Wirowanie anody min. 3000 obr/min (50Hz) | TAK, podać | – |  |
|  | Lampa min. jednoogniskowa , o wymiarach ognisk: małe max 0,8 mm; i/lub duże max 1,4 mm | TAK, podać | – |  |
|  | Pojemność cieplna anody min. 100 kHU | TAK, podać | – |  |
|  | Zabezpieczenie termiczne lampy | TAK, podać | – |  |
|  | Zakres obrotu kolimatora min. ≥ ±90o | TAK, podać | – |  |
|  | Pole naświetlenia min. 43 x 43 cm | TAK, podać | – |  |
|  | Podświetlenie blendy diodami LED | TAK, podać | – |  |
|  | Oświetlacz pola ekspozycji min. 140 lx | TAK, podać | – |  |
|  | Czas podświetlenia blendy min. 20 sekund. | TAK, podać | – |  |
|  | Włączenie podświetlenia blendy: - z kolimatora - z wyzwalacza | TAK, podać | – |  |
|  | Filtracja promieniowania – podać oferowane | TAK, podać | – |  |
|  | STATYW |  |  |  |
|  | Obrót lampy rtg wokół osi ramienia wysięgnika min. ±165° | TAK, podać | – |  |
|  | Obrót lampy rtg w poprzek do osi ramienia wysięgnika min. 110 ° | TAK, podać | – |  |
|  | Maksymalna odległość ogniska od podłogi min. 190 cm | TAK, podać | – |  |
|  | Minimalna odległość ogniska od podłogi max. 60 cm | TAK, podać | – |  |
|  | Maksymalna długość ramienia do ekspozycji min. 100 cm | TAK, podać | – |  |
|  | Wysokość transportowa aparatu max. 210 cm | TAK, podać | – |  |
|  | Szerokość transportowa aparatu max. 67 cm | TAK, podać | – |  |
|  | DETEKTOR CYFROWY DR |  |  |  |
|  | Detektor CsI | TAK, podać | – |  |
|  | Wymiar detektora min 35cm x 43 cm | TAK, podać | – |  |
|  | Powierzchnia aktywna detektora min 34 cm x 42 cm | TAK, podać | – |  |
|  | Rozdzielczość detektora min 6 Mpix | TAK, podać | – |  |
|  | Rozmiar piksela max. 150 µm | TAK, podać | – |  |
|  | Głębia przetwarzania analogowo-cyfrowego min 14 bitów | TAK, podać | – |  |
|  | Waga detektora gotowego do pracy max 5 kg | TAK, podać | – |  |
|  | Detektor bezprzewodowy | TAK, podać | – |  |
|  | Dopuszczalne obciążenie min. 150 kg (pacjent leżący) | TAK, podać | – |  |
|  | STACJA AKWIZYCYJNA ZINTEGROWANA Z APARATEM RTG |  |  |  |
|  | Dysk twardy o pojemności min. 500 GB | TAK, podać | – |  |
|  | Pamięć RAM min. 4 GB – zgodnie z modyfikacją z 16.05.2018 | TAK, podać | – |  |
|  | Wbudowana pamięć dysku dla min. 3000 obrazów | TAK, podać | – |  |
|  | Wyjście USB do archiwizacji obrazów. | TAK, podać | – |  |
|  | Kolorowy, dotykowy monitor LCD do obsługi i przetwarzania obrazów min 15’’ | TAK, podać | – |  |
|  | Głębia szarości matrycy min. 12 bitów - zgodnie z modyfikacją z 18.05.2018 | TAK, podać | – |  |
|  | Czas oczekiwania na wyświetlenie obrazu z detektora max 15 sek. | TAK, podać | – |  |
|  | DICOM min.: DICOM Image Export DICOM Storage Commit DICOM Export DICOM RIS DICOM MPPS Funkcja eksportowania w formacie DICOM na nośniki CD/DVD | TAK, podać | – |  |
|  | INNE |  |  |  |
|  | Testy specjalistyczne wykonane przez jednostkę uprawnioną przy dostawie sprzętu przed podpisaniem protokołu zdawczo-odbiorczego (zakres testów: sprawdzenie zgodności ze specyfikacją oraz zgodny z zakresem testów specjalistycznych – wg ustawy Prawo Atomowe wraz z przepisami wykonawczymi) | TAK, podać | – |  |
|  | Po stronie i na koszt Wykonawcy podłączenie do systemu PACS i RIS będącego w posiadaniu Zamawiającego – produkcji Agfa. W tym niezbędne licencje | TAK, podać | – |  |
| B. | INNE |  |  |  |
| 1 | Instrukcja obsługi i użytkowania w języku polskim, w formie papierowej i elektronicznej, skrócona wersja instrukcji obsługi i BHP w formie zalaminowanej (jeżeli Wykonawca posiada), paszport techniczny, karta gwarancyjna, wykaz punktów serwisowych, kopie dokumentów wraz z tłumaczeniem w przypadku oryginału w języku obcym: Certyfikat CE (jeżeli dotyczy) oraz Deklaracja Zgodności – wystawiona przez producenta wykazu czynności serwisowych, które mogą być wykonywane przez użytkownika samodzielnie nieskutkujące utratą gwarancji | TAK z dostawą | - |  |
| C | Warunki gwarancji |  |  |  |
|  | Okres udzielonej gwarancji min. 24 miesiące | TAK, podać | 24 m – 0 pkt 36 m – 2,5 pkt. 48 m – 5 pkt. 60 m – 7,5 pkt. 72 m – 10 pkt |  |
| D. | Koszty eksploatacji pogwarancyjnej oraz obsługi serwisowej pogwarancyjnej - zgodnie z modyfikacją z 11.05.2018 |
|  | Materiały eksploatacyjne niezbędne do wymiany zgodnie z zaleceniami producenta w przeliczeniu na okres eksploatacji; 6 lat – podać łączną cenę brutto | Podać | - |  |
|  | Częstotliwość wykonania przeglądów technicznych zalecanych przez producenta | podać | - |  |
|  | Wykonawca gwarantuje Zamawiającemu pełen zakres odpłatnej obsługi pogwarancyjnej w Polsce przez serwis firmy producenta w okresie co najmniej 10 lat od daty dostawy | TAK | - |  |
|  | Koszt rocznego, pełnego kontraktu serwisowego (wartość netto, waluta PLN) zawierającego wszystkie koszty (w tym m.in. wszystkie części zamienne i przeglądy), | TAK, podać | . |  |
|  | Koszt przeglądu technicznego urządzenia wraz z dojazdem do Zamawiającego oraz niezbędnymi do wymiany częściami, zalecanymi do wymiany przez producenta przy przeglądzie technicznym (wartość netto, waluta PLN) po upływie okresu gwarancyjnego, | TAK, podać | . |  |
|  | Iloczyn częstotliwości przeglądów technicznych wymaganych przez producenta urządzenia i pełnych kosztów przeglądów technicznych (w tym niezbędnymi do wymiany częściami, zalecanymi do wymiany przez producenta przy przeglądzie technicznym, z wyłączeniem kosztów dojazdu) w przeliczeniu dla 6 lat eksploatacji | TAK, podać | . |  |

- Oświadczamy, że przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązujemy się w przypadku wygrania przetargu do dostarczenia sprzętu spełniającego wyspecyfikowane parametry.

- Oświadczamy, że oferowany, powyżej wyspecyfikowany sprzęt jest kompletny i po zainstalowaniu będzie gotowy do eksploatacji, bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji.

………...............................................................................

podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym

lub posiadających pełnomocnictwo

Pakiet 2  Aparat RTG typu ramię C – ortopedyczny - 1kpl.

Wykonawca:	                 ……………………………………………..

Nazwa i typ:	……………………………………………..

Producent/ Kraj :	……………………………………………..

Rok produkcji :	sprzęt fabrycznie nowy - nieużywany / 2018

| L.P. | PARAMETRY TECHNICZNE | PARAMETR WYMAGANY | PARAMETR OCENIANY/ PUNKTACJA | PARAMETR OFEROWANY |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A. | PARAMETRY OGÓLNE |  |  |
| I | RAMIĘ C |  |  |  |
|  | Głębokość ramienia C (odległość między osią wiązki a wewnętrzną powierzchnią ramienia C) | ≥ 68 cm | Wartość graniczna – 0 p, Wartość największa – 10 p, Pozostałe proporcjonalnie |  |
|  | Odległość SID | ≥ 95 cm | - |  |
|  | Zakres ruchu wzdłużnego ramienia C | ≥ 20 cm | - |  |
|  | Zakres ruchu pionowego ramienia C | ≥ 42 cm | - |  |
|  | Zmotoryzowany ruch ramienia C w pionie | Tak | - |  |
|  | Zakres ruchu orbitalnego ramienia C | ≥ 130° | - |  |
|  | Zakres rotacji ramienia C (ruch wokół osi wzdłużnej) | ≥ ±190° | - |  |
|  | Zakres obrotu ramienia C wokół osi pionowej | ≥ ±10° | Wartość graniczna – 0 p, Wartość największa – 10 p, Pozostałe proporcjonalnie |  |
|  | Prześwit ramienia C (odległość między wzmacniaczem obrazu a lampą RTG) | ≥ 76 cm | - |  |
|  | Urządzenie zabezpieczające przed najeżdżaniem na leżące przewody | Tak | - |  |
|  | Uchwyt na wzmacniaczu obrazu do ręcznego manipulowania ramieniem C | Tak | - |  |
|  | Blokada kół | Tak | - |  |
|  | Ręczny włącznik promieniowania | Tak | - |  |
|  | Przycisk nożny do włączania promieniowania | Tak | - |  |
|  | Sygnalizacja włączonego promieniowania | Tak | - |  |
|  | Szerokość wózka z ramieniem C | ≤ 85 cm | - |  |
|  | Hamulce ruchów ramienia C | Tak | - |  |
|  | Hamulce ruchów ramienia C oznaczone różnymi kolorami w celu łatwiejszej komunikacji w sali operacyjnej - zgodnie z modyfikacją z 18.05.2018 | - | TAK/NIE Tak – 10 pkt. Nie – 0 pkt. |  |
|  | Aretaż kół w pozycji równoległej do stołu operacyjnego | Tak | - |  |
|  | Panel na ramieniu C do sterowania funkcjami aparatu w formie klawiszy membranowych lub dotykowego monitora | Tak | - |  |
|  | Waga ramienia C | ≤ 280 kg | - |  |
| II | GENERATOR |  |  |  |
|  | Generator wysokiej częstotliwości min. 15 kHz | Tak | - |  |
|  | Moc generatora RTG | ≥ 2 kW | Wartość graniczna – 0 p, Wartość największa – 10 p, Pozostałe proporcjonalnie |  |
|  | Skopia pulsacyjna | ≥ 8 p/s | - |  |
|  | Radiografia cyfrowa | Tak | - |  |
|  | Maksymalne napięcie w trybie fluoroskopii i radiografii | ≥ 110 kV | - |  |
|  | Maksymalny prąd dla fluoroskopii pulsacyjnej | ≥ 24 mA | - |  |
|  | Maksymalny prąd dla radiografii cyfrowej | ≥ 10 mA | - |  |
|  | Automatyczny dobór parametrów dla fluoroskopii | Tak | - |  |
|  | Zasilanie 230V +/-10%, 50Hz | Tak | - |  |
| III | LAMPA I KOLIMATORY |  |  |  |
|  | Lampa z dwoma ogniskami o stacjonarnej lub wirującej anodzie | Tak | Stacjonarna – 0 pkt. Wirująca – 10 pkt |  |
|  | Wielkość najmniejszego ogniska | ≤ 0,6 | - |  |
|  | Filtracja wewnętrzna | ≥ 2,5 mm Al | - |  |
|  | Kolimator szczelinowy z rotacją | Tak | - |  |
|  | Kolimator irysowy | Tak | - |  |
|  | Symetryczna półprzepuszczalna przesłona szczelinowa | Tak | - |  |
|  | Ustawienie kolimatora z podglądem bez promieniowania (na obrazie zamrożonym z wyświetlaniem aktualnego położenia krawędzi przesłon) | Tak | - |  |
|  | Pojemność cieplna anody | ≥50 kHU | Wartość graniczna – 0 p, Wartość największa – 10 p, Pozostałe proporcjonalnie |  |
|  | Pojemność cieplna kołpaka | ≥ 1000 kHU | Bez punktacji |  |
|  | Prędkość chłodzenia anody | ≥ 50 kHU/min | Wartość graniczna – 0 p, Wartość największa – 10 p, Pozostałe proporcjonalnie |  |
| IV | WZMACNIACZ OBRAZU |  |  |  |
|  | Średnica wzmacniacza obrazu | ≥ 9" | - |  |
|  | Liczba pól obrazowych | ≥ 2 | - |  |
|  | Współczynnik DQE, nie mniejszy niż 60% | Tak | - |  |
| V | SYSTEM TV |  |  |  |
|  | Typ kamery: CCD | Tak | - |  |
|  | Rozdzielczość kamery | ≥ 1024x1024 | - |  |
| VI | SYSTEM CYFROWEJ OBRÓBKI OBRAZU I PAMIĘĆ |  |  |  |
|  | Matryca przetwarzania obrazów | ≥ 1024x1024 | - |  |
|  | Głębia obrazu | ≥ 12 bit | - |  |
|  | Liczba pamiętanych obrazów w pełnej matrycy - zgodnie z modyfikacją z 18.05.2018 | ≥ 50.000 | Wartość graniczna – 0 p, Wartość największa – 10 p, Pozostałe proporcjonalnie |  |
|  | Funkcja „Last Image Hold" | Tak | - |  |
|  | Wyświetlanie mozaiki obrazów min. 9 obrazów | Tak | - |  |
|  | Obraz lustrzany | Tak | - |  |
|  | Wzmocnienie krawędzi i redukcja szumów | Tak | - |  |
|  | System nanoszenia opisów | Tak | - |  |
|  | System wpisywania danych pacjenta | Tak | - |  |
|  | System zarządzania bazą danych z badaniami | Tak | - |  |
| VII | WÓZEK Z MONITORAMI |  |  |  |
|  | Liczba monitorów na oddzielnym wózku z monitorami | ≥ 2 | - |  |
|  | Rodzaj monitora i przekątna ekranu: LCD TFT min. 19" | Tak | - |  |
|  | Luminacja monitorów | ≥ 400 cd/m2 | - |  |
|  | Wskaźnik włączonego promieniowania na wózku z monitorami lub wózku z ramieniem C | Tak | - |  |
|  | Zintegrowany zasilacz UPS dla wózka z monitorami, zapewniający bezpieczeństwo danych obrazowych i danych pacjenta w przypadku nagłego zaniku zasilania - zgodnie z modyfikacją z 18.05.2018 | - | TAK/NIE Tak – 10 pkt. Nie – 0 pkt. |  |
| VIII | ŚRODKI DOKUMENTACYJNE I ARCHIWIZACYJNE |  |  |  |
|  | Napęd dysków CD-R i/lub DVD do zapisu obrazów DICOM | Tak | - |  |
|  | Automatyczne dogrywanie na dysk CD i/lub DVD przeglądarki DICOM | Tak | - |  |
|  | Port USB | Tak | - |  |
| IX | WYPOSAŻENIE DODATKOWE |  |  |  |
|  | Przycisk nożny do wyzwalania fluoroskopii/akwizycji | Tak | - |  |
|  | Zintegrowany system monitorowania i wyświetlania dawki RTG | Tak | - |  |
|  | Celownik laserowy po stronie wzmacniacza obrazu | Tak | - |  |
| 67 | Integracja oferowanego aparatu z posiadanym przez Zamawiającego systemem PACS IMPAX w zakresie, min. pobierania listy pacjentów (Modality Worklist), pobierania z i wysyłania do archiwum PACS badań oraz przyjmowanie komunikatu potwierdzenia odebrania badania przez PACS (Storage Commitment), zgodnie ze standardem DICOM 3.0 Funkcjonalność pobierania i wysyłania badań do archiwum PACS ma być realizowana także w czasie wykonywania zabiegu - Aparat wyposażony w moduł bezprzewodowy pracujący w technologii WiFi- zgodnie z modyfikacją z 18.05.2018 | TAK | - |  |
| 67A | Aparat wyposażony w moduł bezprzewodowy pracujący w technologii WiFi- zgodnie z modyfikacją z 25.05.2018 | TAK / NIE | - |  |
| 68 | Wykonanie projektu ochrony radiologiczej i dostarczenie go Zamawiającemu w terminie do 10 dni od podpisania umowy. | TAK | - |  |
| 69 | Wykonanie testów specjalistycznych RTG w trakcie trwania okresu gwarancji min. raz w każdym roku obowiązywania gwarancji oraz wykonanie testów akceptacyjnych przed odbiorem aparatu | TAK | - |  |
| 70 | Wykonanie testów akceptacyjnych (odbiorczych), przy dostawie aparatu | TAK | - |  |
| 71 | Osłony rtg osobiste dla personelu – 5 kpl, w tym: Fartuchy rtg ultralekkie (bezołowiowe) typu garsonka, fartuch chirurgiczny lub płaszcz– do wyboru przed dostawą, osłony tarczycy typu śliniak oraz okulary ochronne rtg w sportowym wzornictwie kolory, typ, rozmiary do wyboru przy dostawie z oferowanego asortymentu | TAK, równoważność ołowiu min. 0,5Pb | - |  |
| B. | INNE |  |  |  |
| 1 | Instrukcja obsługi i użytkowania w języku polskim, w formie papierowej i elektronicznej, skrócona wersja instrukcji obsługi i BHP w formie zalaminowanej (jeżeli Wykonawca posiada), paszport techniczny, karta gwarancyjna, wykaz punktów serwisowych, kopie dokumentów wraz z tłumaczeniem w przypadku oryginału w języku obcym: Certyfikat CE (jeżeli dotyczy) oraz Deklaracja Zgodności – wystawiona przez producenta wykazu czynności serwisowych, które mogą być wykonywane przez użytkownika samodzielnie nieskutkujące utratą gwarancji | TAK z dostawą | - |  |
| C | Warunki gwarancji |  |  |  |
|  | Okres udzielonej gwarancji min. 24 miesiące | TAK, podać | 24 m – 0 pkt 36 m – 2,5 pkt. 48 m – 5 pkt. 60 m – 7,5 pkt. 72 m – 10 pkt |  |
| D. | Koszty eksploatacji pogwarancyjnej oraz obsługi serwisowej pogwarancyjnej - zgodnie z modyfikacją z 11.05.2018 |
|  | Materiały eksploatacyjne niezbędne do wymiany zgodnie z zaleceniami producenta w przeliczeniu na okres eksploatacji; 6 lat – podać łączną cenę brutto | Podać | - |  |
|  | Częstotliwość wykonania przeglądów technicznych zalecanych przez producenta | podać | - |  |
|  | Wykonawca gwarantuje Zamawiającemu pełen zakres odpłatnej obsługi pogwarancyjnej w Polsce przez serwis firmy producenta w okresie co najmniej 10 lat od daty dostawy | TAK | - |  |
|  | Koszt rocznego, pełnego kontraktu serwisowego (wartość netto, waluta PLN) zawierającego wszystkie koszty (w tym m.in. wszystkie części zamienne i przeglądy), | TAK, podać | . |  |
|  | Koszt przeglądu technicznego urządzenia wraz z dojazdem do Zamawiającego oraz niezbędnymi do wymiany częściami, zalecanymi do wymiany przez producenta przy przeglądzie technicznym (wartość netto, waluta PLN) po upływie okresu gwarancyjnego, | TAK, podać | . |  |
|  | Iloczyn częstotliwości przeglądów technicznych wymaganych przez producenta urządzenia i pełnych kosztów przeglądów technicznych (w tym niezbędnymi do wymiany częściami, zalecanymi do wymiany przez producenta przy przeglądzie technicznym, z wyłączeniem kosztów dojazdu) w przeliczeniu dla 6 lat eksploatacji | TAK, podać | . |  |

- Oświadczamy, że przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązujemy się w przypadku wygrania przetargu do dostarczenia sprzętu spełniającego wyspecyfikowane parametry.

- Oświadczamy, że oferowany, powyżej wyspecyfikowany sprzęt jest kompletny i po zainstalowaniu będzie gotowy do eksploatacji, bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji.

………...............................................................................

podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym

lub posiadających pełnomocnictwo

Pakiet 3  Stół operacyjny chirurgia ogólna - 1kpl.

Wykonawca:	                 ……………………………………………..

Nazwa i typ:	……………………………………………..

Producent/ Kraj :	……………………………………………..

Rok produkcji :	sprzęt fabrycznie nowy - nieużywany / 2018

| L.P. | PARAMETRY TECHNICZNE | PARAMETR WYMAGANY | PARAMETR OCENIANY/ PUNKTACJA | PARAMETR OFEROWANY |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A. | PARAMETRY OGÓLNE |  |  |
|  | Stół operacyjny mobilny na podstawie jezdnej z min. 4 kołami | Tak, podać | Koła pojedyncze - 0 pkt. Koła podwójne – 5 pkt. |  |
|  | Koła o średnicy min. 100 mm pozwalającej na łatwe manewrowanie stołem oraz transport pacjenta | Tak, podać | Śr. kół 100 mm – 0 pkt. Śr. kół > 100 mm – 5 pkt. |  |
|  | Stół z dodatkowym piątym kołem kierunkowym aktywowanym w celu łatwiejszego manewrowania stołem lub z napędem własnym | Tak, podać | Piąte koło - 3 pkt Napęd własny – 10 pkt |  |
|  | Napęd stołu elektrohydrauliczny lub elektromechaniczny | Tak | - |  |
|  | Wymiary stołu: długość min. 215 cm, szerokość z szynami bocznymi: min. 58 cm | Tak, podać | - |  |
|  | Kolumna stołu teleskopowa pokryta panelami ze stali nierdzewnej. Dopuszcza się częściowy fartuch gumowy. | Tak | - |  |
|  | Konstrukcja blatu modułowa pozwalająca na dobór odpowiedniej konfiguracji i długości blatu w zależności od rodzaju zabiegu | Tak | - |  |
|  | Stół blokowany do podłoża za pomocą wysuwanych elektrohydraulicznie/elektromechanicznie stopek lub poprzez schowanie kół w podstawie stołu, funkcje sterowane za pomocą pilota lub za pomocą centralnego hamulca kół znajdującego się po obu stronach stołu osi długiej . | Tak | - |  |
|  | Możliwość zamiany miejscami segmentu plecowego z nożnym | Tak | - |  |
|  | Poszczególne elementy blatów łączone na zasadzie gniazda wpustowego (np. szybkozłączka, hak, zatrzask, gniazdo-czop), bez dodatkowych manipulacji w innych płaszczyznach oraz bez użycia narzędzi i pokręteł (jedno kliknięcie/osadzenie powinno stanowić bezpieczne połączenie elementów) | Tak | - |  |
|  | Pilot bezprzewodowy ze wskaźnikiem naładowania baterii. | Tak | Sterowanie na podczerwień – 0 pkt Sterowanie bluetooth – 5 pkt |  |
|  | Oddzielna ładowarka do pilota, możliwość wyboru wersji stołowej, ściennej lub do zawieszenia na szynie z kontrolna diodą LED informująca o ładowaniu | Tak | Ładowanie przewodowe – 0 pkt Ładowanie bezprzewodowe (indukcyjne) - 5 pkt |  |
|  | Pilot wyposażony w przyciski oznaczone czytelnymi, podświetlanymi piktogramami ułatwiającymi pracę w zacienionej sali operacyjnej | Tak | - |  |
|  | Blat stołu przezierny dla promieniowania RTG – Przystosowany do monitorowania ramieniem C. Brak umiejscowienia poprzeczek wzmacniających mogących przesłaniać obraz RTG, dopuszcza się częściową nie przezierność segmentu przedłużenia pleców. | Tak | - |  |
|  | Blat stołu dzielony na min. 5 segmentów: - podgłówek – odłączany, z możliwością podwójnej regulacji kąta ustawienia głowy - segment plecowy - przedłużenie segmentu plecowego regulowane elektrycznie - siedzisko - segment nożny dzielony | Tak | - |  |
|  | Sekcja nóg - podnóżek 2-częściowy z możliwością odwiedzenia na boki całego podnóżka w zakresie min. 120 ° | Tak | - |  |
|  | Zakres elektrohydraulicznej lub elektromechanicznej regulacji segmentów nóg w zakresie min. -90°/+70° | Tak | - |  |
|  | Podgłówek regulowany manualnie w dwóch płaszczyznach za pomocą dźwigni odpowiadających za poszczególne osie/płaszczyzny. Zakres regulacji podgłówka w zakresie min. -45°/+25° | Tak | - |  |
|  | Ruchome, uchylne przedłużenie sekcji pleców umożliwiające wypiętrzenie klatki piersiowej sterowane z pilota | Tak | - |  |
|  | Regulacja za pomocą pilota następujących ruchów (wg zakresów podanych w poniżej wyspecyfikowanych punktach): - wysokość blatu - regulacja pozycji Trendelenburga/anty-Trenedelenburga - regulacja przechyłów bocznych - regulacja płyty plecowej - regulacja pochylenia przedłużenia sekcji pleców - regulacje podnóżków - pozycja „0” za pomocą jednego przycisku - pozycja flex/reflex - przełączenie trybów: pozycja normalna/odwrócona - przesuw wzdłużny | Tak | - |  |
|  | Powrót blatu do pozycji wyjściowej (pozycja „0”) po naciśnięciu i przytrzymaniu jednego przycisku na pilocie | Tak | - |  |
|  | Funkcje ustawienia blatu stołu do pozycji „flex” i „reflex” realizowane za pomocą jednego przycisku lub po wybraniu tej funkcji na pilocie | Tak | - |  |
|  | Stół z możliwością zapamiętywania i łatwego wywoływania często używanych przez Użytkownika pozycji (oprócz pozycji na stałe zaprogramowanych przez producenta, np. pozycja „0” oraz „flex” i „reflex”) | Tak/ Podać | Do 6 zapamiętanych ustawień – 2 p. Powyżej 6 zapamiętanych ustawień – 5 pkt. |  |
|  | Regulacja wysokości w zakresie min. od 70 do 105cm | Tak/ Podać | Zakres wymagany – 0 pkt Zakres większy niż 70-105 cm – 10 pkt |  |
|  | Regulacja nachylenia wzdłużnego (pozycja Trendelenburga, anty-Trendelenburga) w zakresie min. -30° do +30° | Tak | - |  |
|  | Regulacje nachyleń bocznych w zakresie min. 18° w obie strony. | Tak | - |  |
|  | Regulacja nachylenia płyty plecowej w zakresie min. -40°/ +70° | Tak | - |  |
|  | Przesuw wzdłużny blatu min. 280 mm | Tak | 280 mm – 0pkt Większy niż 280 mm – 5 pkt |  |
|  | Sygnalizacja braku blokady kół przed próbą zmiany ustawień stołu, który nie został wcześniej unieruchomiony | Tak | - |  |
|  | System antykolizyjny, zabezpieczający przed kolizja elementów blatu oraz niepozwalający na uderzenie elementem blatu o podłoże (system zatrzymujący ruch w przypadku możliwego wystąpienia kolizji i informujący o zaistniałej sytuacji) | - | Tak/ Nie Tak – 10pkt Nie – 0 pkt |  |
|  | Czujnik antykolizyjny w kolumnie stołu zabezpieczający przed uszkodzeniem obudowy kolumny w przypadku kolizji z przedmiotami lub elementami wyposażenia znajdującymi się na pokrywie podstawy stołu podczas opuszczania blatu stołu. Czujnik powinien powodować zatrzymanie ruchu stołu w dół w przypadku napotkania przeszkody. | - | Tak/Nie Tak – 10pkt Nie – 0 pkt |  |
|  | Materace przeciwodleżynowe, demontowalne, odporne na środki dezynfekcyjne, zespalane bezszwową metodą, o grubości min. 60 mm | Tak | - |  |
|  | Materac z funkcja pamięci kształtu | Tak | - |  |
|  | Dodatkowy panel sterujący umieszczony na kolumnie/podstawie stołu, stały lub odejmowalny umożliwiający sterowanie stołem poza obrębem stołu | Tak | Odejmowalny – 10 pkt Stały – 0 pkt |  |
|  | Możliwość awaryjnej regulacji przechyłów bocznych i wzdłużnych blatu, sekcji pleców oraz wysokości stołu w przypadku awarii głównej pompy elektrycznej lub rozładowania głównego akumulatora za pomocą nożnej pompy hydraulicznej z jednoczesnym wyborem funkcji na awaryjnym panelu na kolumnie stołu |  | Tak/Nie Tak – 10pkt Nie – 0 pkt |  |
|  | Zasilanie stołu akumulatorowe wbudowane w stół- wskaźnik stanu naładowania baterii na pilocie | Tak | - |  |
|  | Szyny sprzętowe ze stali nierdzewnej o przekroju 10 x 25 mm wzdłuż wszystkich segmentów blatu, po obu stronach stołu. | Tak | - |  |
|  | Możliwość pracy z sieci 230V w trybie awaryjnym | Tak | - |  |
|  | Dopuszczalne obciążenie stołu – min. 450 kg | Tak | - |  |
|  | Max. waga pacjenta umożliwiająca użycie stołu w dowolnym położeniu – min. 250 kg | Tak | 250 kg – 0 pkt do 300 kg – 1pkt powyżej 300 kg – 5 pkt |  |
|  | Możliwość włączenia funkcji powolnego startu ruchów stołu do wykorzystania w sytuacjach wymagających bardzo precyzyjnej zmiany ustawień np. w zabiegach neurochirurgicznych |  | Tak/Nie Tak – 10pkt Nie – 0 pkt |  |
|  | Wyposażenie: |  | - |  |
|  | Podpora pod rękę, zwykła, z możliwością dowolnego ułożenia ręki względem stołu, z regulacją w 3 płaszczyznach za pomocą przegubów blokowanych jednym pokrętłem, mocowana do szyny bocznej zaciskiem, wyposażona w pasy mocujące rękę wraz z uchwytami, dł. min 400 mm – 1 szt | Tak | - |  |
|  | Anestezjologiczna podpórka ręki wraz z dwoma pasami mocującymi, długa min 60 cm, na przegubie kulowym, ustawiana przy pomocy jednej dźwigni, obrót o 360° i przechył +/- 30° z zaciskami uniwersalnymi do mocowania na szynie bocznej stołu - 2 szt. | Tak | - |  |
|  | Regulowana ramka ekranu anestezjologicznego z rozkładanym przedłużeniem po obu stronach o ok. 30 cm z zaciskami uniwersalnymi do mocowania na szynie bocznej stołu - 1 kpl. | Tak | - |  |
|  | Klamra mocująca do mocowania podpórek pleców / pośladków / mostka / łonowych / krzyżowych, umożliwiająca obrót w 2 płaszczyznach oraz regulację podpórek zarówno w pionie jak i w poziomie, zawierająca klamrę mocującą do szyn bocznych - 2 szt. | Tak | - |  |
|  | -Podparcie boczne/barkowe -2 szt. | Tak | - |  |
|  | - Podpórka łonowa/krzyżowa/mostkowa - 1 szt. | Tak | - |  |
|  | Uchwyty do łatwego prowadzenia stołu mocowane do szyn bocznych sekcji głowy – 1 para | Tak | - |  |
|  | Pas do mocowania pacjenta z klamrami do mocowania do szyn bocznych stołu, zapięcie na rzep– 1 szt. | Tak | - |  |
|  | Pas do mocowania pacjenta długość min. 2m z klamrą zapinającą i poduszką żelową – 2szt | Tak | - |  |
|  | Pas do mocowania kończyn pacjenta wykonany z miękkiego materiału antystatycznego bez ostrych krawędzi, długość min. 1400 mm – 2szt | Tak | - |  |
|  | Żelowy krążek pod głowę, średnica około 200 mm – 2 szt. | Tak | - |  |
|  | Profilowany pozycjoner głowy i szyi, wymiar około 264x220x66 | Tak | - |  |
|  | Materac w kształcie tunelu do podparcia kończyny dolnej w ułożeniach na boku, wymiar około 650x400x200mm – 1 szt. | Tak | - |  |
|  | Przeciwodleżynowy pozycjoner żelowy podłużny wymiar około 305x95x75 – 1szt | Tak | - |  |
|  | Przeciwodleżynowy pozycjoner żelowy podłużny wymiar około 405x95x75 – 1szt | Tak | - |  |
|  | Przeciwodleżynowy pozycjoner żelowy podłużny wymiar około 505x92x75 – 1szt | Tak | - |  |
|  | przenośnik taśmowo rolkowy o wymiarach min.64x36x3cm – 1szt | Tak | - |  |
|  | Pozycjonery żelowe pod pięty - para | Tak | - |  |
|  | Podkolannik Göpela z mocowaniem do szyny – 2 szt | Tak | - |  |
|  | Zacisk mocujący wykonany ze stali nierdzewnej, obrotowy do statywów o sr.16-18mm z systemem szybkiego mocowania i zdejmowania – 2szt | Tak | - |  |
|  | Wózek na akcesoria – 1 szt. | Tak | - |  |
|  | System do ogrzewania pacjenta składający się z jednostki kontrolnej i materaca grzewczego | Tak | - |  |
|  | Monitor (kontroler) grzewczy z możliwością podłączenia i niezależnego sterowania jednym elementem grzewczym jednocześnie z możliwością zamocowania monitora na stojaku do kroplówek, zawieszenia na relingu lub postawienia | Tak | - |  |
|  | System działający w technologii suchego grzania kontaktowego bez udziału wody lub powietrza | Tak | - |  |
|  | Możliwość regulacji temperatury w zakresie min. 30-40˚C ze skokiem co 0,1˚C | - | Tak/Nie Tak – 10pkt Nie – 0 pkt |  |
|  | Wyświetlacz temperatury zaprogramowanej oraz aktualnej, alarmy wysokiej temperatury, uszkodzenia, nieprawidłowej pracy, automatyczny wyłącznik bezpieczeństwa przy przekroczeniu temp. 42˚C | Tak | - |  |
|  | Materac posiadający wbudowaną piankę wiskoelastyczną o właściwościach rozkładających ciężar ciała pacjenta i redukujących ucisk przezierny dla promieni RTG przeznaczony do czyszczenia i dezynfekcji ogólnodostępnymi środkami o wymiarach 120 X 50 X 3 cm +/- 5cm na długości i szerokości | Tak | - |  |
|  | Komunikaty alarmowe i ostrzegawcze wyświetlane w języku polskim | Tak | - |  |
|  | Niskie napięcie zasilania elementów grzewczych max 24V | Tak | - |  |
|  | Materac ogrzewający tylko pacjenta (nie ogrzewający otoczenia) | Tak | - |  |
|  | Materac posiadający zgrzewane pokrycie poliuretanowe zabezpieczające przed przedostaniem się płynów do wewnątrz | Tak | - |  |
|  | Materac wyposażony w dodatkowy poliuretanowy pokrowiec zewnętrzny wielokrotnego użytku, przeznaczony do prania w temp. 95OC i dezynfekcji powierzchniowej, Możliwość rozbudowy systemu o dodatkowe elementy grzewcze: koce i materace o różnych wymiarach | Tak | - |  |
|  | Zgodność elektromagnetyczna z urządzeniami wykorzystywanymi podczas zabiegów operacyjnych i monitorowania wg normy EN60601-1-2 | Tak | - |  |
|  | System nie wymagający stosowania dodatkowych akcesoriów lub materiałów zużywalnych | Tak | - |  |
|  | System haków automatycznych i rozwieraczy montowany do stołu przeznaczony dla chirurgii ogólnej, zabiegów brzusznych, gin.-urologicznych | TAK | - |  |
|  | Zacisk mocujący kompatybilny ze wszystkimi rodzajami stołów operacyjnych. Uchwyt główny mocujący do stołu rozkładany, dzięki czemu umożliwia to dokładne przeprowadzenie dokładnego procesu mycia dezynfekcji i sterylizacji , posiadający izolację wewnętrzną chroniącą pacjenta przed niebezpieczeństwem poparzenia prądem podczas stosowania urządzeń wysokiej częstotliwości (HF) w trakcie zabiegu. Ruchome, stabilne ustawienie w miejscu operacji na wszystkich poziomach - trzy elementy kulowe - pełna regulacja w trzech płaszczyznach. Możliwość osobnego niezależnego ustawienia każdego z ramion retraktora przy pełnej stabilizacji drugiego. Możliwość całkowitego rozłączenia ramion w celu czyszczeni i przygotowania do powtórnego użytku. Konstrukcja mocowania poszczególnych ramion retraktora posiada mechanizm uniemożliwiający wysunięcie się ramion w pozycji otwartej - to jest w przypadku pozycji, w której mamy możliwość ustawiania obu ramion jednocześnie lub każdego z osobna w trakcie zabiegu. Zastosowanie zamków mimośrodowych dla prostszego montażu i obsługi poszczególnych elementów retraktora. Stabilne i bezpieczne trzymanie haków w każdym kierunku. haki do ramion retraktora posiadające blokady zapobiegającej przypadkowemu upuszczeniu narzędzia(haka) w pole operacyjne. | Tak | - |  |
|  | Uchwyt główny z zamkiem mimośrodowym I wbudowaną izolacją montowany do stołu operacyjnego - 1szt | Tak | - |  |
|  | Ramie mocujace z kulą (poprzecnica) montowane do uchwytu głównego - 1szt | Tak | - |  |
|  | Uchwyt mocujący ramiona retraktora z poprzecznicą - 1szt | Tak | - |  |
|  | Uniwersalny zacisk podwójny typu “SOFT” z zamkiem mimośrodowym - 5szt | Tak | - |  |
|  | Uchwyt-ramię haka z kulą - 2szt | Tak | - |  |
|  | Uchwyt do łyżek z przegubem kulowym, zamkiem mimośrodowym i pokrętłem - 1szt | Tak | - |  |
|  | Uchwyt do łyżek z pokrętłem - 2szt | Tak | - |  |
| 85 | Hak brzuszny Kirchner, obrotowy 50/65mm – 2szt- zgodnie z modyfikacją z 11.05.2018 | Tak | - |  |
| 86 | Hak Kirschner, obrotowy 60mm/85mm – 2szt- zgodnie z modyfikacją z 11.05.2018 | Tak | - |  |
| 87 | Hak dopasowujący (wielopalczasty – rozkładane ramiona) ,sama łyżka 90mm/140mm – 1szt- zgodnie z modyfikacją z 11.05.2018 | Tak | - |  |
| 88 | Hak Langenbeck,sama łyżka, 50mm/150mm – 1szt. - zgodnie z modyfikacją z 11.05.2018 | Tak | - |  |
| 89 | Hak giętki, sama łyżka 75mm/160mm – 1szt- zgodnie z modyfikacją z 11.05.2018 | Tak | - |  |
| 90 | Hak giętki, sama łyżka 50mm/200mm – 1szt- zgodnie z modyfikacją z 11.05.2018 | Tak | - |  |
| B. | INNE |  |  |  |
| 1 | Instrukcja obsługi i użytkowania w języku polskim, w formie papierowej i elektronicznej, skrócona wersja instrukcji obsługi i BHP w formie zalaminowanej (jeżeli Wykonawca posiada), paszport techniczny, karta gwarancyjna, wykaz punktów serwisowych, kopie dokumentów wraz z tłumaczeniem w przypadku oryginału w języku obcym: Certyfikat CE (jeżeli dotyczy) oraz Deklaracja Zgodności – wystawiona przez producenta wykazu czynności serwisowych, które mogą być wykonywane przez użytkownika samodzielnie nieskutkujące utratą gwarancji | TAK z dostawą | - |  |
| C | Warunki gwarancji |  |  |  |
|  | Okres udzielonej gwarancji min. 24 miesiące | TAK, podać | 24 m – 0 pkt 36 m – 2,5 pkt. 48 m – 5 pkt. 60 m – 7,5 pkt. 72 m – 10 pkt |  |
| D. | Koszty eksploatacji pogwarancyjnej oraz obsługi serwisowej pogwarancyjnej - zgodnie z modyfikacją z 11.05.2018 |
|  | Materiały eksploatacyjne niezbędne do wymiany zgodnie z zaleceniami producenta w przeliczeniu na okres eksploatacji; 6 lat – podać łączną cenę brutto | Podać | - |  |
|  | Częstotliwość wykonania przeglądów technicznych zalecanych przez producenta | podać | - |  |
|  | Wykonawca gwarantuje Zamawiającemu pełen zakres odpłatnej obsługi pogwarancyjnej w Polsce przez serwis firmy producenta w okresie co najmniej 10 lat od daty dostawy | TAK | - |  |
|  | Koszt rocznego, pełnego kontraktu serwisowego (wartość netto, waluta PLN) zawierającego wszystkie koszty (w tym m.in. wszystkie części zamienne i przeglądy), | TAK, podać | . |  |
|  | Koszt przeglądu technicznego urządzenia wraz z dojazdem do Zamawiającego oraz niezbędnymi do wymiany częściami, zalecanymi do wymiany przez producenta przy przeglądzie technicznym (wartość netto, waluta PLN) po upływie okresu gwarancyjnego, | TAK, podać | . |  |
|  | Iloczyn częstotliwości przeglądów technicznych wymaganych przez producenta urządzenia i pełnych kosztów przeglądów technicznych (w tym niezbędnymi do wymiany częściami, zalecanymi do wymiany przez producenta przy przeglądzie technicznym, z wyłączeniem kosztów dojazdu) w przeliczeniu dla 6 lat eksploatacji | TAK, podać | . |  |

- Oświadczamy, że przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązujemy się w przypadku wygrania przetargu do dostarczenia sprzętu spełniającego wyspecyfikowane parametry.

- Oświadczamy, że oferowany, powyżej wyspecyfikowany sprzęt jest kompletny i po zainstalowaniu będzie gotowy do eksploatacji, bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji.

………...............................................................................

podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym

lub posiadających pełnomocnictwo

Pakiet 4  Diatermia chirurgiczna - 6 kpl.

Wykonawca:	                 ……………………………………………..

Nazwa i typ:	……………………………………………..

Producent/ Kraj :	……………………………………………..

Rok produkcji :	sprzęt fabrycznie nowy - nieużywany / 2018

| L.P. | PARAMETRY TECHNICZNE | PARAMETR WYMAGANY | PARAMETR OCENIANY/ PUNKTACJA | PARAMETR OFEROWANY |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A. | PARAMETRY OGÓLNE |  |  |
|  | Diatermia – 6 szt. |  |  |  |
|  | Automatyczne dopasowanie mocy wyjściowej aparatu dla cięcia (kontrola łuku w zależności od parametrów osprzętu, struktury i właściwości tkanki), kontrolowanego procesorem minimum 32-bitowym | TAK, podać | – |  |
|  | Odporność aparatu na impuls defibrylacji | TAK, podać | – |  |
|  | Interaktywny ekran dotykowy - płaski, odporny na uderzenia i zarysowania, łatwy do utrzymania w czystości. | TAK, podać | – |  |
|  | Ekran z bezodpryskowego szkła bezpiecznego | - | TAK/NIE TAK - 3 pkt.; NIE - 0 pkt.; |  |
|  | Blokada ekranu przed przypadkowym uruchomieniem | - | TAK/NIE TAK - 3 pkt.; NIE - 0 pkt.; |  |
|  | System podświetlanych gniazd: - podświetlenie wolnych gniazd - brak podświetlenia gniazd z podłączonym instrumentem, - podświetlenie danego gniazda miga w czasie zmiany ustawień | TAK, podać | – |  |
|  | Aparat wyposażony w gniazda przyłączeniowe: - 2 gniazda monopolarne z możliwością podłączenia kabli w standardzie 3-pin oraz 1-pin 4mm, 5mm, 8mm bez dodatkowych adapterów, - 3 gniazda bipolarne z możliwością podłączenia kabli w standardzie 3-pin, 2-pin, 1-pin bez dodatkowych adapterów - gniazdo elektrody neutralnej | TAK, podać | – |  |
|  | Możliwość wyświetlania nastaw wyłącznie w używanych gniazdach i ukrycia nastaw w gniazdach aktualnie nie używanych | TAK, podać | – |  |
|  | Płytkie, intuicyjne menu, ograniczone do maksymalnie trzech poziomów. | TAK, podać | – |  |
|  | Interfejs użytkownika oparty na oknach z ikonami odzwierciedlającymi używany tryb i nastawy. Zmiana grafiki na ikonach następuje wraz ze zmianą mocy i efektów | TAK, podać | – |  |
|  | Rozbudowany system pomocy dla użytkownika: - komunikaty, ostrzeżenia, informacje w języku polskim, - możliwość wyświetlenia wyjaśnień/instrukcji dla każdego poziomu menu, trybu pracy, opcji, - sugestie dotyczące naprawienia błędu, - możliwość wyświetlenia filmu instruktażowego na ekranie aparatu, - instrukcja obsługi w języku polskim dostępna w menu generatora. | TAK, podać | – |  |
|  | Możliwość wyświetlenia filmu instruktażowego w języku polskim na ekranie aparatu, | - | TAK/NIE TAK - 3 pkt.; NIE - 0 pkt.; |  |
|  | Czytelny i prosty system monitorujący poprawność aplikacji i stan połączenia elektrody biernej, wyświetlanie informacji o elektrodzie: - dzielona - niedzielona - dzielona pediatryczna - brak elektrody - wskaźnik poprawności przylegania elektrody | TAK, podać | – |  |
|  | Automatyczne ograniczenie mocy do 50W we wszystkich programach w przypadku podłączenia elektrody neutralnej pediatrycznej | TAK, podać | – |  |
|  | Swobodne przypisywanie przełączników nożnych do dowolnych gniazd mono- i bipolarnych z panelu czołowego. | TAK, podać | – |  |
|  | Gniazda przyłączeniowe na panelu tylnym: - zasilania sieciowego - min. dwa dla przełączników nożnych - wyrównania potencjałów - port USB - gniazda przystawki argonowej | TAK, podać | – |  |
|  | Liczba miejsc w pamięci aparatu dla minimum 300 programów z możliwością ich swobodnego opisu w języku polskim | TAK, podać | – |  |
|  | Możliwość zapisania min. 6 dowolnych kompletów nastaw na pamięci zewnętrznej | TAK, podać | – |  |
|  | Regulacja mocy cięcia w programach standartowych do min. 400W ± 5% | TAK, podać | – |  |
|  | Minimum 9 stopni hemostazy dla cięcia monopolarnego | TAK, podać | – |  |
|  | Automatyczne ustawianie parametrów i mocy cięcia monopolarnego wraz z wyborem trybów cięcia: - Cięcie standartowe - Cięcie suche - Cięcie mikro - Cięcie pętlą i nożem - GastroCut - Cięcie pętlą ginekologiczną do laparoskopowej resekcji macicy - Cięcie laparoskopowe - Resekcja monopolarna | TAK, podać | – |  |
|  | Regulacja mocy koagulacji monopolarnej do min. 250W±5% | TAK, podać | – |  |
|  | Tryby koagulacji monopolarnej: - miękka, - 3 forsowne (nietnąca, mieszana tnąca), - spray, - kardio (thorax, mammaria) - gastro, - laparoskopia | TAK, podać | – |  |
|  | Możliwość koagulacji monopolarnej za pomocą dwóch instrumentów jednocześnie | TAK, podać | – |  |
|  | Możliwość regulacji efektu w koagulacji monopolarnej | TAK, podać | – |  |
|  | Regulacja mocy cięcia bipolarnego do min. 200W | TAK, podać | – |  |
|  | Regulacja mocy koagulacji bipolarnej do min. 120W | TAK, podać | – |  |
|  | Minimum 5 trybów koagulacji bipolarnej (w tym standard, mikro, forsowna) | TAK, podać | – |  |
|  | Precyzyjne dawkowanie mocy w koagulacji bipolarnej mikro co 0,1W | TAK, podać | – |  |
|  | Możliwość jednoczesnej koagulacji bipolarnej za pomocą dwóch instrumentów sterowanych z włączników nożnych, z odrębną regulacją mocy dla każdego instrumentu | TAK, podać | – |  |
|  | Aktywacja koagulacji bipolarnej z funkcją AUTOSTART regulowaną z dokładnością co 0,05 sekundy w zakresie od 0,5s do 2,5s | TAK, podać | – |  |
|  | Aparat wyposażony w system zamykania naczyń o średnicy do 7mm, | TAK, podać | – |  |
|  | Badanie potwierdzające skuteczność systemu zamykania naczyń |  | TAK/NIE TAK - 3 pkt.; NIE - 0 pkt.; |  |
|  | Cykl zamykania dużych naczyń w pełni automatyczny, bez konieczności wyboru ustawień mocy i efektów, dostosowany do używanego narzędzia | TAK, podać | – |  |
|  | Aktywacja narzędzi do ligacji przez wyłącznik nożny lub w rękojeści | TAK, podać | – |  |
|  | Możliwość podłączenia narzędzi do ligacji do dowolnego gniazda bipolarnego | TAK, podać | – |  |
|  | Automatyczna sygnalizacja dźwiękowa zakończonej procedury zamykania naczyń | TAK, podać | – |  |
|  | Program do resekcji bipolarnej z automatycznie dobieranymi parametrami mocy i możliwością wyboru efektu | TAK, podać | – |  |
|  | Automatyczne rozpoznawanie przez system podłączenia narzędzi standardowych (jak uchwyt monopolarny wielorazowy, kabel wielorazowy do pęsety bipolarnej, pęseta) i ustawienie optymalnych parametrów dla nich | TAK, podać | – |  |
|  | Automatyczne rozpoznawanie instrumentów specjalnych (do zamykania naczyń, resekcji) i ustawienie optymalnych parametrów dla nich | TAK, podać | – |  |
|  | Możliwość aktualizacji oprogramowania przez gniazdo USB lub gniazdo internetowe | TAK, podać | – |  |
|  | Odrębna zmiana poziomu głośności dla aktywacji, przycisków i dźwięków alarmowych | TAK, podać | – |  |
|  | Możliwość zmiany jasności ekranu w zależności od oświetlenia sali operacyjnej | TAK, podać | – |  |
|  | Możliwość integracji dodatkowych urządzeń chirurgicznych, np. odsysacz dymu, przystawka argonowa, | TAK, podać | – |  |
|  | Akcesoria do diatermii – ilość łączna do wszystkich diatermii |  |  |  |
|  | Podwójny włącznik nożny do cięcia i koagulacji z dodatkowym przyciskiem umożliwiającym zmianę gniazda/trybu, z kablem dł. 4m, włącznik wodoodporny, zabezpieczony przed wybuchem -3 szt. | TAK, podać | – |  |
|  | Pojedynczy włącznik nożny koagulacji z dodatkowym przyciskiem umożliwiającym zmianę gniazda/trybu, z kablem dł. 4m, włącznik wodoodporny, zabezpieczony przed wybuchem – 3 szt. | TAK, podać | - |  |
|  | Uchwyt do włączników nożnych do montowania do szyny montażowej nierdzewny przykręcany- 20 sztuk | TAK, podać | – |  |
|  | Kabel do elektrod neutralnych, długość 4,5m, od strony elektrody zakończony klipsem 2,5cm, od strony aparatu wtyczka płaska z bolcem (REM); przeznaczenie do min. 300 cykli sterylizacji - 12 sztuk | TAK, podać | – |  |
|  | Przystawka Argonowa - do1 szt. diatermii | TAK, podać |  |  |
|  | nazwa produktu | podać | – |  |
|  | model/typ | podać | – |  |
|  | producent | podać | – |  |
|  | Aparat wyposażony w ekran dotykowy | TAK, podać | – |  |
|  | Aparat połączony z generatorem za pomocą dwóch wiązek światłowodowych | TAK, podać | – |  |
|  | Wszystkie parametry regulowane z ekranu generatora | TAK, podać | – |  |
|  | Automatyczne dobieranie parametrów mocy i przepływu w zależności od wybranego programu argonowego | TAK, podać | – |  |
|  | Przycisk służący do wypełnienia instrumentów gazem | TAK, podać | – |  |
|  | Możliwość podłączenia dwóch butli z argonem | TAK, podać | – |  |
|  | Wskaźniki napełnienia butli na ekranie generatora | TAK, podać | – |  |
|  | Automatyczne przełączanie z butli pustej na pełną | TAK, podać | – |  |
|  | Wyświetlanie wartości przepływu dla cięcia i koagulacji na ekranie generatora | TAK, podać | – |  |
|  | Regulacja przepływu w zakresie 0,1-10,0 l/min z krogiem co 0,1 l/min. | TAK, podać | – |  |
|  | Możliwość skutecznego zapłonu argonu przy mocy poniżej 5W | - | TAK/NIE TAK - 3 pkt.; NIE - 0 pkt.; |  |
|  | System ciągłego monitorowania przepływu argonu | TAK, podać | – |  |
|  | Ciągły autotest systemu, monitorowanie ciśnienia gazu na końcówce elektrody | TAK, podać | – |  |
|  | Wykrywanie niedrożności sondy | TAK, podać | – |  |
|  | Wyświetlanie błędów, ostrzeżeń i komunikatów na ekranie generatora | TAK, podać | – |  |
|  | Akcesoria do przystawek Argonowych - łącznie do 1 szt. |  |  |  |
|  | Butla z argonem pełna 5 l zawór DIN 477 - 1szt. | TAK, podać | – |  |
|  | Reduktor ciśnienia z elektronicznym pomiarem ciśnia - 1szt. | TAK, podać | – |  |
|  | Uchwyt argonowy wielorazowy kabel min. 3,5 m, złącze płaskie 1 szt. | TAK, podać | – |  |
|  | Sztywna igłowa elektroda argonowa do cięcia i koagulacji 100 mm ,złącze 4 mm – 1 szt. | TAK, podać | – |  |
|  | Sztywna igłowa elektroda argonowa do cięcia i koagulacji 150 mm ,złącze 4 mm – 1 szt. | TAK, podać | – |  |
|  | Sztywna elektroda argonowa do koagulacji 370 mm ,złącze 4 mm – 1 szt. | TAK, podać | – |  |
|  | Kabel przyłączeniowy do elastycznych sond argonowych dł, 2,5 m , 3 pinowy i okrągłe złacze od gazu - 1 szt. | TAK, podać | – |  |
|  | Ewakuator dymu - do 4 szt. diatermii |  |  |  |
|  | nazwa produktu | TAK, podać | – |  |
|  | model/typ | TAK, podać | – |  |
|  | producent | TAK, podać | – |  |
|  | Wydajność< 700 l/min | TAK, podać | – |  |
|  | 3 poziomy mocy | TAK, podać | – |  |
|  | wyświetlacz filtra głównego | TAK, podać | – |  |
|  | ostrzeżenia filtra | TAK, podać | – |  |
|  | wykrywanie ssania, | TAK, podać | – |  |
|  | Wejście na Filtr ULPA wkładany z przodu | TAK, podać | – |  |
|  | Waga max. 6 kg z filtrem. | TAK, podać | – |  |
|  | 3 średnice weścia akcesoriów 22mm ; 9,5 mm, 6,4 mm | TAK, podać | – |  |
|  | Głośność urządzenia | podać | >=56dBA - 0 pkt.; <56 dBa -3 pkt. |  |
|  | Czujnik aktywacji diatermii. | TAK, podać | – |  |
|  | Włącznik nożny pneumatyczny | TAK, podać | – |  |
|  | Akcesoria do każdego ewakuatora dymu |  |  |  |
|  | Filt do ewakułatora dymu. Na 35 godzin. aktywacji -1 sztuka | TAK, podać | – |  |
|  | Uchwyt 2 przyciski, nóż 3 m jednorazowego użtyku ,kabel w drenie do ewakułatora.- 1 op. (10 sztuk) | TAK, podać | – |  |
|  | Generator ultradźwiękowy - 1 szt. | TAK, podać | – |  |
|  | Generator ultradźwiękowy działający na zasadzie ruchów torsyjnych (oscylacyjnych) | TAK, podać | – |  |
|  | Częstotliwość pracy aparatu nie większa niż 40kHz | TAK, podać | – |  |
|  | Moc wyjściowa aparatu nie większa niż 80W | TAK, podać | – |  |
|  | Panel czołowy aparatu z ekranem LED pozbawionym przycisków i pokręteł, łatwy do utrzymania w czystości | - | TAK/NIE TAK - 3 pkt.; NIE - 0 pkt.; |  |
|  | Możliwość podłączenia wielorazowego przetwornika do gniazda zlokalizowanego na panelu czołowym aparatu | TAK, podać | – |  |
|  | Możliwość odczytu aktualnej częstotliwości pracy z wyświetlacza na aparacie | TAK, podać | – |  |
|  | Możliwość odczytu stopnia zużycia wielorazowego przetwornika z wyświetlacza na aparacie (w %) | TAK, podać | – |  |
|  | Sygnalizacja dźwiękowa i wizualna nastawionych parametrów i dokonywanych zmian | TAK, podać |  |  |
|  | Wyświetlanie komunikatów i ostrzeżeń na ekranie aparatu | TAK, podać | – |  |
|  | Możliwość zmiany poziomu głośności dźwięków | TAK, podać | – |  |
|  | Możliwość wyboru jednego z trzech trybów pracy: HIGH (wysoki), LOW (niski), ULTRA LOW (ultra niski) | TAK, podać | – |  |
|  | Możliwość przełączania pomiędzy trybem HIGH a LOW lub HIGH a ULTRA LOW z uchwytu i włącznika nożnego | TAK, podać | – |  |
|  | Automatyczne rozpoznawanie podłączonego modelu przetwornika i dobieranie parametrów jego pracy : przetwornik krótki, laparoskopowy, bariatryczny, wątrobowy, naczyniowy | TAK, podać | – |  |
|  | Aktywacja instrumentu z rękojeści lub 2-przyciskowego włącznika nożnego podłączanego do gniazda zlokalizowanego na panelu tylnym aparatu | TAK, podać | – |  |
|  | Akcesoria do generatora: |  |  |  |
|  | Przetwornik wielorazowego użytku w postaci nożyczek dysekcyjnych, prostych, do chirurgii otwartej, dł. falowodu 236mm, falowód wykonany z tytanu, instrument automatycznie rozpoznawany przez generator, przeznaczony do min. 250 min. ciągłej aktywacji. – 1 sztuki. | TAK, podać | – |  |
|  | Przetwornik wielorazowego użytku w postaci nożyczek dysekcyjnych, zagiętych, do laparoskopii, dł. falowodu 410mm, falowód wykonany z tytanu, instrument automatycznie rozpoznawany przez generator, przeznaczony do min. 250 min. ciągłej aktywacji – 1 sztuka | TAK, podać | – |  |
|  | Jednorazowy uchwyt z tubą 5,5mm do wielorazowego przetwornika ultradźwiękowego w postaci nożyczek dysekcyjnych, prostych, do chirurgii otwartej, dł. tuby 176mm i, uchwyt przeznaczony dla prawo- i leworęcznych, z możliwością aktywacji i zmiany trybu - 10 sztuk. | TAK, podać | – |  |
|  | Jednorazowy uchwyt z tubą 5,5mm do wielorazowego przetwornika ultradźwiękowego w postaci nożyczek dysekcyjnych, prostych, do laparoskopii, dł. tuby 349mm, uchwyt przeznaczony dla prawo- i leworęcznych, z możliwością aktywacji i zmiany trybu - 10 sztuk. | TAK, podać | – |  |
|  | Wózek do diatermii - 2 szt. |  |  |  |
|  | Wózek przystosowany do umieszczenia jednej sztuki urządzenia z nożem harmonicznym, ewakuatorem dymu oraz niezbędnych akcesoriów do prawidłowej pracy urządzenia | TAK, podać | – |  |
|  | Akcesoria laryngologiczne – 1 kpl. |  |  |  |
|  | Kabel bipolarny do pęset, długość 4,5m, wtyczka od strony instrumentu - dwa bolce płaskie, od strony aparatu 3-bolcowa 28,58mm; przeznaczenie do min. 100 cykli sterylizacji , system rozpoznawania kabla przez diatermię - 2 szt. | TAK, podać | – |  |
|  | Pęseta bipolarna bagnetowa 220 mm, wielorazowa specjalistyczna z powłoką nie klejącą się, NON-Stick-Gold , końcówka 1 mm. - 2 sztuki. | TAK, podać | – |  |
|  | Akcesoria naczyniowe – 1 kpl. |  |  |  |
|  | nożyczki bipolarne, 180 mm, zagięte, igła - 1 szt. | podać | – |  |
|  | nożyczki bipolarne, 145 mm, zagięte, igła - 1 szt. | podać | – |  |
|  | Kabel bipolarny do pęset, długość 4,5m, wtyczka od strony instrumentu - dwa bolce płaskie, od strony aparatu 3-bolcowa 28,58mm; przeznaczenie do min. 100 cykli sterylizacji , system rozpoznawania kabla przez diatermię - 2 szt. | TAK, podać | – |  |
|  | Pęseta bipolarna wielorazowa specjalistyczna NON-Stick Gold, zagięte, 195 mm x 8 mm x 1 m -2 szt. | TAK, podać | – |  |
|  | Szczypce monopolarne, powlekane z ochroną przed poparzeniem, anatomiczne, 180 mm, 18 mm x 2 mm - 5 szt. | TAK, podać | – |  |
|  | Szczypce monopolarne, powlekane z ochroną przed poparzeniem anatomiczne, 250 mm, 18 mm x 2,4 mm - 5 sztuk | TAK, podać | – |  |
|  | Szczypce monopolarne, powlekane z ochroną przed poparzeniem chirurgiczne, 180 mm, 18 mm x 2 mm - 5 szt. | TAK, podać | – |  |
|  | Szczypce monopolarne, powlekane z ochroną przed poparzeniem chirurgiczne, 250 mm, 18 mm x 2,4 mm, 5 szt. | TAK, podać | – |  |
|  | Akcesoria chirurgiczno-urologiczne– 1 kpl. |  | – |  |
|  | Klema bipolarna 230 mm , kabel 4,5 m z funkcją rozpoznawania narzędzia do zamykania naczyń - 1 szt. | TAK, podać | – |  |
|  | Kabel monopolarny laparoskopowy 4mm , długość 4,5 m | TAK, podać | – |  |
|  | Kabel bipolarny do pęset, długość 4,5m, wtyczka od strony instrumentu - dwa bolce płaskie, od strony aparatu 3-bolcowa 28,58mm; przeznaczenie do min. 100 cykli sterylizacji , system rozpoznawania kabla przez diatermię - 2 sztuki | TAK, podać | – |  |
|  | Akcesoria chirurgiczno-ginekologiczne– 1 kpl. |  | – |  |  |
|  | Klema bipolarna 230 mm , kabel 4,5 m z funkcją rozpoznawania narzędzia do zamykania naczyń - 1 szt. | TAK, podać |  |  |
|  | Kabel bipolarny do resektoskopu storz, długość 4,5 m | TAK, podać |  |  |
|  | Kabel bipolarny do pęset, długość 4,5m, wtyczka od strony instrumentu - dwa bolce płaskie, od strony aparatu 3-bolcowa 28,58mm; przeznaczenie do min. 100 cykli sterylizacji , system rozpoznawania kabla przez diatermię - 2 sztuki | TAK, podać |  |  |
|  | Zestaw laparoskopowy do nadszyjkowej resekcji macicy (LASH) wielorazowego użytku: tuba wewnętrzna i zewnętrzna Ø5mm, jednorazowa pętla Ø100mm; przeznaczenie tub do min. 50 cykli sterylizacji -1 szt. | TAK, podać |  |  |
|  | Pętle jednorazowego użytku Ø100mm do instrumentu do nadszyjkowej resekcji macicy (LASH), z teflonową izolacją / opakowanie 10 szt. | TAK, podać |  |  |
| B. | INNE |  |  |  |
| 1 | Instrukcja obsługi i użytkowania w języku polskim, w formie papierowej i elektronicznej, skrócona wersja instrukcji obsługi i BHP w formie zalaminowanej (jeżeli Wykonawca posiada), paszport techniczny, karta gwarancyjna, wykaz punktów serwisowych, kopie dokumentów wraz z tłumaczeniem w przypadku oryginału w języku obcym: Certyfikat CE (jeżeli dotyczy) oraz Deklaracja Zgodności – wystawiona przez producenta wykazu czynności serwisowych, które mogą być wykonywane przez użytkownika samodzielnie nieskutkujące utratą gwarancji | TAK z dostawą | - |  |
| C | Warunki gwarancji |  |  |  |
|  | Okres udzielonej gwarancji min. 24 miesiące | TAK, podać | 24 m – 0 pkt 36 m – 2,5 pkt. 48 m – 5 pkt. 60 m – 7,5 pkt. 72 m – 10 pkt |  |
| D. | Koszty eksploatacji pogwarancyjnej oraz obsługi serwisowej pogwarancyjnej - zgodnie z modyfikacją z 11.05.2018 |
|  | Materiały eksploatacyjne niezbędne do wymiany zgodnie z zaleceniami producenta w przeliczeniu na okres eksploatacji; 6 lat – podać łączną cenę brutto | Podać | - |  |
|  | Częstotliwość wykonania przeglądów technicznych zalecanych przez producenta | podać | - |  |
|  | Wykonawca gwarantuje Zamawiającemu pełen zakres odpłatnej obsługi pogwarancyjnej w Polsce przez serwis firmy producenta w okresie co najmniej 10 lat od daty dostawy | TAK | - |  |
|  | Koszt rocznego, pełnego kontraktu serwisowego (wartość netto, waluta PLN) zawierającego wszystkie koszty (w tym m.in. wszystkie części zamienne i przeglądy), | TAK, podać | . |  |
|  | Koszt przeglądu technicznego urządzenia wraz z dojazdem do Zamawiającego oraz niezbędnymi do wymiany częściami, zalecanymi do wymiany przez producenta przy przeglądzie technicznym (wartość netto, waluta PLN) po upływie okresu gwarancyjnego, | TAK, podać | . |  |
|  | Iloczyn częstotliwości przeglądów technicznych wymaganych przez producenta urządzenia i pełnych kosztów przeglądów technicznych (w tym niezbędnymi do wymiany częściami, zalecanymi do wymiany przez producenta przy przeglądzie technicznym, z wyłączeniem kosztów dojazdu) w przeliczeniu dla 6 lat eksploatacji | TAK, podać | . |  |

- Oświadczamy, że przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązujemy się w przypadku wygrania przetargu do dostarczenia sprzętu spełniającego wyspecyfikowane parametry.

- Oświadczamy, że oferowany, powyżej wyspecyfikowany sprzęt jest kompletny i po zainstalowaniu będzie gotowy do eksploatacji, bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji.

………...............................................................................

podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym

lub posiadających pełnomocnictwo

# Footnotes

Odpowiedź NIE w przypadku parametrów wymaganych  powoduje odrzucenie oferty

Odpowiedź NIE nie spowoduje odrzucenia oferty

Odpowiedź NIE nie spowoduje odrzucenia oferty

Odpowiedź NIE nie spowoduje odrzucenia oferty

Odpowiedź NIE w przypadku parametrów wymaganych  powoduje odrzucenie oferty

Odpowiedź NIE nie spowoduje odrzucenia oferty

Odpowiedź NIE w przypadku parametrów wymaganych  powoduje odrzucenie oferty

Odpowiedź NIE nie spowoduje odrzucenia oferty

Odpowiedź NIE nie spowoduje odrzucenia oferty

Odpowiedź NIE nie spowoduje odrzucenia oferty

Odpowiedź NIE nie spowoduje odrzucenia oferty

Odpowiedź NIE nie spowoduje odrzucenia oferty

Odpowiedź NIE w przypadku parametrów wymaganych  powoduje odrzucenie oferty

Odpowiedź NIE nie spowoduje odrzucenia oferty

Odpowiedź NIE nie spowoduje odrzucenia oferty

Odpowiedź NIE nie spowoduje odrzucenia oferty

Odpowiedź NIE nie spowoduje odrzucenia oferty

Odpowiedź NIE nie spowoduje odrzucenia oferty

Odpowiedź NIE nie spowoduje odrzucenia oferty