Załącznik nr 2 do SIWZ

ZESTAWIENIE ASORTYMENTOWO – CENOWE

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

„Cenę brutto [PLN]”, będącą podstawą do wyliczenia punktów za cenę – otrzymujemy ze wzoru: „Wartość jednostkowa netto[PLN]” razy „Ilość zakupu” – daje „Wartość netto –[PLN]”, z której to wartości liczymy podatek vat i po dodaniu podatku vat do wartości netto otrzymujemy „Cenę brutto[PLN]”.

| Lp | Nazwa asortymentu | Ilość zakupu [szt.] | Wartość jednostkowa netto [PLN] | Wartość netto [PLN] | VAT % | Cena brutto [PLN] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Angiokardiograf stacjonarny z wyposażeniem | 1kpl. |  |  |  |  |
| 2 | Wykonanie prac adaptacyjnych związanych z wymianą angiografu w Pracowni Hemodynamiki – zgodnie z załączonymi wymogami funkcjonalno-technicznymi | 1 kpl |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |

………...............................................................................

podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub posiadających pełnomocnictwo

Angiokardiograf stacjonarny z wyposażeniem -  1 kpl.

Wykonawca:	                 ……………………………………………..

Nazwa i typ:	……………………………………………..

Producent/ Kraj :	……………………………………………..

Rok produkcji :	sprzęt fabrycznie nowy - nieużywany / 2018

| L.P. | WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNE | PARAMETR WYMAGANY | PUNKTACJA | PARAMETR OFEROWANY |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A. | PARAMETRY OGÓLNE wymagane materiały potwierdzające spełnienie parametrów podlegających ocenie w kryterium ocena techniczna do złożenia wraz z ofertą |  |  |
| I | STATYW |  |  |  |
|  | Mocowanie statywu do podłogi lub na suficie | Tak | - |  |
|  | Silnikowe ustawianie statywu w położeniach umożliwiających wykonywanie badań w obszarze głowy i klatki piersiowej (statyw za głową pacjenta) oraz w obrębie miednicy i kończyn dolnych (statyw z boku stołu pacjenta) – bez zmiany ułożenia pacjenta na stole | Tak | - |  |
|  | Silnikowe ustawianie statywu w pozycji parkingowej – odjazd ramienia C w bok lub do tyłu do pozycji umożliwiającej dostęp do pacjenta na stole ze wszystkich stron lub zapewnienia dostępu do pacjenta poprzez obrót stołu | Tak, podać | Odjazd ramienia C – 2 pkt., Obrót stołu – 0 pkt. |  |
|  | Obszar badania na zaoferowanym stole bez konieczności przekładania/przesuwania pacjenta | Min. 180 cm, podać | - |  |
|  | Zakres projekcji LAO/RAO w pozycji statywu za głową pacjenta | Min. 222°, podać | ≥ 260° – 3 pkt., < 260° – 0 pkt. |  |
|  | Zakres projekcji CRAN/CAUD w pozycji statywu za głową pacjenta | Min. 90°, podać | ≥ 100° – 3 pkt., < 100° – 0 pkt. |  |
|  | Szybkość ruchów ramienia C w płaszczyźnie LAO/RAO w pozycji statywu za głową pacjenta (z wyłączeniem angiografii rotacyjnej) | Min. 20°/s, podać | ≥ 25°/s – 1 pkt., < 25°/s – 0 pkt. |  |
|  | Szybkość ruchów ramienia C w płaszczyźnie CRAN/CAUD w pozycji statywu za głową pacjenta (z wyłączeniem angiografii rotacyjnej) | Min. 18°/s, podać | ≥ 25°/s – 1 pkt., < 25°/s – 0 pkt. |  |
|  | Sterowanie ruchami statywu z pulpitu przy stole pacjenta | Tak | - |  |
|  | Programowanie i przywoływanie pozycji ramienia C z pulpitu przy stole pacjenta | Min. 50 pozycji, podać | - |  |
|  | Automatyczne ustawianie statywu w pozycji odpowiadającej wybranemu obrazowi referencyjnemu | Tak | - |  |
|  | Automatyczny wybór obrazu referencyjnego (ze zbioru obrazów referencyjnych) odpowiadającego aktualnemu ustawieniu statywu | Tak/Nie | Tak – 2 pkt., Nie – 0 pkt. |  |
|  | System zabezpieczenia przed kolizją | Tak, podać typ: software’owy, elektromechaniczny, pojemnościowy, inny | - |  |
|  | Wyświetlanie danych systemowych w sali badań (min. angulacja ramienia C, pozycja stołu pacjenta, odległość SID, FOV, informacja o dawce i statusie cieplnym lampy RTG) | Tak | - |  |
| II | STÓŁ PACJENTA |  |  |  |
|  | Stół z pływającym blatem mocowany na podłodze | Tak | Bez oceny |  |
|  | Zakres przesuwu wzdłużnego płyty pacjenta | Min. 120 cm, podać | ≥ 125 cm – 2 pkt. < 125 cm – 0 pkt. |  |
|  | Zakres przesuwu poprzecznego płyty pacjenta | Min. 28 cm, podać | - |  |
|  | Długość blatu stołu | Min. 260 cm, podać | 260 cm- 0 pkt. >260 cm- 2 pkt. |  |
|  | Długość części blatu stołu przeziernej dla promieniowania X - wysięg blatu stołu bez zawartości metalu (z wyłączeniem szyn akcesoryjnych) | Podać | > 200 cm – 2 pkt. ≤ 200 cm – 0 pkt. |  |
|  | Szerokość blatu stołu w obszarze klatki piersiowej pacjenta (z wyłączeniem szyn akcesoryjnych) | Min. 45 cm, podać | - |  |
|  | Zakres silnikowego ruchu pionowego stołu | Min. 28 cm, podać | > 32 cm – 2 pkt. ≤ 32 cm – 0 pkt. |  |
|  | Minimalna wysokość blatu stołu od podłogi | Podać | < 76 cm – 2 pkt. ≥ 76 cm – 0 pkt. |  |
|  | Zakres obrotu stołu wokół osi pionowej | Min. 240º, podać | - |  |
|  | Maksymalne obciążenie statyczne stołu (dopuszczalna waga pacjenta z uwzględnieniem rezerwy na reanimację i akcesoria) | Min. 250 kg, podać | > 380 kg – 2 pkt. ≤ 380 kg – 0 pkt. |  |
|  | Sterowanie ruchami stołu z pulpitu przy stole pacjenta | Tak | - |  |
|  | Akcesoria, min.: - materac; - podkładka pod ramię przy iniekcji – prawo- i lewostronna, z materacem; - podkładki pod ramiona zabezpieczające przed spadnięciem ramion z płyty; - podkładki pod ramiona za głową pacjenta + uchwyty na dłonie pacjenta dla badań kardiologicznych; - szyny akcesoryjne z 3 stron stołu, umożliwiające mocowanie akcesoriów; - statyw na płyny infuzyjne mocowany na szynach akcesoryjnych; | Tak | - |  |
|  | Dostawka do stołu zabiegowego podtrzymująca rękę podczas nakłucia i zabiegu oraz podręczny stolik zabiegowy redukujący dawkę promieniowania dla pacjenta – z przeziernego dla promieni X materiału – 1 zestaw | Tak, podać | - |  |
| III | GENERATOR WN |  |  |  |
|  | Moc nominalna generatora | Min. 100 kW | Bez oceny |  |
|  | Min. czas ekspozycji | Maks. 1,0 ms | ≤ 0,5 ms – 5 pkt., > 0,5 ms do1 ms – 0 pkt. |  |
|  | Zakres napięcia dla fluoroskopii | Min. 60-120 kV, podać Zgodnie z odpowiedziami z dnia 22.06.2018r. | - |  |
|  | Zakres napięcia dla akwizycji zdjęciowych | Min. 60-120 kV, podać Zgodnie z odpowiedziami z dnia 22.06.2018r. | - |  |
|  | Wybór programu przy stole pacjenta oraz w sterowni | Tak | - |  |
|  | Zabezpieczenie przed przypadkowym wyzwoleniem promieniowania dostępne dla użytkownika | Tak | - |  |
|  | Włącznik nożny ekspozycji (fluoroskopia, akwizycja zdjęciowa) w sali badań | Tak | - |  |
|  | Włącznik ekspozycji (min. akwizycja zdjęciowa) w sterowni | Tak | - |  |
| IV | LAMPA RTG, KOLIMATOR |  |  |  |
|  | Lampa min. 2-ogniskowa | Tak | 2 ogniska – 0 pkt. >2 ogniska – 5 pkt. |  |
|  | Rozmiar najmniejszego ogniska (IEC 60336) | Maks. 0,5 mm, podać | - |  |
|  | Rozmiar największego ogniska (IEC 60336) | Maks. 1,0 mm, podać | - |  |
|  | Maksymalny prąd lampy przy fluoroskopii pulsacyjnej z wykorzystaniem małego ogniska | Min. 100 mA, podać | ≥ 240 mA – 5 pkt. < 240 mA – 0 pkt. |  |
|  | Pojemność cieplna anody | Min. 3,0 MHU | > 3,0 MHU – 3 pkt. 3,0 MHU – 0 pkt. |  |
|  | Pojemność cieplna kołpaka | Min. 2,9 kHU Zgodnie z odpowiedziami z dnia 22.06.2018r. | > 4,5 MHU – 3 pkt. ≤ 4,5 MHU – 0 pkt. |  |
|  | Maksymalne obciążenie anody mocą ciągłą w czasie fluoroskopii (dla min. 30 min); w przypadku, gdy wartość tego parametru jest mniejsza dla generatora, podać wartość dla generatora. | Min. 2400 W, podać | - |  |
|  | Lampa sterowana siatką lub bezpośrednio z generatora Zgodnie z odpowiedziami z dnia 22.06.2018r. | Tak | - |  |
|  | Przysłony prostokątne | Tak | - |  |
|  | Filtr półprzepuszczalny klinowy | Tak | - |  |
|  | Sterowanie ruchami kolimatora z pulpitu przy stole pacjenta | Tak | - |  |
|  | Dodatkowa filtracja promieniowania (filtry miedziowe) przy prześwietleniu i ekspozycjach zdjęciowych (scenach) | Min. 0,9 mm Cu | - |  |
|  | Ilość stopni filtracji miedziowej | Min. 3 wartości | ≥ 5 wartości – 3 pkt., < 5 wartości – 0 pkt. |  |
|  | Automatyczny dobór i samoczynne wsuwanie (silnikowe, bez ingerencji obsługi) dodatkowej filtracji (poza inherentną lampy) promieniowania (filtr miedziowy) redukującej dawkę w zależności od angulacji (z uwzględnieniem zmiennej grubości pacjenta przy różnych angulacjach) – przy fluoroskopii i przy akwizycji zdjęciowej | Tak/Nie | Tak – 3 pkt. Nie – 0 pkt. |  |
|  | Sygnalizator akustyczny i optyczny zbliżania się do temperatury przegrzania lampy | Tak | - |  |
|  | Monitorowanie dawki promieniowania na wyjściu z lampy, przy fluoroskopii i ekspozycji zdjęciowej oraz dawki całkowitej, wyświetlanie dawki (lub iloczynu dawki i pola powierzchni) w sali badań oraz w sterowni | Tak | - |  |
|  | Promieniowanie przeciekowe kołpaka przy min. 125 kV, min. 2500 W i w odległości maks. 1 m (IEC 60601-1-3) Zgodnie z odpowiedziami z dnia 22.06.2018r. | Tak, Podać | < 0,45 mGy/h – 2 pkt., ≥ 0,45 mGy/h – 0 pkt. |  |
| V | DETEKTOR, MONITORY |  |  |  |
|  | Płaski detektor cyfrowy o wymiarach pola widzenia (FOV) min. 26x29 cm | Tak, podać | - |  |
|  | Ilość pól widzenia (FOV) | Min. 4, podać ilość i wymiary [cm x cm] | ≥ 6 – 3 pkt; < 6 – 0 pkt |  |
|  | Matryca detektora (fizyczna matryca detektora, rozumiana jako liczba elementów z których odczytywany jest obraz) | Podać [pixel x pixel] | - |  |
|  | Głębia bitowa detektora | Min. 14 bit, podać | >16 bit - 3 pkt; 16 bit - 2 pkt; 15 bit – 1 pkt 14 bit - 0 pkt |  |
|  | Wielkość piksela | Maks. 200 μm, podać Zgodnie z odpowiedziami z dnia 22.06.2018r. | ≤ 184 μm - 3 pkt; > 184 μm - 0 pkt |  |
|  | Rozdzielczość przestrzenna detektora (tzw. częstotliwość Nyquista) | Min. 2,5 lp/mm, podać | Bez oceny |  |
|  | Typowa wydajność kwantowa detektora (DQE) przy 0 lp/mm | Min. 70%, podać | ≥ 77% - 3 pkt; < 77% - 0 pkt |  |
|  | Silnikowy, automatyczny (bez ingerencji obsługi) równoczesny obrót przysłony na lampie RTG oraz detektora dla kompensacji obrotu obrazu przy zmianie położenia statywu do pozycji z boku stołu pacjenta (prostopadłej i / lub skośnej do osi wzdłużnej stołu) oraz przy obrocie stołu pacjenta – bez zmiany pola widzenia detektora | Tak/Nie | Tak – 3 pkt. Nie – 0 pkt. |  |
|  | Silnikowy przesuw detektora – zmiana odległości źródło-obraz | Min. 28 cm, podać | - |  |
|  | Monitor obrazowy min. 55” lub dwóch monitorów o przekątnej 30” na zawieszeniu sufitowym w sali badań, umożliwiający prezentację minimum: - obrazu live - obrazu referencyjnego - obrazu z 3 urządzeń zewnętrznych (np. USG, IVUS) – 1 przyłącze w sterowni i 2 przyłącza w sali zabiegowej Zgodnie z odpowiedziami z dnia 22.06.2018r. | Tak, opisać zaoferowane rozwiązanie i podać miejsce lokalizacji 2 przyłączy (gniazd) w sali zabiegowej dla urządzeń zewnętrznych | przyłącza (gniazda) zintegrowane w stole pacjenta – 2 pkt., inna lokalizacja przyłączy (gniazd) – 0 pkt. |  |
|  | Wybór sposobu prezentacji sygnałów wizyjnych na opisanym powyżej monitorze obrazowym spośród zaprogramowanych wcześniej układów (layoutów) przy stole pacjenta i w sterowni | Tak | - |  |
|  | Monitor min. 21” na zawieszeniu sufitowym w sali badań umożliwiający prezentację obrazu ze stacji hemodynamicznej lub prezentacja tego obrazu na monitorze min. 55” lub dwóch monitorach o przekątnej 30” opisanym powyżej Zgodnie z odpowiedziami z dnia 22.06.2018r. | Tak, opisać zaoferowane rozwiązanie | - |  |
|  | Monitor obrazowy angiografu (live) min. 21 19” w sterowni Zgodnie z odpowiedziami z dnia 22.06.2018r. | Tak | - |  |
| VI | SYSTEM CYFROWY |  |  |  |
|  | Pakiet aplikacji redukujących dawkę i specjalizowanych algorytmów działających w czasie rzeczywistym, poprawiających jakość uzyskiwanego obrazu i umożliwiających obrazowanie z obniżoną dawką (CARE+CLEAR, ClarityIQ, DoseRite– zależnie od nomenklatury producenta) Zgodnie z odpowiedziami z dnia 22.06.2018r. | Tak, podać nazwę zaoferowanego rozwiązania | - |  |
|  | Cyfrowa fluoroskopia pulsacyjna w zakresie min. 4-30 kl./s | Tak, podać | - |  |
|  | Cyfrowa fluoroskopia pulsacyjna w zakresie min. 1-3 kl./s Zgodnie z odpowiedziami z dnia 22.06.2018r. | Tak/Nie | Tak – 5 pkt. Nie – 0 pkt. |  |
|  | Zapis obrazów i filmów (ostatnia pętla) z fluoroskopii na HD | Tak, podać ilość obrazów | > 1020 obrazów – 2 pkt., ≤ 1020 obrazów – 0 pkt. |  |
|  | Funkcja LIH (zamrożenie ostatniego obrazu) | Tak | - |  |
|  | Akwizycja obrazów z częstotliwością w zakresie min. 7,5-30 obr./s w matrycy min. 1024x1024 i min. 12-bitowej głębi szarości | Tak, podać wartości | - |  |
|  | Ustawianie położenia płyty stołu pacjenta znacznikami graficznymi na zatrzymanym obrazie - bez promieniowania | Tak/Nie | Tak – 2 pkt. Nie – 0 pkt. |  |
|  | Pojemność dysku twardego (bez kompresji) w obrazach w matrycy 1024x1024x12 bitów | Tak, min. 25 000 obrazów, podać | - |  |
|  | Zoom w postprocessingu | Tak | - |  |
|  | Oprogramowanie do klinicznej analizy stenoz w naczyniach wieńcowych minimum: - automatyczne rozpoznawanie kształtów, - określanie stopnia stenozy, - automatyczna i manualna kalibracja, - pomiary odległości | Tak | - |  |
|  | Oprogramowanie do poprawy wizualizacji stentów w naczyniach wieńcowych | Tak | - |  |
|  | Funkcja stabilizacji obrazu ruchomego stentu umożliwiająca korzystanie z oprogramowania opisanego w punkcie powyżej w trakcie pozycjonowania stentu w czasie rzeczywistym | Podać: Tak/Nie, jeżeli TAK – podać nazwę zaoferowanej opcji | Tak – 8 pkt. Nie – 0 pkt. |  |
|  | Pulpit sterowniczy systemu cyfrowego w sali badań | Tak | - |  |
|  | Pulpit sterowniczy systemu cyfrowego w sterowni | Tak | - |  |
|  | Interfejs DICOM, min. usługi: - Storage, - Storage Commitment, - Query/Retrieve - Worklist – w systemie cyfrowym angiografu lub w stacji hemodynamicznej | Tak, podać miejsce instalacji dla funkcji Worklist | - |  |
|  | Archiwizacja obrazów na płytach CD-R i DVD w standardzie DICOM z dogrywaniem viewera umożliwiającego odtwarzanie nagranych płyt na innych komputerach | Tak | - |  |
|  | Funkcja wykonywania automatycznej archiwizacji danych obrazowych w standardzie DICOM (na płytach CD-R i DVD oraz zdefiniowanym węźle sieciowym) – w miarę akwizycji kolejnych scen | Tak | - |  |
| VII | STACJA HEMODYNAMICZNA (CATHLAB) |  |  |  |
|  | Producent | Podać | - |  |
|  | Nazwa/typ oferowanego urządzania | Podać | - |  |
|  | Transfer danych demograficznych pacjentów, rejestrowanych w stacji badań hemodynamicznych, do systemu cyfrowego angiografu lub odwrotnie | Tak | - |  |
|  | Transfer wartości dawki promieniowania z systemu cyfrowego angiografu do systemu komputerowego stacji hemodynamicznej lub systemu PACS Zgodnie z odpowiedziami z dnia 22.06.2018r. | Tak | - |  |
|  | Baza danych umożliwiająca przechowywanie wyników badań: danych demograficznych pacjentów wraz z zarejestrowanymi przynależnymi przebiegami EKG, ciśnień i innymi mierzonymi parametrami oraz z wyliczonymi wskaźnikami | Tak, dla min. 200 pacjentów z rejestracją krzywych i protokołów | - |  |
|  | Konsola komputerowa z dwoma kolorowymi monitorami o przekątnej ekranu min. 19”: - min. 12-kanałowy monitor przebiegów do prezentacji mierzonych wartości - monitor dialogowy do komunikacji z systemem komputerowym stacji badań hemodynamicznych | Tak | - |  |
|  | Pomiar i jednoczesna prezentacja 12 kanałów EKG w zestawie kable EKG (min. 1 komplet odprowadzeń przedsercowych i kończynowych) | Tak | - |  |
|  | Pomiar i prezentacja częstości akcji serca | Tak | - |  |
|  | Pomiar i prezentacja cardiac output (CO) metodą termodylucji i Ficka | Tak | - |  |
|  | Pomiar i prezentacja SpO2 łącznie z czujnikiem wielokrotnego użytku typu klips – 2 szt. w komplecie | Tak, | - |  |
|  | Pomiar i prezentacja ciśnienia nieinwazyjnego, łącznie z mankietem pomiarowym – min po2 szt w 3 rozmiarach | Tak, | - |  |
|  | Pomiar i jednoczesna prezentacja min. 4 różnych ciśnień inwazyjnych - łącznie z 20 szt. czujników jednorazowych | Tak, | - |  |
|  | Oprogramowanie do obliczania parametrów hemodynamicznych (lewe i prawe serce dla dorosłych) m.in. gradienty ciśnień, powierzchnie otwarcia zastawek, przecieki międzyjamowe, opory naczyniowe | Tak | - |  |
|  | Wyprowadzenie sygnału wizyjnego na monitor wielkoformatowy (min. 55” lub dwóch monitorach o przekątnej 30” lub min. 21” na zawieszeniu sufitowym opisany w sekcji „Detektor, monitory” Zgodnie z odpowiedziami z dnia 22.06.2018r. | Tak | - |  |
|  | Drukarka laserowa kolorowa umożliwiająca drukowanie dokumentacji medycznej | Tak | - |  |
|  | Archiwizacja mierzonych przebiegów za pomocą nagrywarki DVD lub na nośnikach USB | Tak, podać | - |  |
|  | UPS dla stacji badań hemodynamicznych umożliwiający w przypadku zaniku zasilania zapisanie w pamięci zmierzonych krzywych/wyliczonych parametrów hemodynamicznych | Tak | - |  |
|  | Możliwość rozbudowy o interfejs do pomiaru FFR | Tak | - |  |
|  | Wszystkie moduły pomiarowe i obliczeniowe winny stanowić integralną całość oferowanego systemu stacji badań hemodynamicznych | Tak | - |  |
|  | Sterowanie funkcjami stacji hemodynamicznej w sali badań – zintegrowane w pulpicie systemu cyfrowego angiografu lub oddzielny pulpit | Tak, podać sposób realizacji | Zintegrowane w pulpicie systemu cyfrowego angiografu – 2 pkt. Pulpit oddzielny – 0 pkt. |  |
| VIII | WYPOSAŻENIE DODATKOWE |  |  |  |
|  | Osłony rtg osobiste dla personelu o równoważności ołowiu min. 0,5 mm Pb – 5 kpl, w tym: - Fartuchy rtg ultralekkie (bezołowiowe) typu garsonka, fartuch lub płaszcz– do wyboru przed dostawą, - osłony tarczycy typu śliniak oraz -okulary ochronne rtg w sportowym wzornictwie - w tym 3 szt. z korektą wady wzroku (jedna możliwość zastosowania szkieł progresywnych), -czepek wielokrotnego użytku kolory, typ, rozmiary do wyboru przy dostawie z oferowanego przez Wykonawcę asortymentu | Tak, podać, | - |  |
|  | Wieszak mobilny na fartuchy rtg ze stali nierdzewnej – na minimum 10 kpl. fartuchów rtg | Tak, podać, | - |  |
|  | Osłona przed promieniowaniem na dolne partie ciała (dla personelu) w postaci fartucha z gumy ołowiowej 0,5 mm Pb mocowanego do stołu pacjenta z ramieniem uchylnym | Tak, podać, | - |  |
|  | Osłona przed promieniowaniem X na górne części ciała w postaci szyby 0,5 mm Pb z wycięciem na pacjenta, mocowanej na suficie – na szynach jezdnych | Tak, podać, | - |  |
|  | Lampa OP w technologii LED, min. 60 000 lux, do oświetlania pola cewnikowania – zainstalowana na wspólnym zawieszeniu z osłoną rtg na górne części ciała | Tak, podać, | - |  |
|  | Interkom 2-kierunkowy sterownia-sala badań | Tak, podać, | - |  |
|  | Wyposażenie aparatu w zestaw koniecznych do jego prawidłowego działania i eksploatacji urządzeń technicznych (szafy zasilające, tablice ścienne, schładzacze etc.) które będą się znajdować w pomieszczeniu technicznym oraz niezbędne wyposażenie sterowni – w tym biurko dostosowane do wymiarów pomieszczenia oraz krzesła pokryte tapicerką zmywalną dla obsługi – do wyboru przed dostawą przez Zamawiającego Wszystkie drobne urządzenia i przewody w sterowni muszą być uporządkowane i zabezpieczone w dostarczonej zabudowie lub podwieszone na ścianie. Zamawiający nie dopuszcza możliwości położenia elementów na podłodze | Tak, podać, | - |  |
| IX | POZOSTAŁE WYMAGANIA |  |  |  |
|  | Szkolenie aplikacyjne pracowników w siedzibie Zamawiającego | Min. 4 dni, podać | - |  |
|  | Gwarancja Zapewnienie interwencji serwisu w ciągu 1 dnia od chwili zgłoszenia awarii – za reakcję serwisu uważa się również zdalną diagnostykę Zgodnie z odpowiedziami z dnia 22.06.2018r. | Tak | - |  |
|  | Zdalna diagnostyka systemu z możliwością rejestracji i odczytu on-line rejestru błędów | Tak | - |  |
|  | Kompletny system bezprzerwowego zasilania UPS skonfigurowany z oferowanym angiografem. System wyposażony w zewnętrzny bypass oraz zewnętrzny sygnalizator stanu pracy. Oferowany zasilacz UPS w przypadku zaniku napięcia w sieci zasilającej ma gwarantować możliwość kontynuacji zabiegu (podtrzymanie ruchów stołu pacjenta, ruchów statywu, prześwietlenia i pracy systemu cyfrowego) przez min. 10 minut, dodatkowo zapewniając uporządkowane zamykanie systemu oferowanego angiografu w przypadku przedłużającej się awarii zasilania. Żywotność baterii oferowanego UPS, min.10 lat. Zgodnie z odpowiedziami z dnia 22.06.2018r. | TAK, podać parametry oferowanego urządzenia UPS | - |  |
|  | Strzykawka automatyczna do kontrastu zintegrowana z angiografem, menu w języku polskim,z pakietem startowym min. 100 wkładów Zgodnie z odpowiedziami z dnia 22.06.2018r. | Tak | - |  |
| 112a | Zgodnie z odpowiedziami z dnia 22.06.2018r. wstrzykiwacz kontrastu pracuje na materiałach zużywalnych pozbawionych ftalanów DEHP i DOP, lateksu i pirogenów | TAK/NIE | TAK – 2 pkt. NIE – 0pkt |  |
|  | Integracja oferowanego aparatu z posiadanym przez Zamawiającego systemem PACS IMPAX w zakresie, min. pobierania listy pacjentów (Modality Worklist), pobierania z i wysyłania do archiwum PACS badań oraz przyjmowanie komunikatu potwierdzenia odebrania badania przez PACS (Storage Commitment), zgodnie ze standardem DICOM 3.0 Funkcjonalność pobierania i wysyłania badań do archiwum PACS ma być realizowana także w czasie wykonywania zabiegu | TAK | - |  |
|  | Wykonanie projektu ochrony radiologiczej i dostarczenie go Zamawiającemu w terminie do 10 dni od zawarcia umowy. | TAK | - |  |
|  | Przeprowadzenie testów odbiorczych aparatu oraz monitora stacji akwizycyjnej zgodnie z wymaganiami określonymi w ustawie Prawo atomowe z dnia 29.11.2000r. (Dz. U. z 2017r. poz. 576 z późn. zm.) oraz Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 18 lutego 2011r. w sprawie warunków bezpiecznego stosowania promieniowania jonizującego dla wszystkich rodzajów ekspozycji medycznej (tekst jednolity - Dz. U. 2017 poz. 884). Testy odbiorcze aparatu obejmować powinny zakres testów odbiorczych dla mammografii cyfrowej o ile konstrukcja aparatu pozwala na ich wykonanie. | TAK | - |  |
|  | Przeprowadzanie testów specjalistycznych aparatu oraz monitora stacji akwizycyjnej w całym okresie gwarancji zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 18 lutego 2011r. w sprawie warunków bezpiecznego stosowania promieniowania jonizującego dla wszystkich rodzajów ekspozycji medycznej (tekst jednolity - Dz. U. 2017 poz. 884). Testy specjalistyczne aparatu obejmować powinny zakres testów specjalistycznych dla mammografii cyfrowej o ile konstrukcja aparatu pozwala na ich wykonanie. | TAK | - |  |
| B. | INNE |  |  |  |
| 1 | Instrukcja obsługi i użytkowania w języku polskim, w formie papierowej i elektronicznej, skrócona wersja instrukcji obsługi i BHP w formie zalaminowanej (jeżeli Wykonawca posiada), paszport techniczny, karta gwarancyjna, wykaz punktów serwisowych, kopie dokumentów wraz z tłumaczeniem w przypadku oryginału w języku obcym: Certyfikat CE (jeżeli dotyczy) oraz Deklaracja Zgodności – wystawiona przez producenta wykazu czynności serwisowych, które mogą być wykonywane przez użytkownika samodzielnie nieskutkujące utratą gwarancji | TAK z dostawą | - |  |
| C | Warunki gwarancji |  |  |  |
|  | Okres udzielonej gwarancji min. 24 miesiące | TAK, podać | 24 m – 0 pkt 36 m – 2,5 pkt. 48 m – 5 pkt. 60 m – 7,5 pkt. 72 m – 10 pkt |  |
| D | Szacunkowe Koszty eksploatacji pogwarancyjnej oraz obsługi serwisowej pogwarancyjnej Zgodnie z odpowiedziami z dnia 22.06.2018r. |
|  | Materiały eksploatacyjne niezbędne do wymiany zgodnie z zaleceniami producenta w przeliczeniu na okres eksploatacji 6 lat – podać łączną cenę brutto | Podać | - |  |
|  | Częstotliwość wykonania przeglądów technicznych zalecanych przez producenta | podać | - |  |
|  | Wykonawca zapewnia gwarantuje Zamawiającemu pełen zakres odpłatnej obsługi pogwarancyjnej w Polsce przez serwis firmy producenta w okresie co najmniej 10 lat od daty dostawy Zgodnie z odpowiedziami z dnia 22.06.2018r. | TAK | - |  |
|  | Szacunkowy Koszt rocznego, pełnego kontraktu serwisowego (wartość netto, waluta PLN) zawierającego wszystkie koszty (w tym m.in. wszystkie części zamienne i przeglądy), Zgodnie z odpowiedziami z dnia 22.06.2018r. | TAK, podać | . |  |
|  | Szacunkowy Koszt przeglądu technicznego urządzenia wraz z dojazdem do Zamawiającego oraz niezbędnymi do wymiany częściami, zalecanymi do wymiany przez producenta przy przeglądzie technicznym (wartość netto, waluta PLN) po upływie okresu gwarancyjnego. | TAK, podać | . |  |
|  | Iloczyn częstotliwości przeglądów technicznych wymaganych przez producenta urządzenia i pełnych kosztów przeglądów technicznych (w tym niezbędnymi do wymiany częściami, zalecanymi do wymiany przez producenta przy przeglądzie technicznym, z wyłączeniem kosztów dojazdu) w przeliczeniu dla 6 lat eksploatacji | TAK, podać | . |  |

Treść oświadczenia wykonawcy:

- Oświadczamy, że przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązujemy się w przypadku wygrania przetargu do dostarczenia sprzętu spełniającego wyspecyfikowane parametry.

- Oświadczamy, że oferowany, powyżej wyspecyfikowany sprzęt jest kompletny i po zainstalowaniu będzie gotowy do eksploatacji, bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji.

………...............................................................................

podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym

lub posiadających pełnomocnictwo

# Footnotes

Odpowiedź NIE w przypadku parametrów wymaganych powoduje odrzucenie oferty