Załącznik nr 2 do SIWZ – po modyfikacji z dn. 25.07.2018r.

Cena brutto (zł), będąca podstawą do wyliczenia punktów za cenę – otrzymujemy ze wzoru: Wartość jednostkowa netto(zł) razy Ilość  – daje Wartość netto (zł), z której to wartości liczymy podatek vat i po dodaniu podatku vat do wartości netto otrzymujemy Cenę brutto (zł).

ZESTAWIENIE ASORTYMENTOWO – CENOWE

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz z wymaganymi parametrami bezwzględnie wymaganymi

Pakiet nr 2

| Nr pakietu | l.p. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | Wartość jednostkowa netto [zł] | ilość | Wartość netto[zł] | Cena brutto[zł] | Nazwa producenta/ Nazwa handlowa/ numer katalogowy/ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Stymulator dwujamowy DDDR – zaawansowane, dwujamowe stymulatory serca typu DDDR o długiej żywotności dla pacjentów stymulatorozależnych i trudnym dostępem naczyniowym z najmem programatora CPV 33158210-7 ; PA01-7 najem sprzętu |
| 2 | 1 | Stymulator dwujamowy DDDR – zaawansowane, dwujamowe stymulatory serca typu DDDR o długiej żywotności dla pacjentów stymulatorozależnych i trudnym dostępem naczyniowym; /1 szt w opak/ | sztuka |  | 5 |  |  |  |
| 2 | 2 | Elektroda stymulująca; /1 szt w opak/ | sztuka |  | 10 |  |  |  |
| 2 | 3 | Zestaw do wprowadzania elektrod; | zestaw |  | 5 |  |  |  |
| 2 | 4 | Najem programatora (3 szt.) | miesiąc |  | 12 |  |  |  |
| Razem Pakiet nr 2: |  |  |  |

Parametry graniczne – bezwzględnie wymagane

| PAKIET NR 2 – Stymulator dwujamowy DDDR – zaawansowane, dwujamowe stymulatory serca typu DDDR o długiej żywotności dla pacjentów stymulatorozależnych i trudnym dostępem naczyniowym |
| --- |
|  | ilość | 5 |
|  | nazwa stymulatora |  |
|  | nazwa producenta |  |
|  | miejsce produkcji |  |
|  | rok produkcji | nie wcześniej niż 2018 |
| Lp. | Wymagane parametry | PARAMETR WYMAGANY | PARAMETR OFEROWANY |
|  | Parametry programowane |  |
| 1. | Żywotność stymulatora: min. 13 lat (nastawy nominalne) | TAK, podać |  |
| 2. | „Rate – response” programowalny sensor | TAK, podać |  |
| 3. | Amplituda impulsu min. zakres: 0,5-7,0 V | TAK, podać |  |
| 4. | Częstość stymulacji: 40 – 170/ min. | TAK, podać |  |
| 5. | Min. dwa rodzaje histerezy | TAK, podać |  |
| 6. | Stymulacja unipolarna/bipolarna | TAK, podać |  |
| 7. | Amplituda impulsu w zakresie: 0,5 – 7,0 V | TAK, podać |  |
| 8. | Szerokość impulsu: 0,05 – 1,5 ms | TAK, podać |  |
| 9. | Pomiar i programowanie czułości: | TAK, podać |  |
|  | - w torze przedsionkowym w trybie uni/ bipolarnym w zakresie: 0,1 – 4,0 mV |  |  |
|  | - w torze komorowym w trybie uni/bipolarnym: 1,0 - 10,0 mV |  |  |
| 10. | EKG wewnątrzsercowy (IEGM) – minimalny czas zapisu IEGM: 12 minut | TAK, podać |  |
| 11. | Pamięć, liczniki zdarzeń, histogramy | TAK, podać |  |
| 12. | Funkcje zabezpieczające przed nagłym spadkiem częstości rytmu serca | TAK, podać |  |
| 13. | Programowalne opóźnienie i refrakcja przedsionkowo – komorowa | TAK, podać |  |
| 14 | Obecność drugiego kondensatora zabezpieczającego skuteczną stymulację | TAK, podać |  |
| 15. | Automatyczna optymalizacja funkcji „rate response” | TAK, podać |  |
| 16. | Możliwość wykonania stymulacji antyarytmicznej EPS wszczepionym stymulatorem | TAK, podać |  |
| 17. | Oddzielna częstość stymulacji dla komór w trakcie trwania arytmii przedsionkowych | TAK, podać |  |
| 18. | Dostępne histogramy: częstości, przewodzenia AV, - aktywności pacjenta | TAK, podać |  |

| Elektrody do stałej stymulacji serca |
| --- |
|  | nazwa |  |
|  | nazwa producenta |  |
|  | miejsce produkcji |  |
|  | rok produkcji | nie wcześniej niż 2018 |
| Lp. | Wymagane parametry | PARAMETR WYMAGANY | PARAMETR OFEROWANY |
|  | Właściwości fizyczne elektrod |  |
| 1. | Sposób mocowania: pasywny, aktywny | TAK, podać |  |
| 2. | Rodzaj powłoki końcówki elektrody: sterydowa | TAK, podać |  |
| 3. | Polarność: bipolarna / unipolarna | TAK, podać |  |
| 4. | Zestaw do wprowadzania elektrody do układu żylnego | TAK, podać |  |
| 5. | Elektroda A/V do aktywnej fiksacji na ścianach serca - możliwość wprowadzenia przez introducer 6F | TAK, podać |  |
| 6. | Długość: 45 - 85 cm | TAK, podać |  |
| 7. | Rodzaj izolacji: Silikon, Poliuretan , Kopolimer - do wyboru | TAK, podać |  |
| 8. | Kształt: prosty, litery J - do wyboru | TAK, podać |  |

……………….…dnia……………                                                                                                                    ………...............................................................................

(podpis i  pieczęć osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawny lub

posiadających pełnomocnictwo

# Footnotes

Odpowiedź NIE w przypadku parametrów wymaganych  powoduje odrzucenie oferty

Odpowiedź NIE w przypadku parametrów wymaganych  powoduje odrzucenie oferty