SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Pakiet nr 1 – Aparaty do znieczulenia ogólnego – 7 kpl.

Wykonawca:	                 ……………………………………………..

Nazwa i typ:                   ……………………………………………..

Producent/ Kraj :          ……………………………………………..

Rok produkcji :             sprzęt fabrycznie nowy - nieużywany / 2018

| L.P. | PARAMETRY TECHNICZNE | PARAMETR WYMAGANY* | PARAMETR OCENIANY/ PUNKTACJA | PARAMETR OFEROWANY (wypełnia Wykonawca) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A. | PARAMETRY OGÓLNE |
| Aparat do znieczulenia do zawieszenia na kolumnie anestezjologicznej – 3 szt. |
|  | Nazwa i typ | podać | - |  |
|  | WARUNKI OGÓLNE |  |  |  |
|  | Zasilanie sieciowe AC 230 V 50 Hz | TAK, podać | – |  |
|  | Minimum 2 szuflady na drobne akcesoria, w tym jedna zamykana na klucz | TAK, podać | – |  |
|  | Aparat do znieczulenia ogólnego aparat do montażu/zawieszenia na kolumnie anestezjologicznej posiadanej przez Zamawiającego (producent: Draeger, model: Movita Lift, nośność kolumny max. 180 kg - należy uwzględnić również ciężar 4 szt. pomp infuzyjnych oraz kardiomonitora) | TAK, podać | – |  |
|  | Aparaty wyposażone w układ jezdny umożliwiające transport aparatu | TAK, podać | – |  |
|  | Blat do pisania oświetlony światłem LED (diody LED’owe) | TAK, podać | – |  |
|  | Zasilanie gazowe (N2O, O2, powietrze) z sieci centralnej ze złączami dostosowanymi do instalacji gazowej posiadanej przez Zamawiającego - wtyki typu AGA | TAK, podać | – |  |
|  | Podłączenie aparatu do odciągu gazów anestetycznych (AGSS) - należy zapewnić prawidłowe podłączenie odciągu z posiadanymi przez Zamawiającego kolumnami, producent: Dreager, model: Movita | TAK, podać | - |  |
|  | Awaryjne zasilanie elektryczne aparatu na min. 30 minut w warunkach ekstremalnych i min 80 minut w warunkach standardowych | TAK, podać | – |  |
|  | Przepływ wdechowy o dużym zakresie min 120 l/min 190 l/min Zgodnie z odpowiedziami z dnia 30.08.2018r. | TAK, podać | - |  |
|  | Ssak napędzany powietrzem z regulacją siły ssania z mocowaniem do zbiorników o pojemności min 1,0 l na wydzieliny - możliwość zastosowania butli ssaków różnych producentów | TAK, podać | - |  |
|  | SYSTEM DYSTRYBUCJI GAZÓW |  |  |  |
|  | Precyzyjne, elektroniczne przepływomierze dla tlenu, podtlenku azotu, powietrza, liczbowa prezentacja wartości przepływów, wirtualne przepływomierze prezentowane na ekranie respiratora (prezentacja liczbowa i graficzna) na obrotowym monitorze obsługowym | TAK, podać | – |  |
|  | Precyzyjny elektroniczny mieszalnik świeżych gazów Zgodnie z odpowiedziami z dnia 30.08.2018r. dopuszczono: Mechaniczny mieszalnik świeżych gazów podlegający kontroli elektronicznej, wraz z prezentacją wartości przepływu oraz ciśnień (graficznie i cyfrowo) | TAK, podać | – |  |
|  | System automatycznego utrzymywania minimalnego stężenia tlenu w mieszaninie oddechowej z N2O na poziomie minimum 25% lub wyższym | TAK, podać | – |  |
|  | Układ bezpieczeństwa automatycznie podający tlen w przypadku nadmiernego przecieku w układzie rur pacjenta lub system kompensacji przecieku zgodnie z ustawionymi wartościami przepływu świeżych gazów oraz możliwość ciągłej wizualnej kontroli przecieku poprzez obserwację miecha | TAK, podać | – |  |
|  | Kalibracja przepływomierzy dostosowana do znieczulania z niskimi i minimalnymi przepływami. Przepływ świeżych gazów od minimum 100 ml/min. 300 ml/min. Zgodnie z odpowiedziami z dnia 30.08.2018r. | TAK, podać | – |  |
|  | Czujniki przepływu niezużywalne, wewnętrzne, nie wymagające okresowej wymiany Zgodnie z odpowiedziami z dnia 30.08.2018r. dopuszczono: Czujniki autoklawowalne o dużej trwałości około 2 lat | TAK, podać | – |  |
|  | UKŁAD ODDECHOWY |  |  |  |
|  | Kompaktowy układ oddechowy okrężny o niskiej podatności | TAK, podać | – |  |
|  | Układ oddechowy o prostej budowie, łatwy do wymiany i sterylizacji, pozbawiony lateksu o całkowitej pojemności nie większej niż 3,5l (bez układu rur i worka oddechowego) | TAK, podać | - |  |
|  | Obejście tlenowe o dużym przepływie – min. 50 l/min lub obejście tlenowe o dużym przepływie –25l/min.-50 l/min Zgodnie z odpowiedziami z dnia 30.08.2018r. dopuszczono: obejście tlenowe o dużym przepływie 25l/min.-75 l/min | TAK, podać | – |  |
|  | Niezależny przepływomierz do tlenoterapii biernej zintegrowany z aparatem, do podaży O2 przez maskę lub kaniulę nosową | TAK, podać | – |  |
|  | Regulowana ciśnieniowa elektroniczna zastawka APL Zgodnie z odpowiedziami z dnia 30.08.2018r. dopuszczono: Aparat wyposażony w mechaniczną płynnie regulowaną zastawkę APL używaną przy wentylacji ręcznej | TAK, podać | – |  |
|  | Pochłaniacz dwutlenku węgla o obudowie przeziernej i pojemności maksymalnej nie większej niż 1,5 litra. Wymiana pochłaniacza możliwa podczas pracy. Możliwość pracy z obejściem pochłaniacza. Możliwość zamontowania pojemników jedno i wielorazowych. | TAK, podać | – |  |
|  | RESPIRATOR ANESTETYCZNY |  |  |  |
|  | Respirator wbudowany w aparat | TAK, podać | – |  |
|  | Ekran monitora respiratora o przekątnej min. 15”, dotykowy, w zakresie rozdzielczości min. 1024 x 768 pikseli, z pokrętłem i przyciskami szybkiego dostępu do regulacji | TAK, podać | - |  |
|  | Możliwość obrotu monitora min. 150 stopni. Monitor respiratora umieszczony na obrotowym ramieniu o regulacji ramienia min. 150 stopni. | – | TAK/NIE podać TAK - 5 pkt.; NIE - 0pkt.; |  |
|  | Ekran monitora umożliwiający prezentację parametrów: min. 6 krzywych dynamicznych i 2 pętli spirometrycznych, trendów, przepływomierzy, ustawień i pomiarów wentylacji, frakcji oddechu zwrotnego w procentach. Zgodnie z odpowiedziami z dnia 30.08.2018r. dopuszczono: Ekran monitora umożliwiający prezentację parametrów: 3 krzywych dynamicznych i 1 pętli spirometrycznej, bez trendów, z przepływomierzami, ustawieniem pomiarów wentylacji ale bez oddechu zwrotnego w procentach | TAK, podać | – |  |
|  | Możliwość wentylacji dzieci i dorosłych | TAK, podać | – |  |
|  | TRYBY WENTYLACJI |  |  |  |
|  | Tryb ręczny, łatwe przełączanie mechaniczne z trybu wentylacji mechanicznej | TAK, podać | – |  |
|  | VC – wentylacja kontrolowana objętością | TAK, podać | – |  |
|  | PC – wentylacja kontrolowana ciśnieniem | TAK, podać | – |  |
|  | SIMV - tryb wentylacji kontrolowanej ciśnieniowo i objętościowo | TAK, podać | – |  |
|  | Wentylację PSV Zgodnie z odpowiedziami z dnia 30.08.2018r. dopuszczono: Wentylację PSVPro z oddechem zapasowym, automatycznie włączanym w okresie bezdechu powyżej 30 sek | TAK, podać | – |  |
|  | Wentylacja kontrolowana ciśnieniem z gwarantowaną objętością | TAK, podać | - |  |
|  | Przyciski szybkiego dostępu zmiany przepływów i stężenia tlenu: sterowanie z ekranu lub przyciskiem | TAK, podać | - |  |
|  | Funkcja automatycznej regulacji przepływu świeżych gazów w celu osiągniecia zakładanego końcowo wydechowego poziomu środka anestetycznego EtAA w określonym przez użytkownika czasie i automatycznego ustawienia przepływu gazów do pracy z minimalnymi przepływami | – | TAK/NIE podać TAK - 20 pkt, NIE - 0 pkt |  |
|  | REGULACJE |  |  |  |
|  | Regulacja stosunku wdechu do wydechu przy wentylacji CMV 4:1 do 1:8 Zgodnie z odpowiedziami z dnia 30.08.2018r. dopuszczono: Regulacja stosunku wdechu do wydechu 2:1 do 1:8 | TAK, podać | – |  |
|  | Regulacja częstości oddechu minimum od 4 do100 1/min (podać zakres) | TAK, podać | – |  |
|  | Regulacja objętości oddechowej minimum 20 do 1500 ml w trybie objętościowym (podać zakres) | TAK, podać | – |  |
|  | PEEP - dodatnie ciśnienie końcowo wydechowe w zakresie minimum od 0 do 50 cmH2O (podać zakres) Zgodnie z odpowiedziami z dnia 30.08.2018r. dopuszczono: PEEP - w zakresie: wyłączony i od 4 do 30 cmH2O | TAK, podać | – |  |
|  | Regulacja ciśnienia wdechu przy PCV minimum: od 5 do 60 cmH2O (podać zakres) | TAK, podać | – |  |
|  | Automatyczne, wstępne ustawienie parametrów wentylacji na podstawie wprowadzonej masy ciała i wzrostu pacjenta | TAK, podać | – |  |
|  | Regulacja czasu plateau wdechu w zakresie minimum: 0-1,5 s (podać zakres) lub Regulacja czasu plateau wdechu w zakresie: wyłączona i 5-60% czasu wdechu | TAK, podać | – |  |
|  | ALARMY |  |  |  |
|  | Niskiej pojemności minutowej | TAK, podać | – |  |
|  | Alarm maksymalnego ciśnienia wdechowego | TAK, podać | – |  |
|  | Alarm braku zasilania w energię elektryczną | TAK, podać | – |  |
|  | Alarm rozłączenia układu | TAK, podać | - |  |
|  | Alarm przecieku | TAK, podać | - |  |
|  | Alarm braku zasilania w gazy | TAK, podać | – |  |
|  | Alarm bezdechu | TAK, podać | – |  |
|  | POMIAR I OBRAZOWANIE |  |  |  |
|  | Parametry wentylacji: ustawiane, mierzone i monitorowane, pomiary gazowe prezentowane na ekranie aparatu do znieczulania | TAK, podać | – |  |
|  | Wdechowe i wydechowe stężenie tlenu w gazach oddechowych, pomiar paramagnetyczny (nie dopuszcza się czujników galwanicznych) | TAK, podać | – |  |
|  | Pomiar objętości oddechu Vt | TAK, podać | – |  |
|  | Pomiar pojemności minutowej MV | TAK, podać | – |  |
|  | Pomiar pojemności minutowej MV spont | TAK, podać | – |  |
|  | Pomiar częstości oddechowej | TAK, podać | – |  |
|  | Pomiar ciśnienia szczytowego | TAK, podać | – |  |
|  | Pomiar ciśnienia średniego | TAK, podać | – |  |
|  | Pomiar ciśnienia PEEP | TAK, podać | – |  |
|  | Pomiar ciśnienia PEEP całkowitego | TAK, podać | – |  |
|  | Pomiar ciśnienia plateau | TAK, podać | – |  |
|  | Pomiar podatności statycznej | TAK, podać | – |  |
|  | Pomiar podatności dynamicznej | TAK, podać | – |  |
|  | Moduł gazowy - pomiar stężenia anestetyków wziewnych, stężenia CO2, N2O i O2 w aparacie do znieczulania. | TAK, podać | – |  |
|  | Zasilanie awaryjne modułu gazowego Zgodnie z odpowiedziami z dnia 30.08.2018r. dopuszczono: Zasilanie awaryjne modułu gazowego z aparatu do znieczulenia zasilanego awaryjnie | TAK, podać | – |  |
|  | Analiza MAC z uwzględnieniem wieku pacjenta w aparacie do znieczulania | TAK, podać | – |  |
|  | Kapnografia i kapnometria w aparacie do znieczulania | TAK, podać | – |  |
|  | Stężenia lotnych anestetyków z automatyczną detekcją zastosowanego środka, pomiar w strumieniu bocznym w aparacie do znieczulania, powrót próbki gazowej do układu | TAK, podać | – |  |
|  | Kalibracja modułu gazowego automatyczna Lub kalibracja modułu gazowego automatyczna i raz do roku przy użyciu gazu kalibracyjnego przez serwis przy przeglądzie aparatu | TAK, podać | – |  |
|  | Trendy stężenia zastosowanych lotnych środków anestetycznych – minimum 8 godzin | TAK, podać | – |  |
|  | Komunikacja zewnętrzna przez złącza RS232, USB, VGA, Ethernet Zgodnie z odpowiedziami z dnia 30.08.2018r. dopuszczono: Komunikację zewnętrzną USB do celów serwisowych | TAK, podać | – |  |
|  | Dostępna możliwość kopiowania zdjęć z ekranu respiratora oraz trendów i zdarzeń do zewnętrznej pamięci USB | TAK, podać TAK/NIE Zgodnie z odpowiedziami z dnia 30.08.2018r. | – |  |
|  | PAROWNIKI |  |  |  |
|  | Aparat przystosowany do podłączenia minimum dwóch parowników mocowanych jednocześnie (Sevofluran i Desfluran) | TAK, podać | – |  |
|  | Aparat przystosowany do parowników elektronicznych (nie mechanicznych), sterowanych z poziomu ekranu, z zabezpieczeniem przed przelaniem, z podświetleniem poziomu środka anestetycznego na parowniku i wyświetleniem poziomu środka anestetycznego na ekranie aparatu oraz z alarmem zbyt niskiego poziomu środka anestetycznego. Możliwość napełniania parownika podczas prowadzenia znieczulenia. Zgodnie z odpowiedziami z dnia 30.08.2018r. dopuszczono: Aparat przystosowany do parowników mechanicznych, niesterowanych z poziomu ekranu, z zabezpieczeniem przed przelaniem, bez podświetlenia poziomu środka anestetycznego na parowniku i bez wyświetlenia poziomu środka anestetycznego na ekranie aparatu oraz bez alarmu zbyt niskiego poziomu środka anestetycznego. Bez możliwości napełniania parownika podczas prowadzenia znieczulenia. | TAK, podać | – |  |
|  | W zestawie z aparatem parownik do Sevofluranu i Desfluranu | TAK, podać | – |  |
|  | INNE |  |  |  |
|  | Układ zawieszenia monitora pacjenta umożliwiający stabilne przymocowanie monitora z możliwością szybkiego zdjęcia– na każdym aparacie. Rodzaj monitora według danych uzyskanych od zamawiającego. | TAK, podać | – |  |
|  | Ramię do mocowania układu okrężnego oraz przewodów monitorowania w każdym aparacie | TAK, podać | - |  |
|  | Możliwość zapamiętywania i eksportu danych dotyczących znieczulenia do komputera osobistego poprzez pamięć USB Zgodnie z odpowiedziami z dnia 30.08.2018r. dopuszczono: Możliwość zapamiętywania i eksportu danych dotyczących znieczulenia do komputera osobistego poprzez sieć i system informatyczny | TAK, podać | – |  |
|  | Komunikacja na ekranie w języku polskim | TAK, podać | - |  |
|  | Instrukcja obsługi aparatu w języku polskim. | TAK, podać | - |  |
|  | Do każdego urządzenia 2 zbiorniki pochłaniacza dwutlenku węgla wielorazowe | TAK, podać | - |  |
| Aparat do znieczulenia mobilny na podstawie jezdnej – 4 szt. |
|  | Nazwa i typ | podać | - |  |
|  | WARUNKI OGÓLNE |  |  |  |
|  | Zasilanie sieciowe AC 230 V 50 Hz | TAK, podać | – |  |
|  | Minimum 2 szuflady na drobne akcesoria, w tym jedna zamykana na klucz | TAK, podać | – |  |
|  | Aparat do znieczulenia ogólnego na podstawie jezdnej z blokadami na wszystkich kołach, lub z blokadą centralną dla wszystkich kół, lub z hamulcem centralnym dwóch kół przednich i indywidualnymi hamulcami dwóch kół tylnych | TAK, podać | – |  |
|  | Blat do pisania oświetlony światłem LED (diody LED’owe) | TAK, podać | – |  |
|  | Zasilanie gazowe (N2O, O2, powietrze) z sieci centralnej ze złączami dostosowanymi do instalacji gazowej posiadanej przez Zamawiającego – wtyki typu AGA | TAK, podać | – |  |
|  | Podłączenie aparatu do odciągu gazów anestetycznych (AGSS) – należy zapewnić prawidłowe odłączenie odciągu z posiadanymi przez Zamawiającego kolumnami, producent: Dreager, model: Movita | TAK, podać | - |  |
|  | Awaryjne zasilanie elektryczne aparatu na minimum 30 minut w warunkach ekstremalnych i min. 80 minut w warunkach standardowych | TAK, podać | – |  |
|  | Przepływ wdechowy o dużym zakresie min 120 l/min 190 l/min Zgodnie z odpowiedziami z dnia 30.08.2018r. | TAK, podać | - |  |
|  | Ssak napędzany powietrzem z regulacją siły ssania z mocowaniem do zbiorników o pojemności min 1,0 l na wydzieliny – możliwość zastosowania butli ssaków różnych producentów | TAK, podać | - |  |
|  | SYSTEM DYSTRYBUCJI GAZÓW |  |  |  |
|  | Precyzyjne, elektroniczne przepływomierze dla tlenu, podtlenku azotu, powietrza, liczbowa prezentacja wartości przepływów, wirtualne przepływomierze prezentowane na ekranie respiratora (prezentacja liczbowa i graficzna) na obrotowym monitorze obsługowym | TAK, podać | – |  |
|  | Precyzyjny elektroniczny mieszalnik świeżych gazów Zgodnie z odpowiedziami z dnia 30.08.2018r. dopuszczono: Mechaniczny mieszalnik świeżych gazów podlegający kontroli elektronicznej, wraz z prezentacją wartości przepływu oraz ciśnień (graficznie i cyfrowo) | TAK, podać | – |  |
|  | System automatycznego utrzymywania minimalnego stężenia tlenu w mieszaninie oddechowej z N2O na poziomie minimum 25% lub wyższym | TAK, podać | – |  |
|  | Układ bezpieczeństwa automatycznie podający tlen w przypadku nadmiernego przecieku w układzie rur pacjenta lub Aparat wyposażony w system kompensacji przecieku zgodnie z ustawionymi wartościami przepływu świeżych gazów oraz możliwość ciągłej wizualnej kontroli przecieku poprzez obserwację miecha | TAK, podać | – |  |
|  | Kalibracja przepływomierzy dostosowana do znieczulania z niskimi i minimalnymi przepływami. Przepływ świeżych gazów od minimum 100 ml/min. 300 ml/min. Zgodnie z odpowiedziami z dnia 30.08.2018r. | TAK, podać | – |  |
|  | Czujniki przepływu niezużywalne, wewnętrzne, nie wymagające okresowej wymiany Zgodnie z odpowiedziami z dnia 30.08.2018r. dopuszczono: Czujniki autoklawowalne o dużej trwałości około 2 lat | TAK, podać | – |  |
|  | UKŁAD ODDECHOWY |  |  |  |
|  | Kompaktowy układ oddechowy okrężny o niskiej podatności | TAK, podać | – |  |
|  | Układ oddechowy o prostej budowie, łatwy do wymiany i sterylizacji, pozbawiony lateksu o całkowitej pojemności nie większej niż 3,5l (bez układu rur i worka oddechowego) | TAK, podać | - |  |
|  | Obejście tlenowe o dużym przepływie – min. 50 l/min lub obejście tlenowe o dużym przepływie –25l/min.-50 l/min Zgodnie z odpowiedziami z dnia 30.08.2018r. dopuszczono: obejście tlenowe o dużym przepływie 25l/min.-75 l/min | TAK, podać | – |  |
|  | Niezależny przepływomierz do tlenoterapii biernej zintegrowany z aparatem, do podaży O2 przez maskę lub kaniulę nosową | TAK, podać | – |  |
|  | Regulowana ciśnieniowa elektroniczna zastawka APL Zgodnie z odpowiedziami z dnia 30.08.2018r. dopuszczono: Aparat wyposażony w mechaniczną płynnie regulowaną zastawkę APL używaną przy wentylacji ręcznej | TAK, podać | – |  |
|  | Pochłaniacz dwutlenku węgla o obudowie przeziernej i pojemności maksymalnej nie większej niż 1,5 litra. Wymiana pochłaniacza możliwa podczas pracy. Możliwość pracy z obejściem pochłaniacza. Możliwość zamontowania pojemników jedno i wielorazowych. | TAK, podać | – |  |
|  | RESPIRATOR ANESTETYCZNY |  |  |  |
|  | Respirator wbudowany w aparat | TAK, podać | – |  |
|  | Ekran monitora respiratora o przekątnej min. 15”, dotykowy, w zakresie rozdzielczości min. 1024 x 768 pikseli, z pokrętłem i przyciskami szybkiego dostępu do regulacji | TAK, podać | - |  |
|  | Możliwość obrotu monitora min. 150 stopni. Monitor respiratora umieszczony na obrotowym ramieniu o regulacji ramienia min. 150 stopni. | – | TAK/NIE podać TAK – 5 pkt.; NIE – 0pkt.; |  |
|  | Ekran monitora umożliwiający prezentację parametrów: min. 6 krzywych dynamicznych i 2 pętli spirometrycznych, trendów, przepływomierzy, ustawień i pomiarów wentylacji, frakcji oddechu zwrotnego w procentach. Zgodnie z odpowiedziami z dnia 30.08.2018r. dopuszczono: Ekran monitora umożliwiający prezentację parametrów: 3 krzywych dynamicznych i 1 pętli spirometrycznej, bez trendów, z przepływomierzami, ustawieniem pomiarów wentylacji ale bez oddechu zwrotnego w procentach | TAK, podać | – |  |
|  | Możliwość wentylacji dzieci i dorosłych | TAK, podać | – |  |
|  | TRYBY WENTYLACJI |  |  |  |
|  | Tryb ręczny, łatwe przełączanie mechaniczne z trybu wentylacji mechanicznej | TAK, podać | – |  |
|  | VC – wentylacja kontrolowana objętością | TAK, podać | – |  |
|  | PC – wentylacja kontrolowana ciśnieniem | TAK, podać | – |  |
|  | SIMV – tryb wentylacji kontrolowanej ciśnieniowo i objętościowo | TAK, podać | – |  |
|  | Wentylację PSV Zgodnie z odpowiedziami z dnia 30.08.2018r. dopuszczono: Wentylację PSVPro z oddechem zapasowym, automatycznie włączanym w okresie bezdechu powyżej 30 sek | TAK, podać | – |  |
|  | Wentylacja kontrolowana ciśnieniem z gwarantowaną objętością | TAK, podać | - |  |
|  | Przyciski szybkiego dostępu zmiany przepływów i stężenia tlenu: sterowanie z ekranu lub przyciskiem | TAK, podać | - |  |
|  | Funkcja automatycznej regulacji przepływu świeżych gazów w celu osiągniecia zakładanego końcowo wydechowego poziomu środka anestetycznego EtAA w określonym przez użytkownika czasie i automatycznego ustawienia przepływu gazów do pracy z minimalnymi przepływami | – | TAK/NIE podać TAK – 20 pkt, NIE – 0 pkt |  |
|  | REGULACJE |  |  |  |
|  | Regulacja stosunku wdechu do wydechu przy wentylacji CMV 4:1 do 1:8 Zgodnie z odpowiedziami z dnia 30.08.2018r. dopuszczono: Regulację stosunku wdechu do wydechu 2:1 do 1:8 | TAK, podać | – |  |
|  | Regulacja częstości oddechu minimum od 4 do100 1/min (podać zakres) | TAK, podać | – |  |
|  | Regulacja objętości oddechowej minimum 20 do 1500 ml w trybie objętościowym (podać zakres) | TAK, podać | – |  |
|  | PEEP - dodatnie ciśnienie końcowo wydechowe w zakresie minimum od 0 do 50 cmH2O (podać zakres) Zgodnie z odpowiedziami z dnia 30.08.2018r. dopuszczono: PEEP - w zakresie: wyłączony i od 4 do 30 cmH2O | TAK, podać | – |  |
|  | Regulacja ciśnienia wdechu przy PCV minimum: od 5 do 60 cmH2O (podać zakres) | TAK, podać | – |  |
|  | Automatyczne, wstępne ustawienie parametrów wentylacji na podstawie wprowadzonej masy ciała i wzrostu pacjenta | TAK, podać | – |  |
|  | Regulacja czasu plateau wdechu w zakresie minimum: 0-1,5 s (podać zakres) lub Regulacja czasu plateau wdechu w zakresie wyłączona i 5-60% czasu wdechu | TAK, podać | – |  |
|  | Aparat z możliwością rozbudowy o funkcję automatycznej rekrutacji płuc | TAK, podać | - |  |
|  | Jeden aparat wyposażony w funkcję automatycznej rekrutacji płuc | TAK, podać | - |  |
|  | ALARMY |  |  |  |
|  | Niskiej pojemności minutowej | TAK, podać | – |  |
|  | Alarm maksymalnego ciśnienia wdechowego | TAK, podać | – |  |
|  | Alarm braku zasilania w energię elektryczną | TAK, podać | – |  |
|  | Alarm rozłączenia układu | TAK, podać | - |  |
|  | Alarm przecieku | TAK, podać | - |  |
|  | Alarm braku zasilania w gazy | TAK, podać | – |  |
|  | Alarm bezdechu | TAK, podać | – |  |
|  | POMIAR I OBRAZOWANIE |  |  |  |
|  | Parametry wentylacji: ustawiane, mierzone i monitorowane, pomiary gazowe prezentowane na ekranie aparatu do znieczulania | TAK, podać | – |  |
|  | Wdechowe i wydechowe stężenie tlenu w gazach oddechowych, pomiar paramagnetyczny (nie dopuszcza się czujników galwanicznych) | TAK, podać | – |  |
|  | Pomiar objętości oddechu Vt | TAK, podać | – |  |
|  | Pomiar pojemności minutowej MV | TAK, podać | – |  |
|  | Pomiar pojemności minutowej MV spont | TAK, podać | – |  |
|  | Pomiar częstości oddechowej | TAK, podać | – |  |
|  | Pomiar ciśnienia szczytowego | TAK, podać | – |  |
|  | Pomiar ciśnienia średniego | TAK, podać | – |  |
|  | Pomiar ciśnienia PEEP | TAK, podać | – |  |
|  | Pomiar ciśnienia PEEP całkowitego | TAK, podać | – |  |
|  | Pomiar ciśnienia plateau | TAK, podać | – |  |
|  | Pomiar podatności statycznej | TAK, podać | – |  |
|  | Pomiar podatności dynamicznej | TAK, podać | – |  |
|  | Moduł gazowy - pomiar stężenia anestetyków wziewnych, stężenia CO2, N2O i O2 w aparacie do znieczulania. | TAK, podać | – |  |
|  | Zasilanie awaryjne modułu gazowego Zgodnie z odpowiedziami z dnia 30.08.2018r. dopuszczono: Zasilanie awaryjne modułu gazowego z aparatu do znieczulenia zasilanego awaryjnie | TAK, podać | – |  |
|  | Analiza MAC z uwzględnieniem wieku pacjenta w aparacie do znieczulania | TAK, podać | – |  |
|  | Kapnografia i kapnometria w aparacie do znieczulania | TAK, podać | – |  |
|  | Stężenia lotnych anestetyków z automatyczną detekcją zastosowanego środka, pomiar w strumieniu bocznym w aparacie do znieczulania, powrót próbki gazowej do układu | TAK, podać | – |  |
|  | Kalibracja modułu gazowego automatyczna lub kalibracja modułu gazowego automatyczna i raz do roku przy użyciu gazu kalibracyjnego przez serwis przy przeglądzie aparatu | TAK, podać | – |  |
|  | Trendy stężenia zastosowanych lotnych środków anestetycznych – minimum 8 godzin | TAK, podać | – |  |
|  | Komunikacja zewnętrzna przez złącza RS232, USB, VGA, Ethernet Zgodnie z odpowiedziami z dnia 30.08.2018r. dopuszczono: Komunikację zewnętrzną USB do celów serwisowych | TAK, podać | – |  |
|  | Dostępna możliwość kopiowania zdjęć z ekranu respiratora oraz trendów i zdarzeń do zewnętrznej pamięci USB | TAK, podać TAK/NIE Zgodnie z odpowiedziami z dnia 30.08.2018r. | – |  |
|  | PAROWNIKI |  |  |  |
|  | Aparat przystosowany do podłączenia minimum dwóch parowników mocowanych jednocześnie (Sevofluran i Desfluran) | TAK, podać | – |  |
|  | Aparat przystosowany do parowników elektronicznych (nie mechanicznych), sterowanych z poziomu ekranu, z zabezpieczeniem przed przelaniem, z podświetleniem poziomu środka anestetycznego na parowniku i wyświetleniem poziomu środka anestetycznego na ekranie aparatu oraz z alarmem zbyt niskiego poziomu środka anestetycznego. Możliwość napełniania parownika podczas prowadzenia znieczulenia. Zgodnie z odpowiedziami z dnia 30.08.2018r. dopuszczono: Aparat przystosowany do parowników mechanicznych niesterowanych z poziomu ekranu, z zabezpieczeniem przed przelaniem, bez podświetlenia poziomu środka anestetycznego na parowniku i bez wyświetlenia poziomu środka anestetycznego na ekranie aparatu oraz bez alarmu zbyt niskiego poziomu środka anestetycznego. Bez możliwości napełniania parownika podczas prowadzenia znieczulenia. | TAK, podać | – |  |
|  | W zestawie z aparatem parownik do Sevofluranu | TAK, podać | – |  |
|  | INNE |  |  |  |
|  | Układ zawieszenia monitora pacjenta umożliwiający stabilne przymocowanie monitora z możliwością szybkiego zdjęcia–na każdym aparacie. Rodzaj monitora według danych uzyskanych od zamawiającego. | TAK, podać | – |  |
|  | Ramię do mocowania układu okrężnego oraz przewodów monitorowania w każdym aparacie. | TAK, podać | - |  |
|  | Możliwość zapamiętywania i eksportu danych dotyczących znieczulenia do komputera osobistego poprzez pamięć USB Zgodnie z odpowiedziami z dnia 30.08.2018r. dopuszczono: Możliwość zapamiętywania i eksportu danych dotyczących znieczulenia do komputera osobistego poprzez sieć i system informatyczny | TAK, podać | – |  |
|  | Komunikacja na ekranie w języku polskim | TAK, podać | - |  |
|  | Do każdego aparatu 2 zbiorniki pochłaniacza dwutlenku węgla wielorazowe | TAK, podać | - |  |
|  | Instrukcja obsługi aparatu w języku polskim. | TAK | - |  |
| B. | INNE |  |  |  |
| 1 | Instrukcja obsługi i użytkowania w języku polskim, w formie papierowej i elektronicznej, skrócona wersja instrukcji obsługi i BHP w formie zalaminowanej (jeżeli Wykonawca posiada), paszport techniczny, karta gwarancyjna, wykaz punktów serwisowych, kopie dokumentów wraz z tłumaczeniem w przypadku oryginału w języku obcym: Certyfikat CE (jeżeli dotyczy) oraz Deklaracja Zgodności – wystawiona przez producenta wykazu czynności serwisowych, które mogą być wykonywane przez użytkownika samodzielnie nieskutkujące utratą gwarancji | TAK z dostawą | - |  |
| C. | Warunki gwarancji |  |  |  |
|  | Okres udzielonej gwarancji min. 24 miesiące | TAK, podać | 24 m – 0 pkt 36 m – 3 pkt. 48 m – 6 pkt. 60 m – 9 pkt. 72 m – 12 pkt |  |
| D. | Koszty eksploatacji pogwarancyjnej oraz obsługi serwisowej pogwarancyjnej |
|  | Materiały eksploatacyjne niezbędne do wymiany zgodnie z zaleceniami producenta w przeliczeniu na okres eksploatacji; 6 lat – podać łączną cenę brutto | Podać | - |  |
|  | Częstotliwość wykonania przeglądów technicznych zalecanych przez producenta | podać | - |  |
|  | Wykonawca gwarantuje Zamawiającemu pełen zakres odpłatnej obsługi pogwarancyjnej w Polsce przez serwis firmy producenta w okresie co najmniej 10 lat od daty dostawy | TAK | - |  |
|  | Koszt rocznego, pełnego kontraktu serwisowego (wartość netto, waluta PLN) zawierającego wszystkie koszty (w tym m.in. wszystkie części zamienne i przeglądy), | TAK, podać | . |  |
|  | Koszt przeglądu technicznego urządzenia wraz z dojazdem do Zamawiającego oraz niezbędnymi do wymiany częściami, zalecanymi do wymiany przez producenta przy przeglądzie technicznym (wartość netto, waluta PLN) po upływie okresu gwarancyjnego, | TAK, podać | . |  |
|  | Iloczyn częstotliwości przeglądów technicznych wymaganych przez producenta urządzenia i pełnych kosztów przeglądów technicznych (w tym niezbędnymi do wymiany częściami, zalecanymi do wymiany przez producenta przy przeglądzie technicznym, z wyłączeniem kosztów dojazdu) w przeliczeniu dla 6 lat eksploatacji | TAK, podać | . |  |

- Oświadczamy, że przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązujemy się w przypadku wygrania przetargu do dostarczenia sprzętu spełniającego wyspecyfikowane parametry.

- Oświadczamy, że oferowany, powyżej wyspecyfikowany sprzęt jest kompletny i po zainstalowaniu będzie gotowy do eksploatacji, bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji.

*Odpowiedź NIE w kolumnie „parametr wymagany”  spowoduje odrzucenie oferty.

………...............................................................................

podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym

lub posiadających pełnomocnictwo

# Footnotes

Odpowiedź NIE - nie spowoduje odrzucenia oferty.

Odpowiedź NIE - nie spowoduje odrzucenia oferty

Odpowiedź NIE - nie spowoduje odrzucenia oferty.

Odpowiedź NIE - nie spowoduje odrzucenia oferty.

Odpowiedź NIE - nie spowoduje odrzucenia oferty

Odpowiedź NIE - nie spowoduje odrzucenia oferty.