# 4. Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej we Wrocławiu

50-981 Wrocław

ul. R. Weigla 5

Znak sprawy: 4WSzKzP.SZP.2612.53.2019

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

NA DOSTAWĘ SPRZĘTU MEDYCZNEGO WEDŁUG 4 PAKIETÓW

W postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2018r., poz. 1986 ze zm.), zwanej dalej również PZP oraz przepisów wykonawczych do PZP.

W  TRYBIE  PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO PONIŻEJ 144 000 EURO

(art. 10 ust. 1 oraz art. 39 – 46 PZP)

Zatwierdził:

dnia …………………….. r.							……..........................................................

podpis i pieczęć Kierownika

Zamawiającego lub osoby upoważnionej

ZAMAWIAJĄCY:

4. Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

(4WSzKzP SP ZOZ)

50-981 Wrocław, ul. Weigla 5

http://www.4wsk.pl

poczta e-mail: akarpinska@4wsk.pl

INFORMACJE OGÓLNE

- Koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca.

- Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się oprócz formy pisemnej również w formie faksu i drogą elektroniczną, o ile SIWZ nie stanowi inaczej, z tym jednak zastrzeżeniem, że informacje przesłane w formie faksu i drogą elektroniczną  (poczta e-mail) należy jednoczenie potwierdzić również pisemnie. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje faksem lub  pocztą e-mail, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. Brak przesłania zwrotnego potwierdzenia otrzymania: oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji ze strony Wykonawcy nie wstrzymuje biegu postępowania oraz nie świadczy o nieskuteczności czynności dokonanej przez Zamawiającego w zakresie przesłania (dla celów dowodowych po stronie Zamawiającego będzie potwierdzenie/raport  przesłania w/w oświadczeń,  wniosków, zawiadomień oraz informacji przez Zamawiającego do Wykonawcy).

Uwaga!!! Powyższe zapisy dotyczą zasad porozumiewania się pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą, nie dotyczą formy dokumentów składanych w postępowaniu o udzielenie zamówienia oraz formy oferty.

- W sprawach nieuregulowanych w SIWZ pierwszeństwo mają przepisy PZP i aktów wykonawczych do PZP.

- Wykonawcą może być osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna, nieposiadająca osobowości prawnej oraz podmioty te występujące wspólnie. Podmioty występujące wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia.

- Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów finansowych lub ekonomicznych, odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.

Rozdział I.	PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

- Zamówienie obejmuje dostawę sprzętu medycznego według 4 pakietów:

| Pakiet nr | Nazwa asortymentu |
| --- | --- |
| 1. | Monitory diagnostyczne oraz stacje lekarskie na potrzeby Zakładu Radiologii |
| 2. | Wirówki laboratoryjne i cytologiczne |
| 3. | Mikroskop zabiegowy laryngologiczny |
| 4. | Zestaw endoskopowy laryngologiczny |

- Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia ofert równoważnych (oferowany przedmiot zamówienia musi spełniać wszelkie wymagania Zamawiającego o wszystkich parametrach nie gorszych niż te określone w SIWZ, tzn. takich, które gwarantują zachowanie tych samych norm, parametrów i standardów), jeżeli z opisu przedmiotu zamówienia wynika, że przedmiot zamówienia określony został poprzez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, jeżeli mogłoby to doprowadzić do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych wykonawców lub produktów oraz w zakresie wskazanym w art. 30 ust. 4 PZP.

- Jeżeli wskazano nazwy towarów pochodzących od konkretnych producentów to określają one minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe, jakim muszą odpowiadać towary oferowane przez wykonawcę, aby zostały spełnione wymagania stawiane przez Zamawiającego. Towary pochodzące od konkretnych producentów stanowią wyłącznie wzorzec jakościowy przedmiotu zamówienia. Pod pojęciem minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe Zamawiający rozumie wymagania dotyczące towaru zawarte w ogólnie dostępnych źródłach, katalogach, stronach internetowych producentów. Operowanie przykładowymi nazwami producenta ma jedynie na celu doprecyzowanie poziomu oczekiwań Zamawiającego w stosunku do określonego rozwiązania. Posługiwanie się nazwami producentów/produktów ma wyłącznie charakter przykładowy. Zamawiający, wskazując oznaczenie konkretnego producenta (dostawcy) lub konkretny produkt przy opisie przedmiotu zamówienia, dopuszcza jednocześnie produkty równoważne o parametrach jakościowych i cechach użytkowych co najmniej na poziomie parametrów wskazanego produktu, uznając tym samym każdy produkt o wskazanych lub lepszych parametrach.

- W przypadku niewskazania w ofercie rozwiązania równoważnego Zamawiający uzna, iż Wykonawca będzie realizował przedmiot zamówienia zgodnie z rozwiązaniami wskazanymi w SIWZ.

- Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego przedmiot zamówienia jest dopuszczony do obrotu i stosowania.

- Jeżeli Wykonawca powoła się na rozwiązania równoważne to, jest zobowiązany wykazać, że oferowany przez niego przedmiot zamówienia spełnia wymogi/parametry Zamawiającego.

- Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia ofert wariantowych.

- Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia ofert częściowych na całe poszczególne pakiety 1-4.

- Zamawiający nie przewiduje zamówienia dodatkowego, o którym mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 i 7 PZP.

- Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej.

- Przedmiot zamówienia został opisany w rozdziale V SIWZ oraz załącznikach nr 2 i 2a do SIWZ.

- Szczegółowe zasady podpisania, realizacji umowy oraz jej zakończenia zawarte są we wzorze umowy - załącznik nr 3 i 3a do SIWZ.

Rozdział II.	OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

Wykonawca obowiązany jest przygotować ofertę zgodnie z wymaganiami SIWZ.

- Każdy Wykonawca (lub podmioty występujące wspólnie) może złożyć tylko jedną ofertę, zgodnie z wymaganiami określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Złożenie przez jednego Wykonawcę lub podmioty występujące wspólnie, więcej niż jednej oferty lub oferty zawierającą rozwiązania wariantowe spowoduje jej odrzucenie.

- Zamawiający dopuszcza możliwość powierzenia przez Wykonawcę wykonania części lub całości zamówienia podwykonawcom. W takim przypadku Wykonawca zobowiązany jest do wskazania w swojej ofercie części zamówienia (zakresu), których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom (załącznik nr 1). Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia. Zamawiający nie wymaga wykazania braku podstaw wykluczenia w odniesieniu do podwykonawców, (wykonawca nie składa oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia ww. podwykonawcy/ów). Zamawiający nie żąda od wykonawców przedstawienia innych dokumentów (o ile ich żądał)dotyczących ww. podwykonawcy/ów, któremu zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia, a który nie jest podmiotem, na którego zdolnościach lub sytuacji wykonawca polega na zasadach określonych w art. 22a PZP.

- Osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy lub pełnomocnik muszą złożyć podpisy:

- na wszystkich stronach (zapisanych) oferty,

- na załącznikach,

- w miejscach, w których Wykonawca naniósł zmiany.

- Upoważnienie do podpisania oferty powinno być dołączone do oferty, o ile upoważnienie nie wynika z innych dokumentów (odpisu z właściwego rejestru).

- W przypadku gdy wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, do oferty musi być załączone pełnomocnictwo określające jego zakres i podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy w oryginale lub kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza.

- Ofertę stanowi załącznik nr 1 (oferta) oraz załącznik nr 2 i 2a (Zestawienie asortymentowo – cenowe i Parametry techniczne) i katalogi dot. parametrów ocenianych. Oferta powinna być sporządzona w formie pisemnej przy użyciu nośników pisma nie ulegającego usunięciu bez pozostawienia śladów oraz podpisana (załączniki nr 1 i nr 2a) przez osobę/y umocowaną/e. Pozostałe składane dokumenty i oświadczenia stanowią załączniki do oferty.

- Załączniki do SIWZ stanowią jej integralną część.

- Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane i datowane własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę. Poprawki cyfr i liczb należy pisać słownie.

- Do oferty zaleca się  załączyć spis treści.

- Wszystkie strony oferty należy ponumerować, trwale spiąć i ostemplować pieczątką firmową lub imienną i podpisać (dotyczy stron zapisanych oraz wszelkich załączników).

- Dokumenty i informacje składane w trakcie postępowania stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w myśl art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz.U. z 2018r., poz. 419 ze  zm.), które nie mogą być udostępniane - powinny być oznaczone klauzulą: „nie udostępniać innym uczestnikom postępowania informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji” i załączone jako odrębna część nie złączona z ofertą w sposób trwały. Wykonawca musi wykazać nie później niż w terminie składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa poprzez załączenie do oferty uzasadnienia zastrzeżenia dokumentów lub/i załączenie stosownych dokumentów/oświadczeń. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 PZP. Powyższe stosuje się odpowiednio do konkursu.

- Kopertę należy zaadresować:

4. Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SPZOZ

50 – 981 WROCŁAW ul. Weigla 5

„Przetarg nieograniczony”

NIE OTWIERAĆ W KANCELARII ”

„Oferta na dostawę sprzętu medycznego według 4 pakietów”

znak sprawy: 4WSzKzP.SZP.2612.53.2019

nie otwierać przed dniem 12.07.2019r. godz. 1100

Ilość stron …….... (określić, ile stron znajduje się w kopercie)

ROZDZIAŁ III.	WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIENIA TYCH WARUNKÓW

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

- Wykażą brak podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust 1 pkt 12-23 i art. 24 ust. 5 PZP.

- Spełniają warunki udziału w postępowaniu określone na podstawie art. 22 ust 1 pkt 2) PZP – Zamawiający nie stawia warunku udziału w postępowaniu.

- Sposób dokonywania oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu:

Ocena spełniania ww. warunków dokonana zostanie w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach wyszczególnionych w ROZDZIALE IV PKT 1 SIWZ według formuły "spełnia - nie spełnia”.

ROZDZIAŁ IV. WYKAZ :

1.  DOKUMENTÓW I OŚWIADCZEŃ POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIENIE PODMIOTOWYCH WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

W sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają odpowiednio przepisy Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dn. 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz.U. z 2016r., poz. 1126 ze zm.) – zwane dalej Rozporządzeniem.

- Do oferty należy załączyć w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia i spełniania warunków udziału w postępowaniu:

- Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia, sporządzone wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 5 do SIWZ;

- Wykonawca wskaże stronę internetową (Załącznik nr 5 do SIWZ), z której można pobrać odpis z właściwego rejestru jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru,

- Oświadczenie wykonawcy wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 4 do SIWZ o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca przekaże zamawiającemu (bez dodatkowego wezwania) w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 PZP (w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu).

- Zobowiązanie innych podmiotów do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia (wg wzoru stanowiącego załącznik nr 6 do SIWZ (jeżeli dotyczy) – należy złożyć wraz z ofertą. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował tymi zasobami w trakcie realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia. Zamawiający oceni, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty ich zdolności technicznej lub zawodowej, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu.

- Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia (art. 23 ust. 1 PZP). Za podmioty występujące wspólnie uważa się spółki cywilne oraz konsorcja. W tym przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika (art. 23 ust. 2 PZP). Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie niniejszego zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność względem Zamawiającego za należyte wykonanie umowy oraz żaden z Wykonawców nie może podlegać wykluczeniu. Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia składają jedną ofertę, przy czym:

- wymagane oświadczenia i dokumenty wskazane w Rozdz. IV pkt 1 ppkt 1) lit. a) i ppkt 2) SIWZ składa osobno każdy z Wykonawców, z zastrzeżeniem, że oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu składa tylko ten Wykonawca, który spełnia warunki udziału w postępowaniu, a jeżeli każdy z Wykonawców w innym zakresie spełnia warunki udziału w postępowaniu to powinien taką informację odpowiednio wprowadzić do treści oświadczenia;

- pozostałe oświadczenia i dokumenty wskazane w Rozdz. IV SIWZ składają Wykonawcy wspólnie.

2.  DOKUMENTÓW PRZEDMIOTOWYCH:

- Do oferty należy załączyć dokładny opis oferowanego przedmiotu zamówienia, potwierdzający spełnienie parametrów podlegających ocenie – w języku polskim w formie prospektów, katalogów, instrukcji obsługi, itp.:

- w przypadku parametrów wymaganych i jednocześnie podlegających ocenie przez Zamawiającego brak tych dokumentów spowoduje odrzucenie oferty;

- w przypadku parametrów podlegających ocenie i nie będących jednocześnie parametrami wymaganymi, jeżeli Wykonawca nie załączy dokumentów do oferty lub z treści tych dokumentów nie wynika potwierdzenie zaoferowanego parametru - otrzymuje 0 pkt. za dany parametr.

Dokumenty należy złożyć wraz z ofertą pod rygorem nieważności w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem.

Powyższe dokumenty stanowią treść oferty i nie podlegają uzupełnieniu na podstawie art. 26 ust. 3 PZP.

- Dokładny opis oferowanego przedmiotu zamówienia, potwierdzający spełnienie parametrów (PARAMETRÓW WYMAGANYCH a nie podlegających ocenie przez Zamawiającego)  w formie np. prospektów, katalogów, itp. w języku polskim – należy dostarczyć na wezwanie Zamawiającego, w terminie 5 dni od daty wezwania (dotyczy Wykonawcy, którego ofertę oceniono za najkorzystniejszą); w przypadku braku powyższych dokumentów oferta zostanie odrzucona jako nie spełniająca wymogów Zamawiającego (z zastrzeżeniem art. 26 ust.3 PZP).

- W przypadku wyrobów medycznych, zgodnie z ustawą z dnia 20.05.2010r. o wyrobach medycznych (t.j. Dz. U. z 2019r. poz.175 ), Zamawiający żąda ważnych i aktualnych na dzień złożenia dokumentów dot. przedmiotu zamówienia na każdy oferowany produkt, w postaci Deklaracji Zgodności wydanej przez producenta, Certyfikatu CE wydanego przez jednostkę notyfikującą (jeżeli dotyczy) oraz Formularza Powiadomienia / Zgłoszenia do rejestru Wyrobów Medycznych. Dokumenty należy dostarczyć na wezwanie Zamawiającego, w terminie 5 dni od daty wezwania (dotyczy Wykonawcy, którego ofertę oceniono za najkorzystniejszą); w przypadku braku powyższych dokumentów oferta zostanie odrzucona jako nie spełniająca wymogów Zamawiającego (z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3 PZP).

W przypadku formularza Powiadomienia / Zgłoszenia do rejestru Wyrobów Medycznych Wykonawca zobowiązany jest aby złożony dokument potwierdzony był przez Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych na złożonym do urzędu formularzu lub w przypadku nadania dokumentacji przesyłką listowna lub kurierska – takie potwierdzenie stanowi dowód nadania.

UWAGA ! Zamawiający prosi o dostarczenie wraz z ofertą Załącznika nr 2 i 2a również w formacie *.doc lub *.xls  na płycie CD.

3.	POZOSTAŁYCH DOKUMENTÓW:

- Pełnomocnictwo w przypadku, gdy umocowanie do złożenia oświadczenia woli w imieniu Wykonawcy nie wynika z właściwego rejestru – należy złożyć wraz z ofertą.

- Wypełnione Zestawienie asortymentowo-cenowe stanowiące Załącznik nr 2 do SIWZ  należy złożyć wraz z ofertą (wypełnionym bez wyjątku formularzem ofertowym stanowiącym Załącznik nr 1 do SIWZ).

- Zaleca się dołączyć zaakceptowany wzór umowy.

- Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowany przez niego przedmiot zamówienia jest dopuszczony do obrotu i stosowania poprzez załączenie do oferty dokumentów potwierdzających ten stan rzeczy które stanowią treść oferty i nie podlegają uzupełnieniu w trybie art. 26 ust.3 PZP .

- Jeżeli Wykonawca powoła się na rozwiązania równoważne to, jest zobowiązany wykazać, że oferowany przez niego przedmiot zamówienia spełnia wymogi/parametry Zamawiającego poprzez załączenie do oferty dokumentów potwierdzających ten stan rzeczy (np. Ekspertyz Rzeczoznawczych lub inne), które stanowią treść oferty i nie podlegają uzupełnieniu w trybie art. 26 ust.3 PZP . Wykonawca może wykazywać równoważność oferowanych przez siebie produktów za pomocą wszelkich środków dowodowych.

- Uzasadnienie zastrzeżenia dokumentów stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa lub/i załączenie stosownych dokumentów/oświadczeń na tę okoliczność w przypadku zastrzeżenia tajemnicy przedsiębiorstwa - należy złożyć wraz z ofertą.

- Zobowiązanie innych podmiotów do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia wg wzoru stanowiącego załącznik nr 6 do SIWZ (jeżeli dotyczy) – należy złożyć wraz z ofertą.

- FORMA DOKUMENTÓW

  - Postępowanie jest prowadzone z zachowaniem formy pisemnej, z zastrzeżeniem możliwości porozumiewania się Wykonawcy z Zamawiającym w formie faksu oraz w formie elektronicznej (poczta e-mail).

  - Wyłączna forma pisemna zastrzeżona jest:

    - dla złożenia oferty wraz z załącznikami,

    - dla oświadczeń i dokumentów składanych na wezwanie Zamawiającego.

- Oświadczenia, o których mowa w Rozporządzeniu dotyczące Wykonawcy i innych podmiotów, na których zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca na zasadach określonych w art. 22 a PZP oraz dotyczące podwykonawców składane są w oryginale

- Dokumenty, o których mowa w Rozporządzeniu, inne niż oświadczenia, o których mowa w ust. 3 składane są w oryginale lub w kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio Wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawcy, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą. Zaleca się, by poświadczenie było opatrzone imienną pieczątką z podpisem lub/i czytelnym podpisem osoby upoważnionej.

- Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje w formie pisemnej – wydruk z faksu lub skan  pisma nie spełnia wymogu zachowania formy pisemnej.

- Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialne poświadczonej kopii dokumentów, o których mowa w Rozporządzeniu, innych niż oświadczenia wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości a Zamawiający nie może sprawdzić jej prawdziwości w inny bezpłatny sposób.

- Jeżeli oświadczenia lub inne złożone przez Wykonawcę dokumenty budzą wątpliwości  Zamawiającego, może on zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu, na rzecz którego zamówienia były wykonane, a w przypadku zamówień okresowych lub ciągłych są wykonywane, o dodatkowe informacje lub dokumenty w tym zakresie.

- W przypadku gdy wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, do oferty musi być załączone pełnomocnictwo określające jego zakres i podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy w oryginale lub kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza.

- Ofertę należy sporządzić w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności (zgodnie z art. 9 ust. 1 i 2 PZP).

- Wszystkie dokumenty i oświadczenia oraz inne materiały informacyjne w językach obcych należy dostarczyć przetłumaczone na język polski. W przypadku wskazania przez Wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów, w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, zamawiający zażąda od wykonawcy przedstawienia tłumaczenia na język polski wskazanych przez wykonawcę i pobranych samodzielnie przez zamawiającego dokumentów, oświadczeń lub innych materiałów informacyjnych - jeżeli były one dostępne tylko w językach obcych.

Rozdział V. USZCZEGÓŁOWIENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu medycznego według 4 pakietów:

| Pakiet nr | Nazwa asortymentu |
| --- | --- |
| 1. | Monitory diagnostyczne oraz stacje lekarskie na potrzeby Zakładu Radiologii |
| 2. | Wirówki laboratoryjne i cytologiczne |
| 3. | Mikroskop zabiegowy laryngologiczny |
| 4. | Zestaw endoskopowy laryngologiczny |

Kod CPV:

| Pakiet nr | Kod CPV |
| --- | --- |
| 1. | 33100000-1 Urządzenia medyczne |
| 2. | 42931100-2 Wirówki laboratoryjne i akcesoria |
| 3. | 38510000-3 Mikroskopy |
| 4. | 33168000-5 Przyrządy do endoskopii, endochirurgii |

Rozdział VI.  WYMAGANY  TERMIN WYKONANIA UMOWY

Realizacja przedmiotu zamówienia:

- w pakietach nr 1 i 2 – termin realizacji do 6 tygodni od daty złożenia zamówienia  w okresie do dnia 31.12.2019r.

- w pakietach nr 3 i 4 – termin realizacji do 6 tygodni od daty zawarcia umowy.

Miejsce dostawy: 4. Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SPZOZ we Wrocławiu,

ul. R. Weigla 5, 50-981Wrocław

Rozdział VII.       OPIS KRYTERIÓW OCENY OFRT I SPOSÓB DOKONYWANIA ICH OCENY

      - Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie

| Lp. | KRYTERIUM | WAGA KRYTERIUM | SPOSÓB OCENY |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Cena | 60 % | minimalizacja |
| 2. | Termin dostawy sprzętu | 6 % | indywidualnie |
| 3. | Termin /wymiar gwarancji | 12 % | indywidualnie |
| 4. | Ocena techniczna | 17 % | indywidualnie/ maksymalizacja |
| 5. | Wysokość kary umownej w dostawie sprzętu za każdy dzień opóźnienia | 5 % | maksymalizacja |
| OGÓŁEM: | 100% |  |

Ocena ofert zostanie przeprowadzona na podstawie przedstawionych wyżej kryteriów oraz ich wag. Oferty będą oceniane punktowo. Maksymalna liczna punktów jaką, po uwzględnieniu wagi, może osiągnąć oferta wynosi 100 pkt.

      - Ocena ofert

  - Wyboru najkorzystniejszej oferty dokonuje Komisja przetargowa po uprzednim sprawdzeniu, porównaniu i ocenie ofert na podstawie kryterium oceny określonym powyżej.

  - O wyborze najkorzystniejszej oferty decyduje największa ilość punktów uzyskanych przez Wykonawcę, stanowiąca sumę punktów za ww. kryteria.

  - Punkty za oferowaną cenę  (cenę brutto pakietu) wyliczamy wg wzoru:

· 100 pkt.

W    – waga kryterium (%)

Cmin  – cena minimalna w zbiorze ofert

Cn	   – cena danej oferty

  - Punkty za termin dostawy sprzętu (pak. 1 i 2 – max. do 6 tygodni od złożenia zamówienia, pak. 3 i 4 – max. do 6 tygodni od dnia zawarcia umowy) (1%=1pkt):

do 3 tygodni – 6 pkt

˃3 tygodni do 4 tygodni – 4 pkt;

˃4 tygodni do 5 tygodni – 2 pkt;

˃5 tygodni do 6 tygodni – 0 pkt;

Zaoferowanie terminu wykonania przedmiotu umowy dłuższego niż 6 tygodni od daty zawarcia umowy spowoduje odrzucenie oferty jako niezgodnej z treścią SIWZ

W przypadku braku wpisu w Formularzu oferty terminu wykonania przedmiotu umowy, Zamawiający przyjmie do oceny i porównania ofert maksymalna liczbę tygodni wynoszącą 6 tygodni i przyzna odpowiednią ilość punktów (0 pkt.). Do umowy ostatecznej zostanie wpisany termin wykonania przedmiotu umowy 6 tygodni.

  - Punkty za termin / wymiar gwarancji (min. 24 miesiące – max. 72 miesiące) (1% = 1 pkt.) :

24 miesiące – 0 pkt.

36 miesięcy – 3 pkt

48 miesięcy – 6 pkt.

60 miesięcy – 9 pkt.

72 miesiące – 12 pkt.

Zaoferowanie terminu / wymiaru gwarancji krótszego niż 24 miesiące spowoduje odrzucenie oferty jako niezgodnej z treścią SIWZ.

Wykonawca powinien zaoferować termin gwarancji w miesiącach, ściśle wg wymagań wyżej określonych przez  Zamawiającego tj. 24 miesiące lub 36 miesięcy lub 48 miesięcy lub 60 miesięcy lub 72 miesiące.

W przypadku zaoferowania  innego terminu np. 28 miesięcy – punkty będą zaokrąglane w dół i Wykonawca otrzyma 0 pkt. Do umowy ostatecznej zostanie wpisany faktycznie zaoferowany termin gwarancji sprzętu (28 miesięcy).

W przypadku zaoferowania okresu dłuższego niż 72 miesiące np. 75 miesięcy liczba punktów przyznanych będzie wynosiła 12, natomiast do umowy ostatecznej zostanie wpisany termin    gwarancji zaproponowany przez wykonawcę (75 miesięcy).

W przypadku braku wpisu w Formularzu oferty terminu gwarancji, Zamawiający przyjmie do oceny i porównania ofert minimalny termin gwarancji wynoszący 24 miesiące i przyzna 0 pkt. i do umowy ostatecznej zostanie wpisany termin 24 miesięcy.

  - Punkty za ocenę techniczną:

Członkowie Komisji przetargowej przyznają punkty wg punktacji określonej w załączniku nr 2a do SIWZ - tabela dot. parametrów technicznych. Punkty w ten sposób wyliczone będą porównywane zgodnie ze wzorem.

Punkty za ocenę techniczną wyliczamy wg wzoru:

· 100 pkt.

W – waga kryterium

Tn – suma punktów przyznanych danej ofercie w ramach kryterium oceny technicznej.

Tmax – maksymalna suma punktów przyznanych w zbiorze ofert w ramach kryterium oceny technicznej.

  - Punkty za wysokość kary umownej za opóźnienie w dostawie sprzętu za każdy dzień opóźnienia - min. 0,5 % ceny brutto pakietu za dzień opóźnienia – max. 3 % ceny brutto pakietu za dzień opóźnienia) wyliczamy wg wzoru:

· 100 pkt.

W    – waga kryterium (%)

Kn  – oferowany % kary umownej danej oferty

Kmax – maksymalny % kary umownej możliwy do zaoferowania (3 %)

Zaoferowanie kary umownej za opóźnienie w dostawie  sprzętu za każdy dzień opóźnienia poniżej 0,5% ceny brutto pakietu, spowoduje odrzucenie oferty jako niezgodnej z treścią SIWZ.

W przypadku zaoferowania kary umownej za opóźnienie w dostawie sprzętu za każdy dzień opóźnienia powyżej 3% ceny brutto pakietu (np. 5%), do wzoru zostanie podstawiony max. % kary (3%), a do umowy ostatecznej zostanie wpisany faktycznie zaoferowany % kary umownej (np. 5%).

W przypadku braku wpisu w Formularzu oferty kary umownej za opóźnienie w dostawie sprzętu za każdy dzień opóźnienia, Zamawiający przyjmie do oceny i porównania ofert minimalną wysokość kary umownej wynoszącą 0,5% i przyzna odpowiednią ilość punktów. Do umowy ostatecznej zostanie wpisane 0,5%.

  - Ocena końcowa oferty:

Jest to suma punktów uzyskanych za powyżej wymienione kryteria.

      - Zasady wyboru oferty i udzielenia zamówienia:

Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta:

- odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w PZP,

- jest zgodna z treścią SIWZ,

- została uznana za najkorzystniejszą w oparciu o podane kryteria wyboru.

Rozdział VIII.	ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

Przedmiotowo istotne elementy umowy (essentialia negotii) związane ze sposobem realizacji zamówienia, warunkami umowy zawiera Załącznik nr 3 i 3a do SIWZ, w którym zaleca się wypełnić wszystkie miejsca wykropkowane z wyjątkiem numeru umowy, daty jej zawarcia oraz dołączyć go do oferty. Umowę będzie uznawało się za zawartą w dacie wymienionej we wstępie umowy.

Oprócz przesłanek wymienionych w art. 144 ust. 1 PZP Zamawiający przewiduje następujący zakres zmian w umowie, które będą mogły być wprowadzone w formie aneksu:

- Wykonawcę, któremu Zamawiający udzielił zamówienia, może zastąpić nowy Wykonawca – zmiana możliwa tylko na podstawie sukcesji uniwersalnej w myśl art. 492 ustawy z dnia 15 września 2000r. Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz. U. z 2019r., poz. 505 ze zm.) (przez przeniesienie całego majątku spółki przejmowanej na inną spółkę przejmującą) oraz przejęcie przedsiębiorstwa na postawie art. 551 i nast. ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2018r., poz. 1025 ze zm.) – dalej K.c., pod warunkiem, że nowy Wykonawca nie będzie podlegał wykluczeniu na podstawie art. 24 PZP.  Zmiana  ta wymaga aneksu do umowy.

- Wszystkie wartości netto określone przez Wykonawcę są ustalone na okres obowiązywania umowy i nie wzrosną. Zamawiający dopuszcza zmianę umowy w formie aneksu w przypadku, gdy wartości netto przedmiotu umowy obniżą się, przy czym konsekwencje rachunkowe stosuje się odpowiednio.

- Urzędowa zmiana stawek podatku VAT obowiązuje z mocy prawa, w takim przypadku Zamawiający dopuszcza zmianę zapisów umowy w formie aneksu. W przypadku urzędowej zmiany stawki podatku VAT, zmianie ulegnie kwota podatku VAT i cena (wartość) brutto umowy, a cena (wartość) netto pozostanie niezmienna. Zamawiający będzie realizował zamówienie tylko do wysokości brutto umowy.

- Zamawiający dopuszcza zmianę umowy w formie aneksu, jeżeli zmiany będą konieczne i korzystne dla Zamawiającego. Za zmiany korzystne należy uznać wszelkiego rodzaju nowe postanowienia, które wzmacniają pozycję Zamawiającego jako wierzyciela z tytułu świadczenia niepieniężnego (np. wydłużenie okresu rękojmi, skrócenie terminu wykonania zamówienia, obniżenie ceny, podwyższenie kar umownych), oraz te zmiany, które prowadzą do wzmocnienia jego pozycji jako dłużnika z tytułu świadczenia pieniężnego (np. wydłużenie terminu zapłaty).

- Zamawiający dopuszcza w formie aneksu zmiany umowy w zakresie ochrony danych osobowych na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - RODO, które nakładają szereg szczegółowych obowiązków na administratorów oraz podmioty przetwarzające dane osób fizycznych. W szczególności zmiana umowy może nastąpić w związku z brzmieniem art. 28, 32-36 RODO w zakresie powierzenia przez administratora (zamawiającego) przetwarzania danych osobowych innemu podmiotowi (wykonawcy) i określenia minimalnych standardów powierzenia tych danych. Dane osób fizycznych mogą być powierzane tylko takim podmiotom, które dają gwarancje wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, by przetwarzanie spełniało wymogi RODO i chroniło prawa osób, których dane dotyczą.

- Zamawiający dopuszcza zmianę zapisów umowy w przypadku zmiany numerów katalogowych przez producenta przy jednoczesnym zastrzeżeniu braku zmian cen na wyższe oraz jednoczesnym podtrzymaniu co najmniej parametrów przedmiotu zamawianego.

- Zamawiający dopuszcza wydłużenie terminu realizacji umowy, jeżeli wydłużenie terminu będzie spowodowane siłą wyższą lub nie będzie spowodowane winą Wykonawcy lub przyczyna będzie leżeć po stronie Zamawiającego. Dla potrzeb niniejszej Umowy siła wyższa oznacza zdarzenie nadzwyczajne zewnętrzne, którego nie można było przewidzieć i któremu nie można było zapobiec nawet przy zachowaniu najwyższej staranności, a które uniemożliwia Wykonawcy wykonanie jego zobowiązania w całości lub części np. (zdarzenia losowe, działania wojenne, rewolucję, skażenie radioaktywne, zamieszki, rozruchy lub niepokoje, awarie) Pojęcie siły wyższej nie obejmuje żadnych zdarzeń wynikających z nie dołożenia przez Wykonawcę należytej staranności w rozumieniu art. 355 § 2 k.c.. W razie wystąpienia siły wyższej Strony Umowy zobowiązane są dołożyć wszelkich starań w celu ograniczenia do minimum opóźnienia w wykonywaniu swoich zobowiązań umownych, powstałego na skutek działania siły wyższej. W takim przypadku termin wykonania zamówienia zostanie wydłużony o okres trwania przeszkody nie dłużej jednak niż o 2 tygodnie.

- W przypadku niewykorzystania wartości umowy Zamawiający dopuszcza w formie aneksu wydłużenie terminu obowiązywania umowy nie więcej jednak niż o 12 miesięcy od daty jej zakończenia – dotyczy pakietów nr 1 i 2.

- Zamawiający dopuszcza w formie aneksu zmiany umowy w zakresie ochrony danych osobowych na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - RODO, które nakładają szereg szczegółowych obowiązków na administratorów oraz podmioty przetwarzające dane osób fizycznych. W szczególności zmiana umowy może nastąpić w związku z brzmieniem art. 28, 32-36 RODO w zakresie powierzenia przez administratora (zamawiającego) przetwarzania danych osobowych innemu podmiotowi (wykonawcy) i określenia minimalnych standardów powierzenia tych danych. Dane osób fizycznych mogą być powierzane tylko takim podmiotom, które dają gwarancje wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, by przetwarzanie spełniało wymogi RODO i chroniło prawa osób, których dane dotyczą.

- Wynagrodzenie nie podlega waloryzacji przez okres 12 miesięcy. Wynagrodzenie Wykonawcy, o którym mowa w: Załączniku nr 3, (wzór umowy w pak. 1 i 2) może podlegać waloryzacji w trakcie obowiązywania umowy w przypadku:

- zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (t.j. Dz.U. z 2018r., poz. 2177);

- zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne;

- zmiany zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018r. o pracowniczych planach kapitałowych (Dz. U. z 2018r., poz. 2215);

- waloryzacja nastąpi na pisemny wniosek Wykonawcy skierowany do Zamawiającego wraz z uzasadnieniem oraz szczegółowym wyliczeniem wpływu zmiany na ponoszone przez Wykonawcę koszty wykonania zamówienia. Waloryzacja wynagrodzenia może nastąpić po upływie 60 dni od dnia obowiązywania zmian. W przypadku sporu o zasadność wprowadzenia waloryzacji może zostać wprowadzona waloryzacja sądowa w myśl art. 3571 k.c.

- Zmiana siedziby Wykonawcy nie stanowi zmiany treści umowy i nie wymaga aneksu do umowy.

Rozdział IX.   OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY OFERTY

- Cena oferty musi być podana w złotych polskich brutto – cyfrowo i słownie z uwzględnieniem podatku VAT naliczonym zgodnie z obowiązującymi w terminie składania oferty przepisami. Obowiązkiem składającego ofertę jest wypełnić formularz cenowy dokonując obliczeń wg zasad uznanych w rachunkowości, przy użyciu powszechnych metod liczenia takich jak: kalkulator, arkusz kalkulacyjny Microsoft Excel z funkcją zaokrąglania do 2 miejsc po przecinku.

- W celu wyłonienia najkorzystniejszej oferty w świetle kryterium ceny, Zamawiający do porównania ofert będzie brał pod uwagę cenę brutto.

- Wymagane jest by cena podana w ofercie obejmowała koszty dostawy do Zamawiającego i wszelkie inne  koszty związane z przedmiotem zamówienia, w tym:

- koszty transportu krajowego i zagranicznego,

- koszty ubezpieczenia towaru w kraju i za granicą,

- opłat celnych i granicznych,

- Waluta ceny oferowanej PLN;

- Błąd w obliczeniu ceny spowoduje odrzucenie oferty z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 2 PZP. Omyłka rachunkowa, którą można poprawić jest to błąd powstały w wyniku wszelkich działań matematycznych  z zastrzeżeniem, że przyjmuje się, iż prawidłowo podano liczbę jednostek miar (ilość), wartość jednostkową netto oraz stawkę podatku VAT. Nieprawidłowe zastosowanie stawki podatku VAT nie jest omyłką rachunkową w obliczeniu ceny, którą można poprawić w trybie art. 87 ust. 2 pkt. 2 PZP i spowoduje sankcję zawartą w art. 89 ust. 1 pkt. 6 PZP.

- Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca, składając ofertę, informuje Zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku. ich wartość

- W przypadku, oferty, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, do ceny oferty Zamawiający doliczy podatek od towarów i usług, który Zamawiający miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami i dopiero sprawdzi czy cena oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Rozdział X. 	INFORMACJE DOTYCZĄCE MIEJSCA I TERMINU SKŁADANIA OFERT

- Ofertę w zapieczętowanej kopercie opatrzonej napisami określonymi w Rozdziale I niniejszej SIWZ oraz opatrzonych wyraźną uwagą „NIE OTWIERAĆ W KANCELARII” należy złożyć do dnia 12.07.2019r. do godz. 10:30 w 4. Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką SPZOZ we Wrocławiu, ul. R. Weigla 5, Wrocław 50-981 – budynek Wydziału Administracji Ogólnej - pokój nr 18 (kancelaria).

- Oferta powinna być złożona w sposób uniemożliwiający jej przypadkowe otwarcie.

- Jeżeli oferta zostanie złożona w inny sposób niż wyżej opisany, Zamawiający nie bierze odpowiedzialności za nieprawidłowe skierowanie (skutkujące możliwością niedochowania terminu do składania ofert) czy przedwczesne lub przypadkowe jej otwarcie.

- Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona Wykonawcy zgodnie z art. 84 ust. 2 PZP.

Przedłużenie terminu składania ofert dopuszczalne jest tylko przed jego upływem.

Rozdział XI.	TRYB UDZIELANIA WYJAŚNIEŃ W SPRAWACH DOTYCZĄCYCH SPECYFIKACJI ISTOTNYCHWARUNKÓW ZAMÓWIENIA

      - Zamawiający nie zamierza zwołać zebrania Wykonawców.

      - Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ zgodnie z art. 38 PZP.

      - Do kontaktu z Wykonawcami (od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Zamawiającego 7:30-15:00) w sprawach jw. upoważnione są tylko niżej wymienione osoby i tylko pod podanymi numerami telefonów, faksów i poczty e-mail:

- Sylwia Komorek, tel. 261 66 0462, Sekcja Sprzętu Medycznego – w sprawach przedmiotu zamówienia;

- Agnieszka Karpińska, tel. 261 660 119, Sekcja Zamówień Publicznych (budynek Logistyki) pok. nr 16 - w sprawach formalnych;

- fax: 261 660 119 - Sekcja Zamówień Publicznych;

- poczta e-mail: akarpinska@4wsk.pl

Kontaktowanie się z Zamawiającym pod innym niż ww. numerami telefonów, faksów i poczty e-mail nie rodzi skutków prawnych określonych w PZP.

Rozdział XII. TRYB WPROWADZANIA EWENTUALNYCH ZMIAN W SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

- W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający może w każdym czasie, przed upływem terminu do składania ofert, zmodyfikować treść SIWZ. Dokonane w ten sposób uzupełnienie stanie się częścią SIWZ i będzie wiążące dla Wykonawców. W przypadku, gdy zmiana powodować będzie konieczność modyfikacji oferty, Zamawiający może przedłużyć termin składania ofert, z zastrzeżeniem art. 12a PZP, jeżeli w wyniku modyfikacji treści SIWZ niezbędny jest dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach. Wykonawca zobowiązany jest do naniesienia dokonanych zmian w treści oferty.

- W razie zaoferowania przedmiotu zamówienia innego niż pierwotnie wyspecyfikowany a dopuszczonego przez Zamawiającego w wyniku wyjaśnień treści SIWZ czy w przypadku modyfikacji SIWZ należy zaznaczyć źródło tej zmiany (datę wyjaśnień lub modyfikacji i ewentualnie nr pytania).

- Na podstawie art. 38 PZP , Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SIWZ.

- Wyjaśnienie treści SIWZ Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej.

- Przedłużenie terminu składania ofert nie przedłuża terminu na składanie wniosku o którym mowa w pkt. 3.

- Zamawiający nie zamierza zwołać zebrania Wykonawców.

Rozdział XIII.	TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

Wykonawca związany jest ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

Rozdział XIV.	MIEJSCE I TRYB OTWARCIA OFERT

- Komisyjne otwarcie ofert nastąpi na posiedzeniu Komisji Przetargowej, które odbędzie się w 4 Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką SPZOZ we Wrocławiu, ul. R. Weigla 5, Wrocław 50-981 w Sali Odpraw (budynek Logistyki) w dniu 12.07.2019r. o godz. 11:00. Otwarcie ofert jest jawne.

- W trakcie otwarcia ofert zostaną ogłoszone co najmniej:

- kwota, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia;

- nazwa i adres Wykonawcy, którego oferta jest otwierana;

- cena oferty, termin wykonania zamówienia;

- okres gwarancji, warunki płatności zawarte w ofercie.

Rozdział XV.	SPOSÓB OCENY OFERT

- Po zakończeniu części jawnej – Zamawiający dokona wstępnej weryfikacji ofert, które części są jawne i mogą być udostępniane innym uczestnikom postępowania. W dalszej części dokona badania ofert.

- Zamawiający przewiduje w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego możliwość zastosowania tzw. „procedury odwróconej”, o której mowa w art. 24aa PZP. Procedura ta polega na tym, że Zamawiający w toku czynności oceny ofert nie będzie dokonywał podmiotowej oceny wszystkich Wykonawców (ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu, oraz braku podstaw do wykluczenia) i nie będzie badał wszystkich wstępnych oświadczeń Wykonawców, złożonych przy ofertach. Zamawiający najpierw dokona oceny złożonych ofert, pod kątem kryteriów oceny ofert, określonych w Rozdziale VII SIWZ oraz przesłanek odrzucenia oferty (art. 89 ust. 1 PZP), po czym dopiero wyłącznie w odniesieniu do Wykonawcy, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza (uplasowała się na najwyższej pozycji rankingowej) dokona oceny podmiotowej tego Wykonawcy tj. zbada jego oświadczenia wstępne złożone przy ofercie, a następnie zażąda od niego – na podstawie art. 26 ust. 1 lub 2 PZP przedłożenia określonych dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu i braku podstaw do wykluczenia z postępowania..

- Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego ofertę oceniono za najkorzystniejszą, do złożenia dokumentów wymienionych w Rozdziale IV SIWZ, o ile takich dokumentów żądał.

- Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać Wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu, spełniają warunki udziału w postępowaniu lub kryteria selekcji, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów (art. 26 ust. 2 PZP) o ile takich dokumentów żądał

- Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych Wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia (art. 22d ust. 2 PZP)

- Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia (art. 24 ust. 12 PZP)

- W przypadku gdy cena całkowita oferty jest niższa o co najmniej 30% od wartości zamówienia powiększonej o należny podatek od towarów i usług, ustalonej przed wszczęciem postępowania zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 PZP lub średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert, Zamawiający zwróci się o udzielenie wyjaśnień, chyba że rozbieżności wynikają z okoliczności oczywistych, które nie wymagają wyjaśnienia.

- Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny, spoczywa na Wykonawcy.

- Wykonawca może zostać wykluczony zgodnie z Rozdziałem III pkt. 1 SIWZ.

- Oferta może zostać odrzucona na podstawie art. 89 PZP z zastrzeżeniem art. 87 PZP.

Rozdział XVI.	OBOWIĄZKI ZAMAWIAJĄCEGO

      - Zamawiający informuje niezwłocznie wszystkich wykonawców o:

- wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę) albo imię i nazwisko, siedzibę albo adres zamieszkania i adres, jeżeli jest miejscem wykonania działalności Wykonawcy, którego ofertę wybrano, oraz nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy, jeżeli są miejscami wykonywania działalności wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertą w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację,

- Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni, a w przypadkach, o których mowa w art. 24 ust. 8 PZP, informacja zawiera wyjaśnienie powodów, dla których dowody przedstawione przez Wykonawcę, Zamawiający uznał za niewystarczające,

- Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, powodach odrzucenia oferty, a w przypadkach, o których mowa w art. 89 ust 4 i 5 PZP, braku równoważności lub braku spełnienia wymagań  dotyczących wydajności lub funkcjonalności,

- Unieważnieniu postępowania – podając uzasadnienie fatyczne i prawne.

      - Zamawiający udostępni informacje, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 4, na stronie internetowej.

      - Po uprawomocnieniu wyniku postępowania Zamawiający wezwie Wykonawcę do podpisania umowy.

Rozdział XVII. 	ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ

Środki ochrony prawnej przysługują wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy. W postępowaniach których wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w art. 11 ust. 8 PZP, zastosowanie mają przepisy art. 180 ust. 2 PZP.

Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej lub elektronicznej w terminach i na zasadach określonych w art. 182 PZP. Kopię treści odwołania  należy przesłać Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania.

Rozdział XVIII.	JAWNOŚĆ POSTĘPOWANIA

- Dokumentacja postępowania zostanie udostępniona wykonawcom w trybie przewidzianym w art. 96 PZP.

- Zamawiający udostępni wskazane dokumenty na pisemny wniosek.

- Zamawiający wyznacza termin, miejsce oraz zakres udostępnionych dokumentów 
i informacji oraz osobę przy której obecności dokonana zostanie czynność przeglądania.

Załączniki do SIWZ:

- Formularz ofertowy – Załącznik nr 1;

- Zestawienie asortymentowo – cenowe – Załącznik nr 2;

- Parametry techniczne – Załącznik nr 2a;

- Wzór umowy – Załącznik nr 3 i 3a (zaleca się)

- Oświadczenie o przynależności do grup kapitałowych (wzór) – Załącznik nr 4.

- Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania (wzór) – Załącznik Nr 5

- Zobowiązanie innych podmiotów (wzór) - Załącznik nr 6

Członków Komisji Przetargowej:

- Przewodniczący Komisji - Piotr Strąk			         	           ………

zapoznałem się i akceptuję

- Członek Komisji –Agnieszka Mikulska	  	                                 …………………….……

- …..

zapoznałem sikceptuję

Załącznik nr 1 do SIWZ

…………………………

(miejscowość i data)

ZAMAWIAJĄCY:

4. Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką –

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej we Wrocławiu

50-981 Wrocław, ul. R. Weigla 5

OFERTA

Nawiązując do przetargu nieograniczonego na:

„Dostawa sprzętu medycznego według 4 pakietów, znak sprawy 4WSzKzP.SZP.2612.53.2019

niżej podpisani, reprezentujący:

Pełna nazwa Wykonawcy ………………………………………………………………………….

Adres……………………………………………………………………………………………….

NIP  ………………………………….                    REGON   …………………………………….

tel. ……………    ……………….                    e-mail…………………………………………….

tel /fax/e-mail  do składania zamówienia (w celu uzupełnienia wzoru umowy – dot.  pak. 1 i 2 )

……………………………………………………………………………………………………….

składamy niniejszą ofertę:

- Oświadczamy, że oferujemy dostawę sprzętu medycznego, zgodnie z wymogami zawartymi w SIWZ oraz formularzem cenowym za:

Pakiet nr …..

wartość netto...................... zł  (słownie:…..……....…………………….……..złotych)

wartość brutto...................... zł  (słownie:…..……....…………………….……złotych)

Termin dostawy sprzętu; pakiet nr ….1  - … tygodni (pak. 1 i 2 – max. do 6 tygodni od złożenia zamówienia, pak. 3 i 4 – max. do 6 tygodni od dnia zawarcia umowy-  należy wpisać oferowany termin w tygodniach tj. 3 tygodnie lub 4 tygodnie lub 5 tygodni lub 6 tygodni)

Termin / wymiar  gwarancji :  pakiet nr …..1 – …. miesięcy

(min. 24 miesiące - należy wpisać oferowany termin/wymiar  gwarancji  w miesiącach  tj. 24 m-ce; 36 m-cy; 48 m-cy; 60 m-cy; 72 m-cy)

Wysokość kary umownej za opóźnienie w dostawie sprzętu za każdy dzień opóźnienia:

pakiet nr ….1. – ….. %

(min. 0,5 % max 3% - należy wpisać oferowaną wysokość kar w procentach)

- OŚWIADCZENIE W ZAKRESIE WYPEŁNIENIA OBOWIĄZKÓW INFORMACYJNYCH PRZEWIDZIANYCH W ART. 13 LUB ART. 14 RODO

Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.

- Ponadto oświadczamy, że :

- akceptujemy wskazany w SIWZ czas związania ofertą -  30 dni;

- dostawę będącą przedmiotem zamówienia wykonamy sami /z udziałem podwykonawców powierzmy podwykonawcy ……………… (wskazać firmę podwykonawcy o ile jest znany) wykonanie następujących części zamówienia ................... – wartość lub procentowa część zamówienia ………

- wybór mojej/naszej oferty:

będzie / nie będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług.

Jeżeli będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, należy wypełnić:

- wskazać nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do powstania takiego obowiązku podatkowego (nazwa, która znajdzie się później na fakturze): .....................................................................................................,

- wskazać wartości tego towaru lub usług bez kwoty podatku - wynosi ona: ......................................................................................................................................

Oświadczenie to nie zawiera stawki i kwoty podatku VAT jaki będzie musiał rozliczyć Zamawiający. Obie wartości ustali Zamawiający we własnym zakresie i rozliczy zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług.

- akceptujemy zawarty w specyfikacji istotnych warunków zamówienia wzór umowy (Załącznik Nr 3 do SIWZ) z uwzględnieniem modyfikacji jego treści (jeżeli wystąpiły);

- zapoznaliśmy się z sytuacją finansowo-ekonomiczną Zamawiającego.

- Ofertę niniejszą składamy na ……… kolejno ponumerowanych stronach.

- Oświadczamy, że wszystkie załączniki stanowią integralną część oferty.

- Pod groźbą odpowiedzialności karnej oświadczamy, iż wszystkie załączone do oferty dokumenty opisują stan faktyczny i prawny, aktualny na dzień otwarcia ofert                              (art. 297 ustawy z dnia 6 czerwca 1997r. Kodeks karny (t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 1600 ze zm.).

.…………….… dnia…………..………					..................................................................

podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub posiadających pełnomocnictwo

Załącznik nr 2 do SIWZ

Zestawienie asortymentowo – cenowe.

Cena brutto (zł), będąca podstawą do wyliczenia punktów za cenę – otrzymujemy ze wzoru: Wartość jednostkowa netto(PLN) razy Ilość j.m. – daje Wartość netto (PLN), z której to wartości liczymy podatek vat i po dodaniu podatku vat do wartości netto otrzymujemy Cenę brutto (PLN).

| Pakiet nr | Nazwa asortymentu | Jednostkowa wartość netto | Ilość [szt.] | Wartość netto [zł] | VAT | Cena brutto [zł] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pakiet nr 1 | Monitory diagnostyczne oraz stacje lekarskie na potrzeby Zakładu Radiologii |
| 1.1 | Stacja diagnostyczna dedykowana dla badań CR/DR/US/CT/MR |  | 1 kpl |  |  |  |
| 1.2 | Doposażenie posiadanej stacji roboczej w parę monitorów diagnostycznych klasy 2MP z kartą graficzną |  | 1 kpl |  |  |  |
| 1.3 | Doposażenie posiadanej stacji roboczej w parę monitorów diagnostycznych klasy 5MP z kartą graficzną |  | 1 kpl |  |  |  |
| 1.4 | Doposażenie posiadanego systemu IMPAX 6 w licencję administratora |  | 1 szt. |  |  |  |
| Razem pakiet nr 1 |  |  |  |
| Pakiet nr 2 | Wirówki laboratoryjne i cytologiczne |
| 2.1 | Wirówka laboratoryjna uniwersalna (mała) z wyposażeniem |  | 4 kpl. |  |  |  |
| 2.2 | Wirówka laboratoryjna uniwersalna (duża) z wyposażeniem |  | 2 kpl. |  |  |  |
| 2.3 | Wirówka laboratoryjna uniwersalna z chłodzeniem z wyposażeniem |  | 1 kpl. |  |  |  |
| 2.4 | Wirówka laboratoryjna szybkoobrotowa z wyposażeniem |  | 2 kpl. |  |  |  |
| 2.5 | Cytowirówka laboratoryjna z wyposażeniem |  | 1 kpl. |  |  |  |
| 2.6 | Wirówka laboratoryjna uniwersalna z wyposażeniem |  | 2 kpl. |  |  |  |
| Razem pakiet nr 2 |  |  |  |
| Pakiet nr 3 | Mikroskop zabiegowy laryngologiczny |  | 1 kpl. |  |  |  |
| Pakiet nr 4 | Zestaw endoskopowy laryngologiczny |  | 1 kpl. |  |  |  |
| RAZEM CAŁOŚĆ |  |  |  |

………...............................................................................

podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym

lub posiadających pełnomocnictwo

Załącznik nr 2a do SIWZ

| Pakiet 1. | Monitory diagnostyczne oraz stacje lekarskie na potrzeby Zakładu Radiologii |
| --- | --- |

Wykonawca:	            ……………………………………………..

Nazwa i typ:	……………………………………………..

Producent/ Kraj :	……………………………………………..

Rok produkcji :	sprzęt fabrycznie nowy - nieużywany / 2019

*Odpowiedź NIE w przypadku parametrów wymaganych  powoduje odrzucenie oferty

| L.P. | WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNE | PARAMETR WYMAGANY | PUNKTACJA | PARAMETR OFEROWANY |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A. | PARAMETRY OGÓLNE wymagane materiały potwierdzające spełnienie parametrów podlegających ocenie w kryterium ocena techniczna do złożenia wraz z ofertą |  |  |
| I | Stacja diagnostyczna dedykowana dla badań CR/DR/US/CT/MR – 1 kpl |
|  | Komputer, minimalne wymagania: procesor czterordzeniowy 2,8 GHz, 16 GB pamięci RAM, dysk SSD 256 GB, DVD RW, karta sieciowa 100/1000 Mbps, klawiatura, mysz optyczna, system operacyjny | Tak, podać producenta, nazwę, typ i parametry | pamięć RAM 16 GB – 0 pkt. >16 GB – 5 pkt. dysk SSD 256 GB – 0 pkt >256 GB – 5 pkt |  |
|  | Monitor diagnostyczny klasy 2MP 2 sztuki z kartą graficzną przeznaczony do radiologii ogólnej pionowy, LCD/LED, rozdzielczość co najmniej 1200x1600 pikseli, jasność co najmniej 800 cd/m2, kontrast co najmniej 1400:1, obszar roboczy o przekątnej co najmniej 21 cali (min. 540 mm), obrazowanie skali szarości z LUT minimum 10 bitów, przedni panel zabezpieczający ekran, wbudowane monitorowanie czasu pracy monitora oraz czasu pracy podświetlenia, wbudowane w monitor urządzenie do kalibracji DICOM, oprogramowanie do kalibracji DICOM, dedykowana do zastosowań medycznych karta graficzna z min. 4 GB pamięci, monitory fabrycznie parowane, monitor i karta graficzna tego samego producenta. | Tak, podać producenta, nazwę, typ i parametry, przy dostawie załączyć certyfikat producenta dot. fabrycznego parowania | obszar roboczy o przekątnej 21 cali – 0 pkt >21 cali – 5 pkt karta graficzna 4 GB pamięci – 0 pkt. >4 GB pamięci – 5 pkt. |  |
|  | Monitor LCD/LED kolorowy, min. 18”, o min. parametrach: rozdzielczość 1280x1024, jasność 250 cd/m2, kontrast 850:1 | Tak, podać producenta, nazwę, typ i parametry | 18”- 0 pkt. >18”- 5 pkt. |  |
| II | Doposażenie posiadanej stacji roboczej w parę monitorów diagnostycznych klasy 2MP z kartą graficzną – 1 kpl |
|  | Monitor diagnostyczny klasy 2MP 2 sztuki z kartą graficzną przeznaczony do radiologii ogólnej pionowy, LCD/LED, rozdzielczość co najmniej 1200x1600 pikseli, jasność co najmniej 800 cd/m2, kontrast co najmniej 1400:1, obszar roboczy o przekątnej co najmniej 21 cali (min. 540 mm), obrazowanie skali szarości z LUT minimum 10 bitów, przedni panel zabezpieczający ekran, wbudowane monitorowanie czasu pracy monitora oraz czasu pracy podświetlenia, wbudowane w monitor urządzenie do kalibracji DICOM, oprogramowanie do kalibracji DICOM, dedykowana do zastosowań medycznych karta graficzna z min. 4 GB pamięci, monitory fabrycznie parowane, monitor i karta graficzna tego samego producenta. | Tak, podać producenta, nazwę, typ i parametry, przy dostawie załączyć certyfikat producenta dot. fabrycznego parowania | obszar roboczy o przekątnej 21 cali – 0 pkt >21 cali -5 pkt karta graficzna 4 GB pamięci – 0 pkt. >4 GB pamięci – 5 pkt. |  |
| III | Doposażenie posiadanej stacji roboczej w parę monitorów diagnostycznych klasy 5MP z kartą graficzną – 1 kpl |
|  | Monitor diagnostyczny klasy 5MP 2 sztuki z kartą graficzną czarno-biały, pionowy, LCD/LED, rozdzielczość co najmniej 2048x2560 pikseli, jasność co najmniej 1200 cd/m2, kontrast co najmniej 1200:1, obszar roboczy o przekątnej co najmniej 21 cali (min. 540 mm), LUT minimum 10 bitów, przedni panel zabezpieczający ekran, wbudowane monitorowanie czasu pracy monitora oraz czasu pracy podświetlenia, urządzenie i oprogramowanie do kalibracji DICOM, dedykowana do zastosowań medycznych karta graficzna z min. 4 GB pamięci, monitory fabrycznie parowane, monitor i karta graficzna tego samego producenta. | Tak, podać producenta, nazwę, typ i parametry, przy dostawie załączyć certyfikat producenta dot. fabrycznego parowania | obszar roboczy o przekątnej 21 cali – 0 pkt >21 cali -5 pkt karta graficzna 4 GB pamięci – 0 pkt. >4 GB pamięci – 5 pkt. |  |
| IV | Doposażenie posiadanego systemu IMPAX 6 w licencję administratora – 1 szt. |
|  | Licencja administratora systemu IMPAX 6 – zwiększenie ilości licencji jednoczesnych użytkowników w roli administratora o jedną licencję | Tak |  |  |
| B. | INNE |
| 1 | Instrukcja obsługi i użytkowania w języku polskim, w formie papierowej i elektronicznej, skrócona wersja instrukcji obsługi i BHP w formie zalaminowanej (jeżeli Wykonawca posiada), paszport techniczny, karta gwarancyjna, wykaz punktów serwisowych, kopie dokumentów wraz z tłumaczeniem w przypadku oryginału w języku obcym: Certyfikat CE (jeżeli dotyczy) oraz Deklaracja Zgodności – wystawiona przez producenta wykazu czynności serwisowych, które mogą być wykonywane przez użytkownika samodzielnie nieskutkujące utratą gwarancji | TAK z dostawą | - |  |
| C | Koszty eksploatacji pogwarancyjnej oraz obsługi serwisowej pogwarancyjnej |
|  | Materiały eksploatacyjne niezbędne do wymiany zgodnie z zaleceniami producenta w przeliczeniu na okres eksploatacji; 6 lat – podać łączną cenę brutto | Podać |  |  |
|  | Częstotliwość wykonania przeglądów technicznych zalecanych przez producenta | podać |  |  |
|  | Wykonawca gwarantuje Zamawiającemu pełen zakres odpłatnej obsługi pogwarancyjnej w Polsce przez serwis firmy producenta w okresie co najmniej 10 lat od daty dostawy | TAK |  |  |
|  | Koszt rocznego, pełnego kontraktu serwisowego (wartość netto, waluta PLN) zawierającego wszystkie koszty (w tym m.in. wszystkie części zamienne i przeglądy), | TAK, podać |  |  |
|  | Koszt przeglądu technicznego urządzenia wraz z dojazdem do Zamawiającego oraz niezbędnymi do wymiany częściami, zalecanymi do wymiany przez producenta przy przeglądzie technicznym (wartość netto, waluta PLN) po upływie okresu gwarancyjnego, | TAK, podać |  |  |
|  | Iloczyn częstotliwości przeglądów technicznych wymaganych przez producenta urządzenia i pełnych kosztów przeglądów technicznych (w tym niezbędnymi do wymiany częściami, zalecanymi do wymiany przez producenta przy przeglądzie technicznym, z wyłączeniem kosztów dojazdu) w przeliczeniu dla 6 lat eksploatacji | TAK, podać |  |  |

Treść oświadczenia wykonawcy:

- Oświadczamy, że przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązujemy się w przypadku wygrania przetargu do dostarczenia sprzętu spełniającego wyspecyfikowane parametry.

- Oświadczamy, że oferowany, powyżej wyspecyfikowany sprzęt jest kompletny i po zainstalowaniu będzie gotowy do eksploatacji, bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji.

………...............................................................................

podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym

lub posiadających pełnomocnictwo

| Pakiet 2. | Wirówki laboratoryjne i cytologiczne |
| --- | --- |

Wykonawca:	            ……………………………………………..

Nazwa i typ:	……………………………………………..

Producent/ Kraj :	……………………………………………..

Rok produkcji :	sprzęt fabrycznie nowy - nieużywany / 2019

*Odpowiedź NIE w przypadku parametrów wymaganych  powoduje odrzucenie oferty

| L.P. | WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNE | PARAMETR WYMAGANY | PUNKTACJA | PARAMETR OFEROWANY |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A. | PARAMETRY OGÓLNE wymagane materiały potwierdzające spełnienie parametrów podlegających ocenie w kryterium ocena techniczna do złożenia wraz z ofertą |  |  |
| II.1 | Wirówka laboratoryjna uniwersalna z wyposażeniem – 4 kpl. | podać producenta, nazwę, typ |  |
|  | Wirówka nastołowa | TAK |  |  |
|  | Przyspieszenie maksymalne nie mniejsze niż 4500 x g dla rotora horyzontalnego | TAK, podać |  |  |
|  | Prędkość maksymalna nie mniejsza niż 4500 RPM dla rotora horyzontalnego | TAK, podać | 4500 RPM – 0 pkt. >4500 RPM – 5 pkt |  |
|  | Silnik indukcyjny | TAK, podać |  |  |
|  | Sterowanie mikroprocesorowe | TAK, podać |  |  |
|  | Wirówka laboratoryjna uniwersalna z wyposażeniem minimum: rotor horyzontalny o pojemności minimum 4 x 250 ml, komplet 4 okrągłych kubków wirowniczych (do rotora horyzontalnego) komplet 4 wkładów wirowniczych do rotora do wirowania probówek o pojemności 4,5/7 ml (4,5 ml, 5,0 ml, 5,5 ml, 7 ml; Ø 11,0 – 11,5 mm) na min. 24 probówki komplet 4 wkładów wirowniczych do wirowania probówek o pojemności ok. 10 ml (Ø 17,0 mm (mocz)) na min. 16 probówek | TAK, podać |  |  |
|  | System kontroli poprawnego wyważenia rotora | TAK, podać |  |  |
|  | Funkcja krótkich zwirowań – dedykowany przycisk na panelu sterowania | TAK, podać |  |  |
|  | Możliwość programowania prędkości obrotowej (RPM) i siły wirowania (RCF) | TAK, podać |  |  |
|  | Możliwość przełączenia między prędkością obrotową (RPM), a siłą wirowania (RCF) podczas pracy wirówki | TAK, podać |  |  |
|  | Możliwość programowania czasu wirowania od 30 sekund do przynajmniej 99 godzin oraz ustawienia wirowania ciągłego | TAK, podać |  |  |
|  | Wyświetlacze LCD oddzielne dla każdego parametru (czas, program, prędkość wirowania) | TAK, podać |  |  |
|  | Pamięć – minimum 10 w pełni programowalnych profili pracy (programów), przywoływanych bezpośrednio, z możliwością wpisania słownej nazwy programu oraz zabezpieczenia przed niepożądaną zmianą parametrów | TAK, podać |  |  |
|  | Min.: 5 stopni hamowania i przyspieszania | TAK, podać |  |  |
|  | Konstrukcja zgodna międzynarodowymi normami bezpieczeństwa wymaganymi w UE | TAK, podać |  |  |
|  | Kompaktowe rozmiary [ wys x szer. x głęb.] | TAK, podać |  |  |
|  | Masa | ( 50 kg |  |  |
|  | Maksymalne zużycie energii | ( 600 W |  |  |
|  | Poziom hałasu | < 60 dBA |  |  |
| II.2 | Wirówka laboratoryjna uniwersalna z wyposażeniem – 2 kpl. | podać producenta, nazwę, typ |  |
|  | Wirówka nastołowa | TAK, podać |  |  |
|  | Prędkość maksymalna nie mniejsza niż 4000 RPM dla rotora horyzontalnego | TAK, podać | 4000 RPM -0 pkt >4000 RPM -5 pkt |  |
|  | Przyspieszenie maksymalne nie mniejsze niż 4000 x g dla rotora horyzontalnego | TAK, podać |  |  |
|  | Silnik indukcyjny | TAK, podać |  |  |
|  | Sterowanie mikroprocesorowe | TAK, podać |  |  |
|  | Wirówka laboratoryjna uniwersalna z wyposażeniem; rotor horyzontalny o pojemności minimum 4 x 400 ml, komplet 4 okrągłych kubków wirowniczych (do rotora horyzontalnego) komplet 4 wkładów wirowniczych do wirowania probówek o pojemności 4,5-7 ml (4,5 ml, 5,0 ml, 5,5 ml, 7 ml; Ø 11,0 – 11,5 mm) na min. 50 probówek komplet 4 wkładów wirowniczych do wirowania probówek o pojemności ok. 10 ml do wirowania probówek o pojemności 10 ml (Ø 17,0 mm (mocz)) na min. 28 probówek | TAK, podać |  |  |
|  | System kontroli poprawnego wyważenia rotora | TAK, podać |  |  |
|  | Funkcja krótkich zwirowań – dedykowany przycisk na panelu sterowania | TAK, podać |  |  |
|  | Możliwość programowania prędkości obrotowej (RPM) i siły wirowania (RCF) | TAK, podać |  |  |
|  | Możliwość programowania czasu wirowania od 30 sekund do przynajmniej 9 godzin oraz ustawienia wirowania ciągłego | TAK, podać |  |  |
|  | Wyświetlacze LCD lub LED oddzielne dla każdego parametru | TAK, podać |  |  |
|  | Pamięć – minimum 10 w pełni programowalnych profili pracy (programów) | TAK, podać |  |  |
|  | min.:8 stopni hamowania i 8 przyspieszania | TAK, podać |  |  |
|  | Kompaktowe rozmiary [wys x szer. x głęb.] | TAK, podać |  |  |
|  | Masa | ( 80kg |  |  |
|  | Konstrukcja zgodna międzynarodowymi normami bezpieczeństwa wymaganymi w UE | TAK, podać |  |  |
| II.3 | Wirówka laboratoryjna z chłodzeniem, z wyposażeniem – 1 kpl. | podać producenta, nazwę, typ |  |
|  | Wirówka nastołowa | TAK, podać |  |  |
|  | Prędkość maksymalna nie mniejsza niż 4000 RPM dla rotora horyzontalnego | TAK, podać | 4000 RPM -0 pkt >4000 RPM -5 pkt |  |
|  | Silnik indukcyjny | TAK, podać |  |  |
|  | Sterowanie mikroprocesorowe | TAK, podać |  |  |
|  | Zakres temperatur wirowania w zakresie -15 do +40oC | TAK, podać |  |  |
|  | Wirówka laboratoryjna uniwersalna z wyposażeniem rotor horyzontalny o pojemności minimum 4 x 400 ml, komplet 4 okrągłych kubków wirowniczych (do rotora horyzontalnego) komplet 4 wkładów wirowniczych do rotora do wirowania probówek o pojemności 4,5/7 ml (4,5 ml, 5,0 ml, 5,5 ml, 7 ml; Ø 11,0 – 11,5 mm) na min. 50 probówek systemu BD | TAK, podać |  |  |
|  | System kontroli poprawnego wyważenia rotora | TAK, podać |  |  |
|  | Funkcja krótkich zwirowań – dedykowany przycisk na panelu sterowania | TAK, podać |  |  |
|  | Możliwość programowania prędkości obrotowej (RPM) i siły wirowania (RCF) | TAK, podać |  |  |
|  | Możliwość programowania czasu wirowania od 30 sekund do przynajmniej 9 godzin oraz ustawienia wirowania ciągłego | TAK, podać |  |  |
|  | Wyświetlacze LCD lub LED oddzielne dla każdego parametru | TAK, podać |  |  |
|  | Możliwość rozpoczęcia wirowania po osiągnięciu zadanej temp.+4oC | TAK, podać |  |  |
|  | Pamięć – minimum 8 programowalnych profili pracy (programów) | TAK, podać |  |  |
|  | Min.: 8 stopni hamowania i przyspieszania | TAK, podać |  |  |
|  | Kompaktowe rozmiary [wys x szer. x głęb.] | TAK, podać |  |  |
|  | Masa | ( 120kg |  |  |
|  | Konstrukcja zgodna międzynarodowymi normami bezpieczeństwa wymaganymi w UE | TAK, podać |  |  |
| II.4 | Wirówka laboratoryjna szybkoobrotowa , z wyposażeniem – 2 kpl. | podać producenta, nazwę, typ |  |
|  | Wirówka nastołowa | TAK, podać |  |  |
|  | Prędkość maksymalna nie mniejsza niż 14000 RPM | TAK, podać | 14000 RPM -0 pkt >14000 RPM -5 pkt |  |
|  | Silnik indukcyjny | TAK, podać |  |  |
|  | Sterowanie mikroprocesorowe | TAK, podać |  |  |
|  | Wirówka laboratoryjna szybkoobrotowa z wyposażeniem Rotor kątowy o pojemności minimum 20 x 2 ml, Wkładki do rotora na probówki 2 ml (Eppendorf) | TAK, podać |  |  |
|  | System kontroli wyważenia rotora | TAK, podać |  |  |
|  | Możliwość programowania prędkości obrotowej (RPM) i siły wirowania (RCF) | TAK, podać |  |  |
|  | Możliwość programowania czasu wirowania od 30 sekund do przynajmniej 60 minut oraz ustawienia wirowania ciągłego | TAK, podać |  |  |
|  | Krok programowania czasu wirowania min.20 sek. maks.30 sek | TAK, podać |  |  |
|  | Regulowane stopnie (min.2) rozpędzania i hamowania obrotów | TAK, podać |  |  |
|  | Wyświetlacze LED lub LCD oddzielne dla każdego parametru | TAK, podać |  |  |
|  | Konstrukcja zgodna międzynarodowymi normami bezpieczeństwa wymaganymi w UE | TAK, podać |  |  |
|  | Kompaktowe rozmiary [wys. x szer. x głęb.] | TAK, podać |  |  |
|  | Masa | ( 8kg |  |  |
|  | Konstrukcja zgodna międzynarodowymi normami bezpieczeństwa wymaganymi w UE | TAK, podać |  |  |
| II.5 | Wirówka laboratoryjna cytologiczna , z wyposażeniem – 1 kpl. | podać producenta, nazwę, typ |  |
|  | Wirówka nastołowa | TAK, podać |  |  |
|  | Przyspieszenie maksymalne nie mniejsze niż 750 x g | TAK, podać |  |  |
|  | Prędkość maksymalna nie mniejsza niż 2500 RPM | TAK, podać | 2500 RPM -0 pkt >2500 RPM -5 pkt |  |
|  | Silnik indukcyjny | TAK, podać |  |  |
|  | Sterowanie mikroprocesorowe | TAK, podać |  |  |
|  | Wirówka laboratoryjna uniwersalna z wyposażeniem: Rotor kątowy o możliwości wirowania probówek | TAK, podać |  |  |
|  | Pokrywa szczelna, automatycznie blokowana podczas wirowania | TAK, podać |  |  |
|  | System kontroli wyważenia rotora | TAK, podać |  |  |
|  | Możliwość programowania prędkości obrotowej (RPM) i siły wirowania (RCF) | TAK, podać |  |  |
|  | Możliwość programowania czasu wirowania od 1 do przynajmniej 60 minut | TAK, podać |  |  |
|  | Funkcja krótkich zwirowań | TAK, podać |  |  |
|  | Wyświetlacze LED lubLCD oddzielne dla każdego parametru | TAK, podać |  |  |
|  | Kompaktowe rozmiary [wys x szer. x głęb.] | TAK, podać |  |  |
|  | Masa | ( 11kg |  |  |
|  | Poziom hałasu | < 60 dBA |  |  |
| II.6 | Wirówka laboratoryjna uniwersalna , z wyposażeniem – 2 kpl. | podać producenta, nazwę, typ |  |
|  | Wirówka nastołowa | TAK, podać |  |  |
|  | Prędkość maksymalna nie mniejsza niż 5000 RPM dla rotora kątowego | TAK, podać | 5000 RPM -0 pkt >5000 RPM -5 pkt |  |
|  | Silnik indukcyjny | TAK, podać |  |  |
|  | Sterowanie mikroprocesorowe | TAK, podać |  |  |
|  | Zakres temperatur wirowania w zakresie -15 do +40oC | TAK, podać |  |  |
|  | Wirówka laboratoryjna uniwersalna z wyposażeniem rotor kątowy do wirowania probówek o pojemności 4,5/7 ml (4,5 ml, 5,0 ml, 5,5 ml, 7 ml; Ø 11,0 – 11,5 mm) na min. 20 probówek systemu BD oraz do wirowania probówek o pojemności 10 ml typu Falcon (wirowanie moczu) | TAK, podać |  |  |
|  | System kontroli poprawnego wyważenia rotora | TAK, podać |  |  |
|  | Funkcja krótkich zwirowań – dedykowany przycisk na panelu sterowania | TAK, podać |  |  |
|  | Możliwość programowania prędkości obrotowej (RPM) i siły wirowania (RCF) | TAK, podać |  |  |
|  | Możliwość programowania czasu wirowania od 30 sekund do przynajmniej 9 godzin oraz ustawienia wirowania ciągłego | TAK, podać |  |  |
|  | Wyświetlacze LCD lub LED oddzielne dla każdego parametru | TAK, podać |  |  |
|  | Pamięć – minimum 8 programowalnych profili pracy (programów) | TAK, podać |  |  |
|  | Min.: 8 stopni hamowania i przyspieszania | TAK, podać |  |  |
|  | Kompaktowe rozmiary [wys x szer. x głęb.] | TAK, podać |  |  |
|  | Masa | ( 30kg |  |  |
|  | Konstrukcja zgodna międzynarodowymi normami bezpieczeństwa wymaganymi w UE | TAK |  |  |
| B. | INNE |  |  |  |
| 1 | Instrukcja obsługi i użytkowania w języku polskim, w formie papierowej i elektronicznej, skrócona wersja instrukcji obsługi i BHP w formie zalaminowanej (jeżeli Wykonawca posiada), paszport techniczny, karta gwarancyjna, wykaz punktów serwisowych, kopie dokumentów wraz z tłumaczeniem w przypadku oryginału w języku obcym: Certyfikat CE (jeżeli dotyczy) oraz Deklaracja Zgodności – wystawiona przez producenta wykazu czynności serwisowych, które mogą być wykonywane przez użytkownika samodzielnie nieskutkujące utratą gwarancji | TAK z dostawą | - |  |
| C | Koszty eksploatacji pogwarancyjnej oraz obsługi serwisowej pogwarancyjnej |
|  | Materiały eksploatacyjne niezbędne do wymiany zgodnie z zaleceniami producenta w przeliczeniu na okres eksploatacji; 6 lat – podać łączną cenę brutto | Podać |  |  |
|  | Częstotliwość wykonania przeglądów technicznych zalecanych przez producenta | podać |  |  |
|  | Wykonawca gwarantuje Zamawiającemu pełen zakres odpłatnej obsługi pogwarancyjnej w Polsce przez serwis firmy producenta w okresie co najmniej 10 lat od daty dostawy | TAK |  |  |
|  | Koszt rocznego, pełnego kontraktu serwisowego (wartość netto, waluta PLN) zawierającego wszystkie koszty (w tym m.in. wszystkie części zamienne i przeglądy), | TAK, podać |  |  |
|  | Koszt przeglądu technicznego urządzenia wraz z dojazdem do Zamawiającego oraz niezbędnymi do wymiany częściami, zalecanymi do wymiany przez producenta przy przeglądzie technicznym (wartość netto, waluta PLN) po upływie okresu gwarancyjnego, | TAK, podać |  |  |
|  | Iloczyn częstotliwości przeglądów technicznych wymaganych przez producenta urządzenia i pełnych kosztów przeglądów technicznych (w tym niezbędnymi do wymiany częściami, zalecanymi do wymiany przez producenta przy przeglądzie technicznym, z wyłączeniem kosztów dojazdu) w przeliczeniu dla 6 lat eksploatacji | TAK, podać |  |  |

Treść oświadczenia wykonawcy:

- Oświadczamy, że przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązujemy się w przypadku wygrania przetargu do dostarczenia sprzętu spełniającego wyspecyfikowane parametry.

- Oświadczamy, że oferowany, powyżej wyspecyfikowany sprzęt jest kompletny i po zainstalowaniu będzie gotowy do eksploatacji, bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji.

………...............................................................................

podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym

lub posiadających pełnomocnictwo

| Pakiet nr 3 | Mikroskop zabiegowy laryngologiczny | 1 kpl |
| --- | --- | --- |

Wykonawca:	            ……………………………………………..

Nazwa i typ:	……………………………………………..

Producent/ Kraj :	……………………………………………..

Rok produkcji :	sprzęt fabrycznie nowy - nieużywany / 2019

*Odpowiedź NIE w przypadku parametrów wymaganych  powoduje odrzucenie oferty

| L.P. | WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNE | PARAMETR WYMAGANY | PUNKTACJA | PARAMETR OFEROWANY |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A. | PARAMETRY OGÓLNE |  |  |
|  | Mikroskop diagnostyczny na statywie ściennym – 1szt. | TAK, podać |  |  |
|  | Zasięg mikroskopu: - ruch głowicy mikroskopu w zakresie góra/dół min. +/- 400 mm | TAK, podać |  |  |
|  | Zakres przechylenia optyki mikroskopu przód/tył -30˚/+100˚, Zakres pochylenia optyki na boki min. ± 60˚. | TAK, podać |  |  |
|  | Dokładnie regulowane ręcznie hamulce mechaniczne dla wszystkich osi obrotu ramion i głowicy mikroskopu – min. 5 stopni swobody. | TAK, podać |  |  |
|  | Uniwersalna gałka – jednolity klucz pasujący do ustawienia tarcia wszystkich hamulców oraz balansu mikroskopu bez konieczności interwencji serwisu lub system nie wymagający wyważania w zamawianej konfiguracji | TAK, podać |  |  |
|  | Wbudowana przesłona światła do pracy w głębokich kanałach – płynna regulacja. | - | TAK – 10 pkt. NIE – 0 pkt. |  |
|  | Okulary o powiększeniu 10x z zakresem korekcji dioptrii okularów +/- 5D | TAK, podać |  |  |
|  | System oświetlenia z filtrem UV | TAK, podać |  |  |
|  | Oświetlenie wbudowane podwójne LED, min. 60000h pracy, z wentylatorem chłodzącym w celu uniknięcia przegrzania systemu lub oświetlenie wbudowane podwójne LED, min. 20000h pracy, z dala od głowicy mikroskopu, nie wymagające stosowania wentylatora wydzielającego ciepło i hałas w obrębie głowy operatora, nie powodujące szybszego zanieczyszczenia optyki mikroskopu | TAK, podać | Oświetlenie z wentylatorem w głowicy -0 pkt Oświetlenie nie wymagające wentylatora w głowicy -10 pkt |  |
|  | Źródło światła wbudowane w obiektywie mikroskopu – połączenie bez przewodów i światłowodów w ramionach mikroskopu. | - | TAK – 10 pkt. NIE – 0 pkt. |  |
|  | Płynna ręczna regulacja natężenia oświetlenia mikroskopu w zakresie 0-100%. | TAK, podać |  |  |
|  | Wybór typu oświetlenia w zakresie: światła białego z oświetleniem szerokiego pola operacyjnego, oświetlenia z zawężoną wiązką do pracy w wąskich kanałach oraz przy użyciu filtra pomarańczowego 530 nm lub wybór typu oświetlenia w zakresie: światła białego z oświetleniem szerokiego pola operacyjnego oraz przy użyciu filtra pomarańczowego 530 nm i filtra bezczerwiennego | TAK, podać |  |  |
|  | Mikroskop pokryty powłoką antybakteryjną i antygrzybiczą typu nano-silver | - | TAK – 10 pkt. NIE – 0 pkt. |  |
|  | Obiektyw „uszny” z ogniskową f=250mm z mikroregulacją w zakresie min. 13mm. | TAK, podać | 13mm – 0 pkt >13mm – 5 pkt |  |
|  | Obiektyw „krtaniowy” z optyką apochromatyczną i ogniskową f=400mm. | TAK, podać |  |  |
|  | Tubus binokularny uchylny w zakresie min. 30-150° z ustawieniem rozstawu międzyźrenicznego za pomocą dokładnego pokrętła, rozstaw z podziałką w zakresie min. 55-75mm. | TAK, podać | Uchylność tubusu w zakresie 30-150° - 0 pkt Szerszy zakres -10 pkt |  |
|  | Uchwyt sterujący ruchem głowicy mikroskopu centralny, pojedynczy, podłużny prosty – zdejmowany typu „click”. lub ze zdejmowaną sterylizowalną osłoną gumową. | TAK, podać |  |  |
|  | Możliwość wymiany na uchwyt do sterylizacji w autoklawie bądź na dwa uchwyty boczne. | - | TAK – 5 pkt. NIE – 0 pkt. |  |
|  | Apochromatyczny pięciostopniowy zmieniacz powiększenia | TAK, podać |  |  |
|  | Baza optyki w zakresie 22-24 mm | TAK, podać |  |  |
|  | Soczewka i układ optyczny mikroskopu najwyższej jakości – obraz w okularach widoczny z możliwością dokończenia badania/zabiegu w przypadku braku zasilania i braku oświetlenia z mikroskopu | - | TAK – 20 pkt. NIE – 0 pkt. |  |
|  | Pokrowiec ochronny do mikroskopu przed kurzem | TAK, podać |  |  |
| B. | INNE |  |  |  |
| 1 | Instrukcja obsługi i użytkowania w języku polskim, w formie papierowej i elektronicznej, skrócona wersja instrukcji obsługi i BHP w formie zalaminowanej (jeżeli Wykonawca posiada), paszport techniczny, karta gwarancyjna, wykaz punktów serwisowych, kopie dokumentów wraz z tłumaczeniem w przypadku oryginału w języku obcym: Certyfikat CE (jeżeli dotyczy) oraz Deklaracja Zgodności – wystawiona przez producenta wykazu czynności serwisowych, które mogą być wykonywane przez użytkownika samodzielnie nieskutkujące utratą gwarancji | TAK z dostawą | - |  |
| C | Koszty eksploatacji pogwarancyjnej oraz obsługi serwisowej pogwarancyjnej |
|  | Materiały eksploatacyjne niezbędne do wymiany zgodnie z zaleceniami producenta w przeliczeniu na okres eksploatacji; 6 lat – podać łączną cenę brutto | Podać |  |  |
|  | Częstotliwość wykonania przeglądów technicznych zalecanych przez producenta | podać |  |  |
|  | Wykonawca gwarantuje Zamawiającemu pełen zakres odpłatnej obsługi pogwarancyjnej w Polsce przez serwis firmy producenta w okresie co najmniej 10 lat od daty dostawy | TAK |  |  |
|  | Koszt rocznego, pełnego kontraktu serwisowego (wartość netto, waluta PLN) zawierającego wszystkie koszty (w tym m.in. wszystkie części zamienne i przeglądy), | TAK, podać |  |  |
|  | Koszt przeglądu technicznego urządzenia wraz z dojazdem do Zamawiającego oraz niezbędnymi do wymiany częściami, zalecanymi do wymiany przez producenta przy przeglądzie technicznym (wartość netto, waluta PLN) po upływie okresu gwarancyjnego, | TAK, podać |  |  |
|  | Iloczyn częstotliwości przeglądów technicznych wymaganych przez producenta urządzenia i pełnych kosztów przeglądów technicznych (w tym niezbędnymi do wymiany częściami, zalecanymi do wymiany przez producenta przy przeglądzie technicznym, z wyłączeniem kosztów dojazdu) w przeliczeniu dla 6 lat eksploatacji | TAK, podać |  |  |

Treść oświadczenia wykonawcy:

- Oświadczamy, że przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązujemy się w przypadku wygrania przetargu do dostarczenia sprzętu spełniającego wyspecyfikowane parametry.

- Oświadczamy, że oferowany, powyżej wyspecyfikowany sprzęt jest kompletny i po zainstalowaniu będzie gotowy do eksploatacji, bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji.

………...............................................................................

podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym

lub posiadających pełnomocnictwo

| Pakiet nr 4. | Zestaw endoskopowy laryngologiczny | 1 kpl |
| --- | --- | --- |

Wykonawca:	            ……………………………………………..

Nazwa i typ:	……………………………………………..

Producent/ Kraj :	……………………………………………..

Rok produkcji :	sprzęt fabrycznie nowy - nieużywany / 2019

*Odpowiedź NIE w przypadku parametrów wymaganych  powoduje odrzucenie oferty

| L.P. | WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNE | PARAMETR WYMAGANY | PUNKTACJA | PARAMETR OFEROWANY |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A. | PARAMETRY OGÓLNE |  |  |
| I | Kamera endoskopowa ze sterownikiem | TAK, 1 szt. podać typ producent |  |  |
| 2. | Głowica kamery wyposażona w min. 1 przetwornik obrazowy CCD , kamera endoskopowa HD | TAK, podać |  |  |
| 3. | Obiektyw głowicy kamery zintegrowany na stałe, o zmiennej ogniskowej w zakresie f = 25- 50 mm, Parfocal Zoom | - | TAK – 5pkt. NIE – 0pkt. |  |
| 4. | Pokrętła regulacji ostrości i powiększenia optycznego na głowicy kamery oznaczone różnymi kolorami | TAK, podać |  |  |
| 5. | Min. 2 programowalne przyciski umieszczone na głowicy kamery | TAK, podać |  |  |
| 6. | Waga głowicy kamery nie większa niż 180 g | TAK, podać |  |  |
| 7. | Rozdzielczość min. 750 x 580 pikseli | TAK, podać |  |  |
| 8. | Sterownik kamery wyposażony w wyjścia wideo min.: 1 x Composite Video, 2 x S-Video | TAK, podać |  |  |
| 9. | Sterownik kamery wyposażony w min. 2 gniazda do sterowania urządzeniem do dokumentacji obrazu | TAK, podać |  |  |
| 10. | Funkcja filtru siatki fiberoskopu (filtr Anti-moiré) z możliwością włączenia i wyłączenia w dowolnym momencie poprzez przyciski głowicy kamery | TAK, podać |  |  |
| 11. | Balans bieli | TAK, podać |  |  |
| 12. | Funkcję cyfrowej regulacji jasności obrazu, dostępne min. 3 poziomy regulacji | - | TAK – 5 pkt. NIE – 0 pkt. |  |
| 13. | Funkcja zamrażania obrazu | TAK, podać |  |  |
| 14. | Funkcje manualnej oraz automatycznej regulacji czasu migawki (shutter) | - | TAK – 5 pkt. NIE – 0 pkt. |  |
| II | Monitor min. 21” do zestawu endoskopowego uchwyt monitora do zawieszenia na ścianie | TAK, 1 szt. podać typ producent | 21” – 0 pkt >21” – 5 pkt |  |
| III | Źródło światła LED | TAK, 1 szt. podać typ producent |  |  |
| 17. | Źródło światła wykorzystujące technologię oświetleniową LED | TAK, podać |  |  |
| 18. | Moc odpowiadająca źródłu światła halogenowego lub xenon min. 250 W | TAK, podać | Odpowiednik 250W – 0 pkt >250W – 5 pkt |  |
| 19. | Płynna regulacja natężenia światła | TAK, podać |  |  |
| IV | Optyki sztywne autoklawowalne |  |  |  |
| 22. | Optyka 90°, śr. max 6 mm, dł. max 20 cm, autoklawowalna z koszykiem do sterylizacji | TAK, 1 szt. podać typ producent |  |  |
| 23. | Optyka 0°, śr. max 2,8 mm, dł. max 18 cm, autoklawowalna z koszykiem do sterylizacji | TAK, 1 szt. podać typ producent |  |  |
| V | Endoskop giętki średnica max 2,8mm, długość robocza 300mm, zakres zgięcia końcówki min.150º, w zestawie: tester szczelności, walizka, tuba do moczenia endoskopu Możliwość sterylizacji tlenkiem etylenu | TAK, 1 szt. podać typ producent |  |  |
| VI | Światłowód medyczny śr. 3,5 mm, długość min. 2,5m | TAK, 1 szt. podać typ producent |  |  |
| VII | Mocowanie ścienne na zestaw endoskopowy: min. 2 półki umożliwiające bezpieczne ustawienie elementów zestawu | TAK, podać typ producent |  |  |
| B. | INNE |  |  |  |
| 1 | Instrukcja obsługi i użytkowania w języku polskim, w formie papierowej i elektronicznej, skrócona wersja instrukcji obsługi i BHP w formie zalaminowanej (jeżeli Wykonawca posiada), paszport techniczny, karta gwarancyjna, wykaz punktów serwisowych, kopie dokumentów wraz z tłumaczeniem w przypadku oryginału w języku obcym: Certyfikat CE (jeżeli dotyczy) oraz Deklaracja Zgodności – wystawiona przez producenta wykazu czynności serwisowych, które mogą być wykonywane przez użytkownika samodzielnie nieskutkujące utratą gwarancji | TAK z dostawą | - |  |
| C | Koszty eksploatacji pogwarancyjnej oraz obsługi serwisowej pogwarancyjnej |
|  | Materiały eksploatacyjne niezbędne do wymiany zgodnie z zaleceniami producenta w przeliczeniu na okres eksploatacji; 6 lat – podać łączną cenę brutto | Podać |  |  |
|  | Częstotliwość wykonania przeglądów technicznych zalecanych przez producenta | podać |  |  |
|  | Wykonawca gwarantuje Zamawiającemu pełen zakres odpłatnej obsługi pogwarancyjnej w Polsce przez serwis firmy producenta w okresie co najmniej 10 lat od daty dostawy | TAK |  |  |
|  | Koszt rocznego, pełnego kontraktu serwisowego (wartość netto, waluta PLN) zawierającego wszystkie koszty (w tym m.in. wszystkie części zamienne i przeglądy), | TAK, podać |  |  |
|  | Koszt przeglądu technicznego urządzenia wraz z dojazdem do Zamawiającego oraz niezbędnymi do wymiany częściami, zalecanymi do wymiany przez producenta przy przeglądzie technicznym (wartość netto, waluta PLN) po upływie okresu gwarancyjnego, | TAK, podać |  |  |
|  | Iloczyn częstotliwości przeglądów technicznych wymaganych przez producenta urządzenia i pełnych kosztów przeglądów technicznych (w tym niezbędnymi do wymiany częściami, zalecanymi do wymiany przez producenta przy przeglądzie technicznym, z wyłączeniem kosztów dojazdu) w przeliczeniu dla 6 lat eksploatacji | TAK, podać |  |  |

Treść oświadczenia wykonawcy:

- Oświadczamy, że przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązujemy się w przypadku wygrania przetargu do dostarczenia sprzętu spełniającego wyspecyfikowane parametry.

- Oświadczamy, że oferowany, powyżej wyspecyfikowany sprzęt jest kompletny i po zainstalowaniu będzie gotowy do eksploatacji, bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji.

………...............................................................................

podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym

lub posiadających pełnomocnictwo

| Kolorem niebieskim zaznaczono | parametry wymagane i jednocześnie podlegające ocenie – brak dokumentów potwierdzających te parametry w ofercie spowoduje odrzucenie oferty |
| --- | --- |
| Kolorem różowym zaznaczono | parametry podlegające ocenie i nie będące jednocześnie parametrami wymaganymi |

Załącznik nr 3 do SIWZ (dot. pakietów 1 i 2)

Umowa nr ……./4WSzKzP.SZP.2612.53.2019

kupna – sprzedaży

Zawarta w dniu ………………2019 r. we Wrocławiu pomiędzy:

4 Wojskowym Szpitalem Klinicznym z Polikliniką Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej, z siedzibą 50-981 Wrocław, ul. Weigla 5, Regon 930090240, NIP PL899-22-28-956, zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia – Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy, nr KRS: 0000016478, reprezentowanym przez:

Komendanta – płk dr n.med. Wojciecha TAŃSKIEGO

zwanym w treści umowy ZAMAWIAJĄCYM

a   ........................, z siedzibą ............................................., Regon ……………., NIP………………

reprezentowanym przez:             ………………………………

zwanym dalej WYKONAWCĄ.

Niniejsza umowa jest następstwem przeprowadzonego postępowania w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018r., poz. 1986 z późn. zm.) - dalej ustawa Prawo zamówień publicznych, o wartości poniżej 144 000 EURO. Umowę będzie uznawało się za zawartą w dacie wymienionej we wstępie umowy.

§ 1

Przedmiot  dostawy

Zamawiający zamawia a Wykonawca przyjmuje do realizacji sprzedaż, dostawę 
i montaż  w miejscu wskazanym przez Zamawiającego sprzętu medycznego:

Pakiet nr ……… Nazwa…………………………………., typ ……….., rok produkcji ….., producent ….., kraj ……………..;  o parametrach wyszczególnionych w § 10 niniejszej umowy, zwanego dalej przedmiotem umowy lub sprzętem.

§ 2

Wartość dostawy

- Zamawiający za dostarczony, zamontowany i odebrany przedmiot umowy zapłaci Wykonawcy cenę obliczona zgodnie z cennikiem podanym w § 11 niniejszej umowy.

- Wartość umowy netto: …………… zł (słownie: …………………… złoty, …/100).

- Cena brutto (wartość netto powiększona o podatek VAT naliczony zgodnie z  obowiązującymi przepisami) …………… zł (słownie: ……….…… złotych, …./100).

- Cena, o której mowa w ust. 3, obejmuje koszt przedmiotu umowy oraz wszelkie koszty związane z wykonaniem zamówienia w tym w szczególności koszty przewozu, montażu w siedzibie Zamawiającego (jeżeli jest konieczny), koszt gwarancji w tym przeglądów okresowych w okresie gwarancji z częstotliwością zalecaną przez producenta jednak nie mniejszą jak przewidziana w §6 ust. 3 umowy oraz przeszkolenia personelu medycznego (osób wskazanych przez Zamawiającego).

- Urzędowa zmiana stawek podatku VAT obowiązuje z mocy prawa.

§ 3

Warunki płatności

- Zapłata za dostarczony przedmiot umowy nastąpi na podstawie wystawionej przez Wykonawcę faktury. Podstawą do wystawienia faktury będzie protokół instalacji i przekazania /protokół zdawczo – odbiorczy (Załącznik A do umowy), który zostanie podpisany po montażu (jeżeli jest konieczny) i uruchomieniu sprzętu, oklejeniu sprzętu naklejką informacyjną o dacie planowanego pierwszego przeglądu okresowego oraz przeszkoleniu personelu Zamawiającego w zakresie obsługi i konserwacji sprzętu medycznego.

- Strony ustalają, że płatność za fakturę  nastąpi w terminie 60 dni od daty podpisania protokołu zdawczo – odbiorczego.

- Od należności nieuiszczonych w terminie ustalonym przez strony, Wykonawca może na podstawie art. 8 ustawy z dnia 8 marca 2013r. o terminach zapłaty w transakcjach handlowych (Dz.U.2019.118 t.j.), naliczać odsetki ustawowe za opóźnienie w transakcjach handlowych – odsetki w wysokości równej sumie stopy referencyjnej Narodowego Banku Polskiego i ośmiu punktów procentowych.

- Za datę zapłaty strony uznają dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

§ 4

Termin i warunki dostarczenia przedmiotu umowy

- Umowa zostaje zawarta do dnia 31.12.2019 roku lub do czasu wyczerpania wartości umowy w zależności, która z tych przesłanek nastąpi wcześniej.

- Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć, zainstalować i uruchomić przedmiot umowy w terminie  do ……… tygodni (max. 6 tygodni – zgodnie z treścią złożonej oferty) od daty złożenia zamówienia pisemnego na nr fax / mail …………… . Dostawy realizowane będą sukcesywnie według bieżących potrzeb Zamawiającego. Termin dostawy należy ustalić z p. Agnieszką Mikulską lub p. Sylwią Komorek tel. 261 660 128 lub 261 660 462. Osobami upoważnionymi do protokolarnego odbioru przedmiotu umowy w imieniu Zamawiającego są:

- p. Agnieszka Mikulska;

- p. Sylwia Komorek

wraz z

- Kierownikiem/Ordynatorem właściwego Oddziału.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy w terminie 30 dni od wystąpienia okoliczności będących podstawą do odstąpienia, w szczególności:

- jeżeli Wykonawca wykonuje przedmiot umowy w sposób niezgodny z umową lub normami i warunkami prawem określonymi;

- jeżeli opóźnienie w dostawie sprzętu przekroczy 7 dni licząc od terminu zakreślonego w ust. 2;

- jeżeli Wykonawca nie dostarczy urządzenia zastępczego, o którym mowa w §6 ust. 9.

- w przypadku, o którym mowa  w §6 ust. 4.

- Wraz z przekazaniem sprzętu Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu wszystkie dokumenty związane z urządzeniem, w tym m. in. instrukcję obsługi 
i użytkowania w formie papierowej i elektronicznej, skróconą wersję instrukcji obsługi 
i BHP w formie zalaminowanej (jeżeli Wykonawca posiada), wykaz czynności serwisowych, które mogą być wykonywane przez użytkownika samodzielnie nieskutkujące utratą gwarancji, certyfikaty imienne dla osób przeszkolonych - należy dosłać do 14 dni od daty przeprowadzenia szkolenia, paszport techniczny, karty gwarancyjne, wykaz punktów serwisowych, kopie dokumentów wraz z tłumaczeniem w przypadku oryginału w języku obcym: Certyfikat CE (jeżeli dotyczy) oraz Deklaracja Zgodności – wystawiona przez producenta, Formularz Powiadomienia/Zgłoszenia do Prezesa Urzędu (zgodnie z art. 58 ustawy z dnia 20 maja 2010r. o wyrobach medycznych – (t.j. Dz. U. z 2019, poz. 175).

- Ryzyko przypadkowej utraty lub uszkodzenia sprzętu przechodzi na Zamawiającego z chwilą dostarczenia ich do miejsca wskazanego w Rozdziale VI SIWZ i przyjęcia go przez Zamawiającego wg ust. 2.

- Wykonawca realizuje przedmiot zamówienia własnymi siłami oraz przy pomocy podwykonawców wskazanych w ofercie. Jeżeli Wykonawca zleci wykonanie niektórych czynności innym podmiotom to ponosi on pełną odpowiedzialność za działania innych dostawców, którym powierzył wykonanie przedmiotu umowy.

- Wykonawca zobowiązuje się przeprowadzić w siedzibie Zamawiającego szkolenie personelu medycznego (osób wskazanych przez Zamawiającego) w wymiarze min. 1 godz., niezwłocznie po zainstalowaniu sprzętu, po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym. Osoba upoważnioną do kontaktu z Wykonawcą, w zakresie dotyczącym szkolenia pracowników Zamawiającego jest p. Agnieszka Mikulska, p. Sylwia Komorek tel. 261 660 128 lub 261 660 462. Zamawiający zastrzega sobie prawo wezwania Wykonawcy do przeprowadzenia dodatkowego szkolenia pracowników w późniejszym terminie jeżeli wystąpi taka konieczność w wymiarze max. 10 godzin w siedzibie Zamawiającego.

- Wykonawca zobowiązuje się przeprowadzić szkolenie techniczne dla pracowników wskazanych przez Zamawiającego w zakresie dopuszczonym przez producenta urządzeń:

- z obsługi technicznej aparatu;

- z technicznego przeglądu bezpieczeństwa;

- z procedur kalibracyjnych, testowych, pomiarowych;

- z procedur okresowych czynności konserwacyjnych.

Szkolenie personelu technicznego – min 4 osoby, w terminie ustalonym przez Zamawiającego. Szkolenia mogą odbywać się sukcesywnie - jednak nie później niż do 12 miesięcy od daty zawarcia umowy. Szkolenie musi być zakończone certyfikatem potwierdzającym uzyskanie dostępu do powyższych procedur. Zamawiający wymaga wyposażenia pracowników w kody dostępu, w tym dające dostęp do menu serwisowego, instrukcje serwisowe (z kodami błędów i wykazem części zamiennych i elementów serwisowych) itp. do powyższych procedur.

§ 5

Prawo opcji

- Wykonawcy nie przysługuje względem Zamawiającego jakiekolwiek roszczenia z tytułu niezrealizowania pełnej ilości przedmiotu zamówienia. Niezrealizowana część umowy nie będzie większa niż 50% ceny brutto pakietu. Zamówienie gwarantowane wynosi 50% ceny brutto pakietu. Jeżeli Zamawiający skorzysta z prawa opcji Wykonawca zobowiązuje się umożliwić Zamawiającemu zakup dodatkowych ilości towaru na takich samych zasadach jak dostawy objęte zamówieniem gwarantowanym.

- Zamawiający zastrzega, że część zamówienia określona jako prawo opcji jest uprawnieniem, a nie zobowiązaniem Zamawiającego. Zamawiający może nie skorzystać z opcji w przypadku braku rzeczywistych potrzeb przedmiotu umowy, bądź braku środków finansowych na ten cel.

- Skorzystanie z prawa opcji nie wymaga aneksowania przedmiotowej umowy. Pisemna forma powiadomienia Wykonawcy o skorzystaniu z prawa opcji przez Zamawiającego, jest wiążąca dla Wykonawcy w zakresie realizacji wszystkich warunków określonych w niniejszej umowie dla zakupu realizowanego w ramach opcji. W przypadku skorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji postanowienia niniejszej umowy obowiązują odpowiednio.

§ 6

Odpowiedzialność za wady przedmiotu umowy

- Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości i trwałości dostarczonego sprzętu i zapewnia, że dostarczone urządzenie będzie wolne od wad, spełniać będzie wszelkie wymagania określone przez Zamawiającego, przez właściwe przepisy i instytucje oraz będzie najwyższej jakości.

- Wykonawca udziela gwarancji na okres ……… miesięcy – min. 24 miesięcy (w umowie ostatecznej zostanie wpisany termin gwarancji zaoferowany w ofercie t.j.: 24 miesiące lub 36 miesięcy lub 48 miesięcy lub 60 miesięcy lub 72 miesięcy) prawidłowego działania sprzętu, obejmującą części zamienne i serwis, liczony od daty podpisania protokołu instalacji i przekazania/protokołu zdawczo – odbiorczego sporządzonego po zainstalowaniu (jeżeli jest konieczne) i przekazaniu do użytkowania sprzętu oraz przeszkoleniu  pracowników Zamawiającego.

- W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązany jest przeprowadzać przeglądy okresowe i konserwację urządzeń min. 1 raz w roku (lub częściej, jeżeli takie są zalecenia producenta). Przed zakończeniem okresu gwarancji Wykonawca zobowiązany jest przeprowadzić przegląd kończący okres gwarancji oraz wydać pisemne orzeczenie o stanie technicznym urządzenia.

- Po wykonaniu naprawy, przeglądu okresowego Wykonawca ma obowiązek wystawić raport serwisowy oraz dokonać wpisu w paszporcie technicznym urządzenia wraz z wyszczególnieniem części zamiennych oraz określeniem, czy sprzęt jest sprawny i nadaje się do dalszej eksploatacji. Wpis w paszporcie technicznym powinien być bezwzględnie podpisany przez podmioty posiadające autoryzację / osoby przeszkolone w tym zakresie przez producenta aparatów objętych niniejszą umową, pod rygorem odstąpienia od umowy (z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy) w terminie do 30 dni od daty wystawienia wpisu. Po wykonaniu przeglądu Wykonawca zobowiązany jest do wystawienia Certyfikatu potwierdzającego sprawność urządzeń oraz oklejenia sprzętu naklejką z datą wykonania przeglądu oraz datą jego ważności. Certyfikat powinien być bezwzględnie podpisany przez podmioty posiadające autoryzację / osoby przeszkolone w tym zakresie przez producenta aparatów objętych niniejszą umową, pod rygorem odstąpienia od umowy (z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy) w terminie do 30 dni od daty wystawienia Certyfikatu. Wykonawca ma obowiązek przedstawienia/przekazania Zamawiającemu kopii dokumentów potwierdzających umocowanie do dokonania wpisu w paszporcie technicznym i wystawienia Certyfikatu potwierdzającego sprawność urządzeń w terminie 7 dni od daty wezwania na nr tel. 261 660 468 lub 261 660 128  i nr faks 261 660 468. pod rygorem odstąpienia od umowy w terminie 30 dni po bezskutecznym upływie  wyznaczonego terminu (z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy) Wykonawca ma obowiązek pozostawienia kopii wszystkich raportów serwisowych u użytkownika oraz przesłania jego skanu na adres e-mail ssm@4wsk.pl. Certyfikat potwierdzający sprawność urządzenia winien być przesłany na adres szpitala z dopiskiem „Sekcja Sprzętu Medycznego”.

- W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązany jest przeprowadzić naprawy w pełnym zakresie przy użyciu oryginalnych podzespołów i części zamiennych zgodnie ze standardem producenta urządzenia.

- Jeżeli w przypadku ujawnienia się wady w okresie gwarancji Wykonawca dostarczy Zamawiającemu zamiast rzeczy wadliwej rzecz wolną od wad albo dokona istotnych (wartość naprawy przekracza 40% wartości rzeczy) napraw rzeczy objętej gwarancją, termin gwarancji biegnie na nowo od chwili dostarczenia rzeczy wolnej od wad lub zwrócenia rzeczy naprawionej. W innych wypadkach termin gwarancji ulega przedłużeniu o czas, w ciągu którego wskutek wady rzeczy objętej gwarancją Zamawiający nie mógł z niej korzystać.

- Wybór sposobu usunięcia wady należy do Wykonawcy, który może naprawić rzecz poprzez naprawę lub wymianę uszkodzonej części rzeczy lub wymienić całą rzecz. Termin usunięcia wady strony ustalają na max. 5 dni,  licząc od daty powiadomienia Wykonawcy przez Zamawiającego o wadzie, zgodnie z zapisami ust. 11. Naprawa lub wymiana uszkodzonej części urządzenia w okresie gwarancji następuje w całości na koszt Wykonawcy. Wykonawca zobowiązany jest również w ramach gwarancji do odbioru urządzenia z siedziby Zamawiającego, jeżeli wada powinna być usunięta w innym miejscu, niż siedziba Zamawiającego.

- W wypadku 3 (trzech) nieskutecznych napraw tego samego podzespołu sprzętu Wykonawca zobowiązany jest wymienić podzespół na nowy.

- W przypadku awarii przedłużającej się ponad 5 dni lub wymagającej naprawy w siedzibie serwisu, Wykonawca zobowiązany jest zapewnić urządzenie zastępcze na czas naprawy (o parametrach określonych  niniejszą umową lub wyższych).

- Zamawiający wskazuje osoby odpowiedzialne i uprawnione do zgłaszania wszelkich awarii sprzętu, uzgodnienia terminu przyjazdu przedstawicieli Wykonawcy w ramach serwisu i odbioru wykonanych prac:

- p. Agnieszka Mikulska tel. 261 660 128

- p. Sylwia Komorek tel 261 660 462.

- Awarie będą zgłaszane telefonicznie pod nr tel. ……………, w godzinach ……………………          i potwierdzone fax-em na nr ……………………..

- Adresy punktów serwisowych:

- ……………………………………………, tel. ……………………….;

- ……………………………………………, tel. ……………………….

- Serwis wykonywany w siedzibie Zamawiającego w godzinach 7:30-14:00 uzgadniany będzie z pracownikami Sekcji Sprzętu Medycznego Zamawiającego. Czynności wykonywane poza tymi godzinami będą indywidualnie uzgadniane z Pielęgniarką Oddziałową. Osoby upoważnione do kontaktu z Wykonawcą zostały wyszczególnione w ust. 10.

- Niniejsza umowa stanowi dokument gwarancyjny w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. 2018 poz. 1025 ze zm.) – dalej Kodeks cywilny. Warunki gwarancji przekazane wraz ze sprzętem będącym przedmiotem umowy winny zawierać co na najmniej zapisy niniejszego §.

- W sprawach nieuregulowanych umową, do gwarancji stosuje się przepisy art. 577 
i następne Kodeksu Cywilnego.

- Do odpowiedzialności wykonawcy z tytułu rękojmi w terminie udzielonej gwarancji stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.

- Skorzystanie przez Zamawiającego z uprawnień gwarancyjnych nie wyłącza prawa Zamawiającego do korzystania z uprawnień gwarancyjnych względem Wykonawcy w terminie gwarancji udzielonej przez producenta urządzenia jeżeli jest ona dłuższa.

- Wykonawca gwarantuje Zamawiającemu pełen zakres odpłatnej obsługi pogwarancyjnej w Polsce przez serwis firmy producenta w okresie co najmniej 10 lat od daty dostawy oraz zgodnie z art. 90 ust. 4 ustawy o wyrobach medycznych, załączy do wyrobu wykaz podmiotów upoważnionych przez wytwórcę lub autoryzowanego przedstawiciela do wykonywania fachowej instalacji, okresowej konserwacji, okresowej lub doraźnej obsługi serwisowej, aktualizacji oprogramowania, okresowych lub doraźnych przeglądów, regulacji, kalibracji, wzorcowań, sprawdzeń lub kontroli bezpieczeństwa - które zgodnie z instrukcją używania wyrobu nie mogą być wykonane przez użytkownika.

§ 7

### Kary umowne

- W razie nie wykonania lub nienależytego wykonania umowy Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu karę:

- w wysokości ……… % (min. 0,5% - max 3% – zgodnie z ofertą wykonawcy) gwarantowanej ceny brutto pakietu w przypadku opóźnienia w wykonaniu dostawy,  z przyczyn leżących po stronnie Wykonawcy, za każdy dzień opóźnienia licząc od daty upływu terminu realizacji umowy określonego w §4 ust. 2 do dnia ostatecznego przyjęcia bez zastrzeżeń przez Zamawiającego zamawianego sprzętu medycznego;

- w wysokości 0,15 % gwarantowanej ceny brutto pakietu w przypadku opóźnienia w usunięciu wady (awarii) w okresie gwarancji lub rękojmi z przyczyn leżących po stronnie Wykonawcy, za każdy dzień opóźnienia;

- w wysokości 0,5 % gwarantowanej ceny brutto pakietu w przypadku niewykonania planowanego przeglądu okresowego za każdy dzień opóźnienia, z przyczyn leżących po stronnie Wykonawcy, licząc od daty planowanego terminu przeglądu do dnia jego wykonania (pierwszy przegląd: max. 12 miesięcy od daty instalacji);

- w wysokości 5% gwarantowanej ceny brutto pakietu, od którego realizacji odstąpiono w całości lub w części z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

- maksymalna wysokość kar umownych za opóźnienia nie może przekroczyć dwukrotności kary za odstąpienie od umowy.

- W przypadku naliczania kar umownych Zamawiający pomniejszy płatność za faktury o naliczone kary za odstąpienie od umowy.

- Zamawiający może dochodzić odszkodowania przewyższającego kary umowne na zasadach ogólnych k.c

§ 8

Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego przenosić wierzytelności wynikających z umowy niniejszej na osoby trzecie, ani rozporządzać nimi w jakiejkolwiek prawem przewidzianej formie. W szczególności wierzytelność nie może być przedmiotem zabezpieczenia zobowiązań Wykonawcy (np. z tytułu umowy kredytu, pożyczki). Wykonawca nie może również zawrzeć umowy z osobą trzecią o podstawienie w prawa wierzyciela (art. 518 Kodeksu cywilnego) umowy poręczenia, przekazu. Art. 54 ust. 5, 6 i 7 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z2018.2190) ma zastosowanie.

§ 9

Zmiana umowy

- Zmiana umowy może nastąpić za zgodą obu stron w przypadkach ściśle określonych 
w SIWZ w formie aneksu.

- W przypadku niewykorzystania wartości umowy Zamawiający dopuszcza w formie aneksu wydłużenie terminu obowiązywania umowy nie więcej jednak niż o 12 miesięcy od daty jej zakończenia.

- Wszelkie zmiany umowy wymagają dla swojej ważności formy pisemnej.

§ 10

Postępowanie polubowne

- Wszelkie spory strony zobowiązują się załatwić w pierwszej kolejności polubownie.

- Do rozstrzygania sporów Sądowych strony ustalają właściwość Sądu siedziby Zamawiającego.

§ 11

Oferta cenowa i zestawienie wymaganych parametrów technicznych

( stanowiące w SIWZ załącznik nr 2 )

§ 12

Pozostałe postanowienia

- Niniejsza umowa podlega wyłącznie prawu polskiemu. Strony zgodnie wyłączają stosowanie Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów. W sprawach nie unormowanych umową oraz do wykładni jej postanowień zastosowanie mają przepisy Pzp, K.c. oraz innych obowiązujących aktów prawnych.

- Integralną częścią umowy jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia oraz oferta sporządzona i złożona w postępowaniu przetargowym, przy czym oferta i SIWZ, jako sporządzone w jednym egzemplarzu, nie stanowią załącznika i znajdują się u Zamawiającego wraz z całą dokumentacją postępowania, którego wynikiem jest niniejsza umowa.

- Zamawiający powierzy Wykonawcy dane osobowe. Dane osobowe będą  wykorzystywane  i przetwarzane na potrzeby umowy, chyba że przepisy resortowe stanowią inaczej.

- Wykonawca gwarantuje wdrożenie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, aby przetwarzanie spełniało wymogi i chroniło prawa osób, których dane dotyczą, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych, zwane dalej RODO.

- Wykonawca składając ofertę, przyjmuje do wiadomości, iż jego dane osobowe będą wykorzystywane i przetwarzane na potrzeby realizacji umowy, chyba że przepisy resortowe stanowią inaczej.

- Zamawiający informuje, że:

- odbiorcami danych osobowych Wykonawcy będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 PZP;

- Dane osobowe Wykonawcy będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 PZP, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;

- W odniesieniu do danych osobowych Wykonawcy decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

- Wykonawca posiada: na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do własnych danych osobowych na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania swoich  danych osobowych; na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;  prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy Wykonawca uzna, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących Wykonawcy  narusza przepisy RODO.

- Wykonawcy nie przysługuje: w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; prawo do przenoszenia danych osobowych, o których mowa w art. 20 RODO; na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawa  prawna przetwarzania danych osobowych Wykonawcy jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO

7. Wykonawca realizował będzie umowę przez swoich pracowników zgłaszanych Zamawiającemu zgodnie z zatwierdzoną  „ Listą Pracowników Wykonawcy” Załącznik B do umowy

§ 13

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

Wykonawca:					      Zamawiający:

W przypadku wyboru mojej oferty w postępowania w trybie przetargu nieograniczonego nr 4WSzKzP.SZP.2612.53.2019 zobowiązuję się podpisać z Zamawiającym umowę wg powyższego wzoru.

…………….…dnia……………                                                  ………...............................................................................

podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawny lub

posiadających pełnomocnictwo

Załącznik nr 3a do SIWZ (dot. pakietów 3 i 4)

Umowa nr ……./4WSzKzP.SZP.2612.53.2019

kupna – sprzedaży

Zawarta w dniu ………………2019 r. we Wrocławiu pomiędzy:

4 Wojskowym Szpitalem Klinicznym z Polikliniką Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej, z siedzibą 50-981 Wrocław, ul. Weigla 5, Regon 930090240, NIP PL899-22-28-956, zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia – Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy, nr KRS: 0000016478, reprezentowanym przez:

Komendanta – płk dr n.med. Wojciecha TAŃSKIEGO

zwanym w treści umowy ZAMAWIAJĄCYM

a   ........................, z siedzibą ............................................., Regon ……………., NIP………………

reprezentowanym przez:   ………………………………

zwanym dalej WYKONAWCĄ.

Niniejsza umowa jest następstwem przeprowadzonego postępowania w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018r., poz. 1986 z późn. zm.) - dalej ustawa Prawo zamówień publicznych, o wartości poniżej 144 000 EURO. Umowę będzie uznawało się za zawartą w dacie wymienionej we wstępie umowy.

§ 1

Przedmiot  dostawy

Zamawiający zamawia a Wykonawca przyjmuje do realizacji sprzedaż, dostawę 
i montaż  w miejscu wskazanym przez Zamawiającego sprzętu medycznego:

Pakiet nr ……… Nazwa…………………………………., typ ……….., rok produkcji ….., producent ….., kraj ……………..;  o parametrach wyszczególnionych w § 10 niniejszej umowy, zwanego dalej przedmiotem umowy lub sprzętem.

§ 2

Wartość dostawy

- Zamawiający za dostarczony, zamontowany i odebrany przedmiot umowy zapłaci Wykonawcy cenę obliczoną zgodnie z cennikiem podanym w § 10 niniejszej umowy.

- Wartość umowy netto: ……………… zł (słownie: ……………………złotych, …/100).

- Cena brutto (wartość netto powiększona o podatek VAT naliczony zgodnie z  obowiązującymi przepisami) ………..… zł (słownie: ………………złotych, …/100).

- Cena, o której mowa w ust. 3, obejmuje koszt przedmiotu umowy oraz wszelkie koszty związane z wykonaniem zamówienia w tym w szczególności koszty przewozu, montażu w siedzibie Zamawiającego (jeżeli jest konieczny), koszt gwarancji w tym przeglądów okresowych w okresie gwarancji z częstotliwością zalecaną przez producenta jednak nie mniejszą jak przewidziana w § 5 ust. 3 umowy oraz przeszkolenia personelu medycznego (osób wskazanych przez Zamawiającego).

- Urzędowa zmiana stawek podatku VAT obowiązuje z mocy prawa.

§ 3

Warunki płatności

- Zapłata za dostarczony przedmiot umowy nastąpi na podstawie wystawionej przez Wykonawcę faktury. Podstawą do wystawienia faktury będzie protokół instalacji i przekazania /protokół zdawczo – odbiorczy ( Załącznik nr A do SIWZ), który zostanie podpisany po montażu (jeżeli jest konieczny) i uruchomieniu sprzętu, oklejeniu sprzętu naklejką informacyjną o dacie planowanego pierwszego przeglądu okresowego oraz przeszkoleniu personelu Zamawiającego w zakresie obsługi i konserwacji sprzętu medycznego.

- Strony ustalają, że płatność za fakturę za dostarczony przedmiot umowy nastąpi w terminie 3 dni roboczych od dnia wpływu na konto Zamawiającego środków przekazanych przez Departament Budżetowy Ministerstwa Obrony Narodowej, jednak nie później niż w terminie 60 dni od daty doręczenia faktury.

- Od należności nieuiszczonych w terminie ustalonym przez strony, Wykonawca może na podstawie art. 8 ustawy z dnia 8 marca 2013r. o terminach zapłaty w transakcjach handlowych (Dz.U.2019.118 t.j.), naliczać odsetki ustawowe za opóźnienie w transakcjach handlowych – odsetki w wysokości równej sumie stopy referencyjnej Narodowego Banku Polskiego i ośmiu punktów procentowych.

- Za datę zapłaty strony uznają dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

§ 4

Termin i warunki dostarczenia przedmiotu umowy

- Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć, zainstalować i uruchomić przedmiot umowy w terminie  do ……… tygodni (max. 6 tygodni – zgodnie z treścią złożonej oferty) od daty zawarcia umowy. Termin dostawy należy ustalić z p. Agnieszką Mikulską lub p. Sylwią Komorek tel. 261 660 128 lub 261 660 462. Osobami upoważnionymi do protokolarnego odbioru przedmiotu umowy w imieniu Zamawiającego są:

- p. Agnieszka Mikulska;

- p. Sylwia Komorek

wraz z

- Kierownikiem/Ordynatorem właściwego Oddziału.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy w terminie 30 dni od wystąpienia okoliczności będących podstawą do odstąpienia, w szczególności:

- jeżeli Wykonawca wykonuje przedmiot umowy w sposób niezgodny z umową lub normami i warunkami prawem określonymi;

- jeżeli  opóźnienie w dostawie sprzętu przekroczy 7 dni licząc od terminu zakreślonego w ust. 1;

- jeżeli Wykonawca nie dostarczy urządzenia zastępczego, o którym mowa w §5 ust. 9.

- w przypadku, o którym mowa  w §5 ust.4.

- Wraz z przekazaniem sprzętu Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu wszystkie dokumenty związane z urządzeniem, w tym m. in. instrukcję obsługi 
i użytkowania w formie papierowej i elektronicznej, skróconą wersję instrukcji obsługi 
i BHP w formie zalaminowanej (jeżeli Wykonawca posiada), wykaz czynności serwisowych, które mogą być wykonywane przez użytkownika samodzielnie nieskutkujące utratą gwarancji, certyfikaty imienne dla osób przeszkolonych- należy dosłać do 14 dni od daty przeprowadzenia szkolenia, paszport techniczny, karty gwarancyjne, wykaz punktów serwisowych, kopie dokumentów wraz z tłumaczeniem w przypadku oryginału w języku obcym: Certyfikat CE (jeżeli dotyczy) oraz Deklaracja Zgodności – wystawiona przez producenta, Formularz Powiadomienia/Zgłoszenia do Prezesa Urzędu (zgodnie z art. 58 ustawy z dnia 20 maja 2010r. o wyrobach medycznych – (t.j. Dz. U. z 2019, poz. 175).

- Ryzyko przypadkowej utraty lub uszkodzenia sprzętu przechodzi na Zamawiającego z chwilą dostarczenia ich do miejsca wskazanego w Rozdziale VI SIWZ i przyjęcia go przez Zamawiającego wg ust. 1.

- Wykonawca realizuje przedmiot zamówienia własnymi siłami oraz przy pomocy podwykonawców wskazanych w ofercie. Jeżeli Wykonawca zleci wykonanie niektórych czynności innym podmiotom to ponosi on pełną odpowiedzialność za działania innych dostawców, którym powierzył wykonanie przedmiotu umowy.

- Wykonawca zobowiązuje się przeprowadzić w siedzibie Zamawiającego szkolenie personelu medycznego (osób wskazanych przez Zamawiającego) w wymiarze min. 1 godz., niezwłocznie po zainstalowaniu sprzętu, po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym. Osoba upoważnioną do kontaktu z Wykonawcą, w zakresie dotyczącym szkolenia pracowników Zamawiającego jest p. Agnieszka Mikulska, p. Sylwia Komorek tel. 261 660 128 lub 261 660 462. Zamawiający zastrzega sobie prawo wezwania Wykonawcy do przeprowadzenia dodatkowego szkolenia pracowników w późniejszym terminie jeżeli wystąpi taka konieczność w wymiarze max. 10 godzin w siedzibie Zamawiającego.

- Wykonawca zobowiązuje się przeprowadzić szkolenie techniczne dla pracowników wskazanych przez Zamawiającego w zakresie dopuszczonym przez producenta urządzeń:

- z obsługi technicznej aparatu;

- z technicznego przeglądu bezpieczeństwa;

- z procedur kalibracyjnych, testowych, pomiarowych;

- z procedur okresowych czynności konserwacyjnych.

Szkolenie personelu technicznego – min. 4 osoby, w terminie ustalonym przez Zamawiającego. Szkolenia mogą odbywać się sukcesywnie - jednak nie później niż do 12 miesięcy od daty zawarcia umowy. Szkolenie musi być zakończone certyfikatem potwierdzającym uzyskanie dostępu do powyższych procedur. Zamawiający wymaga wyposażenia pracowników w kody dostępu, w tym dające dostęp do menu serwisowego, instrukcje serwisowe (z kodami błędów i wykazem części zamiennych i elementów serwisowych) itp. do powyższych procedur.

§ 5

Odpowiedzialność za wady przedmiotu umowy

- Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości i trwałości dostarczonego sprzętu i zapewnia, że dostarczone urządzenie będzie wolne od wad, spełniać będzie wszelkie wymagania określone przez Zamawiającego, przez właściwe przepisy i instytucje oraz będzie najwyższej jakości.

- Wykonawca udziela gwarancji na okres ………… miesięcy – min. 24 miesięcy (w umowie ostatecznej zostanie wpisany termin gwarancji zaoferowany w ofercie t.j.: 24 miesiące lub 36 miesięcy lub 48 miesięcy lub 60 miesięcy lub 72 miesięcy) prawidłowego działania sprzętu, obejmującą części zamienne i serwis, liczony od daty podpisania protokołu instalacji i przekazania/protokołu zdawczo – odbiorczego sporządzonego po zainstalowaniu (jeżeli jest konieczne) i przekazaniu do użytkowania sprzętu oraz przeszkoleniu  pracowników Zamawiającego.

- W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązany jest przeprowadzać przeglądy okresowe i konserwację urządzeń min. 1 raz w roku  (lub częściej, jeżeli takie są zalecenia producenta). Przed zakończeniem okresu gwarancji Wykonawca zobowiązany jest przeprowadzić przegląd kończący okres gwarancji oraz wydać pisemne orzeczenie o stanie technicznym urządzenia.

- Po wykonaniu naprawy, przeglądu okresowego Wykonawca ma obowiązek wystawić raport serwisowy oraz dokonać wpisu w paszporcie technicznym urządzenia wraz z wyszczególnieniem części zamiennych oraz określeniem, czy sprzęt jest sprawny i nadaje się do dalszej eksploatacji. Wpis w paszporcie technicznym powinien być bezwzględnie podpisany przez podmioty posiadające autoryzację / osoby przeszkolone w tym zakresie przez producenta aparatów objętych niniejszą umową, pod rygorem odstąpienia od umowy (z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy) w terminie do 30 dni od daty wystawienia wpisu. Po wykonaniu przeglądu Wykonawca zobowiązany jest do wystawienia Certyfikatu potwierdzającego sprawność urządzeń oraz oklejenia sprzętu naklejką z datą wykonania przeglądu oraz datą jego ważności. Certyfikat powinien być bezwzględnie podpisany przez podmioty posiadające autoryzację / osoby przeszkolone w tym zakresie przez producenta aparatów objętych niniejszą umową, pod rygorem odstąpienia od umowy (z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy) w terminie do 30 dni od daty wystawienia Certyfikatu. Wykonawca ma obowiązek przedstawienia/przekazania Zamawiającemu kopii dokumentów potwierdzających umocowanie do dokonania wpisu w paszporcie technicznym i wystawienia Certyfikatu potwierdzającego sprawność urządzeń w terminie 7 dni od daty wezwania na nr tel. 261 660 468 lub 261 660 128  i nr faks 261 660 468. pod rygorem odstąpienia od umowy w terminie 30 dni po bezskutecznym upływie  wyznaczonego terminu (z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy) Wykonawca ma obowiązek pozostawienia kopii wszystkich raportów serwisowych u użytkownika oraz przesłania jego skanu na adres e-mail ssm@4wsk.pl. Certyfikat potwierdzający sprawność urządzenia winien być przesłany na adres szpitala z dopiskiem „Sekcja Sprzętu Medycznego”.

- W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązany jest przeprowadzić naprawy w pełnym zakresie przy użyciu oryginalnych podzespołów i części zamiennych zgodnie ze standardem producenta urządzenia.

- Jeżeli w przypadku ujawnienia się wady w okresie gwarancji Wykonawca dostarczy Zamawiającemu zamiast rzeczy wadliwej rzecz wolną od wad albo dokona istotnych (wartość naprawy przekracza 40% wartości rzeczy) napraw rzeczy objętej gwarancją, termin gwarancji biegnie na nowo od chwili dostarczenia rzeczy wolnej od wad lub zwrócenia rzeczy naprawionej. W innych wypadkach termin gwarancji ulega przedłużeniu o czas, w ciągu którego wskutek wady rzeczy objętej gwarancją Zamawiający nie mógł z niej korzystać.

- Wybór sposobu usunięcia wady należy do Wykonawcy, który może naprawić rzecz poprzez naprawę lub wymianę uszkodzonej części rzeczy lub wymienić całą rzecz. Termin usunięcia wady strony ustalają na max. 5 dni,  licząc od daty powiadomienia Wykonawcy przez Zamawiającego o wadzie, zgodnie z zapisami ust. 11. Naprawa lub wymiana uszkodzonej części urządzenia w okresie gwarancji następuje w całości na koszt Wykonawcy. Wykonawca zobowiązany jest również w ramach gwarancji do odbioru urządzenia z siedziby Zamawiającego, jeżeli wada powinna być usunięta w innym miejscu, niż siedziba Zamawiającego.

- W wypadku 3 (trzech) nieskutecznych napraw tego samego podzespołu sprzętu Wykonawca zobowiązany jest wymienić podzespół na nowy.

- W przypadku awarii przedłużającej się ponad 5 dni lub wymagającej naprawy w siedzibie serwisu, Wykonawca zobowiązany jest zapewnić urządzenie zastępcze na czas naprawy (o parametrach określonych  niniejszą umową lub wyższych).

- Zamawiający wskazuje osoby odpowiedzialne i uprawnione do zgłaszania wszelkich awarii sprzętu, uzgodnienia terminu przyjazdu przedstawicieli Wykonawcy w ramach serwisu i odbioru wykonanych prac:

- p. Agnieszka Mikulska tel. 261 660 128

- p. Sylwia Komorek tel. 261 660 462.

- Awarie będą zgłaszane telefonicznie pod nr tel. ……………, w godzinach ……………… i potwierdzone fax-em na nr ……………………..

- Adresy punktów serwisowych:

- ……………………………………………, tel. ……………………….;

- ……………………………………………, tel. ……………………….

- Serwis wykonywany w siedzibie Zamawiającego w godzinach 7:30-14:00 uzgadniany będzie z pracownikami Sekcji Sprzętu Medycznego Zamawiającego. Czynności wykonywane poza tymi godzinami będą indywidualnie uzgadniane z Pielęgniarką Oddziałową. Osoby upoważnione do kontaktu z Wykonawcą zostały wyszczególnione w ust. 10.

- Niniejsza umowa stanowi dokument gwarancyjny w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. 2018 poz. 1025 ze zm.) – dalej Kodeks cywilny. Warunki gwarancji przekazane wraz ze sprzętem będącym przedmiotem umowy winny zawierać co na najmniej zapisy niniejszego §.

- W sprawach nieuregulowanych umową, do gwarancji stosuje się przepisy art. 577 
i następne Kodeksu Cywilnego.

- Do odpowiedzialności wykonawcy z tytułu rękojmi w terminie udzielonej gwarancji stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.

- Skorzystanie przez Zamawiającego z uprawnień gwarancyjnych nie wyłącza prawa Zamawiającego do korzystania z uprawnień gwarancyjnych względem Wykonawcy w terminie gwarancji udzielonej przez producenta urządzenia jeżeli jest ona dłuższa.

- Wykonawca gwarantuje Zamawiającemu pełen zakres odpłatnej obsługi pogwarancyjnej w Polsce przez serwis firmy producenta w okresie co najmniej 10 lat od daty dostawy oraz zgodnie z art. 90 ust. 4 ustawy o wyrobach medycznych, załączy do wyrobu wykaz podmiotów upoważnionych przez wytwórcę lub autoryzowanego przedstawiciela do wykonywania fachowej instalacji, okresowej konserwacji, okresowej lub doraźnej obsługi serwisowej, aktualizacji oprogramowania, okresowych lub doraźnych przeglądów, regulacji, kalibracji, wzorcowań, sprawdzeń lub kontroli bezpieczeństwa - które zgodnie z instrukcją używania wyrobu nie mogą być wykonane przez użytkownika.

§ 6

### Kary umowne

- W razie nie wykonania lub nienależytego wykonania umowy Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu karę:

- w wysokości ……… % (min. 0,5% - max 3% – zgodnie z ofertą wykonawcy) ceny brutto pakietu w przypadku opóźnienia w wykonaniu dostawy,  z przyczyn leżących po stronnie Wykonawcy, za każdy dzień opóźnienia licząc od daty upływu terminu realizacji umowy określonego w § 4 ust. 2 do dnia ostatecznego przyjęcia bez zastrzeżeń przez Zamawiającego zamawianego sprzętu medycznego;

- w wysokości 0,15 % ceny brutto pakietu w przypadku opóźnienia w usunięciu wady (awarii) w okresie gwarancji lub rękojmi z przyczyn leżących po stronnie Wykonawcy, za każdy dzień opóźnienia;

- w wysokości 0,5 % ceny brutto pakietu w przypadku niewykonania planowanego przeglądu okresowego za każdy dzień opóźnienia , z przyczyn leżących po stronnie Wykonawcy ,  licząc od daty planowanego terminu przeglądu do dnia jego wykonania (pierwszy przegląd: max. 12 miesięcy od daty instalacji);

- w wysokości 5% ceny brutto pakietu, od którego realizacji odstąpiono w całości lub w części  z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

- maksymalna wysokość kar umownych za opóźnienia nie może przekroczyć dwukrotności kary za odstąpienie od umowy.

- W przypadku naliczania kar umownych Zamawiający pomniejszy płatność za faktury o naliczone kary za odstąpienie od umowy.

- Zamawiający może dochodzić odszkodowania przewyższającego kary umowne na zasadach ogólnych k.c.

§ 7

Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego przenosić wierzytelności wynikających z umowy niniejszej na osoby trzecie, ani rozporządzać nimi w jakiejkolwiek prawem przewidzianej formie. W szczególności wierzytelność nie może być przedmiotem zabezpieczenia zobowiązań Wykonawcy (np. z tytułu umowy kredytu, pożyczki). Wykonawca nie może również zawrzeć umowy z osobą trzecią o podstawienie w prawa wierzyciela (art. 518 Kodeksu cywilnego) umowy poręczenia, przekazu. Art. 54 ust. 5, 6 i 7 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z2018.2190) ma zastosowanie.

§ 8

Zmiana umowy

- Zmiana umowy może nastąpić za zgodą obu stron w przypadkach ściśle określonych 
w SIWZ w formie aneksu.

- Wszelkie zmiany umowy wymagają dla swojej ważności formy pisemnej.

§ 9

Postępowanie polubowne

- Wszelkie spory strony zobowiązują się załatwić w pierwszej kolejności polubownie.

- Do rozstrzygania sporów Sądowych strony ustalają właściwość Sądu siedziby Zamawiającego.

§ 10

Oferta cenowa i zestawienie wymaganych parametrów technicznych

( stanowiące w SIWZ załącznik nr 2 i 2a )

§ 11

Pozostałe postanowienia

- Niniejsza umowa podlega wyłącznie prawu polskiemu. Strony zgodnie wyłączają stosowanie Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów. W sprawach nie unormowanych umową oraz do wykładni jej postanowień zastosowanie mają przepisy Pzp, K.c. oraz innych obowiązujących aktów prawnych.

- Integralną częścią umowy jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia oraz oferta sporządzona i złożona w postępowaniu przetargowym, przy czym oferta i SIWZ, jako sporządzone w jednym egzemplarzu, nie stanowią załącznika i znajdują się u Zamawiającego wraz z całą dokumentacją postępowania, którego wynikiem jest niniejsza umowa.

- Zamawiający powierzy Wykonawcy dane osobowe. Dane osobowe będą  wykorzystywane  i przetwarzane na potrzeby umowy, chyba że przepisy resortowe stanowią inaczej.

- Wykonawca gwarantuje wdrożenie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, aby przetwarzanie spełniało wymogi i chroniło prawa osób, których dane dotyczą, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych, zwane dalej RODO.

- Wykonawca składając ofertę, przyjmuje do wiadomości, iż jego dane osobowe będą wykorzystywane i przetwarzane na potrzeby realizacji umowy, chyba że przepisy resortowe stanowią inaczej.

- Zamawiający informuje, że:

- odbiorcami danych osobowych Wykonawcy będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 PZP;

- Dane osobowe Wykonawcy będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 PZP, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;

- W odniesieniu do danych osobowych Wykonawcy decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

- Wykonawca posiada: na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do własnych danych osobowych na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania swoich  danych osobowych; na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;  prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy Wykonawca uzna, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących Wykonawcy  narusza przepisy RODO.

- Wykonawcy nie przysługuje: w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; prawo do przenoszenia danych osobowych, o których mowa w art. 20 RODO; na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawa  prawna przetwarzania danych osobowych Wykonawcy jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO

7. Wykonawca realizował będzie umowę przez swoich pracowników zgłaszanych Zamawiającemu zgodnie z zatwierdzoną  „ Listą Pracowników Wykonawcy” Załącznik B do umowy

§ 12

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

Wykonawca:					      Zamawiający:

W przypadku wyboru mojej oferty w postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego nr 4WSzKzP.SZP.2612.53.2019 zobowiązuję się podpisać z Zamawiającym umowę wg powyższego wzoru.

…………….…dnia……………                                                  ………...............................................................................

podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawny lub

posiadających pełnomocnictwo

Załącznik A do umowy

(wzór)

PROTOKÓŁ ZDAWCZO – ODBIORCZY (wzór)

do umowy nr …………… z dnia ………………

Miejscowość: Wrocław				data odbioru	.....................................

- Zamawiający:

4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

ul. Weigla 5

50-981 Wrocław

w imieniu którego odbioru dokonują:

……………………………………………

imię i nazwisko

……………………………………………

imię i nazwisko

Wykonawca:

………………………………………………………………

………………………………………………………………

………………………………………………………………

w imieniu którego sprzęt przekazuje:

……………………………………………                      …………………………………...

imię i nazwisko							stanowisko

- Przedmiot protokołu……………………………………………………………………

typ ……………………, rok produkcji …………, producent ……………:

| NAZWA | TYP | ILOŚĆ SZTUK | Numer seryjny | Kod SSM |
| --- | --- | --- | --- | --- |

- Odbiorca potwierdza otrzymanie wraz z dostarczonym sprzętem medycznym :

- instrukcji obsługi i użytkowania w języku polskim w formie papierowej i elektronicznej wykazu autoryzowanych punktów serwisowych,

- Kopii Certyfikatu CE wydanego przez jednostkę notyfikowaną (jeżeli dotyczy) wraz z tłumaczeniem w przypadku oryginału w jęz. obcym,

- Kopii Deklaracji Zgodności wystawioną przez producenta wraz z tłumaczeniem w przypadku oryginału w jęz. obcym,

- wykaz czynności serwisowych, które mogą być wykonywane przez użytkownika samodzielnie nieskutkujące utratą gwarancji,

- karty gwarancyjnej,

- paszportu technicznego,

- Szkolenie personelu medycznego w zakresie obsługi, konserwacji, mycia i dezynfekcji przedmiotu przekazania przeprowadzono w dniach:
…………………… w godz. ……………
…………………… w godz. ……………

- W szkoleniu tym wzięły udział następujące osoby:

- …………………………………………………………………

- …………………………………………………………………

- …………………………………………………………………

- …………………………………………………………………

- …………………………………………………………………

- …………………………………………………………………

- …………………………………………………………………

- …………………………………………………………………

- …………………………………………………………………

- …………………………………………………………………

Certyfikaty szkolenia zostaną dosłane do 14 dni od daty podpisania protokołu.

- Niniejszym zgodnie stwierdzamy, ze sprzęt wymieniony w pkt. 2 niniejszego protokołu zostaje przyjęty do eksploatacji bez zastrzeżeń.

Wykonawca:			        Zamawiający:

…………..…dnia……………                                    ..................................................................

podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym

lub posiadających pełnomocnictwo

Załącznik B do umowy (wzór)

Lista pracowników Wykonawcy

uprawnionych do realizacji zadań wynikających z umowy Nr ……………………, spełniających wymogi niniejszej umowy.

| Lp. | Imię i nazwisko | Nr telefonu | Adres e-mail |
| --- | --- | --- | --- |

……………….…dnia……………                                              ………...............................................................................

(podpis i  pieczęć osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawny lub

posiadających pełnomocnictwo)

Załącznik nr 4 do SIWZ

.....................................................																				............... dn. ....................

(pieczęć adresowa firmy Wykonawcy)

Oświadczenie Wykonawcy

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na  Dostawę sprzętu medycznego według 4 pakietów,  znak sprawy 4WSzKzP.SZP.2612.53.2019, prowadzonego przez 4. Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SPZOZ we Wrocławiu , ul. R. Weigla 5, 50-981 Wrocław, oświadczam co następuje::

Oświadczamy, że należymy / nie należymy do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2018 r., poz. 1986 ze zm.)

W przypadku przynależności do grupy kapitałowej o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 PZP, wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu.

……………….…dnia……………              		..........................................................................

(podpis i  pieczęć osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawny lub

posiadających pełnomocnictwo)

Załącznik nr 5 do SIWZ

..........................................................                                            		……........ dn. ....................

(pieczęć adresowa firmy Wykonawcy)

Oświadczenie wykonawcy

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa PZP),

DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na  Dostawę sprzętu medycznego według 4 pakietów,  znak sprawy 4WSzKzP.SZP.2612.53.2019, prowadzonego przez 4. Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP ZOZ we Wrocławiu , ul. R. Weigla 5, 50-981 Wrocław, oświadczam co następuje:

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY:

- Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust 1 pkt 12-23 ustawy PZP.

- Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy PZP.

……………….…dnia……………                        ..................................................................

(podpis i  pieczęć osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawny lub

posiadających pełnomocnictwo)

OŚWIADCZENIE – (jeżeli dotyczy)

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. …………. ustawy PZP (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 lub art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy PZP). Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy PZP podjąłem następujące środki naprawcze:

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………..…………………...........………………………………………………………………………………………………

……………….…dnia……………                           	            .............................................................

(podpis i  pieczęć osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawny lub

posiadających pełnomocnictwo)

OŚWIADCZENIE

Oświadczam, że w państwie, w którym mam siedzibę ……………(podać państwo) odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru. Wskazuję stronę internetową (ogólnodostępną i bezpłatną) ………………..…., z której można pobrać odpis z jednego z rejestrów zawodowych lub handlowych prowadzonych w państwie członkowskim Unii Europejskiej, określonych w załączniku XI do dyrektywy 2014/24/UE, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 PZP oraz w celu potwierdzenia posiadania kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej (jeżeli Zamawiający ich wymagał w Ogłoszeniu o zamówieniu i/lub w SIWZ).

W przypadku braku możliwości pobrania dokumentu ze strony internetowej wskazanej przez wykonawcę, należy dostarczyć na wezwanie Zamawiającego, w terminie 5 dni od daty wezwania (dotyczy Wykonawcy, którego ofertę oceniono za najkorzystniejszą);

……………….…dnia……………                              	..........................................................................

(podpis i  pieczęć osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawny lub

posiadających pełnomocnictwo)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA – (jeżeli dotyczy):

Oświadczam, że w stosunku do następującego/ych podmiotu/tów, na którego/ych zasoby powołuję się w niniejszym postępowaniu, tj.: ……………………………………..…………………………………………………..…… (podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia.

……………….…dnia……………          										                             ………...............................................................................

(podpis i  pieczęć osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawny lub

posiadających pełnomocnictwo)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne 
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

……………….…dnia……………                                     ……............................................................

(podpis i  pieczęć osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawny lub

posiadających pełnomocnictwo)

Załącznik nr 6 do SIWZ

..............................................                                                                  ................ dn. ..........

(nazwa i adres Wykonawcy)

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na  Dostawę sprzętu medycznego według 4 pakietów,  znak sprawy 4WSzKzP.SZP.2612.53.2019, prowadzonego przez 4. Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP ZOZ we Wrocławiu , ul. R. Weigla 5, 50-981 Wrocław, oświadczam co następuje:

ZAMAWIAJĄCY:

4. Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką –

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej we Wrocławiu

50-981 Wrocław, ul. R. Weigla 5

PODMIOT UDOSTĘPNIAJĄCY SWOJE ZASOBY (Inny Podmiot):

| L.p. | Nazwa Podmiotu | Adres(y) Podmiotu |
| --- | --- | --- |

Działając na podstawie art. 22a ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.) zwanej dalej „PZP” oraz § 9 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dn. 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenia zamówienia (Dz. U. z 2016 r., poz. 1126) oświadczam, że:

- Zobowiązuję/zobowiązujemy się do udostępnienia Wykonawcy (nazwa i adres Wykonawcy):……………………………………………………………………………następujących zasobów: ………………………………………………………………..

(wskazać odpowiedni zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego Podmiotu: zdolności techniczne lub zawodowe – należy wyszczególnić

- Oddanie do dyspozycji zasobów wskazanych w pkt 1 powyżej polegało będzie na: ………………………………………………………………………………………

(wskazać sposób wykorzystania zasobów innego Podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego)

- Zakres i okres mojego/naszego udziału przy wykonywaniu zamówienia publicznego jest następujący:………………………………………………………………………………………………………………………..………

(wskazać zakres i okres udziału innego Podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego)

- Charakter stosunku, jaki będzie mnie/nas łączył z Wykonawcą to:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

(należy opisać charakter stosunku, jaki będzie łączył Wykonawcę z innym Podmiotem)

- Oświadczam/oświadczamy, że w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, na których polega Wykonawca, zrealizuję/zrealizujemy roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą – jeżeli dotyczy.

- Przyjmuję/przyjmujemy do wiadomości, że zgodnie z PZP odpowiadam/odpowiadamy solidarnie z Wykonawcą za szkodę poniesioną przez Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia ww. zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponoszę/ponosimy winy.

……………….…dnia……………     	……….................................................................

(podpis i  pieczęć osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawny lub

posiadających pełnomocnictwo)

# Footnotes

proszę wpisać numer pakietu i wypełnić odpowiednio w odniesieniu do pakietów, na które składają Państwo ofertę

rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

w przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).

niepotrzebne skreślić

niepotrzebne skreślić

niepotrzebne skreślić

niewłaściwe skreślić