Załącznik nr 2

ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

# TOMOGRAFU  KOMPUTEROWEGO WIELOWARSTWOWEGO Z WYPOSAŻENIEM

Nazwa oferenta: 	    ………………….....................................................................................................................…….

Nazwa urządzenia i typ :	     ………………………......................................................................................................................

Producent/ Kraj :	………………………………………………

Rok produkcji :	sprzęt fabrycznie nowy / nie wcześniej niż 2009

| L.P. | PARAMETRY URZĄDZENIA | Parametr wymagany | Wartość oferowana | Ocena |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| WYMAGANIA OGÓLNE |
|  | Tomograf komputerowy umożliwiający akwizycję min 64 warstw w czasie jednego pełnego obrotu układu lampa detektor | TAK |  |  |
|  | Średnica okola [cm] | ≥70 |  | 0 – 50 pkt Wartość najmniejsza - 0 pkt Wartość największa – 50 pkt Pozostałe proporcjonalnie* |
|  | Zakres ciągłego skanu spiralnego [cm] | ≥190 |  |  |
|  | Maksymalna dopuszczalna masa pacjenta z zachowaniem precyzji pozycjonowania ±0,25mm - ≥200 kg | TAK |  |  |
|  | Wyposażenie stołu: - materac - podgłówek usztywniający w badaniach głowy - podgłówek usztywniający w badaniach głowy z regulacja kąta pochylenia - podgłówek pacjenta w pozycji na wznak - pasy stabilizujące - podpórka pod ramię, kolana i nogi - przenośny blat stołu pacjenta | TAK TAK TAK TAK TAK TAK |  |  |
|  | Moc generatora/generatorów (sumaryczna) | ≥100 kW |  | 0 – 50 pkt Wartość najmniejsza - 0 pkt Wartość największa – 50 pkt Pozostałe proporcjonalnie* |
|  | Zakres napięcia anodowego | ≥ 80-140 kV |  |  |
|  | Maksymalny prąd lampy (sumaryczny lamp) [mA] | ≥800 |  | 0 – 50 pkt Wartość najmniejsza - 0 pkt Wartość największa – 50 pkt Pozostałe proporcjonalnie* |
|  | Możliwość wykonywania skanu dwuenergetycznego (uzyskanie dwóch zestawów danych dla dwóch różnych energii promieniowanie,-różnych kV), uzyskiwanie danych w sposób ciągły w czasie skanu spiralnego | TAK |  |  |
| Aparat umożliwiający diagnostykę serca |
|  | Rozdzielczość przestrzenna izotropowa x=y=z dla wszystkich trybów skanowania submilimetrowego w badaniu bramkowanym EKG [mm] | Z1 ≤ 0,65, podać sposób uzyskania, podać SSP |  | 0,65 ≥ Z1 ≥ 0,45 – 10 pkt 0,45 > Z1 ≥ 0,35 - 20 pkt 0,35 > Z1 ≥ 0,33 - 100 pkt 0,33 > Z1 – 150pkt |
|  | Rozdzielczość czasowa akwizycyjna w akwizycji kardiologicznej, rozumiana jako czas niezbędny do zebrania danych umożliwiających jednosegmentową rekonstrukcję obrazu czyli uzyskanie obrazu z danych pochodzących z jednego cyklu pracy serca dla danej pozycji anatomicznej [ms] | C≤175ms |  | C=175ms – 0pkt 175> C ≥150 – 30pkt 150> C ≥ 120- 50 pkt 120> C ≥100 -100pkt C< 100ms- 200pkt |
|  | Moduł synchronizacji akwizycji z przebiegiem EKG | TAK |  |  |
|  | Modulowanie promieniowania RTG sygnałem EKG przy obrazowaniu tętnic wieńcowych w czasie skanu spiralnego.(pełna dawka w wyznaczonych fazach pracy serca, obniżona w pozostałych, z możliwością definiowania zakresu dawki pełnej oraz dawki zredukowanej) | TAK |  |  |
|  | Możliwość wykonywania diagnostycznych badań pacjentów z rytmem serca zmiennym podczas badania z zakresu 50-140 bpm (pacjenci arytmiczni)umożliwiających precyzyjną diagnozę przy użyciu wyłącznie rekonstrukcji jednosegmentowej (czyli uzyskanie obrazu z danych pochodzących z jednego cyklu pracy serca dla danej pozycji anatomicznej). | TAK/NIE |  | TAK- 100 pkt NIE – 0 pkt |
|  | Możliwość wykonywania badań typu Triple Rule-Out u pacjentów z bólem w klatce piersiowej i niestabilnym rytmem zmiennym podczas badania z zakresu 90-120ud/min | TAK/NIE |  | TAK- 100 pkt NIE – 0 pkt |
|  | Prędkość obrotowa układu lampa detektor – w przypadku więcej niż jednego układu lampa detektor należy podać iloczyn ilości obrotów i liczby układów lampa detektor | O ≥ 2,8 obr/s |  | 2,9 > O ≥ 2,8 – 10 pkt 3,0 ≥ O ≥ 2,9 – 20 pkt 4>O > 3 - 50 pkt 5≥ O≥4 -100pkt O> 5 -200 pkt |
|  | Możliwość automatycznego doboru współczynnika pitch w zależności od rytmu serca pacjenta, pitch rozumiany jako przesuw stołu w czasie jednego pełnego obrotu układu lampa detektor do całkowitej kolimacji detektora, pitch w trybie kardiologicznym | TAK |  |  |
| Aparat umożliwiający diagnostykę naczyń obwodowych |
|  | Rozdzielczość przestrzenna izotropowa x=y=z dla wszystkich trybów skanowania submilimetrowego [mm] | Z3 ≤ 0,65, podać sposób uzyskania, podać SSP |  | 0,65 ≥ Z3 ≥ 0,45 – 10 pkt 0,45 > Z3 ≥ 0,35 - 30 pkt 0,35 > Z3 ≥ 0,33 - 100 pkt 0,33 > Z3 – 200pkt |
|  | Maksymalna prędkość skanu spiralnego z zadeklarowaną powyżej rozdzielczością [mm/s] | ≥80 podać, podać parametry skanu |  |  |
|  | Możliwość wykonywania dynamicznych badań naczyniowych przy pokryciu anatomicznym min.80mm dla pojedynczego podania kontrastu | TAK |  |  |
|  | Maksymalne pokrycie w naczyniowym badaniu dynamicznym (jedno badanie jedno podanie kontrastu) M [mm] | M ( 80 |  | M=80 – 0 pkt 100>M>80 -20pkt M≥ 100- 50 pkt |
|  | Możliwość wykonywania dynamicznych badań perfuzyjnych dla obszaru głowy oraz narządów miąższowych w zakresie min 80mm dla pojedynczego podania kontrastu | TAK |  |  |
|  | Maksymalne pokrycie w pojedynczym badaniu perfuzyjnym mózgu M1 [mm] dla pojedynczego podania kontrastu | M1 ( 80 |  | M1=80 – 0 pkt 100>M1>80 -20pkt M1≥ 100- 50 pkt |
|  | Modulowanie promieniowania RTG w zależności od rzeczywistej pochłanialności badanej anatomii, modulacja aktualizowana w czasie rzeczywistym w trakcie trwania skanu . Modulacja we wszystkich trzech osiach | TAK |  |  |
|  | Maksymalna możliwa do uzyskania oszczędność dawki promieniowania przy wykorzystaniu modulacji z punktu poprzedniego [%] | TAK ≥40 |  |  |
| INNE PARAMETRY |
|  | Grubość najcieńszej dostępnej warstwy w akwizycji wielowarstwowej z akwizycją min 64 warstw G [mm] | G≤ 0,65 |  | 0,65 ≥ G > 0,6 – 10 pkt 0,6 ≥ G ≥ 0,5 - 20 pkt 0,5 > G - 50 pkt |
|  | Minimalna możliwa do uzyskania izotropowa rozdzielczość przestrzenna, x=y=z. R [mm] | Z2( 0,35 |  | 0,65 ≥ Z2 ≥ 0,45 – 10 pkt 0,45 > Z2 ≥ 0,35 - 20 pkt 0,35 > Z2 ≥ 0,33 - 50 pkt 0,33 > Z2 ≥ 0,3 – 100pkt 0,3> Z2 -200pkt |
|  | Szybkość rekonstrukcji obrazów [obrazy/s] w czasie rzeczywistym (1 warstwa w matrycy 512 x 512) przebiegającej współbieżnie do akwizycji, [obr/s] | TAK ≥16 |  | 0 – 50 pkt Wartość największa - 50 pkt Wartość najmniejsza – 0 pkt Pozostałe proporcjonalnie* |
|  | Dawka w badaniu kardiologicznym naczyń wieńcowych z deklarowaną w punkcie 11 rozdzielczością (akwizycja bramkowana, skan spiralny) dla mężczyzny 180cm,80kg, rytm serca 90bpm, zakres skanu 12 cm [mSv] | Podać dawkę; podać parametry skanu; opisać |  | 0 – 100 pkt Wartość najmniejsza - 100 pkt Wartość największa – 0 pkt Pozostałe proporcjonalnie** |
|  | liczba projekcji podczas akwizycji skanu dwuenergetycznego dla każdej z energii (np. dla 80kV i dla 140kV), dla czasu obrotu 1s | Podać dla każdej z energii |  | 0 – 50 pkt (ocenie podlega sumaryczna ilość projekcji) Wartość najmniejsza - 0 pkt Wartość największa – 50 pkt Pozostałe proporcjonalnie* |
|  | Monitor ekg zinterowany z gantry (bez przewodów przyłączeniowych monitora z gantry) | TAK/NIE |  | TAK-30pkt NIE- 0pkt |
|  | Maksymalna rozdzielczość wysokokontrastowa [pl/cm] przy min 64 jednocześnie zbieranych warstwach w czasie pełnego skanu w zapisie spiralnym w matrycy 512 x 512 dla: - 2 % MTF w polu akwizycyjnym 50cm. [pl/cm] | ≥ 15 |  |  |
|  | Rozdzielczość niskokontrastowa [mm] wizualna (nie statystyczna) mierzona dla fantomu Catphan 20cm dla różnicy kontrastu 3 HU dla napięcia 120 KV, mierzona w polu akwizycyjnym 50cm [mm] | ≤5 |  |  |
|  | Dawka niezbędna do uzyskania wizualnej rozdzielczości niskokontrastowej deklarowanej w poprzednim punkcie [mGy] | < 25 |  |  |

| STANOWISKA PRACY TOMOGRAFU: |
| --- |
|  | Trzy stanowiska pracy: stanowisko operatorskie stanowisko diagnostyczne 1 stanowisko diagnostyczne 2 serwer aplikacyjny | TAK TAK TAK TAK |  |  |
| STANOWISKO OPERATORSKIE |
|  | Przekątna kolorowego monitora z aktywną matrycą ciekłokrystaliczną typu Flat [”] nie mniejsza niż 19” | TAK |  |  |
|  | Pojemność dostępnej bazy danych dla obrazów [512 x 512] bez kompresji wyrażona ilością obrazów niezależnie od przestrzeni dyskowej dla danych surowych | TAK ≥250 000 |  |  |
|  | Ilość możliwych do zaprogramowania (prospektywnie) współbieżnych zadań rekonstrukcyjnych dla jednego protokółu skanowania | ≥3 |  |  |
|  | Interfejs sieciowy zgodnie z DICOM 3.0 z następującymi klasami serwisowymi: - Send / Receive - Basic Print - Retrieve - Storage - Worklist | TAK TAK TAK TAK TAK TAK |  |  |
|  | MIP (Maximum Intensity Projection) | TAK |  |  |
|  | SSD (Surface Shaded Display) | TAK |  |  |
|  | VRT (Volume Rendering Technique) | TAK |  |  |
|  | Reformatowanie wielopłaszczyznowe (MPR), rekonstrukcje wzdłuż dowolnej prostej (równoległe lub promieniste) lub krzywej | TAK |  |  |
|  | Oprogramowanie do prospektywnego i retrospektywnego skanowania wyzwalanego impulsami EKG | TAK |  |  |
|  | Możliwość korekty miejsc bramkowania przebiegiem EKG bezpośrednio po zebraniu danych (eliminacja fałszywych załamków R, dodatkowych pobudzeń, wstawianie dodatkowych punktów rekonstrukcyjnych) przed dokonaniem właściwych rekonstrukcji | TAK |  |  |
|  | Oprogramowanie do synchronizacji startu badania spiralnego na podstawie automatycznej analizy napływu środka cieniującego w zadanej warstwie bez wykonywania wstrzyknięć testowych | TAK |  |  |
|  | Oprogramowanie do modulacji dawki pacjenta w zależności od skanowanej anatomii, modulacja wzdłużna i kątowa w oparciu o rzeczywiste pomiary | TAK |  |  |
|  | Oprogramowanie do automatycznego wyszukania optymalnej fazy rekonstrukcyjnej serca przed wykonaniem właściwych rekonstrukcji. | TAK/NIE |  | TAK – 50 pkt NIE – 0pkt |
|  | Oprogramowanie do badań perfuzyjnych umożliwiające badania perfuzji mózgu, guzów mózgu | TAK |  |  |
|  | Oprogramowanie do oceny zwapnień naczyń wieńcowych | TAK |  |  |
| STANOWISKO DIAGNOSTYCZNE 1 |
|  | Stacja dwumonitorowa o przekątnej kolorowego monitora z aktywną matrycą ciekłokrystaliczną typu Flat [”] nie mniejszą niż 19” | TAK |  |  |
|  | Pojemność dostępnej bazy danych dla obrazów [512 x 512] bez kompresji wyrażona ilością obrazów | ≥250 000 |  |  |
|  | Interfejs sieciowy zgodnie z DICOM 3.0 z następującymi klasami serwisowymi: - Send / Receive - Basic Print - Retrieve - Storage commitment | TAK TAK TAK TAK TAK |  |  |
|  | MIP (Maximum Intensity Projection) | TAK |  |  |
|  | SSD (Surface Shaded Display) | TAK |  |  |
|  | VRT (Volume Rendering Technique) | TAK |  |  |
|  | Reformatowanie wielopłaszczyznowe (MPR), rekonstrukcje wzdłuż dowolnej prostej (równoległe lub promieniste) lub krzywej | TAK |  |  |
|  | Wirtualna endoskopia z przekrojami w 3 głównych płaszczyznach | TAK |  |  |
|  | Oprogramowanie do oceny zwapnień naczyń wieńcowych | TAK |  |  |
|  | Możliwość oceny parametrów czynnościowych serca takich jak objętość skurczowa, objętość rozkurczowa, objętość wyrzutowa, frakcja wyrzutowa, pogrubienie ściany, , masa mięśnia | TAK |  |  |
|  | Specjalizowane oprogramowanie do oceny tętnic obwodowych (rozwinięcie wzdłuż linii centralnej naczynia, pomiar średnicy, pola przekroju w płaszczyźnie prostopadłej, automatyczne wyznaczanie stenozy) | TAK |  |  |
|  | Specjalizowane oprogramowanie do oceny tętnic wieńcowych z funkcjami: rozwinięcie wzdłuż linii centralnej naczynia, pomiar średnicy, pola przekroju w płaszczyźnie prostopadłej, automatyczne wyznaczanie stenozy, | TAK |  |  |
|  | Specjalizowane oprogramowanie do oceny blaszki miażdżycowej w naczyniach wieńcowych, umożliwiające kodowanie rodzajów blaszek kolorem z możliwością definiowania progów, wyświetlanie histogramu w zadanym obszarze, automatyczny pomiar objętości blaszki | TAK |  |  |
|  | Oprogramowanie do automatycznego wykrywania, wizualizacji i oceny zatorowości płucnej | TAK/NIE |  | TAK – 50 pkt NIE – 0pkt |
|  | Oprogramowanie do usuwania struktur kostnych typu Bone Removal | TAK |  |  |
|  | Oprogramowanie do usuwania kości w obrębie czaszki metodą porównawczą typu DSA (na podstawie dwóch zestawów danych – przed i po podaniu środka cieniującego) | TAK |  |  |
|  | Oprogramowanie do badań perfuzyjnych umożliwiające badania perfuzji mózgu oraz guzów mózgu | TAK |  |  |
| STANOWISKO DIAGNOSTYCZNE 2 |
|  | Stacja dwumonitorowa o przekątnej kolorowego monitora z aktywną matrycą ciekłokrystaliczną typu Flat [”] nie mniejszą niż 19” | TAK |  |  |
|  | Pojemność dostępnej bazy danych dla obrazów [512 x 512] bez kompresji wyrażona ilością obrazów | ≥250 000 |  |  |
|  | Interfejs użytkownika identyczny jak na stanowisku diagnostycznym 1 | TAK |  |  |
|  | Interfejs sieciowy zgodnie z DICOM 3.0 z następującymi klasami serwisowymi: - Send / Receive - Basic Print - Retrieve - Storage commitment | TAK TAK TAK TAK TAK |  |  |
|  | MIP (Maximum Intensity Projection) | TAK |  |  |
|  | SSD (Surface Shaded Display) | TAK |  |  |
|  | VRT (Volume Rendering Technique) | TAK |  |  |
|  | Reformatowanie wielopłaszczyznowe (MPR), rekonstrukcje wzdłuż dowolnej prostej (równoległe lub promieniste) lub krzywej | TAK |  |  |
|  | Specjalizowane oprogramowanie do oceny tętnic obwodowych (rozwinięcie wzdłuż linii centralnej naczynia, pomiar średnicy, pola przekroju w płaszczyźnie prostopadłej, automatyczne wyznaczanie stenozy) | TAK |  |  |
|  | Oprogramowanie do przeglądania badań wykonanych w metodzie dwuenergetycznej | TAK |  |  |
|  | Oprogramowanie do usuwania kości z wykorzystaniem metody dwuenergetycznej. | TAK |  |  |
|  | Oprogramowanie do oceny perfuzji płuc w metodzie dwuenergetycznej z oceną w 3D | TAK/NIE |  | TAK-50 pkt NIE -0pkt |
|  | Oprogramowanie do identyfikacji i usuwania zwapnień naczyń obwodowych w metodzie dwuenergetycznej | TAK/NIE |  | TAK-50 pkt NIE -0pkt |
|  | Oprogramowanie do wirtualnego usunięcia kontrastu z obrazów badań nerek i wątroby w metodzie dwuenergetycznej | TAK/NIE |  | TAK-50 pkt NIE -0pkt |
|  | Oprogramowanie do wizualizacji rozkładu objętości środka cieniującego w mięśniu serca (perfuzji mięśnia sercowego) w metodzie dwuenergetycznej | TAK/NIE |  | TAK-50 pkt NIE -0pkt |
|  | Oprogramowanie do różnicowania kamieni nerkowych w metodzie dwuenergetycznej | TAK/NIE |  | TAK-50 pkt NIE -0pkt |
|  | Identyfikacja i wizualizacja naczyń objętych zatorowością płucną w metodzie dwuenergetycznej | TAK/NIE |  | TAK-50 pkt NIE -0pkt |
|  | Oprogramowanie do różnicowania krwawienia wewnątrzczaszkowego (identyfikacja świeżego krwawienia) w metodzie dwuenergetycznej | TAK/NIE |  | TAK-50 pkt NIE -0pkt |
|  | Oprogramowanie do badań perfuzyjnych umożliwiające badania perfuzji mózgu oraz guzów mózgu z możliwością oceny wolumetrycznej | TAK |  |  |
|  | Oprogramowanie do badań perfuzyjnych umożliwiające badania perfuzji narządów miąższowych z możliwością oceny wolumetrycznej | TAK |  |  |
|  | Oprogramowanie do badań perfuzyjnych umożliwiające uzyskanie obrazu rozkładu krwi w mózgu PBV (Perfused Blood Volume) dla całej objętości mózgu , z możliwością oceny w 3D | TAK/NIE |  | TAK-50 pkt NIE -0pkt |
|  | Dedykowane oprogramowanie do automatycznej detekcji i oceny guzków płuc wraz z oceną trendów wzrostu | TAK |  |  |
|  | Dedykowane oprogramowanie do automatycznej segmentacji i prezentacji w 3D zmian w wątrobie oraz węzłach chłonnych wraz z automatycznym wyznaczaniem parametrów: max średnicy, objętość RECIST, średniej gęstości wraz z odchyleniem standardowym | TAK/NIE |  | TAK-50 pkt NIE -0pkt |
|  | Uniwersalne oprogramowanie do automatycznej segmentacji i prezentacji w 3D zmian w innych obszarach ciała wraz z automatycznym wyznaczaniem parametrów: max średnicy, objętość RECIST, średniej gęstości wraz z odchyleniem standardowym | TAK/NIE |  | TAK-50 pkt NIE -0pkt |
|  | Możliwość jednoczesnego porównania min 4 zestawów danych tego samego pacjent (np.: porównania badań wykonanych w tym samym dniu w różnych fazach lub porównanie badań wykonanych w znaczącym odstępie czasowym) a z możliwością synchronizacji przestrzennej oraz możliwością powiązania i oceny zmian tych samych obszarów anatomicznych w czasie | TAK/NIE |  | TAK-50 pkt NIE -0pkt |
|  | Oprogramowanie do wirtualnej kolonografii | TAK |  |  |
|  | Możliwość rozwinięcia ściany jelita na płaszczyźnie | TAK |  |  |
|  | Oprogramowanie do automatycznego wyszukiwania miejsc o charakterze polipów zintegrowane z oprogramowaniem do kolonografii | TAK |  |  |
|  | Możliwość jednoczesnej prezentacji badania kolonografii w dwóch pozycjach (np.: brzuchu i na plecach) z synchronizacją przestrzenną | TAK |  |  |
|  | Oprogramowanie do fuzji badań z różnych modalności (CT/MR; CT/SPECT; CT/PET) | TAK |  |  |

| Serwer aplikacyjny w technologii WEB |
| --- |
|  | Serwer aplikacyjny umożliwiający: Uruchamianie w pełni niezależnych sesji na stacjach klienckich umożliwiających obróbkę obrazów z różnych modalności w zakresie opisanym poniżej, bez konieczności przesyłania obrazów na stację kliencką Wszystkie sesje mogą korzystać z tej samej przestrzeni dyskowej/bazy danych obrazów Możliwość instalacji oprogramowania zdalnych klientów na nieograniczonej liczbie komputerów Jednoczesna praca minimum 3 użytkowników z dostępem do pełnej funkcjonalności opisanej poniżej | TAK dla wszystkich podpunktów |  |  |
|  | Interfejs użytkownika identyczny ze stanowiskiem diagnostycznym 1 i 2 | TAK/NIE |  | TAK-50 pkt NIE -0pkt |
|  | Trzy kompletne stacje klienckie z monitorami medycznymi min 19” | TAK |  |  |
|  | Pojemność dysków serwera aplikacyjnego dla obrazów [TB] | ≥1,5 |  |  |
|  | Dostęp za pośrednictwem sieci LAN oraz Internet/ intranet | TAK, określić wymagania |  |  |
|  | Interfejs sieciowy zgodnie z DICOM 3.0 z następującymi klasami serwisowymi: - Send / Receive - Retrieve/query -Dicom Print | TAK TAK TAK TAK |  |  |
|  | Możliwość ściągnięcia i instalacji klienta na komputer PC mający dostęp do serwera aplikacyjnego | TAK |  |  |
|  | Funkcjonalność 2D dla wszystkich obrazów w standardzie DICOM 3.0 dla modalności CT, MR | TAK |  |  |
|  | Funkcjonalność 3D, 4D dla obrazów w standardzie DICOM 3.0 CT oraz MR | TAK/NIE |  | TAK-50 pkt NIE -0pkt |
|  | Możliwość korzystania z zaawansowanych aplikacji konsoli stacjonarnych (poprzez zdalne przejecie konsoli) | TAK |  |  |
|  | MIP (Maximum Intensity Projection) | TAK |  |  |
|  | MinIP (Minimum Intensity Projection) |  |  |  |
|  | MPR w czasie rzeczywistym | TAK |  |  |
|  | 3D VRT (Volume Rendering Technique) dla modelu z minimum 3000 obrazów | TAK |  |  |
|  | Reformatowanie wielopłaszczyznowe (MPR), rekonstrukcje wzdłuż dowolnej prostej (równoległe lub promieniste) lub krzywej | TAK |  |  |
|  | Pomiary geometryczne (odległości , kąty) | TAK |  |  |
|  | Możliwość jednoczesnego załadowania min dwóch zestawów danych tego samego pacjenta | TAK |  |  |
|  | Tryb Cine | TAK |  |  |
|  | Możliwość tworzenia filmów i eksportu w jednym z uznanych standardów | TAK – podać obsługiwane standardy |  |  |
|  | Pakiet Bone Removal | TAK |  |  |
|  | Możliwość prezentacji kości w trybie półprzezroczystym | TAK |  |  |
|  | Analiza naczyniowa dla danych CT z możliwością segmentacji naczynia z otaczającej anatomi , prezentacja naczynia wzdłuż linii centralnej, możliwość prezentacji w MPR MIP wokół linii centralnej. Automatyczne wyznaczanie stenozy. | TAK |  |  |
|  | Możliwość zmian okna | TAK |  |  |
|  | Predefiniowana paleta ustawień dla VRT uwzględniająca typy badań, obszary anatomiczne | TAK |  |  |
|  | Możliwość definiowania własnych ustawień VRT (presetów) do późniejszego wykorzystania | TAK |  |  |
|  | Szybkość transferu obrazów ze skanera na serwer aplikacyjny | ≥10 obr /s |  |  |
| Warunki instalacyjne |
|  | Minimalna powierzchnia wymagana do instalacji systemu [m²] nie większa niż 30m2 | TAK- podać |  |  |
|  | Wymagana moc przyłączeniowa zasilania | podać |  |  |
|  | Zakres temperatur pracy systemu [°C] nie mniejszy niż 19-26 | TAK- podać |  |  |
| Wyposażenie dodatkowe |
|  | Instrukcja użytkowania (w formie elektronicznej i w formie wydruku) dla dostarczanego systemu w języku polskim, 2 kopie | TAK |  |  |
|  | Zestaw fantomów do kalibracji | TAK |  |  |
|  | Drukarka laserowa kolorowa, | TAK |  |  |
|  | Możliwość nagrywania obrazów w standardzie DICOM na płytach CD/DVD z możliwością dołączenia przeglądarki umożliwiającej oglądanie obrazów na komputerze klasy PC. | TAK |  |  |
| Automatyczny dwugłowicowy wstrzykiwacz kontrastu | TAK |  |  |
|  | Komplet złożony z: podwójna głowica na ruchomym statywie dotykowy kolorowy panel sterujący konsola zasilająca ogrzewacz kontrastu (2 szt.) komplet okablowania | TAK |  |  |
|  | 100 opakowań jednorazowych wkładów do napełniania kontrastem, pojemność 200 ml | TAK z dostawą |  |  |
|  | Dotykowy kolorowy monitor LCD typu „Touch Screen” | TAK |  |  |
|  | Iniekcja testowa | TAK |  |  |
|  | Możliwość przeprowadzenia iniekcji jednocześnie z obu wkładów (środek cieniujący, roztwór soli fizjologicznej) oraz zaprogramowania procentowej wartości wstrzykiwanego roztworu | TAK/NIE |  | TAK-20 pkt NIE -0pkt |
| Szkolenie |
|  | Szkolenie w siedzibie Zamawiającego personelu lekarskiego min 3 osoby przez okres min 15 dni roboczych dla każdej osoby, | TAK |  |  |
|  | Szkolenie w siedzibie Zamawiającego personelu lekarskiego (3 osoby) co najmniej 1 raz do roku, przez minimum 10 dni roboczych (dla każdej osoby), przez kolejne 2 lata. | TAK |  |  |
|  | Szkolenie w siedzibie Zamawiającego 10 techników przez okres min 15 dni roboczych dla każdej osoby | TAK |  |  |
| Dokumentacja |
|  | Dokumentacja: instrukcja obsługi w języku polskim w formie papierowej i elektronicznej, dokumentacja serwisowa | Tak z dostawą |  |  |
|  | Paszport techniczny – osobno dla tomografu i wstrzykiwacza kontrastu | Tak z dostawą |  |  |

„Oświadczamy, że oferowane urządzenie spełnia wymagania techniczne, zawarte w SIWZ, jest kompletne, fabrycznie nowe i będzie gotowe do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji ( poza materiałami eksploatacyjnymi ).”

Do oferty prosimy dołączyć dokładny opis danych technicznych oferowanego urządzenia, potwierdzający spełnienie parametrów wymaganych przez Zamawiającego zgodnie z powyższym opisem, prospekty, katalogi, wyciągi z instrukcji obsługi – w przypadku braku powyższych  dokumentów oferta zostanie odrzucona jako nie spełniająca wymogów Zamawiającego.

____________________________

miejscowość, data, podpis osoby uprawnionej

* maksymalizacja

Wg wzoru

· 50pkt

X – wartość badana w zbiorze ofert

X max – wartość maksymalna w zbiorze ofert

** minimalizacja

Wg wzoru

· 100pkt

Y min – wartość minimalna w zbiorze ofert

Y  – wartość badana w zbiorze ofert

## WARUNKI GWARANCJI I SERWIS POGWARANCYJNY

## TOMOGRAFU WIELOWARSTWOWEGO

Nazwa oferenta: ..................................................................................................................................................................

### Nazwa urządzenia (typ, model): ..........................................................................................................................................

| L.P. | PARAMETR | Parametr wymagany | Wartość oferowana |
| --- | --- | --- | --- |
|  | OKRES GWARANCYJNY |  |  |
|  | Okres gwarancji na system TK łącznie z pełną (bez limitu skanów) gwarancją na lampę/lampy RTG – minimum 12 miesięcy od daty instalacji | TAK |  |
|  | Czas reakcji na zgłoszenie awarii nie dłuższy niż 24 h | TAK |  |
|  | Zakończenie działań serwisowych nastąpi najpóźniej w czasie nie dłuższym niż 5 dni od dnia zgłoszenia awarii | TAK |  |
|  | Przeglądy konserwacyjne systemu w ilości zgodnej z DTR bezpłatne w okresie gwarancji | TAK |  |
|  | Wykonawca przez cały okres gwarancji prowadzi przeglądy konserwacyjne urządzeń np. centrali klimatyzacyjnej zgodnie z wymogami producenta na własny koszt | TAK |  |
|  | SERWIS POGWARANCYJNY |  |  |
|  | Minimum 10-cio letni okres zagwarantowania dostępności części zamiennych oraz materiałów zużywalnych od daty sprzedaży tomografu | TAK |  |

.............................., dnia .............................				..............................................................................................

(podpis upoważnionego przedstawiciela)

| Archiwizacja, dystrybucja oraz diagnostyka obrazów z badań TK oraz obrazów uzyskanych z pozostałego sprzętu cyfrowego w Zakładzie Diagnostyki Obrazowej ( w tym CR, MR, USG, Angio) poprzez upgrade posiadanego systemu dystrybucji obrazów IMPAX Web1000, oprogramowania stacji diagnostycznych IMPAX DS1000/MA3000 oraz systemu IMPAX archiwizacji badań radiologicznych. |
| --- |
| Lp. |  | Wymagania | Odpowiedź Wykonawcy | Punktacja |
| I | SYSTEM DYSTRYBUCJI I ARCHIWIZACJI OBRAZÓW PACS |
|  | Producent | Podać |  | Bez oceny |
|  | Nazwa i typ | Podać |  | Bez oceny |
|  | Obsługa protokołów DICOM C-Move, C-Find, C-Store SCU i SCP, DICOM Storage Commitment oraz DICOM MPPS jako SCP i SCU | Tak |  | Bez oceny |
|  | System musi być w pełni zgodny ze standardem DICOM 3.0 w zakresie komunikacji z urządzeniami medycznymi | Tak |  | Bez oceny |
|  | System umożliwiający automatyczną komunikację z innymi systemami w standardzie DICOM | Tak |  | Bez oceny |
|  | Urządzenia, które należy podłączyć do systemu archiwizacji poprzez DICOM: stacje systemu CR – 15 szt. aparat TK – 2 szt. aparat MR – 2 szt. aparat Angiograficzny – 3 szt. aparat mammograficzny – 1 szt. aparat USG – 4 szt. endoskop – 3 szt. Wszystkie urządzenia diagnostyczne są wyposażone w interfejs DICOM Store i Worklist. Zamawiający zapewnia wymagane prace integracyjne ze strony serwisu podłączanych urządzeń. | Tak |  | Bez oceny |
|  | System działający w architekturze klient-serwer, kompletne dane obrazowe i badań przechowywane są na serwerze | Tak |  | Bez oceny |
|  | Współpraca z usługą Active Directory | Tak |  | Bez oceny |
|  | Możliwość wykorzystania istniejącego kontrolera domeny obsługującego protokół LDAP | Tak |  | Bez oceny |
|  | Transmisja danych z użyciem protokołu szyfrującego | Tak, podać rodzaj stosowanego protokołu |  | Bez oceny |
|  | Udostępnianie i przesyłanie obrazów na stacje diagnostyczne i do systemu dystrybucji obrazów | Tak |  | Bez oceny |
|  | Automatyczna archiwizacja badań przychodzących | Tak |  | Bez oceny |
|  | Baza danych wszystkich przesłanych do systemu pacjentów oraz obsługa procesu starzenia się badań i przenoszenia najstarszych badań na nośniki off-line | Tak |  | Bez oceny |
|  | Możliwość definicji czasu, po upływie którego badanie zostanie przeniesione do archiwum off-line | Tak |  | Bez oceny |
|  | Możliwość przenoszenia do archiwum off-line badań najrzadziej otwieranych | Tak |  | Bez oceny |
|  | Automatyczny backup min. kompletnej bazy danych systemu na wbudowany napęd taśmowy | Tak |  | Bez oceny |
|  | Nagrywanie płyt CD dla pacjentów z wybranym zestawem badań obrazowych i przeglądarką DICOM | Tak |  | Bez oceny |
|  | Wydruk badań na kamerach cyfrowych poprzez DICOM Print | Tak |  | Bez oceny |
|  | Funkcja "prefetching" - mechanizm wcześniejszego przesyłania poprzednich badań pacjentów z archiwum off-line do pamięci bieżącej (cache) systemu PACS i dystrybucji obrazów na podstawie danych z rejestracji badania odebranych z systemu RIS, co umożliwia ich szybkie wyświetlenie na stacjach diagnostycznych i w systemie dystrybucji obrazów. Dla badań zarchiwizowanych na nośnikach off-line i niedostępnych w pamięci podręcznej funkcja automatycznego przywracania do pamięci podręcznej po otrzymaniu żądania. W przypadku gdy badanie znajduje się na nośniku nie znajdującym się aktualnie w napędach wymaganej biblioteki do gromadzenia badań off-line, system automatycznie pobiera właściwy nośnik danych i wprowadza dane badanie do pamięci podręcznej systemu PACS. | Tak |  | Bez oceny |
|  | Obsługa procesu scalania badań, np. przy zmianie nazwiska pacjenta | Tak |  | Bez oceny |
|  | Obsługa uaktualnień w obiegu danych Pacjent-Opisy-Badanie, min. zmiana imienia i nazwiska pacjenta, PESELU, daty urodzenia, rodzaju badania oraz opisu w systemie RIS powoduje automatycznie zmianę tych danych w badaniach znajdujących się w systemie PACS i dystrybucji obrazów, również badań znajdujących się na nośnikach off-line przy próbie ich przywrócenia do pamięci podręcznej. | Tak, opisać |  | Bez oceny |
|  | Obsługa raportów z RIS dla potrzeb dystrybucji klinicznej obrazów; w przypadku awarii systemu RIS system PACS przetrzymuje i udostępnia dla systemu dystrybucji obrazów w bazie danych najnowszą wersję opisu badania | Tak |  | Bez oceny |
|  | System wyposażony w zabezpieczenia przed nieautoryzowanym dostępem | Tak |  | Bez oceny |
|  | Zaawansowana konfiguracja uprawnień użytkowników: - centralne zarządzanie użytkownikami - hierarchiczna struktura uprawnień: uprawnienia grup użytkowników dziedziczone na indywidualne uprawnienia - możliwość określenia czasu ważności hasła - możliwość określenia czasu, po którym nastąpi automatyczne wylogowanie w przypadku braku aktywności - dostępu do funkcjonalności min. drukowania obrazów, zapisywania zmian obrazu, nagrywania badań na CD, dostępu do poprzednich badań pacjenta i ich opisów, importu badania - ograniczenia dostępu do badań wg. min. rodzaju modalności, daty wykonania, statusu, rodzaju (np. głowa, klatka piersiowa), statusu ograniczonego dostępu do badania | Tak, wymienić |  | Bez oceny |
|  | Monitorowanie systemu poprzez system logowania wydarzeń, min.: - zmiana hasła użytkownika - nieudana próba zalogowania - zalogowanie się użytkownika - próba obejrzenia badania o ograniczonym dostępie | Tak, wymienić |  | Bez oceny |
|  | Integracja systemu PACS z posiadanym przez Zamawiającego systemem RIS ORION poprzez standard HL7. Minimum wymiana informacji o: - rejestracji pacjenta - rejestracji badania - zmianie danych pacjenta - zmianie danych badania - opisie badania - zmianie opisu badania - scaleniu kart pacjenta | Tak |  | Bez oceny |
|  | Język interfejsu użytkownika systemu dystrybucji obrazów – min. język polski, angielski, niemiecki i francuski (języki obce będą wykorzystywane podczas prac naukowych i konsultacji badań z ośrodkami zagranicznymi) | Tak, wymienić |  | Bez oceny |
|  | Dostęp z poziomu aplikacji do systemu pomocy w języku wybranego interfejsu użytkownika | Tak |  | Bez oceny |
|  | System dystrybucji obrazów pozwala wyszukać oraz wyświetlać co najmniej poniższe dane wraz z polskimi znakami diakrytycznymi (ąęśćńłóżź): - imię i nazwisko pacjenta - opis badania wykonany w systemie RIS | Tak |  | Bez oceny |
|  | System dystrybucji obrazów pozwala wyświetlić jednocześnie co najmniej 2 rodzaje badań tego samego pacjenta | Tak |  | Bez oceny |
|  | Obsługa stanowiska dwumonitorowego przez system klienta dystrybucji obrazów | Tak/Nie |  | Bez oceny |
|  | Możliwość wyświetlania równocześnie co najmniej 4 obrazów na jednym ekranie użytkownika przez klienta systemu dystrybucji obrazów, możliwość przewijania pomiędzy kolejnymi obrazami w serii | Tak, podać ilość obrazów możliwą do wyświetlenia |  | Bez oceny |
|  | Podstawowa obróbka (regulacja zaczernienia i kontrastu, obroty, powiększenia, pomiary) każdego obrazu na ekranie klienta dystrybucji obrazów | Tak |  | Bez oceny |
|  | Płynna regulacja zaczernienia i kontrastu oraz możliwość definiowania własnych ustawień poziomu i okna (W/L), możliwość przeniesienia zmian wykonanych na jednym obrazie na wszystkie obrazy serii przez klienta dystrybucji obrazów | Tak |  | Bez oceny |
|  | Progresywne wyświetlanie obrazów - szybkie wyświetlenie obrazu w małej rozdzielczości i stopniowe zwiększanie rozdzielczości w miarę przesyłania kolejnych danych aż do uzyskania obrazu w maksymalnej rozdzielczości | Tak |  | Bez oceny |
|  | Stratna i bezstratna kompresja obrazów | Tak, podać rodzaj kompresji |  | Bez oceny |
|  | Kompresja udostępnianych użytkownikom obrazów umożliwiająca ich szybką transmisję, możliwość wyboru przez użytkownika systemu dystrybucji obrazów rodzaju wyświetlanych obrazów (skompresowane stratnie/bezstratnie) | Tak |  | Bez oceny |
|  | Dystrybucja obrazów - dostęp do badań z dowolnego uprawnionego komputera pracującego w sieci szpitalnej | Tak, podać min. parametry komputera i monitora na którym może pracować klient systemu |  | Bez oceny |
|  | Upgrade posiadanej przez Zamawiającego licencji dla 50 użytkowników systemu dystrybucji obrazów WEB1000 do wersji umożliwiającej dostęp do systemu PACS nieograniczonej liczbie jednoczesnych użytkowników | Tak |  | Bez oceny |
|  | Konsultacje z użyciem systemu dystrybucji obrazów – dostęp do badań spoza szpitala dla uprawnionych użytkowników | Tak |  | Bez oceny |
|  | Możliwość opisywania badań przez interfejs www | Tak |  | Bez oceny |
| II | BEZPIECZEŃSTWO I ZABEZPIECZENIA SYSTEMU PACS |
|  | Dostęp do oprogramowania stacji roboczych po uprzednim zalogowaniu się użytkownika za pomocą identyfikatora użytkownika i hasła | Tak |  | Bez oceny |
|  | Dostęp do każdego z wymienionych w poprzedniej sekcji narzędzi diagnostycznych oprogramowania stacji roboczych tylko po uprzednim przyznaniu użytkownikowi do niego prawa | Tak |  | Bez oceny |
|  | Możliwość przydzielenia użytkownika stacji roboczej do określonej roli. Na przykład lekarza radiologa, lekarza klinicysty, ortopedy, technika lub recepcjonistki. | Tak |  | Bez oceny |
|  | Możliwość przydzielenia roli użytkownika stacji roboczej do określonego oddziału. Na przykład oddział pediatrii, onkologii, neurologii. | Tak |  | Bez oceny |
|  | Możliwość dziedziczenia uprawnień – uprawnienia nadane danemu oddziałowi przenoszą się na przynależące do niego role, następnie zarówno uprawnienia oddziału oraz roli przenoszą się na konto użytkownika. | Tak |  | Bez oceny |
|  | Możliwość przydzielenia odpowiednich uprawnień dla określonego typu roli użytkownika stacji roboczej. Rodzaje uprawnień: - uprawnienia do narzędzi administracyjnych - uprawnienia do używania poszczególnych narzędzi diagnostycznych | Tak |  | Bez oceny |
|  | System blokujący dostęp użytkownika do głównego programu stacji roboczej po skonfigurowanej liczbie nieudanych prób zalogowania się. | Tak |  | Bez oceny |
|  | Możliwość ustawienia czasu, po którym nastąpi automatyczne wylogowanie użytkownika z głównego programu stacji roboczej w przypadku jego nie używania. | Tak |  | Bez oceny |
|  | Możliwość ograniczenia wybranym użytkownikom stacji roboczych dostępu do wybranych badań na podstawie min.: - rodzaju modalności — CT, CR, MR, USG itp. - nazwie modalności — DICOM AE Title - nazwie szpitala gdzie badanie było zrobione - nazwie oddziału gdzie badanie zostało wykonane - oddziału, który zlecił badanie - aktualnej lokalizacji pacjenta | Tak |  | Bez oceny |
|  | Możliwość przesyłania obrazów pomiędzy stacją roboczą a serwerem PACS szyfrowane za pomocą techniki SSL. Tylko stacja robocza posiadająca odpowiedni certyfikat cyfrowy SSL może się komunikować z systemem PACS oraz pobierać obrazy DICOM z archiwum on-line (dostarczony certyfikat przez oferenta na okres gwarancyjny wraz z dostawą) | Tak |  | Bez oceny |
| III | ROZBUDOWA SYSTEMU ARCHIWIZACJ O SYSTEM BAZODANOWY |
| 1. | Serwer rakowy, minimum: - Procesor typu SPARC, 4 rdzenie 1GHz, - 8 GB RAM DDR2 - 2x 73 GB HDD System operacyjny nie gorszy w funkcjonalnościach i wydajności niż Solaris wersja 10 | Tak, Podać |  | Bez oceny |
| 2. | BAZA DANYCH |
|  | Baza danych licencyjnie i nie limitująca ilości połączeń i użytkowników | Tak, Podać |  | Bez oceny |
|  | Dostępność oprogramowania na współczesne 64-bitowe platformy Unix (HP-UX dla procesorów PA-RISC i Itanium, Solaris dla procesorów SPARC, IBM AIX, HP Tru64), Intel Linux 32-bit i 64-bit, MS Windows 32-bit i 64-bit. Identyczna funkcjonalność serwera bazy danych na ww. platformach |  |  | Bez oceny |
|  | Niezależność platformy systemowej dla oprogramowania klienckiego / serwera aplikacyjnego od platformy systemowej bazy danych |  |  | Bez oceny |
|  | Możliwość przeniesienia (migracji) struktur bazy danych i danych pomiędzy ww. platformami bez konieczności rekompilacji aplikacji bądź migracji środowiska aplikacyjnego |  |  | Bez oceny |
|  | Przetwarzanie transakcyjne wg reguł ACID (Atomicity, Consistency, Independency, Durability) z zachowaniem spojności i maksymalnego możliwego stopnia współbieżności. Mechanizm izolowania transakcji powinien pozwalać na spójny odczyt modyfikowanego obszaru danych bez wprowadzania blokad, z kolei spójny odczyt nie powinien blokować możliwości wykonywania zmian. Oznacza to, że modyfikowanie wierszy nie może blokować ich odczytu, z kolei odczyt wierszy nie może ich blokować do celów modyfikacji. Jedonocześnie spójność odczytu musi gwarantować uzyskanie rezultatów zapytań odzwierciedlających stan danych z chwili jego rozpoczęcia, niezależnie od modyfikacji przeglądanego zbioru danych. |  |  | Bez oceny |
|  | Możliwość zagnieżdżania transakcji – powinna istnieć możliwość uruchomienia niezależnej transakcji wewnątrz transakcji nadrzędnej. Przykładowo – powinien być możliwy następujący scenariusz: każda próba modyfikacji tabeli X powinna w wiarygodny sposób odłożyć ślad w tabeli dziennika operacji, niezależnie czy zmiana tabeli X została zatwierdzona czy wycofana. |  |  | Bez oceny |
|  | Wsparcie dla wielu ustawień narodowych i wielu zestawów znaków (włącznie z Unicode). |  |  | Bez oceny |
|  | Możliwość migracji zestawu znaków bazy danych do Unicode |  |  | Bez oceny |
|  | Możliwość redefiniowania przez klienta ustawień narodowych – symboli walut, formatu dat, porządku sortowania znaków za pomocą narzędzi graficznych. |  |  | Bez oceny |
|  | Skalowanie rozwiązań opartych o architekturę trójwarstwową: możliwość uruchomienia wielu sesji bazy danych przy wykorzystaniu jednego połączenia z serwera aplikacyjnego do serwera bazy dancyh |  |  | Bez oceny | Bez oceny |
|  | Możliwość otworzenia wielu aktywnych zbiorów rezultatów (zapytań, instrukcji DML) w jednej sesji bazy danych |  |  | Bez oceny | Bez oceny |
|  | Wsparcie protokołu XA |  |  | Bez oceny | Bez oceny |
|  | Wsparcie standardu JDBC 3.0 |  |  | Bez oceny | Bez oceny |
|  | Zgodność ze standardem ANSI/ISO SQL 2003 lub nowszym. |  |  | Bez oceny | Bez oceny |
|  | Motor bazy danych powinien umożliwiać wskazywanie optymalizatorowi SQL preferowanych metod optymalizacji na poziomie konfiguracji parametrów pracy serwera bazy danych oraz dla wybranych zapytań. Powinna istnieć możliwość umieszczania wskazówek dla optymalizatora w wybranych instrukcjach SQL. |  |  | Bez oceny |
|  | Brak formalnych ograniczeń na liczbę tabel i indeksów w bazie danych oraz na ich rozmiar (liczbę wierszy). |  |  | Bez oceny |
|  | Wsparcie dla procedur i funkcji składowanych w bazie danych. Język programowania powinien być językiem proceduralnym, blokowym (umożliwiającym deklarowanie zmiennych wewnątrz bloku), oraz wspierającym obsługę wyjątków. W przypadku, gdy wyjątek nie ma zadeklarowanej obsługi wewnątrz bloku, w razie jego wystąpienia wyjątek powinien być automatycznie propagowany do bloku nadrzędnego bądź wywołującej go jednostki programu |  |  | Bez oceny |
|  | Procedury i funkcje składowane powinny mieć możliwość parametryzowania za pomocą parametrów prostych jak i parametrów o typach złożonych, definiowanych przez użytkownika. Funkcje powinny mieć możliwość zwracania rezultatów jako zbioru danych, możliwego do wykorzystania jako źródło danych w instrukcjach SQL (czyli występujących we frazie FROM). Ww. jednostki programowe powinny umożliwiać wywoływanie instrukcji SQL (zapytania, instrukcje DML, DDL), umożliwiać jednoczesne otwarcie wielu tzw. kursorów pobierających paczki danych (wiele wierszy za jednym pobraniem) oraz wspierać mechanizmy transakcyjne (np. zatwierdzanie bądź wycofanie transakcji wewnątrz procedury). |  |  | Bez oceny |
|  | Możliwość kompilacji procedur składowanych w bazie do postaci kodu binarnego (biblioteki dzielonej) |  |  | Bez oceny |
|  | Możliwość deklarowania wyzwalaczy (triggerów) na poziomie instrukcji DML (INSERT, UPDATE, DELETE) wykonywanej na tabeli, poziomie każdego wiersza modyfikowanego przez instrukcję DML oraz na poziomie zdarzeń bazy danych (np. próba wykonania instrukcji DDL, start serwera, stop serwera, próba zalogowania użytkownika, wystąpienie specyficznego błędu w serwerze). Ponadto mechanizm wyzwalaczy powinien umożliwiać oprogramowanie obsługi instrukcji DML (INSERT, UPDATE, DELETE) wykonywanych na tzw. niemodyfikowalnych widokach (views). |  |  | Bez oceny |
|  | W przypadku, gdy w wyzwalaczu na poziomie instrukcji DML wystąpi błąd zgłoszony przez motor bazy danych bądź ustawiony wyjątek w kodzie wyzwalacza, wykonywana instrukcja DML musi być automatycznie wycofana przez serwer bazy danych, zaś stan transakcji po wycofaniu musi odzwierciedlać chwilę przed rozpoczęciem instrukcji w której wystąpił ww. błąd lub wyjątek |  |  | Bez oceny |
|  | Powinna istnieć możliwość autoryzowania użytkowników bazy danych za pomocą rejestru użytkowników założonego w bazie danych bądź mechanizmu wewnętrznego w stosunku do bazy danych. |  |  | Bez oceny |
|  | Baza danych powinna umożliwiać na wymuszanie złożoności hasła użytkownika, czasu życia hasła, sprawdzanie historii haseł, blokowanie konta przez administratora bądź w przypadku przekroczenia limitu nieudanych logowań. |  |  | Bez oceny |
|  | Przywileje użytkowników bazy danych powinny być określane za pomocą przywilejów systemowych (np. prawo do podłączenia się do bazy danych - czyli utworzenia sesji, prawo do tworzenia tabel itd.) oraz przywilejów dostępu do obiektów aplikacyjnych (np. odczytu / modyfikacji tabeli, wykonania procedury). Baza danych powinna umożliwiać nadawanie ww. przywilejów za pośrednictwem mechanizmu grup użytkowników / ról bazodanowych. W danej chwili użytkownik może mieć aktywny dowolny podzbiór nadanych ról bazodanowych. |  |  | Bez oceny |
|  | Możliwość wykonywania i katalogowania kopii bezpieczeństwa bezpośrednio przez serwer bazy danych. Możliwość zautomatyzowanego usuwania zbędnych kopii bezpieczeństwa przy zachowaniu odpowiedniej liczby kopii nadmiarowych - stosownie do założonej polityki nadmiarowości backup'ów. Możliwość integracji z powszechnie stosowanymi systemami backupu (Legato, Veritas, Tivoli, OmniBack, ArcServe itd). Wykonywanie kopii bezpieczeństwa powinno być możliwe w trybie offline oraz w trybie online |  |  | Bez oceny |
|  | Możliwość wykonywania kopii bezpieczeństwa w trybie online (hot backup). |  |  | Bez oceny |
|  | Odtwarzanie powinno umożliwiać odzyskanie stanu danych z chwili wystąpienia awarii bądź cofnąć stan bazy danych do punktu w czasie. W przypadku odtwarzania do stanu z chwili wystąpienia awarii odtwarzaniu może podlegać cała baza danych bądź pojedyncze pliki danych. |  |  | Bez oceny |
|  | W przypadku, gdy odtwarzaniu podlegają pojedyncze pliki bazy danych, pozostałe pliki baz danych mogą być dostępne dla użytkowników |  |  | Bez oceny |
|  | Wbudowana obsługa wyrażeń regularnych zgodna ze standardem POSIX dostępna z poziomu języka SQL jak i procedur/funkcji składowanych w bazie danych. |  |  | Bez oceny |
|  | Możliwość zaimplementowania polityki bezpieczeństwa regulującej dostęp do danych na poziomie pojedynczych wierszy w tabelach. Mechanizm ten powinien być realizowany za pomocą mechanizmów motoru bazy danych i powinien być przezroczysty dla aplikacji. |  |  | Bez oceny |
|  | Możliwość przeprowadzenia odtwarzania na poziomie pojedynczych bloków danych. Pozostałe bloki w uszkodzonym pliku pozostają dostępne dla użytkowników. |  |  | Bez oceny |
|  | W celu minimalizacji czasu odtwarzania, motor bazy danych powinien umożliwiać automatyczne utrzymywanie na dysku gorącej kopii bezpieczeństwa, automatycznie aktualizowanej zmianami wprowadzanymi do bazy danych. |  |  | Bez oceny |
|  | Motor bazy danych powinien udostępniać możliwość zrównoleglenia operacji SQL (zapytania, instrukcje DML, ładowanie danych, tworzenie indeksów, przenoszenie tabel/indeksów pomiędzy przestrzeniami danych) oraz procesów wykonywania kopii bezpieczeństwa bądź odtwarzania. |  |  | Bez oceny |
|  | Motor bazy danych powinien umożliwiać wykonywanie niektórych operacji związanych z utrzymaniem bazy danych bez konieczności pozbawienia dostępu użytkowników do danych. W szczególności dotyczy to tworzenia / przebudowywania indeksów oraz reorganizacji bądź redefinicji tabel. |  |  | Bez oceny |
|  | Umożliwienie wymuszenia zastosowania przez optymalizator SQL metody wskazanej przez administratora bazy danych. |  |  | Bez oceny |
|  | Możliwość profilowania instrukcji SQL przez motor bazy danych. Uzyskany rezultat profilowania może być zapisany w repozytorium bazy danych oraz wykorzystany przez optymalizator do optymalizacji zapytań bez wprowadzania zmian do tekstu instrukcji SQL. |  |  | Bez oceny |
|  | Możliwość zarządzania przydziałem zasobów obliczeniowych dla użytkowników bazy danych (Resource Manager) |  |  | Bez oceny |
|  | Możliwość kompresji danych w tabelach – stopień kompresji powinien być zależny od powtarzalności wartości atrybutów w wierszach. |  |  | Bez oceny |
|  | Możliwość automatycznego zarządzania danymi sumarycznymi składowanymi w migawkach. Odświeżanie migawek powinno być możliwe na żądanie lub w czasie zatwierdzania zmian danych źródłowych, na których jest oparta migawka zawierająca dane sumaryczne. Zapytania SQL powininny mieć możliwość automatycznego wykorzystania danych sumarycznych zawartych w migawkach zamiast wykonywania dostępu do danych źródłowych bez konieczności modyfikowania ich tekstu. Ponadto, w przypadkach gdy migawka zawiera nieaktualne podsumowanie, powinny być odpytywane dane źródłowe |  |  | Bez oceny |
| IV | INFRASTRUKTURA (OBUDOWA) SERWERÓW KASETOWYCH (BLADE) – 1KPL. |
|  | Producent | Podać |  | Bez oceny |
|  | Nazwa i typ | Podać |  | Bez oceny |
|  | Typ obudowy - do montażu w szafie 19” | Tak |  | Bez oceny |
|  | Liczba zamontowanych serwerów kasetowych (blade) - co najmniej 2 serwery kasetowe (blade). Zaoferowana infrastruktura (obudowa) musi umożliwiać instalacje co najmniej 8 serwerów w sumie bez potrzeby rozbudowy o kolejne elementy. | Tak, podać |  | Bez oceny |
|  | Sposób wyprowadzeń sygnałów LAN - co najmniej dwa urządzenia 1GBit Ethernet switch w ramach jednej obudowy – wymagana redundancja połączeń do każdego serwera. | Tak |  | Bez oceny |
|  | Sposób wyprowadzeń sygnałów FC - zainstalowane co najmniej dwa urządzenia switch w ramach jednej obudowy – wymagana redundancja połączeń do każdego serwera z kartą HBA FC; Porty FC 4 Gb lub szybsze wyprowadzające sygnał na zewnątrz infrastruktury. | Tak, podać |  | Bez oceny |
|  | Zasilanie - minimum cztery niezależne zasilacze, redundantne – zdolne do obsługi obudowy w przypadku awarii jednego z nich przy ciągłym dostarczeniu mocy niezbędnej do zasilenia obudowy w pełni obsadzonej serwerami. W każdym przypadku procesory serwerów winny pracować z nominalną, maksymalną częstotliwością. | Tak, podać |  | Bez oceny |
|  | Chłodzenie - minimum sześć niezależnych wentylatorów z automatyczną regulacją parametrów pracy | Tak, podać |  | Bez oceny |
| V | ZARZĄDZANIE INFRASTRUKTURĄ SERWERÓW KASETOWYCH (BLADE) |
| 1. | Podstawowe operacje - zdalne włączanie/wyłączanie/restart niezależnie dla każdego serwera | Tak |  | Bez oceny |
| 2. | Napędy CD-ROM, USB - zdalne udostępnianie napędu CD-ROM na potrzeby każdego serwera z możliwością bootowania z w/w napędów. | Tak |  | Bez oceny |
| 3. | Sposób zarządzania - zdalny z poziomu przeglądarki internetowej, bez konieczności instalacji specyficznych komponentów programowych producenta sprzętu | Tak |  | Bez oceny |
| 4. | Liczba jednoczesnych sesji zarządzania - w danym momencie musi być niezależny, równoległy dostęp do konsol tekstowych i graficznych wszystkich serwerów w ramach infrastruktury | Tak |  | Bez oceny |
| 5. | Zdalna identyfikacja - zdalna identyfikacja fizycznego serwera i obudowy za pomocą sygnalizatora optycznego | Tak |  | Bez oceny |
| 6. | Konfiguracja sprzętowa serwera - automatyzowana konfiguracja sprzętowa każdego serwera niezależnie oraz wielu serwerów równocześnie za pomocą skryptów | Tak |  | Bez oceny |
| 7. | Dodatkowe cechy oprogramowania do zarządzania: • zautomatyzowane instalacje systemu operacyjnego z wykorzystaniem mechanizmu PXE (bootowanie z sieci) • zautomatyzowane, personalizowane, zrównoleglone instalacje systemów operacyjnych oraz aplikacji z wykorzystaniem tzw. plików odpowiedzi dostarczanych przez producenta oprogramowania użytkowego • zautomatyzowane, zrównoleglone kopiowanie środowisk, połączone z natychmiastową personalizacją systemu • zdalna dystrybucja oprogramowania, • automatyczne wykrywanie i identyfikacja urządzeń zainstalowanych w ramach infrastruktury (serwery, obudowy blade, karty zarządzające) i prezentacja infrastruktury w postaci graficznej • monitorowanie utylizacji następujących podzespołów serwera: procesor, pamięć, dyski twarde, interfejsy sieciowe | Tak |  | Bez oceny |
| 8. | Oprogramowanie zarządzające procesem wirtualizacji pracujących serwerów kasetowych (blade) |
| 8.1. | Licencja na oprogramowanie VMware ESX Enterprise 2P LIC SW (zawierające ESX 3, Virtual Center Agent, VMware File System, Virtual SMP, VMotion High Availability, Dynamic Resorce Scheduling, Consolidated Backup) Wsparcie techniczne – 3 lata 24x7 VMware Enterprise 2P SW Support. Liczba licencji na powyższe oprogramowanie musi być zgodna z ilością oferowanych serwerów kasetowych (blade) | Tak, podać oferowaną ilość licencji |  | Bez oceny |
| 8.2. | Licencja na oprogramowanie VMWare VirtualCenter Management Server – 1szt. | Tak |  | Bez oceny |
| VI | SERWER KASETOWY (BLADE) |
| 1. | Producent | Podać |  | Bez oceny |
| 2. | Nazwa i typ | Podać |  | Bez oceny |
| 3. | Liczba procesorów w każdym serwerze - min. 2, procesory czterordzeniowe | Tak, podać |  | Bez oceny |
| 4. | Pamięć RAM - min. 16 GB RAM PC2-5300, FBD DDR2-667 z korekcją błędów ECC | Tak, podać |  | Bez oceny |
| 5. | Sterownik dysków wewnętrznych - Macierzowy, RAID 0, 1, 10 i 64MB cache, możliwość dodania baterii podtrzymującej zawartość pamięci cache w razie awarii zasilania. | Tak |  | Bez oceny |
| 6. | Dyski twarde - 2 dyski SAS min.146 GB typu Hot-plug | Tak, podać |  | Bez oceny |
| 7. | Interfejsy sieciowe (LAN) - 2 interfejsy sieciowe 1000/100/10, z obsługą (Wake On LAN oraz PXE) | Tak |  | Bez oceny |
| 8. | FibreChannel SAN – Zainstalowane 2 interfejsy Fibrechannel o prędkości 4Gb/sek. lub szybszej. | Tak, podać |  | Bez oceny |
| 9. | Wspierane systemy operacyjne - MS Windows 2003, Red Hat Enterprise Linux, SUSE Linux Enterprise Server | Tak |  | Bez oceny |
| VII | MACIERZ DYSKOWA FC SAN |
|  | Producent | Podać |  | Bez oceny |
|  | Nazwa i typ | Podać |  | Bez oceny |
|  | Wspierane systemy operacyjne, Minimum Windows Server 2003, Windows Server 2008, OpenVMS, Sun Solaris, HP-UX, IBM-AIX, Linux, VMware, Novell NetWare i and MacOS. | TAK, podać |  | Bez oceny |
|  | Macierz SAN powinna wspierać wiele klastrów różnych systemów operacyjnych wymienionych w pkt. 3 | TAK |  | Bez oceny |
|  | Macierz SAN powinna być skalowana do 96 dysków | TAK |  | Bez oceny |
|  | Macierz SAN powinna obsługiwać do 256 połączeń hostów | TAK |  | Bez oceny |
|  | Macierz SAN powinna wspierać połączenia FC typu END-TO-END (porty FC do SAN i porty FC do obudów macierzy dyskowych) | TAK |  | Bez oceny |
|  | Macierz SAN powinna wspierać podwójne, redundantne, kontrolery macierzy SAN typu hot-plug w trybie pracy active-active | TAK |  | Bez oceny |
|  | Każdy z kontrolerów macierzy SAN powinien mieć dwa połączenia FC o prędkości 4 Gb | TAK |  | Bez oceny |
|  | Oferowane kontrolery SAN powinny być w trybie Active-Active, tak aby pojedyncza jednostka logiczna mogła dystrybuować obciążenie pomiędzy dwoma kontrolerami w tym samym czasie | TAK |  | Bez oceny |
|  | Macierz SAN powinna być obsługiwana przez procesory typu RISC | TAK |  | Bez oceny |
|  | Macierz SAN powinna mieć możliwość konfiguracji typu „No Single Point” . Dotyczy kontrolera macierzy SAN, pamięci cache, wentylatorów oraz zasilaczy | TAK |  | Bez oceny |
|  | Cache danych min. 2 GB (ang. data cache) | TAK |  | Bez oceny |
|  | Cache kontrolny min. 2GB (ang. control cache) | TAK |  | Bez oceny |
|  | Kontrolery macierz y SAN powinny wspierać RAID, poziomy min. 0, 1, 5 | TAK |  | Bez oceny |
|  | Macierz SAN powinna wspierać dwuportowe dyski FC typu hot-plug o pojemnościach min. 146/300/400/450 GB. Typy dysków min. SATA oraz FATA | TAK |  | Bez oceny |
|  | Pojedyncza obudowa na dyski twarde powinna być o pojemności min. 12 dysków | TAK |  | Bez oceny |
|  | Macierz SAN powinna wspierać wirtualizację na poziomie kontrolera bez potrzeby instalowania dodatkowego oprogramowania | TAK |  | Bez oceny |
|  | Macierz SAN powinna wspierać różne poziomy RAID na tym samym zestawie dysków twardych | TAK |  | Bez oceny |
|  | Macierz SAN powinna wspierać LUN’y o min. rozmiarze 1 GB i maksymalnym min. 2 TB | TAK |  | Bez oceny |
|  | Macierz SAN powinna wspierać do 512 wolumenów na pojedynczy LUN | TAK |  | Bez oceny |
|  | Macierz SAN powinna wspierać rozszerzanie pojemności on-line poprzez funkcję „self-tuning” oraz „dynamic load leveling” | TAK |  | Bez oceny |
|  | Macierz SAN powinna być zarządzana poprzez aplikację WEB’ową, która docelowo pozwala zarządzać do 16 macierzami SAN tego samego producenta | TAK |  | Bez oceny |
|  | Możliwość rozbudowy macierzy SAN o opcję tworzenia zrzutów wybranych LUN’ów (ang. snapshots), które nie wymagają zablokowania powierzchni dyskowej. Pełna kopia fizyczna wymagać LUN’a o takiej samej pojemności jak zrzucany LUN, ale powinien być natychmiast dostępny w punkcie gdzie został stworzony | TAK |  | Bez oceny |
|  | Macierz SAN powinna wspierać do 16 zrzutów (ang. snapshots) dla pojedynczego LUN’a | TAK |  | Bez oceny |
|  | Macierz SAN powinna wspierać replikację danych na poziomie sprzętowym kontrolera | TAK |  | Bez oceny |
|  | Macierz SAN powinna wspierać replikację synchroniczną oraz asynchroniczną | TAK |  | Bez oceny |
|  | Macierz SAN powinna umożliwiać dwukierunkową replikację pomiędzy dwoma macierzami dyskowymi | TAK |  | Bez oceny |
|  | Pojemność oferowanej macierzy SAN | min. 18 TB brutto |  | Bez oceny |
|  | Do macierzy SAN podłączone zostaną wymagane serwery kasetowe oraz serwer bazy danych systemu PACS | TAK |  | Bez oceny |
|  | Szafa rakowa dla macierzy SAN | TAK, min. 42U |  | Bez oceny |
| VIII | BIBLIOTEKA TAŚMOWA |  |  | Bez oceny |
| 1. | Producent | Podać |  | Bez oceny |
| 2. | Nazwa i typ | Podać |  | Bez oceny |
| 3. | Oferowana biblioteka musi posiadać budowę modułową umożliwiającą rozbudowę pojemności oraz wydajności | Tak |  | Bez oceny |
| 4. | Oferowana biblioteka taśmowa musi być wyposażona w dwa napędy LTO III lub IV o wydajności co najmniej 80MB/s oraz pojemności pojedynczej taśmy co najmniej 400GB – parametry podane bez kompresji danych | Tak, podać |  | Bez oceny |
| 5. | Oferowana biblioteka taśmowa musi być wyposażona w interfejs SCSI | Tak |  | Bez oceny |
| 6. | Oferowana biblioteka musi być wyposażona w co najmniej 24 sloty na taśmy magnetyczne | Tak |  | Bez oceny |
| 7 | Oferowana konfiguracja biblioteki taśmowej musi zawierać 4 taśmy o pojemności 400 GB bez kompresji danych | Tak |  | Bez oceny |
| 8 | Oferowana biblioteka taśmowa musi posiadać pojemność 12TB (bez kompresji) w ramach pojedynczego modułu (dla napędów LTO III) | Tak |  | Bez oceny |
| 9 | Zastosowany napęd taśmowy musi być typu „Hot-Plug” – umożliwiający jego wymianę bez konieczności wyłączania biblioteki. | Tak |  | Bez oceny |
| 10 | Oferowana biblioteka musi być wyposażona w czytnik kodów kreskowych | Tak |  | Bez oceny |
| 11 | Wysokość oferowanej biblioteki taśmowej nie może przekraczać 2U | Tak |  | Bez oceny |
| 12 | Oferowana biblioteka taśmowa musi być przystosowana do montażu w szafie rack 19” | Tak |  | Bez oceny |
| 13 | Oferowana konfiguracja biblioteki taśmowej musi uwzględniać oprogramowanie zarządzające pozwalające na: monitorowanie stanu biblioteki i napędów, konfigurację biblioteki, prowadzenie statystyk biblioteki, diagnostykę, wymianę taśm za pośrednictwem „mail slot’u”, przenoszenie taśm, załadunek/rozładunek napędu | Tak |  | Bez oceny |
| 14 | Oferowana biblioteka taśmowa musi posiadać możliwość konfiguracji co najmniej jednego tzw. „mail slot” umożliwiającego wymianę pojedynczej taśmy bez konieczności wyjmowania z biblioteki całego magazynka z taśmami. | Tak |  | Bez oceny |
| 15 | Oferowana biblioteka taśmowa musi posiadać wsparcie dla oprogramowania służącego do tworzenia kopii bezpieczeństwa | Tak |  | Bez oceny |
| 16 | Dedykowany serwer rakowy do wymaganej biblioteki taśmowej z oprogramowaniem do archiwizacji badań na wymaganej bibliotece taśmowej, minimum: CPU 2,6 GHz QuadCore 2 GB DDR2 RAM, 2x 300 GB HDD SAS, | Tak |  | Bez oceny |
| IX | INNE ELEMENTY WYPOSAŻENIA |
| 1 | Szafa Rack - wysokość 42U z następującym wyposażeniem: - switch KVM 8 portowy, - rakowa, wysuwana klawiatura i monitor LCD - dwa moduły Power Distribution Unit | Tak, 2 sztuki |  | Bez oceny |
| 2 | Zasilacz awaryjny UPS – min. 3000VA/2700W. obudowa typu rack - 2 sztuki | Tak, podać typ zaoferowanego UPS |  | Bez oceny |
| 3 | Zasilacz awaryjny UPS – min. 5000VA/4500W. obudowa typu rack - 1 sztuki | Tak, podać typ zaoferowanego UPS |  | Bez oceny |
| X | ZMIANA OPROGRAMOWANIA NA STACJACH DIAGNOSTYCZNYCH IMPAX DS1000 (3szt.) oraz IMPAX MA3000(1 szt.) POSIADANE PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO |
|  | Funkcjonalności oprogramowania wszystkich stacji diagnostycznych – 4 sztuki (posiadane przez Zamawiającego) |
|  | Producent | Podać |  | Bez oceny |
|  | Nazwa i typ | Podać |  | Bez oceny |
|  | Stacja diagnostyczna korzystająca z bazy danych badań systemu PACS (architektura klient - serwer) | Tak |  |  |
|  | System zapewniający wysokie bezpieczeństwo - w przypadku awarii sprzętu komputerowego, na którym pracuje aplikacja stacji diagnostycznej, możliwość uruchomienia aplikacji stacji diagnostycznej wraz z jej ustawieniami na innym komputerze bez interwencji serwisowej - aplikacja stacji diagnostycznej i jej ustawienia są oparte na koncepcji licencji przyznanych użytkownikowi systemu a nie stacji roboczej, a zarządzanie nimi realizowane jest przez system PACS | Tak |  | Bez oceny |
|  | Licencja na użytkowanie oprogramowania stacji opisowej ogólnodiagnostycznej – 3 szt. dla radiologii ogólnej, 1 szt. dla mammografii | Tak |  | Bez oceny |
|  | Język interfejsu użytkownika wraz z pomocą kontekstową – język polski | Tak |  | Bez oceny |
|  | Użytkownik ma dostęp z każdego poziomu aplikacji stacji diagnostycznej do systemu pomocy w języku polskim, obejmującego następujące tematy: - jak korzystać z systemu pomocy - opis wszystkich dostępnych narzędzi i metody jak je stosować - nawigacja po systemie - wyszukiwanie badań - odczytywanie, modyfikacja, porównywanie badań - przygotowywanie badań do kominków i konferencji - zarządzanie plikami szkoleniowymi (baza wiedzy ciekawych przypadków) | Tak/Nie |  | Nie - 0 pkt. Tak - 10 pkt. |
|  | Integracja zapewniająca otworzenie okna opisu na monitorze RIS, po wyświetleniu obrazu diagnostycznego na dowolnym monitorze diagnostycznym | Tak |  | Bez oceny |
|  | Integracja zapewniająca otworzenie obrazu diagnostycznego, na podstawie którego opis został/ma zostać wykonany, po wyświetleniu opisu na monitorze RIS | Tak |  | Bez oceny |
|  | Integracja zapewniająca wyświetlanie listy wszystkich poprzednio wykonanych badań pacjenta w aplikacji stacji diagnostycznej, które zostały wysłane do systemu PACS; wybranie z listy poprzednio wykonanego badania pacjenta powoduje jego wyświetlenie wraz z opisem badania; jeżeli wybrane badanie nie znajduje się w pamięci podręcznej systemu PACS system automatycznie przywraca badanie z wymaganej biblioteki taśmowej do pamięci podręcznej systemu PACS, a następnie automatycznie wyświetla badanie w aplikacji stacji diagnostycznej | Tak |  | Bez oceny |
|  | System pozwala wyszukiwać i wyświetlać co najmniej poniższe dane wraz z polskimi znakami diakrytycznymi (ąęśćńłóżź): - imię i nazwisko pacjenta - opis badania wykonany w systemie RIS | Tak |  | Bez oceny |
|  | Tworzenie własnych makr wyświetlających listę badań, min. tylko dzisiejszych lub tylko badań z danego urządzenia diagnostycznego | Tak/Nie |  | Nie - 0 pkt. Tak - 10 pkt. |
|  | System pozwala wyświetlać jednocześnie co najmniej 2 rodzaje badań tego samego pacjenta | Tak |  | Bez oceny |
|  | Funkcja scalania wszystkich dostępnych/wybranych serii w jedną serię | Tak |  | Bez oceny |
|  | Funkcja wyświetlania w różnym układzie obrazów na pojedynczym ekranie | Tak |  | Bez oceny |
|  | Wyświetlanie badań na dostępnych monitorach w różnych trybach, min.: - pojedynczy monitor – na każdym monitorze wyświetlane są różne badania - dwa monitory – na dwóch monitorach wyświetlane jest to samo badanie; jeżeli dostępnych jest więcej monitorów, powinny być na nich wyświetlane kolejne obrazy z badania - wszystkie monitory – na wszystkich dostępnych monitorach wyświetlane jest to samo badanie | Tak |  | Bez oceny |
|  | Przeglądarka animacji o min. funkcjonalnościach: - ustawienia prędkości animacji - ustawienie przeglądania animacji w pętli - zmiana kierunku animacji - ustawienie zakresu obrazów do animacji | Tak |  | Bez oceny |
|  | Wyświetlanie kolorowych obrazów USG na trzecim kolorowym monitorze stacji | Tak |  | Bez oceny |
|  | Hierarchizacja ważności obrazów, min. możliwość zaznaczenia wybranego obrazu w badaniu jako „istotny” | Tak/Nie |  | Nie - 0 pkt. Tak - 10 pkt. |
|  | Obrazy zaznaczone w badaniu jako „istotne" są widziane jako miniatury przy opisie badania w aplikacji stacji diagnostycznej, kliknięcie na miniaturę pozwala wyświetlić obraz na monitorze diagnostycznym. | Tak/Nie |  | Nie – 0 pkt. Tak - 10 pkt. |
|  | Funkcjonalność przełączania się pomiędzy obrazami w badaniu według minimum poniższych metod: - obraz po obrazie - tylko pomiędzy zaznaczonymi „istotnymi” obrazami | Tak |  | Bez oceny |
|  | Funkcja tworzenia badania podsumowującego zawierającego kopie obrazów z więcej niż jednego badania. | Tak |  | Bez oceny |
|  | Automatyczne dostosowywanie wartości jasności i kontrastu dla całego obrazu na podstawie wskazanego przez użytkownika obszaru zainteresowania. | Tak |  | Bez oceny |
|  | Funkcja wyostrzania krawędzi w obrazie | Tak |  | Bez oceny |
|  | Inwersja pozytyw/negatyw w obrazie badania | Tak |  | Bez oceny |
|  | Funkcja powiększania obrazu, min.: - powiększanie stopniowe - powiększanie tylko wskazanego obszaru obrazu - powiększenie 1:1 (1 piksel obrazu równa się jednemu pikselowi ekranu) - powiększenie na cały dostępny ekran obszaru wyświetlania | Tak |  | Bez oceny |
|  | Funkcja kolimacji obrazu badania | Tak |  | Bez oceny |
|  | Funkcja obrotu obrazu o 180° oraz o 90° w lewo lub w prawo | Tak |  | Bez oceny |
|  | Funkcja płynnego obrotu obrazu o dowolnie wybrany przez użytkownika kąt | Tak |  | Bez oceny |
|  | Funkcja wybrania zasięgu działania narzędzi modyfikujących postać obrazu badania – jasności/kontrastu, obrotów, powiększeń oraz inwersji obrazu, min. zakres: - wybrany obraz - wybrana seria badania - całe badanie | Tak |  | Bez oceny |
|  | Pomiar kątów | Tak |  | Bez oceny |
|  | Pomiar odległości pomiędzy dwoma punktami na obrazie | Tak |  | Bez oceny |
|  | Funkcja kalibracji obrazu w celu prawidłowego wyświetlania wartości odległości pomiędzy dwoma punktami; kalibracja przeprowadzona przez użytkownika względem obiektu odniesienia | Tak |  | Bez oceny |
|  | Funkcja pomiaru stosunku długości dwóch linii zdefiniowanych przez użytkownika | Tak |  | Bez oceny |
|  | Oznaczenie obszaru zainteresowania o kształcie min. koła, elipsy, kwadratu, prostokąta oraz innym, zdefiniowanym przez użytkownika kształcie wraz z informacjami: - liczba pikseli w regionie zainteresowania - długość obwodu regionu zainteresowania - powierzchnia regionu zainteresowania - średnia wartość pikseli w regionie zainteresowania - odchylenie standardowe wartości pikseli (różnica pomiędzy średnia a maksymalną i minimalną wartością pikseli w regionie zainteresowania) | Tak |  | Bez oceny |
|  | Funkcja wyświetlenia dla wskazanego piksela/obszaru zainteresowania wartości gęstości optycznej /średniej wartości gęstości optycznej dla badań CR oraz jednostek Hounsfielda dla badań TK | Tak |  | Bez oceny |
|  | Funkcja dodania dowolnego tekstu do obrazu badania o długości min. 16 znaków | Tak |  | Bez oceny |
|  | Funkcja dodania strzałki do obrazu badania | Tak |  | Bez oceny |
|  | Funkcja przemieszczania i edycji wszystkich adnotacji wprowadzonych przez użytkownika | Tak |  | Bez oceny |
|  | Funkcja wyświetlenia/ukrycia adnotacji wprowadzonych przez użytkownika | Tak |  | Bez oceny |
|  | Zapisywanie wybranych zmian obrazu badania wprowadzonych przez użytkownika: - zapisywanie zmian geometrii obrazu (np. obrotu) - zapisywanie powiększenia obrazu - zapisywanie adnotacji wprowadzonych przez użytkownika (np. pomiary, kąty, strzałki) | Tak |  | Bez oceny |
|  | Funkcja cofnięcia ostatnio wykonanej zmiany obrazu | Tak |  | Bez oceny |
|  | Funkcja wyświetlenia/ukrycia danych demograficznych pacjenta | Tak |  | Bez oceny |
|  | Funkcja wyświetlenia topogramu dla badania | Tak |  | Bez oceny |
|  | Możliwość dodawania do badania słów kluczowych | Tak |  | Bez oceny |
|  | Funkcja importowania obrazów do badania, min. - import 24 bitowego formatu True Color BMP - import kolorowego lub monochromatycznego formatu JPG. Import obrazu do nowej serii badania lub do obrazów z ostatniej serii w badaniu. | Tak/Nie |  | Nie - 0 pkt. Tak - 10 pkt. |
|  | Nagrywanie płyt CD dla pacjentów z wybranym zestawem badań obrazowych i przeglądarką DICOM | Tak |  | Bez oceny |
|  | Wydruk badań na kamerach cyfrowych poprzez DICOM Print | Tak |  | Bez oceny |
|  | Funkcja modyfikowania przez użytkownika układu wydruku - konfigurowanie informacji zawartych na wydruku | Tak/Nie |  | Nie - 0 pkt. Tak - 10 pkt. |
|  | Drukowanie obrazów badania na papierze w następujących trybach i z uwzględnieniem następujących funkcji: - tryb drukowania obrazów badania na białym tle w ramach oszczędności czarnego koloru - funkcja drukowania atrybutów badania, minimum imienia i nazwiska pacjenta, daty badania, daty urodzenia pacjenta. - funkcja dodania dowolnego tekstu do drukowanego obrazu - funkcja podglądu wydruku - tworzenie szablonów rozkładu wydruku z zakresem od 1x1 do 12x12 i 20x20 obiektów na wydruk. Obiektem może być obraz, dowolny element tekstowy lub atrybut badania. | Tak/Nie |  | Nie - 0 pkt. Tak - 10 pkt. |
|  | Funkcja wyświetlenia tagów DICOM i ich wartości dla wybranego obrazu badania | Tak/Nie |  | Nie - 0 pkt. Tak - 10 pkt. |
| XI | SZKOLENIA |
|  | Szkolenia w siedzibie Zamawiającego dla 11 lekarzy radiologów w zakresie dostarczanych urządzeń i oprogramowania – min. 2 cykle po 1 godzinie dla każdego lekarza radiologa . | Tak |  | Bez oceny |
|  | Szkolenia w siedzibie Zamawiającego dla 3 rejestratorek w zakresie dostarczanych urządzeń i oprogramowania – min. 1 cykl – 2 godz. dla każdej osoby | Tak |  | Bez oceny |
|  | Szkolenia w siedzibie Zamawiającego dla 2 administratorów systemu (informatycy) w zakresie dostarczanych urządzeń i oprogramowania – min. 2 cykle po 5 godziny dla każdej osoby | Tak |  | Bez oceny |
|  | Szkolenie w siedzibie Zamawiającego z zakresu obsługi serwera kasetowego (blade) – dla 2 osób w wymiarze min. 15 godzin | Tak |  | Bez oceny |
|  | Szkolenie w siedzibie Zamawiającego z oprogramowania zarządzającego procesem wirtualizacji pracującego na serwerze kasetowym (VMware ESX) – dla 2 osób w wymiarze min. 15 godzin | Tak |  | Bez oceny |
| XII | GWARANCJE I SERWIS |
|  | Okres gwarancji i obsługi serwisowej na oferowane urządzenia – min. 1 rok | Tak |  | Bez oceny |
|  | W okresie trwania umowy gwarancyjnej 4 nieodpłatne przeglądy gwarancyjne w roku (co 3 miesiące). | Tak |  | Bez oceny |
|  | Sposób przyjmowania zgłoszeń o awariach w okresie trwania umowy gwarancyjnej i w okresie pogwarancyjnym | Podać |  | Bez oceny |
|  | Czas reakcji na usunięcie awarii (rozumiane jak przyjazd serwisu) [godz.-w dni robocze] | ≤72 godz |  | Bez oceny |
|  | Wykaz punktów serwisowych autoryzowanych przez producenta w Polsce | Podać |  | Bez oceny |

„Oświadczamy, że oferowane urządzenie spełnia wymagania techniczne, zawarte w SIWZ, jest kompletne, fabrycznie nowe i będzie gotowe do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji ( poza materiałami eksploatacyjnymi ).”

Do oferty prosimy dołączyć dokładny opis danych technicznych oferowanego urządzenia, potwierdzający spełnienie parametrów wymaganych przez Zamawiającego zgodnie z powyższym opisem, prospekty, katalogi, wyciągi z instrukcji obsługi – w przypadku braku powyższych  dokumentów oferta zostanie odrzucona jako nie spełniająca wymogów Zamawiającego.

____________________________

miejscowość, data, podpis osoby uprawnionej

OFERTA CENOWA

| Lp. | Nazwa elementu | Ilość | Numery katalogowe części składowych | Wartość jednostkowanetto | Wartość netto | Cena brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Tomograf komputerowy z wyposażeniem | 1 kpl. |  |  |  |  |
|  | Rozbudowa systemu Cyfrowej Radiografii | 1 kpl. |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |

* wartość brutto, będąca podstawą do wyliczenia punktów za cenę – otrzymujemy ze wzoru: cena jednostkowa netto razy ilość sztuk – daje wartość netto, z której to wartości liczymy podatek vat i po dodaniu podatku vat do wartości netto otrzymujemy wartość brutto.

………dnia……………                        ………...............................................................................

podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym                                                                                          
                                                                  lub posiadających pełnomocnictwo