# 4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

50-981 Wrocław

ul. Weigla 5

Znak sprawy: 84/Med./2009

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

NA DOSTAWĘ DROBNEGO SPRZĘTU MEDYCZNEGO I MATERIAŁÓW ZUŻYWALNYCH DO KRĄŻENIA POZAUSTROJOWEGO

W postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzonym na podstawie przepisów

ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j.Dz. U. z 2007r., Nr 223, poz.1655 z późn. zm. ), zwanej dalej również PZP oraz przepisów wykonawczych do PZP

W  TRYBIE  PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO powyżej 133 000 EURO

Wykonawcą może być osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej  oraz podmioty te występujące wspólnie.

Podmioty występujące wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia.

Zatwierdził:

dnia …………..2009 r.                                                    ……................................................

podpis i pieczęć Zamawiającego

ZAMAWIAJĄCY:   	4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką 
                                                Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

50-981 Wrocław, ul. Weigla 5 ( 4WSKzP SP ZOZ )

http://www.4wsk.pl

INFORMACJE OGÓLNE

- Koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca.

- Na podstawie art. 27 ust.1 PZP Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się Wykonawców z Zamawiającym oprócz formy pisemnej również w formie faksu, o ile SIWZ nie stanowi inaczej, z tym jednak zastrzeżeniem, że wnioski, oświadczenia, zawiadomienia oraz informacje przesłane tą drogą należy jednocześnie potwierdzić pisemnie.

- W sprawach nieuregulowanych w SIWZ  pierwszeństwo mają przepisy PZP i aktów wykonawczych do PZP.

Rozdział I.                   PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

- Zamówienie obejmuje dostawę drobnego sprzętu medycznego i materiałów zużywalnych do krążenia pozaustrojowego (Pakiety 1-26).

- Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia ofert równoważnych (oferowany przedmiot zamówienia musi spełniać wszelkie wymagania Zamawiającego o wszystkich parametrach nie gorszych niż te określone w SIWZ) jeżeli z opisu przedmiotu zamówienia wynika, że przedmiot zamówienia określony został poprzez wskazanie znaku towarowego, pochodzenia lub patentu oraz w zakresie wskazanym w art. 30 ust.1-3 PZP.

Jeżeli Wykonawca powoła się na rozwiązania równoważne to zgodnie z art. 30 ust. 5 PZP, jest zobowiązany wykazać, że oferowany przedmiot zamówienia spełnia wymogi Zamawiającego poprzez załączenie  do oferty dokumentów potwierdzających ten stan rzeczy np. Ekspertyz Rzeczoznawczych

- Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia ofert wariantowych.

- Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych

- Zamawiający nie przewiduje zamówienia uzupełniającego, o którym mowa w art. 67 ust.1 pkt. 7 PZP.

- Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej.

- Przedmiot zamówienia został szczegółowo opisany w załączniku nr 2 do niniejszej SIWZ.

- Szczegółowe zasady podpisania, realizacji umowy oraz jej zakończenia zawarte są we wzorze umowy  -  załącznik nr 3 do SIWZ.

Rozdział II.          OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

Wykonawca obowiązany jest przygotować ofertę zgodnie z wymaganiami SIWZ.

- Każdy Wykonawca (lub podmioty występujące wspólnie) może złożyć tylko jedną ofertę, zgodnie z wymaganiami określonymi w SIWZ. Złożenie przez jednego Wykonawcę lub podmioty występujące wspólnie, więcej niż jednej oferty lub oferty zawierającą rozwiązania alternatywne spowoduje jej odrzucenie.

- Osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy lub pełnomocnik muszą złożyć podpisy:

- na wszystkich stronach (zapisanych) oferty,

- na załącznikach,

- w miejscach, w których Wykonawca naniósł zmiany.

- Upoważnienie do podpisania oferty powinno być dołączone do oferty, o ile upoważnienie nie wynika z innych dokumentów dołączonych do oferty (zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub odpisu z  Krajowego Rejestru Sądowego).

- W przypadku gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, do oferty musi być załączone pełnomocnictwo określające jego zakres i podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy (pełnomocnictwo należy złożyć w oryginale lub uwierzytelnionej notarialnie kopii).

- Wymagane dokumenty należy przedstawić w formie oryginałów albo kserokopii.

- Dla uznania ważności, oferta musi zawierać: wszystkie wymagane w SIWZ dokumenty 
lub poświadczone za zgodność z oryginałem ich kopie oraz oświadczenia wynikające z jej treści ( Rozdz. IV i V ). Poświadczenie musi być opatrzone imienną pieczątką i podpisem osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy, datą i opatrzone klauzulą „za zgodność z oryginałem”.

- Zamawiający zażąda przedstawienia oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy przedstawiona przez wykonawcę kserokopia dokumentów jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości, 
a Zamawiający nie może sprawdzić jej prawdziwości w inny sposób.

- Ofertę należy sporządzić w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności (zgodnie z art. 9 ust. 1 i 2  PZP).

- Wszystkie dokumenty i oświadczenia oraz inne materiały informacyjne w językach obcych należy dostarczyć przetłumaczone i poświadczone za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.

- Oferta powinna być sporządzona w formie pisemnej przy użyciu nośników pisma nie ulegającego usunięciu bez pozostawienia śladów.

- Załączniki do SIWZ stanowiące integralna część SIWZ, Wykonawca zobowiązany jest  złożyć w ofercie, pod rygorem odrzucenia oferty.

- Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane i datowane własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę. Poprawki cyfr i liczb należy pisać wyrazami.

- Do oferty należy załączyć spis treści.

- Wszystkie  strony oferty należy ponumerować, trwale spiąć i ostemplować pieczątką firmową lub imienną  (dotyczy stron zapisanych oraz wszelkich załączników ).

- Dokumenty i informacje składane w trakcie postępowania stanowiące tajemnicę  przedsiębiorstwa  w myśl art. 11 ust. 4 Ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz.U. z 1993r. Nr 47, poz. 211 z późn. zm), które nie mogą  być udostępniane  - powinny być oznaczone klauzulą: „nie udostępniać innym uczestnikom postępowania informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji” i załączone jako odrębna część nie złączona z ofertą w sposób trwały. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4. PZP

- Kopertę należy zaadresować:

4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką  SP ZOZ

50 – 981 WROCŁAW ul. Weigla 5

„Przetarg nieograniczony”

NIE OTWIERAĆ W KANCELARII ”

## Znak sprawy 84/Med./2009

## „Oferta na dostawę  drobnego sprzętu medycznego i materiałów zużywalnych do krążenia pozaustrojowego”

nie otwierać przed dniem 24.09.2009r. godz. 1100

Ilość stron ..... (określić, ile stron znajduje się w kopercie)

Rozdział III.    WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU I SPOSÓB OCENY ICH   SPEŁNIANIA

1.  Wykonawca nie może podlegać wykluczeniu z ubiegania się o zamówienie publiczne na podstawie art. 24 ust.1 i ust. 2 ustawy PZP oraz musi spełniać warunki określone w art. 22 ust. 1 pkt. 1, 2, 3 PZP. Za spełnienie wymogu Zamawiający uzna złożenie oświadczenia, które będzie oceniane według formuły „spełnia – nie spełnia”

2. Wykonawca musi posiadać uprawnienia do wykonania przedmiotu zamówienia – za spełnienie tego wymogu Zamawiający uzna: posiadanie aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej; niezaleganie z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy nastąpiło przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; niekaralność osób fizycznych i prawnych za przestępstwa wymienione w art. 24 ust. 1 pkt. 4-9 ustawy PZP (prawomocnie skazanych).

Spełnienie wymogów będzie oceniane według formuły "spełnia - nie spełnia”

3.   Wykonawca musi znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej

wykonanie zamówienia. Za spełnienie wymogu Zamawiający uzna posiadanie przez wykonawcę środków finansowych lub zdolności kredytowej w wysokości min. 854.000,00 zł  (słownie: osiemset pięćdziesiąt cztery tysiące złotych, 00/100) - dotyczy całości przedmiotu zamówienia; na poszczególne części w wysokości co najmniej

| Pakiet 1 | 30.000,00 |
| --- | --- |
| Pakiet 2 | 32.000,00 |
| Pakiet 3 | 235.000,00 |
| Pakiet 4 | 112.500,00 |
| Pakiet 5 | 20.000,00 |
| Pakiet 6 | 10.000,00 |
| Pakiet 7 | 9.000,00 |
| Pakiet 8 | 17.000,00 |
| Pakiet 9 | 1.500,00 |
| Pakiet 10 | 70.000,00 |
| Pakiet 11 | 100.000,00 |
| Pakiet 12 | 25.000,00 |
| Pakiet 13 | 2.000,00 |
| Pakiet 14 | 5.000,00 |
| Pakiet 15 | 10.000,00 |
| Pakiet 16 | 11.000,00 |
| Pakiet 17 | 1.000,00 |
| Pakiet 18 | 21.000,00 |
| Pakiet 19 | 5.000,00 |
| Pakiet 20 | 28.000,00 |
| Pakiet 21 | 28.000,00 |
| Pakiet 22 | 29.000,00 |
| Pakiet 23 | 7.000,00 |
| Pakiet 24 | 31.000,00 |
| Pakiet 25 | 5.000,00 |
| Pakiet 26 | 9.000,00 |

Wykonawcy składający ofertą na więcej niż jeden pakiet muszą zsumować wartości z pakietów w których chcą uczestniczyć, np. Wykonawca składający ofertę na Pakiet 1 i 2 powinien wykazać się posiadaniem środków finansowych lub zdolności kredytowej w wysokości min. 62.000,00 zł  (30.000,00 zł + 32.000,00 zł).

4.  W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

4.1  żaden z Wykonawców nie może podlegać wykluczeniu na podstawie art. 24 PZP

4.2 sytuacja ekonomiczna i finansowa będzie oceniana łącznie (warunek zawarty w Rozdziale III pkt. 3  SIWZ)

Spełnienie powyższych warunków uczestnictwa oceniane będzie na podstawie dokumentów

określonych w rozdziale IV.

Rozdział IV.  WYKAZ DOKUMENTÓW I OŚWIADCZEŃ POTWIERDZAJĄCYCH

SPEŁNIENIE PODMIOTOWYCH WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

- Oświadczenie wynikające z treści art. 44 PZP.

- Aktualny odpis z właściwego rejestru albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej.

- Aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego  potwierdzających odpowiednio, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.

- Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust 1 pkt. 4 – 9 ustawy prawo zamówień publicznych;

- Informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w którym Wykonawca posiada rachunek, potwierdzająca wysokość posiadanych środków  finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, wystawiona nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem składania ofert  (Rozdział III pkt. 3 SIWZ).

- W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie:

-   dokument wymieniony  w Rozdziale IV pkt. 1 SIWZ składają Wykonawcy wspólnie,

-  dokumenty określone w Rozdziale IV pkt. 2, 3, 4 SIWZ składa każdy z Wykonawców oddzielnie,

-  dokumenty określone w Rozdziale IV pkt. 5, SIWZ składa przynajmniej jeden z podmiotów występujących wspólnie.

Rozdział V.        WYMAGANE DOKUMENTY DOTYCZĄCE PRZEDMIOTU

ZAMÓWIENIA

### Wykonawca zobowiązany jest załączyć do oferty następujące dokumenty i oświadczenia:

      - Do oferty prosimy dołączyć dokładny opis oferowanego przedmiotu zamówienia, potwierdzający spełnienie parametrów wymaganych przez Zamawiającego w formie prospektów, katalogów w języku polskim ) – w przypadku braku powyższych dokumentów oferta zostanie odrzucona jako nie spełniająca wymogów Zamawiającego (z zastrzeżeniem art. 26 ust.3 PZP). Jednocześnie należy w Załączniku nr 2 do SIWZ podać numer strony materiałów informacyjnych, na której wymagane parametry są potwierdzone oraz zaznaczyć ( np. zakreślaczem ) w materiałach informacyjnych, gdzie znajduje się potwierdzenie wymaganego parametru.

      - W przypadku wyrobów medycznych zgodnie z ustawą z dnia 20.04.2004r. o wyrobach medycznych (Dz. U. Nr 93, poz. 896) Zamawiający żąda ważnych i aktualnych na dzień otwarcia ofert dokumentów wskazujących na dopuszczenie do obrotu w postaci Deklaracji Zgodności wydanej przez producenta oraz Certyfikatu CE wydanego przez jednostkę notyfikacyjną (jeżeli dotyczy).

Rozdział VI.        USZCZEGÓŁOWIENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Określenie przedmiotu zamówienia:

Dostawa drobnego sprzętu medycznego i materiałów zużywalnych do krążenia pozaustrojowego (Pakiety 1-26)

| Pakiet | Lp | Przedmiot zamówienia | Ilość |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | Oksygenator z powlekanymi membranami biokompatybilnymi w systemie otwartym z wbudowanym wymiennikiem ciepła i twardym cardiotomem żylnym | 100 szt. |
|  | 2 | Uchwyty montażowe oksygenatora (holdery) | 2 szt. |
| 2 | 1 | Oksygenator z powłoką heparynizowana | 100 szt. |
|  | 2 | Uchwyty montażowe oksygenatora (holdery) | 2 szt. |
| 3 | 1 | Oksygenator z powlekanymi membranami biokompatybilnymi w systemie otwartym z wbudowanym wymiennikiem ciepła i twardym cardiotomem żylnym przystosowanym do krążeń z minimalnym wypełnieniem z możliwością zastosowania aktywnego drenażu żylnego | 400 szt. |
|  | 2 | Uchwyty montażowe oksygenatora (holdery) | 2 szt. |
|  | 3 | Zestaw drenów z układem linii żylnej 1/2 cala i linii tętniczej 3/8 cala do krążenia pozaustrojowego | 400 szt. |
|  | 4 | Uchwyty montażowe (holdery) filtra tętniczego | 2 szt. |
| 4 | 1 | Oksygenator membranowy ze zbiornikiem kardiotomijnym | 200 szt. |
|  | 2 | Uchwyty montażowe oksygenatora (holdery) | 2 szt. |
|  | 3 | Zestaw drenów z układem linii żylnej 1/2 cala i linii tętniczej 3/8 cala do krążenia pozaustrojowego (dołączony schemat nr 1. i nr 2.) | 200 szt. |
|  | 4 | Uchwyty montażowe (holdery) filtra tętniczego | 2 szt. |
| 5 | 1 | Oksygenator z wbudowanym filtrem tętniczym i z wbudowaną pompą centyrfugalną do krążenia z minimalnym wypełnieniem + zestaw drenów żylno- tętniczych | 20 szt. |
| 6 | 1 | Kaniule tętnicze zbrojne, zagięte 90 stopni z kołnierzem mocującym (aortalne) | 400 szt. |
| 7 | 1 | Kaniule tętnicze niezbrojone, zagięte 90 stopni z kołnierzem mocującym (aortalne) | 400 szt. |
| 8 | 1 | Kaniule żylne zbrojone dwustopniowe proste, 28/36 Fr Długość min. 30 cm z konektorem łączącym ½ cala | 150 szt. |
|  | 2 | Kaniule żylne zbrojone dwustopniowe proste, 32/40 Fr Długość min. 30 cm z konektorem łączącym ½ x ½ cala | 300 szt. |
|  | 3 | Kaniule żylne zbrojone dwustopniowe proste z owalną częścią środkową ,rozmiar 32/40 Fr z konektorem łączącym ½ cala | 300 szt. |
| 9 | 1 | Kaniule żylne zbrojone dwustopniowe proste, 28/38 Fr, długość min. 30 cm | 20 szt. |
|  | 2 | Kaniule żylne zbrojone dwustopniowe proste z dodatkowymi otworami w części dystalnej | 40 szt. |
| 10 | 1 | Kaniule żylne zbrojone trzystopniowe proste, 29/29/29 Fr, długość min. 40 cm bez konektora łączącego | 20 szt. |
|  | 2 | Kaniule żylne pojedyncze proste 28, 30 oraz 32 Fr | 400 szt. |
| 11 | 1 | Zestawy do podawania kardioplegii krwistej 4:1 | 800 szt. |
|  | 2 | Zestaw drenów dla dorosłych do krążenia pozaustrojowego | 200 szt. |
|  | 3 | Uchwyty montażowe (holdery) filtra tętniczego | 2 szt. |
| 12 | 1 | Kaniule do podawania kardioplegii z ventem ( do opuszki aorty) | 600 szt. |
|  | 2 | Kaniule do podawania kardioplegii wstecznie (do zatoki wieńcowej) | 10 szt. |
|  | 3 | Kaniula do kardioplegii z metalowa igłą 8 Fr. | 40 szt. |
|  | 4 | Kaniule do podawania kardioplegii do ujść wieńcowych – sztywne | 300 szt. |
|  | 5 | Vent komorowy z prowadnicą 16 i 20 Fr | 250 szt. |
| 13 | 1 | Kaniule do podawania kardioplegii do ujść wieńcowych – miękkie | 10 szt. |
|  | 2 | Vent komorowy z prowadnicą 18 Fr | 40 szt. |
|  | 3 | Kaniule do podawania kardioplegii wstecznie (do zatoki wieńcowej) | 10 szt. |
| 14 | 1 | Ssawka perikardialna miękka z metalową końcówką ( do odsysania z worka osierdziowego) | 200 szt. |
|  | 2 | Ssawka intrakardialna ( do odsysania krwi z jam serca) | 100 szt. |
| 15 | 1 | Zestaw do wprowadzania | 60 szt. |
|  | 2 | Kaniule żylne pojedyncze zakrzywione rozmiar 24 i 28 Fr | 100 szt. |
| 16 | 1 | Kaniule do krążenia udowego- tętnicze | 60 szt. |
| 17 | 1 | Kaniula do krążenia udowego –żylna | 5 szt. |
| 18 | 1 | Kaniula do krążenia udowego żylna ze zwiększoną ilością otworów drenażowych - | 40 szt. |
| 19 | 1 | Łączniki | 1000 szt. |
|  | 2 | Trójniki | 1000 szt. |
| 20 | 1 | Zestaw oksygenator z zestawem drenów 3/8 cala do długoterminowego wspomagania krążenia i oddychania | 10 szt. |
| 21 | 1 | Kaniula tętnicza z protezą naczyniową do długoterminowych wspomagań | 5 szt. |
|  | 2 | Kaniula żylna z koszykiem napływowym do długoterminowych wspomagań | 5 szt. |
| 22 | 1 | Zestaw do wspomagania serca do pomp bezokluzyjnych (do pompy S III Stockert) | 50 szt. |
|  | 2 | Cewka do pomiaru saturacji, hematokrytu i temperatury krwi na linii tętniczej kompatybilna z urządzeniem typ DATA MASTER | 20 szt. |
|  | 3 | Jednorazowy plaster do czujnika spływu pompy Stockert | 800 szt. |
| 23 | 1 | Worki do przechowywania i przetaczania krwi po krążeniu pozaustojowym 1000 ml | 800 szt. |
| 24 | 1 | Czujniki ciśnienia. | 1800 szt. |
|  | 2 | Kable połączeniowe | 4 szt. |
| 25 | 1 | Zestaw do hemofiltracji prowadzonej w trakcie krążenia pozaustrojowego | 50 szt. |
|  | 2 | Uchwyty montażowe (holdery) | 1 szt. |
| 26 | 1 | Zestaw do autotransfuzji ( zestaw do odwirowywania krwi odsysanej z pola operacyjnego i krążenia pozaustrojowego) | 20 szt. |
|  | 2 | Pojemnik na krew odessaną z pola operacyjnego wraz zestawem drenów do odsysania i próżni | 20 szt. |
|  | 3 | Zestaw drenów do odsysania krwi z pola operacyjnego oraz dreny do podłączenia próżni. | 20 szt. |

Kody CPV : 33186000-7, 33141600-6, 33169000-2

Rozdział VII.       WYMAGANY  TERMIN WYKONANIA UMOWY

Realizacja przedmiotu zamówienia :

Realizacja w okresie 12 miesięcy  od daty podpisania umowy, dostawy sukcesywne 
na bieżące potrzeby Zamawiającego w terminie 7 dni od daty złożenia zamówienia

Miejsce dostawy

4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP ZOZ

ul. Weigla 5

50-981 Wrocław

Rozdział VIII.  WARUNKI WPŁATY  I ZWROTU WADIUM

- Obowiązek wpłaty wadium

Oferta musi być zabezpieczona wadium. Zamawiający zatrzyma wadium jeżeli wystąpią przesłanki wymienione w art.46 ust. 4a i 5 PZP.

Wadium musi obejmować cały  okres związania ofertą.

Wykonawca, który nie zabezpieczy oferty akceptowalną formą wadium, zostanie przez Zamawiającego wykluczony z postępowania.

Przystępując do przetargu na całość przedmiotu zamówienia wykonawca  jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości: 31.710,00 zł. (słownie: trzydzieści jeden tysięcy siedemset dziesięć złotych, 00/100) - na poszczególne pakiety wartość wadium powinna wynosić:

| Pakiet 1 | 1.100,00 |
| --- | --- |
| Pakiet 2 | 1.200,00 |
| Pakiet 3 | 8.800,00 |
| Pakiet 4 | 4.200,00 |
| Pakiet 5 | 800,00 |
| Pakiet 6 | 400,00 |
| Pakiet 7 | 300,00 |
| Pakiet 8 | 600,00 |
| Pakiet 9 | 50,00 |
| Pakiet 10 | 2.500,00 |
| Pakiet 11 | 3.700,00 |
| Pakiet 12 | 900,00 |
| Pakiet 13 | 70,00 |
| Pakiet 14 | 200,00 |
| Pakiet 15 | 400,00 |
| Pakiet 16 | 400,00 |
| Pakiet 17 | 40,00 |
| Pakiet 18 | 800,00 |
| Pakiet 19 | 200,00 |
| Pakiet 20 | 1.000,00 |
| Pakiet 21 | 1.000,00 |
| Pakiet 22 | 1.100,00 |
| Pakiet 23 | 300,00 |
| Pakiet 24 | 1.150,00 |
| Pakiet 25 | 200,00 |
| Pakiet 26 | 300,00 |

Termin wniesienia wadium upływa w dniu składania ofert tj. dnia 24.09.2009 godz. 1000

2.	Forma wpłaty wadium.

2.1	Wadium może być wnoszone w następujących formach:

- poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym

- gwarancjach bankowych,

- gwarancjach ubezpieczeniowych,

- lub poręczeniach określonych w art. 45 ust. 6 ustawy  PZP,

- przelewem na rachunek Zamawiającego - środki finansowe powinny wpłynąć na konto Zamawiającego do 24.09.2009 do godz. 1000

###### Bank Gospodarstwa Krajowego,  O/ Wrocław

07 1130 1033 0018 7991 8520 0007

z zaznaczeniem:

,,Wadium w przetargu na dostawę drobnego sprzętu medycznego i materiałów zużywalnych do krążenia pozaustrojowego”,

znak sprawy 84/Med./2009”

2.2  Do oferty należy dołączyć oryginał dowodu wpłaty wadium (przelew) lub wygenerowane  elektroniczne potwierdzenie wykonania przelewu (dokument sporządzony na podstawie art.7 Ustawy Prawo Bankowe (t.j. Dz. U. nr 72 z 2002 roku, poz. 665 z późn.zm.) – nie wymagający podpisu ani stempla).

2.3 W przypadku wnoszenia wadium przez Wykonawcę w innych formach oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium należy złożyć do depozytu u Głównego Księgowego Szpitala a kserokopię potwierdzoną za zgodność z oryginałem dołączyć do oferty.

  - Zwrot wadium regulują przepisy art.46 PZP.

Rozdział IX.      OPIS KRYTERIÓW OCENY OFRT I SPOSÓB DOKONYWANIA

ICH OCENY

1.   Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie:

Przy wyborze oferty Zamawiający kierował się będzie jednym kryterium – cena (cena brutto pakietu).

Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta z najniższą ceną w danym pakiecie. Cena oferty zostanie przeliczona na wartości punktowe, uwzględniając wagę kryterium cena = 100 % 
i stosując wzór:

· 100 pkt.

W	- waga kryterium

Cmin	- cena minimalna w zbiorze ofert

Cn	- cena danej oferty

- Zasady wyboru oferty i udzielenia zamówienia

Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta:

- odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w PZP,

- jest zgodna z treścią  SIWZ,

- została uznana za najkorzystniejszą w oparciu o podane kryteria wyboru.

Rozdział X.              ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

Przedmiotowo istotne elementy umowy (essentialia negotii) związane ze sposobem realizacji zamówienia, warunkami umowy zawiera Załącznik 3, w którym należy wypełnić wszystkie miejsca wykropkowane z wyjątkiem numeru umowy, daty jej zawarcia i złożyć wraz z ofertą (pod rygorem odrzucenia oferty)

Na podstawie art. 144 ust. 1 PZP Zamawiający przewiduje następujący zakres zmian w umowie. Przy spełnieniu niżej wymienionych przesłanek zmiany takie będą mogły być wprowadzone do umowy w formie aneksu.

1. Wszystkie wartości netto określone przez Wykonawcę są ustalone na okres ważności umowy i nie wzrosną. Zamawiający dopuszcza zmianę umowy w formie aneksu w przypadku, gdy wartości netto przedmiotu umowy obniżą się, przy czym konsekwencje rachunkowe stosuje się odpowiednio.

2. Urzędowa zmiana stawek podatku VAT obowiązuje z mocy prawa. Zamawiający dopuszcza zmianę zapisów umowy w formie aneksu w przypadku zmiany stawki podatku VAT.

3. Zamawiający dopuszcza w formie aneksu wydłużenie terminu obowiązywania umowy nie więcej jednak niż o 3 miesiące od daty jej zakończenia. Przesłanką niezbędną do takiego działania jest zmniejszona ilość zamówień  z oddziałów w stosunku do pierwotnie zakładanej ilości podyktowana mniejszą ilością przyjętych pacjentów niż zakładana i w takim przypadku wartość nabytych dóbr nie może przekroczyć  20% wartości brutto umowy.

4. Zamawiający dopuszcza w formie aneksu zmianę umowy w przypadku zaniechania produkcji określonego gatunku przedmiotu umowy. Dostarczony zamiennik/równoważnik musi spełniać co najmniej wszystkie wymagania SIWZ lub je przewyższać. Przesłanka niezbędna do takiego działania Zamawiającego jest również brak wzrostu wartości netto danego przedmiotu zamówienia w porównaniu z wartością przedstawioną w umowie. Ilości zamawianego w ten sposób towaru muszą być tożsame z ilościami wynikającymi z umowy.

5. Zamawiający dopuszcza zmianę zapisów umowy w przypadku zmiany numerów katalogowych przez producenta przy jednoczesnym zastrzeżeniu braku zmian cen na wyższe oraz jednoczesnym podtrzymaniu co najmniej parametrów przedmiotu zamawianego.

Rozdział XI.        OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY OFERTY

1. Cena oferty musi być podana w złotych polskich brutto – cyfrowo i słownie 
z uwzględnieniem podatku VAT naliczonym zgodnie z obowiązującymi w terminie składania oferty przepisami. Obowiązkiem składającego ofertę jest wypełnić formularz  asortymentowo - cenowy dokonując obliczeń wg zasad uznanych w rachunkowości, przy użyciu powszechnych metod liczenia takich jak: kalkulator, arkusz kalkulacyjny Microsoft Excel z funkcją zaokrąglania do 2 miejsc po przecinku.

- W celu wyłonienia najkorzystniejszej oferty w świetle kryterium ceny, Zamawiający do porównania ofert będzie brał pod uwagę cenę brutto pakietu .

- Wymagane jest by cena podana w ofercie obejmowała koszty dostawy do Zamawiającego  
 i wszelkie inne  koszty związane z przedmiotem zamówienia, w tym:

- koszty transportu krajowego i zagranicznego,

- koszty ubezpieczenia towaru w kraju i za granicą,

- opłat celnych i granicznych,

- Waluta ceny oferowanej PLN;

Błąd w obliczeniu ceny spowoduje odrzucenie oferty z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 2.  Błąd w obliczeniu ceny jest to błąd powstały w wyniku wszelkich działań matematycznych  z zastrzeżeniem, że przyjmuje się, iż prawidłowo podano liczbę jednostek miar (ilość) oraz wartość jednostkową netto. Nieprawidłowe zastosowanie stawki podatku VAT nie jest omyłką rachunkową w obliczeniu ceny, którą można poprawić w trybie art. 87 ust. 2 pkt. 2 PZP i spowoduje sankcję zawartą w art. 89 ust. 1 pkt. 6

Wykonawcy z krajów UE mający siedzibę poza terytorium Polski wypełniają ceny uwzględniając 0% stawkę podatku VAT. W przypadku ofert Wykonawców z krajów UE, Zamawiający przy porównaniu ofert do ceny ofertowej doliczy rzeczywistą stawkę VAT (obowiązującą w Polsce) i tak obliczoną cenę porówna z innymi ofertami.

Rozdział XII.        INFORMACJE DOTYCZĄCE MIEJSCA I  TERMINU    
                                                            SKŁADANIA OFERT

1.  Ofertę w zapieczętowanej kopercie opatrzonej napisami określonymi w Rozdziale I niniejszej SIWZ oraz opatrzonych wyraźną uwagą „NIE OTWIERAĆ
W KANCELARII” należy złożyć do 24.09.2009r do godz. 1000 w  4 Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką SP ZOZ Wrocław, ul. Weigla 5 – budynek WYDZIAŁU ADMINISTRACJI  OGÓLNEJ pok. nr 5.

2.   Oferta powinna być złożona w sposób uniemożliwiający jej przypadkowe otwarcie.

3. Jeżeli oferta zostanie złożona w inny sposób niż wyżej opisany, Zamawiający nie bierze odpowiedzialności za nieprawidłowe skierowanie (skutkujące możliwością niedochowania terminu do składania ofert) czy przedwczesne lub przypadkowe jej otwarcie.

4. Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona Wykonawcy bez otwierania, po upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu.

Przedłużenie terminu składania ofert dopuszczalne jest tylko przed jego upływem

Rozdział XIII.   TRYB UDZIELANIA WYJAŚNIEŃ W SPRAWACH

DOTYCZĄCYCH SPECYFIKACJI ISTOTNYCH

WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

      - Zamawiający nie zamierza zwołać zebrania Wykonawców.

      - Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ.

      - Zamawiający jest obowiązany niezwłocznie udzielić wyjaśnień, chyba że prośba o wyjaśnienie treści specyfikacji wpłynęła do zamawiającego na mniej niż 6 dni przed terminem składania ofert

      - Do kontaktu z Wykonawcami (od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Zamawiającego 7.30 - 15.00 ) w sprawach jw. upoważnione są tylko niżej wymienione osoby i tylko pod podanymi numerami telefonów i faksów:

- Sylwia Komorek  tel. (0-71) 7660 128 – w sprawach przedmiotu zamówienia.

- Piotr Adamaszek tel. (071) 7660 119; fax. 7660 119, 7660 550 Sekcja Zamówień Publicznych (budynek Logistyki) pok. nr 16 - w sprawach formalnych.

Kontaktowanie się z Zamawiającym pod innym niż ww. numerami telefonów i faksów nie rodzi skutków prawnych określonych w PZP.

Rozdział XIV.      TRYB WPROWADZANIA EWENTUALNYCH ZMIAN

W SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający może w każdym czasie, przed upływem terminu do składania ofert, zmodyfikować treść SIWZ. Dokonane w ten sposób uzupełnienie stanie się częścią SIWZ i będzie wiążące dla Wykonawców. W przypadku, gdy zmiana powodować będzie konieczność modyfikacji oferty, Zamawiający przedłuży termin składania ofert, jeżeli w wyniku modyfikacji treści SIWZ niezbędny jest dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach. W takim przypadku wszelkie prawa i zobowiązania Wykonawcy i Zamawiającego będą podlegały nowemu terminowi.

Rozdział XV.                   TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

Wykonawca związany jest ofertą przez okres 60 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

Rozdział XVI.              MIEJSCE I TRYB OTWARCIA OFERT

- Komisyjne otwarcie ofert nastąpi na posiedzeniu Komisji Przetargowej, które odbędzie się w 4 Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką SP ZOZ we Wrocławiu, ul. Weigla 5 w Sali Odpraw (budynek Logistyki) w dniu 24.09.2009r. o godz. 1100. Otwarcie ofert jest jawne.

- W trakcie otwarcia ofert zostaną ogłoszone co najmniej:

- kwota , którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia

- nazwa i adres Wykonawcy, którego oferta jest otwierana,

- cena oferty, termin wykonania zamówienia,

- okres ważności, warunki płatności zawarte w ofercie.

Rozdział XVII.                      SPOSÓB OCENY OFERT

- Po zakończeniu części jawnej – Zamawiający dokona wstępnej weryfikacji ofert, które  
części są jawne i mogą być udostępniane innym uczestnikom postępowania. W dalszej części dokona badania ofert.

- W pierwszym etapie postępowania Komisja Przetargowa powołana przez Zamawiającego bada czy Wykonawcy nie podlegają wykluczeniu (nie złożyli wymaganych dokumentów podmiotowych i oświadczeń o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3 i 4  PZP ). Następnie Komisja sprawdza oferty Wykonawców niewykluczonych i odrzuca oferty nie spełniające wymagań i warunków określonych w SIWZ. Komisja dokona oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty spośród ofert nie odrzuconych, zgodnie z kryterium określonym w rozdziale IX.

- Wykonawca może zostać wykluczony na podstawie art.24 PZP.

- Oferta może zostać odrzucona na podstawie art. 89 PZP z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 PZP

Rozdział XVIII.               OBOWIĄZKI ZAMAWIAJĄCEGO

1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zawiadamia wykonawców, którzy złożyli oferty, o:

- wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę) i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano, i uzasadnienie jej wyboru, a także nazwy (firmy), siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert zawierającym punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację (powyższą informację Zamawiający umieszcza również na swojej stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie),

- wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne 
i prawne,

- wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne - jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, negocjacji bez ogłoszenia albo zapytania o cenę.

2.   Po uprawomocnieniu wyniku postępowania zgodnie z art. 94 ust. 1 i 1a PZP Zamawiający wezwie Wykonawcę do podpisania umowy.

Rozdział XIX. 	POSTĘPOWANIE PROTESTACYJNO – ODWOŁAWCZE

      - Wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, czynności podjętych przez Zamawiającego w toku postępowania oraz w przypadku zaniechania przez Zamawiającego czynności, do której jest obowiązany na podstawie ustawy, można wnieść protest do Zamawiającego.

      - Zgodnie z wyborem Zamawiającego, dokonanym na podstawie art. 27 ust. 1 PZP protest może być wniesiony  jedynie w formie pisemnej. Oznacza to, że chcąc skutecznie wnieść protest, protestujący jest zobowiązany dostarczyć Zamawiającemu pismo (faks i forma elektroniczna nie spełniają tego wymogu) zawierające treść protestu z podpisem osoby działającej w imieniu Wykonawcy, z zachowaniem terminów wynikających z PZP oraz godzin pracy Zamawiającego.

      - Uprawnienie do podpisania protestu powinno wynikać z dołączonego  do niego dokumentu lub z dokumentów złożonych w ofercie.

      - Zamawiający odrzuca protest wniesiony po terminie lub przez podmiot nieuprawniony bez rozpatrywania.

      - Powyższe stosuje się odpowiednio przy zgłoszeniu przystąpienia do postępowania toczącego się w wyniku wniesienia protestu.

      - Odwołanie wnosi się do Prezesa Urzędu w terminie 10 dni od dnia doręczenia rozstrzygnięcia protestu lub upływu terminu rozstrzygnięcia protestu, jednocześnie przekazując kopię treści Zamawiającemu (zgodnie z Działem VI Rozdział 3 PZP).

Rozdział XX.                  JAWNOŚĆ POSTĘPOWANIA

- Dokumentacja postępowania zostanie udostępniona wykonawcom w trybie przewidzianym w art. 96 PZP.

- Zamawiający udostępni wskazane dokumenty na pisemny wniosek.

- Zamawiający wyznacza termin, miejsce oraz zakres udostępnionych dokumentów

i informacji oraz osobę przy której obecności dokonana zostanie czynność przeglądania

Załączniki do SIWZ,  które Wykonawca jest zobowiązany złożyć w ofercie:

- Formularz ofertowy- załącznik nr 1

- Zestawienie  asortymentowo-cenowe wraz ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia oraz ze schematami drenów nr 1 i 2 (dotyczy Pakietu 4) - załącznik nr 2

- Wzór umowy - załącznik nr 3

- Oświadczenie wynikające z treści art.44 PZP ( wzór ) – Załącznik nr 4

Załącznik Nr 1

.................................			    			..........................,dnia ..................

/pieczęć adresowa firmy Wykonawcy/					 /Miejscowość/

ZAMAWIAJĄCY:

4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką –

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

50-981 Wrocław, ul. R. Weigla 5

OFERTA

Nawiązując do przetargu nieograniczonego na:

„Dostawę drobnego sprzętu medycznego i materiałów zużywalnych do krążenia pozaustrojowego (Pakiety 1-26)”

Znak sprawy  84/Med./2009

niżej podpisani, reprezentujący:

Pełna nazwa Wykonawcy ……………………………………………………………………..

Adres…………………………………………………………………………………………….

NIP………………………………….                    REGON…………………………………….

Tel. ………………………………….                    Fax ………………………………………...

Nr konta…………………………………………………………………………………………

składamy niniejszą ofertę:

1. Oświadczamy, że: oferujemy do sprzedaży, dostawę drobnego sprzętu medycznego i materiałów zużywalnych do krążenia pozaustrojowego, zgodnie z wymogami zawartymi w SIWZ za:

Pakiet nr 1

wartość netto........................................zł  (słownie:…..……....………………………złotych)

cena brutto…………………………zł ( słownie:………………….………….....……złotych)

Pakiet nr 2

wartość netto........................................zł  (słownie:…..……....………………………złotych)

cena brutto…………………………zł ( słownie:…………………….……….....……złotych)

Pakiet nr 3

wartość netto........................................zł  (słownie:…..……....………………………złotych)

cena brutto…………………………zł ( słownie:……………………….…….....……złotych)

Pakiet nr 4

wartość netto........................................zł  (słownie:…..……....………………………złotych)

cena brutto…………………………zł ( słownie:……………………….…….....……złotych)

Pakiet nr 5

wartość netto........................................zł  (słownie:…..……....………………………złotych)

cena brutto…………………………zł ( słownie:…………….……………….....……złotych)

Pakiet nr 6

wartość netto........................................zł  (słownie:…..……....………………………złotych)

cena brutto…………………………zł ( słownie:………………….………….....……złotych)

Pakiet nr 7

wartość netto........................................zł  (słownie:…..……....………………………złotych)

cena brutto…………………………zł ( słownie:…………………….……….....……złotych)

Pakiet nr 8

wartość netto........................................zł  (słownie:…..……....………………………złotych)

cena brutto…………………………zł ( słownie:……………………….…….....……złotych)

Pakiet nr 9

wartość netto........................................zł  (słownie:…..……....………………………złotych)

cena brutto…………………………zł ( słownie:……………………….…….....……złotych)

Pakiet nr 10

wartość netto........................................zł  (słownie:…..……....………………………złotych)

cena brutto…………………………zł ( słownie:…………….……………….....……złotych)

Pakiet nr 11

wartość netto........................................zł  (słownie:…..……....………………………złotych)

cena brutto…………………………zł ( słownie:………………….………….....……złotych)

Pakiet nr 12

wartość netto........................................zł  (słownie:…..……....………………………złotych)

cena brutto…………………………zł ( słownie:…………………….……….....……złotych)

Pakiet nr 13

wartość netto........................................zł  (słownie:…..……....………………………złotych)

cena brutto…………………………zł ( słownie:……………………….…….....……złotych)

Pakiet nr 14

wartość netto........................................zł  (słownie:…..……....………………………złotych)

cena brutto…………………………zł ( słownie:……………………….…….....……złotych)

Pakiet nr 15

wartość netto........................................zł  (słownie:…..……....………………………złotych)

cena brutto…………………………zł ( słownie:…………….……………….....……złotych)

Pakiet nr 16

wartość netto........................................zł  (słownie:…..……....………………………złotych)

cena brutto…………………………zł ( słownie:………………….………….....……złotych)

Pakiet nr 17

wartość netto........................................zł  (słownie:…..……....………………………złotych)

cena brutto…………………………zł ( słownie:…………………….……….....……złotych)

Pakiet nr 18

wartość netto........................................zł  (słownie:…..……....………………………złotych)

cena brutto…………………………zł ( słownie:……………………….…….....……złotych)

Pakiet nr 19

wartość netto........................................zł  (słownie:…..……....………………………złotych)

cena brutto…………………………zł ( słownie:……………………….…….....……złotych)

Pakiet nr 20

wartość netto........................................zł  (słownie:…..……....………………………złotych)

cena brutto…………………………zł ( słownie:…………….……………….....……złotych)

Pakiet nr 21

wartość netto........................................zł  (słownie:…..……....………………………złotych)

cena brutto…………………………zł ( słownie:………………….………….....……złotych)

Pakiet nr 22

wartość netto........................................zł  (słownie:…..……....………………………złotych)

cena brutto…………………………zł ( słownie:…………………….……….....……złotych)

Pakiet nr 23

wartość netto........................................zł  (słownie:…..……....………………………złotych)

cena brutto…………………………zł ( słownie:……………………….…….....……złotych)

Pakiet nr 24

wartość netto........................................zł  (słownie:…..……....………………………złotych)

cena brutto…………………………zł ( słownie:……………………….…….....……złotych)

Pakiet nr 25

wartość netto........................................zł  (słownie:…..……....………………………złotych)

cena brutto…………………………zł ( słownie:……………………….…….....……złotych)

Pakiet nr 26

wartość netto........................................zł  (słownie:…..……....………………………złotych)

cena brutto…………………………zł ( słownie:……………………….…….....……złotych)

2.   Oświadczamy, że :

- każdorazową dostawę wykonamy w terminie ………dni (max. 7 dni) od daty otrzymania pisemnego zamówienia

b)  dostarczymy towar z terminem przydatności do użycia … miesięcy (min. 24 miesiące)

3.   Oświadczamy jednocześnie, iż :

- zapoznaliśmy się ze SIWZ i przyjmujemy ją bez zastrzeżeń, akceptujemy wszystkie bez wyjątku jej postanowienia oraz nie zgłaszamy żadnych uwag co do procedury udzielenia zamówienia,

- akceptujemy wskazany w SIWZ czas związania ofertą - tj. 60dni ,

- dostawę będącą przedmiotem zamówienia wykonamy sami* / z udziałem podwykonawców* ( *właściwe podkreślić),

- powierzmy podwykonawcy wykonanie następujących części zamówienia .......... ......................................................................................... ♠ (♠wypełnić w przypadku udziału podwykonawców),

- Zaakceptujemy  zawarty w specyfikacji istotnych warunkach zamówienia projekt umowy       (Załącznik Nr 3) poprzez jego wypełnienie, podpisanie i dołączenie do oferty.

- Wadium w kwocie .........................zł zostało wniesione w dniu................... w formie   ...............................................................................................................................................

Ofertę niniejszą składamy na ……... kolejno ponumerowanych stronach.

Oświadczamy, że wszystkie załączniki stanowią integralną część oferty.

Pod groźbą odpowiedzialności karnej oświadczamy, iż wszystkie załączone do oferty dokumenty opisują stan faktyczny i prawny, aktualny na dzień otwarcia ofert ( art. 297 KK ).

………dnia……………                            ………...............................................................................

podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym

lub posiadających pełnomocnictwo)

Załącznik nr 2

ZESTAWIENIE ASORTYMENTOWO - CENOWE

Cenę  brutto  otrzymujemy ze wzoru: wartość jednostkowa netto razy ilość sztuk - daje wartość netto, z której to wartości liczymy podatek vat i po dodaniu podatku vat do wartości netto otrzymujemy  cenę  brutto.

| Pakiety | Lp. | Przedmiot zamówienia | Wartość jednostkowa netto | Ilość [szt.] | Wartość netto | Cena brutto | Producent/ Numer katalogowy | Nr strony mat. informac. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | 1 | Oksygenator z powlekanymi membranami biokompatybilnymi w systemie otwartym z wbudowanym wymiennikiem ciepła i twardym cardiotomem żylnym |  | 100 |  |  |  |  |
|  | 2 | Uchwyty montażowe oksygenatora (holdery) |  | 2 |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |  |
| II | 1 | Oksygenator z powłoką heparynizowana |  | 100 |  |  |  |  |
|  | 2 | Uchwyty montażowe oksygenatora (holdery) |  | 2 |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |  |
| III | 1 | Oksygenator z powlekanymi membranami biokompatybilnymi w systemie otwartym z wbudowanym wymiennikiem ciepła i twardym cardiotomem żylnym przystosowanym do krążeń z minimalnym wypełnieniem z możliwością zastosowania aktywnego drenażu żylnego |  | 400 |  |  |  |  |
|  | 2 | Uchwyty montażowe oksygenatora (holdery) |  | 2 |  |  |  |  |
|  | 3 | Zestaw drenów z układem linii żylnej 1/2 cala i linii tętniczej 3/8 cala do krążenia pozaustrojowego |  | 400 |  |  |  |  |
|  | 4 | Uchwyty montażowe (holdery) filtra tętniczego |  | 2 |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |  |
| IV | 1 | Oksygenator membranowy ze zbiornikiem kardiotomijnym |  | 200 |  |  |  |  |
|  | 2 | Uchwyty montażowe oksygenatora (holdery) |  | 2 |  |  |  |  |
|  | 3 | Zestaw drenów z układem linii żylnej 1/2 cala i linii tętniczej 3/8 cala do krążenia pozaustrojowego (dołączony schemat nr1. i nr 2.) |  | 200 |  |  |  |  |
|  | 4 | Uchwyty montażowe (holdery) filtra tętniczego |  | 2 |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |  |
| V | 1 | Oksygenator z wbudowanym filtrem tętniczym i z wbudowaną pompą centyrfugalną do krążenia z minimalnym wypełnieniem + zestaw drenów żylno- tętniczych |  | 20 |  |  |  |  |
| VI | 1 | Kaniule tętnicze zbrojne, zagięte 90 stopni z kołnierzem mocującym (aortalne) |  | 400 |  |  |  |  |
| VII | 1 | Kaniule tętnicze niezbrojone, zagięte 90 stopni z kołnierzem mocującym (aortalne) |  | 400 |  |  |  |  |

| VIII | 1 | Kaniule żylne zbrojone dwustopniowe proste, 28/36 Fr Długość min. 30 cm z konektorem łączącym ½ cala |  | 150 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2 | Kaniule żylne zbrojone dwustopniowe proste, 32/40 Fr Długość min. 30 cm z konektorem łączącym ½ x ½ cala |  | 300 |  |  |  |  |
|  | 3 | Kaniule żylne zbrojone dwustopniowe proste z owalną częścią środkową ,rozmiar 32/40 Fr z konektorem łączącym ½ cala |  | 300 |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |  |
| IX | 1 | Kaniule żylne zbrojone dwustopniowe proste, 28/38 Fr, długość min. 30 cm |  | 20 |  |  |  |  |
|  | 2 | Kaniule żylne zbrojone dwustopniowe proste z dodatkowymi otworami w części dystalnej |  | 40 |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |  |
| X | 1 | Kaniule żylne zbrojone trzystopniowe proste, 29/29/29 Fr, długość min. 40 cm bez konektora łączącego |  | 20 |  |  |  |  |
|  | 2 | Kaniule żylne pojedyncze proste 28, 30 oraz 32 Fr |  | 400 |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |  |
| XI | 1 | Zestawy do podawania kardioplegii krwistej 4:1 |  | 800 |  |  |  |  |
|  | 2 | Zestaw drenów dla dorosłych do krążenia pozaustrojowego |  | 200 |  |  |  |  |
|  | 3 | Uchwyty montażowe (holdery) filtra tętniczego |  | 2 |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |  |
| XII | 1 | Kaniule do podawania kardioplegii z ventem ( do opuszki aorty) |  | 600 |  |  |  |  |
|  | 2 | Kaniule do podawania kardioplegii wstecznie (do zatoki wieńcowej) |  | 10 |  |  |  |  |
|  | 3 | Kaniula do kardioplegii z metalowa igłą 8 Fr. |  | 40 |  |  |  |  |
|  | 4 | Kaniule do podawania kardioplegii do ujść wieńcowych – sztywne |  | 300 |  |  |  |  |
|  | 5 | Vent komorowy z prowadnicą 16 i 20 Fr |  | 250 |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |  |
| XIII | 1 | Kaniule do podawania kardioplegii do ujść wieńcowych – miękkie |  | 10 |  |  |  |  |
|  | 2 | Vent komorowy z prowadnicą 18 Fr |  | 40 |  |  |  |  |
|  | 3 | Kaniule do podawania kardioplegii wstecznie (do zatoki wieńcowej) |  | 10 |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |  |
| XIV | 1 | Ssawka perikardialna miękka z metalową końcówką ( do odsysania z worka osierdziowego) |  | 200 |  |  |  |  |
|  | 2 | Ssawka intrakardialna ( do odsysania krwi z jam serca) |  | 100 |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |  |
| XV | 1 | Zestawem do wprowadzania |  | 60 |  |  |  |  |
|  | 2 | Kaniule żylne pojedyncze zakrzywione rozmiar 24 i 28 Fr |  | 100 |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |  |
| XVI | 1 | Kaniule do krążenia udowego- tętnicze |  | 60 |  |  |  |  |
| XVII | 1 | Kaniula do krążenia udowego –żylna |  | 5 |  |  |  |  |
| XVIII | 1 | Kaniula do krążenia udowego żylna ze zwiększoną ilością otworów drenażowych - |  | 40 |  |  |  |  |
| XIX | 1 | Łączniki |  | 1000 |  |  |  |  |
|  | 2 | Trójniki |  | 1000 |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |  |
| XX | 1 | Zestaw oksygenator z zestawem drenów 3/8 cala do długoterminowego wspomagania krążenia i oddychania |  | 10 |  |  |  |  |
| XXI | 1 | Kaniula tętnicza z protezą naczyniową do długoterminowych wspomagań |  | 5 |  |  |  |  |
|  | 2 | Kaniula żylna z koszykiem napływowym do długoterminowych wspomagań |  | 5 |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |  |
| XXII | 1 | Zestaw do wspomagania serca do pomp bezokluzyjnych (do pompy S III Stockert) |  | 50 |  |  |  |  |
|  | 2 | Cewka do pomiaru saturacji, hematokrytu i temperatury krwi na linii tętniczej kompatybilna z urządzeniem typ DATA MASTER |  | 20 |  |  |  |  |
|  | 3 | Jednorazowy plaster do czujnika spływu pompy Stockert |  | 800 |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |  |
| XXIII | 1 | Worki do przechowywania i przetaczania krwi po krążeniu pozaustojowym 1000 ml |  | 800 |  |  |  |  |
| XXIV | 1 | Czujniki ciśnienia. |  | 1800 |  |  |  |  |
|  | 2 | Kable połączeniowe |  | 4 |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |  |
| XXV | 1 | Zestaw do hemofiltracji prowadzonej w trakcie krążenia pozaustrojowego |  | 50 |  |  |  |  |
|  | 2 | Uchwyty montażowe (holdery) |  | 1 |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |  |
| XXVI | 1 | Zestaw do autotransfuzji ( zestaw do odwirowywania krwi odsysanej z pola operacyjnego i krążenia pozaustrojowego) |  | 20 |  |  |  |  |
|  | 2 | Pojemnik na krew odessaną z pola operacyjnego wraz zestawem drenów do odsysania i próżni |  | 20 |  |  |  |  |
|  | 3 | Zestaw drenów do odsysania krwi z pola operacyjnego oraz dreny do podłączenia próżni. |  | 20 |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |  |
| RAZEM CAŁOŚĆ |  |  |  |  |

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

| PAKIET | ASORTYMENT | WYMAGANIA | ODPOWIEDŹ TAK/NIE* |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | Oksygenator z powlekanymi membranami biokompatybilnymi w systemie otwartym z wbudowanym wymiennikiem ciepła i twardym cardiotomem żylnym - 100 szt. | Czas pracy oksygenatora z zachowaniem pełnej sprawności 6 godzin Zakres przepływu krwi od 0-8,0 l/min Powierzchnia wymiany gazowej min. 1,45 m² do max 2,5 m² Membrany polypropylenowe I.D 280 mikronów O.D. 380 mikronów z powłoką biokompatybilną nie uwalniającą się podczas krążenia pozaustrojowego Powierzchnia wymiennika ciepła (podać w m²), stalowy lub polipropylenowy. QB dla przepływu krwi 4 l min 60 % Obudowa oksygenatora twarda z tworzywa sztucznego Zintegrowany zbiornik rezerwuaru żynego z oksygenatorem, twardy o wypełnieniu min. 3,2 l Wielkość otworów filtracyjnych rezerwuaru żylnego 80 mikronów Rozmiary oraz minimalne ilości konektorów łączących w rezerwuarze żylnym: wlot żylny ½ cala min. 2 konektory typu luer ( filtrowane) wlot i wylot krwi z oksygenatora 3/8 cala Oksygenator musi być wyposażony w możliwość przyłączenia drenu ¼ cala (do kardioplegii krwistej) w miejscu wylotu krwi utlenowanej. Miejsce służące podłączenia kardioplegii krwistej powinno posiadać zastawkę zabezpieczającą przed wyciekiem krwi w przypadku odłączenia drenu z kardioplegii lub w zestaw trójnika z drenami ¼ cala umożliwiający odbieranie krwi z zestawu do kardioplegi bez konieczności jego odłączania. Oddzielny cardiotom ssakowy (z możliwością przechowywania na czas zabiegu krwi odessanej z pola operacyjnego) połączony zastawką i zamocowany na cardiotomie żylnym. (Zintegrowany z cardiotomem) Cardiotom ssakowy powinien być wyposażony w: - min 2 wloty ¼ cala, - port typu luer filtrowany, - pojemność cardiotomu min. 1800 ml, - wielkość otworów filtracyjnych 40 mikronów. Porty umożliwiające pomiar temperatury krwi w oksygenatorze i cardiotomie żylnym Tworzywa użyte do produkcji oksygenatora i cardiotomu apyrogenne i nie trombogenne Opakowanie zewnętrzne min. podwójne |  |
|  | 2 | Uchwyty montażowe oksygenatora (holdery) - 2 szt. | Uchwyty montażowe (holdery) do oferowanych oksygenatorów |  |
| 2 | 1 | Oksygenator z powłoką heparynizowana - 100 szt. | Maksymalny czas pracy oksygenatora z zachowaniem pełnej sprawności 6 godzin Rekomendowany zakres przepływu krwi od 1 do 7 l/min Oksygenator zabezpieczony powłoką heparynizowaną (opartą na molekułach heparyny) Powierzchnia wymiany gazowej od 2,0 do 2.5 m2 Sprawność wymiennika ciepła w oksygenatorze przy przepływie krwi 4,0 l/min i 10 l wody-minimum 55% Możliwość stosowania przepływu pulsacyjnego przez oksygenator Oksygenator musi posiadać port do podłączenia zestawu do podawania krwistej kardioplegii zakończony wyjściem łącznikiem - ¼ cala Zbiornik żylno-kardiotomijny twardy (możliwość dostępności również w powłoce heparynizowanej) Pojemność zbiornika kardiotomijnego 4000ml Rozmiary oraz minimalne ilości konektorów łączących w cardiotomie: - wlot żylny ½ cala - wylot krwi 3/8 cala - sakowe 4 x 1/4 cala i 2 x 3/8 cala - 3 x konektory typu luer ( filtrowane) - 2 x konektory typu luer ( nie filtrowane) - wlot i wylot krwi z oksygenatora 3/8 cala Filtr do mikrozatorow w linii ssaków zbiornika kardiotomijnego o wielkości większej niż 30 mikronów Możliwość pomiaru temperatury krwi pacjenta na wejściu linii żylnej do zbiornika kardiotomijnego Wlot linii żylnej ruchomy – możliwość obrotu konektora o 360 st. Instrukcje obsługi oferowanego sprzętu w języku polskim |  |
|  | 2 | Uchwyty montażowe oksygenatora (holdery) - 2 szt. | Uchwyty montażowe (holdery) do oferowanych oksygenatorów |  |
| 3 | 1 | Oksygenator z powlekanymi membranami biokompatybilnymi w systemie otwartym z wbudowanym wymiennikiem ciepła i twardym cardiotomem żylnym przystosowanym do krążeń z minimalnym wypełnieniem z możliwością zastosowania aktywnego drenażu żylnego - 400 szt. | Oksygenator membranowy w systemie otwartym z wbudowanym filtrem tętniczym, membrany powlekane powłoką biokompatybilną. Zakres przepływu krwi od 0- 8.0 l/min. Objętość wypełnienia statycznego modułu Oksygenator + wymiennik ciepła + filtr tętniczy około 430 ml. Wbudowany filtr tętniczy w moduł oksygenatora Wielkość otworów filtracyjnych filtra tętniczego 20 – 40 micromów Powierzchnia wymiany gazowej 2.0 m2 Powierzchnia wymiennika ciepła min. 0.14 m2 (stalowy) Sprawność przy przepływie 4l/min – 60% Zbiornik cardiotomijny zintegrowany z oksygenatorem, twardy o wypełnieniu min. 4 litrów, wielkość otworów filtracyjnych 40 micromów z wbudowaną zastawką jednokierunkową zabezpieczającą przed zbyt dużym ciśnieniem w zbiorniku. Konektory cardiotomu: - wlot żylny ½ cala, - wylot krwi 3/8 cala - ssakowe 4 x 1/4 cala i 2 x 3/8 cala, - konektory (minimum 2) filtrowanie typu luer - konektory typu luer nie filtrowane. - wlot i wylot krwi z oksygenatora 3/8 cala. Wyjście z oksygenatora (krew utlenowana) z możliwością podłączenia drenu ¼ cala (c-plegia krwista) z zastawkę zainstalowaną na wyjściu z oksygenatora która zabezpieczy przed wyciekiem krwi w momencie odłączenia drenu od kardioplegii. Porty umożliwiające pomiar temperatury krwi w oksygenatorze i cardiotomie żylnym. Opakowanie zewnętrzne min. podwójne. |  |
|  | 2 | Uchwyty montażowe oksygenatora (holdery) - 2 szt. | Uchwyty montażowe (holdery) do oferowanych oksygenatorów |  |
|  | 3 | Zestaw drenów z układem linii żylnej 1/2 cala i linii tętniczej 3/8 cala do krążenia pozaustrojowego - 400 szt. | Tworzywo PVC medyczne i silikon medyczny Część drenów tworząca układ tętnica –żyła połączone, oznaczona tętnica – kolor czerwony, żyła – kolor niebieski oraz połączeniem tętniczo-żylnym 3/8 cala tworzącym shunt żylno-tętniczy. Pakiet z możliwością sterylnego podania na stół operacyjny linii tętniczej i żylnej oraz sakowych Dreny ssaków – dwie pakowane w oddzielny pakiet, oznaczone na kolor żółty i zielony – z możliwością ventowania grawitacyjnego z shuntem Części drenów na bieżnię pomp wykonane z silikonu medycznego Linia tętnicza z PVC – 3/8 x3/32 cala (dopuszczona długość linii od 170 cm do 190 cm) Linia żylna z PVC – 3/32x3/32 cala (dopuszczona długość linii od 170 cm do 190 cm) Linie sakowe z PVC – ¼ x3/32 cala 180 cm Linie na bieznie pomp 40 cm: - tętnicza 3/8 x3/32 cala silikon medyczny - sakowe 3/8 x 3/32 cala silikon medyczny - linia ventujaca ¼ x 3/32 cala silikon medyczny z wmontowaną zastawką jednokierunkową Linia z PVC – 3/8 x3/32 cala 20 cm z konektorem łączącym ½ x3/8 cala ( podłączenie wlotu żylnego do cardiotomu) Zatyczki uszczelniające cardiotom w trakcie stosowania podciśnienia. Opakowanie zewnętrzne min. podwójne. Płytka w opakowaniu sterylnym umożliwiająca mocowanie drenów żylno-tętnicznych oraz dodatkowych typu ssaki, venty i c-plegie na stole operacyjnym. W opakowaniu zbiorczym min. 2 szt. |  |
|  | 4 | Uchwyty montażowe (holdery) filtra tętniczego - 2 szt. | Uchwyty montażowe (holdery) do oferowanych zestawów drenów |  |
| 4 | 1 | Oksygenator membranowy ze zbiornikiem kardiotomijnym - 200 szt. | Zakres przepływu krwi od 0,5-7,0 l/min Czas pracy oksygenatora z zachowaniem pełnej sprawności 6 godzin. Powierzchnia wymiany gazowej 1,8 m2 Membrany I.D 280 mikronów, O.D. 380 mikronów zabezpieczone powłoką biokompatybilną (nie heparynizowaną) Powierzchnia wymiennika ciepła 0,4 m2 Opór krwi 40 mmHg / 4 l/min , 37 ˚ C Sprawność wymiennika ciepła powyżej 80% przy przepływie krwi 3,5 l / 10 l wody Wymiennik ciepła z tworzywa sztucznego stanowiący integralną część powierzchni oksygenatora, którego kapilary przeplecione są pomiędzy kapilarami części odpowiadającej za natlenienie krwi. Objętość wypełnienia statycznego 215 ml Objętość filtra aortalnego 180 ml Objętość maksymalna zbiornika kardiotomijnego 4200 ml Konektory cardiotomu: - wlot żylny ½ cala, - wylot krwi 3/8 cala - ssakowe 4 x 1/4 cala - konektory filtrowanie typu luer - konektory typu luer nie filtrowane. - wlot i wylot krwi z oksygenatora 3/8 cala. Obudowa zbiornika twarda, z tworzywa sztucznego Wielkość otworów filtracyjnych w zbiorniku 40 mikronów Wylot gazów z oksygenatora usytuowany w pionie Kapilary oksygenatora zabezpieczone powłoką (załączony opis powłoki ) Możliwość podłączenia zestawu do podawania kardioplegii krwistej Porty umożliwiające pomiar temperatury krwi w oksygenatorze i zbiorniku żylnym Opakowanie zewnętrzne min. podwójne |  |
|  | 2 | Uchwyty montażowe oksygenatora (holdery) - 2 szt. | Uchwyty montażowe (holdery) do oferowanych oksygenatorów |  |
|  | 3 | Zestaw drenów z układem linii żylnej 1/2 cala i linii tętniczej 3/8 cala do krążenia pozaustrojowego. (dołączony schemat nr1. i nr 2.) -200 szt. | Tworzywo PVC medyczne i silikon medyczny Część drenów tworząca układ tętnica –żyła połączone, oznaczona: - tętnica – kolor czerwony, - żyła – kolor niebieski oraz połączeniem tętniczo-żylnym 3/8 cala tworzącym shunt żylno-tętniczy mieszczący się za filtrem tętniczym. Filtr tętniczy z shuntem wbudowany w układ. Wielkość otworów filtracyjnych filtra tętniczego 20 – 40 micromów Linia odpowietrzająca z kranikiem 3 –drożnym i z zastawką jednokierunkową Pakiet z możliwością sterylnego podania na stół operacyjny linii tętniczej i żylnej oraz sakowych Dreny ssaków – dwie pakowane w oddzielny pakiet, oznaczone na kolor żółty i zielony – z możliwością ventowania grawitacyjnego z shuntem Części drenów na bieżnię pomp wykonane z silikonu medycznego Linia tętnicza z PVC – 3/8 x3/32 cala Linia żylna z PVC – 3/32x3/32 cala Linie sakowe z PVC – ¼ x3/32 cala Linie na bieznie pomp 40 cm: - tętnicza 3/8 x3/32 cala silikon medyczny - sakowe 3/8 x 3/32 cala silikon medyczny - linia ventujaca ¼ x 3/32 cala silikon medyczny Zatyczki uszczelniające cardiotom w trakcie stosowania podciśnienia. Dreny według schematów dołączonych do specyfikacji (schemat nr 1 i nr 2 ) Opakowanie zewnętrzne min. podwójne. W opakowaniu zbiorczym min. 2 szt. |  |
|  | 4 | Uchwyty montażowe (holdery) filtra tętniczego - 2 szt. | Uchwyty montażowe (holdery) do oferowanych zestawów drenów |  |
| 5 | 1 | Oksygenator z wbudowanym filtrem tętniczym i z wbudowaną pompą centyrfugalną do krążenia z minimalnym wypełnieniem + zestaw drenów żylno- tętniczych - 20 szt. | Oksygenator membranowy z zintegrowanym; - filtrem tętniczym 40 mikromów, - pompą centryfugalną kompatybilną z konsolą pompy odśrodkowej firmy Stockert - filtrem żylnym (pułapka pęcherzyków krwi) o wielkości oczek 120 mikromów Zakres przepływu krwi od 0- 8.0 l/min. Dopuszczalna objętość wypełnienia statycznego modułu Oksygenator + wymiennik ciepła + filtr tętniczy + pompa odśrodkowa + pułapka pęcherzyków krwi żylnej od 680 do 750ml. Wbudowany filtr żylny (pułapka pęcherzyków krwi) o wielkości oczek 120 mikromów zaopatrzony w linie ¼ cala długości od 1,2 m do 2,0 m z zastawką jednokierunkową zabezpieczającą przed cofaniem się krwi i zapowietrzeniem filtra. Powierzchnia wymiany gazowej 2.0 m2 Powierzchnia wymiennika ciepła min. 0.14 m Dreny z tworzywa PVC medyczne i silikon medyczny Część drenów tworząca układ tętnica –żyła połączone, oznaczona tętnica – kolor czerwony, żyła – kolor niebieski oraz połączeniem tętniczo-żylnym 3/8 cala Pakiet z możliwością sterylnego podania na stół operacyjny linii tętniczej i żylnej oraz sakowych Dreny ssaków – dwie pakowane w oddzielny pakiet, oznaczone na kolor żółty i zielony – z możliwością ventowania grawitacyjnego. Części drenów na bieżnię pomp wykonane z silikonu medycznego Linia tętnicza z PVC – 3/8 x3/32 cala (dopuszczona długość linii od 170 cm do 190 cm) Linia żylna z PVC – 3/32x3/32 cala (dopuszczona długość linii od 170 cm do 190 cm) Linie sakowe z PVC – ¼ x3/32 cala 180 cm Linie na bieznie pomp 40 cm: - sakowe 3/8 x 3/32 cala silikon medyczny - linia ventujaca ¼ x 3/32 cala silikon medyczny z wmontowaną zastawką jednokierunkową Kardiotom żylny - wlot sakowe ¼ cala cala, - wylot krwi 3/8 cala - ssakowe 4 x 1/4 cala i 2 x 3/8 cala, - konektory (minimum 2) filtrowanie typu luer - konektory typu luer nie filtrowane. Wlot i wylot krwi z oksygenatora 3/8 cala. Wyjście z oksygenatora (krew utlenowana) z możliwością podłączenia drenu ¼ cala (c-plegia krwista) z zastawkę zainstalowaną w oksygenatorze która zabezpiecza przed wyciekiem krwi. Porty umożliwiające pomiar temperatury krwi w oksygenatorze Płytka w opakowaniu sterylnym umożliwiająca mocowanie drenów żylno-tętnicznych oraz dodatkowych typu ssaki, venty i c-plegie na stole operacyjnym. |  |
| 6 | 1 | Kaniule tętnicze zbrojne, zagięte 90 stopni z kołnierzem mocującym (aortalne) - 400 szt. | Rozmiar 20Fr, 22Fr oraz 24 Fr z konektorem łączącym 3/8 cala LL ( odejście luer) z korkiem odpowietrzającym oraz kołnierzem uszczelniającym . Tworzywo PVC medyczne Tworzywo apyrogenne i nie trombogenne Zbrojenie uniemożliwiające zagięcie światła kaniuli podczas zabiegu Opakowanie zewnętrzne min. podwójne W opakowaniu zbiorczym min. 10 sztuk |  |
| 7 | 1 | Kaniule tętnicze niezbrojone, zagięte 90 stopni z kołnierzem mocującym (aortalne) - 400 szt. | Rozmiar 20Fr, 22 Fr, 24 Fr. z konektorem łączącym 3/8 cala LL ( odejście luer) z korkiem odpowietrzającym oraz kołnierzem uszczelniającym. Tworzywo PVC medyczne Tworzywo apyrogenne i nie trombogenne Opakowanie zewnętrzne min. podwójne W opakowaniu zbiorczym min. 10 sztuk |  |
| 8 | 1 | Kaniule żylne zbrojone dwustopniowe proste - 150 szt. | Rozmiary 28/36 Fr. Długość min. 30 cm z konektorem łączącym ½ cala. Tworzywo PVC medyczne Tworzywo apyrogenne i nie trombogenne Zbrojenie uniemożliwiające zagięcie światła kaniuli podczas zabiegu Opakowanie zewnętrzne min. podwójne W opakowaniu zbiorczym min. 10 sztuk |  |
|  | 2 | Kaniule żylne zbrojone dwustopniowe proste - 300 szt. | Rozmiary 32/40 Fr. Długość min. 30 cm z konektorem łączącym 1/2x1/2 cala. Tworzywo PVC medyczne Tworzywo apyrogenne i nie trombogenne Zbrojenie uniemożliwiające zagięcie światła kaniuli podczas zabiegu Opakowanie zewnętrzne min. podwójne W opakowaniu zbiorczym min. 10 sztuk |  |
|  | 3 | Kaniula żylna zbrojona dwustopniowa prosta - 300 szt. | Rozmiary 32/40 Fr. z konektorem łączącym 1/2 cala. Kaniula z owalną i zbrojoną częścią środkową pozwalająca na swobodne ułożenie Tworzywo PVC medyczne Tworzywo apyrogenne i nie trombogenne Zbrojenie uniemożliwiające zagięcie światła kaniuli podczas zabiegu Opakowanie zewnętrzne min. podwójne W opakowaniu zbiorczym min. 10 sztuk |  |
| 9 | 1 | Kaniule żylne zbrojone dwustopniowe proste - 20 szt. | Rozmiary 28/38 Fr. długość min. 30 cm Tworzywo PVC medyczne Tworzywo apyrogenne i nie trombogenne Zbrojenie uniemożliwiające zagięcie światła kaniuli podczas zabiegu Opakowanie zewnętrzne min. podwójne W opakowaniu zbiorczym min. 10 sztuk |  |
|  | 2 | Kaniule żylne zbrojone dwustopniowe proste z dodatkowymi otworami w części dystalnej - 40 szt. | Rozmiary 32/40 Fr. długość min. 35 cm Kaniula z dodatkowymi otworami pomiędzy dystalnym i proksymalnym koszykiem umożliwiającymi większy drenaż żylny.(otwory dodatkowe pomiędzy dwoma koszykami drenażowymi) Tworzywo PVC medyczne Tworzywo apyrogenne i nie trombogenne Zbrojenie uniemożliwiające zagięcie światła kaniuli podczas zabiegu Opakowanie zewnętrzne min. podwójne W opakowaniu zbiorczym min. 10 sztuk |  |
| 10 | 1 | Kaniule żylne zbrojone trzystopniowe proste - 20 szt. | Rozmiar 29/29/29 Fr. długość min. 40 cm bez konektora łączącego. Tworzywo PVC medyczne Tworzywo apyrogenne i nie trombogenne Zbrojenie uniemożliwiające zagięcie światła kaniuli podczas zabiegu Opakowanie zewnętrzne min. podwójne W opakowaniu zbiorczym min. 10 sztuk |  |
|  | 2 | Kaniule żylne pojedyncze proste 400 szt. | Rozmiar 28, 30 oraz 32 Fr, długość do 40 cm Zbrojone, zakończone koszykiem z tworzywa sztucznego bez konektora łączącego Tworzywo apyrogenne i nie trombogenne Opakowanie zewnętrzne min. podwójne W opakowaniu zbiorczym min. 10 sztuk |  |
| 11 | 1 | Zestawy do podawania kardioplegii krwistej 4:1 - 800 szt. | Konfiguracja drenów na pompę i na stół operacyjny Część na pompę: linie łączące zestaw z oksygenatorem ¼ x 3/32 cala pułapka zatorów powietrznych z filtrem min. 40 mikronów i możliwością podłączenia pomiaru ciśnienia bańka z membraną izolującą krew od miernika do pomiaru ciśnienia i linią łączącą możliwość pomiaru temperatury krwi metalowy wymiennik ciepła w kształcie spirali ze stali nierdzewnej sposób pakowania zestawu z podziałem na część na pompę i na stół operacyjny ( całość w jednym podwójnym opakowaniu.) linie na bieżnie pomp długość min. 30 cm – silikon medyczny 3. Długość drenów – konieczność dostosowania konfiguracji i sposobu pakowania drenów do potrzeb użytkownika przy ilości min. 50 sztuk 4. Tworzywo PVC medyczne 5. Tworzywo apyrogenne i nie trombogenne 6. Opakowanie zewnętrzne min. podwójne 7. W opakowaniu zbiorczym min. 4 sztuki |  |
|  | 2 | Zestaw drenów dla dorosłych do krążenia pozaustrojowego- 200 szt. | Tworzywo PVC medyczne i silikon medyczny Część drenów tworząca układ tętnica –żyła połączone, pakowane w oddzielny pakiet z wprowadzonym filtrem w linię tętniczą wraz z kolateralą, oznaczona tętnica – kolor czerwony, żyła – kolor niebieski oraz połączeniem tętniczo-żylnym 3/8 cala tworzącym shunt żylno-tętniczy wmontowany za filtrem tętniczym. Wbudowany filtr tętniczy o wielkości otworów filtracyjnych od 20 do 40 mikronów. Pakiet żylno-tętniczy sterylny powinien być zapakowany tak aby linia żylna oraz linia tętnicza była umieszczona w pakiecie po przeciwległych stronach co ostatecznie umożliwi całkowite uszczelnienie tegoż pakietu na drenach. Pakiet z możliwością sterylnego podania na stół operacyjny linii tętniczej i żylnej oraz sakowych Dreny ssaków – dwie pakowane w oddzielny pakiet, oznaczone na kolor żółty i zielony – z możliwością ventowania grawitacyjnego Części drenów na bieżnię pomp wykonane z silikonu medycznego Linia tętnicza z PVC – 3/8 x3/32 cala (długości dopuszczalna linii od 170 cm do190 cm) Linia żylna z PVC – ½ x3/32 cala (długość dopuszczalna linii od 170 cm do 190 cm) Linie sakowe z PVC – ¼ x3/32 cala 180 cm Linie na bieżnie pomp 40 cm: tętnicza ½ x3/32 cala silikon medyczny sakowe 3/8 x 3/32 linii wentujaca ¼ x 3/32 cala silikon medyczny z założoną zastawką jednokierunkową zabezpieczającą przed cofnięciem się krwi z wentu. 10. Długość drenów – konieczność dostosowania konfiguracji i sposobu pakowania drenów do potrzeb użytkownika przy ilości min. 50 szt. Filtr tętniczy – obudowa twarda, wbudowany w linię tętniczą z filtrem min. 40 mikronów, wypełnienie statyczne max 250 ml, jedno odpowietrzenie typu luer z linią jednokierunkową. Płytka w opakowaniu sterylnym umożliwiająca mocowanie drenów żylno-tętnicznych oraz dodatkowych typu ssaki, venty i c-plegie na stole operacyjnym. 12. Filtr gazów medycznych 13. Opakowanie zewnętrzne min. podwójne. 14. W opakowaniu zbiorczym min. 2 szt. |  |
|  | 3 | Uchwyty montażowe (holdery) filtra tętniczego - 2 szt. | Uchwyty montażowe (holdery) do oferowanych zestawów drenów |  |
| 12 | 1 | Kaniule do podawania kardioplegii z ventem ( do opuszki aorty) - 600 szt. | Rozmiary 9 Fr, prowadnica stalowa zakończona igłą, odejście ventu zakończone konektorem ¼ cala Igła umożliwiająca odpowietrzenie w momencie założenia do aorty (zestaw odpowietrzający) Tworzywo PVC medyczne Tworzywo apyrogenne i nie trombogenne Opakowanie zewnętrzne min. podwójne W opakowaniu zbiorczym min. 10 sztuk |  |
|  | 2 | Kaniule do podawania kardioplegii wstecznie (do zatoki wieńcowej) - 10 szt. | Rozmiar 15 Fr, .długość do 35 cm, Zbrojona, zakończona sylikonową końcówką z balonem uszczelniającym wypełnianym ręcznie i linią z kranikiem do pomiaru ciśnienia W zestawie z kaniulą powinny znajdować się: prowadnica sztywna z uchwytem strzykawka do wypełniania balonu uszczelniającego ujście zatoki wieńcowej Tworzywo apyrogenne i nie trombogenne Opakowanie zewnętrzne min. podwójne W opakowaniu zbiorczym min. 10 sztuk |  |
|  | 3 | Kaniula do kardiologii z metalowa igłą 8 Fr. - 40 szt. | Rozmiar 8 Fr, Długość kaniuli 25.4cm Tworzywo apyrogenne i nie trombogenne Opakowanie zewnętrzne min. podwójne W opakowaniu zbiorczym min. 10 sztuk |  |
|  | 4 | Kaniule do podawania kardioplegii do ujść wieńcowych – sztywne - 300 szt. | Rozmiar 12 Fr ( 135() i 14 Fr (90() Połączenie z linią do kardioplegii typu Luer Kaniula zakończona koszykiem z pierścieniem uszczelniającym Ujście wieńcowe pod kątem 135( lub 90( (wg punktu 1) Długość kaniuli do 20 cm z uchwytem izolującym Tworzywo sztuczne – PVC medyczne, stal nierdzewna - apyrogenne i nie trombogenne Opakowanie zbiorcze min. 10 szt. Opakowanie zewnętrzne min. podwójne |  |
|  | 5 | Vent komorowy z prowadnicą - 250 szt. | Rozmiary 16 Fr. i 20 Fr. długość min. 40 cm konektor łączący ¼ cala Prowadnica metalowa, plastyczna, wyciągana Możliwość kontroli głębokości wprowadzenia ventu za pomocą markerów zewnętrznych ( podziałka na zewnętrznej ścianie ventu) Tworzywo silikon medyczny Tworzywo apyrogenne i nie trombogenne Opakowanie zewnętrzne min. podwójne W opakowaniu zbiorczym min. 10 sztuk |  |
| 13 | 1 | Kaniule do podawania kardioplegii do ujść wieńcowych – miękkie - 10 szt. | Rozmiar 18 Fr i 20 Fr rozmiary od 3 – 7 mm Połączenie z linią do kardioplegii typu Luer Ujście wieńcowe zakończone silikonowym balonikiem samowypełnijacym się i uszczelniającym ujście wieńcowe Tworzywo apyrogenne i nie trombogenne Opakowanie zewnętrzne min. podwójne Termin przydatności do użycia min. 2 lata. |  |
|  | 2 | Vent komorowy z prowadnicą - 40 szt. | Rozmiary 18 Fr z konektorem łączącym ¼ cala Prowadnica metalowa, plastyczna, wyciągana Możliwość kontroli głębokości wprowadzenia ventu za pomocą markerów zewnętrznych ( podziałka na zewnętrznej ścianie ventu) Tworzywo silikon medyczny Tworzywo apyrogenne i nie trombogenne Opakowanie zewnętrzne min. podwójne W opakowaniu zbiorczym min. 10 sztuk |  |
|  | 3 | Kaniule do podawania kardioplegii wstecznie (do zatoki wieńcowej) - 10 szt. | Rozmiar 14 Fr, Zbrojona, zakończona sylikonową końcówką z balonem uszczelniającym wypełnianym ręcznie i linią z kranikiem do pomiaru ciśnienia W zestawie z kaniulą powinny znajdować się: prowadnica sztywna z uchwytem strzykawka do wypełniania balonu uszczelniającego ujście zatoki wieńcowej Tworzywo apyrogenne i nie trombogenne Opakowanie zewnętrzne min. podwójne W opakowaniu zbiorczym min. 10 sztuk |  |
| 14 | 1 | Ssawka perikardialna miękka z metalową końcówką ( do odsysania z worka osierdziowego) - 200 szt. | Długość min. 35 cm Konektor łączący ¼ cala Zakończona metalową końcówką Tworzywo apyrogenne i nie trombogenne Opakowanie zewnętrzne min. podwójne W opakowaniu zbiorczym min. 10 sztuk |  |
|  | 2 | Ssawka intrakardialna ( do odsysania krwi z jam serca) - 100 szt. | Długość min. 30 cm. Konektor łączący ¼ cala Zakończona elementem obciążającym na końcu cewnika Tworzywo apyrogenne i nie trombogenne Opakowanie zewnętrzne min. podwójne W opakowaniu zbiorczym min. 10 sztuk |  |
| 15 | 1 | Zestawem do wprowadzania - 60 szt. | Skład zestawu do wprowadzenia 1x 18 Ga – igły typu Seldingera 1x 8 Fr – rozszerzacz 1x12 Fr – rozszerzacz 1x.038 cala x 150 cm – prowadnica 1x 3/8 cala dren PVC długości 15 cm 1x ostrze # 11 Tworzywo apyrogenne i nie trombogenne Opakowanie zewnętrzne min. podwójne W opakowaniu zbiorczym min. 10 sztuk |  |
|  | 2 | Kaniule żylne pojedyncze zakrzywione - 100 szt. | Rozmiar 24 i 28 Fr, długość do 40cm Zbrojone, zakończone metalową końcówką ze stali nierdzewnej lub z PCV Końcówka kaniuli sztywna i zakrzywiona pod kątem 90 stopni Tworzywo apyrogenne i nie trombogenne Opakowanie zewnętrzne min. podwójne Termin przydatności do użycia min. 2 lata |  |
| 16 | 1 | Kaniule do krążenia udowego- tętnicze - 60 szt. | Kaniula aortalna udowa o rozmiarze od 16 Fr. do 21 Fr. z konektorem łączącym 3/8 cala długość od 15 cm do 20 cm Marker zewnętrzny (podziałka na zewnętrznej stronie kaniuli) umożliwiający kontrolę głębokości wprowadzenia) Tworzywo apyrogenne i nie trombogenne Opakowanie zewnętrzne min. podwójne Termin przydatności do użycia min. 2 lata |  |
| 17 | 1 | Kaniula do krążenia udowego –żylna - 5 szt. | Kaniula żylna udowa 24 Fr z konektorem łączącym 3/8 cala długości od 55 cm do 70 cm. Tworzywo apyrogenne i nie trombogenne Opakowanie zewnętrzne min. podwójne W opakowaniu zbiorczym min. 10 sztuk Termin przydatności do użycia min. 3 lata |  |
| 18 | 1 | Kaniula do krążenia udowego żylna ze zwiększoną ilością otworów drenażowych - 40 szt. | Kaniula udowa żylna o rozmiarze 21 Fr. i 25 Fr. Kaniula udowa żylna z dużą ilością otworów drenujących na długości co najmniej 25cm Marker zewnętrzny (podziałka na zewnętrznej stronie kaniuli) umożliwiający kontrolę głębokości wprowadzenia) Tworzywo apyrogenne i nie trombogenne Opakowanie zewnętrzne min. podwójne W opakowaniu zbiorczym min. 10 sztuk |  |
| 19 | 1 | Łączniki - 1000 szt. | Rozmiary 3/8 x 3/8, 3/8 x ½, ¼ x3/8, 1/4x1/4 Łatwość montażu Tworzywo apyrogenne i nie trombogenne Opakowanie zewnętrzne min. podwójne W opakowaniu zbiorczym min. 20 sztuk |  |
|  | 2 | Trójniki - 1000 szt. | Rozmiary: 3/8 x 3/8 x 3/8,½ x 3/8x 3/8 oraz 1/4x1/4x1/4. Łatwość montażu Tworzywo apyrogenne i nie trombogenne Opakowanie zewnętrzne min. podwójne W opakowaniu zbiorczym min. 20 sztuk |  |
| 20 | 1 | Zestaw oksygenator z zestawem drenów 3/8 cala do długoterminowego wspomagania krążenie i oddychania - 10 szt. | Przepływ krwi od 0.5 do 7.0 l/min. Maksymalne netężenie przepływu gazu do 15 l/min Pole powierzchni membran oksygenatora 1.8 m2 Wielkość i typ przyłacza wody ½ cala (typ Hansen) Pole powierzchni wymiennika ciepła 0.60m2 Łączna pojemnośc wypełnienia 250 ml Okres sprawności oksygenatora min 12 dni. Oksygenator zaopatrzyny w membranę odpowietrzającą (przepuszczającą tylko substancje gazowe) Pakiet drenów z możliwością sterylnego podania na stół operacyjny W zestawie filtr gazów medycznych |  |
| 21 | 1 | Kaniula tętnicza z protezą naczyniową do długoterminowych wspomagań - 5 szt. | Kaniula napływowa (aortalna) zakończona protezą naczyniową Rozmiar protezy od 8 mm do 10 mm Konektor łączący z zestawem drenów 3/8 cala Długość kaniuli min. 30 cm Kaniula zaopatrzona w barierę bakteryjną Opakowanie zewnętrzne min. podwójne |  |
|  | 2 | Kaniula żylna z koszykiem napływowym do długoterminowych wspomagań - 5 szt. | Kaniula drenażowa (żylna) zakończona koszykiem napływowym z możliwością stabilnego umocowania (rowki stabilizujące) Rozmiar kaniul od 24 Fr. do 32 Fr. Konektor łączący z zestawem drenów 3/8 cala Długość kaniuli min. 30 cm Kaniula wyposażona w barierę bakteryjną Opakowanie zewnętrzne min. podwójne |  |
| 22 | 1 | Zestaw do wspomagania serca do pomp bezokluzyjnych (do pompy S III Stockert)-50 szt. | Głowica bezokluzyjna o wypełnieniu do 80 ml z konektorami 3/8x3/8 cala Całość pakowana w jednym zbiorczym opakowaniu, sterylnym Tworzywo apyrogenne i nie trombogenne Opakowanie zewnętrzne min. podwójne |  |
|  | 3 | Cewka do pomiaru saturacji, hematokrytu i temperatury krwi na linii tętniczej kompatybilna z urządzeniem typ DATA MASTER - 20 szt. | Rozmiar cewki umożliwiający podłączenie drenów 3/8 cala Łącznik tętniczy sterylny. Łącznik dostarczany w oznakowanym opakowaniu Tworzywo apyrogenne i nie trombogenne |  |
|  | 4 | Jednorazowy plaster do czujnika spływu pompy Stockert - 800 szt. | Plastykowy plaster z możliwością przymocowania (przyklejenia) do rezerwuaru żylnego. Znacznik wysokości i wielkości spływu |  |
| 23 | 1 | Worki do przechowywania i przetaczania krwi po krążeniu pozaustojowym 1000 ml - 800 szt. | Rozmiary 1000 ml Worek sterylny bez związku ACT Tworzywo apyrogenne i nie trombogenne Opakowanie zewnętrzne min. podwójne W opakowaniu zbiorczym min. 10 sztuk |  |
| 24 | 1 | Czujniki ciśnienia. - 1800 szt. | Przetwornik półprzewodnikowy do pomiaru ciśnienia metodą bezpośrednia zakończony z obydwu stron kranikami trójdrożnymi o wysokiej częstotliwości własnej od 200Hz do 800Hz Przetwornik bez urządzenia płuczącego Linia grubościenna do pomiaru ciśnień długości do 150 cm. Wtyczka bezpinowa z kołnierzem uszczelniającym chroniącym przed zalaniem. 4 Kable połączeniowe kompatybilne z płuco sercem STOCKERT S III Tworzywo apyrogenne i nie trombogenne. W opakowaniu zbiorczym min. 20 szt. |  |
|  | 2 | Kable połączeniowe - 4 szt. | Kable połączeniowe kompatybilne z płuco sercem STOCKERT S III |  |
| 25 | 1 | Zestaw do hemofiltracji prowadzonej w trakcie krążenia pozaustrojowego -50 szt. | Powierzchnia membran hemofiltra od 0.7 m 2 Wypełnienie hemofiltra max. 50 ml. Standardowe połączenia typu „post lock” Hemofiltr powinien posiadać dwa porty po stronie zewnętrznej membran celem podłączenia diafiltracji. Zestaw drenów służących do podłączenia hemofiltra z zestawem do krążenia pozaustrojowego. Pojemnik na ultrafiltrat z możliwością podłączenia do hemofiltra |  |
|  | 2 | Uchwyty montażowe (holdery) - 1 szt. | Uchwyty montażowe (holdery) do oferowanych zestawów |  |
| 26 | 1 | Zestaw do autotransfuzji ( zestaw do odwirowywania krwi odsysanej z pola operacyjnego i krążenia pozaustrojowego) - 20 szt. | Zestaw do odwirowywania z głowicą (dzwon do seperacji komórkowej) o pojemności 175 ml. Pojemnik na krew odsysaną z pola operacyjnego. Zestaw drenów do pobierania krwi odsysanej, Zestaw drenów niezbędnych do podłączenia pojemnika z głowicą i oksygenatorem. Pojemnik na krew odwirowaną o pojemności min. 1000 ml. Tworzywo apyrogenne i nie trombogenne. W opakowaniu zbiorczym min. 4 szt. |  |
|  | 2 | Pojemnik na krew odessaną z pola operacyjnego wraz zestawem drenów do odsysania i próżni - 20 szt. | Pojemnik na krew odessaną z pola operacyjnego o pojemności min 2 litry i filtrze min. 40 mikromów Tworzywo apyrogenne i nie trombogenne |  |
|  | 3 | Zestaw drenów do odsysania krwi z pola operacyjnego oraz dreny do podłączenia próżni. - 20 szt. | Zestaw drenów umożliwiających podłączenie pojemnika z ssakiem w polu operacyjnym oraz podawania antykoagulantu przez wmontowany aparat kroplówkowy Tworzywo apyrogenne i nie trombogenne |  |

- Odpowiedź „NIE” – spowoduje odrzucenie oferty

„Oświadczamy, że oferowany przedmiot zamówienia spełnia wymagania techniczne, zawarte w SIWZ, jest kompletne, fabrycznie nowe i będzie gotowe do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji ( poza materiałami eksploatacyjnymi ).”

Do oferty prosimy dołączyć dokładny opis danych technicznych oferowanego urządzenia  potwierdzający spełnienie parametrów wymaganych przez Zamawiającego zgodnie z powyższym opisem, prospekty, katalogi w języku polskim ( nr str. mat. informacyjnych zapisać w tabeli z wymaganymi parametrami oraz zaznaczyć ( np. zakreślaczem ) w materiałach informacyjnych, gdzie znajduje się potwierdzenie wymaganego parametru.) – w przypadku braku powyższych  dokumentów oferta zostanie odrzucona jako nie spełniająca wymogów Zamawiającego.

………dnia……………          						                              ………...............................................................................

podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawny lub

posiadających pełnomocnictwo

Załącznik nr 3

Wzór umowy (proszę wypełnić miejsca wypunktowane z wyjątkiem numeru umowy, daty jej zawarcia oraz wzorów pieczęci i zapisów §1 ust.1)

##### UMOWA nr ....... /84/Med./2009

##### kupna – sprzedaży

Zawarta w dniu  ………………2009 r. we Wrocławiu pomiędzy:

4 Wojskowym Szpitalem Klinicznym z Polikliniką  Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej,

z siedzibą 50-981 Wrocław, ul. Weigla 5,

Regon 930090240, NIP 899-22-28-956

zwanym w treści umowy ZAMAWIAJĄCYM,

zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia – Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy, nr KRS: 0000016478

reprezentowanym przez:

Komendanta - płk lek. med. Grzegorza STOINSKIEGO

a

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

zwanym dalej WYKONAWCĄ,

reprezentowanym przez:

      - ...............................................

Niniejsza umowa jest następstwem przeprowadzonego postępowania w trybie przetargu nieograniczonego ( zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych Dz. U. z 2007r., Nr 223, poz.1655 z późn. zm. o wartości powyżej 133 000 EURO ).

§ 1

Przedmiot umowy

- Zamawiający zamawia a Wykonawca przyjmuje do realizacji sprzedaż i dostawę do miejsca wskazanego przez Zamawiającego drobnego sprzętu medycznego i materiałów zużywalnych do krążenia pozaustrojowego wg pakietu nr……… wyszczególnionego w załączniku nr 1 do niniejszej umowy, stanowiącym jej integralną część, zwany dalej przedmiotem umowy lub towarem.

- Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć do siedziby Zamawiającego zamówiony pisemnie towar własnym środkiem transportu i na koszt własny w terminie …… dni roboczych (max. 7 dni) od daty otrzymania każdorazowego zamówienia drogą telefoniczną na numer ..................., potwierdzonego faxem na nr ....……….........Wykonawca upoważniony jest do realizowania, w ramach niniejszej umowy, tylko takich zamówień, które oznakowane są którymkolwiek z poniższych odcisków pieczęci:

...................................................                           	 ......................................................

(Komendant 4 WSKzP SP ZOZ)                                                               (Kierownik Apteki 4 WSKzP SP ZOZ)

- Wykonawca realizować będzie w ramach niniejszej umowy również zamówienia przekazane przez Zamawiającego drogą telefoniczną z tym jednak zastrzeżeniem że uprawnionym do składania zamówień drogą telefoniczną będzie: Kierownik Apteki, Tel. (071) 76 60 525 
mgr farm. Grażyna Wojtczak, mgr farm. Monika Krzysik, Tel. (071) 76 60 524 techn. farm. Adam Klekowski tel. 0-71 7660-528.

- Wykonawca do każdego dokumentu dostawy dotyczącego przedmiotu niniejszej umowy dołączy kopię zamówienia Zamawiającego.

- Przekazanie przedmiotu umowy przez Wykonawcę Zamawiającemu, wymaga każdorazowego potwierdzenia przekazania towaru przez wyznaczonego pracownika Zamawiającego ilości zamówionego towaru (dokument PZ). Wykaz osób upoważnionych do odbioru towaru zawiera załącznik nr 2 do niniejszej umowy, stanowiący jej integralna część.

- Zamawiający ma prawo do składania zamówień bez ograniczeń co do ilości, asortymentu 
i cykliczności dostaw w ramach umowy.

- Wykonawca zobowiązuje się do elastycznego reagowania na zwiększone lub zmniejszone potrzeby Zamawiającego.

- Wykonawcy nie przysługują względem Zamawiającego jakiekolwiek roszczenia z tytułu  niezrealizowania pełnej ilości przedmiotu zamówienia.

- Jeżeli kwota kontraktu z NFZ ulegnie zmniejszeniu Zamawiający zastrzega prawo do  realizacji zamówienia do wysokości środków finansowych  otrzymanych z NFZ.

- Zamawiający realizuje umowę do wysokości posiadanych środków finansowych.

- Zamawiający zastrzega sobie sprawdzenie towaru w zakresie jego wad widocznych  w ciagu 3 dni od daty dostarczenia i złożenia reklamacji ilościowych i jakościowych w terminie 7 dni od daty jego dostarczenia. Towar nie spełniający warunków jakości, niekompletny lub uszkodzony. Wykonawca zobowiązany jest wymienić na własny koszt w terminie 3 dni od daty powiadomienia go o zastrzeżeniach drogą telefoniczna pod nr tel. ……………, potwierdzona fax.na nr…………………………………

- Zamawiający składa reklamacje drogą telefoniczną podając numer faktury i potwierdza je faxem z tego dnia

- Jeżeli Wykonawca nie wymieni zareklamowanego towaru w terminie określonym w ust. 12 to jest zobowiązany wystawić w terminie 3 dni od upływu wskazanego w ust. 12 terminu fakturę korygującą

- Wykonawca zobowiązany jest do informowania  Apteki Szpitalnej drogą telefoniczną lub faxem z 14 dniowym wyprzedzeniem o spodziewanych brakach produkcyjnych przedmiotu umowy i o wygaśnięciu ważności dokumentów dopuszczających do obrotu oraz zagwarantowania w związku z tym realizacji zwiększonych zamówień wynikających z niniejszej umowy zabezpieczającej prawidłowe funkcjonowanie oddziałów szpitalnych.

§ 2

Dostawa

- Wykonawca na swój koszt ubezpiecza dostawę na okres do momentu dokonania odbioru przez Zamawiającego.

- Wykonawca realizuje przedmiot umowy własnymi siłami. Powierzenie wykonania części przedmiotu umowy innym dostawcą wymaga uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego, jeżeli jednak Wykonawca zleci wykonania niektórych czynności innym podmiotom (chociażby za zgodą Zamawiającego) to ponosi on pełną odpowiedzialność za działania innych dostawców, którym powierzył wykonanie przedmiotu umowy.

§ 3

Warunki płatności.

- Zamawiający za dostarczony i odebrany towar zapłaci Wykonawcy cenę obliczoną zgodnie z cennikiem podanym w załączniku nr 1 do niniejszej umowy stanowiącym jej integralną część.

- Zapłata za dostarczony towar nastąpi na podstawie wystawionej faktury po protokólarnym przekazaniu towaru wg §1 pkt 5, przelewem na konto …………………………………w terminie ………dni (min.60 dni ) od daty przyjęcia faktury przez Zamawiającego.

- Łączna wartość netto umowy wynosi:  ………… zł (słownie: ……………… ..........................…… zł), łączna cena brutto (wartość netto powiększona o podatek VAT naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami) wynosi : …………… zł (słownie: ………….................…….... ................................…….. zł)

- Urzędowa stawka podatku VAT obowiązuje z mocy prawa.

- Wykonawca gwarantuje, że wartości netto nie wzrosną przez okres trwania umowy.

- Od należności nie uiszczonych w terminie ustalonym przez strony, Wykonawca może naliczać odsetki ustawowe.

- Za datę zapłaty strony uznają dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

§ 4

Gwarancja

- Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości i trwałości dostarczanego towaru na okres ważności …………….(min. 24 miesiące) licząc od dnia dostawy do siedziby Zamawiającego i zapewnia, że dostarczony towar będzie wolny od wad, spełniać będzie wszystkie wymagania określone przez Zamawiającego w specyfikacji, przez właściwe przepisy, instytucje oraz będzie najwyższej jakości.

- W ramach gwarancji Wykonawca zobowiązany jest wymienić zakwestionowany towar w terminie 3 dni od daty wezwania faxem na nr tel. ………………………………...

- Niniejsza umowa stanowi dokument gwarancyjny w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego.

- W sprawach nie uregulowanych umową, do gwarancji stosuje się przepisy art. 577 i następnych Kodeksu Cywilnego

- Do odpowiedzialności dostawcy z tytułu rękojmi stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.

§ 5

- Umowa zostaje zawarta na okres 12 miesięcy od daty jej podpisania.

- Zamawiający może rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym, jeżeli Wykonawca nie dotrzymuje terminów realizacji przedmiotu umowy wynikające z § 1 ust.2 przez dwa kolejne terminy dostawy, jeżeli wykonuje przedmiot umowy w sposób niezgodny z umową lub normami i warunkami prawem określonymi oraz jeżeli nastąpi zmniejszenie finansowania procedury medycznej przez NFZ a procedura ta jest bezpośrednio związana z przedmiotem zamówienia wynikającym z niniejszej umowy.

§ 6

- W przypadku, gdy Wykonawca nie dostarczy zamówionych towarów  w terminie określonym w § 1 ust. 2 niniejszej umowy, Zamawiający zastrzega sobie prawo zakup tego towaru  u innych dostawców.

- W przypadku gdy Zamawiający zapłaci za towar zakupiony w trybie określonym w ust. 1 cenę wyższa niż wynika z cennika, stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszej umowy. Wykonawca na żądanie Zamawiającego, zwróci mu wynikającą różnicy kwot cenę w terminie 14 dni od daty wezwania.

- Zamawiający zobowiązany jest udokumentować wykonawcy koszt poniesiony na zakup towaru dokonanego w trybie określonym w ust. 1.

§ 7

Kary umowne

1.   W razie nie wykonania lub nienależytego wykonania umowy Wykonawca zobowiązuje

się zapłacić Zamawiającemu karę:

- w wysokości 0,15 % ceny brutto umowy w przypadku opóźnienia w wykonaniu dostawy, za każdy dzień opóźnienia licząc od daty upływu terminu wg § 1 ust.2 do dnia ostatecznego przyjęcia bez zastrzeżeń przez Zamawiającego zamawianego towaru,

- w wysokości 5% ceny brutto, od której realizacji odstąpiono z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy,

- w wysokości 0,15 % ceny brutto wadliwego towaru w przypadku opóźnienia w usunięciu wady ujawnionej w okresie gwarancji, za każdy dzień opóźnienia.

- Zamawiający może dochodzić odszkodowania przewyższającego kary umowne.

§ 8

Strony zgodnie postanawiają, że Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego dokonywać cesji wierzytelności oraz przenosić na rzecz innych osób wierzytelności wynikających z niniejszej umowy pod jakimkolwiek innym tytułem, w tym również przez przyjmowanie poręki celem umożliwienia przejęcia wierzytelności przez osobę trzecią.

§ 9

Zmiana umowy.

- Zmiana umowy może nastąpić za zgodą obu stron.

- Wszelkie zmiany umowy wymagają dla swojej ważności formy pisemnej.

§ 10

Postępowanie polubowne.

- Wszelkie spory strony zobowiązują się załatwić w pierwszej kolejności polubownie.

- Do rozstrzygania sporów Sądowych strony ustalają właściwość Sądu siedziby Zamawiającego.

§ 11

Pozostałe postanowienia.

- Niniejsza umowa podlega wyłącznie prawu polskiemu. Strony zgodnie wyłączają stosowanie Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów. W sprawach nie unormowanych umową oraz do wykładni jej postanowień zastosowanie mają przepisy ustawy z ustawy z dnia 29 stycznia 2004r Prawo zamówień publicznych, ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r Kodeks Cywilny oraz innych obowiązujących aktów prawnych

- Integralną częścią umowy jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia oraz oferta sporządzona i złożona w postępowaniu przetargowym, z tym, że pierwszeństwo mają postanowienia niniejszej umowy, przy czym oferta i SIWZ, jako sporządzone w jednym egzemplarzu, nie stanowią załącznika i znajdują się u Zamawiającego wraz z całą dokumentacją postępowania, którego wynikiem jest niniejsza umowa.

§ 12

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

Wykonawca:					      Zamawiający:

W przypadku wyboru mojej oferty w trybie przetargu nieograniczonego nr postępowania 84/Med./2009 zobowiązuję się podpisać z Zamawiającym umowę wg powyższego wzoru.

………dnia……………                                      ………............................................................................

podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawny lub

posiadających pełnomocnictwo

Lista osób uprawnionych do odbioru towaru:

- mgr farm. Grażyna Wojtczak

- mgr farm. Monika Krzysik

- mgr farm. Anna Duszyńska

- techn. farm. Stanisława Mazur

- techn. farm. Barbara Ziółek

- techn. farm. Halina Ciemała

- techn. farm. Adam Klekowski