# 4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

50-981 Wrocław

ul. Weigla 5

Znak sprawy: 77/Med./2010

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

NA DOSTAWĘ APARATÓW DO LECZENIA I DIAGNOSTYKI ZABURZEŃ ODDYCHANIA, STOŁÓW OPERACYJNYCH, KOMORY LAMINARNEJ DO PRACY Z CYTOSTATYKAMI, APARATÓW USG, ŁÓŻEK DO INTENSYWNEJ TERAPII I SZAFEK PRZYŁÓŻKOWYCH ORAZ KARDIOMONITORÓW STACJONARNO-TRANSPORTOWYCH

W postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzonym na podstawie przepisów

ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010r., Nr 113, poz.759 ), zwanej dalej również PZP oraz przepisów wykonawczych do PZP

W  TRYBIE  PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO POWYŻEJ 125 000 EURO

(art. 10 ust. 1 oraz art. 39-46 PZP)

Wykonawcą może być osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna,

nieposiadająca osobowości prawnej oraz podmioty te występujące wspólnie.

Podmioty występujące wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia.

Zatwierdził:

dnia ……………..2010 r.                                                    ……................................................

podpis i pieczęć Kierownika Zamawiającego

lub osoby upoważnionej

ZAMAWIAJĄCY:   	4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką 
                                                Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

50-981 Wrocław, ul. Weigla 5 ( 4WSKzP SP ZOZ )

http://www.4wsk.pl

INFORMACJE OGÓLNE

- Koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca.

- Na podstawie art. 27 ust.1 PZP Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się oprócz formy pisemnej również w formie faksu, o ile SIWZ nie stanowi inaczej, z tym jednak zastrzeżeniem, że wnioski, oświadczenia, zawiadomienia oraz informacje przesłane tą drogą należy jednocześnie potwierdzić pisemnie.

- W sprawach nieuregulowanych w SIWZ pierwszeństwo mają przepisy PZP i aktów wykonawczych do PZP.

Rozdział I.                   PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

- Zamówienie obejmuje dostawę aparatów do leczenia i diagnostyki zaburzeń oddychania, stołów operacyjnych,  komory laminarnej do pracy z cytostatykami, aparatów USG, łóżek do intensywnej terapii i szafek przyłóżkowych oraz kardiomonitorów stacjonarno-transportowych.

- Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia ofert równoważnych (oferowany przedmiot zamówienia musi spełniać wszelkie wymagania Zamawiającego o wszystkich parametrach nie gorszych niż te określone w SIWZ) jeżeli z opisu przedmiotu zamówienia wynika, że przedmiot zamówienia określony został poprzez wskazanie znaku towarowego, pochodzenia lub patentu oraz w zakresie wskazanym w art. 30 ust.1-3 PZP.

Jeżeli Wykonawca powoła się na rozwiązania równoważne to zgodnie z art. 30 ust. 5 PZP, jest zobowiązany wykazać, że oferowany przedmiot zamówienia spełnia wymogi Zamawiającego poprzez załączenie do oferty dokumentów potwierdzających ten stan rzeczy wydanych przez podmioty niezależne np. Ekspertyz Rzeczoznawczych.

- Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych na całe poszczególne pakiety 1-9.

- Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia ofert wariantowych.

- Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających, o którym mowa w art. 67 ust.1 pkt. 7 PZP.

- Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej.

- Przedmiot zamówienia został szczegółowo opisany w Rozdziale V SIWZ oraz załączniku 2 i 2a do niniejszej SIWZ

- Szczegółowe zasady podpisania, realizacji umowy oraz jej zakończenia zawarte są we wzorze umowy  -  załącznik nr 3 do SIWZ.

ROZDZIAŁ II.   OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

Wykonawca obowiązany jest przygotować ofertę zgodnie z wymaganiami SIWZ.

1.  Każdy Wykonawca (lub podmioty występujące wspólnie) może złożyć tylko jedną ofertę, zgodnie z wymaganiami określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Złożenie przez jednego Wykonawcę lub podmioty występujące wspólnie, więcej niż jednej oferty lub oferty zawierającą rozwiązania alternatywne spowoduje jej odrzucenie

2.  Zamawiający dopuszcza możliwość powierzenia przez Wykonawcę wykonania części lub całości zamówienia podwykonawcom. W takim przypadku Wykonawca zobowiązany jest do wskazania w swojej ofercie części zamówienia (zakresu), których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom ( załącznik nr 1).

3.  Osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy lub pełnomocnik muszą złożyć podpisy:

- na wszystkich stronach (zapisanych) oferty,

- na załącznikach,

- w miejscach, w których Wykonawca naniósł zmiany.

4.  Upoważnienie do podpisania oferty powinno być dołączone do oferty, o ile upoważnienie nie wynika z innych dokumentów dołączonych do oferty (zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub odpisu z  właściwego rejestru).

5.  W przypadku gdy wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, do oferty musi być załączone pełnomocnictwo określające jego zakres i podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy w oryginale.

6.  Wymagane dokumenty należy przedstawić w formie oryginałów albo kserokopii.

7.  Dla uznania ważności, oferta musi zawierać: wszystkie wymagane w SIWZ dokumenty lub poświadczone za zgodność z oryginałem ich kopie oraz oświadczenia wynikające z jej treści (Rozdz. IV). Poświadczenie musi być opatrzone imienną pieczątką i podpisem osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy, datą i opatrzone klauzulą „za zgodność z oryginałem”.

8. Zamawiający zażąda przedstawienia oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy przedstawiona przez wykonawcę kserokopia dokumentów jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości, a Zamawiający nie może sprawdzić jej prawdziwości w inny sposób.

9. Ofertę należy sporządzić w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności (zgodnie z art. 9 ust. 1 i 2  PZP).

10. Wszystkie dokumenty i oświadczenia oraz inne materiały informacyjne w językach obcych należy dostarczyć przetłumaczone i poświadczone za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.

11. Oferta powinna być sporządzona w formie pisemnej przy użyciu nośników pisma nie ulegającego usunięciu bez pozostawienia śladów.

12. Załączniki do SIWZ stanowiące integralna część SIWZ, Wykonawca zobowiązany jest  złożyć w ofercie, pod rygorem odrzucenia oferty.

13.Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane i datowane własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę. Poprawki cyfr i liczb należy pisać wyrazami.

14. Do oferty należy załączyć spis treści.

15.Wszystkie  strony oferty należy ponumerować, trwale spiąć i ostemplować pieczątką firmową lub imienną  (dotyczy stron zapisanych oraz wszelkich załączników ).

16.Dokumenty i informacje składane w trakcie postępowania stanowiące tajemnicę  przedsiębiorstwa  w myśl art. 11 ust. 4 Ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji Dz.U. z 1993r. Nr 47, poz. 211 z późn. zm), które nie mogą  być udostępniane  - powinny być oznaczone klauzulą: „nie udostępniać innym uczestnikom postępowania informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji” i załączone jako odrębna część nie złączona z ofertą w sposób trwały. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4. PZP.

- Kopertę należy zaadresować:

4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką   SP ZOZ

50 – 981 WROCŁAW ul. Weigla 5

„Przetarg nieograniczony”

NIE OTWIERAĆ W KANCELARII

## Znak sprawy 77/Med./2010

„Oferta na dostawę aparatów do leczenia i diagnostyki zaburzeń oddychania, stołów operacyjnych,  komory laminarnej do pracy z cytostatykami, aparatów USG, łóżek do intensywnej terapii i szafek przyłóżkowych oraz kardiomonitorów stacjonarno-transportowych.”

nie otwierać przed dniem 24.09.2010 godz. 1100

Ilość stron ..... (określić, ile stron znajduje się w kopercie)

Rozdział III.    WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU I SPOSÓB OCENY ICH SPEŁNIANIA

- Wykonawca musi spełniać warunki określone w art. 22 ust. 1 PZP. Spełnienie wymogu będzie oceniane na podstawie złożonego oświadczenia, według formuły "spełnia - nie spełnia”

- Wykonawca nie może podlegać wykluczeniu z ubiegania się o zamówienie publiczne. Spełnienie wymogu będzie oceniane na podstawie złożonych dokumentów i oświadczeń (określonych w Rozdziale IV SIWZ) według formuły „spełnia – nie spełnia”

- Wykonawca musi znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. Za spełnienie wymogu Zamawiający uzna posiadanie przez wykonawcę środków finansowych lub zdolności kredytowej w wysokości min. 1 529 000,00zł  ( słownie: jeden milion pięćset dwadzieścia dziewięć tysięcy złotych, 00/100) - dotyczy całości przedmiotu zamówienia; na poszczególne części w wysokości co najmniej (zł):

| Pakiet 1 | 66 000,00 |
| --- | --- |
| Pakiet 2 | 460 000,00 |
| Pakiet 3 | 125 000,00 |
| Pakiet 4 | 110 000,00 |
| Pakiet 5 | 80 000,00 |
| Pakiet 6 | 60 000,00 |
| Pakiet 7 | 50 000,00 |
| Pakiet 8 | 98 000,00 |
| Pakiet 9 | 480 000,00 |

Wykonawcy składający ofertę na więcej niż jeden pakiet muszą zsumować wartości z pakietów w których chcą uczestniczyć, np. Wykonawca składający ofertę na Pakiet 1 i 2 powinien wykazać się posiadaniem środków finansowych lub zdolności kredytowej w wysokości min. 526 000,00 zł  (66 000,00zł + 460 000,00 zł).

Spełnienie powyższych wymogów będzie oceniane na podstawie złożonych dokumentów, według formuły "spełnia - nie spełnia”.

4. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

4.1  żaden z Wykonawców nie może podlegać wykluczeniu

4.2 sytuacja ekonomiczna i finansowa będzie oceniana łącznie (warunek zawarty w Rozdziale III pkt. 3  SIWZ, z zastrzeżeniem art. 26 ust. 2b PZP)

Spełnienie powyższych warunków uczestnictwa oceniane będzie na podstawie dokumentów i oświadczeń określonych w rozdziale IV.

Rozdział IV.  WYKAZ:

1. DOKUMENTÓW I OŚWIADCZEŃ POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIENIE PODMIOTOWYCH WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

W sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają przepisy Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dn. 31.12.2009 w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2009r., Nr 226, poz. 1817) zwane dalej Rozporządzeniem.

- Oświadczenie wynikające z treści art. 44 PZP.

- Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania.

- Aktualny odpis z właściwego rejestru jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru.

- Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego oraz właściwego oddziału Zakład Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego  potwierdzających odpowiednio, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane                       prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.

- Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust 1 pkt. 4 – 9 PZP.

- Informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w którym Wykonawca posiada rachunek, potwierdzająca wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy (Rozdział III pkt. 3 SIWZ).

- Jeżeli Wykonawca wykazując spełnianie warunku dotyczącego sytuacji ekonomicznej i finansowej polega na zdolnościach finansowych innych podmiotów, może skorzystać z dyspozycji art. 26 ust. 2b ustawy PZP i załączyć pisemne zobowiązanie podmiotów do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów (środki finansowe) na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia (np. umowa określająca charakter współpracy). W przedmiotowym przypadku Wykonawca zobowiązany jest wykazać, że w stosunku do tych podmiotów brak jest podstaw wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia, poprzez złożenie razem z ofertą odpowiednich dokumentów dotyczących każdego z tych podmiotów, o ile podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia.

- W przypadku gdy Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium RP, zastosowanie mają przepisy  Rozporządzenia.

- W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie:

-   dokument wymieniony  w Rozdziale IV ust.1 pkt. a, SIWZ składają Wykonawcy wspólnie,

-  dokumenty określone w Rozdziale IVust.1 pkt. b, c, d, e SIWZ składa każdy z Wykonawców oddzielnie,

-  dokumenty określone w Rozdziale IV ust.1 pkt. f i ewentualnie g SIWZ składa przynajmniej jeden z podmiotów występujących wspólnie.

2. DOKUMENTÓW  PRZEDMIOTOWYCH:

### Wykonawca zobowiązany jest załączyć do oferty następujące dokumenty i oświadczenia:

- Do oferty prosimy dołączyć dokładny opis oferowanego przedmiotu zamówienia, potwierdzający spełnienie parametrów wymaganych przez Zamawiającego w formie prospektów, katalogów w języku polskim ) – w przypadku braku powyższych dokumentów oferta zostanie odrzucona jako nie spełniająca wymogów Zamawiającego (z zastrzeżeniem art. 26 ust.3 PZP). Jednocześnie należy w Załączniku nr 2 do SIWZ podać numer strony materiałów informacyjnych, na której wymagane parametry są potwierdzone oraz zaznaczyć ( np. zakreślaczem ) w materiałach informacyjnych, gdzie znajduje się potwierdzenie wymaganego parametru.

- w przypadku wyrobów medycznych, zgodnie z ustawą z dnia 20.04.2004r. o wyrobach medycznych (Dz. U. Nr 93, poz. 896), Zamawiający żąda oświadczenia Wykonawcy (załącznik nr 5 do SIWZ ), że będzie posiadał aktualne i ważne przez cały okres trwania umowy dopuszczenia do obrotu na każdy oferowany produkt (w postaci Deklaracji Zgodności wydanej przez producenta oraz Certyfikatu CE wydanego przez jednostkę notyfikacyjną (jeżeli dotyczy)).

Na żądanie Zamawiającego, Wykonawca w trakcie realizacji umowy ma obowiązek udostępnić: Deklarację Zgodności wydaną przez producenta oraz Certyfikat CE (jeżeli dotyczy) wydany przez jednostkę notyfikacyjną w terminie 7 dni od dnia otrzymania pisemnego wezwania, pod rygorem odstąpienia od umowy.

- Certyfikat zgodności z normą DIN 12980 oraz DIN EN 12469 wydany przez jednostkę notyfikującą dotyczy Pakiet nr 3 – Komora laminarna do pracy z cytostatykami.

Dokumenty wymienione w niniejszym Rozdziale należy ułożyć chronologicznie, poszczególnymi zadaniami, narastająco produktami oraz opisać dodatkowo, której pozycji dotyczą.

UWAGA ! Zamawiający prosi o dostarczenie wraz z ofertą Załącznika nr 2 i 2a również w formacie *.doc lub *.xls  na dyskietce lub płycie CD.

3. POZOSTAŁYCH DOKUMENTÓW:

- W przypadku osób fizycznych zaleca się złożenie aktualnego wpisu do ewidencji gospodarczej w celu potwierdzenia umocowania do złożenia oświadczenia woli w imieniu Wykonawcy. Zamawiający zastrzega, że w przypadku wyboru oferty będzie żądał dostarczenia wpisu przed podpisaniem umowy.

- Pełnomocnictwo w przypadku gdy umocowanie do złożenia oświadczenia woli w imieniu Wykonawcy nie wynika z dokumentów wymienionych w pkt. 1 lit.c i ewentualnie w pkt.3 lit.a.

- Wzór umowy.

Rozdział V.        USZCZEGÓŁOWIENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Określenie przedmiotu zamówienia:

Dostawa aparatów do leczenia i diagnostyki zaburzeń oddychania, stołów operacyjnych,  komory laminarnej do pracy z cytostatykami, aparatów USG, łóżek do intensywnej terapii i szafek przyłóżkowych oraz kardiomonitorów stacjonarno-transportowych, które zostały szczegółowo opisane w załączniku nr 2 i 2a do niniejszej SIWZ.

Kody CPV:

Pakiet1 – 33100000-1, Pakiet 2 – 33192230-3, Pakiet 3 – 33100000-1, Pakiet 4 – 33112200-0, Pakiet 5 – 33112200-0, Pakiet 6 – 33112200-0, Pakiet 7– 33112200-0, Pakiet 8 – 33192130-2, 33192000-2, Pakiet 9 – 33195000-3, 33195100-4

Rozdział VI.       WYMAGANY  TERMIN WYKONANIA UMOWY

Realizacja przedmiotu zamówienia w okresie:

- dostawa do 4 tygodni od daty zawarcia umowy- dotyczy pakietu nr 1

- dostawa do 6 tygodni od daty zawarcia umowy (jednak nie później niż do 30.11.2010r) - dotyczy pakietu nr 2

- dostawa do 4 tygodni od daty zawarcia umowy (jednak nie później niż do 30.11.2010r) - dotyczy pakietu nr 3, 4, 5, 6, 7, 8 i 9

Miejsce dostawy

Sekcja Sprzętu Medycznego

4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP ZOZ

ul. Weigla 5

50-981 Wrocław

Rozdział VII.  WARUNKI WPŁATY  I ZWROTU WADIUM.

1.	Obowiązek wpłaty wadium

Oferta musi być zabezpieczona wadium. Zamawiający zatrzyma wadium, jeżeli wystąpią przesłanki wymienione w art.46 ust. 4a i 5 PZP.

Wadium musi obejmować cały okres związania ofertą.

Wykonawca, który nie zabezpieczy oferty akceptowalną formą wadium, zostanie przez Zamawiającego wykluczony z postępowania.

Przystępując do przetargu wykonawca jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości: 56 500,00zł (słownie: pięćdziesiąt sześć tysięcy pięćset złotych, 00/100); na poszczególne części w wysokości co najmniej (zł):

| Pakiet 1 | 2 500,00 |
| --- | --- |
| Pakiet 2 | 17 000,00 |
| Pakiet 3 | 4 500,00 |
| Pakiet 4 | 4 000,00 |
| Pakiet 5 | 3 000,00 |
| Pakiet 6 | 2 200,00 |
| Pakiet 7 | 1 800,00 |
| Pakiet 8 | 3 500,00 |
| Pakiet 9 | 18 000,00 |

Termin wniesienia wadium upływa w dniu składania ofert tj. dnia 24.09.2010r. godz. 10:00

2.	Forma wpłaty wadium.

2.1	Wadium może być wnoszone w następujących formach:

- poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym (w przypadku złożenia oferty na więcej niż jeden pakiet, Wykonawca zobowiązany jest złożyć poręczenie na każdy pakiet oddzielnie),

- gwarancjach bankowych (w przypadku złożenia oferty na więcej niż jeden pakiet, Wykonawca zobowiązany jest złożyć gwarancję na każdy pakiet oddzielnie),

- gwarancjach ubezpieczeniowych (w przypadku złożenia oferty na więcej niż jeden pakiet, Wykonawca zobowiązany jest złożyć gwarancję na każdy pakiet oddzielnie)

- lub poręczeniach określonych w art. 45 ust. 6 ustawy PZP (w przypadku złożenia oferty na więcej niż jeden pakiet, Wykonawca zobowiązany jest złożyć poręczenie na każdy pakiet oddzielnie),

- przelewem na rachunek Zamawiającego - środki finansowe powinny wpłynąć na konto Zamawiającego do 24.09.2010r. do godz. 10:00 pod rygorem wykluczenia z postępowania.

Bank Gospodarstwa Krajowego O/Wrocław

07 1130 1033 0018 7991 8520 0007

z zaznaczeniem:

,,Wadium w przetargu na dostawę aparatów do leczenia i diagnostyki zaburzeń oddychania, stołów operacyjnych,  komory laminarnej do pracy z cytostatykami, aparatów USG, łóżek do intensywnej terapii i szafek przyłóżkowych oraz kardiomonitorów stacjonarno-transportowych,  znak sprawy 77/Med./2010”

2.2  Do oferty należy dołączyć oryginał dowodu wpłaty wadium (przelew) lub wygenerowane  elektroniczne potwierdzenie wykonania przelewu (dokument sporządzony na podstawie art.7 Ustawy Prawo Bankowe (Dz. U. nr 72 z 2002 roku, poz. 665 z późn. zm.) – nie wymagający podpisu ani stempla).

2.3 W przypadku wnoszenia wadium przez Wykonawcę w innych formach, oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium należy złożyć do depozytu u Głównego Księgowego Szpitala (KASA SZPITALNA – Budynek Administracji Ogólnej) a kserokopię potwierdzoną za zgodność z oryginałem dołączyć do oferty.

UWAGA!

W przypadku złożenia oferty na więcej niż jeden pakiet w formie gwarancji ubezpieczeniowej lub bankowej, Wykonawca zobowiązany jest złożyć gwarancję na każdy pakiet oddzielnie)

Złożenie dokumentu wadialnego w innym miejscu i błędnej formie może spowodować zastosowanie sankcji wynikającej z art. 24 ust. 2 pkt. 2 ustawy PZP.

  - Zwrot wadium lub ewentualne ponowne jego wniesienie regulują przepisy art. 46 i art. 184 PZP.

Rozdział VIII.      OPIS KRYTERIÓW OCENY OFRT I SPOSÓB DOKONYWANIA

ICH OCENY

1.   Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie:

Przy wyborze oferty Zamawiający kierował się będzie jednym kryterium – cena (cena brutto pakietu).

Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta z najniższą ceną.

Cena oferty zostanie przeliczona na wartości punktowe, uwzględniając wagę kryterium cena = 100% i stosując wzór:

· 100 pkt.

W	- waga kryterium

Cmin	- cena minimalna w zbiorze ofert

Cn	- cena danej oferty

- Zasady wyboru oferty i udzielenia zamówienia

Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta:

- odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w PZP,

- jest zgodna z treścią  SIWZ,

- została uznana za najkorzystniejszą w oparciu o podane kryteria wyboru.

Rozdział IX.              ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

Przedmiotowo istotne elementy umowy (essentialia negotii) związane ze sposobem realizacji zamówienia, warunkami umowy zawiera Załącznik 3, w którym należy wypełnić wszystkie miejsca wykropkowane z wyjątkiem numeru umowy, daty jej zawarcia i złożyć wraz z ofertą (pod rygorem odrzucenia oferty).

Oprócz przesłanek wymienionych w  art. 144 ust. 1 PZP Zamawiający przewiduje następujący zakres zmian w umowie, które będą mogły być wprowadzone w formie aneksu:

- Wszystkie wartości netto określone przez Wykonawcę są ustalone na okres ważności umowy i nie wzrosną. Zamawiający dopuszcza zmianę umowy w formie aneksu w przypadku, gdy wartości netto przedmiotu umowy obniżą się, przy czym konsekwencje rachunkowe stosuje się odpowiednio.

- Urzędowa zmiana stawek podatku VAT obowiązuje z mocy prawa. Zamawiający dopuszcza zmianę zapisów umowy w formie aneksu w przypadku zmiany stawki podatku VAT.

- Zamawiający dopuszcza zmianę zapisów umowy (przedłużenie terminu dostawy) w przypadku konieczności wykonania prac niezbędnych do podłączenia komory laminarnej, nie później jednak niż do 30 listopada 2010r. – dotyczy pakietu nr 3

Rozdział X.        OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY OFERTY

1. Cena oferty musi być podana w złotych polskich brutto – cyfrowo i słownie 
z uwzględnieniem podatku VAT naliczonym zgodnie z obowiązującymi w terminie składania oferty przepisami. Obowiązkiem składającego ofertę jest wypełnić formularz  asortymentowo - cenowy dokonując obliczeń wg zasad uznanych w rachunkowości, przy użyciu powszechnych metod liczenia takich jak: kalkulator, arkusz kalkulacyjny Microsoft Excel z funkcją zaokrąglania do 2 miejsc po przecinku.

- W celu wyłonienia najkorzystniejszej oferty w świetle kryterium ceny, Zamawiający do porównania ofert będzie brał pod uwagę cenę brutto oferty .

- Wymagane jest by cena podana w ofercie obejmowała koszty dostawy do Zamawiającego  
 i wszelkie inne  koszty związane z przedmiotem zamówienia, w tym:

- koszty transportu krajowego i zagranicznego,

- koszty ubezpieczenia towaru w kraju i za granicą,

- opłat celnych i granicznych,

- Waluta ceny oferowanej PLN;

Błąd w obliczeniu ceny spowoduje odrzucenie oferty z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 2.  Błąd w obliczeniu ceny jest to błąd powstały w wyniku wszelkich działań matematycznych  z zastrzeżeniem, że przyjmuje się, iż prawidłowo podano liczbę jednostek miar (ilość) oraz wartość jednostkową netto. Nieprawidłowe zastosowanie stawki podatku VAT nie jest omyłką rachunkową w obliczeniu ceny, którą można poprawić w trybie art. 87 ust. 2 pkt. 2 PZP i spowoduje sankcję zawartą w art. 89 ust. 1 pkt. 6

Wykonawcy z krajów UE mający siedzibę poza terytorium Polski wypełniają ceny uwzględniając 0% stawkę podatku VAT. W przypadku ofert Wykonawców z krajów UE, Zamawiający przy porównaniu ofert do ceny ofertowej doliczy rzeczywistą stawkę VAT (obowiązującą w Polsce) i tak obliczoną cenę porówna z innymi ofertami.

Rozdział XI.        INFORMACJE DOTYCZĄCE MIEJSCA I  TERMINU    
                                                            SKŁADANIA OFERT

1.  Ofertę w zapieczętowanej kopercie opatrzonej napisami określonymi w Rozdziale I niniejszej SIWZ oraz opatrzonych wyraźną uwagą „NIE OTWIERAĆ W KANCELARII” należy złożyć do dnia 24.09.2010r. do godz. 1000 w 4 Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką SP ZOZ Wrocław, ul. Weigla 5 – budynek WYDZIAŁU ADMINISTRACJI OGÓLNEJ pok. nr 18.

2.   Oferta powinna być złożona w sposób uniemożliwiający jej przypadkowe otwarcie.

3. Jeżeli oferta zostanie złożona w inny sposób niż wyżej opisany, Zamawiający nie bierze     odpowiedzialności za nieprawidłowe skierowanie (skutkujące możliwością niedochowania terminu do składania ofert) czy przedwczesne lub przypadkowe jej otwarcie.

4.  Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona Wykonawcy zgodnie z art. 84 ust. 2 PZP.

Przedłużenie terminu składania ofert dopuszczalne jest tylko przed jego upływem

Rozdział XII.   TRYB UDZIELANIA WYJAŚNIEŃ W SPRAWACH DOTYCZĄCYCH           SPECYFIKACJI ISTOTNYCHWARUNKÓW ZAMÓWIENIA

      - Zamawiający nie zamierza zwołać zebrania Wykonawców.

      - Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ zgodnie z art. 38 PZP.

      - Do kontaktu z Wykonawcami (od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Zamawiającego 7:30 – 15:00) w sprawach jw. upoważnione są tylko niżej wymienione osoby i tylko pod podanymi numerami telefonów i faksów:

- Sylwia Komorek tel. (0-71) 7660 128, Sekcja Sprzętu Medycznego – w sprawach przedmiotu zamówienia.

- Magdalena Okulicz-Kozaryn tel. (071) 7660 604; fax. (071) 7660 119, (071) 7660 550 Sekcja Zamówień Publicznych (budynek Logistyki) pok. nr 16 - w sprawach formalnych.

Kontaktowanie się z Zamawiającym pod innym niż ww. numerami telefonów i faksów nie rodzi skutków prawnych określonych w PZP.

Rozdział XIII.      TRYB WPROWADZANIA EWENTUALNYCH ZMIAN

W SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający może w każdym czasie, przed upływem terminu do składania ofert, zmodyfikować treść SWIZ. Dokonane w ten sposób uzupełnienie stanie się częścią SIWZ i będzie wiążące dla Wykonawców. W przypadku, gdy zmiana powodować będzie konieczność modyfikacji oferty, Zamawiający może przedłużyć termin składania ofert, z zastrzeżeniem art. 12 a PZP, jeżeli w wyniku modyfikacji treści SIWZ niezbędny jest dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach. W takim przypadku wszelkie prawa i zobowiązania Wykonawcy i Zamawiającego będą podlegały nowemu terminowi.

Rozdział XIV.                   TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

Wykonawca związany jest ofertą przez okres 60 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

Rozdział XV.              MIEJSCE I TRYB OTWARCIA OFERT

- Komisyjne otwarcie ofert nastąpi na posiedzeniu Komisji Przetargowej, które odbędzie się w 4 Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką SP ZOZ we Wrocławiu, ul. Weigla 5 w Sali Odpraw (budynek Logistyki) w dniu 24.09.2010r. o godz. 1100. Otwarcie ofert jest jawne.

- W trakcie otwarcia ofert zostaną ogłoszone co najmniej:

- kwota, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia

- nazwa i adres Wykonawcy, którego oferta jest otwierana,

- cena oferty, termin wykonania zamówienia,

- okres gwarancji, warunki płatności zawarte w ofercie.

Rozdział XVI.                      SPOSÓB OCENY OFERT

- Po zakończeniu części jawnej – Zamawiający dokona wstępnej weryfikacji ofert, które  
części są jawne i mogą być udostępniane innym uczestnikom postępowania. W dalszej części dokona badania ofert.

- W pierwszym etapie postępowania Komisja Przetargowa powołana przez Zamawiającego bada czy Wykonawcy nie podlegają wykluczeniu (nie złożyli wymaganych dokumentów podmiotowych i oświadczeń z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3 i 4 PZP). Następnie Komisja sprawdza oferty Wykonawców niewykluczonych i odrzuca oferty nie spełniające wymagań i warunków określonych w SIWZ. Komisja dokona oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty spośród ofert nie odrzuconych, zgodnie z kryterium określonym w rozdziale VIII.

- W celu ustalenia czy oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny Zamawiający może się zwrócić do Wykonawcy o udzielenie wyjaśnień w określonym przez niego terminie.

- Wykonawca może zostać wykluczony na podstawie art.24 PZP.

- Oferta może zostać odrzucona na podstawie art. 89 PZP z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 PZP

Rozdział XVII.               OBOWIĄZKI ZAMAWIAJĄCEGO

1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający jednocześnie zawiadamia wykonawców, którzy złożyli oferty, o:

- wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę) albo imię i nazwisko, siedzibę albo adres zamieszkania i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej wyboru oraz nazwy (firmy), albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację (powyższą informację Zamawiający umieszcza również na swojej stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie),

- wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne,

- wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne - jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, negocjacji bez ogłoszenia albo zapytania o cenę.

- terminie, określonym zgodnie z art. 94 ust. 1 lub 2 PZP, po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta.

2.  Po uprawomocnieniu wyniku postępowania Zamawiający wezwie Wykonawcę do podpisania umowy.

Rozdział XVIII.      ŚRODKI  OCHRONY  PRAWNEJ

Środki ochrony prawnej przysługują wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy. W postępowaniach których wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w art. 11 ust. 8 PZP, zastosowanie mają przepisy art. 180 ust.2 PZP.

Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej lub elektronicznej w terminach i na zasadach określonych w art. 182 PZP. Kopię treści odwołania  należy przesłać Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania.

Rozdział XIX.                         JAWNOŚĆ POSTĘPOWANIA

- Dokumentacja postępowania zostanie udostępniona wykonawcom w trybie przewidzianym w art. 96 PZP.

- Zamawiający udostępni wskazane dokumenty na pisemny wniosek.

- Zamawiający wyznacza termin, miejsce oraz zakres udostępnionych dokumentów

i informacji oraz osobę przy której obecności dokonana zostanie czynność przeglądania

Załączniki do SIWZ,  które Wykonawca jest zobowiązany złożyć w ofercie:

- Formularz ofertowy- załącznik nr 1

- Zestawienie asortymentowo – cenowe - załącznik nr 2

- Zestawienie wymaganych parametrów technicznych – załącznik 2a

- Wzór umowy - załącznik nr 3

- Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału (art. 44 PZP) oraz oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania -  ( wzór ) – załącznik nr 4

- Wzór oświadczenia dot. przedmiotu zamówienia – załącznik nr 5

- Wzór protokołu zdawczo-odbiorczego – załącznik nr 6

Członkowie komisji przetargowej:

- Piotr Strąk		                    	        		   ……………………………..

- Grażyna Wojtczak				……………………………..

- Włodzimierz Molenda				……………………………..

- Andrzej Teplicki					……………………………..

- Jan Cianciara					……………………………..

- Janusz Tuchendler				……………………………..

- Jarosław Majcherek				……………………………..

- Artur Bobruk					……………………………..

- Jacek Nowicki					……………………………..

- Jarosław Sakowski				……………………………..

- Andrzej Wiak					……………………………..

- Grzegorz Gawryś					……………………………..

- Sylwia Komorek					……………………………..

- Magdalena Okulicz-Kozaryn			……………………………..

Załącznik nr 1

............................................................					..........................,dnia ..................

(pieczęć adresowa firmy Wykonawcy)                 				                   (Miejscowość)

ZAMAWIAJĄCY:

4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką –

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

50-981 Wrocław, ul. R. Weigla 5

OFERTA

Nawiązując do przetargu nieograniczonego na:

„Dostawę aparatów do leczenia i diagnostyki zaburzeń oddychania, stołów operacyjnych,  komory laminarnej do pracy z cytostatykami, aparatów USG, łóżek do intensywnej terapii i szafek przyłóżkowych oraz kardiomonitorów stacjonarno-transportowych.”

Znak sprawy  77/Med./2010

niżej podpisani, reprezentujący:

Pełna nazwa Wykonawcy ……………………………………………………………………..

Adres…………………………………………………………………………………………….

NIP………………………………….                    REGON…………………………………….

Tel. ………………………………….                    Fax ………………………………………...

Nr konta…………………………………………………………………………………………

składamy niniejszą ofertę:

      - Oświadczamy, że oferujemy do sprzedaży aparaty do leczenia i diagnostyki zaburzeń oddychania, stoły operacyjne,  komorę laminarną do pracy z cytostatykami, aparaty USG, łóżka do intensywnej terapii i szafki przyłóżkowe oraz kardiomonitory stacjonarno-transportowe,, zgodnie z wymogami zawartymi w SIWZ oraz formularzem cenowym za:

Pakiet 1

wartość netto........................................zł  (słownie:…..……....………………………złotych)

cena brutto…………………………zł ( słownie:………………….………….....……złotych)

Pakiet 2

wartość netto........................................zł  (słownie:…..……....………………………złotych)

cena brutto…………………………zł ( słownie:………………….………….....……złotych)

Pakiet 3

wartość netto........................................zł  (słownie:…..……....………………………złotych)

cena brutto…………………………zł ( słownie:………………….………….....……złotych)

Pakiet 4

wartość netto........................................zł  (słownie:…..……....………………………złotych)

cena brutto…………………………zł ( słownie:………………….………….....……złotych)

Pakiet 5

wartość netto........................................zł  (słownie:…..……....………………………złotych)

cena brutto…………………………zł ( słownie:………………….………….....……złotych)

Pakiet 6

wartość netto........................................zł  (słownie:…..……....………………………złotych)

cena brutto…………………………zł ( słownie:………………….………….....……złotych)

Pakiet 7

wartość netto........................................zł  (słownie:…..……....………………………złotych)

cena brutto…………………………zł ( słownie:………………….………….....……złotych)

Pakiet 8

wartość netto........................................zł  (słownie:…..……....………………………złotych)

cena brutto…………………………zł ( słownie:………………….………….....……złotych)

Pakiet 9

wartość netto........................................zł  (słownie:…..……....………………………złotych)

cena brutto…………………………zł ( słownie:………………….………….....……złotych)

2.   Ponadto oświadczamy, że :

- akceptujemy wskazany w SIWZ czas związania ofertą -  60dni

- dostawę będącą przedmiotem zamówienia wykonamy sami* / z udziałem podwykonawców* ( *właściwe podkreślić),

- powierzmy podwykonawcy wykonanie następujących części zamówienia .......... ......................................................................................... ♠ (♠wypełnić w przypadku udziału podwykonawców).

- Zaakceptujemy zawarty w specyfikacji istotnych warunkach zamówienia projekt umowy       (Załącznik Nr 3) poprzez jego wypełnienie, podpisanie i dołączenie do oferty.

- Wadium w kwocie ......................... zł zostało wniesione w dniu ................... w formie   ...........................................................................................................................................

- Ofertę niniejszą składamy na ……... kolejno ponumerowanych stronach.

- Oświadczamy, że wszystkie załączniki stanowią integralną część oferty.

- Pod groźbą odpowiedzialności karnej oświadczamy, iż wszystkie załączone do oferty dokumenty opisują stan faktyczny i prawny, aktualny na dzień otwarcia ofert (art. 297 KK).

………dnia……………                                      ………...............................................................................

(podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym

lub posiadających pełnomocnictwo)

Załącznik nr 2

Zestawienie asortymentowo - cenowe przedmiotu zamówienia

* Cena brutto, będąca podstawą do wyliczenia punktów za cenę – otrzymujemy ze wzoru: „Wartość jednostkowa netto(zł)” razy „Ilość” – daje „Wartość netto (zł”), z której to wartości liczymy podatek vat i po dodaniu podatku vat do wartości netto otrzymujemy „Cenę brutto (zł”).

| Lp. | Opis | j.m. | Numery katalogowe części składowych | Wartość jednostkowa netto (zł) | Cena jednostkowa brutto (zł) | Ilość | Wartość netto (zł) | Cena brutto (zł) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PAKIET 1 Aparaty do leczenia i diagnostyki zaburzeń oddychania |
| 1 | Aparat do leczenia zaburzeń oddychania podczas snu i do nieinwazyjnej wentylacji (NIV) z trybem spontaniczno-czasowym do leczenia niewydolności oddychania oraz oddychania Cheyne-Stokes’a z wyposażeniem | komplet |  |  |  | 1 |  |  |
| 2 | Aparat do diagnostyki zaburzeń oddychania podczas snu z wyposażeniem | komplet |  |  |  | 1 |  |  |
| Razem |  |  |

Wykonawca oświadcza, że wyceniając poszczególne pozycje potwierdza tym samym spełnienie parametrów wymaganych

……………….…dnia……………                                                                                                                             ………...............................................................................

podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawny lub

posiadających pełnomocnictwo

| Lp. | Opis | j.m. | Numery katalogowe części składowych | Wartość jednostkowa netto (zł) | Cena jednostkowa brutto (zł) | Ilość | Wartość netto (zł) | Cena brutto (zł) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PAKIET 2 Stoły operacyjne |
| 1 | Stół operacyjny ogólnochirurgiczny | komplet |  |  |  | 3 |  |  |
| 2 | Stół operacyjny urologiczny | komplet |  |  |  | 1 |  |  |
| Razem |  |  |

Wykonawca oświadcza, że wyceniając poszczególne pozycje potwierdza tym samym spełnienie parametrów wymaganych

……………….…dnia……………                                                                                                                            ………...............................................................................

podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawny lub

posiadających pełnomocnictwo

| Lp. | Opis | j.m. | Numery katalogowe części składowych | Wartość jednostkowa netto (zł) | Cena jednostkowa brutto (zł) | Ilość | Wartość netto (zł) | Cena brutto (zł) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PAKIET 3 Komora laminarna do pracy z cytostatykami z wyposażeniem |
| 1 | Komora laminarna do pracy z cytostatykami z wyposażeniem | komplet |  |  |  | 1 |  |  |
| Razem |  |  |

Wykonawca oświadcza, że wyceniając poszczególne pozycje potwierdza tym samym spełnienie parametrów wymaganych

……………….…dnia……………                                                                                                                                              ………...............................................................................

podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawny lub

posiadających pełnomocnictwo

| Lp. | Opis | j.m. | Numery katalogowe części składowych | Wartość jednostkowa netto (zł) | Cena jednostkowa brutto (zł) | Ilość | Wartość netto (zł) | Cena brutto (zł) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PAKIET 4 Aparat USG stacjonarny z trzema głowicami (SOR) |
| 1 | Aparat USG stacjonarny z trzema głowicami (SOR) | komplet |  |  |  | 1 |  |  |
| Razem |  |  |

Wykonawca oświadcza, że wyceniając poszczególne pozycje potwierdza tym samym spełnienie parametrów wymaganych

……………….…dnia……………                                                                                                                                              ………...............................................................................

podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawny lub

posiadających pełnomocnictwo

| Lp. | Opis | j.m. | Numery katalogowe części składowych | Wartość jednostkowa netto (zł) | Cena jednostkowa brutto (zł) | Ilość | Wartość netto (zł) | Cena brutto (zł) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PAKIET 5 Aparat USG przenośny z dwiema głowicami (SOR) |
| 1 | Aparat USG przenośny z dwiema głowicami (SOR) | komplet |  |  |  | 1 |  |  |
| Razem |  |  |

Wykonawca oświadcza, że wyceniając poszczególne pozycje potwierdza tym samym spełnienie parametrów wymaganych

……………….…dnia……………                                                                                                                                              ………...............................................................................

podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawny lub

posiadających pełnomocnictwo

| Lp. | Opis | j.m. | Numery katalogowe części składowych | Wartość jednostkowa netto (zł) | Cena jednostkowa brutto (zł) | Ilość | Wartość netto (zł) | Cena brutto (zł) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PAKIET 6 Aparat USG przenośny z trzema głowicami (Pracownia Mammotomii) |
| 1 | Aparat USG przenośny z trzema głowicami (Pracownia Mammotomii) | komplet |  |  |  | 1 |  |  |
| Razem |  |  |

Wykonawca oświadcza, że wyceniając poszczególne pozycje potwierdza tym samym spełnienie parametrów wymaganych

……………….…dnia……………                                                                                                                                              ………...............................................................................

podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawny lub

posiadających pełnomocnictwo

| Lp. | Opis | j.m. | Numery katalogowe części składowych | Wartość jednostkowa netto (zł) | Cena jednostkowa brutto (zł) | Ilość | Wartość netto (zł) | Cena brutto (zł) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PAKIET 7 Aparat USG stacjonarny ginekologiczny (Poradnia Ginekologiczna) |
| 1 | Aparat USG stacjonarny ginekologiczny (Poradnia Ginekologiczna) | komplet |  |  |  | 1 |  |  |
| Razem |  |  |

Wykonawca oświadcza, że wyceniając poszczególne pozycje potwierdza tym samym spełnienie parametrów wymaganych

……………….…dnia……………                                                                                                                                              ………...............................................................................

podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawny lub

posiadających pełnomocnictwo

posiadających pełnomocnictwo

| Lp. | Opis | j.m. | Numery katalogowe części składowych | Wartość jednostkowa netto (zł) | Cena jednostkowa brutto (zł) | Ilość | Wartość netto (zł) | Cena brutto (zł) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PAKIET 8 Łóżka wielofunkcyjne sterowane elektrycznie i szafki przyłóżkowe z blatem bocznym |
| 1 | Łóżko wielofunkcyjne sterowane elektrycznie | szt |  |  |  | 10 |  |  |
| 2 | Szafka przyłóżkowa z blatem bocznym | szt |  |  |  | 25 |  |  |
| Razem |  |  |

Wykonawca oświadcza, że wyceniając poszczególne pozycje potwierdza tym samym spełnienie parametrów wymaganych

……………….…dnia……………                                                                                                                                              ………...............................................................................

podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawny lub

posiadających pełnomocnictwo

posiadających pełnomocnictwo

| Lp. | Opis | j.m. | Numery katalogowe części składowych | Wartość jednostkowa netto (zł) | Cena jednostkowa brutto (zł) | Ilość | Wartość netto (zł) | Cena brutto (zł) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PAKIET 9 Kardiomonitory stacjonarno-transportowe pracujące w systemie monitorowania pacjenta wraz z centralą intensywnego nadzoru |
| 1 | System monitorowania (7 szt. kardiomonitorów) wraz z centralą intensywnego nadzoru na 7 stanowisk (Oddział Neurochirurgii) | komplet |  |  |  | 1 |  |  |
| 2 | System monitorowania (4szt. kardiomonitorów) wraz z centralą intensywnego nadzoru na 4 stanowiska (Oddział Wewnętrzny Ogólny) | komplet |  |  |  | 1 |  |  |
| 3 | System monitorowania (5szt. kardiomonitorów) wraz z centralą intensywnego nadzoru na 5 stanowisk (Oddział Neurologiczny) | komplet |  |  |  | 1 |  |  |
| 4 | System monitorowania (8 szt. kardiomonitorów) wraz z centralą intensywnego nadzoru na 8 stanowisk (Chirurgia Ogólna) | komplet |  |  |  | 1 |  |  |
| 5 | Kardiomonitor stacjonarno-przenośny | szt. |  |  |  | 2 |  |  |
| Razem |  |  |

Wykonawca oświadcza, że wyceniając poszczególne pozycje potwierdza tym samym spełnienie parametrów wymaganych

……………….…dnia……………                                                                                                                                              ………...............................................................................

podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawny lub

posiadających pełnomocnictwo

Załącznik nr 2a

ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

PAKIET 1

            - Aparat i system do leczenia zaburzeń oddychania podczas snu i do nieinwazyjnej wentylacji (NIV) z trybem spontaniczno-czasowym do leczenia niewydolności oddychania oraz oddychania Cheyne-Stokes’a – 1kpl.

Wykonawca :	………………………………………………

Nazwa i typ:	………………………………………………

Producent/ Kraj :	………………………………………………

Rok produkcji :	sprzęt fabrycznie nowy / 2010

| Lp | Parametr /warunek | Wymagania | Odpowiedź Wykonawcy / nr strony w materiałach informacyjnych |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Tryby pracy: CPAP Auto CPAP Bilevel tryb S Bilevel tryb ST Bilevel tryb T Auto Bilevel SV (Serwo wentylacja) dla oddychania typu Cheyne-Stokes’a | TAK, opisać |  |
| 2 | Zakres ciśnień: CPAP : 4 – 20 cmH2O Auto CPAP : 4 – 20 cmH2O Bilevel (S, ST, T): IPAP 2 – 30 cmH2O EPAP 2 – 25 cmH2O Auto bilevel: IPAP 4 – 25 cmH2O EPAP 4 – 25 cmH2O ASV adaptacyjna serwo wentylacja wspomaganie ciśnienia 3-16 cmH2O EEP 4-15 cmH2O IPAP (wdechowe dodatnie ciśnienie powietrza) do 30 mbar EPAP (wydechowe dodatnie ciśnienie powietrza) CPAP (wspomaganie oddechu w czasie snu) | TAK, opisać |  |
| 3 | Tryb CPAP z opcją obniżenia ciśnienia przy wydechu o 3 cmH2O | TAK, opisać |  |
| 4 | Tryb Auto CPAP: z opcją obniżenia ciśnienia przy wydechu o 3 cmH2O rozróżnienie między bezdechem centralnym i obturacyjnym oraz odpowiedź ciśnienia na bezdechy obturacyjne rozpoznanie i reakcja na flow limition – wzmożenie odporności górnych dróg oddechowych i chrapania | TAK, opisać |  |
| 5 | Tryb Bilevel – do leczenia niewydolności oddechowej: częstość oddychania 5-30 oddechów na minutę kontrola czasu wdechu minimalnego i maksymalnego między 0,1 s do 4 s automatyczna kompensacja przecieków z maski czas narastania przy przełączaniu między ciśnieniem EPAP a IPAP między 90 ms – 900 ms regulacja czułości wyzwalania wdechu oraz wydechu - minimum 3 czułości | TAK, opisać |  |
| 6 | W trybie Auto bilevel – automatyczne dostosowanie ciśnienia w rybie bilevel z zachowaniem pressure suport ciśnienia wspomagania i reakcji na ograniczenia przepływu powietrza, chrapanie i bezdechy | TAK, opisać |  |
| 7 | Tryb ASV (adaptacyjna serwo wentylacja) przeznaczony do stabilizacji wentylacji dorosłych pacjentów z oddechem Cheyne-Stokes’a (CSR) lub bezdechem centralnym (CSA) w połączeniu z niewydolnością serca lub bez niedrożności górnych dróg oddechowych | TAK, opisać |  |
| 8 | Wyświetlacz LCD – wyświetlanie pełnej informacji o przebiegu wentylacji, Wyświetlane: tryb pracy, wskaźnik wyzwalania, ustawione ciśnienia, graf słupkowy ciśnienia, przecieki (LK), częstość oddechowa (RR), wentylacja minutowa płuc (MV), objętość oddechowa (VT), wskaźnik cyklu ©, wskaźnik wyzwalacza (S), zmierzony czas wdechu (Ti), stosunek wdechu do wydechu (I:E), poziom saturacji SpO2 i HR | TAK, opisać |  |
| 9 | Czujnik SpO2 wielorazowego użytku dla dorosłych na wyposażeniu aparatu | TAK, opisać |  |
| 10 | Współpraca ze wszystkimi systemami polisomnograficznymi | TAK, opisać |  |
| 11 | Możliwość łatwej zmiany parametrów/trybu wentylacji podczas prowadzenia wentylacji | TAK, opisać |  |
| 12 | Oprogramowanie do analizy danych jak MV, Vt, AHI, przecieki, ciśnienie oraz transmisja danych przez RS232 | TAK, opisać |  |
| 13 | Funkcja Start/Stop (włączenie z a pomocą oddechu i wyłączenie po zdjęciu maski). | TAK, opisać |  |
| 14 | Funkcja sprawdzania nieszczelności maski | TAK, opisać |  |
| 15 | Zintegrowany nawilżacz | TAK, opisać |  |
| 16 | Alarm wycieku powietrza | TAK, opisać |  |
| 17 | Filtr antybakteryjny | TAK, opisać, podać częstotliwość wymiany |  |
| 18 | Maski twarzowe wielorazowego użytku autoklawowalne dla dorosłych min 4 szt. | TAK, opisać, podać rozmiary |  |
| 19 | Waga | max 4 kg |  |
| 20 | instrukcja obsługi w języku polskim w formie papierowej i elektronicznej, skrócona wersja instrukcji obsługi oraz BHP w formie zalaminowanej (jeżeli Wykonawca posiada), | TAK z dostawą |  |
| 21 | paszport techniczny urządzenia | TAK z dostawą |  |

Oświadczamy, że oferowane urządzenie spełnia wymagania techniczne, zawarte w SIWZ, jest kompletne, fabrycznie nowe i będzie gotowe do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji ( poza materiałami eksploatacyjnymi ).

Do oferty prosimy dołączyć dokładny opis oferowanego przedmiotu zamówienia (wypełniony załącznik nr 2a do SIWZ) oraz potwierdzenie spełnienia parametrów wymaganych przez Zamawiającego w formie prospektów, katalogów, wyciągów z instrukcji obsługi w języku polskim ) – w przypadku braku powyższych dokumentów oferta zostanie odrzucona jako nie spełniająca wymogów Zamawiającego (z zastrzeżeniem art. 26 ust.3 PZP). Jednocześnie należy w Załączniku nr 2a podać numer strony materiałów informacyjnych, na której wymagane parametry są potwierdzone oraz zaznaczyć ( np. zakreślaczem ) w materiałach informacyjnych, gdzie znajduje się potwierdzenie wymaganego parametru.

……………….…dnia……………                                                                   ………...............................................................................

podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawny lub

posiadających pełnomocnictwo

PAKIET 1

            - Aparat do diagnostyki zaburzeń oddychania podczas snu – 1kpl.

Wykonawca :	………………………………………………

Nazwa i typ:	………………………………………………

Producent/ Kraj :	………………………………………………

Rok produkcji :	sprzęt fabrycznie nowy / 2010

| Lp | Parametr /warunek | Wymagania | Odpowiedź Wykonawcy / nr strony w materiałach informacyjnych |
| --- | --- | --- | --- |
| I | Rejestrator poligraficzny przesiewowy PG, który umożliwia rejestrację przepływu, chrapania, saturacji, tętna, ruchów klatki i brzucha oraz ekg | TAK |  |
| 1 | Rejestracja przepływu powietrza przez górne drogi oddechowe przy zastosowaniu kaniuli nosowej i termistora | TAK, opisać |  |
| 2 | Jednoczesna rejestracja ruchów oddechowych klatki piersiowej i brzucha przy zastosowaniu przetworników indukcyjnych | TAK, opisać |  |
| 3 | Rejestracja pulsu i saturacji | TAK, opisać |  |
| 4 | Rejestracja chrapania za pomocą kaniuli i/lub mikrofonu | TAK, opisać |  |
| 5 | Rejestracja pozycji ciała (min. 5 pozycji) i aktywności ruchowej pacjenta | TAK, opisać |  |
| 6 | Rejestracja zdarzeń przez pacjenta poprzez przycisk | TAK, opisać |  |
| 7 | Co najmniej 1 kanał do rejestracji EKG lub EMG nogi lub EEG | TAK, opisać |  |
| 8 | Co najmniej 1 kanał DC do współpracy z zewnętrznymi urządzeniami, jak: pHmetr, kapnograf, itp. | TAK, opisać |  |
| 9 | Oznaczenie epizodów ograniczenia przepływu powietrza przez górne drogi oddechowe FL do rozpoznawania UARS | TAK, opisać |  |
| 10 | Weryfikacja poprawności podłączenia czujników pomiarowych przed rozpoczęciem badań bez konieczności podłączenia do komputera | TAK, opisać |  |
| 11 | Wbudowany akumulator | TAK, podać |  |
| 12 | Komunikacja aparatu z komputerem PC przez port USB | TAK, opisać |  |
| 13 | Wewnętrzna pamięć rejestratora minimum 256 MB | TAK, podać |  |
| II | Wyposażenie – komplet czujników i akcesoriów do przeprowadzenia pomiarów dla dorosłych: - kaniula nosowa – 100 szt. - termistor, - pasta EEG, - czujnik SpO2 - pasy indukcyjne do brzucha i do klatki piersiowej - przedłużacz do klatki i brzucha, - mikrofon, - czujnik pozycji ciała, - kable do EEG, EMG, EOG, EKG - elektrody EEG, EMG, EKG, inne | TAK, podać |  |
| III | Oprogramowanie |
| 1 | Oprogramowanie medyczne do rejestracji i przeglądania sygnałów poligraficznych oraz ich automatycznej i ręcznej analizy | TAK, podać |  |
| 2 | Możliwość niezależnej konfiguracji parametrów pracy na poszczególnych kanałach pomiarowych | TAK |  |
| 3 | Możliwości analityczne oprogramowania: - rodzaje identyfikowanych zjawisk, - konfiguracja parametrów wykrywania, - definiowanie zdarzeń. | TAK, podać |  |
| 4 | Możliwość automatycznego wyszukiwania fragmentów zarejestrowanego badania, w trakcie prowadzonej PG | TAK, podać |  |
| 5 | Możliwość rejestracji sygnałów | TAK, podać |  |
| 6 | Możliwość automatycznego wykrywania ograniczenia przepływu powietrza FL do diagnostyki UARS. Wzmożenie oporności górnych dróg oddechowych | TAK, opisać |  |
| 7 | Analiza HRV, arousals, PLM, fazy snu, zaburzeń oddychania | TAK, opisać |  |
| 8 | Analiza i przetwarzanie sygnału Pleth – fali tętna oraz analiza przebudzeń na ich podstawie | TAK |  |
| 9 | Możliwość eksportu danych do zewnętrznych programów analitycznych i statystycznych | TAK, podać |  |
| 10 | Możliwość wydruku pełnego badania a także dowolnych jego fragmentów, wyników badania | TAK |  |
| 11 | Możliwość porównywania analiz wykonywanych przez różnych użytkowników | TAK |  |
| 12 | Możliwość skonfigurowania własnego raportu w MS Word i MS Excel | TAK |  |
| IV | Inne |
| 1 | instrukcja obsługi w języku polskim w formie papierowej i elektronicznej, skrócona wersja instrukcji obsługi oraz BHP w formie zalaminowanej (jeżeli Wykonawca posiada), | TAK z dostawą |  |
| 2 | paszport techniczny urządzenia | TAK z dostawą |  |

Oświadczamy, że oferowane urządzenie spełnia wymagania techniczne, zawarte w SIWZ, jest kompletne, fabrycznie nowe i będzie gotowe do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji ( poza materiałami eksploatacyjnymi ).

Do oferty prosimy dołączyć dokładny opis oferowanego przedmiotu zamówienia (wypełniony załącznik nr 2a do SIWZ) oraz potwierdzenie spełnienia parametrów wymaganych przez Zamawiającego w formie prospektów, katalogów, wyciągów z instrukcji obsługi w języku polskim ) – w przypadku braku powyższych dokumentów oferta zostanie odrzucona jako nie spełniająca wymogów Zamawiającego (z zastrzeżeniem art. 26 ust.3 PZP). Jednocześnie należy w Załączniku nr 2a podać numer strony materiałów informacyjnych, na której wymagane parametry są potwierdzone oraz zaznaczyć ( np. zakreślaczem ) w materiałach informacyjnych, gdzie znajduje się potwierdzenie wymaganego parametru.

……………….…dnia……………                                                                   ………...............................................................................

podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawny lub

posiadających pełnomocnictwo

PAKIET 2

Stoły operacyjne:

STÓŁ OGÓLNOCHIRURGICZNY – 3 kpl.,

STÓŁ UROLOGICZNY – 1 kpl..

Wykonawca :	………………………………………………

Nazwa i typ:	………………………………………………

Producent/ Kraj :	………………………………………………

Rok produkcji :	sprzęt fabrycznie nowy / 2010

| Lp. | Parametr /warunek | Wymagania | Odpowiedź Wykonawcy / nr strony w materiałach informacyjnych |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Stół operacyjny przeznaczony do operacji ogólnochirurgicznych i urologicznych - 4 szt. | TAK |  |
|  | Napęd stołu elektromechaniczny | TAK |  |
|  | Zasilanie akumulatorowe, min. 80 ruchów blatów przy maksymalnie naładowanych akumulatorach, ładowarka akumulatorów wbudowana w podstawę stołu, funkcja automatycznego wyłączania stołu | TAK |  |
|  | Stół mobilny z centralną blokada kół obsługiwaną przy pomocy pilota, centralna blokada kół realizowana za pomocą 4 wysuwanych mechanicznie lub elektromechanicznie stopek, koła duże, podwójne o średnicy min. 150mm, piąte koło z napędem | TAK |  |
|  | Blat ogólnochirurgiczny stołu 5-cio segmentowy: podgłówek, płyta plecowa górna, płyta plecowa dolna, siedzisko, podnóżek dwuczęściowy - 3 szt. (stoły ogólnochirurgiczne) | TAK |  |
|  | Blat urologiczny stołu 6-cio segmentowy: podgłówek, płyta plecowa górna, płyta plecowa dolna, siedzisko, rozszerzenie urologiczne, podnóżek dwuczęściowy - 1 szt. (stół urologiczny) | TAK |  |
|  | Zakres ruchu blatu w pionie od min. 650 mm do min. 1120 mm | TAK |  |
|  | Zakres przechyłów bocznych blatu min. 250 w obie strony od poziomu | TAK |  |
|  | Zakres przechyłu blatu w pozycji trendelennburga min. 350 | TAK |  |
|  | Zakres przechyłu blatu w pozycji anty-trendelennburga min. 400 | TAK |  |
|  | Zakres przesuwu wzdłużnego blatu względem podstawy min. 300 mm | TAK |  |
|  | Opcja automatycznego powrotu do ustawień standardowych po naciśnięciu jednego przycisku na pilocie | TAK |  |
|  | Obsługa funkcji stołu za pomocą przewodowego pilota: - regulacja wysokości - pozycja Trendelennburga / Antytrendelennburga - przechyły boczne - przesuw wzdłużny - ustawienie pozycji standardowej - regulacja segmentu plecowego - regulacja segmentu nożnego ( każdy segment osobno) - regulacja segmentu głowy (w indywidualnej konfiguracji) - pozycja flex/ reflex - centralna blokada kół (wysuwane stopki) - przemieszczanie stołu | TAK |  |
|  | Możliwość obsługi stołu z panelu sterującego umieszczonego na kolumnie stołu | TAK |  |
|  | Aktywacja panelu na kolumnie stołu za pomocą równoczesnego przyciśnięcia dwóch przycisków | TAK |  |
|  | Regulacja segmentu plecowego min. + 80° / - 40° | TAK |  |
|  | Regulacja segmentu nożnego min. + 90° / -90° | TAK |  |
|  | Regulacja podgłówka min. +50° / - 50° | TAK |  |
|  | Możliwość ułożenia głowy pacjenta po obu stronach stołu, możliwość zamiany segmentu głowy, segmentu pleców z segmentem nożnym. Funkcje elektryczne podporządkowane wybranej konfiguracji blatu. Wizualna informacja o wybranej konfiguracji na pilocie lub panelu sterowniczym na kolumnie stołu | TAK |  |
|  | Wszystkie elementy metalowe zewnętrzne stołu wykonane ze stali nierdzewnej kwasoodpornej | TAK |  |
|  | Szerokość blatów min. 600 mm | TAK |  |
|  | Długość blatów (bez dodatkowego wyposażenia) 2000 -2250 mm | TAK |  |
|  | Blaty pokryte materacami bezszwowymi piankowymi przystosowanymi do dezynfekcji środkami powierzchniowo czynnymi o właściwościach przeciwodleżynowych (dokument potwierdzający w załączeniu oferty), blaty odejmowane na zatrzaskach (nie na rzepach) | TAK |  |
|  | Przezierność dla promieniowania rtg na całej długości stołu oraz możliwość monitorowania pacjenta za pomocą ramienia C, brak szyn poprzecznych na całej długości stołu | TAK |  |
|  | Obciążalność stołu min. 400 kg | TAK |  |
|  | Napęd kół jezdnych umożliwiający łatwe przemieszczanie stołu | TAK |  |
|  | Możliwość dołączenia elementów poszerzających blat stołu do operacji otyłych pacjentów | TAK |  |
|  | Możliwość dołączenia segmentów z włókna węglowego | TAK |  |
|  | Moduł radiowej komunikacji z systemami endoskopowymi umożliwiający zdalne sterowanie funkcjami stołu | TAK |  |
|  | Możliwość przeprowadzania testów okresowych oraz diagnozowania usterek poprzez modem | TAK |  |
|  | Wyposażenie : |  |  |
|  | Podpórka anestezjologiczna ręki - 8 szt. (po 2 szt. na stół) | TAK |  |
|  | Podpórka anestezjologiczna ręki do ułożenia na boku - 4 szt. (po 1 szt. na stół) | TAK |  |
|  | Pas mocujący ciało pacjenta - 4 szt. (po 1 szt. na stół) | TAK |  |
|  | Pas mocujący nogi - 8 szt. (po 2 szt. na stół) | TAK |  |
|  | Wieszak na płyny infuzyjne - 4 szt. (po 1 szt. na stół) | TAK |  |
|  | Parawan anestezjologiczny - 4 szt. (po 1 szt. na stół) | TAK |  |
|  | Uchwyt ręki mocowany do ekranu - 4 szt. (po 1 szt. na stół) | TAK |  |
|  | Podpora boczna regulowana (wysokość, kąt ustawienia, przesuw wzdłużny) - 12 szt. (po 3 szt. na stół) | TAK |  |
|  | Podpora ginekologiczna - 8 szt. (po 2 szt. na stół) | TAK |  |
|  | Uchwyt na pilota - 4 szt. (po 1 szt. na stół) | TAK |  |
|  | Poduszka między nogi do ułożenia bocznego - 4 szt. (po 1 szt. na stół) | TAK |  |
|  | Miska urologiczna mocowana do szyny bocznej stołu operacyjnego - 1 szt. – tylko do stołu urologicznego | TAK |  |
|  | Wózek na oprzyrządowanie (2 kosze, szyna na oprzyrządowanie ) - 4 szt. (po 1 szt. na stół) | TAK |  |
|  | instrukcja obsługi w języku polskim w formie papierowej i elektronicznej, skrócona wersja instrukcji obsługi oraz BHP w formie zalaminowanej (jeżeli Wykonawca posiada), | TAK z dostawą |  |
|  | paszport techniczny urządzenia | TAK z dostawą |  |

Oświadczamy, że oferowane urządzenie spełnia wymagania techniczne, zawarte w SIWZ, jest kompletne, fabrycznie nowe i będzie gotowe do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji ( poza materiałami eksploatacyjnymi ).

Do oferty prosimy dołączyć dokładny opis oferowanego przedmiotu zamówienia (wypełniony załącznik nr 2a do SIWZ) oraz potwierdzenie spełnienia parametrów wymaganych przez Zamawiającego w formie prospektów, katalogów, wyciągów z instrukcji obsługi w języku polskim ) – w przypadku braku powyższych dokumentów oferta zostanie odrzucona jako nie spełniająca wymogów Zamawiającego (z zastrzeżeniem art. 26 ust.3 PZP). Jednocześnie należy w Załączniku nr 2a podać numer strony materiałów informacyjnych, na której wymagane parametry są potwierdzone oraz zaznaczyć ( np. zakreślaczem ) w materiałach informacyjnych, gdzie znajduje się potwierdzenie wymaganego parametru.

……………….…dnia……………                                                                   ………...............................................................................

podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawny lub

posiadających pełnomocnictwo

PAKIET 3

Komora laminarna do pracy z cytostatykami z wyposażeniem – 1 kpl.

Wykonawca :	………………………………………………

Nazwa i typ:	………………………………………………

Producent/ Kraj :	………………………………………………

Rok produkcji :	sprzęt fabrycznie nowy / 2010

| Lp | Parametr /warunek | Wymagania | Odpowiedź Wykonawcy / nr strony w materiałach informacyjnych |
| --- | --- | --- | --- |
| I. | Loża laminarna do produkcji cystostatyków – konstrukcja |  |  |
|  | Loża laminarna do produkcji cytostatyków na podstawie. Komora fabrycznie przystosowana do zewnętrznej instalacji monitora komputerowego na wprost twarzy operatora monitor dostarczany z urządzeniem | TAK |  |
|  | Możliwość podłączenia komputera, drukarki i innych urządzeń peryferyjnych poprzez gniazda komputerowe wewnątrz przestrzeni roboczej | TAK |  |
|  | Szyby boczne i szyba frontowa bez obramowania ze szkła wielowarstwowego | TAK |  |
|  | Stabilna konstrukcja ze stali : - powierzchnia pracy ze stali szlachetnej, - obudowa z blachy stalowej pokrytej farbą proszkową | TAK |  |
|  | Blat roboczy ze stali szlachetnej podzielony na segmenty: - zamknięty wewnątrz powierzchni pracy, - stabilna konstrukcja, odporna na wibracje, - zintegrowana rynna odpływowa chroniąca filtr główny przed rozlanymi płynami z powierzchni pracy | TAK, podać |  |
|  | Wymiary zewnętrzne: - szerokość zewnętrzna w zakresie 1300 – 1400 mm - wysokość zewnętrzna w zakresie 2200 – 2250 mm - głębokość zewnętrzna w zakresie 870- 890 mm | TAK, podać |  |
|  | Wymiary przestrzeni roboczej: - szerokość w zakresie 1200- 1300 mm - wysokość w zakresie 650- 750 mm - głębokość w zakresie 600- 650 mm | TAK, podać |  |
|  | Szyba frontowa z możliwością otwarcia do min. 550mm | TAK, podać |  |
|  | Certyfikat zgodności z normą DIN 12980 oraz DIN EN 12469 – wydany przez jednostkę notyfikującą | TAK, załączyć do oferty |  |
|  | Filtracja | TAK |  |
|  | Objętość strumienia powietrza oczyszczonego w zakresie 940-960 m3/h | TAK, podać |  |
|  | Objętość strumienia powietrza odlotowego i nawiewu w zakresie 350-360 m3/h | TAK, podać |  |
|  | System trzy- filtrowy HEPA (filtr główny, filtr powietrza zanieczyszczonego i oczyszczonego) | TAK, podać |  |
|  | Stopień filtra głównego bezpośrednio pod powierzchnią roboczą | TAK |  |
|  | Wszystkie filtry HEPA muszą odpowiadać klasie H14 odnośnie DIN EN 1822-1 | TAK |  |
|  | Ochrona filtra głównego przed rozlanymi płynami | TAK |  |
|  | Ochrona filtra głównego przed uszkodzeniami mechanicznymi – osłony | TAK |  |
|  | Zabezpieczenia | TAK |  |
|  | Ochrona blokowania czystego powietrza w otworze powietrza wtórnego | TAK |  |
|  | Podciśnienie ochronne | TAK |  |
|  | Gazoszczelna obudowa | TAK |  |
|  | System sterowania i monitorowania | TAK |  |
|  | Sterowana czujnikiem, elektroniczna regulacja wentylatora | TAK |  |
|  | Włączanie, przełączanie i wyłączanie za pomocą kodu numerycznego | TAK |  |
|  | Unikatowy kod numeryczny dla pracowników | TAK |  |
|  | Tryby pracy: normalny, czyszczący i nocny | TAK |  |
|  | Elektrycznie sterowana szyba frontowa | TAK |  |
|  | Wtyczki sieciowe funkcyjne w przestrzeni roboczej | TAK |  |
|  | Wolne gniazda do oddzielnego sterowania urządzeń monitorujących i RTL w trybie pracy normalnym i nocnym | TAK, podać |  |
|  | Podświetlany wyświetlacz poza przestrzenią roboczą celem pokazania: - daty i godziny, - czasu pracy loży laminarnej, - temperatury i wilgotności w przestrzeni roboczej - czasu zaprogramowanego | TAK, podać |  |
|  | Sterowana mikroprocesorem centrala do monitorowania: - pozycji szyby frontowej, - zaopatrzenia w powietrze, - strumienia powietrza wejściowego, - przepływu wypierającego | TAK, podać |  |
|  | Szczegółowa diagnoza zakłóceń przez wyświetlacz poza przestrzenią roboczą : - pozycji szyby frontowej, - górnej i dolnej wartości granicznej prędkości przepływu wypierającego, - górnej i dolnej wartości granicznej prędkości strumienia powietrza wejściowego, - zaopatrzenia w energię elektryczną | TAK, podać |  |
|  | 24 –godzinny akumulatorowo buforowany alarm w razie awarii sieci | TAK |  |
|  | Ergonomia |  |  |
|  | Wszystkie przyciski poza przestrzenią roboczą, łatwo dostępne z pozycji siedzącej centralnej | TAK |  |
|  | Poziom głośności pracy komory | TAK, poniżej 58dB(A) |  |
|  | Wibracje poniżej 5(m na powierzchni roboczej | TAK, podać |  |
|  | Moc oświetlenia powyżej 1200 lx w przestrzeni roboczej | TAK, podać |  |
|  | Loża fabrycznie przystosowana do zewnętrznej instalacji monitora 16:9 widocznego poprzez przeźroczystą tylną ścianę komory na wprost twarzy operatora – monitor dostarczany z urządzeniem | TAK |  |
|  | Złącza komputerowe w przestrzeni roboczej umożliwiające podłączenie wagi i klawiatury komputerowej, celem wysyłania danych do zewnętrznego systemu edytującego dane | TAK, podać |  |
| II. | Waga elektroniczna, legalizowana, przystosowana do pracy w loży laminarnej | TAK, podać model, typ, producenta |  |
|  | Waga bezszczelinowa z klawiaturą dotykową | TAK |  |
|  | Dokładność wagi co najmniej 0,01 g | TAK |  |
|  | Udźwig min 2 kg | TAK |  |
|  | Czas stabilizacji maksymalnie do 2s | TAK |  |
|  | Współpraca z systemem komputerowym obsługującym oferowane loże laminarne | TAK |  |
| III. | System komputerowy do zlecania i przygotowywania leku cytostatycznego – stacja robocza - 1 kpl | TAK |  |
|  | Program sterujący z obsługą w języku polskim | TAK, podać wersję |  |
|  | Zarządzanie katalogiem cytostatyków: nazwa, postać, dawka, seria, data ważności, producent, dowolność określania wzorów do obliczania dawek i modyfikacja dawkowania na podst. wyników lekarskich – domyślna podstawa obliczeń, opis możliwych sposobów rozcieńczania, opis możliwych sposobów rozpuszczania, okres trwałości po przygotowaniu, możliwość przechowywania rozpoznań z dostępem do kodów rozpoznań wg ICD10, opis przechowywania | TAK, podać |  |
|  | Możliwość współpracy z apteką szpitalną w zakresie powiązania z receptariuszem szpitalnym oraz obrotem magazynowym | TAK, podać |  |
|  | Tworzenie i zarządzanie schematami leczenia uwzględniającymi: ilość powtórzeń, cykle podania, godziny podania, podstaw określenia dawki, sposób i czas podania, rozpuszczalnik | TAK, podać |  |
|  | Przyjmowanie zleceń na wykonanie cytostatyków z jednostek szpitala (w postaci elektronicznej i papierowej) | TAK, podać |  |
|  | Przyjmowanie zleceń zewnętrznych na wykonanie cytostatyków (w postaci elektronicznej i papierowej) | TAK, podać |  |
|  | Automatyczne obliczanie ilości do przygotowania roztworu na podstawie zadanych schematów obliczeń: dawka stała (ciężar) na kg masy ciała, na powierzchnię ciała, dawka stała (objętość), AUC (Area Under the Curve) | TAK, podać |  |
|  | Kompatybilność programu niezależnie od zastosowanej wagi | TAK |  |
|  | Przypisanie numerów faktur każdej serii produktu | TAK |  |
|  | Połączenie modułu z elektroniczną wagą laboratoryjną umożliwiające bieżącą kontrolę prawidłowości procesu przygotowania cytostatyku | TAK |  |
|  | Wydawanie wykonanych cytostatyków do jednostek zamawiających lub bezpośrednio do apteczki pacjenta | TAK |  |
|  | Liczba sieciowych stanowisk zleceniodawców: min. 2 (z bezterminową licencją, bez obowiązkowych dodatkowych opłat w okresie jej trwania) | TAK |  |
|  | Nadzór i sygnalizacja błędów w recepturze mieszanin | TAK |  |
|  | Kalkulacja i wyliczanie kosztów: pacjenta, oddziału, kliniki, pojedynczego ośrodka kosztów, pojedynczego leku | TAK |  |
|  | Wydruk samoprzylepnych etykiet ze składem zawartości worka danymi pacjenta, osoby zlecającej i możliwością dowolnego precyzowania zawartości etykiety na podstawie danych zawartych w systemie | TAK |  |
|  | Modyfikowanie receptur i wprowadzanie komponentów od różnych producentów | TAK |  |
|  | Rozliczanie kosztów rzeczywiście wykorzystanych fiolek z dokładnym rozdziałem przyjęć i strat | TAK |  |
|  | Ewidencja ekspozycji, pracowników pracujących w loży , na środki cytostatyczne | TAK |  |
|  | Zlecanie preparatów złożonych z min. 2 substancji czynnych | TAK |  |
|  | Archiwizacja danych na DVD | TAK |  |
|  | Program sterujący musi mieć możliwość współpracy z obecnym w szpitalu oprogramowaniem | TAK |  |
|  | Bezterminowe licencje oprogramowania do obsługi stanowiska administracyjnego: min. 1 (bez dodatkowych opłat w okresie jej trwania) | TAK |  |
|  | Bezterminowe licencje do obsługi stanowisk do przygotowania cytostatyków w lożach laminarnych: min. 1 (bez dodatkowych opłat w okresie jej trwania) | TAK |  |
| IV | Wyposażenie : |  |  |
|  | Stacja robocza - komputer obsługujący stanowisko administracyjne i pełniący rolę serwera ( z pamięcią rozszerzoną do min 4GB RAM) – 1 kpl. | TAK |  |
|  | Drukarka laserowa typu HP - stanowisko administracyjne – 1 szt. | TAK |  |
|  | Drukarka termotransferowa do etykiet, w obudowie metalowej odpornej na dezynfekcję, współpracująca z systemem, wraz z oprogramowaniem umożliwiającym edycję etykiet w języku polskim z zestawem 10 rolek etykiet o wymiarach ok. 80x50 mm | TAK, podać producenta, typ, model |  |
|  | Czytnik kodów kreskowych klasy IP65 | TAK |  |
|  | Klawiatura do współpracy z programem, przystosowana do pracy w loży laminarnej | TAK |  |
|  | Urządzenie do zgrzewania odpadów cytostatycznych: - obudowa i pokrywa ze stali szlachetnej, - podstawa jezdna, - rama o regulowanej wysokości, - przycisk nożny, - zasilanie 230V / 50Hz - waga max. 40 kg - zabezpieczenie włącznikiem różnicowoprądowym, - rolka z folią – 2 opakowania po 150 mb | TAK |  |
|  | Inne |  |  |
|  | Wykonawca zobowiązany jest w terminie do 7 dni od podpisania umowy do przeprowadzenia wizji lokalnej w siedzibie Zamawiającego oraz ustalenia warunków technicznych montażu i rozruchu urządzeń oraz podłączenia systemu do sieci szpitalnej | TAK niezwłocznie po zawarciu umowy |  |
|  | instrukcja obsługi w języku polskim w formie papierowej i elektronicznej, skrócona wersja instrukcji obsługi oraz BHP w formie zalaminowanej (jeżeli Wykonawca posiada), | TAK z dostawą |  |
|  | paszport techniczny urządzenia | TAK z dostawą |  |

Oświadczamy, że oferowane urządzenie spełnia wymagania techniczne, zawarte w SIWZ, jest kompletne, fabrycznie nowe i będzie gotowe do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji ( poza materiałami eksploatacyjnymi ).

Do oferty prosimy dołączyć dokładny opis oferowanego przedmiotu zamówienia (wypełniony załącznik nr 2a do SIWZ) oraz potwierdzenie spełnienia parametrów wymaganych przez Zamawiającego w formie prospektów, katalogów, wyciągów z instrukcji obsługi w języku polskim ) – w przypadku braku powyższych dokumentów oferta zostanie odrzucona jako nie spełniająca wymogów Zamawiającego (z zastrzeżeniem art. 26 ust.3 PZP). Jednocześnie należy w Załączniku nr 2a podać numer strony materiałów informacyjnych, na której wymagane parametry są potwierdzone oraz zaznaczyć ( np. zakreślaczem ) w materiałach informacyjnych, gdzie znajduje się potwierdzenie wymaganego parametru.

……………….…dnia……………                                                                   ………...............................................................................

podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawny lub

posiadających pełnomocnictwo

PAKIET 4

Aparat USG stacjonarny z trzema głowicami (SOR)– 1 kpl.

Wykonawca :	………………………………………………

Nazwa i typ:	………………………………………………

Producent/ Kraj :	………………………………………………

Rok produkcji :	sprzęt fabrycznie nowy / 2010

| Lp. | Parametr /warunek | Wymagania | Odpowiedź Wykonawcy / nr strony w materiałach informacyjnych |
| --- | --- | --- | --- |
| A. | PARAMETRY OGÓLNE |  |  |
|  | Aparat stacjonarny, mobilny na kołach | TAK |  |
|  | Ciężar aparatu | ≤ 90 kg |  |
|  | Monitor LCD wysokiej rozdzielczości (minimum 1024x760 pixel) o przekątnej minimum 17” | TAK |  |
|  | Możliwość obrotu monitora względem klawiatury | TAK |  |
|  | Możliwość regulacji położenia monitora względem klawiatury w trzech osiach (XYZ) | TAK |  |
|  | Możliwość pochylenia monitora | TAK |  |
|  | Zasilanie sieciowe 220-240V/16A | TAK |  |
|  | Minimalna ilość niezależnych kanałów przetwarzania | ≥ 12000 |  |
|  | Minimalny zakres częstotliwości głowic | 2-13 MHz |  |
|  | Maksymalna głębokość obrazowania | ≥ 30 cm, podać |  |
|  | Częstotliwość odświeżania obrazu (frame rate) w obrazowaniu 2D | ≥ 600 |  |
|  | Maksymalna ilość jednocześnie włączonych ognisk nadawanej wiązki | ≥ 6 |  |
|  | Ciągłe, dynamiczne ogniskowanie wiązki odbieranej | TAK |  |
|  | Dynamika systemu | ≥ 195 dB |  |
|  | Minimalny zakres regulacji dynamiki obrazu | 40 – 110 dB |  |
|  | Powiększanie obrazów ruchomych (ZOOM) | ≥ 8x, podać |  |
|  | Powiększanie obrazów zatrzymanych (ZOOM) | ≥ 8x, podać |  |
|  | Ilość niezależnych, równoważnych, przełączanych z klawiatury gniazd do podłączenia głowic obrazowych | ≥ 3 |  |
| B. | ARCHIWIZACJA |  |  |
| 1 | Pojemność pamięci CINE dla obrazów B (2D) | ≥5000 |  |
| 2 | Archiwizacja raportów z badań, obrazów i pętli obrazowych na wewnętrznym twardym dysku o pojemności | min. 80 GB |  |
| 3 | Zainstalowany w ultrasonografie napęd dysków CD-R i DVD do zapisu obrazów, pętli obrazowych i raportów z badania | TAK |  |
| 4 | Możliwość zapisu obrazów i pętli obrazowych na płytach CD-R i DVD w formatach jpeg i avi. | TAK |  |
| 5 | Możliwość zapisu obrazów i pętli obrazowych na pamięciach typu USB PenDrive w formatach jpeg i avi. | TAK |  |
| 6 | Możliwość konfiguracji własnych raportów | TAK |  |
| 7 | Videoprinter czarno-biały sterowany z klawiatury aparatu | TAK |  |
| 8 | Możliwość bezpośredniego podłączenia drukarki komputerowej do wydruku raportów z badań. | TAK |  |
| C. | TRYBY OBRAZOWANIA |  |  |
| 1 | B (2D) | TAK |  |
| - | Podział ekranu na dwa obrazy | TAK |  |
| - | Podział ekranu na 4 obrazy | TAK |  |
| - | Obrazowanie w technice 2 harmonicznej | TAK |  |
| - | Automatyczna optymalizacja obrazu 2D za pomocą jednego przycisku w zależności od treści obrazu | TAK |  |
| 2 | Możliwość ugięcia obrazu B | TAK |  |
| 3 | Obrazowanie wielokierunkowe (compounding) – wysyłanie przez te same kryształy głowicy kilku wiązek ultradźwiękowych pod różnymi kątami (np SonoCT) | TAK |  |
| 4 | Doppler spektralny z falą pulsacyjną (pw-D) | TAK |  |
| - | Maksymalna mierzona prędkość przepływu przy zerowym kącie | ≥ 7,5 m/s |  |
| - | Zakres regulacji korekcji kąta | ± 0 – 90° |  |
| - | Możliwość regulacji położenia linii bazowej i korekcji kąta na zatrzymanym obrazie i na obrazach odtwarzanych z dysku | TAK |  |
| - | Minimalny zakres regulacji wielkości bramki | 1 – 15 mm |  |
| 5 | Kolor doppler | TAK |  |
| - | Możliwość ugięcia wiązki dopplera kolorowego | TAK |  |
| - | Maksymalna prędkość przepływu | ≥ 4 m/s |  |
| 6 | Power doppler | TAK |  |
| - | Power doppler z detekcją kierunku przepływu | TAK |  |
| 7 | Jednoczesna prezentacja na ekranie w czasie rzeczywistym obrazu B (2D), dopplera kolorowego i dopplera spektralnego (triplex) | TAK |  |
| 8 | M-mode | TAK |  |
| 9 | Kolor M-mode | TAK |  |
| 10 | Doppler spektralny z falą ciągłą (cw-D) | TAK |  |
| D. | GŁOWICE |  |  |
| 1 | Głowica wieloczęstotliwościowa typu convex o zakresie częstotliwości obrazowania B (2D) obejmującym przedział 2,0 – 5,0 MHz.+/-0,5MHz | TAK, podać |  |
| - | Głębokość obrazowania | podać |  |
| - | Obrazowanie w technice 2 harmonicznej na minimum 2 parach częstotliwości | TAK |  |
| - | Możliwość zmiany częstotliwości dopplera spektralnego | TAK |  |
| 2 | Głowica liniowa, wieloczęstotliwościowa o zakresie częstotliwości obrazowania B (2D) obejmującym przedział 5,0 – 10,0 MHz +/- 1MHz | TAK, podać |  |
| - | Szerokość pola obrazowania | podać |  |
| - | Obrazowanie rombowe (możliwość ugięcia obrazu B o minimum 15º) | TAK |  |
| - | Obrazowanie trapezowe | TAK |  |
| - | Możliwość zmiany częstotliwości dopplera spektralnego | TAK |  |
| - | Ilość kryształów tworzących obraz, minimum 192 | TAK |  |
| 3 | Głowica sektorowa elektroniczna wieloczęstotliwościowa typu Phased Array o zakresie obrazowania B (2D) obejmującym przedział 2,0 – 5,0 MHz +/- 1MHz | TAK |  |
| - | Kąt obrazowania 90º | TAK |  |
| - | Obrazowanie w technice 2 harmonicznej na minimum 4 parach częstotliwości | TAK |  |
| - | Możliwość zmiany częstotliwości dopplera spektralnego | TAK |  |
| E. | OPROGRAMOWANIE POMIAROWE | TAK |  |
| 1 | Ogólne: odległości, powierzchni, objętości, % zwężenia z dwóch obrysów przekroju naczynia, kątów | TAK |  |
| 2 | Obliczanie objętości pęcherza moczowego z trzech pomiarów liniowych | TAK |  |
| 3 | Obliczanie objętości tarczycy z trzech pomiarów liniowych | TAK |  |
| 2 | Pomiary kardiologiczne w prezentacji 2D: LVEDV, LVESV, EF, CO w prezentacji M: EF, CO | TAK, podać |  |
| 3 | Pomiary w trybie dopplera spektralnego kardiologiczne: MVA, VTI, Qp/Qs naczyniowe: PS, ED, PI, RI | TAK, podać |  |
| 4 | Automatyczny obrys spektrum i automatyczne wyznaczenie PS, ED, PI, RI, HR, PS/ED w trybie obrazu zatrzymanego i w czasie rzeczywistym | TAK |  |
| 5 | Pomiary w trybie kolorowego dopplera metodą PISA | TAK |  |
| F. | MOŻLIWOŚCI ROZBUDOWY APARATU | Opcje dostępne na dzień składania ofert |  |
| 1 | Możliwość podłączenia głowicy śródoperacyjnej | TAK |  |
| 2 | Możliwość rozbudowy o obrazowanie 4D z głowicy objętościowej convexowej brzusznej i endovaginalnej | TAK |  |
| 3 | Obrazowanie panoramiczne | TAK |  |
| 4 | Możliwość rozbudowy o głowicę endoskopową gastrologiczną EUS | TAK |  |
| 5 | Głowica endorektalna, elektroniczna, dwupłaszczyznowa typu mikroconvex/microconvex o zakresie częstotliwości obrazowania B (2D) obejmującym przedział 7 – 10 MHz | TAK |  |
|  | Kąt obrazowania min 125º | TAK |  |
|  | Obrazowanie w technice 2 harmonicznej na minimum 2 parach częstotliwości | TAK |  |
| 6 | Oprogramowanie do Stress Echo | TAK |  |
| 7 | Kolorowy Doppler tkankowy | TAK |  |
| 8 | Głowicę przezprzełykową z obrazowaniem harmonicznym | TAK |  |
| 9 | Anatomiczny M-mode w czasie rzeczywistym i na obrazie z pamięci | TAK |  |
| G | Inne |  |  |
| 1 | instrukcja obsługi w języku polskim w formie papierowej i elektronicznej, skrócona wersja instrukcji obsługi oraz BHP w formie zalaminowanej (jeżeli Wykonawca posiada), | TAK z dostawą |  |
| 2 | paszport techniczny urządzenia | TAK z dostawą |  |

Oświadczamy, że oferowane urządzenie spełnia wymagania techniczne, zawarte w SIWZ, jest kompletne, fabrycznie nowe i będzie gotowe do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji ( poza materiałami eksploatacyjnymi ).

Do oferty prosimy dołączyć dokładny opis oferowanego przedmiotu zamówienia (wypełniony załącznik nr 2a do SIWZ) oraz potwierdzenie spełnienia parametrów wymaganych przez Zamawiającego w formie prospektów, katalogów, wyciągów z instrukcji obsługi w języku polskim ) – w przypadku braku powyższych dokumentów oferta zostanie odrzucona jako nie spełniająca wymogów Zamawiającego (z zastrzeżeniem art. 26 ust.3 PZP). Jednocześnie należy w Załączniku nr 2a podać numer strony materiałów informacyjnych, na której wymagane parametry są potwierdzone oraz zaznaczyć ( np. zakreślaczem ) w materiałach informacyjnych, gdzie znajduje się potwierdzenie wymaganego parametru.

……………….…dnia……………                                                                   ………...............................................................................

podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawny lub

posiadających pełnomocnictwo

PAKIET 5

Aparat USG przenośny z dwiema głowicami (SOR)– 1 kpl.

Wykonawca :	………………………………………………

Nazwa i typ:	………………………………………………

Producent/ Kraj :	………………………………………………

Rok produkcji :	sprzęt fabrycznie nowy / 2010

| Lp. | Parametr /warunek | Wymagania | Odpowiedź Wykonawcy / nr strony w materiałach informacyjnych |
| --- | --- | --- | --- |
| A. | PARAMETRY OGÓLNE |  |  |
|  | Aparat przenośny | TAK |  |
|  | Zasilanie sieciowe 220-240V | TAK |  |
|  | Zasilanie akumulatorowe | TAK |  |
|  | Ciężar aparatu z akumulatorem | ≤ 6 kg |  |
|  | Monitor wysokiej rozdzielczości | Minimalna rozdzielczość 1024x768 pixeli |  |
|  | Minimalna przekątna | 14”, podać |  |
|  | Minimalna ilość niezależnych kanałów przetwarzania | 1024 |  |
|  | Dynamika systemu min. 170dB | TAK |  |
|  | Minimalny zakres częstotliwości głowic | 2,0-17,0 +/-0,5MHz MHz |  |
|  | Maksymalna głębokość obrazowania | ≥ 30 cm, podać |  |
|  | Częstotliwość odświeżania obrazu (frame rate) w obrazowaniu 2D | ≥ 150, podać |  |
|  | Pamięć Cine min 1000 obrazów | TAK |  |
|  | Wózek do przewożenia aparatu | TAK |  |
|  | 3 aktywne, równoważne porty do podłączenia głowic obrazowych, bezpośrednio w aparacie lub na wózku. Możliwość wyboru głowic z pulpitu aparatu | TAK |  |
| B. | ARCHIWIZACJA |  |  |
| 1 | Archiwizacja raportów z badań, obrazów i pętli obrazowych na wewnętrznym twardym dysku o pojemności min. 80 GB | TAK, podać pojemność dysku |  |
| 2 | Zainstalowany w ultrasonografie lub na wózku napęd dysków CD/DVD do zapisu obrazów, pętli obrazowych i raportów z badania | TAK |  |
| 3 | Możliwość zapisu obrazów i pętli obrazowych na dysku CD-R lub DVD w formatach jpeg, avi. | TAK |  |
| 4 | Videoprinter czarno-biały (zainstalowany na wózku od aparatu) | TAK |  |
| C. | TRYBY OBRAZOWANIA |  |  |
| 1 | 2D | TAK |  |
| - | Obrazowanie w technice 2 harmonicznej | TAK |  |
| - | Automatyczna optymalizacja obrazu 2D oraz spektrum dopplerowskiego (ustawienie linii bazowej) za pomocą jednego przycisku w zależności od treści obrazu | TAK |  |
| 2 | 2D+M, | TAK |  |
| 3 | M-mode | TAK |  |
| 5 | Doppler spektralny z falą pulsacyjną (pw-D) | TAK |  |
| - | Zakres regulacji korekcji kąta | ± 0 – 90° |  |
| - | Regulacja wielkości bramki w zakresie | min. 1 – 15 mm |  |
| 6 | Doppler spektralny z falą ciągłą (cw-D) | TAK |  |
| - | Sterowalny pod kontrolą obrazu 2D | TAK |  |
| 7 | Kolor doppler | TAK |  |
| 8 | Power doppler | TAK |  |
| 9 | Obrazowanie wielokierunkowe ( compounding) – wysyłanie przez te same kryształy głowicy kilku wiązek ultradźwiękowych pod różnymi kątami (np SonoCT) | TAK |  |
| D. | GŁOWICE |  |  |
| 1 | Głowica convexowa do badań brzusznycho zakresie częstotliwości obrazowania 2D obejmującym przedział 2,0 – 6,0 MHz +/-1MHz | TAK, podać typ i zakres częstotliwości |  |
| - | Obrazowanie harmoniczne ( min 3 pary częstotliwości harmonicznych) | TAK- podać |  |
| - | Obrazowanie w trybie kolor doppler | TAK |  |
| - | Obrazowanie w trybie pw-doppler | TAK |  |
| - | Obrazowanie w trybie triplex (2D/kolor doppler/pw-doppler) w czasie rzeczywistym | TAK |  |
| 2. | Głowica liniowa do badań naczyniowych o zakresie częstotliwości obrazowania 2D obejmującym przedział 8,0 – 16,0 MHz +/-1MHz | TAK, podać typ i zakres częstotliwości |  |
| - | Liczba elementów tworzących obraz ultrasonograficzny min. 192 | TAK, podać |  |
| - | Obrazowanie trapezowe | TAK |  |
| - | Obrazowanie w trybie kolor doppler | TAK |  |
| - | Obrazowanie w trybie pw-doppler | TAK |  |
| - | Obrazowanie w trybie triplex (2D/kolor doppler/pw-doppler) w czasie rzeczywistym | TAK |  |
| E. | OPROGRAMOWANIE POMIAROWE |  |  |
| 1 | Do badań abdominalnych | TAK |  |
| 2 | Do badań małych narządów | TAK |  |
| 3 | Do badań naczyniowych | TAK |  |
| 4 | Do badań urologicznych | TAK |  |
| F. | MOŻLIWOŚCI ROZBUDOWY | Opcje dostępne na dzień składania ofert |  |
| 1. | Obrazowanie panoramiczne | TAK |  |
| 2. | Doppler spektralny z falą ciągłą (cw-D) | TAK |  |
|  | Sterowalny pod kontrolą obrazu 2D | TAK |  |
| 3. | Anatomiczny M-mode w czasie rzeczywistym i na obrazie z pamięci | TAK |  |
| 4. | Dodatkowy monitor obrazowy typu „touch screen”, pozwalający na regulację parametrów skanowania min. częstotliwości pracy głowicy, głębokości skanowania, wzmocnienie | TAK |  |
| G. | Inne |  |  |
| 1 | instrukcja obsługi w języku polskim w formie papierowej i elektronicznej, skrócona wersja instrukcji obsługi oraz BHP w formie zalaminowanej (jeżeli Wykonawca posiada), | TAK z dostawą |  |
| 2 | paszport techniczny urządzenia | TAK z dostawą |  |

Oświadczamy, że oferowane urządzenie spełnia wymagania techniczne, zawarte w SIWZ, jest kompletne, fabrycznie nowe i będzie gotowe do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji ( poza materiałami eksploatacyjnymi ).

Do oferty prosimy dołączyć dokładny opis oferowanego przedmiotu zamówienia (wypełniony załącznik nr 2a do SIWZ) oraz potwierdzenie spełnienia parametrów wymaganych przez Zamawiającego w formie prospektów, katalogów, wyciągów z instrukcji obsługi w języku polskim ) – w przypadku braku powyższych dokumentów oferta zostanie odrzucona jako nie spełniająca wymogów Zamawiającego (z zastrzeżeniem art. 26 ust.3 PZP). Jednocześnie należy w Załączniku nr 2a podać numer strony materiałów informacyjnych, na której wymagane parametry są potwierdzone oraz zaznaczyć ( np. zakreślaczem ) w materiałach informacyjnych, gdzie znajduje się potwierdzenie wymaganego parametru.

……………….…dnia……………                                                                   ………...............................................................................

podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawny lub

posiadających pełnomocnictwo

PAKIET 6

Aparat USG przenośny z trzema głowicami (Pracownia Mammotomi)– 1 kpl.

Wykonawca :	………………………………………………

Nazwa i typ:	………………………………………………

Producent/ Kraj :	………………………………………………

Rok produkcji :	sprzęt fabrycznie nowy / 2010

| Lp. | Parametr /warunek | Wymagania | Odpowiedź Wykonawcy / nr strony w materiałach informacyjnych |
| --- | --- | --- | --- |
| A. | PARAMETRY OGÓLNE |  |  |
|  | Aparat przenośny | TAK |  |
|  | Ciężar aparatu | max 10 kg |  |
|  | Aparat zainstalowany na wózku jezdnym dedykowanym aparatowi, posiadającym: - 4 koła - regulację wysokości min. 16 cm - uchwyty na głowice (uchwyty po obu stronach wózka) | TAK |  |
|  | Klawiatura alfanumeryczna wbudowana w główną konsolę sterowniczą z przyciskami funkcyjnymi podświetlanymi (klawiatura nie może być wysuwana spod konsoli) | TAK |  |
|  | Ilość niezależnych aktywnych gniazd w aparacie: - min 2 dla głowic obrazowych przełączanych elektronicznie - min 1 dla głowic nieobrazowych - ołówkowych | TAK |  |
|  | Monitor LCD: - min 15 cali z możliwością regulacji położenia - rozdzielczość monitora min 1000 x 700 | TAK |  |
|  | Videoprinter czarno – biały | TAK |  |
|  | bateria zasilająca (wbudowana w aparat) | TAK |  |
|  | Cyfrowy system formowania wiązki ultradźwiękowej z możliwością dynamicznego jej ogniskowania (beamformer oraz linie opóźniające) | TAK |  |
|  | Rozdzielczość matrycy obrazowej z dynamiką min 16 bit | TAK |  |
|  | Dynamika systemu co najmniej 200 dB | TAK |  |
|  | Zakres częstotliwości pracy aparatu co najmniej 1-18 MHz | TAK |  |
|  | Wybierane częstotliwości pracy podłączanych do aparatu głowic obrazowych co najmniej 2-18 MHz | TAK |  |
|  | Ustawienia wstępne użytkownika (presety) co najmniej 40 presetów | TAK |  |
| B. | ARCHIWIZACJA |  |  |
|  | Możliwość nagrywania i odtwarzania dynamicznego obrazów (CINE LOOP) | TAK |  |
|  | Archiwizacja sekwencji w czasie rzeczywistym (podczas badania) min 590 sekund | TAK |  |
|  | Możliwość dołączenia obrazu do raportu z badania | TAK |  |
|  | Możliwość eksportu obrazów, sekwencji i raportów w sieci LAN | TAK |  |
|  | Możliwość wydrukowania bezpośrednio z aparatu raportów z badań | TAK |  |
|  | Wewnętrzny dysk twardy HDD co najmniej 100 GB | TAK |  |
|  | Wbudowany wewnętrzny system archiwizacji obrazów i sekwencji oraz danych pacjentów na dysku twardym. Zapis w formatach co najmniej BMP, JPEG, AVI, PNG, MPEG. | TAK |  |
|  | Możliwość nagrywania na nośniki przenośne: CD, DVD, Pen-Drive oraz w sieci komputerowej LAN w formatach kompatybilnych z systemem Windows. Napęd wbudowany w aparat. | TAK |  |
|  | Porty USB 2.0 wbudowane w aparat (do archiwizacji na pamięci typu Pen Drive) co najmniej 2 | TAK |  |
|  | Do zainstalowania na zewnętrznym komputerze oprogramowanie takie jak w oferowanym aparacie, umożliwiające odtwarzanie oraz analizę (pomiary, raporty itp.) obrazów nagranych w aparacie | TAK |  |
| C. | TRYBY OBRAZOWANIA |  |  |
|  | Tryb 2D (B-mode) - maksymalna szybkość odświeżania obrazu „frame rate” min 350 obr/sek - maksymalna głębokość penetracji co najmniej 35 cm - zakres powiększania obrazu co najmniej 30 razy - dynamiczne ogniskowanie nadawania min 8 stref | TAK |  |
|  | Porównywanie obrazów 2D tego samego pacjenta podczas badania: - jednoczesne wyświetlanie na ekranie min 15 zamrożonych obrazów - jednoczesne wyświetlanie na ekranie min 15 ruchomych obrazów | TAK |  |
|  | Tryb M - możliwość prezentacji M z efektem Dopplera kolorowego | TAK |  |
|  | Tryb spektralny Doppler Pulsacyjny (PWD) - regulacja uchylności wiązki dopplerowskiej co najmniej 30 stopni - korekcja kąta bramki Dopplerowskiej co najmniej ± 70 stopni - pakiet obliczeń automatycznych dla trybu Dopplera (automatyczny obrys spektrum w czasie rzeczywistym) - wielkość bramki Dopplerowskiej co najmniej 1-23 mm | TAK |  |
|  | Automatyczna optymalizacja parametrów obrazu 2D oraz PW przy pomocy jednego przycisku | TAK |  |
|  | Tryb Doppler Kolorowy (CD) - maksymalna szybkość odświeżania obrazu „frame rate” min 330 obr/sek - regulacja uchylności pola Dopplera Kolorowego co najmniej 30 stopni | TAK |  |
|  | Jednoczesna prezentacja na ekranie dwóch obrazów – jeden w trybie 2D, drugi w trybie kolorowego Dopplera | TAK |  |
|  | Porównywanie obrazów 2D + CD tego samego pacjenta podczas badania: - jednoczesne wyświetlanie na ekranie min 15 zamrożonych obrazów - jednoczesne wyświetlanie na ekranie min 15 ruchomych obrazów | TAK |  |
|  | Tryb Duplex (2D + PWD) i Tryb Triplex (2D+PWD+CD) | TAK |  |
|  | Tryb angiologiczny (Power Doppler) | TAK |  |
|  | Tryb angiologiczny kierunkowy (Power Doppler Directional) | TAK |  |
|  | Obrazowanie harmoniczne | TAK |  |
|  | Obrazowanie trapezowe oraz regulacja uchylności obrazu 2D na głowicy liniowej – obrazowanie rombowe | TAK |  |
|  | Obrazowanie typu Compound Imaging | TAK |  |
| D. | OPROGRAMOWANIE POMIAROWE |  |  |
|  | Oprogramowanie wraz z pakietem obliczeniowym do badań ogólnych: - jamy brzusznej - tarczycy, sutka, małych narządów - mięśniowo-szkieletowych - noworodków | TAK |  |
|  | Pomiary ogólne: - odległość co najmniej 18 możliwych pomiarów - pole powierzchni co najmniej 2 rodzaje (w tym elipsa, obrys) - objętość co najmniej 3 sposoby (w tym elipsa, obrys, metoda trzech pomiarów) | TAK |  |
|  | Możliwość wykonania na jednym obrazie pomiaru co najmniej 18 odległości | TAK |  |
| E. | GŁOWICE |  |  |
|  | Głowica konweksowa wieloczęstotliwościowa do badań ogólnodiagnostycznych Liczba elementów co najmniej 192 Zakres częstotliwości pracy głowicy min 2-7 MHz Kąt pola skanowania (widzenia) co najmniej 60 stopni Tryb 2D – min. 4 częstotliwości pracy Tryb obrazowania harmonicznego – min. 3 częstotliwości pracy Praca w trybie Duplex oraz Triplex Możliwość opcjonalnego zastosowania wielorazowej metalowej przystawki punkcyjnej z wyświetlaniem toru punkcji na ekranie | TAK |  |
|  | Głowica liniowa wieloczęstotliwościowa do badań małych narządów Liczba elementów co najmniej 192 Zakres częstotliwości pracy głowicy min 4-13 MHz Tryb 2D - min. 3 częstotliwości pracy Tryb obrazowania harmonicznego - min. 2 częstotliwości pracy Praca w trybie Duplex oraz Triplex Szerokość czoła głowicy max 50 mm Szerokość pola obrazowego (FOV) min 45 mm Możliwość opcjonalnego zastosowania wielorazowej metalowej przystawki punkcyjnej z wyświetlaniem toru punkcji na ekranie | TAK |  |
|  | Głowica liniowa wieloczęstotliwościowa do badań powierzchownych (pracująca na wysokich częstotliwościach) Liczba elementów co najmniej 192 Zakres częstotliwości pracy głowicy co najmniej min. 8-17 MHz Tryb 2D – min. 4 częstotliwości pracy (w tym możliwość wyboru częstotliwości pracy dla trybu 2D co najmniej 17 MHz) Praca w trybie Duplex oraz Triplex Szerokość czoła głowicy max 40 mm Szerokość pola obrazowego (FOV) min 35 mm Możliwość opcjonalnego zastosowania wielorazowej metalowej przystawki punkcyjnej z wyświetlaniem toru punkcji na ekranie | TAK |  |
| F. | MOŻLIWOŚCI ROZBUDOWY systemu dostępne na dzień składania ofert (moduły i oprogramowania jako wbudowane w aparat) | Opcje dostępne na dzień składania ofert |  |
| - | Obrazowanie panoramiczne | TAK |  |
| - | oprogramowanie Intima Media | TAK |  |
| - | Oprogramowanie do badań kardiologicznych: - pakiet obliczeniowy i raporty, - Doppler spektralny z falą ciągłą (CWD) sterowany pod kontrolą obrazu (w tym tryb CWD dostępny na głowicach sektorowych „phased array”) - wbudowany w aparat moduł EKG wraz z kablami | TAK |  |
| - | Doppler tkankowy spektralny i kolorowy | TAK |  |
| - | anatomiczny M-Mode | TAK |  |
| - | oprogramowanie do badań Stress Echo - Stress Echo wieloetapowe z możliwością definiowania nazw i ilości etapów - próba wysiłkowa i farmakologiczna - rozbudowany raport - analiza prospektywna i retrospektywna | TAK |  |
| - | Oprogramowanie Strain Rate - pomiar wielkości i tempa regionalnego odkształcenia mięśnia serca | TAK |  |
| - | oprogramowanie Dicom ( min. Print, Send, Worklist) | TAK |  |
| - | obrazowanie 3D | TAK |  |
| - | obrazowanie 4D z dedykowanej głowicy objętościowej convex, linia, endowaginalna | TAK |  |
| - | oprogramowanie do badań kontrastowych przy użyciu niskiego indeksu mechanicznego | TAK |  |
| G. | Możliwości rozbudowy systemu o głowice dostępne na dzień składania ofert |  |  |
| - | możliwość rozbudowy o głowicę wolumetryczną liniowa do badań 3D/4D min. 5-12 MHz | TAK |  |
| - | możliwość rozbudowy o głowicę wolumetryczną convex do badań 3D/4D min. 2-7 MHz | TAK |  |
| - | możliwość rozbudowy o głowicę konweksową posiadającą: - co najmniej 192 elementy - kąt pola skanowania co najmniej 80 stopni - zakres częstotliwości pracy co najmniej 2-7 MHz - możliwość zastosowania wielorazowej metalowej przystawki punkcyjnej z wyświetlaniem toru punkcji na ekranie | TAK |  |
| - | możliwość rozbudowy o głowicę endocavity o parametrach: - min. 192 elementy - kąt pola skanowania (widzenia) min 200 stopni (±2%) - zakres częstotliwości pracy min 3-9 MHz - możliwość zastosowania wielorazowej metalowej przystawki punkcyjnej z wyświetlaniem toru punkcji na ekranie | TAK |  |
| - | możliwość rozbudowy o głowicę sektorową „phased array” posiadającą: - min 128 elementów - zakres częstotliwości min 2-4 MHz - Doppler ciągły sterowany pod kontrolą obrazu | TAK |  |
| - | możliwość rozbudowy o głowicę sektorową „phased array” posiadającą: - min 128 elementów - zakres częstotliwości min 4-8 MHz - Doppler ciągły sterowany pod kontrolą obrazu | TAK |  |
| - | możliwość rozbudowy o głowicę sektorową „phased array” posiadającą: - min 128 elementów - zakres częstotliwości min 5-10 MHz - Doppler ciągły sterowany pod kontrolą obrazu | TAK |  |
| - | możliwość rozbudowy o inne głowice: - transrektalną dwupłaszczyznową convex-linia min 4-13 MHz - nieobrazową ołówkową 2 MHz - nieobrazową ołówkową 5 MHz - laparoskopową min 4-12 MHz - śródoperacyjną min 4-12 MHz - inne | TAK |  |
| H. | Inne |  |  |
| 1 | instrukcja obsługi w języku polskim w formie papierowej i elektronicznej, skrócona wersja instrukcji obsługi oraz BHP w formie zalaminowanej (jeżeli Wykonawca posiada), | TAK z dostawą |  |
| 2 | paszport techniczny urządzenia | TAK z dostawą |  |

Oświadczamy, że oferowane urządzenie spełnia wymagania techniczne, zawarte w SIWZ, jest kompletne, fabrycznie nowe i będzie gotowe do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji ( poza materiałami eksploatacyjnymi ).

Do oferty prosimy dołączyć dokładny opis oferowanego przedmiotu zamówienia (wypełniony załącznik nr 2a do SIWZ) oraz potwierdzenie spełnienia parametrów wymaganych przez Zamawiającego w formie prospektów, katalogów, wyciągów z instrukcji obsługi w języku polskim ) – w przypadku braku powyższych dokumentów oferta zostanie odrzucona jako nie spełniająca wymogów Zamawiającego (z zastrzeżeniem art. 26 ust.3 PZP). Jednocześnie należy w Załączniku nr 2a podać numer strony materiałów informacyjnych, na której wymagane parametry są potwierdzone oraz zaznaczyć ( np. zakreślaczem ) w materiałach informacyjnych, gdzie znajduje się potwierdzenie wymaganego parametru.

……………….…dnia……………                                                                   ………...............................................................................

podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawny lub

posiadających pełnomocnictwo

PAKIET 7

Aparat USG stacjonarny z trzema głowicami ginekologiczny (Poradnia Ginekologiczna)– 1 kpl.

Wykonawca :	………………………………………………

Nazwa i typ:	………………………………………………

Producent/ Kraj :	………………………………………………

Rok produkcji :	sprzęt fabrycznie nowy / 2010

| Lp. | Parametr /warunek | Wymagania | Odpowiedź Wykonawcy / nr strony w materiałach informacyjnych |
| --- | --- | --- | --- |
| A. | PARAMETRY OGÓLNE |  |  |
|  | Aparat stacjonarny, mobilny na kołach | TAK |  |
|  | Ciężar aparatu | ≤ 110 kg |  |
|  | Monitor wysokiej rozdzielczości LCD (minimum 1024x760 pixel) o przekątnej minimum 15” | TAK |  |
|  | Możliwość obrotu monitora względem klawiatury | TAK |  |
|  | Możliwość pochylenia monitora | TAK |  |
|  | Możliwość podnoszenia i obniżania monitora względem klawiatury | TAK |  |
|  | Zasilanie sieciowe 220-240V/16A | TAK |  |
|  | Minimalna ilość niezależnych kanałów przetwarzania | 2000 |  |
|  | Minimalny zakres częstotliwości głowic | 1,5-13 MHz |  |
|  | Maksymalna głębokość obrazowania | ≥ 28 cm, podać |  |
|  | Częstotliwość odświeżania obrazu (frame rate) w obrazowaniu 2D | ≥ 700, podać |  |
|  | Maksymalna ilość jednocześnie włączonych ognisk nadawanej wiązki | ≥ 6 |  |
|  | Ciągłe, dynamiczne ogniskowanie wiązki odbieranej | TAK |  |
|  | Dynamika systemu | ≥ 190 dB |  |
|  | Minimalny zakres regulacji dynamiki obrazu | 40 – 110 dB |  |
|  | Powiększanie obrazów ruchomych (ZOOM) | TAK, ≥ 8x podać |  |
|  | Powiększanie obrazów zatrzymanych (ZOOM) | TAK, ≥ 8x podać |  |
|  | Ilość niezależnych, równoważnych gniazd do podłączenia głowic obrazowych | ≥ 3 |  |
| B. | ARCHIWIZACJA |  |  |
| 1 | Pojemność pamięci CINE dla obrazów B (2D) | ≥1000 obrazów B (2D) |  |
| 2 | Archiwizacja raportów z badań, obrazów i pętli obrazowych na wewnętrznym twardym dysku o pojemności min. 120 GB | TAK, podać pojemność dysku |  |
| 3 | Zainstalowany w ultrasonografie napęd dysków CD-R i DVD do zapisu obrazów, pętli obrazowych i raportów z badania | TAK |  |
| 4 | Możliwość zapisu obrazów i pętli obrazowych na płytach CD-R i DVD w formatach jpeg, avi. | TAK |  |
| 5 | Możliwość zapisu obrazów i pętli obrazowych w formatach jpeg, avi na pamięciach typu USB PenDrive. | TAK, gniazdo USB z przodu aparatu |  |
| 6 | Videoprinter czarno-biały sterowany z klawiatury aparatu | TAK |  |
| 7 | Możliwość bezpośredniego podłączenia drukarki komputerowej do wydruku raportów z badań. | TAK |  |
| C. | TRYBY OBRAZOWANIA |  |  |
| 1 | B (2D) | TAK |  |
| - | Podział ekranu na dwa obrazy | TAK |  |
| - | Podział ekranu na 4 obrazy | TAK |  |
| - | Obrazowanie w technice 2 harmonicznej | TAK |  |
| - | Automatyczna optymalizacja obrazu 2D za pomocą jednego przycisku w zależności od treści obrazu | TAK |  |
| 2 | B+M, M-mode | TAK |  |
| 3 | Doppler spektralny z falą pulsacyjną (pw-D) | TAK |  |
| - | Maksymalna mierzona prędkość przepływu przy zerowym kącie | ≥ 7,5 m/s |  |
| - | Zakres regulacji korekcji kąta | ± 0 – 90° |  |
| - | Automatyczna optymalizacja spektrum (ustawienie wzmocnienia, przesunięcie linii zerowej) za pomocą jednego przycisku | TAK |  |
| - | Minimalny zakres regulacji wielkości bramki | 1 – 15 mm |  |
| - | Możliwość regulacji wzmocnienia, przesunięcia linii zerowej i korekcji kąta na zatrzymanym obrazie spektrum | TAK |  |
| 5 | Kolor doppler | TAK |  |
| - | Możliwość ugięcia wiązki dopplera kolorowego | TAK |  |
| - | Maksymalna prędkość przepływu | ≥ 4 m/s |  |
| 6 | Power doppler | TAK |  |
| - | Power doppler z detekcją kierunku przepływu | TAK |  |
| 7 | Jednoczesna prezentacja na ekranie w czasie rzeczywistym obrazu B (2D), dopplera kolorowego i dopplera spektralnego (triplex) | TAK |  |
| D. | GŁOWICE |  |  |
| 1 | Głowica wieloczęstotliwościowa typu convex o zakresie częstotliwości obrazowania B (2D) obejmującym przedział 2,0 – 6,0 MHz. | TAK, podać częstotliwości |  |
| - | Kąt pola obrazowania | ≥ 58° |  |
| - | Głębokość obrazowania | ≥ 26 cm |  |
| - | Obrazowanie w technice 2 harmonicznej na minimum 3 parach częstotliwości | TAK, podać częstotliwości harmoniczne |  |
| - | Możliwość zmiany częstotliwości dopplera spektralnego | TAK minimum 2 różne częstotliwości (podać częstotliwości) |  |
| 2 | Głowica liniowa, wieloczęstotliwościowa o zakresie częstotliwości obrazowania B (2D) obejmującym przedział 5,0 – 13,0 MHz | TAK, podać częstotliwości |  |
| - | Szerokość pola obrazowania | 35-40 mm |  |
| - | Obrazowanie w technice 2 harmonicznej na minimum 3 parach częstotliwości harmonicznych | TAK, podać częstotliwości |  |
| - | Obrazowanie trapezowe | TAK |  |
| - | Możliwość pochylenia wiązki ultradżwiękowej dopplera pw i kolorowego dopplera | TAK, ≥ 20° |  |
| - | Możliwość zmiany częstotliwości dopplera spektralnego | TAK minimum 2 różne częstotliwości, (podać częstotliwości) |  |
| - | Minimalna ilość kryształów w głowicy | 192 |  |
| 3 | Głowica endocavitrana wieloczęstotliwościowa o zakresie częstotliwości obrazowania B (2D0 obejmującym przedział 4-10 MHz | TAK, podać częstotliwości |  |
| - | Kąt obrazowania | Min. 160 stopni |  |
| - | Obrazowanie w technice 2 harmonicznej na minimum 2 parach częstotliwości harmonicznych | TAK, podać częstotliwości |  |
| E. | OPROGRAMOWANIE POMIAROWE |  |  |
| 1 | Ogólne: odległości, powierzchni, objętości, % zwężenia | TAK, podać |  |
| 2 | Pomiary w trybie dopplera spektralnego | TAK |  |
| - | naczyniowe: PS, ED, PI, RI | TAK, wymienić |  |
| - | Automatyczny obrys spektrum i automatyczne wyznaczenie PS, ED, PI, RI, HR, PS/ED na zatrzymanym obrazie | TAK |  |
| - | Automatyczny obrys spektrum i automatyczne wyznaczenie PS, ED, PI, RI, HR, PS/ED na ruchomym obrazie (w czasie rzeczywistym) | TAK |  |
| 3 | Oprogramowanie położniczo-ginekologiczne z możliwością wyznaczania terminu porodu, masy płodu i pomiaru takich parametrów jak BPD, AC, HC, FL, GS, CRL, AFI | TAK,opisać |  |
| F. | MOŻLIWOŚCI ROZBUDOWY APARATU | Opcje dostępne na dzień składania ofert |  |
| 1 | Możliwość rozbudowy o obrazowanie panoramiczne. | TAK |  |
| 2 | Możliwość rozbudowy o obrazowanie 3D „z wolnej ręki” z oferowanych głowic z możliwością wizualizacji siatki naczyń w trybie Power Doppler | TAK |  |
| 3 | Możliwość rozbudowy o obrazowanie 4D z głowicy objętościowej konweksowej – min 25 objętości na sekundę | TAK |  |
| 4 | Możliwość rozbudowy o objętościową głowicę endowaginalną | TAK |  |
| 5. | Możliwość rozbudowy o głowicę kardiologiczną typu phased array i Doppler fali ciągłej cw-D | TAK |  |
| 6. | Możliwość rozbudowy o głowicę EUS | TAK |  |
| 7. | Możliwość rozbudowy o obrazowanie wielokierunkowe (compounding) – wysyłanie przez te same kryształy głowicy kilku wiązek ultradźwięków pod różnymi kątami (np. SonoCT) | TAK |  |
| G. | Inne |  |  |
| 1 | instrukcja obsługi w języku polskim w formie papierowej i elektronicznej, skrócona wersja instrukcji obsługi oraz BHP w formie zalaminowanej (jeżeli Wykonawca posiada), | TAK z dostawą |  |
| 2 | paszport techniczny urządzenia | TAK z dostawą |  |

Oświadczamy, że oferowane urządzenie spełnia wymagania techniczne, zawarte w SIWZ, jest kompletne, fabrycznie nowe i będzie gotowe do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji ( poza materiałami eksploatacyjnymi ).

Do oferty prosimy dołączyć dokładny opis oferowanego przedmiotu zamówienia (wypełniony załącznik nr 2a do SIWZ) oraz potwierdzenie spełnienia parametrów wymaganych przez Zamawiającego w formie prospektów, katalogów, wyciągów z instrukcji obsługi w języku polskim ) – w przypadku braku powyższych dokumentów oferta zostanie odrzucona jako nie spełniająca wymogów Zamawiającego (z zastrzeżeniem art. 26 ust.3 PZP). Jednocześnie należy w Załączniku nr 2a podać numer strony materiałów informacyjnych, na której wymagane parametry są potwierdzone oraz zaznaczyć ( np. zakreślaczem ) w materiałach informacyjnych, gdzie znajduje się potwierdzenie wymaganego parametru.

……………….…dnia……………                                                                   ………...............................................................................

podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawny lub

posiadających pełnomocnictwo

PAKIET 8

      - Łóżko wielofunkcyjne sterowane elektrycznie   – 10 szt.

Wykonawca :	………………………………………………

Nazwa i typ:	………………………………………………

Producent/ Kraj :	………………………………………………

Rok produkcji :	sprzęt fabrycznie nowy / 2010

| Lp. | Parametr /warunek | Wymagania | Odpowiedź Wykonawcy / nr strony w materiałach informacyjnych |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Konstrukcja łóżka wykonana ze stali węglowej lakierowanej proszkowo oparta na kolumnach, powłoka odporna na uszkodzenia mechaniczne, chemiczne, promieniowanie UV | TAK |  |
|  | Leże podzielone na minimum 4 ruchome segmenty wypełnione zdejmowanymi płytami ze zmywalnego tworzywa sztucznego | TAK |  |
|  | Barierki boczne oraz szczyty łóżka wykonane z tworzywa sztucznego | TAK |  |
| Wymiary zewnętrzne łóżka |
|  | Długość bez przedłużania długości leża [cm] | 215 - 225 |  |
|  | Możliwość przedłużenia długości leża [cm] | min 18 |  |
|  | Szerokość przy maksymalnie uniesionych barierkach [cm] | max 110 |  |
|  | Szerokość przy opuszczonych barierkach [cm] | max 99 |  |
| Sterowanie elektryczne łóżkiem dla pacjenta i personelu medycznego |
|  | Nachylenie segmentu pleców w stosunku do poziomu ramy [˚] | min. 65˚ |  |
|  | Nachylenie segmentu uda w stosunku do poziomu ramy leża [˚] | min 35˚ |  |
|  | Nachylenie segmentu podudzia w stosunku do poziomu ramy leża[˚] | min -23˚ |  |
|  | Regulacja wysokości leża mierzona od podłoża do górnej płaszczyzny segmentów leża bez materaca [cm] | min. 40-80 |  |
|  | Regulacja wysokości z indykatorem diodowym lub dźwiękowym osiągnięcia wysokości minimalnej | TAK |  |
| Sterowanie elektryczne łóżkiem tylko dla personelu medycznego |
|  | Regulacja pozycji Trendelenburga i anty-Trendelenburga . Szczyt łóżka od strony głowy pozostaje nieruchomy – rozwiązanie zapobiegające uszkodzeniu łóżka i ściany (elementów w niej zainstalowanych) przy przechodzeniu do pozycji Trendelenburga. Pozycje dostępne przy naciśnięciu jednego przycisku | TAK |  |
|  | Pozycja Trendelenburga [˚] | min. 16˚ |  |
|  | Pozycja anty-Trendelenburga [˚] | min. 16˚ |  |
|  | Elektrycznie uzyskiwana za pomocą jednego przycisku pozycja szokowa – jednoczesne poziomowanie leża i przechodzenie do przechyłu Trendelenburga | TAK |  |
|  | Regulacja kąta nachylenia segmentu pleców, segmentu uda, segmentu podudzia oraz regulacja wysokości leża z możliwością zablokowania tych funkcji | TAK |  |
|  | Odsuwana do tyłu i do góry oś oparcia pleców przy jego nachylaniu (autoregresja segmentu pleców) dla zmniejszenia kompresji w obrębie jamy brzusznej i profilaktyki przeciwodleżynowej a także dla zwiększenia komfortu pacjenta | TAK |  |
|  | Autokonturowanie – automatyczne podnoszenie segmentu uda przy podnoszeniu segmentu pleców zapobiegające zsuwaniu się pacjenta w dół łóżka, materac dopasowany do leża zapobiegający wybrzuszaniu się podczas unoszenia segmentu pleców. | TAK |  |
|  | Koła pojedyncze o średnicy [cm] | min. 15 |  |
|  | System sterowania kierunkiem jazdy na wprost i na boki, centralna podwójna blokada kół dostępna z jednej dźwigni. Łóżko wyposażone w alarm nie włączonej centralnej blokady kół | TAK |  |
|  | Łóżko wyposażone w piąte koło ułatwiające pokonywanie zakrętów | TAK |  |
|  | Elastyczne i sprężynujące narożne zderzaki ochronne w każdym rogu łóżka | TAK |  |
|  | Gniazdo pod wysięgnik do kroplówek lub na inne akcesoria w każdym rogu leża | TAK |  |
|  | Zasilanie elektryczne [V/Hz] | 220-240/50 |  |
|  | Wbudowany akumulator podtrzymujący sterowanie elektryczne łóżka przy zaniku zasilania sieciowego lub podczas transportu oraz drugi akumulator zasilający tylko pozycję szokową | na minimum 6 pełnych cykli |  |
|  | Sterowanie funkcjami elektrycznymi z pilota zainstalowanego na elastycznym ramieniu za głową pacjenta | TAK |  |
|  | Możliwość selektywnej blokady wybranych funkcji elektrycznych przez obsługę | TAK |  |
|  | Barierki boczne podwójne, dzielone, poruszające się wraz z segmentami leża bez przestrzeni pomiędzy poręczami, zapewniające ochronę na całej długości leża, wyposażone w wbudowane wizualne wskaźniki kąta nachylenia segmentu oparcia z zaznaczeniem kąta 30˚ i 45˚ dla terapii złożeniowej. Barierki spełniające normę bezpieczeństwa IEC 60601-2-38 | TAK |  |
|  | Mechaniczna funkcja CPR segmentu oparcia dostępna z obu stron łóżka | TAK |  |
|  | Konstrukcja barierek bocznych umożliwiająca ich składanie przy użyciu jednej ręki. Barierki służą jako podparcie przy opuszczaniu łóżka przez pacjenta | TAK |  |
|  | Łóżko wyposażone w wskaźnik pozycji bioder do właściwego ułożenia pacjenta na powierzchni leża | TAK |  |
|  | Maksymalne obciążenie. Łóżko wyposażone w czujnik przeciążenia odcinający zasilanie [kg] | TAK, min. 250 kg |  |
|  | Łóżko wyposażone w półkę na pościel | TAK |  |
|  | Łatwość demontażu szczytów łóżka | TAK |  |
|  | Wyposażenie dodatkowe minimum: - uchwyt kaczki - uchwyt basenu - uchwyty na worki do moczu po każdej stronie łóżka - wieszak do kroplówki | TAK |  |
| Łóżko wyposażone w materac piankowy przeciwodleżynowy prewencyjny z pokrowcem nieprzemakalnym paroprzepuszczalnym |
|  | Grubość materaca [cm] | min. 14 |  |
|  | Materac minimum 3 strefowy – głowa, biodra, stopy z widocznymi kostkami piankowymi po zdjęciu pokrowca zapewniający zróżnicowany niski nacisk na ciało pacjenta | TAK |  |
|  | Materac w pokrowcu wodoszczelnym ze zgrzewanymi krawędziami lub zszywanymi krawędziami z podklejeniem, antystatyczny, niealergizujący, bakteriostatyczny tzn. hamujący podziały komórkowe bakterii i grzybów – po 2 szt. pokrowców na każdy materac | TAK |  |
|  | Materac wykonany z pianki o różnej gęstości w strefie głowy i bioder oraz strefie pięt dla poprawienia prewencji przeciwodleżynowej min. 30 kg/m3 | TAK |  |
|  | Widoczne duże przerwy pomiędzy kostkami piankowymi o różnej wielkości w strefie głowy, bioder i pęt celem poprawienia przepływu powietrza pod pokrowcem i zbieraniu się wilgoci | TAK |  |
|  | Limit wagowy gwarantujący skuteczność prewencji w pozycji leżącej [kg] | min. 140 |  |
|  | Materac wzmocniony na bokach pianką o wysokiej gęstości stabilizująca rdzeń z kostkami dla poprawienia bezpieczeństwa pacjenta i ułatwienia schodzenia z łóżka | TAK |  |
| Inne |
|  | instrukcja obsługi w języku polskim w formie papierowej i elektronicznej, skrócona wersja instrukcji obsługi oraz BHP w formie zalaminowanej (jeżeli Wykonawca posiada), | TAK z dostawą |  |
|  | paszport techniczny urządzenia | TAK z dostawą |  |

Oświadczamy, że oferowane urządzenie spełnia wymagania techniczne, zawarte w SIWZ, jest kompletne, fabrycznie nowe i będzie gotowe do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji ( poza materiałami eksploatacyjnymi ).

Do oferty prosimy dołączyć dokładny opis oferowanego przedmiotu zamówienia (wypełniony załącznik nr 2a do SIWZ) oraz potwierdzenie spełnienia parametrów wymaganych przez Zamawiającego w formie prospektów, katalogów, wyciągów z instrukcji obsługi w języku polskim ) – w przypadku braku powyższych dokumentów oferta zostanie odrzucona jako nie spełniająca wymogów Zamawiającego (z zastrzeżeniem art. 26 ust.3 PZP). Jednocześnie należy w Załączniku nr 2a podać numer strony materiałów informacyjnych, na której wymagane parametry są potwierdzone oraz zaznaczyć ( np. zakreślaczem ) w materiałach informacyjnych, gdzie znajduje się potwierdzenie wymaganego parametru.

……………….…dnia……………                                                                   ………...............................................................................

podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawny lub

posiadających pełnomocnictwo

PAKIET 8

2 . Szafka przyłóżkowa z blatem bocznym   – 25 szt.

Wykonawca :	………………………………………………

Nazwa i typ:	………………………………………………

Producent/ Kraj :	………………………………………………

Rok produkcji :	sprzęt fabrycznie nowy / 2010

| Lp. | Parametr /warunek | Wymagania | Odpowiedź Wykonawcy/ nr strony w materiałach informacyjnych |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Szafka przyłóżkowa dwustronna, z blatem bocznym | TAK |  |
|  | Wymiary szafki | 430x555 ±50mm |  |
|  | Wysokość szafki | 960 ±50mm |  |
|  | Zakres regulacji wysokości blatu bocznego | 710 do 1110 ±50mm |  |
|  | Szafka wyposażona w wysuwane w obie strony kontener oraz szufladę | TAK |  |
|  | Kontener oraz szuflada wyposażone w wyjmowane tace, łatwe do dezynfekcji | TAK |  |
|  | Pomiędzy kontenerem a szufladą dodatkowa przerwa na przedmioty pacjenta | TAK |  |
|  | Blaty szafki wykonane z tworzywa ABS | TAK |  |
|  | Wysuwanie blatu bocznego wspomagane sprężyną gazową z blokadą | TAK |  |
|  | Blat boczny z regulacją pochylenia, możliwość zablokowania blatu pod kątem | TAK |  |
|  | Szafka na profilach aluminiowych, wykonana z laminatu, możliwość wyboru kolorystyki laminatu | TAK |  |
|  | Podstawa posadowiona na 4 podwójnych kołach samonastawnych, średnica min. 50 mm | TAK |  |
|  | Podstawa szafki otoczona odbojem, zapobiegającym uszkodzeniom ścian | TAK |  |
|  | instrukcja obsługi w języku polskim w formie papierowej i elektronicznej, skrócona wersja instrukcji obsługi oraz BHP w formie zalaminowanej (jeżeli Wykonawca posiada), | TAK z dostawą |  |
|  | paszport techniczny urządzenia | TAK z dostawą |  |

Oświadczamy, że oferowane urządzenie spełnia wymagania techniczne, zawarte w SIWZ, jest kompletne, fabrycznie nowe i będzie gotowe do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji ( poza materiałami eksploatacyjnymi ).

Do oferty prosimy dołączyć dokładny opis oferowanego przedmiotu zamówienia (wypełniony załącznik nr 2a do SIWZ) oraz potwierdzenie spełnienia parametrów wymaganych przez Zamawiającego w formie prospektów, katalogów, wyciągów z instrukcji obsługi w języku polskim ) – w przypadku braku powyższych dokumentów oferta zostanie odrzucona jako nie spełniająca wymogów Zamawiającego (z zastrzeżeniem art. 26 ust.3 PZP). Jednocześnie należy w Załączniku nr 2a podać numer strony materiałów informacyjnych, na której wymagane parametry są potwierdzone oraz zaznaczyć ( np. zakreślaczem ) w materiałach informacyjnych, gdzie znajduje się potwierdzenie wymaganego parametru.

……………….…dnia……………                                                                   ………...............................................................................

podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawny lub

posiadających pełnomocnictwo

PAKIET 9

1 . System monitorowania (7 szt. kardiomonitorów) wraz z centralą intensywnego nadzoru na 7 stanowisk (Oddział Neurochirurgii)– 1 kpl.

Wykonawca :	………………………………………………

| Lp. | Parametr /warunek | Wymagania | Odpowiedź Wykonawcy/ nr strony w materiałach informacyjnych |
| --- | --- | --- | --- |
| Kardiomonitor stacjonarno-przenośny - 7 szt. Nazwa i typ: ……………………………………………… Producent/ Kraj : ……………………………………………… Rok produkcji : sprzęt fabrycznie nowy / 2010 |
| Dane ogólne aparatu |
|  | Monitorowanie: EKG 3/5 odprow., SpO2, NIBP, 2 kanały temperatury, Respiracja | TAK |  |
|  | Prekonfigurowany tryb monitorowania dorosłych, dzieci i noworodków | TAK |  |
|  | Ekran kolorowy LCD/TFT, przekątna min. 8 cali, rozdzielczość min. 640 x 480 pikseli, | TAK |  |
|  | Min. 4 krzywe na ekranie | TAK |  |
|  | Prosta intuicyjna obsługa przez ekran dotykowy | TAK |  |
|  | Zasilanie sieciowe 230 V, 50 Hz oraz akumulatorowe, min. 2,0 godziny pracy. Akumulatory ładowane automatycznie podczas pracy urządzenia. Alarm rozładowania akumulatora. | TAK |  |
|  | Komunikacja w języku polskim | TAK |  |
|  | Trendy tabelaryczne wszystkich mierzonych parametrów min. 5 h | TAK |  |
|  | Bezprzewodowa komunikacja ze stacją centralnego monitorowania w sieci WLAN 802.11 | TAK |  |
|  | Trzypoziomowy system alarmów wszystkich monitorowanych parametrów | TAK |  |
|  | Alarmy sygnalizowane optycznie i akustycznie ze wskazaniem źródła | TAK |  |
|  | Możliwość synchronizacji z defibrylatorem | TAK |  |
|  | Ergonomiczny uchwyt do przenoszenia, możliwość zawieszenia kardiomonitora na ramie łóżka/ noszy | TAK |  |
|  | Automatyczna aktywacja funkcji monitorowania po przyłączeniu odp. czujnika | TAK |  |
|  | Zabezpieczenie kardiomonitora przed impulsem defibrylującym | TAK |  |
| Wymagane parametry monitorowane |
| EKG/RESP | TAK |  |
|  | Monitorowanie 3 odprowadzeń EKG wyświetlanych jednoczasowo | TAK |  |
|  | Sygnalizacja braku kontaktu elektrod | TAK |  |
|  | Regulacja głośności sygnalizacji zespołu QRS | TAK |  |
|  | Zakres częstości akcji serca minimum 25-300 /min. | TAK |  |
|  | Wzmocnienie sygnału EKG regulowane, min. 5 zakresów: 0,2; 0,5; 1,0; 2,0; 4,0 mV/cm | TAK |  |
|  | Prędkość przesuwu na ekranie: 12,5; 25; 50 mm/sek. | TAK |  |
|  | Pomiar częstości oddechu metodą impedancyjną. Prezentacja cyfrowa oraz krzywa dynamiczna | TAK |  |
|  | Wybór odprowadzenia użytego do pomiaru oddechu ( bez przepinania elektrod) w celu dopasowania do różnych sposobów oddychania: szczytami płuc, przeponą | TAK |  |
|  | Pomiar częstości oddechu w zakresie min. 3 - 150 /min. | TAK |  |
|  | 3 zakresy regulacji przesuwu krzywej oddechowej | TAK |  |
|  | Regulacja amplitudy krzywej oddechowej: 1- 4 x | TAK |  |
|  | Kontrola bezdechu min. 6 – 30 sekund | TAK |  |
|  | Kabel EKG -1 szt. | TAK |  |
| Ciśnienie nieinwazyjne NIBP | TAK |  |
|  | Prezentacja wartości: skurczowej, rozkurczowej oraz średniej - alarmy ustawiane dla każdej wartości | TAK |  |
|  | Zakres pomiarowy co najmniej od 20 do 260 mmHg | TAK |  |
|  | Tryb pracy automatyczny, z programowanym minimalnym zakresem interwałów od 1 min. do 60 min. oraz tryb ręczny (na żądanie) | TAK |  |
|  | Funkcja synchronizacji pomiarów ciśnienia sygnałem EKG w celu eliminacji artefaktów | TAK |  |
|  | Funkcja ciągłych pomiarów ciśnienia w czasie 5 minut | TAK |  |
|  | Mankiety pomiarowe dla dorosłych – 2 sztuki standard, 1 szt. rozmiar duży na każdy kardiomonitor | TAK |  |
| Pulsoksymetria w technologii umożliwiającej pomiary przy niskiej perfuzji i odpornej na artefakty ruchowe | TAK |  |
|  | Zapis numeryczny saturacji i pulsu | TAK |  |
|  | Zakres pomiarowy saturacji min. 0–100 % | TAK |  |
|  | Zakres pomiarowy pulsu min 25 – 250/min. | TAK |  |
|  | Zapis krzywej pletyzmograficznej | TAK |  |
|  | Czujnik wielorazowy typu klips na palec dla dorosłych oraz czujniki jednorazowe na palec dla dorosłych min. 50 szt. na kardiomonitor | TAK |  |
| Ciśnienie inwazyjne – dla 2 kardiomonitorów | TAK |  |
|  | Zakres ciśnienia min. -30 do 300 mmHg | TAK |  |
|  | Zakres pulsu min. 25 do 250 ud/ minutę | TAK |  |
|  | Czułość przetwornika 5 µV/V/mmHg | TAK |  |
|  | Kpl. wielorazowych akcesoriów pomiarowych IBP | TAK |  |
| Temperatura | TAK |  |
|  | 2 kanały pomiarowe z pomiarem różnicy temperatur. Jednoczesne wyświetlanie wartości T1, T2, T2-T1 | TAK |  |
|  | Pomiar temperatury powierzchniowej lub głębokiej | TAK |  |
|  | Zakres mierzonych temperatur min. 0 – 50 °C i dokładność pomiaru min 0,1 °C | TAK |  |
|  | Czujnik temperatury odpowiednio – 1 szt. na każdy kanał pomiarowy | TAK |  |
| Mocowanie ścienne monitora – dla każdego monitora | TAK |  |
|  | Mocowanie ścienne monitora zapewniające łatwy i szybki montaż i demontaż monitora | TAK |  |
|  | Ramię uchylne pozwalające na ustawienie monitora pod odpowiednim kątem | TAK |  |
|  | Koszyk na akcesoria montowany pod monitorem | TAK |  |
| Stacja Centralnego Monitorowania pracująca w systemie bezprzewodowym na 7 stanowisk Nazwa i typ: ……………………………………………… Producent/ Kraj : ……………………………………………… Rok produkcji : sprzęt fabrycznie nowy / 2010 |
|  | Zasilanie 230 V/ 50 Hz | TAK |  |
|  | Zasilanie awaryjne z zasilacza awaryjnego UPS (min 15 min) | TAK |  |
|  | Monitor LCD | TAK |  |
|  | Przekątna ekranu min 19 cali | TAK |  |
|  | Drukarka laserowa typu HP | TAK |  |
|  | Wydruk na standardowym papierze A4 | TAK |  |
|  | Możliwość definiowania raportów przez użytkownika | TAK |  |
|  | Możliwość wyświetlenia informacji ze wszystkich monitorowanych stanowisk jednocześnie | TAK |  |
|  | Bezprzewodowa komunikacja z kardiomonitorami w sieci WLAN 802.11 | Podać |  |
|  | Możliwość obserwacji wszystkich alarmów monitora na centrali | TAK |  |
|  | Możliwość konfiguracji alarmów na poszczególnych monitorach | TAK |  |
|  | Możliwość programowania hierarchii alarmów | TAK |  |
|  | Rejestracja wszystkich parametrów monitorowanych przez monitory (wymienić) | TAK |  |
|  | Możliwość automatycznego zapamiętywania i wyświetlania od 24H do 96H informacji typu Full Disclosure dla wszystkich parametrów, jednoczasowo dla min. 6 monitorowanych stanowisk | TAK |  |
|  | Możliwość konfiguracji ekranu, dla prezentacji graficznej indywidualnej mapy obsługiwanego oddziału | TAK |  |
|  | Pełna analiza arytmii (opisać) | TAK |  |
|  | Pełna analiza odcinka ST (opisać) | TAK |  |
|  | Możliwość rozbudowy o opcję wymiany danych z informatycznym systemem szpitalnym | TAK |  |
|  | Możliwość wprowadzenia danych osobowych pacjenta | TAK |  |
|  | Możliwość wprowadzenia notatek i komentarzy | TAK |  |
|  | Możliwość rozbudowy o dalsze stanowiska | TAK |  |
|  | Możliwość obsługi serwisowej Systemu Stacji Centralnej, przez centralny kontroler lub/ i zdalnie przez modem (w tym np. dokonywanie napraw i uaktualnianie software ) | TAK |  |
|  | System powinien posiadać możliwość zapisywania na nośniku elektronicznym np. CD-ROM, Dysk zewnętrzny – masowe urządzenie magazynujące USB | TAK |  |
|  | Wyświetlanie komentarzy i informacji o błędach i usterkach | TAK |  |
| III. | Pozostałe |  |  |
|  | instrukcja obsługi w języku polskim w formie papierowej i elektronicznej, skrócona wersja instrukcji obsługi oraz BHP w formie zalaminowanej (jeżeli Wykonawca posiada), | TAK z dostawą, 1 szt. na urządzenie |  |
|  | paszport techniczny urządzenia | TAK z dostawą, 1 szt. na urządzenie |  |

Oświadczamy, że oferowane urządzenie spełnia wymagania techniczne, zawarte w SIWZ, jest kompletne, fabrycznie nowe i będzie gotowe do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji ( poza materiałami eksploatacyjnymi ).

Do oferty prosimy dołączyć dokładny opis oferowanego przedmiotu zamówienia (wypełniony załącznik nr 2a do SIWZ) oraz potwierdzenie spełnienia parametrów wymaganych przez Zamawiającego w formie prospektów, katalogów, wyciągów z instrukcji obsługi w języku polskim ) – w przypadku braku powyższych dokumentów oferta zostanie odrzucona jako nie spełniająca wymogów Zamawiającego (z zastrzeżeniem art. 26 ust.3 PZP). Jednocześnie należy w Załączniku nr 2a podać numer strony materiałów informacyjnych, na której wymagane parametry są potwierdzone oraz zaznaczyć ( np. zakreślaczem ) w materiałach informacyjnych, gdzie znajduje się potwierdzenie wymaganego parametru.

……………….…dnia……………                                                                   ………...............................................................................

podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawny lub

posiadających pełnomocnictwo

PAKIET 9

2 . System monitorowania (4szt. kardiomonitorów) wraz z centralą intensywnego nadzoru na 4 stanowiska (Oddział Wewnętrzny Ogólny)– 1 kpl.

Wykonawca :	………………………………………………

| Lp. | Parametr /warunek | Wymagania | Odpowiedź Wykonawcy / nr strony w materiałach informacyjnych |
| --- | --- | --- | --- |
| Kardiomonitor stacjonarno-przenośny - 4 szt. Nazwa i typ: ……………………………………………… Producent/ Kraj : ……………………………………………… Rok produkcji : sprzęt fabrycznie nowy / 2010 |
| Dane ogólne aparatu |
|  | Monitorowanie: EKG 3/5 odprow., SpO2, NIBP, 2 kanały temperatury, Respiracja | TAK |  |
|  | Prekonfigurowany tryb monitorowania dorosłych, dzieci i noworodków | TAK |  |
|  | Ekran kolorowy LCD/TFT, przekątna min. 8 cali, rozdzielczość min. 640 x 480 pikseli, | TAK |  |
|  | Min. 4 krzywe na ekranie | TAK |  |
|  | Prosta intuicyjna obsługa przez ekran dotykowy | TAK |  |
|  | Zasilanie sieciowe 230 V, 50 Hz oraz akumulatorowe, min. 2,0 godziny pracy. Akumulatory ładowane automatycznie podczas pracy urządzenia. Alarm rozładowania akumulatora. | TAK |  |
|  | Komunikacja w języku polskim | TAK |  |
|  | Trendy tabelaryczne wszystkich mierzonych parametrów min. 5 h | TAK |  |
|  | Bezprzewodowa komunikacja ze stacją centralnego monitorowania w sieci WLAN 802.11 | TAK |  |
|  | Trzypoziomowy system alarmów wszystkich monitorowanych parametrów | TAK |  |
|  | Alarmy sygnalizowane optycznie i akustycznie ze wskazaniem źródła | TAK |  |
|  | Możliwość synchronizacji z defibrylatorem | TAK |  |
|  | Ergonomiczny uchwyt do przenoszenia, możliwość zawieszenia kardiomonitora na ramie łóżka/ noszy | TAK |  |
|  | Automatyczna aktywacja funkcji monitorowania po przyłączeniu odp. czujnika | TAK |  |
|  | Zabezpieczenie kardiomonitora przed impulsem defibrylującym | TAK |  |
| Wymagane parametry monitorowane |
| EKG/RESP | TAK |  |
|  | Monitorowanie 3 odprowadzeń EKG wyświetlanych jednoczasowo | TAK |  |
|  | Sygnalizacja braku kontaktu elektrod | TAK |  |
|  | Regulacja głośności sygnalizacji zespołu QRS | TAK |  |
|  | Zakres częstości akcji serca minimum 25-300 /min. | TAK |  |
|  | Wzmocnienie sygnału EKG regulowane, min. 5 zakresów: 0,2; 0,5; 1,0; 2,0; 4,0 mV/cm | TAK |  |
|  | Prędkość przesuwu na ekranie: 12,5; 25; 50 mm/sek. | TAK |  |
|  | Pomiar częstości oddechu metodą impedancyjną. Prezentacja cyfrowa oraz krzywa dynamiczna | TAK |  |
|  | Wybór odprowadzenia użytego do pomiaru oddechu ( bez przepinania elektrod) w celu dopasowania do różnych sposobów oddychania: szczytami płuc, przeponą | TAK |  |
|  | Pomiar częstości oddechu w zakresie min. 3 - 150 /min. | TAK |  |
|  | 3 zakresy regulacji przesuwu krzywej oddechowej | TAK |  |
|  | Regulacja amplitudy krzywej oddechowej: 1- 4 x | TAK |  |
|  | Kontrola bezdechu min. 6 – 30 sekund | TAK |  |
|  | Kabel EKG -1 szt. | TAK |  |
| Ciśnienie nieinwazyjne NIBP | TAK |  |
|  | Prezentacja wartości: skurczowej, rozkurczowej oraz średniej - alarmy ustawiane dla każdej wartości | TAK |  |
|  | Zakres pomiarowy co najmniej od 20 do 260 mmHg | TAK |  |
|  | Tryb pracy automatyczny, z programowanym minimalnym zakresem interwałów od 1 min. do 60 min. oraz tryb ręczny (na żądanie) | TAK |  |
|  | Funkcja synchronizacji pomiarów ciśnienia sygnałem EKG w celu eliminacji artefaktów | TAK |  |
|  | Funkcja ciągłych pomiarów ciśnienia w czasie 5 minut | TAK |  |
|  | Mankiety pomiarowe dla dorosłych – 2 sztuki standard, 1 szt. rozmiar duży na każdy kardiomonitor | TAK |  |
| Pulsoksymetria w technologii umożliwiającej pomiary przy niskiej perfuzji i odpornej na artefakty ruchowe | TAK |  |
|  | Zapis numeryczny saturacji i pulsu | TAK |  |
|  | Zakres pomiarowy saturacji min. 0–100 % | TAK |  |
|  | Zakres pomiarowy pulsu min 25 – 250/min. | TAK |  |
|  | Zapis krzywej pletyzmograficznej | TAK |  |
|  | Czujnik wielorazowy typu klips na palec dla dorosłych oraz czujniki jednorazowe na palec dla dorosłych min. 50 szt. na kardiomonitor | TAK |  |
| Temperatura | TAK |  |
|  | 2 kanały pomiarowe z pomiarem różnicy temperatur. Jednoczesne wyświetlanie wartości T1, T2, T2-T1 | TAK |  |
|  | Pomiar temperatury powierzchniowej lub głębokiej | TAK |  |
|  | Zakres mierzonych temperatur min. 0 – 50 °C i dokładność pomiaru min 0,1 °C | TAK |  |
|  | Czujnik temperatury odpowiednio – 1 szt. na każdy kanał pomiarowy | TAK |  |
| Statyw mobilny – dla każdego monitora | TAK |  |
|  | Mocowanie na statywie zapewniające łatwy i szybki montaż i demontaż monitora | TAK |  |
|  | Statyw mobilny – umożliwiający łatwy i szybki transport monitora pomiędzy salami chorych | TAK |  |
|  | Koszyk na akcesoria montowany pod monitorem | TAK |  |
| Stacja Centralnego Monitorowania pracująca w systemie bezprzewodowym na 4 stanowiska Nazwa i typ: ……………………………………………… Producent/ Kraj : ……………………………………………… Rok produkcji : sprzęt fabrycznie nowy / 2010 |
|  | Zasilanie 230 V/ 50 Hz | TAK |  |
|  | Zasilanie awaryjne z zasilacza awaryjnego UPS (min 15 min) | TAK |  |
|  | Monitor LCD | TAK |  |
|  | Przekątna ekranu min 19 cali | TAK |  |
|  | Drukarka laserowa typu HP | TAK |  |
|  | Wydruk na standardowym papierze A4 | TAK |  |
|  | Możliwość definiowania raportów przez użytkownika | TAK |  |
|  | Możliwość wyświetlenia informacji ze wszystkich monitorowanych stanowisk jednocześnie | TAK |  |
|  | Bezprzewodowa komunikacja z kardiomonitorami w sieci WLAN 802.11 | Podać |  |
|  | Możliwość obserwacji wszystkich alarmów monitora na centrali | TAK |  |
|  | Możliwość konfiguracji alarmów na poszczególnych monitorach | TAK |  |
|  | Możliwość programowania hierarchii alarmów | TAK |  |
|  | Rejestracja wszystkich parametrów monitorowanych przez monitory (wymienić) | TAK |  |
|  | Możliwość automatycznego zapamiętywania i wyświetlania od 24H do 96H informacji typu Full Disclosure dla wszystkich parametrów, jednoczasowo dla min. 6 monitorowanych stanowisk | TAK |  |
|  | Możliwość konfiguracji ekranu, dla prezentacji graficznej indywidualnej mapy obsługiwanego oddziału | TAK |  |
|  | Pełna analiza arytmii (opisać) | TAK |  |
|  | Pełna analiza odcinka ST (opisać) | TAK |  |
|  | Możliwość rozbudowy o opcję wymiany danych z informatycznym systemem szpitalnym | TAK |  |
|  | Możliwość wprowadzenia danych osobowych pacjenta | TAK |  |
|  | Możliwość wprowadzenia notatek i komentarzy | TAK |  |
|  | Możliwość rozbudowy o dalsze stanowiska | TAK |  |
|  | Możliwość obsługi serwisowej Systemu Stacji Centralnej, przez centralny kontroler lub/ i zdalnie przez modem (w tym np. dokonywanie napraw i uaktualnianie software ) | TAK |  |
|  | System powinien posiadać możliwość zapisywania na nośniku elektronicznym np. CD-ROM, Dysk zewnętrzny – masowe urządzenie magazynujące USB | TAK |  |
|  | Wyświetlanie komentarzy i informacji o błędach i usterkach | TAK |  |
| III. | Pozostałe |  |  |
|  | instrukcja obsługi w języku polskim w formie papierowej i elektronicznej, skrócona wersja instrukcji obsługi oraz BHP w formie zalaminowanej (jeżeli Wykonawca posiada), | TAK z dostawą, 1 szt. na urządzenie |  |
|  | paszport techniczny urządzenia | TAK z dostawą, 1 szt. na urządzenie |  |

Oświadczamy, że oferowane urządzenie spełnia wymagania techniczne, zawarte w SIWZ, jest kompletne, fabrycznie nowe i będzie gotowe do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji ( poza materiałami eksploatacyjnymi ).

Do oferty prosimy dołączyć dokładny opis oferowanego przedmiotu zamówienia (wypełniony załącznik nr 2a do SIWZ) oraz potwierdzenie spełnienia parametrów wymaganych przez Zamawiającego w formie prospektów, katalogów, wyciągów z instrukcji obsługi w języku polskim ) – w przypadku braku powyższych dokumentów oferta zostanie odrzucona jako nie spełniająca wymogów Zamawiającego (z zastrzeżeniem art. 26 ust.3 PZP). Jednocześnie należy w Załączniku nr 2a podać numer strony materiałów informacyjnych, na której wymagane parametry są potwierdzone oraz zaznaczyć ( np. zakreślaczem ) w materiałach informacyjnych, gdzie znajduje się potwierdzenie wymaganego parametru.

……………….…dnia……………                                                                   ………...............................................................................

podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawny lub

posiadających pełnomocnictwo

PAKIET 9

3 . System monitorowania (5szt. kardiomonitorów) wraz z centralą intensywnego nadzoru na 5 stanowisk (Oddział Neurologiczny)– 1 kpl.

Wykonawca :	………………………………………………

| Lp. | Parametr /warunek | Wymagania | Odpowiedź Wykonawcy / nr strony w materiałach informacyjnych |
| --- | --- | --- | --- |
| Kardiomonitor stacjonarno-przenośny - 5 szt. Nazwa i typ: ……………………………………………… Producent/ Kraj : ……………………………………………… Rok produkcji : sprzęt fabrycznie nowy / 2010 |
| Dane ogólne aparatu |
|  | Monitorowanie: EKG 3/5 odprow., SpO2, NIBP, 2 kanały temperatury, Respiracja | TAK |  |
|  | Prekonfigurowany tryb monitorowania dorosłych, dzieci i noworodków | TAK |  |
|  | Ekran kolorowy LCD/TFT, przekątna min. 8 cali, rozdzielczość min. 640 x 480 pikseli, | TAK |  |
|  | Min. 4 krzywe na ekranie | TAK |  |
|  | Prosta intuicyjna obsługa przez ekran dotykowy | TAK |  |
|  | Zasilanie sieciowe 230 V, 50 Hz oraz akumulatorowe, min. 2,0 godziny pracy. Akumulatory ładowane automatycznie podczas pracy urządzenia. Alarm rozładowania akumulatora. | TAK |  |
|  | Komunikacja w języku polskim | TAK |  |
|  | Trendy tabelaryczne wszystkich mierzonych parametrów min. 5 h | TAK |  |
|  | Bezprzewodowa komunikacja ze stacją centralnego monitorowania w sieci WLAN 802.11 | TAK |  |
|  | Trzypoziomowy system alarmów wszystkich monitorowanych parametrów | TAK |  |
|  | Alarmy sygnalizowane optycznie i akustycznie ze wskazaniem źródła | TAK |  |
|  | Możliwość synchronizacji z defibrylatorem | TAK |  |
|  | Ergonomiczny uchwyt do przenoszenia, możliwość zawieszenia kardiomonitora na ramie łóżka/ noszy | TAK |  |
|  | Automatyczna aktywacja funkcji monitorowania po przyłączeniu odp. czujnika | TAK |  |
|  | Zabezpieczenie kardiomonitora przed impulsem defibrylującym | TAK |  |
| Wymagane parametry monitorowane |
| EKG/RESP | TAK |  |
|  | Monitorowanie 3 odprowadzeń EKG wyświetlanych jednoczasowo | TAK |  |
|  | Sygnalizacja braku kontaktu elektrod | TAK |  |
|  | Regulacja głośności sygnalizacji zespołu QRS | TAK |  |
|  | Zakres częstości akcji serca minimum 25-300 /min. | TAK |  |
|  | Wzmocnienie sygnału EKG regulowane, min. 5 zakresów: 0,2; 0,5; 1,0; 2,0; 4,0 mV/cm | TAK |  |
|  | Prędkość przesuwu na ekranie: 12,5; 25; 50 mm/sek. | TAK |  |
|  | Pomiar częstości oddechu metodą impedancyjną. Prezentacja cyfrowa oraz krzywa dynamiczna | TAK |  |
|  | Wybór odprowadzenia użytego do pomiaru oddechu ( bez przepinania elektrod) w celu dopasowania do różnych sposobów oddychania: szczytami płuc, przeponą | TAK |  |
|  | Pomiar częstości oddechu w zakresie min. 3 - 150 /min. | TAK |  |
|  | 3 zakresy regulacji przesuwu krzywej oddechowej | TAK |  |
|  | Regulacja amplitudy krzywej oddechowej: 1- 4 x | TAK |  |
|  | Kontrola bezdechu min. 6 – 30 sekund | TAK |  |
|  | Kabel EKG -1 szt. | TAK |  |
| Ciśnienie nieinwazyjne NIBP | TAK |  |
|  | Prezentacja wartości: skurczowej, rozkurczowej oraz średniej - alarmy ustawiane dla każdej wartości | TAK |  |
|  | Zakres pomiarowy co najmniej od 20 do 260 mmHg | TAK |  |
|  | Tryb pracy automatyczny, z programowanym minimalnym zakresem interwałów od 1 min. do 60 min. oraz tryb ręczny (na żądanie) | TAK |  |
|  | Funkcja synchronizacji pomiarów ciśnienia sygnałem EKG w celu eliminacji artefaktów | TAK |  |
|  | Funkcja ciągłych pomiarów ciśnienia w czasie 5 minut | TAK |  |
|  | Mankiety pomiarowe dla dorosłych – 2 sztuki standard, 1 szt. rozmiar duży na każdy kardiomonitor | TAK |  |
| Pulsoksymetria w technologii umożliwiającej pomiary przy niskiej perfuzji i odpornej na artefakty ruchowe | TAK |  |
|  | Zapis numeryczny saturacji i pulsu | TAK |  |
|  | Zakres pomiarowy saturacji min. 0–100 % | TAK |  |
|  | Zakres pomiarowy pulsu min 25 – 250/min. | TAK |  |
|  | Zapis krzywej pletyzmograficznej | TAK |  |
|  | Czujnik wielorazowy typu klips na palec dla dorosłych oraz czujniki jednorazowe na palec dla dorosłych min. 50 szt. na kardiomonitor | TAK |  |
| Temperatura | TAK |  |
|  | 2 kanały pomiarowe z pomiarem różnicy temperatur. Jednoczesne wyświetlanie wartości T1, T2, T2-T1 | TAK |  |
|  | Pomiar temperatury powierzchniowej lub głębokiej | TAK |  |
|  | Zakres mierzonych temperatur min. 0 – 50 °C i dokładność pomiaru min 0,1 °C | TAK |  |
|  | Czujnik temperatury odpowiednio – 1 szt. na każdy kanał pomiarowy | TAK |  |
| Mocowanie ścienne monitora – dla 4 szt. monitorów | TAK |  |
|  | Mocowanie ścienne monitora zapewniające łatwy i szybki montaż i demontaż monitora | TAK |  |
|  | Ramię uchylne pozwalające na ustawienie monitora pod odpowiednim kątem | TAK |  |
|  | Koszyk na akcesoria montowany pod monitorem | TAK |  |
| Statyw mobilny – dla jednego monitora | TAK |  |
|  | Mocowanie na statywie zapewniające łatwy i szybki montaż i demontaż monitora | TAK |  |
|  | Statyw mobilny – umożliwiający łatwy i szybki transport monitora pomiędzy salami chorych | TAK |  |
|  | Koszyk na akcesoria montowany pod monitorem | TAK |  |
| Stacja Centralnego Monitorowania pracująca w systemie bezprzewodowym na 5 stanowisk Nazwa i typ: ……………………………………………… Producent/ Kraj : ……………………………………………… Rok produkcji : sprzęt fabrycznie nowy / 2010 |
|  | Zasilanie 230 V/ 50 Hz | TAK |  |
|  | Zasilanie awaryjne z zasilacza awaryjnego UPS (min 15 min) | TAK |  |
|  | Monitor LCD | TAK |  |
|  | Przekątna ekranu min 19 cali | TAK |  |
|  | Drukarka laserowa typu HP | TAK |  |
|  | Wydruk na standardowym papierze A4 | TAK |  |
|  | Możliwość definiowania raportów przez użytkownika | TAK |  |
|  | Możliwość wyświetlenia informacji ze wszystkich monitorowanych stanowisk jednocześnie | TAK |  |
|  | Bezprzewodowa komunikacja z kardiomonitorami w sieci WLAN 802.11 | Podać |  |
|  | Możliwość obserwacji wszystkich alarmów monitora na centrali | TAK |  |
|  | Możliwość konfiguracji alarmów na poszczególnych monitorach | TAK |  |
|  | Możliwość programowania hierarchii alarmów | TAK |  |
|  | Rejestracja wszystkich parametrów monitorowanych przez monitory (wymienić) | TAK |  |
|  | Możliwość automatycznego zapamiętywania i wyświetlania od 24H do 96H informacji typu Full Disclosure dla wszystkich parametrów, jednoczasowo dla min. 6 monitorowanych stanowisk | TAK |  |
|  | Możliwość konfiguracji ekranu, dla prezentacji graficznej indywidualnej mapy obsługiwanego oddziału | TAK |  |
|  | Pełna analiza arytmii (opisać) | TAK |  |
|  | Pełna analiza odcinka ST (opisać) | TAK |  |
|  | Możliwość rozbudowy o opcję wymiany danych z informatycznym systemem szpitalnym | TAK |  |
|  | Możliwość wprowadzenia danych osobowych pacjenta | TAK |  |
|  | Możliwość wprowadzenia notatek i komentarzy | TAK |  |
|  | Możliwość rozbudowy o dalsze stanowiska | TAK |  |
|  | Możliwość obsługi serwisowej Systemu Stacji Centralnej, przez centralny kontroler lub/ i zdalnie przez modem (w tym np. dokonywanie napraw i uaktualnianie software ) | TAK |  |
|  | System powinien posiadać możliwość zapisywania na nośniku elektronicznym np. CD-ROM, Dysk zewnętrzny – masowe urządzenie magazynujące USB | TAK |  |
|  | Wyświetlanie komentarzy i informacji o błędach i usterkach | TAK |  |
| III. | Pozostałe |  |  |
|  | instrukcja obsługi w języku polskim w formie papierowej i elektronicznej, skrócona wersja instrukcji obsługi oraz BHP w formie zalaminowanej (jeżeli Wykonawca posiada), | TAK z dostawą, 1 szt. na urządzenie |  |
|  | paszport techniczny urządzenia | TAK z dostawą, 1 szt. na urządzenie |  |

Oświadczamy, że oferowane urządzenie spełnia wymagania techniczne, zawarte w SIWZ, jest kompletne, fabrycznie nowe i będzie gotowe do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji ( poza materiałami eksploatacyjnymi ).

Do oferty prosimy dołączyć dokładny opis oferowanego przedmiotu zamówienia (wypełniony załącznik nr 2a do SIWZ) oraz potwierdzenie spełnienia parametrów wymaganych przez Zamawiającego w formie prospektów, katalogów, wyciągów z instrukcji obsługi w języku polskim ) – w przypadku braku powyższych dokumentów oferta zostanie odrzucona jako nie spełniająca wymogów Zamawiającego (z zastrzeżeniem art. 26 ust.3 PZP). Jednocześnie należy w Załączniku nr 2a podać numer strony materiałów informacyjnych, na której wymagane parametry są potwierdzone oraz zaznaczyć ( np. zakreślaczem ) w materiałach informacyjnych, gdzie znajduje się potwierdzenie wymaganego parametru.

……………….…dnia……………                                                                   ………...............................................................................

podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawny lub

posiadających pełnomocnictwo

PAKIET 9

4 . System monitorowania (8szt. kardiomonitorów) wraz z centralą intensywnego nadzoru na 8 stanowisk (Chirurgia Ogólna)– 1 kpl.

Wykonawca :	………………………………………………

| Lp. | Parametr /warunek | Wymagania | Odpowiedź Wykonawcy / nr strony w materiałach informacyjnych |
| --- | --- | --- | --- |
| Kardiomonitor stacjonarno-przenośny - 8 szt. Nazwa i typ: ……………………………………………… Producent/ Kraj : ……………………………………………… Rok produkcji : sprzęt fabrycznie nowy / 2010 |
| Dane ogólne aparatu |
|  | Monitorowanie: EKG 3/5 odprow., SpO2, NIBP, 2 kanały temperatury, Respiracja | TAK |  |
|  | Prekonfigurowany tryb monitorowania dorosłych, dzieci i noworodków | TAK |  |
|  | Ekran kolorowy LCD/TFT, przekątna min. 8 cali, rozdzielczość min. 640 x 480 pikseli, | TAK |  |
|  | Min. 4 krzywe na ekranie | TAK |  |
|  | Prosta intuicyjna obsługa przez ekran dotykowy | TAK |  |
|  | Zasilanie sieciowe 230 V, 50 Hz oraz akumulatorowe, min. 2,0 godziny pracy. Akumulatory ładowane automatycznie podczas pracy urządzenia. Alarm rozładowania akumulatora. | TAK |  |
|  | Komunikacja w języku polskim | TAK |  |
|  | Trendy tabelaryczne wszystkich mierzonych parametrów min. 5 h | TAK |  |
|  | Bezprzewodowa komunikacja ze stacją centralnego monitorowania w sieci WLAN 802.11 | TAK |  |
|  | Trzypoziomowy system alarmów wszystkich monitorowanych parametrów | TAK |  |
|  | Alarmy sygnalizowane optycznie i akustycznie ze wskazaniem źródła | TAK |  |
|  | Możliwość synchronizacji z defibrylatorem | TAK |  |
|  | Ergonomiczny uchwyt do przenoszenia, możliwość zawieszenia kardiomonitora na ramie łóżka/ noszy | TAK |  |
|  | Automatyczna aktywacja funkcji monitorowania po przyłączeniu odp. czujnika | TAK |  |
|  | Zabezpieczenie kardiomonitora przed impulsem defibrylującym | TAK |  |
| Wymagane parametry monitorowane |
| EKG/RESP | TAK |  |
|  | Monitorowanie 3 odprowadzeń EKG wyświetlanych jednoczasowo | TAK |  |
|  | Sygnalizacja braku kontaktu elektrod | TAK |  |
|  | Regulacja głośności sygnalizacji zespołu QRS | TAK |  |
|  | Zakres częstości akcji serca minimum 25-300 /min. | TAK |  |
|  | Wzmocnienie sygnału EKG regulowane, min. 5 zakresów: 0,2; 0,5; 1,0; 2,0; 4,0 mV/cm | TAK |  |
|  | Prędkość przesuwu na ekranie: 12,5; 25; 50 mm/sek. | TAK |  |
|  | Pomiar częstości oddechu metodą impedancyjną. Prezentacja cyfrowa oraz krzywa dynamiczna | TAK |  |
|  | Wybór odprowadzenia użytego do pomiaru oddechu ( bez przepinania elektrod) w celu dopasowania do różnych sposobów oddychania: szczytami płuc, przeponą | TAK |  |
|  | Pomiar częstości oddechu w zakresie min. 3 - 150 /min. | TAK |  |
|  | 3 zakresy regulacji przesuwu krzywej oddechowej | TAK |  |
|  | Regulacja amplitudy krzywej oddechowej: 1- 4 x | TAK |  |
|  | Kontrola bezdechu min. 6 – 30 sekund | TAK |  |
|  | Kabel EKG -1 szt. | TAK |  |
| Ciśnienie nieinwazyjne NIBP | TAK |  |
|  | Prezentacja wartości: skurczowej, rozkurczowej oraz średniej - alarmy ustawiane dla każdej wartości | TAK |  |
|  | Zakres pomiarowy co najmniej od 20 do 260 mmHg | TAK |  |
|  | Tryb pracy automatyczny, z programowanym minimalnym zakresem interwałów od 1 min. do 60 min. oraz tryb ręczny (na żądanie) | TAK |  |
|  | Funkcja synchronizacji pomiarów ciśnienia sygnałem EKG w celu eliminacji artefaktów | TAK |  |
|  | Funkcja ciągłych pomiarów ciśnienia w czasie 5 minut | TAK |  |
|  | Mankiety pomiarowe dla dorosłych – 2 sztuki standard, 1 szt. rozmiar duży na każdy kardiomonitor | TAK |  |
| Pulsoksymetria w technologii umożliwiającej pomiary przy niskiej perfuzji i odpornej na artefakty ruchowe | TAK |  |
|  | Zapis numeryczny saturacji i pulsu | TAK |  |
|  | Zakres pomiarowy saturacji min. 0–100 % | TAK |  |
|  | Zakres pomiarowy pulsu min 25 – 250/min. | TAK |  |
|  | Zapis krzywej pletyzmograficznej | TAK |  |
|  | Czujnik wielorazowy typu klips na palec dla dorosłych oraz czujniki jednorazowe na palec dla dorosłych min. 50 szt. na kardiomonitor | TAK |  |
| Ciśnienie inwazyjne – dla 2 kardiomonitorów | TAK |  |
|  | Zakres ciśnienia min. -30 do 300 mmHg | TAK |  |
|  | Zakres pulsu min. 25 do 250 ud/ minutę | TAK |  |
|  | Czułość przetwornika 5 µV/V/mmHg | TAK |  |
|  | Kpl. wielorazowych akcesoriów pomiarowych IBP | TAK |  |
| Temperatura | TAK |  |
|  | 2 kanały pomiarowe z pomiarem różnicy temperatur. Jednoczesne wyświetlanie wartości T1, T2, T2-T1 | TAK |  |
|  | Pomiar temperatury powierzchniowej lub głębokiej | TAK |  |
|  | Zakres mierzonych temperatur min. 0 – 50 °C i dokładność pomiaru min 0,1 °C | TAK |  |
|  | Czujnik temperatury odpowiednio – 1 szt. na każdy kanał pomiarowy | TAK |  |
| Stacja Centralnego Monitorowania pracująca w systemie bezprzewodowym na 8 stanowisk Nazwa i typ: ……………………………………………… Producent/ Kraj : ……………………………………………… Rok produkcji : sprzęt fabrycznie nowy / 2010 |
|  | Zasilanie 230 V/ 50 Hz | TAK |  |
|  | Zasilanie awaryjne z zasilacza awaryjnego UPS (min 15 min) | TAK |  |
|  | Monitor LCD | TAK |  |
|  | Przekątna ekranu min 19 cali | TAK |  |
|  | Drukarka laserowa typu HP | TAK |  |
|  | Wydruk na standardowym papierze A4 | TAK |  |
|  | Możliwość definiowania raportów przez użytkownika | TAK |  |
|  | Możliwość wyświetlenia informacji ze wszystkich monitorowanych stanowisk jednocześnie | TAK |  |
|  | Bezprzewodowa komunikacja z kardiomonitorami w sieci WLAN 802.11 | Podać |  |
|  | Możliwość obserwacji wszystkich alarmów monitora na centrali | TAK |  |
|  | Możliwość konfiguracji alarmów na poszczególnych monitorach | TAK |  |
|  | Możliwość programowania hierarchii alarmów | TAK |  |
|  | Rejestracja wszystkich parametrów monitorowanych przez monitory (wymienić) | TAK |  |
|  | Możliwość automatycznego zapamiętywania i wyświetlania od 24H do 96H informacji typu Full Disclosure dla wszystkich parametrów, jednoczasowo dla min. 6 monitorowanych stanowisk | TAK |  |
|  | Możliwość konfiguracji ekranu, dla prezentacji graficznej indywidualnej mapy obsługiwanego oddziału | TAK |  |
|  | Pełna analiza arytmii (opisać) | TAK |  |
|  | Pełna analiza odcinka ST (opisać) | TAK |  |
|  | Możliwość rozbudowy o opcję wymiany danych z informatycznym systemem szpitalnym | TAK |  |
|  | Możliwość wprowadzenia danych osobowych pacjenta | TAK |  |
|  | Możliwość wprowadzenia notatek i komentarzy | TAK |  |
|  | Możliwość rozbudowy o dalsze stanowiska | TAK |  |
|  | Możliwość obsługi serwisowej Systemu Stacji Centralnej, przez centralny kontroler lub/ i zdalnie przez modem (w tym np. dokonywanie napraw i uaktualnianie software ) | TAK |  |
|  | System powinien posiadać możliwość zapisywania na nośniku elektronicznym np. CD-ROM, Dysk zewnętrzny – masowe urządzenie magazynujące USB | TAK |  |
|  | Wyświetlanie komentarzy i informacji o błędach i usterkach | TAK |  |
| III. | Pozostałe |  |  |
|  | instrukcja obsługi w języku polskim w formie papierowej i elektronicznej, skrócona wersja instrukcji obsługi oraz BHP w formie zalaminowanej (jeżeli Wykonawca posiada), | TAK z dostawą, 1 szt. na urządzenie |  |
|  | paszport techniczny urządzenia | TAK z dostawą, 1 szt. na urządzenie |  |

Oświadczamy, że oferowane urządzenie spełnia wymagania techniczne, zawarte w SIWZ, jest kompletne, fabrycznie nowe i będzie gotowe do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji ( poza materiałami eksploatacyjnymi ).

Do oferty prosimy dołączyć dokładny opis oferowanego przedmiotu zamówienia (wypełniony załącznik nr 2a do SIWZ) oraz potwierdzenie spełnienia parametrów wymaganych przez Zamawiającego w formie prospektów, katalogów, wyciągów z instrukcji obsługi w języku polskim ) – w przypadku braku powyższych dokumentów oferta zostanie odrzucona jako nie spełniająca wymogów Zamawiającego (z zastrzeżeniem art. 26 ust.3 PZP). Jednocześnie należy w Załączniku nr 2a podać numer strony materiałów informacyjnych, na której wymagane parametry są potwierdzone oraz zaznaczyć ( np. zakreślaczem ) w materiałach informacyjnych, gdzie znajduje się potwierdzenie wymaganego parametru.

……………….…dnia……………                                                                   ………...............................................................................

podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawny lub

posiadających pełnomocnictwo

PAKIET 9

5 . Kardiomonitor stacjonarno-przenośny – 2 szt.

Wykonawca :	………………………………………………

Nazwa i typ:	………………………………………………

Producent/ Kraj :	………………………………………………

Rok produkcji :	sprzęt fabrycznie nowy / 2010

| Lp. | Parametr /warunek | Wymagania | Odpowiedź Wykonawcy/ nr strony w materiałach informacyjnych |
| --- | --- | --- | --- |
| Dane ogólne aparatu |
|  | Monitorowanie: EKG 3/5 odprow., SpO2, NIBP, 2 kanały temperatury, Respiracja | TAK |  |
|  | Prekonfigurowany tryb monitorowania dorosłych, dzieci i noworodków | TAK |  |
|  | Ekran kolorowy LCD/TFT, przekątna min. 8 cali, rozdzielczość min. 640 x 480 pikseli, | TAK |  |
|  | Min. 4 krzywe na ekranie | TAK |  |
|  | Prosta intuicyjna obsługa przez ekran dotykowy | TAK |  |
|  | Zasilanie sieciowe 230 V, 50 Hz oraz akumulatorowe, min. 2,0 godziny pracy. Akumulatory ładowane automatycznie podczas pracy urządzenia. Alarm rozładowania akumulatora. | TAK |  |
|  | Komunikacja w języku polskim | TAK |  |
|  | Trendy tabelaryczne wszystkich mierzonych parametrów min. 5 h | TAK |  |
|  | Bezprzewodowa komunikacja ze stacją centralnego monitorowania w sieci WLAN 802.11 | TAK |  |
|  | Trzypoziomowy system alarmów wszystkich monitorowanych parametrów | TAK |  |
|  | Alarmy sygnalizowane optycznie i akustycznie ze wskazaniem źródła | TAK |  |
|  | Możliwość synchronizacji z defibrylatorem | TAK |  |
|  | Ergonomiczny uchwyt do przenoszenia, możliwość zawieszenia kardiomonitora na ramie łóżka/ noszy | TAK |  |
|  | Automatyczna aktywacja funkcji monitorowania po przyłączeniu odp. czujnika | TAK |  |
|  | Zabezpieczenie kardiomonitora przed impulsem defibrylującym | TAK |  |
| Wymagane parametry monitorowane |
| EKG/RESP | TAK |  |
|  | Monitorowanie 3 odprowadzeń EKG wyświetlanych jednoczasowo | TAK |  |
|  | Sygnalizacja braku kontaktu elektrod | TAK |  |
|  | Regulacja głośności sygnalizacji zespołu QRS | TAK |  |
|  | Zakres częstości akcji serca minimum 25-300 /min. | TAK |  |
|  | Wzmocnienie sygnału EKG regulowane, min. 5 zakresów: 0,2; 0,5; 1,0; 2,0; 4,0 mV/cm | TAK |  |
|  | Prędkość przesuwu na ekranie: 12,5; 25; 50 mm/sek. | TAK |  |
|  | Pomiar częstości oddechu metodą impedancyjną. Prezentacja cyfrowa oraz krzywa dynamiczna | TAK |  |
|  | Wybór odprowadzenia użytego do pomiaru oddechu ( bez przepinania elektrod) w celu dopasowania do różnych sposobów oddychania: szczytami płuc, przeponą | TAK |  |
|  | Pomiar częstości oddechu w zakresie min. 3 - 150 /min. | TAK |  |
|  | 3 zakresy regulacji przesuwu krzywej oddechowej | TAK |  |
|  | Regulacja amplitudy krzywej oddechowej: 1- 4 x | TAK |  |
|  | Kontrola bezdechu min. 6 – 30 sekund | TAK |  |
|  | Kabel EKG -1 szt. | TAK |  |
| Ciśnienie nieinwazyjne NIBP | TAK |  |
|  | Prezentacja wartości: skurczowej, rozkurczowej oraz średniej - alarmy ustawiane dla każdej wartości | TAK |  |
|  | Zakres pomiarowy co najmniej od 20 do 260 mmHg | TAK |  |
|  | Tryb pracy automatyczny, z programowanym minimalnym zakresem interwałów od 1 min. do 60 min. oraz tryb ręczny (na żądanie) | TAK |  |
|  | Funkcja synchronizacji pomiarów ciśnienia sygnałem EKG w celu eliminacji artefaktów | TAK |  |
|  | Funkcja ciągłych pomiarów ciśnienia w czasie 5 minut | TAK |  |
|  | Mankiety pomiarowe dla dorosłych – 2 sztuki standard, 1 szt. rozmiar duży na każdy kardiomonitor | TAK |  |
| Pulsoksymetria w technologii umożliwiającej pomiary przy niskiej perfuzji i odpornej na artefakty ruchowe | TAK |  |
|  | Zapis numeryczny saturacji i pulsu | TAK |  |
|  | Zakres pomiarowy saturacji min. 0–100 % | TAK |  |
|  | Zakres pomiarowy pulsu min 25 – 250/min. | TAK |  |
|  | Zapis krzywej pletyzmograficznej | TAK |  |
|  | Czujnik wielorazowy typu klips na palec dla dorosłych oraz czujniki jednorazowe na palec dla dorosłych min. 50 szt. na kardiomonitor | TAK |  |
| Temperatura | TAK |  |
|  | 2 kanały pomiarowe z pomiarem różnicy temperatur. Jednoczesne wyświetlanie wartości T1, T2, T2-T1 | TAK |  |
|  | Pomiar temperatury powierzchniowej lub głębokiej | TAK |  |
|  | Zakres mierzonych temperatur min. 0 – 50 °C i dokładność pomiaru min 0,1 °C | TAK |  |
|  | Czujnik temperatury odpowiednio – 1 szt. na każdy kanał pomiarowy | TAK |  |
| Statyw mobilny – dla każdego monitora | TAK |  |
|  | Mocowanie na statywie zapewniające łatwy i szybki montaż i demontaż monitora | TAK |  |
|  | Statyw mobilny – umożliwiający łatwy i szybki transport monitora pomiędzy salami chorych | TAK |  |
|  | Koszyk na akcesoria montowany pod monitorem | TAK |  |
| Pozostałe |  |  |
|  | instrukcja obsługi w języku polskim w formie papierowej i elektronicznej, skrócona wersja instrukcji obsługi oraz BHP w formie zalaminowanej (jeżeli Wykonawca posiada), | TAK z dostawą, 1 szt. na urządzenie |  |
|  | paszport techniczny urządzenia | TAK z dostawą, 1 szt. na urządzenie |  |

Oświadczamy, że oferowane urządzenie spełnia wymagania techniczne, zawarte w SIWZ, jest kompletne, fabrycznie nowe i będzie gotowe do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji ( poza materiałami eksploatacyjnymi ).

Do oferty prosimy dołączyć dokładny opis oferowanego przedmiotu zamówienia (wypełniony załącznik nr 2a do SIWZ) oraz potwierdzenie spełnienia parametrów wymaganych przez Zamawiającego w formie prospektów, katalogów, wyciągów z instrukcji obsługi w języku polskim ) – w przypadku braku powyższych dokumentów oferta zostanie odrzucona jako nie spełniająca wymogów Zamawiającego (z zastrzeżeniem art. 26 ust.3 PZP). Jednocześnie należy w Załączniku nr 2a podać numer strony materiałów informacyjnych, na której wymagane parametry są potwierdzone oraz zaznaczyć ( np. zakreślaczem ) w materiałach informacyjnych, gdzie znajduje się potwierdzenie wymaganego parametru.

……………….…dnia……………                                                                   ………...............................................................................

podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawny lub

posiadających pełnomocnictwo

Załącznik nr 3

Wzór umowy (proszę wypełnić miejsca wypunktowane z wyjątkiem numeru umowy i  daty jej zawarcia oraz wzorów pieczęci oraz  § 2 ust.1 i 2)

UMOWA nr ……../77/Med./2010

kupna - sprzedaży

Zawarta w dniu  ……………2010 r. we Wrocławiu pomiędzy:

4 Wojskowym Szpitalem Klinicznym z Polikliniką Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej we Wrocławiu,

z siedzibą 50-981 Wrocław, ul. Weigla 5,

Regon 930090240, NIP 899-22-28-956

zwanym w treści umowy ZAMAWIAJĄCYM, zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia – Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy, nr KRS: 0000016478

reprezentowanym przez:

Komendanta - płk lek. med. Grzegorza STOINSKIEGO

a

…………………………………………

…………………………………………

zwanym dalej WYKONAWCĄ,

reprezentowanym przez:

1………………………………….

2………………………………….

Niniejsza umowa jest następstwem przeprowadzonego postępowania w trybie przetargu nieograniczonego ( zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych t.j. Dz. U. z 2010r., Nr 133, poz.759) o wartości powyżej 125 000 EURO.

§ 1

Przedmiot  dostawy

Zamawiający zamawia a Wykonawca przyjmuje do realizacji sprzedaż, dostawę 
i montaż  w miejscu wskazanym przez Zamawiającego:

Pakiet 1:

- Aparat do leczenia zaburzeń oddychania podczas snu i do nieinwazyjnej wentylacji (NIV) z trybem spontaniczno-czasowym do leczenia niewydolności oddychania oraz oddychania Cheyne-Stokes’a z wyposażeniem, typ…………………, rok produkcji 2010, producent………………., kraj………………..

- Aparat do diagnostyki zaburzeń oddychania podczas snu z wyposażeniem, typ…………………, rok produkcji 2010, producent………………., kraj………………..

Pakiet 2:

- Stoły operacyjne ogólnochirurgiczne, typ…………………, rok produkcji 2010, producent………………., kraj………………..

- Stoły operacyjne urologiczne, typ…………………, rok produkcji 2010, producent………………., kraj………………..

Pakiet 3:

Komora laminarna do pracy z cytostatykami z wyposażeniem, typ…………………, rok produkcji 2010, producent………………., kraj………………..

Pakiet 4:

Aparat USG stacjonarny z trzema głowicami (SOR), typ…………………, rok produkcji 2010, producent………………., kraj………………..

Pakiet 5:

Aparat USG przenośny z dwiema głowicami (SOR), typ…………………, rok produkcji 2010, producent………………., kraj………………..

Pakiet 6:

Aparat USG przenośny z trzema głowicami (Pracownia Mammotomii), typ…………………, rok produkcji 2010, producent………………., kraj………………..

Pakiet 7:

Aparat USG stacjonarny z trzema głowicami ginekologiczny (Poradnia Ginekologiczna), typ…………………, rok produkcji 2010, producent………………., kraj………………..

Pakiet 8:

- Łóżka wielofunkcyjne sterowane elektrycznie, typ…………………, rok produkcji 2010, producent………………., kraj………………..

- Szafki przyłóżkowe z blatem bocznym, typ…………………, rok produkcji 2010, producent………………., kraj………………..

Pakiet 9:

- System monitorowania (7 szt. kardiomonitorów) wraz z centralą intensywnego nadzoru na 7 stanowisk (Oddział Neurochirurgii):

  - Kardiomonitor stacjonarno-przenośny, typ…………………, rok produkcji 2010, producent………………., kraj………………..

  - Stacja Centralnego Monitorowania pracująca w systemie bezprzewodowym na 7 stanowisk, typ…………………, rok produkcji 2010, producent………………., kraj………………..

- System monitorowania (4 szt. kardiomonitorów) wraz z centralą intensywnego nadzoru na 4 stanowiska (Oddział Wewnętrzny Ogólny):

  - Kardiomonitor stacjonarno-przenośny…………………, rok produkcji 2010, producent………………., kraj………………..

  - Stacja Centralnego Monitorowania pracująca w systemie bezprzewodowym na 4 stanowiska, typ…………………, rok produkcji 2010, producent………………., kraj………………..

- System monitorowania (5 szt. kardiomonitorów) wraz z centralą intensywnego nadzoru na 5 stanowisk (Oddział Neurologiczny):

  - Kardiomonitor stacjonarno-przenośny, typ…………………, rok produkcji 2010, producent………………., kraj………………..

  - Stacja Centralnego Monitorowania pracująca w systemie bezprzewodowym na 5 stanowisk, typ…………………, rok produkcji 2010, producent………………., kraj………………..

- System monitorowania (8 szt. kardiomonitorów) wraz z centralą intensywnego nadzoru na 8 stanowisk (Chirurgia Ogólna):

  - Kardiomonitor stacjonarno-przenośny, typ…………………, rok produkcji 2010, producent………………., kraj………………..

  - Stacja Centralnego Monitorowania pracująca w systemie bezprzewodowym na 8 stanowisk, typ…………………, rok produkcji 2010, producent………………., kraj………………..

- Kardiomonitor stacjonarno-przenośny, typ…………………, rok produkcji 2010, producent………………., kraj………………..

o parametrach wyszczególnionych w załączniku nr 1 i 1a do niniejszej umowy, stanowiącym jej integralną część, zwany dalej przedmiotem umowy, urządzeniem lub sprzętem.

§ 2

Wartość dostawy

- Wartość umowy netto: …….….. zł., (słownie złotych: ……………………….., ……./100),

- Cena brutto (wartość netto powiększona o podatek VAT naliczony zgodnie z  obowiązującymi przepisami) ……………….. zł (słownie złotych: ……………………………………………, ……./100).

### Wartość, o której mowa w ust. 1 , obejmuje koszt przedmiotu umowy oraz wszelkie koszty związane z wykonaniem zamówienia w tym w szczególności koszty przewozu 
i ubezpieczenia, montażu w siedzibie Zamawiającego oraz koszt gwarancji, w tym przeglądów okresowych w okresie gwarancji z częstotliwością zalecaną przez producenta jednak nie mniejszą jak przewidziana w § 5 ust. 3 umowy oraz przeszkolenia personelu medycznego (osób wskazanych przez Zamawiającego).

- Urzędowa zmiana stawek podatku VAT obowiązuje z mocy prawa.

§ 3

Warunki płatności

- Zapłata za przedmiot umowy nastąpi na podstawie wystawionej przez Wykonawcę faktury, przelewem na jego konto w banku ………………………………………………..

- Strony ustalają, że płatność za fakturę  nastąpi w terminie ………… (min.30 dni)  od dnia otrzymania faktury przez Zamawiającego, która zostanie wystawiona po podpisaniu protokołu zdawczo – odbiorczego, po uruchomieniu sprzętu i przeszkoleniu personelu Zamawiającego w zakresie obsługi i konserwacji sprzętu medycznego.

- Od należności nie uiszczonych w terminie ustalonym przez strony, Wykonawca ma prawo naliczania odsetek ustawowych.

- Za datę zapłaty strony uznają dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

§ 4

Termin i warunki dostarczenia przedmiotu umowy

- Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć, zainstalować i uruchomić przedmiot umowy 
w terminie do:

- 4 tygodni od daty zawarcia umowy- dotyczy pakietu nr 1

- 6 tygodni od daty zawarcia umowy (jednak nie później niż do 30 listopada 2010r) - dotyczy pakietu nr 2

- 4 tygodni od daty zawarcia umowy (jednak nie później niż do 30 listopada 2010r) - dotyczy pakietu nr 3, 4, 5, 6, 7, 8 i 9

termin dostawy należy ustalić z Panią Sylwią Komorek tel. (071) 7660-128.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy jeżeli Wykonawca wykonuje przedmiot umowy w sposób niezgodny z umową lub normami i warunkami prawem określonymi w szczególności w przypadku:

- opóźnienia w dostawie sprzętu o 21 dni  (dotyczy pakietu nr 1 i 3)

- gdy dostawa nie będzie zrealizowana do 30 listopada 2010r. (dotyczy pakietu nr 2,4,5,6,7,8 i 9).

- gdy Wykonawca nie dostarczy dokumentów dopuszczających przedmiot zamówienia do obrotu (Rozdz. IV pkt. 2 SIWZ: w postaci Deklaracji Zgodności wydanej przez producenta oraz Certyfikatu CE wydanego przez jednostkę notyfikacyjną (jeżeli dotyczy)), w terminie 7 dni od otrzymania pisemnego wezwania od Zamawiającego. Powyższe może spowodować zastosowanie sankcji zakreślonej w § 6 ust. 1 tiret 4.

- Niezwłocznie po zawarciu umowy (nie później niż do 7 dni od daty jej zawarcia) Wykonawca zobowiązuje się do przeprowadzenia wizji lokalnej w siedzibie Zamawiającego , ustalenia warunków technicznych montażu i rozruchu urządzeń oraz podłączenia systemu do sieci szpitalnej - dotyczy pakietu nr 3. Niezastosowanie się do powyższego może spowodować sankcję wynikającą z ust. 2.

- Wraz z przekazaniem sprzętu medycznego Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu wszystkie dokumenty związane z urządzeniem, w tym m. in. instrukcję obsługi i użytkowania w formie papierowej i elektronicznej, skróconą wersję instrukcji obsługi i BHP w formie zalaminowanej (jeżeli Wykonawca posiada), certyfikaty imienne dla osób przeszkolonych- należy dosłać do 14 dni od daty przeprowadzenia szkolenia, paszport techniczny, karty gwarancyjne, wykaz punktów serwisowych, kopie dokumentów: certyfikat CE ( jeżeli dotyczy ) oraz Deklaracja Zgodności – wystawionej przez producenta.

- Wykonawca na swój koszt ubezpiecza całą dostawę do momentu dokonania odbioru przez  Zamawiającego.

- Na żądanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia dokumentów (o których mowa w Rozdziale IV pkt. 2 lit. b SIWZ) w postaci Deklaracji Zgodności wydanej przez producenta oraz Certyfikatu CE wydanego przez jednostkę notyfikacyjną (jeżeli dotyczy), dopuszczających przedmiot zamówienia do obrotu. Dokumenty, o których mowa wyżej Wykonawca dostarczy w terminie 7 dni od otrzymania pisemnego wezwania od Zamawiającego.

- Wykonawca realizuje przedmiot umowy własnymi siłami. Potwierdzenie wykonania części przedmiotu umowy innym dostawcom wymaga uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego, jeżeli jednak Wykonawca zleci wykonanie niektórych czynności innym podmiotom (chociażby za zgodą Zamawiającego), to ponosi on pełną odpowiedzialność za działania innych wykonawców, którym powierzył wykonanie przedmiotu umowy.

- Wykonawca zobowiązuje się przeprowadzić w siedzibie Zamawiającego szkolenie personelu medycznego (osób wskazanych przez Zamawiającego) w wymiarze:

- min.4 godzin  na każdy pakiet niezwłocznie po zainstalowaniu sprzętu- dotyczy pakietu nr: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 i 8

- min. 4 godzin na systemy monitorowania i min. 1 godziny na kardiomonitory  niezwłocznie po zainstalowaniu sprzętu- dotyczy pakietu nr 9.

po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym. Osoba upoważnioną do kontaktu z Wykonawcą, w zakresie dotyczącym szkolenia pracowników Zamawiającego jest mgr inż. Sylwia Komorek, tel. (071) 766 01 28. Zamawiający zastrzega sobie prawo wezwania Wykonawcy do przeprowadzenia dodatkowego szkolenia pracowników w wymiarze max.5 godzin na urządzenie w późniejszym terminie jeżeli wystąpi taka konieczność.

§ 5

Odpowiedzialność za wady towaru

- Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości i trwałości dostarczonego sprzętu 
i zapewnia, że dostarczone urządzenie będzie wolne od wad, spełniać będzie wszelkie wymagania określone przez Zamawiającego, przez właściwe przepisy 
i instytucje oraz będzie najwyższej jakości.

- Wykonawca udziela gwarancji na okres ……….(min. 24 miesięcy) prawidłowego działania sprzętu, obejmującą części zamienne i serwis, liczony od daty podpisania protokołu zdawczo – odbiorczego sporządzonego po zainstalowaniu i przekazaniu do użytkowania sprzętu oraz przeszkoleniu  pracowników Zamawiającego.

- W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązany jest przeprowadzać przeglądy okresowe 
min. 1 raz w roku. Przed zakończeniem okresu gwarancji Wykonawca zobowiązany jest przeprowadzić przegląd kończący okres gwarancji oraz wydać pisemne orzeczenie o stanie technicznym urządzenia.

- Jeżeli w przypadku ujawnienia się wady w okresie gwarancji Wykonawca dostarczy Zamawiającemu zamiast rzeczy wadliwej rzecz wolną od wad albo dokona istotnych (wartość naprawy przekracza 40% wartości rzeczy) napraw rzeczy objętej gwarancją, termin gwarancji biegnie na nowo od chwili dostarczenia rzeczy wolnej od wad lub zwrócenia rzeczy naprawionej. W innych wypadkach termin gwarancji ulega przedłużeniu o czas, w ciągu którego wskutek wady rzeczy objętej gwarancją Zamawiający nie mógł z niej korzystać.

- W przypadku awarii przedłużającej się ponad 7 dni lub wymagającej naprawy w siedzibie serwisu, Wykonawca zobowiązany jest zapewnić urządzenie zastępcze 
na czas naprawy (o parametrach określonych  niniejszą umową lub wyższych).

- Wybór sposobu usunięcia wady należy do Wykonawcy, który może naprawić rzecz poprzez naprawę lub wymianę uszkodzonej części rzeczy lub wymienić całą rzecz. Termin usunięcia wady strony ustalają na 7 dni licząc od daty powiadomienia Wykonawcy przez Zamawiającego o wadzie, zgodnie z zapisami ust. 8. Naprawa lub wymiana uszkodzonej części urządzenia w okresie gwarancji następuje w całości na koszt Wykonawcy. Wykonawca zobowiązany jest również w ramach gwarancji do odbioru urządzenia z siedziby Zamawiającego, jeżeli wada powinna być usunięta w innym miejscu, niż siedziba Zamawiającego.

- W wypadku 3 nieskutecznych napraw tego samego podzespołu sprzętu Wykonawca zobowiązany jest wymienić podzespoły na nowe.

- Awarie będą zgłaszane telefonicznie pod nr tel. …………….., w godzinach ……………… i potwierdzony fax. na nr …………………….

- Adresy punktów serwisowych:

- …………………………………………….. tel. …………………….

- …………………………………………….. tel. …………………….

- Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy, jeśli Wykonawca nie dostarczy urządzenia zastępczego lub nowego, o którym mowa w ust. 5 i 7.

- Niniejsza umowa stanowi dokument gwarancyjny w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.

- W sprawach nieuregulowanych umową, do gwarancji stosuje się przepisy art. 577 
i następnych Kodeksu Cywilnego.

- Do odpowiedzialności wykonawcy z tytułu rękojmi stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.

- Wykonawca gwarantuje Zamawiającemu pełny zakres obsługi gwarancyjnej.

- Wykonawca gwarantuje Zamawiającemu pełen zakres odpłatnej obsługi pogwarancyjnej w Polsce przez serwis firmy producenta w okresie co najmniej 10 lat od daty dostawy.

§ 6

### Kary umowne

1.   W  razie  nie  wykonania lub nienależytego wykonania umowy Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu karę:

- w wysokości 0,15 % ceny brutto umowy w przypadku opóźnienia w wykonaniu dostawy, za każdy dzień opóźnienia licząc od daty upływu terminu realizacji umowy do dnia ostatecznego przyjęcia bez zastrzeżeń przez Zamawiającego  zamawianego sprzętu medycznego,

- w wysokości 0,15 % ceny brutto umowy w przypadku opóźnienia w usunięciu wady ujawnionej w okresie gwarancji, za każdy dzień opóźnienia,

- w wysokości 0,15 % ceny brutto umowy w przypadku nie wykonania planowanego przeglądu  okresowego za każdy dzień opóźnienia, licząc od daty planowanego terminu przeglądu do dnia jego wykonania  (pierwszy przegląd: max.12 miesięcy od daty instalacji),

- w wysokości 5% ceny brutto umowy, od której realizacji odstąpiono z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

- Zamawiający może dochodzić odszkodowania przewyższającego kary umowne.

§ 7

Strony zgodnie postanawiają, że Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego dokonywać cesji wierzytelności oraz przenosić na rzecz innych osób wierzytelności wynikających z niniejszej umowy pod jakimkolwiek innym tytułem, w tym również przez przejmowanie poręki celem umożliwienia przejęcia wierzytelności przez osobę trzecią.

§ 8

Zmiana umowy.

- Zmiana umowy może nastąpić za zgodą obu stron.

- Wszelkie zmiany umowy wymagają dla swojej ważności formy pisemnej.

§ 9

Postępowanie polubowne.

- Wszelkie spory strony zobowiązują się załatwić w pierwszej kolejności polubownie.

- Do rozstrzygania sporów Sądowych strony ustalają właściwość Sądu siedziby Zamawiającego.

§ 10

Pozostałe postanowienia.

Niniejsza umowa podlega wyłącznie prawu polskiemu. Strony zgodnie wyłączają stosowanie Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów. W sprawach nie unormowanych umową oraz do wykładni jej postanowień zastosowanie mają przepisy ustawy z ustawy z dnia 29 stycznia 2004r Prawo zamówień publicznych, ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r Kodeks Cywilny oraz innych obowiązujących aktów prawnych

§ 11

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

Wykonawca:							Zamawiający:

W przypadku wyboru mojej oferty w trybie przetargu nieograniczonego nr postępowania 77/Med./2010, zobowiązuję się podpisać z Zamawiającym umowę wg powyższego wzoru.

………………dnia……………                          ………...............................................................................

(podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym

lub posiadających pełnomocnictwo)

Załącznik nr 4

..............................................                                                                  ........ dn. ....................

(pieczęć adresowa firmy Wykonawcy)

OŚWIADCZENIE

Na podstawie art. 44 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

(t.j. Dz.U. z 2007r., Nr 223, poz.1655 z późn. zm.) oświadczamy, że spełniamy warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, o których mowa w  art. 22 ust. 1 ustawy PZP.

Ponadto oświadczamy, że nie ma podstaw do wykluczenia z postępowania.

……………….…dnia……………                                              ………...............................................................................

(podpis i  pieczęć osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawny lub

posiadających pełnomocnictwo)

Załącznik nr 5

..............................................                                                          ................ dn. ....................

(pieczęć adresowa firmy Wykonawcy)

OŚWIADCZENIE

Oświadczamy, że zaoferowane w ofercie wyroby medyczne będą posiadały aktualne i ważne przez cały okres trwania umowy dopuszczenia do obrotu zgodnie z ustawą z dnia 20.04.2004r. o wyrobach medycznych (Dz. U. Nr 93, poz. 896) na każdy oferowany produkt (w postaci Deklaracji Zgodności wydanej przez producenta oraz Certyfikatu CE (jeżeli dotyczy) wydanego przez jednostkę notyfikacyjną).

Na żądanie Zamawiającego, przez cały okres umowy, udostępnimy Deklarację Zgodności wydaną przez producenta oraz Certyfikat CE (jeżeli dotyczy) wydany przez jednostkę notyfikacyjną w terminie 7 dni od dnia otrzymania pisemnego wezwania.

……………….…dnia……………                                              ………...............................................................................

(podpis i  pieczęć osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawny lub

posiadających pełnomocnictwo)

Załącznik nr 6

PROTOKÓŁ ZDAWCZO – ODBIORCZY (wzór)

do umowy nr …………… z dnia ………………

Miejscowość: Wrocław				data odbioru	........................... 2010r.

- Zamawiający:

4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

ul. Weigla 5

50-981 Wrocław

w imieniu którego odbioru dokonują:

……………………………………………

imię i nazwisko

……………………………………………

imię i nazwisko

Wykonawca:

………………………………………………………………

………………………………………………………………

………………………………………………………………

w imieniu którego sprzęt przekazuje:

……………………………………………                      …………………………………...

imię i nazwisko						stanowisko

- Przedmiot protokołu ……………………………… typ …………………, rok produkcji ………………… , wg poniższej konfiguracji:

| NAZWA | Numer katalogowy | ILOŚĆ SZTUK | Numer seryjny |
| --- | --- | --- | --- |

- Odbiorca potwierdza otrzymanie wraz z dostarczonym sprzętem medycznym :

- instrukcji obslugi w jezyku polskim w formie papierowej i elektronicznej oraz skróconej wersji instrukcji obsługi i BHP

- wykazu autoryzowanych punktów serwisowych

- Kopii Certyfikatu CE wraz z tłumaczeniem

- Kopii Deklaracji Zgodności wraz z tłumaczeniem

- karty gwarancyjnej

- paszportu technicznego

- Szkolenie personelu medycznego w zakresie obsługi, konserwacji, mycia i dezynfekcji przedmiotu przekazania przeprowadzono w dniach:
…………………… w godz. ……………
…………………… w godz. ……………

- W szkoleniu tym wzięły udział następujące osoby:

- …………………………………………………………………

- …………………………………………………………………

- …………………………………………………………………

- …………………………………………………………………

- …………………………………………………………………

- …………………………………………………………………

- …………………………………………………………………

- …………………………………………………………………

- …………………………………………………………………

- …………………………………………………………………

Certyfikaty szkolenia zostaną dosłane do 14 dni od daty podpisania protokołu.

- Niniejszym zgodnie stwierdzamy, ze sprzęt wymieniony w pkt. 2 niniejszego protokołu zostaje przyjęty do eksploatacji bez zastrzeżeń.

Wykonawca:		Zamawiający:

……………….…dnia……………                                              ………...............................................................................

(podpis i  pieczęć osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawny lub

posiadających pełnomocnictwo)

# Footnotes

Niepotrzebne skreślić

Niepotrzebne skreślić

Niepotrzebne skreślić