# 4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

50-981 Wrocław

ul. Weigla 5

Znak sprawy: 19/Med./2011

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

NA DOSTAWĘ STENTGRAFTÓW I SPRZĘTU MEDYCZNEGO DLA KLINIKI CHIRURGII NACZYNIOWEJ.

W postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzonym na podstawie przepisów

ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010r., Nr 113, poz.759 ), zwanej dalej również PZP oraz przepisów wykonawczych do PZP

W  TRYBIE  PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO POWYŻEJ 125 000 EURO

(art. 10 ust. 1 oraz art. 39-46 PZP)

Wykonawcą może być osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna,

nieposiadająca osobowości prawnej oraz podmioty te występujące wspólnie.

Podmioty występujące wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia.

Zatwierdził:

dnia ……………..2011 r.                                          ……................................................

podpis i pieczęć Kierownika Zamawiającego

lub osoby upoważnionej

ZAMAWIAJĄCY:   	4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką 
                                                Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

50-981 Wrocław, ul. Weigla 5 ( 4WSKzP SP ZOZ )

http://www.4wsk.pl

INFORMACJE OGÓLNE

- Koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca.

- Na podstawie art. 27 ust.1 PZP Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się oprócz formy pisemnej również w formie faksu, o ile SIWZ nie stanowi inaczej, z tym jednak zastrzeżeniem, że wnioski, oświadczenia, zawiadomienia oraz informacje przesłane tą drogą należy jednocześnie potwierdzić pisemnie.

- W sprawach nieuregulowanych w SIWZ pierwszeństwo mają przepisy PZP i aktów wykonawczych do PZP.

Rozdział I.                   PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

- Zamówienie obejmuje dostawę stentgraftów i sprzętu medycznego dla Kliniki Chirurgii Naczyniowej.

- Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia ofert równoważnych (oferowany przedmiot zamówienia musi spełniać wszelkie wymagania Zamawiającego o wszystkich parametrach nie gorszych niż te określone w SIWZ), jeżeli z opisu przedmiotu zamówienia wynika, że przedmiot zamówienia określony został poprzez wskazanie znaku towarowego, pochodzenia lub patentu oraz w zakresie wskazanym w art. 30 ust. 1-3 PZP.

Jeżeli Wykonawca powoła się na rozwiązania równoważne to zgodnie z art. 30 ust. 5 PZP, jest zobowiązany wykazać, że oferowany przedmiot zamówienia spełnia wymogi Zamawiającego poprzez załączenie do oferty dokumentów potwierdzających ten stan rzeczy wydanych przez podmioty niezależne np. Ekspertyz Rzeczoznawczych.

- Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia ofert wariantowych.

- Zamawiający dopuszcza możliwości składania ofert częściowych na całe poszczególne pakiety 1-16.

- Zamawiający nie przewiduje zamówienia uzupełniającego, o którym mowa w art. 67 ust.1 pkt. 7 PZP.

- Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej.

- Przedmiot zamówienia został opisany w rozdziale V SIWZ oraz w załączniku nr 2 do niniejszej SIWZ.

- Szczegółowe zasady podpisania, realizacji umowy oraz jej zakończenia zawarte są we wzorze umowy - załącznik nr 3 do SIWZ.

Rozdział II.          OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

Wykonawca obowiązany jest przygotować ofertę zgodnie z wymaganiami SIWZ.

1.  Każdy Wykonawca (lub podmioty występujące wspólnie) może złożyć tylko jedną ofertę, zgodnie z wymaganiami określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Złożenie przez jednego Wykonawcę lub podmioty występujące wspólnie, więcej niż jednej oferty lub oferty zawierającą rozwiązania alternatywne spowoduje jej odrzucenie

2.  Zamawiający dopuszcza możliwość powierzenia przez Wykonawcę wykonania części lub całości zamówienia podwykonawcom. W takim przypadku Wykonawca zobowiązany jest do wskazania w swojej ofercie części zamówienia (zakresu), których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom ( załącznik nr 1).

3.  Osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy lub pełnomocnik muszą złożyć podpisy:

- na wszystkich stronach (zapisanych) oferty,

- na załącznikach,

- w miejscach, w których Wykonawca naniósł zmiany.

4.  Upoważnienie do podpisania oferty powinno być dołączone do oferty, o ile upoważnienie nie wynika z innych dokumentów dołączonych do oferty (zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub odpisu z  właściwego rejestru).

5.  W przypadku gdy wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, do oferty musi być załączone pełnomocnictwo określające jego zakres i podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy w oryginale.

6.  Wymagane dokumenty należy przedstawić w formie oryginałów albo kserokopii.

7.  Dla uznania ważności, oferta musi zawierać: wszystkie wymagane w SIWZ dokumenty lub poświadczone za zgodność z oryginałem ich kopie oraz oświadczenia wynikające z jej treści (Rozdz. IV). Poświadczenie musi być opatrzone imienną pieczątką i podpisem osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy, datą i opatrzone klauzulą „za zgodność z oryginałem”.

8. Zamawiający zażąda przedstawienia oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy przedstawiona przez wykonawcę kserokopia dokumentów jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości, a Zamawiający nie może sprawdzić jej prawdziwości w inny sposób.

9. Ofertę należy sporządzić w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności (zgodnie z art. 9 ust. 1 i 2  PZP).

10. Wszystkie dokumenty i oświadczenia oraz inne materiały informacyjne w językach obcych należy dostarczyć przetłumaczone i poświadczone za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.

11. Oferta powinna być sporządzona w formie pisemnej przy użyciu nośników pisma nie ulegającego usunięciu bez pozostawienia śladów.

12. Załączniki do SIWZ stanowiące integralna część SIWZ, Wykonawca zobowiązany jest  złożyć w ofercie, pod rygorem odrzucenia oferty.

13.Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane i datowane własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę. Poprawki cyfr i liczb należy pisać wyrazami.

14. Do oferty należy załączyć spis treści.

15.Wszystkie  strony oferty należy ponumerować, trwale spiąć i ostemplować pieczątką firmową lub imienną  (dotyczy stron zapisanych oraz wszelkich załączników ).

16.Dokumenty i informacje składane w trakcie postępowania stanowiące tajemnicę  przedsiębiorstwa  w myśl art. 11 ust. 4 Ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji Dz.U. z 1993r. Nr 47, poz. 211 z późn. zm), które nie mogą  być udostępniane  - powinny być oznaczone klauzulą: „nie udostępniać innym uczestnikom postępowania informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji” i załączone jako odrębna część nie złączona z ofertą w sposób trwały. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4. PZP

17. Kopertę należy zaadresować:

4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką  SP ZOZ

50 – 981 WROCŁAW ul. Weigla 5

„Przetarg nieograniczony”

NIE OTWIERAĆ W KANCELARII ”

## Znak sprawy 19/Med./2011

„Oferta na dostawę stentgraftów i sprzętu medycznego dla Kliniki Chirurgii Naczyniowej.”

nie otwierać przed dniem 29.03.2011 godz. 1100

Ilość stron ..... (określić, ile stron znajduje się w kopercie)

ROZDZIAŁ III.    WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIENIA TYCH WARUNKÓW

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

1.Wykażą brak podstaw do wykluczenia, na podstawie art. 24 ust.1 PZP.

2. Spełniają warunki udziału w postępowaniu określone w art. 22 ust 1 PZP:

Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

Za spełnienie tego wymogu Zamawiający uzna posiadanie przez wykonawcę środków finansowych lub zdolności kredytowej w wysokości min.  2 947 000,00 zł (słownie: dwa miliony dziewięćset czterdzieści siedem tysięcy złotych, 00/100 ) - z zastrzeżeniem art. 26 ust 2b PZP- dotyczy całości przedmiotu zamówienia; na poszczególne części

dla pakietu nr 1 – 460 000,00 zł

dla pakietu nr 2 – 260 000,00 zł

dla pakietu nr 3 – 32 000,00 zł

dla pakietu nr 4- 40 000,00 zł

dla pakietu nr 5- 10 000,00 zł

dla pakietu nr 6 – 242 000,00 zł

dla pakietu nr 7 – 2 000,00 zł

dla pakietu nr 8- 347 000,00 zł

dla pakietu nr 9- 61 000,00 zł

dla pakietu nr 10 – 374 000,00 zł

dla pakietu nr 11 – 17 000,00 zł

dla pakietu nr 12 – 427 000,00 zł

dla pakietu nr 13 – 369 000,00 zł

dla pakietu nr 14- 272 000,00 zł

dla pakietu nr 15- 31 000,00 zł

dla pakietu nr 16 – 3 000,00 zł

Wykonawcy składający ofertą na więcej niż jeden pakiet muszą zsumować wartości z pakietów w których chcą uczestniczyć, np. Wykonawca składający ofertę na Pakiet 1 i 2 powinien wykazać się posiadaniem środków finansowych lub zdolności kredytowej w wysokości min. 720 000,00 zł  (460 000,00 zł + 260 000,00 zł).

3 Sposób dokonywania oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu:

Ocena spełniania w/w warunków dokonana zostanie w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach wyszczególnionych w ROZDZIALE IV PKT 1 SIWZ według formuły "spełnia - nie spełnia”.

ROZDZIAŁ IV. WYKAZ :

      - DOKUMENTÓW I OŚWIADCZEŃ POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIENIE PODMIOTOWYCH WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

W sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają odpowiednio przepisy Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dn. 31.12.2009 w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2009r., Nr 226, poz. 1817) zwane dalej Rozporządzeniem.

1). Do oferty należy załączyć w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia:

a) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia, sporządzone wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 4 do SIWZ;

b) aktualny odpis z właściwego rejestru , jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru w celu wskazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust 1 pkt. 2 PZP, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust. 1 pkt. 2 PZP

c) aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków i opłat lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert

d) aktualne zaświadczenie z właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu– wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;

e) aktualne informacje z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4 -9 PZP wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

2) Do oferty należy załączyć w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:

a) oświadczenie o spełnianiu przez Wykonawcę warunków określonych w art. 22 ust. 1 PZP, sporządzone wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 4 do SIWZ,

b) Informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w którym Wykonawca posiada rachunek, potwierdzająca wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy (spełnienie warunku określonego Rozdział III pkt 2) SIWZ) wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

3) Wykonawca, w zakresie wskazanym przez Zamawiającego, zobowiązany jest wykazać nie później niż na dzień składania ofert, spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 PZP, oraz brak podstaw do wykluczenia z powodu niespełniania warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 PZP (art. 26 ust. 2a PZP).

4) Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia (art. 26 ust. 2b PZP).

5) Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może przedstawić dokumentów, dotyczących sytuacji finansowej i ekonomicznej wymaganych przez Zamawiającego, może przedstawić inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez Zamawiającego warunku (art. 26 ust. 2c PZP).

6) Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia (art. 23 ust. 1 PZP). Za podmioty występujące wspólnie uważa się spółki cywilne oraz konsorcja. W tym przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika (art. 23 ust. 2 PZP). Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie niniejszego zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność względem Zamawiającego za należyte wykonanie umowy oraz żaden z Wykonawców nie może podlegać wykluczeniu. Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówieni składają jedną ofertę, przy czym:

a) wymagane oświadczenia i dokumenty wskazane w Rozdz. IV pkt 1 ppkt1) SIWZ składa osobno każdy z Wykonawców,

b) oświadczenia i dokumenty wskazane w Rozdz. IV pkt 1 ppkt2), Rozdz. IV pkt 2, Rozdz. IV pkt 3 SIWZ składają Wykonawcy wspólnie,

7) Wykonawca zagraniczny (mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium

Rzeczypospolitej Polskiej) zamiast dokumentów wskazanych w Rozdz. IV pkt 1 ppkt1 lit.b)-e))   SIWZ – składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie – wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

d) zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego kraju pochodzenia albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4 – 8 PZP - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów wskazanych Wykonawca składa dokument zawierający oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania – wystawione z odpowiednią datą wymaganą dla tych dokumentów

2. DOKUMENTÓW  PRZEDMIOTOWYCH:

### Wykonawca zobowiązany jest załączyć do oferty następujące dokumenty i oświadczenia:

- dokładny opis oferowanego przedmiotu zamówienia, potwierdzający spełnienie parametrów wymaganych przez Zamawiającego w formie prospektów, katalogów w języku polskim) – w przypadku braku powyższych dokumentów oferta zostanie odrzucona jako nie spełniająca wymogów Zamawiającego (z zastrzeżeniem art. 26 ust.3 PZP). Jednocześnie należy w Załączniku nr 2 do SIWZ podać numer strony materiałów informacyjnych, na której wymagane parametry są potwierdzone oraz zaznaczyć (np. zakreślaczem) w materiałach informacyjnych, gdzie znajduje się potwierdzenie wymaganego parametru.

- w przypadku wyrobów medycznych, zgodnie z ustawą z dnia 20.05.2010r. o wyrobach medycznych (Dz. U. Nr 107, poz. 679), Zamawiający żąda oświadczenia Wykonawcy (załącznik nr 5 do SIWZ ), że będzie posiadał aktualne i ważne przez cały okres trwania umowy dopuszczenia do obrotu na każdy oferowany produkt (w postaci Deklaracji Zgodności wydanej przez producenta oraz Certyfikatu CE wydanego przez jednostkę notyfikacyjną (jeżeli dotyczy)).

Na żądanie Zamawiającego, Wykonawca w trakcie realizacji umowy ma obowiązek udostępnić: Deklarację Zgodności wydaną przez producenta oraz Certyfikat CE (jeżeli dotyczy) wydany przez jednostkę notyfikacyjną w terminie 3 dni od dnia otrzymania pisemnego wezwania, pod rygorem odstąpienia od umowy.

Dokumenty wymienione w niniejszym Rozdziale należy ułożyć chronologicznie, poszczególnymi zadaniami, narastająco produktami oraz opisać dodatkowo, której pozycji dotyczą.

UWAGA ! Zamawiający prosi o dostarczenie wraz z ofertą Załącznika nr 2 również w formacie *.doc lub *.xls  na płycie CD.

3.POZOSTAŁYCH DOKUMENTÓW:

- W przypadku osób fizycznych zaleca się złożenie aktualnego wpisu do ewidencji gospodarczej w celu potwierdzenia umocowania do złożenia oświadczenia woli w imieniu Wykonawcy. W przypadku, gdy wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zaleca się złożenie aktualnego dokumentu pozwalającego stwierdzić umocowanie do składania oświadczeń woli. Zamawiający zastrzega, że w przypadku wyboru oferty będzie żądał dostarczenia wyżej wymienionych dokumentów przed podpisaniem umowy.

- Pełnomocnictwo w przypadku, gdy umocowanie do złożenia oświadczenia woli w imieniu Wykonawcy nie wynika z dokumentów wymienionych Rozdz. IV pkt 1 ppkt1 lit.b i Rozdz. IV pkt 3 ppkt 1.

- Wzór umowy.

Rozdział V.        OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Dostawa stentgraftów i sprzętu medycznego dla Kliniki Chirurgii Naczyniowej, które zostały szczegółowo opisane w załączniku nr 2 do niniejszej SIWZ.

Kody CPV :

33414000-0

Rozdział VI.       WYMAGANY  TERMIN WYKONANIA UMOWY

Realizacja przedmiotu zamówienia: 18 miesięcy od daty zawarcia umowy.

Dostawy sukcesywnie na bieżące potrzeby Zamawiającego.

Miejsce dostawy

Apteka Szpitalna

4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP ZOZ

ul. Weigla 5

50-981 Wrocław

Rozdział VII.  WARUNKI WPŁATY  I ZWROTU WADIUM.

1.	Obowiązek wpłaty wadium

Oferta musi być zabezpieczona wadium. Zamawiający zatrzyma wadium, jeżeli wystąpią przesłanki wymienione w art.46 ust. 4a i 5 PZP.

Wadium musi obejmować cały okres związania ofertą.

Wykonawca, który nie zabezpieczy oferty akceptowalną formą wadium, zostanie przez Zamawiającego wykluczony z postępowania.

Przystępując do przetargu na całość przedmiotu zamówienia wykonawca  jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości: 109 000,00 zł (słownie: sto dziewięć tysięcy złotych, 00/100) - dotyczy całości przedmiotu zamówienia; na poszczególne części w wysokości co najmniej

| Pakiet 1 | 17 000,00 |
| --- | --- |
| Pakiet 2 | 9 500,00 |
| Pakiet 3 | 1 200,00 |
| Pakiet 4 | 1 500,00 |
| Pakiet 5 | 400,00 |
| Pakiet 6 | 9 000,00 |
| Pakiet 7 | 100,00 |
| Pakiet 8 | 12 800,00 |
| Pakiet 9 | 2 200,00 |
| Pakiet 10 | 13 900,00 |
| Pakiet 11 | 600,00 |
| Pakiet 12 | 15 800,00 |
| Pakiet 13 | 13 600,00 |
| Pakiet 14 | 10 100,00 |
| Pakiet 15 | 1 200,00 |
| Pakiet 16 | 100,00 |

Wykonawcy składający ofertą na więcej niż jeden pakiet muszą zsumować wartości z pakietów w których chcą uczestniczyć, np. Pakiet 1 i 2 powinien wnieść wadium w wysokości: 26 500,00 zł  (17 000,00 zł +  9 500,00 zł).

Termin wniesienia wadium upływa w dniu składania ofert tj. dnia 29.03.2011r. godz. 1000

2.	Forma wpłaty wadium.

2.1	Wadium może być wnoszone w następujących formach:

- poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym (w przypadku złożenia oferty na więcej niż jeden pakiet, Wykonawca zobowiązany jest złożyć poręczenie na każdy pakiet oddzielnie)

- gwarancjach bankowych (w przypadku złożenia oferty na więcej niż jeden pakiet, Wykonawca zobowiązany jest złożyć gwarancję na każdy pakiet oddzielnie),

- gwarancjach ubezpieczeniowych (w przypadku złożenia oferty na więcej niż jeden pakiet, Wykonawca zobowiązany jest złożyć gwarancję na każdy pakiet oddzielnie)

- lub poręczeniach określonych w art. 45 ust. 6 ustawy PZP, (w przypadku złożenia oferty na więcej niż jeden pakiet, Wykonawca zobowiązany jest złożyć poręczenie na każdy pakiet oddzielnie)

- przelewem na rachunek Zamawiającego - środki finansowe powinny wpłynąć na konto Zamawiającego do 29.03.2011r. do godz. 1000 pod rygorem wykluczenia z postępowania.

Bank Gospodarstwa Krajowego O/Wrocław

07 1130 1033 0018 7991 8520 0007

z zaznaczeniem:

,,Wadium w przetargu na dostawę stentgraftów i sprzętu medycznego dla Kliniki Chirurgii Naczyniowej,

znak sprawy 19/Med./2011”

2.2  Do oferty należy dołączyć oryginał dowodu wpłaty wadium (przelew) lub wygenerowane  elektroniczne potwierdzenie wykonania przelewu (dokument sporządzony na podstawie art.7 Ustawy Prawo Bankowe (Dz. U. nr 72 z 2002 roku, poz. 665 z późn. zm.) – nie wymagający podpisu ani stempla).

2.3 W przypadku wnoszenia wadium przez Wykonawcę w innych formach, oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium należy złożyć do depozytu u Głównego Księgowego Szpitala (KASA SZPITALNA – Budynek Administracji Ogólnej) a kserokopię potwierdzoną za zgodność z oryginałem dołączyć do oferty.

UWAGA!

W przypadku złożenia oferty na więcej niż jeden pakiet w formie gwarancji ubezpieczeniowej lub bankowej, Wykonawca zobowiązany jest złożyć gwarancję na każdy pakiet oddzielnie)

Złożenie dokumentu wadialnego w innym miejscu i błędnej formie może spowodować zastosowanie sankcji wynikającej z art. 24 ust. 2 pkt. 2 ustawy PZP.

  - Zwrot wadium lub ewentualne ponowne jego wniesienie regulują przepisy art. 46 i art. 184 PZP.

Rozdział VIII.      OPIS KRYTERIÓW OCENY OFRT I SPOSÓB DOKONYWANIA

ICH OCENY

1.   Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie:

Przy wyborze oferty Zamawiający kierował się będzie jednym kryterium – cena (cena brutto pakietu).

Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta z najniższą ceną.

Cena oferty zostanie przeliczona na wartości punktowe, uwzględniając wagę kryterium cena = 100% i stosując wzór:

· 100 pkt.

W	- waga kryterium

Cmin	- cena minimalna w zbiorze ofert

Cn       - cena danej oferty

- Zasady wyboru oferty i udzielenia zamówienia

Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta:

- odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w PZP,

- jest zgodna z treścią  SIWZ,

- została uznana za najkorzystniejszą w oparciu o podane kryteria wyboru.

Rozdział IX.              ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

Przedmiotowo istotne elementy umowy (essentialia negotii) związane ze sposobem realizacji zamówienia, warunkami umowy zawiera Załącznik 3, w którym należy wypełnić wszystkie miejsca wykropkowane z wyjątkiem numeru umowy, daty jej zawarcia i złożyć wraz z ofertą (pod rygorem odrzucenia oferty).

Oprócz przesłanek wymienionych w  art. 144 ust. 1 PZP Zamawiający przewiduje następujący zakres zmian w umowie, które będą mogły być wprowadzone w formie aneksu:

- Wszystkie wartości netto określone przez Wykonawcę są ustalone na okres ważności umowy i nie wzrosną. Zamawiający dopuszcza zmianę umowy w formie aneksu w przypadku, gdy wartości netto przedmiotu umowy obniżą się, przy czym konsekwencje rachunkowe stosuje się odpowiednio.

- Urzędowa zmiana stawek podatku VAT obowiązuje z mocy prawa. Zamawiający dopuszcza zmianę zapisów umowy w formie aneksu w przypadku zmiany stawki podatku VAT.

- Zamawiający dopuszcza w formie aneksu wydłużenie terminu obowiązywania umowy nie więcej jednak niż o 6 miesięcy od daty jej zakończenia. Przesłanką niezbędną do takiego działania jest zmniejszona ilość zamówień  z oddziałów w stosunku do pierwotnie zakładanej ilości podyktowana mniejszą ilością przyjętych pacjentów niż zakładana i w takim przypadku wartość nabytych dóbr nie może przekroczyć  40% wartości brutto umowy.

- Zamawiający dopuszcza w formie aneksu zmianę umowy w przypadku zaniechania produkcji określonego gatunku przedmiotu umowy. Dostarczony zamiennik/równoważnik musi spełniać co najmniej wszystkie wymagania SIWZ lub je przewyższać. Przesłanka niezbędna do takiego działania Zamawiającego jest również brak wzrostu wartości netto danego przedmiotu zamówienia w porównaniu z wartością przedstawioną w umowie. Ilości zamawianego w ten sposób towaru muszą być tożsame z ilościami wynikającymi z umowy.

- Zamawiający dopuszcza zmianę zapisów umowy w przypadku zmiany numerów katalogowych przez producenta przy jednoczesnym zastrzeżeniu braku zmian cen na wyższe oraz jednoczesnym podtrzymaniu co najmniej parametrów przedmiotu zamawianego.

Rozdział X.        OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY OFERTY

1 Cena oferty musi być podana w złotych polskich brutto – cyfrowo i słownie 
z uwzględnieniem podatku VAT naliczonym zgodnie z obowiązującymi w terminie składania oferty przepisami. Obowiązkiem składającego ofertę jest wypełnić formularz  asortymentowo - cenowy dokonując obliczeń wg zasad uznanych w rachunkowości, przy użyciu powszechnych metod liczenia takich jak: kalkulator, arkusz kalkulacyjny Microsoft Excel z funkcją zaokrąglania do 2 miejsc po przecinku.

- W celu wyłonienia najkorzystniejszej oferty w świetle kryterium ceny, Zamawiający do porównania ofert będzie brał pod uwagę cenę brutto oferty.

- Wymagane jest by cena podana w ofercie obejmowała koszty dostawy do Zamawiającego  
 i wszelkie inne  koszty związane z przedmiotem zamówienia, w tym:

- koszty transportu krajowego i zagranicznego,

- koszty ubezpieczenia towaru w kraju i za granicą,

- opłat celnych i granicznych,

- Waluta ceny oferowanej PLN;

Błąd w obliczeniu ceny spowoduje odrzucenie oferty z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 2.  Błąd w obliczeniu ceny jest to błąd powstały w wyniku wszelkich działań matematycznych  z zastrzeżeniem, że przyjmuje się, iż prawidłowo podano liczbę jednostek miar (ilość) oraz wartość jednostkową netto. Nieprawidłowe zastosowanie stawki podatku VAT nie jest omyłką rachunkową w obliczeniu ceny, którą można poprawić w trybie art. 87 ust. 2 pkt. 2 PZP i spowoduje sankcję zawartą w art. 89 ust. 1 pkt. 6.

Wykonawcy z krajów UE mający siedzibę poza terytorium Polski wypełniają ceny uwzględniając 0% stawkę podatku VAT. W przypadku ofert Wykonawców z krajów UE, Zamawiający przy porównaniu ofert do ceny ofertowej doliczy rzeczywistą stawkę VAT (obowiązującą w Polsce) i tak obliczoną cenę porówna z innymi ofertami.

Rozdział XI.        INFORMACJE DOTYCZĄCE MIEJSCA I  TERMINU    
                                                            SKŁADANIA OFERT

1.  Ofertę w zapieczętowanej kopercie opatrzonej napisami określonymi w Rozdziale I niniejszej SIWZ oraz opatrzonych wyraźną uwagą „NIE OTWIERAĆ W KANCELARII” należy złożyć do dnia 29.03.2011r. do godz. 1000 w 4 Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką SP ZOZ Wrocław, ul. Weigla 5 – budynek WYDZIAŁU ADMINISTRACJI OGÓLNEJ pok. nr 18.

2.   Oferta powinna być złożona w sposób uniemożliwiający jej przypadkowe otwarcie.

3. Jeżeli oferta zostanie złożona w inny sposób niż wyżej opisany, Zamawiający nie bierze odpowiedzialności za nieprawidłowe skierowanie (skutkujące możliwością niedochowania terminu do składania ofert) czy przedwczesne lub przypadkowe jej otwarcie.

4.  Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona Wykonawcy zgodnie z art. 84 ust. 2 PZP.

Przedłużenie terminu składania ofert dopuszczalne jest tylko przed jego upływem

Rozdział XII.   TRYB UDZIELANIA WYJAŚNIEŃ W SPRAWACH DOTYCZĄCYCH           SPECYFIKACJI ISTOTNYCHWARUNKÓW ZAMÓWIENIA

      - Zamawiający nie zamierza zwołać zebrania Wykonawców.

      - Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ zgodnie z art. 38 PZP.

      - Do kontaktu z Wykonawcami (od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Zamawiającego 7:30 – 15:00) w sprawach jw. upoważnione są tylko niżej wymienione osoby i tylko pod podanymi numerami telefonów i faksów:

- Katarzyna Mikołajczak tel. (0-71) 7660 468,  Apteka Szpitalna – w sprawach przedmiotu zamówienia

- Małgorzata Kasprzak tel./fax. (071) 7660 119, (071) 7660 550 Sekcja Zamówień Publicznych (budynek Logistyki) pok. nr 16 - w sprawach formalnych.

Kontaktowanie się z Zamawiającym pod innym niż ww. numerami telefonów i faksów nie rodzi skutków prawnych określonych w PZP.

Rozdział XIII.      TRYB WPROWADZANIA EWENTUALNYCH ZMIAN

W SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający może w każdym czasie, przed upływem terminu do składania ofert, zmodyfikować treść SWIZ. Dokonane w ten sposób uzupełnienie stanie się częścią SIWZ i będzie wiążące dla Wykonawców. W przypadku, gdy zmiana powodować będzie konieczność modyfikacji oferty, Zamawiający może przedłużyć termin składania ofert, z zastrzeżeniem art. 12a PZP, jeżeli w wyniku modyfikacji treści SIWZ niezbędny jest dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach. W takim przypadku wszelkie prawa i zobowiązania Wykonawcy i Zamawiającego będą podlegały nowemu terminowi.

Rozdział XIV.                   TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

Wykonawca związany jest ofertą przez okres 60 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

Rozdział XV.              MIEJSCE I TRYB OTWARCIA OFERT

- Komisyjne otwarcie ofert nastąpi na posiedzeniu Komisji Przetargowej, które odbędzie się w 4 Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką SP ZOZ we Wrocławiu, ul. Weigla 5 w Sali Odpraw (budynek Logistyki) w dniu 29.03.2011r. o godz. 1100. Otwarcie ofert jest jawne.

- W trakcie otwarcia ofert zostaną ogłoszone co najmniej:

- kwota, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia

- nazwa i adres Wykonawcy, którego oferta jest otwierana,

- cena oferty, termin wykonania zamówienia,

- okres ważności, warunki płatności zawarte w ofercie.

Rozdział XVI.                      SPOSÓB OCENY OFERT

- Po zakończeniu części jawnej – Zamawiający dokona wstępnej weryfikacji ofert, które  
części są jawne i mogą być udostępniane innym uczestnikom postępowania. W dalszej części dokona badania ofert.

- W pierwszym etapie postępowania Komisja Przetargowa powołana przez Zamawiającego bada czy Wykonawcy nie podlegają wykluczeniu (nie złożyli wymaganych dokumentów podmiotowych i oświadczeń z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3 i 4 PZP). Następnie Komisja sprawdza oferty Wykonawców niewykluczonych i odrzuca oferty nie spełniające wymagań i warunków określonych w SIWZ. Komisja dokona oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty spośród ofert nie odrzuconych, zgodnie z kryterium określonym w rozdziale VIII.

- W celu ustalenia czy oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny Zamawiający może się zwrócić do Wykonawcy o udzielenie wyjaśnień w określonym przez niego terminie.

- Wykonawca może zostać wykluczony na podstawie art.24 PZP.

- Oferta może zostać odrzucona na podstawie art. 89 PZP z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 PZP

Rozdział XVII.               OBOWIĄZKI ZAMAWIAJĄCEGO

1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający jednocześnie zawiadamia wykonawców, którzy złożyli oferty, o:

- wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę) albo imię i nazwisko, siedzibę albo adres zamieszkania i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej wyboru oraz nazwy (firmy), albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację (powyższą informację Zamawiający umieszcza również na swojej stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie),

- wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne,

- wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne - jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, negocjacji bez ogłoszenia albo zapytania o cenę.

- terminie, określonym zgodnie z art. 94 ust. 1 lub 2 PZP, po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta.

2.  Po uprawomocnieniu wyniku postępowania Zamawiający wezwie Wykonawcę do podpisania umowy.

Rozdział XVIII. 	ŚRODKI  OCHRONY  PRAWNEJ

Środki ochrony prawnej przysługują wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy. W postępowaniach których wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w art. 11 ust. 8 PZP, zastosowanie mają przepisy art. 180 ust.2 PZP.

Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej lub elektronicznej w terminach i na zasadach określonych w art. 182 PZP. Kopię treści odwołania  należy przesłać Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania.

Rozdział XIX.                  JAWNOŚĆ POSTĘPOWANIA

- Dokumentacja postępowania zostanie udostępniona wykonawcom w trybie przewidzianym w art. 96 PZP.

- Zamawiający udostępni wskazane dokumenty na pisemny wniosek.

- Zamawiający wyznacza termin, miejsce oraz zakres udostępnionych dokumentów

i informacji oraz osobę przy której obecności dokonana zostanie czynność przeglądania

Załączniki do SIWZ,  które Wykonawca jest zobowiązany złożyć w ofercie:

- Formularz ofertowy- załącznik nr 1

- Zestawienie asortymentowo – cenowe - załącznik nr 2

- Wzór umowy - załącznik nr 3

- Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału (art. 44 PZP) oraz oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania ( wzór ) – załącznik nr 4

- Wzór oświadczenia dot. przedmiotu zamówienia – załącznik nr 5

Członkowie komisji przetargowej:

- Piotr Strąk				 …………………………….

- Grażyna Wojtczak			……………………………..

- Artur Ruciński			……………………………..

- Katarzyna Mikołajczak		 …………………………….

- Małgorzata Kasprzak	 		……………………………..

Załącznik Nr 1

.................................			    			..........................,dnia ..................

/pieczęć adresowa firmy Wykonawcy/					 /Miejscowość/

ZAMAWIAJĄCY:

4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką –

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

50-981 Wrocław, ul. R. Weigla 5

OFERTA

Nawiązując do przetargu nieograniczonego na:

„Dostawę stentgraftów i sprzętu medycznego dla Kliniki Chirurgii Naczyniowej.”

Znak sprawy  19/Med./2011

niżej podpisani, reprezentujący:

Pełna nazwa Wykonawcy ……………………………………………………………………..

Adres…………………………………………………………………………………………….

NIP………………………………….                    REGON…………………………………….

Tel. ………………………………….                    Fax ………………………………………...

Nr konta…………………………………………………………………………………………

składamy niniejszą ofertę:

      - Oświadczamy, że oferujemy sprzedaż i dostawę stentgraftów i sprzętu medycznego dla Kliniki Chirurgii Naczyniowej, zgodnie z wymogami zawartymi w SIWZ oraz formularzem cenowym za:

Pakiet 1

wartość netto........................................zł  (słownie:…..……....………………………złotych)

cena brutto…………………………zł ( słownie:………………….………….....……złotych)

Pakiet 2

wartość netto........................................zł  (słownie:…..……....………………………złotych)

cena brutto…………………………zł ( słownie:………………….………….....……złotych)

Pakiet 3

wartość netto........................................zł  (słownie:…..……....………………………złotych)

cena brutto…………………………zł ( słownie:………………….………….....……złotych)

Pakiet 4

wartość netto........................................zł  (słownie:…..……....………………………złotych)

cena brutto…………………………zł ( słownie:………………….………….....……złotych)

Pakiet 5

wartość netto........................................zł  (słownie:…..……....………………………złotych)

cena brutto…………………………zł ( słownie:………………….………….....……złotych)

Pakiet 6

wartość netto........................................zł  (słownie:…..……....………………………złotych)

cena brutto…………………………zł ( słownie:………………….………….....……złotych)

Pakiet 7

wartość netto........................................zł  (słownie:…..……....………………………złotych)

cena brutto…………………………zł ( słownie:………………….………….....……złotych)

Pakiet 8

wartość netto........................................zł  (słownie:…..……....………………………złotych)

cena brutto…………………………zł ( słownie:………………….………….....……złotych)

Pakiet 9

wartość netto........................................zł  (słownie:…..……....………………………złotych)

cena brutto…………………………zł ( słownie:………………….………….....……złotych)

Pakiet 10

wartość netto........................................zł  (słownie:…..……....………………………złotych)

cena brutto…………………………zł ( słownie:………………….………….....……złotych)

Pakiet 11

wartość netto........................................zł  (słownie:…..……....………………………złotych)

cena brutto…………………………zł ( słownie:………………….………….....……złotych)

Pakiet 12

wartość netto........................................zł  (słownie:…..……....………………………złotych)

cena brutto…………………………zł ( słownie:………………….………….....……złotych)

Pakiet 13

wartość netto........................................zł  (słownie:…..……....………………………złotych)

cena brutto…………………………zł ( słownie:………………….………….....……złotych)

Pakiet 14

wartość netto........................................zł  (słownie:…..……....………………………złotych)

cena brutto…………………………zł ( słownie:………………….………….....……złotych)

Pakiet 15

wartość netto........................................zł  (słownie:…..……....………………………złotych)

cena brutto…………………………zł ( słownie:………………….………….....……złotych)

Pakiet 16

wartość netto........................................zł  (słownie:…..……....………………………złotych)

cena brutto…………………………zł ( słownie:………………….………….....……złotych)

- Ponadto oświadczamy, że :

- akceptujemy wskazany w SIWZ czas związania ofertą -  60dni

- dostawę będącą przedmiotem zamówienia wykonamy sami* / z udziałem podwykonawców* ( *właściwe podkreślić),

- powierzmy podwykonawcy wykonanie następujących części zamówienia …....... …...................................................................................... ♠ (♠wypełnić w przypadku udziału podwykonawców).

- Zaakceptujemy zawarty w specyfikacji istotnych warunkach zamówienia projekt umowy       (Załącznik Nr 3) poprzez jego wypełnienie, podpisanie i dołączenie do oferty.

- Wadium w kwocie ......................... zł zostało wniesione w dniu ................... w formie   ...........................................................................................................................................

- Ofertę niniejszą składamy na ……… kolejno ponumerowanych stronach.

- Oświadczamy, że wszystkie załączniki stanowią integralną część oferty.

Pod groźbą odpowiedzialności karnej oświadczamy, iż wszystkie załączone do oferty dokumenty opisują stan faktyczny i prawny, aktualny na dzień otwarcia ofert (art. 297 KK).

………dnia……………                            ………...............................................................................

podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym

lub posiadających pełnomocnictwo)

Załącznik nr 2

Zestawienie  asortymentowo – cenowe

Cenę  brutto  otrzymujemy ze wzoru: wartość jednostkowa netto razy ilość sztuk - daje wartość netto, z której to wartości liczymy podatek vat i po dodaniu podatku vat do wartości netto otrzymujemy  cenę  brutto

PAKIET 1 stentgrafty

| l.p | Przedmiot zamówienia | j. m. | Wartość jednostkowa netto [zł] | Cena jednostkowa brutto [zł] | Ilość zakupu | Wartość netto [zł] | Cena brutto [zł] | nazwa producenta/ nazwa handlowa/ nr katalogowy, numer strony w materiałach informacyjnych |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | stent-graft rozwidlony o budowie złożonej wielomodułowej do tętniaków aorty brzusznej i aorty piersiowej: - kompletny tzn. składa się z części zasadniczej, fabrycznie wykonanej oraz takiej ilości tzw. przedłużek, która umożliwi prawidłową implantację stentgraftu w standardowych warunkach. -wykonany z drutu stalowego pokryty od środka dzianiną poliestrową, rozwidlająca się w dolnej części -część proksymalna - brzuszna z fiksacją suprarenalną za pomocą niepokrytej korony i haczyków -część brzuszna (proksymalna) , średnice od 22 mm do 36 mm oraz długości od 74mm do 162mm -części biodrowe (dystalne) , średnice od 8mm do 24mm oraz długości od 37mm do 122mm -minimalna długość szyi tętniaka 10 mm -bezpieczny mechanizm uwalniania stentgraftu zapobiegający przedwczesnemu uwolnieniu zarówno jego części proksymalnej jak i dystalnej -dostarczenie kompletnego systemu przedłużek proksymalnych i dystalnych do każdego zabiegu -możliwość konwersji systemu rozgałęzionego na uniiliac -możliwość indywidualnego zaplanowania stentgraftu „szytego na miarę”(custom made) dla konkretnego pacjenta, dająca możliwość rozszerzenia średnic od 18 do 36 mm dla części proksymalnych i 6 do 24 mm dla części dystalnych , możliwość zastosowania protezy biodrowej rozwidlonej typu „illiac branch” -do stentgraftu dołączone 2 szt. prowadników super-sztywnych typu Lunderquist 0.035" 260cm oraz cewnik z balonem lateksowym do uszczelnienia stent-grafu do tętniaków aorty piersiowej: - kompletny tzn. składać się z części zasadniczej, fabrycznie wykonanej oraz takiej ilości tzw. przedłużek, która umożliwi prawidłową implantację stentgraftu w standardowych warunkach. -bezpieczny mechanizm uwalniania stentgraftu zapobiegający przedwczesnemu uwolnieniu zarówno jego części proksymalnej jak i dystalnej umożliwiający precyzyjną implantację w trudnych warunkach anatomicznych -proksymalna część fiksująca się i uszczelniająca protezę za pomocą stentu samorozprężalnego obszytego materiałem poliestrowym z mocującymi haczykami o długości 5mm do średnicy aorty -szeroki zakres rozmiarów w różnych konfiguracjach długości i średnic poszczególnych elementów, wymagany jest następujący zakres średnic i dostępnych długości : średnice od 22mm do 42mm oraz długości od 80mm do 364mm -przerwy pomiędzy poszczególnymi segmentami stentów dopasowane do rozmiarów protezy (6mm , 8mm , 10mm) system wprowadzający z prostym lub zagiętym końcem o długości: 80cm i 100cm -system wprowadzający wyposażony w koszulkę zbrojoną oplotem stalowym zapobiegająca zagięciu protezy przy przechodzeniu przez kręte naczynia oraz ułatwiający uwolnienie stentgraftu -koszulka zbrojona systemu wprowadzającego zaopatrzona w na dystalnym końcu w zastawkę hemostatyczną z możliwością rotacyjnego otwierania i zamykania zapobiegającą utracie krwi podczas zabiegu -do stentgraftu dołączone 2 szt. prowadników super-sztywnych typu Lunderquist oraz cewnik z balonem lateksowym do uszczelnienia stent-grafu | komplet |  |  | 25 |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |

Wykonawca oświadcza, że wyceniając wyszczególnione części składowe potwierdza tym samym spełnienie parametrów wymaganych

………dnia……………                     					   ………...............................................................................

podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym                                                                                          
                                                                  lub posiadających pełnomocnictwo

PAKIET 2 sprzęt specjalistyczny

| l.p | Przedmiot zamówienia | j. m. | Wartość jednostkowa netto [zł] | Cena jednostkowa brutto [zł] | Ilość zakupu | Wartość netto [zł] | Cena brutto [zł] | nazwa producenta/ nazwa handlowa/ nr katalogowy, numer strony w materiałach informacyjnych |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Stenty nitinolowe szyjne profil 5 F dł 30-60 mm, śr. 5-10 mm | szt. |  |  | 20 |  |  |  |
| 2 | Zestaw do usuwania filtrów czasowych | szt |  |  | 1 |  |  |  |
| 3 | Filtry czasowo - stałe do żyły głównej dolnej do 30 mm , zestaw do aplikacji od udowej lub szyjnej | szt |  |  | 1 |  |  |  |
| 4 | Stenty nitinolowe segmentowe dł 40-100 mm, śr. 14-28 mm | szt. |  |  | 20 |  |  |  |
| 5 | Stenty nitinolowe segmentowe dł 20-140 mm, śr. 4-14 mm | szt. |  |  | 50 |  |  |  |
| 6 | Stenty nitinolowe samorozprężalne pokryte paklitaxelem do SFA | szt |  |  | 20 |  |  |  |
| 7 | stenty stalowe samorozprężalne śr 20-40 mm, dł. 25-75 mm- + zestaw do wprowadzenia | szt |  |  | 5 |  |  |  |
| 8 | Koszulki prowadzące do szyi 6-8 F 90cm | szt. |  |  | 5 |  |  |  |
| 9 | Zestawy do mikropunkcji naczyń do dostępu od t. promieniowej akceptujące prowadnik 0,018" | szt |  |  | 5 |  |  |  |
| 10 | Koszulki prowadzące zbrojone proste, zagięte, typu 6 - 8 F 40cm-90cm | szt |  |  | 5 |  |  |  |
| 11 | Igła Chiba dł 10-20 cm, akceptująca prowadnik 0,018-0,038" | szt. |  |  | 5 |  |  |  |
| 12 | Igła na cewniku do przezskórnego nakłucia dróg żółciowych. | szt |  |  | 5 |  |  |  |
| 13 | Spirale embolizacyjne platynowe z nitką syntetyczną 0,018-0,035 dł 2-14 cm, średnicy 2-10 mm | szt |  |  | 10 |  |  |  |
| 14 | Prowadnik wypychający spirale embolizacyjne 0,018" dł.180 cm | szt. |  |  | 5 |  |  |  |
| 15 | Spirale embolizacyjne metalowe do embolizacji z nitką bawełnianą śr.3-20 mm | szt. |  |  | 10 |  |  |  |
| 16 | Zestaw do mikropunkcji dróg żółciowych ( cewnik na igle + prowadnik 0,018) | szt |  |  | 5 |  |  |  |
| 17 | zestaw do mocowania cewnika do skóry | szt |  |  | 5 |  |  |  |
| 18 | Cewnik do drenażu wielozadaniowy z systemem mocującym do skóry 5-14 F dł 25-60 cm | szt. |  |  | 4 |  |  |  |
| 19 | Prowadniki hydrofilne proste i zagięte 0,018-0,038" dł 145-260cm | szt. |  |  | 50 |  |  |  |
| 20 | Cewnik do manipulacji w drogach żółciowych w drenażu przezskórnym | szt |  |  | 5 |  |  |  |
| 21 | Kleszczyki do usuwania wewnątrznaczyniowego ciał obcych 3F | szt |  |  | 1 |  |  |  |
| 22 | Zestaw do usuwania wewnątrznaczyniowego ciał obcych (koszyczek lub pętla) | szt. |  |  | 1 |  |  |  |
| 23 | PVA w gradacjach od 300-1500 | szt. |  |  | 10 |  |  |  |
| 24 | Protezy plastikowe do dróg żółciowych | szt |  |  | 2 |  |  |  |
| 25 | Prowadniki typu Lunderquista sztywne 0,035" dł. 90 -180cm | szt |  |  | 10 |  |  |  |
| 26 | Prowadniki 0,018" sztywne z końcem zagiętym miękkim, platynowym dł. 60 cm-145cm typu Cope | szt. |  |  | 10 |  |  |  |
| 27 | Zestaw do infuzji z cewnikiem wielootworowym na końcu, dwoma markerami i prowadnikiem zamykającym otwór na szczycie cewnika. | szt. |  |  | 5 |  |  |  |
| 28 | Cewnik do infuzji obwodowych , pokryty substancją hydrofilną z markerem na końcu, 3-4F akceptujący prowadnik 0,25-0,35" dł.80-150 cm | szt |  |  | 5 |  |  |  |
| 29 | Niskoprofilowe cewniki balonowe 4-5F ‘over the wire’ pod prowadniki 0,018"i 0.035" dł. 2-20 cm śr 2-12mm |  |  |  | 10 |  |  |  |
| 30 | Prowadniki do procedur rekanalizacji tętnic podudzia o profilu 0,014" | szt. |  |  | 10 |  |  |  |
| 31 | Cewnik diagnostyczny kalibrowany co 1 cm | szt. |  |  | 5 |  |  |  |
| 32 | Cewniki superselektywne z cieniodajną krzywizną 4 i 5 F długość 40-125cm | szt |  |  | 30 |  |  |  |
| 33 | Zestaw do przezskórnego przezwątrobowego drenażu dróg żółciowych | szt |  |  | 5 |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |

Wykonawca oświadcza, że wyceniając wyszczególnione części składowe potwierdza tym samym spełnienie parametrów wymaganych

………dnia……………                     					   ………...............................................................................

podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym                                                                                          
                                                                  lub posiadających pełnomocnictwo

PAKIET 3 sprzęt specjalistyczny

| l.p | Przedmiot zamówienia | j. m. | Wartość jednostkowa netto [zł] | Cena jednostkowa brutto [zł] | Ilość zakupu | Wartość netto [zł] | Cena brutto [zł] | nazwa producenta/ nazwa handlowa/ nr katalogowy, numer strony w materiałach informacyjnych |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Cewniki angiograficzne diagnostyczne do badań naczyniowych - końcówka cewnika stabilna i atraumatyczna - typy ukształtowania końcówki: DAV, H1, H3, JB1,JB2,MAN,SIM1,SIM2,SIM3 ,VAL,VTK,WNBG,ACN1,C1,C2,C3,CHG-A,CHG-3, HET,HINCK,LEV1,RIM,TC, TC-BNK, TIPS,VCF,VS,VS1,VS2,VS3,VSC1,VSC2,VSC3 - cewnik zbudowany z nylonu - cewnik zbrojony oplotem stalowym - sterowalność 1:1 - średnice zewnętrzna 4,1F 5F, 6F, 7F - końcówka cewnika widoczna w rtg - dostępność cewników z pokryciem hydrofilnym - dostępność cewników z bocznymi otworami (4,6,8,10 lub 12 otworów) | szt. |  |  | 50 |  |  |  |
| 2 | Zestawy wprowadzające - zestaw składający się z koszulki z rozszerzaczem i mini prowadnika - średnice koszulek od 4F do 14F - długość koszulek 13cm - mini prowadnik prosty oraz J, o średnicy 0,035’’ i 0,038’’ | szt |  |  | 25 |  |  |  |
| 3 | Igła angiograficzna - średnice 18G, 21G - długości 2,5cm , 4cm, 5cm , 7 cm , 9cm, 15 cm | szt |  |  | 50 |  |  |  |
| 4 | Koszulki prowadzące zbrojone - koszulki zbudowane z PTFE i zbrojone spiralnym oplotem stalowym - dostępne w wersji hydrofilnej zmniejszającej opory zewnętrzne - koszulki w zakresie średnic od 4F (0,059”) do 12F (0,162”) - posiadające na końcach znaczniki widoczne w promieniach rtg - dostępne w zestawach z dwoma rozszerzaczami na prowadnik 0,018” lub 0,038” - długości koszulek : 30cm , 40cm , 45cm , 55cm , 70cm , 90cm , - możliwość zastosowania silikonowej zastawki hemostatycznej lub wersji odkręcanej zastawki typu TUOHY-BORST - dostępne konfiguracje krzywizn typu: PROSTA, RAABE, ANSEL , BALKIN o różnych typach sztywności części proksymalnej i dystalnej. | szt. |  |  | 50 |  |  |  |
| 5 | Prowadniki obwodowe hydrofilne - prowadniki posiadający rdzeń nitinolowy pokryty płaszczem poliuretanowym z pokryciem hydrofilnym i platynową końcówka - proste lub zagięte - średnice 0,018’’; 0,025’’; 0,035’’ ; 0,038’’ - długości 80cm, 145cm, 150cm, 180cm, 260cm, - przynajmniej dwa typy sztywności | szt |  |  | 50 |  |  |  |
| 6 | Prowadniki obwodowe sztywne - prowadniki stalowe o usztywnionym rdzeniu z bezpiecznym zewnętrznym oplotem pokryte od zewnątrz teflonem - dostępne różne typu sztywności : ROSEN , AMPLATZ , AMPLATZ EXTRA STIFF , AMPLATZ ULTRA STIFF , LUNDERQUIST , - prowadniki posiadające następujące profile : 0,025” ; 0,035” ; 0,038” - długości prowadników dostępne w zakresie : 145cm , 180cm , 260cm , 300cm - atraumatyczny temperowany koniec rdzenia prowadnika o zróżnicowanej długości od 3cm do 16cm | szt |  |  | 25 |  |  |  |
| 7 | Prowadniki obwodowe sterowalne - prowadniki stalowe pokryte od zewnątrz teflonem - proste lub zagięte ( zagięcie 1,5mm i 3 mm) - średnice 0,018’’; 0,021’’; 0,025’’; 0,032’’; 0,035’’, 0,038’’ - długości 50cm, 80cm, 145cm, 180cm, 260cm | szt. |  |  | 25 |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |

Wykonawca oświadcza, że wyceniając wyszczególnione części składowe potwierdza tym samym spełnienie parametrów wymaganych

………dnia……………                     					   ………...............................................................................

podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym                                                                                          
                                                                  lub posiadających pełnomocnictwo

PAKIET 4 stenty, zamykacze, cewniki

| l.p | Przedmiot zamówienia | j. m. | Wartość jednostkowa netto [zł] | Cena jednostkowa brutto [zł] | Ilość zakupu | Wartość netto [zł] | Cena brutto [zł] | nazwa producenta/ nazwa handlowa/ nr katalogowy, numer strony w materiałach informacyjnych |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Stenty nitinolowe szyjne zamknięto i otwartokomórkowe monorail dł. 20-40 mm, śr. 7-10 mm w tym temperowane | szt |  |  | 10 |  |  |  |
| 2 | System neuroprotekcji dystalnej typu filtr do tętnic o średnicy 3,25 mm-7 mm, dł. 190-300 cm z montowanym prowadnikiem lub niezależnym. Prowadniki o różnym stopniu sztywności. | szt. |  |  | 5 |  |  |  |
| 3 | Prowadnik 0,014” do systemu neuroprotekcji z niezależnym prowadnikiem o co najmniej 3 stopniach sztywności dł 190-300 cm | szt |  |  | 5 |  |  |  |
| 4 | Stenty nitinolowe obwodowe na prowadniku 0,018 lub 0,035” śr. 3-10mm, w różnych długościach na systemach od 80-135 cm | szt. |  |  | 5 |  |  |  |
| 5 | Stenty nerkowe stalowe lub kobaltowo - chromowe niskoprofilowe śr, 4-6,5 mm dł. 12-18 mm na prowadniku 0,014" | szt |  |  | 5 |  |  |  |
| 6 | stenty kobaltowo chromowe obwodowe montowane na balonie śr 4-10 mm, dł. 12-59 mm- na prowadnikach 0,018 lub 0,035” dł. Systemu 80-135 cm | szt. |  |  | 3 |  |  |  |
| 7 | Prowadniki 0,018-0,035" dł. 190-300 cm z końcówka prostą z możliwością modelowania | szt |  |  | 10 |  |  |  |
| 8 | Prowadniki proste 0,014”z miękką atraumatyczna końcówką dł 190-300 cm | szt. |  |  | 20 |  |  |  |
| 9 | Zamykacz do naczyń typu szewnego | szt |  |  | 5 |  |  |  |
| 10 | Zamykacz do naczyń -typu z klipsem | szt. |  |  | 5 |  |  |  |
| 11 | Cewniki balonowe standardowe over the wire pod prowadniki 0.035" dł 2-12 cm śr 3-12mm | szt |  |  | 10 |  |  |  |
| 12 | Cewniki balonowe wysokociśnieniowe niskoprofilowe pod prowadniki 0.018" dł 2-12 cm śr 2-6mm | szt. |  |  | 5 |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |

Wykonawca oświadcza, że wyceniając wyszczególnione części składowe potwierdza tym samym spełnienie parametrów wymaganych

………dnia……………                     					   ………...............................................................................

podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym                                                                                          
                                                                  lub posiadających pełnomocnictwo

PAKIET 5 cewniki, prowadniki, mikrocewnik

| l.p | Przedmiot zamówienia | j. m. | Wartość jednostkowa netto [zł] | Cena jednostkowa brutto [zł] | Ilość zakupu | Wartość netto [zł] | Cena brutto [zł] | nazwa producenta/ nazwa handlowa/ nr katalogowy, numer strony w materiałach informacyjnych |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | cewniki hydrofilne 4-5F dł. do 120 cm o różnych krzywiznach | szt. |  |  | 10 |  |  |  |
| 2 | prowadniki hydrofilne typ Terumo standardowe i typu stiff w różnych średnicach | Standard do 180 cm | szt. |  |  | 10 |  |  |  |
| 3 |  | Stiff do 180 cm | szt. |  |  | 10 |  |  |  |
| 4 |  | Standard od 180 cm do 300 cm | szt. |  |  | 30 |  |  |  |
| 5 |  | Stiff od 180 do 300 cm | szt. |  |  | 20 |  |  |  |
| 6 | zestaw -hydrofilny mikrocewnik do 3F + kompatybilny prowadnik | szt. |  |  | 5 |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |

Wykonawca oświadcza, że wyceniając wyszczególnione części składowe potwierdza tym samym spełnienie parametrów wymaganych

………dnia……………                     					   ………...............................................................................

podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym                                                                                          
                                                                  lub posiadających pełnomocnictwo

PAKIET 6 stenty, balony, prowadnik

| l.p | Przedmiot zamówienia | j. m. | Wartość jednostkowa netto [zł] | Cena jednostkowa brutto [zł] | Ilość zakupu | Wartość netto [zł] | Cena brutto [zł] | nazwa producenta/ nazwa handlowa/ nr katalogowy, numer strony w materiałach informacyjnych |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Prowadnik z filtrem do neuroprotekcji 0,014", dł. 180 oraz 300cm z platynową miękką kształtowalną końcówką, prowadnik umieszczony w sposób niecentryczny wobec koszyka filtra. Koszyk filtra umocowany w sposób ruchomy – gwarantujący obrót na prowadniku, Filtr w postaci pętli nitinolowej samorozprężalnej z koszykiem/membraną o porowatosci 110mikronów. Jeden rozmiar dopasowujący się do różnych średnic naczynia w zakresie od 3,5 do 5,5mm. Koszulka dostawcza w systemie Monorail o profilu przejścia 3,2F | szt. |  |  | 10 |  |  |  |
| 2 | Stent samorozprężalny szyjny, wykonany ze stopu stali z kobaltem, system dostawczy akceptujący prowadnik 0,014”, monorail, dł. cewnika dostawczego 135cm, sr. systemu dostawczego 5 oraz 5,9F. Stent pleciony w kształt tubularnej siatki (mesh), o geometrii zamkniętych cel. Stent z możliwością ponownego złożenia - całkowicie repozycjonowalny, Średnice: 5-9mm, długości: 30/40/50mm. | szt |  |  | 10 |  |  |  |
| 3 | Stent szyjny samorozprężalny nitinolowy, o konstrukcji zamkniętych cel, cewnik dostawczy o średnicy 5F, długości 135cm. System dostawczy Monorail. Stent o jednym rozmiarze przystosowujący średnicę do tętnic od 4mm do 9mm i długościach 21, 32, 40mm. Kompatybilny z prowadnikiem 0,014, i koszulką 6F | szt |  |  | 10 |  |  |  |
| 4 | Stent samorozprężalny obwodowy, wykonany ze stopu stali z kobaltem, system dostawczy akceptujący prowadnik 0,035” „over the wire”, długość cewnika dostawczego 75 oraz 135cm. Stent pleciony w kształt tubularnej siatki (mesh) o diagonalnych oczkach. Stent z możliwością ponownego złożenia - całkowicie repozycjonowalny. Średnice: 2-23mm, długości: 25-110mm. | szt. |  |  | 15 |  |  |  |
| 5 | Stent samorozprężalny wykonany z nitinolu o zamkniętych celach na obu końcach,zą apozycję, i otwartych celach w części środkowej Średnice stentu: 5 -14 mm, Długości stentu: 20 – 120 mm Długości systemu wprowadzającego: 75 cm i 120 cm Kompatybilny z prowadnikiem 0.035”, „over the wire” Kompatybilny z koszulką wprowadzającą 6F dla wszystkich rozmiarów Markery na końcach – 4 lub 5 markerów na każdym z końców w zależności od rozmiaru | szt. |  |  | 50 |  |  |  |
| 6 | Stent graft obwodowy samorozprężalny, pokryty na całej długości tkaniną z PET, pleciony w kształt tubularnej siatki. Rozmiary 6-16mm, długości 20-70 mm nominalnie. | szt |  |  | 15 |  |  |  |
| 7 | Stent rozprężalny na balonie obwodowy, wycinany laserowo w kształt tabularnej siatki, wykonany ze stopu stali 316L, zamontowany fabrycznie na balonie w sposób uniemożliwiający jego zsunięcie podczas manipulacji Cewnik balonowy akceptujący prowadnik 0,014", 0,018", 0,035” „over the wire” oraz "monorail", długość cewnika 75 - 150cm. Cewnik balonowy wysokociśnieniowy, ciśnienie nominalne 8 atm, RBP 12atm. Długości stentu 15 do min.55 mm, średnice 4 -10 mm. | szt |  |  | 40 |  |  |  |
| 8 | Balon do PTA uniwersalny, kompatybilny z prowadnikiem 0,035’’. Długości cewnika: 60- 135 cm. Średnice balonu; 3- 12 mm, długości balonu: 2- 8 cm, ciśnienie nominalne: 6 atm, ciśnienie RBP: 16 atm, balon półpodatny – semicompliant – 9% w zakresie 6-16atm, profil cewnika max 5F. | szt. |  |  | 50 |  |  |  |
| 9 | Balon niskoprofilowy, w systemie monorail, cewnik kompatybilny z prowadnikami 0,014” oraz 0,018”, długości cewnika 90 oraz 150cm. Maksymalna średnica cewnika (prox/dyst) 3,1F do 5mm; 3,1/3,4F dla 5,5-7mm Rozmiary balonu 1,5-7,0mm, co 0,5mm, długości balonu 1,5/2/3cm, ciśnienie nominalne 6 atm, RBP 14 atm. Kompatybilny z koszulkami: 4F do 5,0mm; 5F dla 5,5-7,0mm. | szt. |  |  | 50 |  |  |  |
| 10 | Balon niskoprofilowy, w systemie „over the wire”, cewnik kompatybilny z prowadnikami 0,014” oraz 0,018”, długości cewnika 40cm, 90 oraz 135cm. Średnica cewnika 3,8F do 8,0x40mm, oraz 4,8F dla 8,0-10,0mm. Rozmiary balonu 4,0-10,0mm, co 1mm, długości balonu 20- 100mm, Ciśnienie nominalne 6 atm, RBP 14 atm. Kompatybilny z koszulkami: 4F do rozmiaru 8,0x40mm oraz 5 i 6F dla zakresu od 8,0x60mm do 10,0x80mm. | szt |  |  | 40 |  |  |  |
| 11 | Cewnik balonowy niskoprofilowy w systemie „over the wire” oraz „monorail”, Cewnik kompatybilny z prowadnikami 0,014” oraz 0,018” Długości cewnika 90cm oraz 150cm Rozmiary balonu 2,0-4,0mm, co 0,5mm, Długości balonu 80-150mm, Ciśnienie nominalne RBP 14 atm, Kompatybilny z koszulką 4F Balon pokrywany hydrofilnie, | szt |  |  | 30 |  |  |  |
| 12 | Balon do PTA tnący. Kompatybilny z prowadnikiem 0,014” i 0,018’’, długości cewnika: 50/90/135 cm. Średnice balonu; 2- 8 mm, długości balonu: 1 oraz 2 cm. Profil cewnika max 4,2F. Kompatybilny z koszulką 6 oraz 7F. Cewnik w systemie „over the wire” oraz „monorail”. | szt. |  |  | 2 |  |  |  |
| 13 | Prowadnik diagnostyczny o stalowym rdzeniu i oplocie z drutu pokrytego PTFE. Średnice 0,018”/0,025”/0,028”/0,032”/0,035”/0,038”, długości 40- 260cm. Różne wersje zakończenia: prosta giętka 3cm, J1,5/J3/J6/J12. Wersje z nieruchomym rdzeniem, z ruchomym rdzeniem, oraz Newton, New Benson, Heavy Duty, Rosen Heavy Duty | szt. |  |  | 30 |  |  |  |
| 14 | Prowadnik do PTA 0,018, pokrywany hydrofilnie – warstwa buforowa. Średnica 0,018”, długości 150/200/300cm, kształtowalny koniec o długości 2cm. Dystalna część miękka na długości 8 - 12cm, rdzeń ze stali z domieszką tytanu. | szt |  |  | 30 |  |  |  |
| 15 | Prowadnik typu Amplatz Super Stiff – Amplatz Super Stiff, o stalowym rdzeniu i oplocie z płaskiego drutu pokrytego PTFE. Średnice 0,035” oraz 0,038”, długości 75- 260cm. Końcówka miękka na długości 6cm prosta oraz J3, końcówka miękka o długości 1 oraz 3,5cm prosta. | szt |  |  | 10 |  |  |  |
| 16 | Prowadnik hydrofilny, o nitinolowym rdzeniu pokrytym powłoką z poliuretanu Zakończenie proste lub zagięte wersja o normalnej i zwiększonej sztywności. Średnica 0,035”, 0,038”, długość 150 - 260 cm. | szt. |  |  | 20 |  |  |  |
| 17 | Cewnik 4/5F do diagnostyki selektywnej. Cewnik o średnicy 4/5F i świetle 0,035” oraz 0,038”. Cewnik zbrojony drutem stalowym w części proksymalnej oraz wolframem w części dystalnej celem lepszej wizualizacji końcówki. Różne rodzaje krzywizn końcówki. | szt |  |  | 50 |  |  |  |
| 18 | Strzykawka wysokociśnieniowa do PTA. Pojemność, co najmniej 20ccm, o wytrzymałości ciśnieniowej do 25 atm. Strzykawka wyposażona w dren poliuretanowy, zbrojony zakończony końcówką luer-lock z możliwością rotacji. | szt |  |  | 50 |  |  |  |
| 19 | Zestaw cer pokryty substancją hydrofilną. Przezroczysty korpus, celem wizualizacji przechodzących urządzeń. Długości koszulki 7- 25cm, średnice 4-9F. Dostępna wersja z markerem na końcu koszulki. | szt. |  |  | 50 |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |

Wykonawca oświadcza, że wyceniając wyszczególnione części składowe potwierdza tym samym spełnienie parametrów wymaganych

………dnia……………                     					   ………...............................................................................

podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym                                                                                          
                                                                  lub posiadających pełnomocnictwo

PAKIET 7  igła, torquer, adapter

| l.p | Przedmiot zamówienia | j. m. | Wartość jednostkowa netto [zł] | Cena jednostkowa brutto [zł] | Ilość zakupu | Wartość netto [zł] | Cena brutto [zł] | nazwa producenta/ nazwa handlowa/ nr katalogowy, numer strony w materiałach informacyjnych |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Igła angiograficzna jednoczęściowa 18G, długość 70mm, kompatybilna z prowadnikiem 0,038 | szt |  |  | 100 |  |  |  |
| 2 | Torquer kompatybilny z prowadnikami od 0,025” do 0,038” | szt |  |  | 50 |  |  |  |
| 3 | Y-adapter. Duże światło 0,118” (9,5F), z rotacyjnym adapterem luer-lock | szt. |  |  | 30 |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |

Wykonawca oświadcza, że wyceniając wyszczególnione części składowe potwierdza tym samym spełnienie parametrów wymaganych

………dnia……………                     					   ………...............................................................................

podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym                                                                                          
                                                                  lub posiadających pełnomocnictwo

PAKIET 8  stentgrafty pokrywane PTFE, stenty helikalne i modyfikujące przepływ

| l.p | Przedmiot zamówienia | j. m. | Wartość jednostkowa netto [zł] | Cena jednostkowa brutto [zł] | Ilość zakupu | Wartość netto [zł] | Cena brutto [zł] | nazwa producenta/ nazwa handlowa/ nr katalogowy, numer strony w materiałach informacyjnych |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | stenty stalowe (stentgrafty) na balonie proste pokrywane obustronnie materiałem PTFE śr 5-10 mm dł. 16-59 mm | szt |  |  | 15 |  |  |  |
| 2 | stenty stalowe (stentgrafty) na balonie proste pokrywane obustronnie materiałem PTFE śr 12-16 mm dł. 16-59 mm | szt. |  |  | 10 |  |  |  |
| 3 | stent helikalny nitinolowy dedykowany do tętnicy podkolanowej i udowej, tkany z minimum 5 par włókien śr.4-8 mm dł. 40-200 mm kompatybilny z koszulką 7F | szt |  |  | 60 |  |  |  |
| 4 | Stent modyfikujący przepływ Samorozprężalny, wielopowłokowy stent złożony ze splecionych włókien stopu kobaltu, dedykowany do leczenia tętniaków poprzez ich fizjologiczne wykluczenie, posiada właściwości modulowania przepływu krwi w naczyniu, wysoka elastyczność stentu przy jego niskiej porowatości, wysoka siła radialna, radiopaque - nieprzepuszczalny dla promieni rentgenowskich, kompatybilny z koszulką 6F, prowadnik 0.018”-0.025”, rozmiary: średnica - 5-12mm, długość - 30-120mm Umożliwia przykrycie rozgałęzienia tętnicy bez konieczności wyłączenia obiegu | szt. |  |  | 20 |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |

Wykonawca oświadcza, że wyceniając wyszczególnione części składowe potwierdza tym samym spełnienie parametrów wymaganych

………dnia……………                     					   ………...............................................................................

podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym                                                                                          
                                                                  lub posiadających pełnomocnictwo

PAKIET 9 stentgrafty pokrywane PTFE

| l.p | Przedmiot zamówienia | j. m. | Wartość jednostkowa netto [zł] | Cena jednostkowa brutto [zł] | Ilość zakupu | Wartość netto [zł] | Cena brutto [zł] | nazwa producenta/ nazwa handlowa/ nr katalogowy, numer strony w materiałach informacyjnych |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | stenty stalowe (stentgrafty) na balonie proste pokrywane materiałem PTFE śr 6-12 mm dł 20-80 mm | Szt. |  |  | 15 |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |

Wykonawca oświadcza, że wyceniając wyszczególnione części składowe potwierdza tym samym spełnienie parametrów wymaganych

………dnia……………                     					   ………...............................................................................

podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym                                                                                          
                                                                  lub posiadających pełnomocnictwo

PAKIET 10  stentgrafty aortalne

| l.p | Przedmiot zamówienia | j. m. | Wartość jednostkowa netto [zł] | Cena jednostkowa brutto [zł] | Ilość zakupu | Wartość netto [zł] | Cena brutto [zł] | nazwa producenta/ nazwa handlowa/ nr katalogowy, numer strony w materiałach informacyjnych |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Stent-graft aortalny dwuczęściowy do tętniaków aorty brzusznej z fiksacją podnerkową: -Stent-graft wykonany z nitinolu zbrojony na całej długości -System mocowania części proksymalnej - z 4 parami haczyków oraz z systemem 4 uszczelniających pierścieni nitinolowych -Zakres rozmiarów w różnych konfiguracjach długości i średnic poszczególnych elementów: średnica „main body” od 24 do 31mm, długość „main body” od 96 do 142mm, średnica części biodrowej od 10 do 20mm -Rozmiary dostawki kontralateralnej: średnice od 10 do 20mm, długości od 56 do 106mm -Przedłużki: proksymalna długości 38mm, średnice 24-31mm, dystalna długości 51mm i 82 mm, średnice od 10 do 20mm, konwerter -System wprowadzający 22F -System części kontralateralnej 20F -Posiadający wskazanie do implantacji w tętniakach jeśli kąt szyi tętniaka ≤90 stopni -Specjalny elastyczny system dostarczania umożliwiający implantacje w krętych naczyniach -W komplecie 1 kompatybilny balon niskociśnieniowy, 2 kompatybilne prowadniki sztywne, 2 kompatybilne koszulki hemostatyczne | Komplet |  |  | 5 |  |  |  |
| 2 | stent nerkowy stalowy na balonie śr. 4-7mm , dł. 10-24 mm , koszulka 5F, prowadnik 0,014", dł. Cewnika 80-145cm. | szt |  |  | 10 |  |  |  |
| 3 | stent samorozprężalny obwodowy nitinolowy do tętnic poniżej kolana śr 3-6 mm, dł. 20-80mm, dł. cewnika 90- 130cm, prowadnik 0,014"-0,018" kompatybilny z koszulką 4F | szt. |  |  | 20 |  |  |  |
| 4 | stent samorozprężalny obwodowy nitinolowy śr 6-12 mm, dł. 20-120mm, dł. cewnika 80-130cm, prowadnik 0,035" | szt |  |  | 50 |  |  |  |
| 5 | stenty kobaltowo- chromowe na balonie do tętnic poniżej kolana śr 2-4 mm dł. 10-80 mm dł. cewnika 120-150cm, akceptujący prowadnik 0,014" | szt. |  |  | 30 |  |  |  |
| 6 | prowadniki 0,014"-0,018" dł. od min 180 cm - 300 cm | szt |  |  | 400 |  |  |  |
| 7 | cewniki z balonem do PTA do tętnic poniżej kolana średnicy 1,5- 4mm, dł. 20-210 mm do prowadnika0,014", dł. cewnika 120-150cm | szt |  |  | 100 |  |  |  |
| 8 | cewniki z balonem do PTA średnicy 3-12 mm, dł. 20-120 mm, prowadnik 0,035", dł. cewnika 80-130cm | szt. |  |  | 80 |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |

Wykonawca oświadcza, że wyceniając wyszczególnione części składowe potwierdza tym samym spełnienie parametrów wymaganych

………dnia……………                     					   ………...............................................................................

podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym                                                                                          
                                                                  lub posiadających pełnomocnictwo

PAKIET 11  korki naczyniowe

| l.p | Przedmiot zamówienia | j. m. | Wartość jednostkowa netto [zł] | Cena jednostkowa brutto [zł] | Ilość zakupu | Wartość netto [zł] | Cena brutto [zł] | nazwa producenta/ nazwa handlowa/ nr katalogowy, numer strony w materiałach informacyjnych |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Korki naczyniowe do embolizacji Korki wielowarstwowe z siatki nitinolowej samorozprężalne średnicy 3-22 mm | Szt. |  |  | 10 |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |

Wykonawca oświadcza, że wyceniając wyszczególnione części składowe potwierdza tym samym spełnienie parametrów wymaganych

………dnia……………                     					   ………...............................................................................

podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym                                                                                          
                                                                  lub posiadających pełnomocnictwo

PAKIET 12  stentgrafty, stenty

| l.p | Przedmiot zamówienia | j. m. | Wartość jednostkowa netto [zł] | Cena jednostkowa brutto [zł] | Ilość zakupu | Wartość netto [zł] | Cena brutto [zł] | nazwa producenta/ nazwa handlowa/ nr katalogowy, numer strony w materiałach informacyjnych |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | stentgraft brzuszny rozwidlony o budowie złożonej wielomodułowej do tętniaków aorty brzusznej -stent – graft kompletny tzn. składać się z części zasadniczej, fabrycznie wykonanej oraz takiej ilości tzw. przedłużek, która umożliwi prawidłową implantację stentgraftu w standardowych warunkach. - możliwość zamiany na stentgraft jednostronny (uniiliac) - możliwość implantacji w pękających tętniakach - materiał - nitinol - pokrycie z PTFE laminowane na stencie od wewnątrz - średnica części aortalnej 23-31 mm - średnica części biodrowej 10-20 mm - system wprowadzający 18 lub 20 F - system części kontrlateralnej 12 lub 18 F - fiksacja podnerkowa - elastyczność zestawu, możliwość pokonywania zagięć kątowych, konstrukcja zapewniająca zastosowanie w krętych tętnicach biodrowych - możliwość teleskopowego ustawienia protezy w trakcie zabiegu w jednym systemie wprowadzającym main body i część ipsi lateralna - do stentgraftu powinny być dołączone 2 szt. Introducerów w wymiarach odpowiednich 12, 18, 20 F zgodnie z zamówieniem - 2 prowadniki 0.035" 260cm sztywne typu Lunderquist lub Back up, Meier oraz cewnik z balonem lateksowym do uszczelnienia stent-grafu | komplet |  |  | 15 |  |  |  |
| 2 | stentgrafty obwodowe nitinolowy - stentgraft wykonany z nitynolu pokrytego od wewnątrz materiałem PTFE - średnica endoprotezy 5,6,7,8,9,10,11,13 mm - długość 2,5 ; 5;10;15cm - system wprowadzający na prowadniku 0,035”, - możliwość łączenia stentgraftów teleskopowo - możliwością zamiany na stentgraft o tych samych parametrach impregnowany heparyną uwalnianą przez okres co najmniej 12 tyg. | szt |  |  | 20 |  |  |  |
| 3 | stent nitinolowy o części pokrywanej i nagiej dedykowany do TIPSS -stent nitinolowy samorozprężalny ( stentgraft) częściowo pokryty materiałem PTFE, część niepokryta dł. 2 cm - średnicy 8, 10, 12 mm, -długość 6-10 cm - część naga implantowana przez zsunięcie koszulki, pokrywana przez blokadę cięgłem | szt. |  |  | 10 |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |

Wykonawca oświadcza, że wyceniając wyszczególnione części składowe potwierdza tym samym spełnienie parametrów wymaganych

………dnia……………                     					   ………...............................................................................

podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym                                                                                          
                                                                  lub posiadających pełnomocnictwo

PAKIET 13  różny sprzęt specjalistyczny

| l.p | Przedmiot zamówienia | j. m. | Wartość jednostkowa netto [zł] | Cena jednostkowa brutto [zł] | Ilość zakupu | Wartość netto [zł] | Cena brutto [zł] | nazwa producenta/ nazwa handlowa/ nr katalogowy, numer strony w materiałach informacyjnych |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Cewniki diagnostyczne do badań naczyniowych, wszystkie kształty, Ø 4F,5F, akceptujące prowadnik 0.038 światło wewn. 4F – nie mniejsze niż 0.042” światło wewn. 5F – nie mniejsze niż 0.048” | Szt. |  |  | 50 |  |  |  |
| 2 | Przewody łączące wysokociśnieniowe dł. 25-120cm | Szt. |  |  | 100 |  |  |  |
| 3 | Igły do nakłucia met. Seldingera 1, 2 lub 3-częściowe | Szt. |  |  | 50 |  |  |  |
| 4 | Kraniki wysokociśnieniowe jednodrożne lub trójdrożne | Szt. |  |  | 50 |  |  |  |
| 5 | Rozszerzacze naczyniowe 5F-9F | Szt. |  |  | 50 |  |  |  |
| 6 | Prowadnik hydrofilny o średnicy 0,014", długości 180-190cm | Szt. |  |  | 50 |  |  |  |
| 7 | Prowadniki hydrofilne, proste i J-curve, Ø 0.018”-0.038”, dł. 45-260 cm | Szt. |  |  | 50 |  |  |  |
| 8 | Y-conector | Szt. |  |  | 25 |  |  |  |
| 9 | Koszulki z 3mm markerem (znacznikiem) na końcu, z zastawką hemostatyczną, 0.035”, Ø 4-11F, dł. 5.5cm, 11cm, 23cm, 35cm, 45cm, 55cm, 90cm | Szt. |  |  | 100 |  |  |  |
| 10 | Strzykawki z manometrem do PTA | Szt. |  |  | 50 |  |  |  |
| 11 | Cewniki z balonem do angioplastyki dł. 40-135cm, akceptujące prowadnik Ø 0.035”,0.018", 0.14", balon dł. 1.5-22cm, Ø 2-25mm, RBP 10-15 atm. | Szt. |  |  | 150 |  |  |  |
| 12 | Stent samorozprężalny, nitinolowy z systemem dostarczania, - średnica kanału wewnętrznego 0,018” lub 0,035”, dł. 20-120mm, śr. 5-14mm | Szt. |  |  | 80 |  |  |  |
| 13 | Stent szyjny, nitinolowy RX 0,014", o wymiarach dostosowanych do tętnic szyjnych, średnica stentu: 5, 6, 7, 8, 9, l0mm, długość stentu: 20,30, 40mm,długość systemu wprowadzającego 135cm | Szt. |  |  | 30 |  |  |  |
| 14 | System neuroprotekcji mózgowej, o centralnym montowaniu prowadnika 0,014" (parasolka), monorail (rapid exchange), dł. 180cm, średnica filtru: 4, 5, 6,oraz 7mm | Szt. |  |  | 30 |  |  |  |
| 15 | Cewniki prowadzące do badań naczyniowych z zastawką hemostatyczną, Ø 6-9F, dł. 55-90 cm | Szt. |  |  | 20 |  |  |  |
| 16 | Filtr stało-czasowy p/zatorowy do żyły głównej, nitinolowy, samorozprężalny, uniwersalny (jugular, femoral) z podwójnym filtrowaniem, system wprowadzający – SDS maximum 6F | Szt. |  |  | 1 |  |  |  |
| 17 | Zestaw do udrażniania naczyń subintymalnie z możliwością powrotu do światła naczynia poza niedrożnością lub zestaw do mechanicznego udrażniania wewnątrz światła naczynia. | Szt. |  |  | 15 |  |  |  |
| 18 | Stent obwodowy, montowany na balonie o giętkich przęsłach, dł. 12-80mm, Ø 4-10mm | Szt. |  |  | 40 |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |

Wykonawca oświadcza, że wyceniając wyszczególnione części składowe potwierdza tym samym spełnienie parametrów wymaganych

………dnia……………                     					   ………...............................................................................

podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym                                                                                          
                                                                  lub posiadających pełnomocnictwo

PAKIET 14  Stentgrafty brzuszne rozwidlone i piersiowe proste

| l.p | Przedmiot zamówienia | j. m. | Wartość jednostkowa netto [zł] | Cena jednostkowa brutto [zł] | Ilość zakupu | Wartość netto [zł] | Cena brutto [zł] | nazwa producenta/ nazwa handlowa/ nr katalogowy, numer strony w materiałach informacyjnych |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Stentgrafty brzuszne rozwidlone i piersiowe proste - stent – graft kompletny tzn. składać się z części zasadniczej, fabrycznie wykonanej oraz takiej ilości tzw. przedłużek, która umożliwi prawidłową implantację stentgraftu w standardowych warunkach. -Materiał : ni tinol, pokrycie: poliester -Optymalna widoczność w obrazie Rtg: markery na brzegach pokrycia stentgraftu -W zestawie balon do modelowania stentgraftu i 2 super sztywne prowadniki do stentgraftów: 0,035” dł.260 cm System do tętniaków aorty brzusznej: -Średnica od 23 do 36mm -Dostępne trzy konfiguracje części głównej: rozwidlona, typu „aortouniiliac” oraz typu „rurka brzuszna” -Długość części głównej stentgraftu rozwidlonego (liczona część pokryta stentgraftu od góry do końca dłuższej nóżki) od 124 do 166 mm. Średnica części biodrowej części głównej od 13 do 20 mm, z nóżki kontralateralnej od 10 do 28 mm. -Długość przedłużek biodrowych – 82 mm -System wprowadzający 18 – 20 F dla części głównej i 14 – 16 F dla nóżki kontralateralnej -Możliwość fiksacji nadnerkowej -Korona nadnerkowa o długości 15 mm, wycinana laserowo z jednego elementu -W standardzie dostępne przedłużki aortalne i biodrowe -Minimalna długość szyi tętniaka: 10 mm – wg instrukcji użytkowania -Dopuszczalne zagięcie podnerkowe szyi tętniaka – do 75 stopni – wg instrukcji użytkowania System do tętniaków aorty piersiowej: -Średnica od 22 do 46 mm -Długość części pokrytej od 112 do 212 mm dla części głównych (proksymalnych) -Stentgraft umożliwiający fiksacje bezpośrednio przy ujściu tętnicy podobojczykowej (zakończenie bliższego końca stentgraftu w postaci korony nie pokrytej tkaniną) -System wprowadzający od 22 do 25F dla wszystkich średnic -Modułowa budowa stentgraftu umożliwiająca teleskopowe ustawienie protezy w trakcie zabiegu w standardzie dostępne części główne - proste z niepokrytym tkanina pierwszym segmentem oraz trzy konfiguracje części dystalnych: proste modele dystalne całkowicie pokryte tkaniną, zwężające się modele dystalne całkowicie pokryte tkanina oraz proste modele dystalne z ostatnim segmentem niepokrytym tkaniną. -Stentgraft umożliwiający implantację w odcinku piersiowym aorty w przypadku tętniaka i ostrego rozwarstwienia, zakończenie stentgraftu umożliwiające implantacje przy szyi tętniaka i ostrego rozwarstwienia, zakończenie stentgraftu umożliwiające implantację przy szyi tętniaka od 15 mm dlugości. Brak metalowych połączeń pomiędzy poszczególnymi nitinolowymi segmentami stentgraftu. Stentgraft powinien całkowicie przylegać do ściany aorty przy znacznych zagięciach kątowych i różnych stopniach przewymiarowania. | Komplet |  |  | 15 |  |  |  |
| 2 | Inflator wysokociśnieniowy do 30 atm . Pojemność strzykawki min 20 ml | szt |  |  | 100 |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |

Wykonawca oświadcza, że wyceniając wyszczególnione części składowe potwierdza tym samym spełnienie parametrów wymaganych

………dnia……………                     					   ………...............................................................................

podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym                                                                                          
                                                                  lub posiadających pełnomocnictwo

PAKIET 15  różny sprzęt specjalistyczny

| l.p | Przedmiot zamówienia | j. m. | Wartość jednostkowa netto [zł] | Cena jednostkowa brutto [zł] | Ilość zakupu | Wartość netto [zł] | Cena brutto [zł] | nazwa producenta/ nazwa handlowa/ nr katalogowy, numer strony w materiałach informacyjnych |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Introduktor 3-9F | szt |  |  | 50 |  |  |  |
| 2 | Prowadniki proste, J, 0,018" dł. 150-200 cm | szt. |  |  | 50 |  |  |  |
| 3 | Cewniki diagnostyczne do badań naczyniowych:3-5F,różne kształty akceptujące prowadniki 0,035" | szt |  |  | 50 |  |  |  |
| 4 | Przewody łączące wysokociśnieniowe | szt. |  |  | 50 |  |  |  |
| 5 | Cewniki diagnostyczne do badań naczyniowych:3F,różne kształty | szt |  |  | 50 |  |  |  |
| 6 | Igły do nakłucia met. Seldingera jednoczęściowe | szt. |  |  | 100 |  |  |  |
| 7 | Rozszerzacz naczyniowy 5F-9F | szt |  |  | 50 |  |  |  |
| 8 | Prowadniki J 0,035" dł. 150-260 cm | szt. |  |  | 50 |  |  |  |
| 9 | Prowadniki proste 0,035" dł. 145-260 cm | szt |  |  | 50 |  |  |  |
| 10 | Prowadniki J 0,025" dł. 150-260 cm | szt. |  |  | 10 |  |  |  |
| 11 | Prowadniki proste 0,025" dł. 150-200 cm | szt |  |  | 5 |  |  |  |
| 12 | Mikroprowadniki kompatybilne z mikrocewnikami z poz. 80 | szt |  |  | 5 |  |  |  |
| 13 | Mikrocewniki 1,2 - 1,8 F | szt. |  |  | 3 |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |

Wykonawca oświadcza, że wyceniając wyszczególnione części składowe potwierdza tym samym spełnienie parametrów wymaganych

………dnia……………                     					   ………...............................................................................

podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym                                                                                          
                                                                  lub posiadających pełnomocnictwo

PAKIET 16  różny sprzęt specjalistyczny

| l.p | Przedmiot zamówienia | j. m. | Wartość jednostkowa netto [zł] | Cena jednostkowa brutto [zł] | Ilość zakupu | Wartość netto [zł] | Cena brutto [zł] | nazwa producenta/ nazwa handlowa/ nr katalogowy, numer strony w materiałach informacyjnych |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Prowadniki teflonowe, hydrofobowe, proste i J-curve, Ø 0.018”-0.038”, dł. 45-260 cm | Szt. |  |  | 50 |  |  |  |
| 2 | Prowadniki sztywne typu Amplatz, proste i J-curve, Ø 0.018”-0.038”, dł. 260 cm | Szt. |  |  | 20 |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |

Wykonawca oświadcza, że wyceniając wyszczególnione części składowe potwierdza tym samym spełnienie parametrów wymaganych

………dnia……………                     					   ………...............................................................................

podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym                                                                                          
                                                                  lub posiadających pełnomocnictwo

Załącznik nr 3

Wzór umowy ( proszę wypełnić miejsca wypunktowane z wyjątkiem numeru umowy, daty jej zawarcia i  §3 ust.3 )

##### UMOWA nr ....... /19/Med./2011

kupna – sprzedaży

Zawarta w dniu ………………2011 r. we Wrocławiu pomiędzy:

4 Wojskowym Szpitalem Klinicznym z Polikliniką Samodzielnym

Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej,

z siedzibą 50-981 Wrocław, ul. Weigla 5,

Regon 930090240, NIP 899-22-28-956

zwanym w treści umowy ZAMAWIAJĄCYM,

zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia – Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy, nr KRS: 0000016478

reprezentowanym przez:

Komendanta - płk lek. med. Grzegorza STOINSKIEGO

a .......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

zwanym dalej WYKONAWCĄ,

reprezentowanym przez:

...............................................

Niniejsza umowa jest następstwem przeprowadzonego postępowania w trybie przetargu nieograniczonego (zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych t.j. Dz. U. z 2010r., Nr 113, poz.759 o wartości powyżej 125 000 EURO ).

§ 1

Przedmiot umowy

- Zamawiający zamawia a Wykonawca przyjmuje do realizacji sprzedaż i dostawę do miejsca wskazanego przez Zamawiającego stentgraftów i sprzętu medycznego dla Kliniki Chirurgii Naczyniowej w obrębie pakietu/pakietów nr ………….. wyszczególnionego/nych w §12 zwany dalej przedmiotem umowy lub towarem.

- Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć do siedziby Zamawiającego zamówiony pisemnie towar własnym środkiem transportu i na koszt własny w terminie............ dni (max. 3 dni) od daty otrzymania każdorazowego zamówienia przekazanego telefonicznie na nr……………………... potwierdzonego faxem na numer......................................

- W przypadku niemożności zaopatrzenia Zamawiającego w ww. terminie Wykonawca ma obowiązek o zaistniałej przyczynie niezwłocznie powiadomić Zamawiającego.

- Wykonawca realizować będzie w ramach niniejszej umowy zamówienia przekazane przez Zamawiającego drogą tylko telefoniczną z tym jednak zastrzeżeniem, że uprawnionym do składania zamówień drogą telefoniczną będzie: Kierownik Apteki Szpitalnej, tel. (071) 766 05 25 mgr farm. Grażyna Wojtczak oraz dr farm. Monika Krzysik, Tel. (071) 76 60 524, mgr farm. Anna Duszyńska Tel. (071) 76 60 464, techn.farm Adam Klekowski Tel. (071) 76 60 528 .

- Wykonawca do każdego dokumentu dostawy dotyczącego przedmiotu niniejszej umowy dołączy kopię zamówienia Zamawiającego.

- Przekazanie przedmiotu umowy przez Wykonawcę Zamawiającemu, wymaga każdorazowego potwierdzenia przekazania towaru przez wyznaczonego pracownika Zamawiającego ilości zamówionego towaru (dokument PZ). Wykaz osób upoważnionych do odbioru towaru:

- mgr farm Grażyna Wojtczak

-mgr farm Monika Krzysik

-mgr farm Anna Duszyńska

-techn.farm Stanisława Mazur

-techn.farm Barbara Ziółek

-techn.farm Halina Ciemała

-techn.farm Adam Klekowski

-Agnieszka Przybył

-Ewa Kępa- Ciszek

- Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć wraz z pierwszą dostawą po 1 sztuce towaru każdego typu określone w §12 do umowy, które będą fakturowane dopiero po przeprowadzeniu wszczepu. Uzupełnienie towaru nastąpi w terminie do 48 godzin od daty zgłoszenia (za pomocą faksu na numer ...........................) zużycia danego przedmiotu zamówienia, spowodowanego przeprowadzonym zabiegiem. Po dokonaniu wszczepienia sporządzony zostanie przez Zamawiającego protokół zawierający imię i nazwisko pacjenta, rodzaj, ilość i numery wszczepionego przedmiotu zamowienia  
i przekazany niezwłocznie Wykonawcy faksem na nr …………...

- Zamawiający ma prawo do składania zamówień bez ograniczeń co do ilości, asortymentu 
i cykliczności dostaw w ramach umowy.

- Wykonawca zobowiązuje się do elastycznego reagowania na zwiększone lub zmniejszone potrzeby Zamawiającego.

- Wykonawcy nie przysługują względem Zamawiającego jakiekolwiek roszczenia z tytułu  niezrealizowania pełnej ilości przedmiotu zamówienia.

- Jeżeli kwota kontraktu z NFZ ulegnie zmniejszeniu Zamawiający zastrzega prawo do  realizacji zamówienia do wysokości środków finansowych  otrzymanych z NFZ.

- Zamawiający realizuje umowę do wysokości posiadanych środków finansowych.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do sprawdzenia towaru w zakresie jego wad widocznych i złożenia reklamacji ilościowych i jakościowych w terminie 7 dni od daty jego dostarczenia. Towar niekompletny, uszkodzony lub z terminem gwarancji niezgodnym z § 4 ust. 1 Wykonawca zobowiązany jest wymienić na własny koszt w terminie 3 dni od daty powiadomienia go o zastrzeżeniach drogą telefoniczną pod nr …………………. i fax …………………..

- Zamawiający składa reklamacje drogą telefoniczną podając numer faktury i potwierdza je faxem z tego dnia

- Jeżeli Wykonawca nie wymieni zareklamowanego towaru w terminie określonym w ust. 13 to jest zobowiązany wystawić w terminie 3 dni od upływu wskazanego w ust. 13 terminu fakturę korygującą

- Wykonawca zobowiązany jest do informowania  Apteki Szpitalnej drogą telefoniczną lub faxem z 14 dniowym wyprzedzeniem o spodziewanych brakach produkcyjnych przedmiotu umowy i o wygaśnięciu ważności dokumentów dopuszczających do obrotu oraz zagwarantowania w związku z tym realizacji zwiększonych zamówień wynikających z niniejszej umowy zabezpieczającej prawidłowe funkcjonowanie oddziałów szpitalnych.

- Na żądanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia dokumentów (o których mowa w Rozdziale IV pkt. 2 ppkt.2 SIWZ). Dokumenty, o których mowa wyżej Wykonawca dostarczy w terminie 3 dni od wezwania drogą telefoniczną pod nr …………………. i fax …………………...

§ 2

Dostawa

- Wykonawca na swój koszt ubezpiecza dostawę na okres do momentu dokonania odbioru przez Zamawiającego.

- Wykonawca realizuje przedmiot umowy własnymi siłami. Powierzenie wykonania części przedmiotu umowy innym dostawcą wymaga uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego, jeżeli jednak Wykonawca zleci wykonania niektórych czynności innym podmiotom (chociażby za zgodą Zamawiającego) to ponosi on pełną odpowiedzialność za działania innych dostawców, którym powierzył wykonanie przedmiotu umowy.

§ 3

Warunki płatności.

- Zamawiający za dostarczony i odebrany towar zapłaci Wykonawcy cenę obliczoną zgodnie z cennikiem podanym w §12.

- Zapłata za dostarczony towar nastąpi na podstawie wystawionej faktury po protokólarnym przekazaniu towaru wg §1 pkt 6, przelewem na konto …………………………………w terminie ………dni (min.60 dni ) od daty przyjęcia faktury przez Zamawiającego.

- Łączna wartość netto umowy wynosi:  ………… zł (słownie: ………………..........................…… zł), łączna cena brutto (wartość netto powiększona o podatek VAT naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami) wynosi : …………… zł (słownie: ………….................…….... ................................…….. zł)

- Urzędowa stawka podatku VAT obowiązuje z mocy prawa.

- Wykonawca gwarantuje, że wartości netto nie wzrosną przez okres trwania umowy.

- Od należności nie uiszczonych w terminie ustalonym przez strony, Wykonawca może naliczać odsetki ustawowe.

- Za datę zapłaty strony uznają dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

§ 4

Gwarancja

- Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości i trwałości dostarczanego towaru na okres ważności: ……………. (min.12 miesięcy), licząc od dnia dostawy do siedziby Zamawiającego i zapewnia, że dostarczony towar będzie wolny od wad, spełniać będzie wszystkie wymagania określone przez Zamawiającego w specyfikacji, przez właściwe przepisy, instytucje oraz będzie najwyższej jakości.

- Wykonawca przyjmuje na siebie obowiązek wymiany towaru na nowy w przypadku ujawnienia się wady w terminie ważności.

- W ramach gwarancji Wykonawca zobowiązany jest wymienić zakwestionowany towar o którym mowa w ust. 1 w terminie 3 dni od daty wezwania faxem na nr tel. ………………………………...

- Niniejsza umowa stanowi dokument gwarancyjny w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego.

- W sprawach nie uregulowanych umową, do gwarancji stosuje się przepisy art. 577 i następnych Kodeksu Cywilnego

- Do odpowiedzialności dostawcy z tytułu rękojmi w terminie udzielonej ważności stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.

§ 5

- Umowa zostaje zawarta na okres 18 miesięcy od daty zawarcia umowy.

- Zamawiający może rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym, jeżeli Wykonawca nie dotrzymuje terminów realizacji przedmiotu umowy wynikające z § 1 ust.2 przez dwa kolejne terminy dostawy, jeżeli wykonuje przedmiot umowy w sposób niezgodny z umową lub normami i warunkami prawem określonymi.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do natychmiastowego rozwiązania niniejszej umowy, jeżeli Wykonawca nie dostarczy dokumentów o których mowa w  Rozdz. IV pkt. 2 ppkt.2 SIWZ w terminie 3 dni od otrzymania pisemnego wezwania od Zamawiającego.

§ 6

- W przypadku, gdy Wykonawca nie dostarczy zamówionych towarów  w terminie określonym w § 1 ust. 2 niniejszej umowy, Zamawiający zastrzega sobie prawo zakup tego towaru  u innych dostawców.

- W przypadku gdy Zamawiający zapłaci za towar zakupiony w trybie określonym w ust. 1 cenę wyższa niż wynika z cennika zawartego w §12 niniejszej umowy Wykonawca na żądanie Zamawiającego, zwróci mu wynikającą różnicy kwot cenę w terminie 14 dni od daty wezwania.

- Zamawiający zobowiązany jest udokumentować wykonawcy koszt poniesiony na zakup towaru dokonanego w trybie określonym w ust. 1.

§ 7

Kary umowne

- W razie nie wykonania lub nienależytego wykonania umowy Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu karę:

- w wysokości 0,15% ceny brutto umowy w przypadku opóźnienia w wykonaniu dostawy za każdy dzień opóźnienia licząc od daty upływu terminu określonego w § 1 ust. 2 do dnia ostatecznego przyjęcia bez zastrzeżeń przez Zamawiającego zamawianego towaru.

- w wysokości 5% ceny brutto umowy, od której realizacji odstąpiono w całości lub w części z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy

- w wysokości 0,15% ceny brutto umowy w przypadku opóźnienia w usunięciu wady ujawnionej w okresie gwarancji za każdy dzień opóźnienia.

- Zamawiający może dochodzić odszkodowania przewyższającego kary umowne.

§ 8

Strony zgodnie postanawiają, że Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego dokonywać cesji wierzytelności oraz przenosić na rzecz innych osób wierzytelności wynikających z niniejszej umowy pod jakimkolwiek innym tytułem, w tym również przez przejmowanie poręki celem umożliwienia przejęcia wierzytelności przez osobę trzecią.

§ 9

Zmiana umowy.

- Zmiana umowy może nastąpić za zgodą obu stron.

- Wszelkie zmiany umowy wymagają dla swojej ważności formy pisemnej.

§ 10

Postępowanie polubowne.

- Wszelkie spory strony zobowiązują się załatwić w pierwszej kolejności polubownie.

- Do rozstrzygania sporów Sądowych strony ustalają właściwość Sądu siedziby Zamawiającego.

§ 11

Pozostałe postanowienia.

- Niniejsza umowa podlega wyłącznie prawu polskiemu. Strony zgodnie wyłączają stosowanie Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów. W sprawach nie unormowanych umową oraz do wykładni jej postanowień zastosowanie mają przepisy ustawy z ustawy z dnia 29 stycznia 2004r Prawo zamówień publicznych, ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r Kodeks Cywilny oraz innych obowiązujących aktów prawnych

- Integralną częścią umowy jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia oraz oferta sporządzona i złożona w postępowaniu przetargowym, z tym, że pierwszeństwo mają postanowienia niniejszej umowy, przy czym oferta i SIWZ, jako sporządzone w jednym egzemplarzu, nie stanowią załącznika i znajdują się u Zamawiającego wraz z całą dokumentacją postępowania, którego wynikiem jest niniejsza umowa.

§ 12

Zestawienie stanowiące w SIWZ załącznik nr 2 wypełnione przez Wykonawcę w ofercie zostanie wklejone do tego paragrafu zgodnie z danymi z oferty.

§ 13

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

Wykonawca:					      Zamawiający:

W przypadku wyboru mojej oferty w trybie przetargu nieograniczonego nr postępowania 19/Med./2011, zobowiązuję się podpisać z Zamawiającym umowę wg powyższego wzoru.

……………….…dnia……………                              ………...............................................................................

podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawny lub

posiadających pełnomocnictwo

Załącznik nr 4

..............................................                                                          ................ dn. ....................

(pieczęć adresowa firmy Wykonawcy)

OŚWIADCZENIE

Na podstawie art. 44 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

(t.j. Dz.U. z 2010r., Nr 113, poz.759) oświadczamy, że spełniamy warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, o których mowa w  art. 22 ust. 1 ustawy PZP.

Ponadto oświadczamy, że nie ma podstaw do wykluczenia z postępowania, w trybie art.24 ust.1 pkt.2 PZP.

……………….…dnia……………                                              ………...............................................................................

(podpis i  pieczęć osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawny lub

posiadających pełnomocnictwo)

Załącznik nr 5

..............................................                                                          ................ dn. ....................

(pieczęć adresowa firmy Wykonawcy)

OŚWIADCZENIE

Oświadczamy, że zaoferowane w ofercie wyroby medyczne będą posiadały aktualne i ważne przez cały okres trwania umowy dopuszczenia do obrotu na każdy oferowany produkt (w postaci Deklaracji Zgodności wydanej przez producenta oraz Certyfikatu CE (produktów których dotyczy) wydanego przez jednostkę notyfikacyjną) i na żądanie Zamawiającego, udostępnimy Deklarację Zgodności wydaną przez producenta oraz Certyfikat CE wydany przez jednostkę notyfikacyjną w terminie 3 dni od dnia otrzymania pisemnego wezwania.

……………….…dnia……………                                              ………...............................................................................

(podpis i  pieczęć osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawny lub

posiadających pełnomocnictwo)

# Footnotes

Dotyczy Pakietu 1- poz: 1, Pakietu 2-  poz.1,4-7, Pakiet 6- poz.1-12, Pakiet 8- poz.1-4, Pakiet 9- poz.1, Pakiet 10- poz.1, Pakiet 11- poz.1, Pakiet 12- poz.1-3, Pakiet 13- poz.13-16,19,20, Pakiet 14- poz.1