# 4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

50-981 Wrocław

ul. Weigla 5

Znak sprawy: 35/Med./2016

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

NA  DOSTAWĘ APARATU RTG Z RAMIENIEM C – ANGIOGRAFU PRZEWOŹNEGO Z WYPOSAŻENIEM ELEKTROFIZJOLOGICZNYM - 1 kpl.

W postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzonym na podstawie przepisów

ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015r. poz. 2164), zwanej dalej również Pzp oraz przepisów wykonawczych do Pzp.

W  TRYBIE  PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO POWYŻEJ 135 000 EURO

(art. 10 ust. 1 oraz art. 39-46 PZP)

Wykonawcą może być osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna,

nieposiadająca osobowości prawnej oraz podmioty te występujące wspólnie.

Podmioty występujące wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie                              lub nienależyte wykonanie zamówienia.

Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów zgodnie z art. 26 ust. 2b PZP, odpowiada solidarnie z wykonawcą za szkodę zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.

Zatwierdził:

dnia ……………...                                                    ……................................................

podpis i pieczęć Kierownika

Zamawiającego lub osoby upoważnionej

ZAMAWIAJĄCY:   	4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką 
                                                Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

50-981 Wrocław, ul. Weigla 5 ( 4WSKzP SP ZOZ )

http://www.4wsk.pl

INFORMACJE OGÓLNE

- Koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca.

- Na podstawie art. 27 ust. 1 Pzp Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się oprócz formy pisemnej również w formie faksu, o ile SIWZ nie stanowi inaczej, z tym jednak zastrzeżeniem, że wnioski, oświadczenia, zawiadomienia oraz informacje przesłane tą drogą należy jednocześnie potwierdzić pisemnie.

- W sprawach nieuregulowanych w SIWZ pierwszeństwo mają przepisy Pzp i aktów wykonawczych do Pzp.

Rozdział I.    PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

- Zamówienie obejmuje dostawę aparatu RTG z ramieniem C – angiografu przewoźnego z wyposażeniem elektrofizjologicznym - 1 kpl.

- Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia ofert równoważnych (oferowany przedmiot zamówienia musi spełniać wszelkie wymagania Zamawiającego o wszystkich parametrach nie gorszych niż te określone w SIWZ, tzn. takich, które gwarantują zachowanie tych samych norm, parametrów i standardów), jeżeli z opisu przedmiotu zamówienia wynika, że przedmiot zamówienia określony został poprzez wskazanie znaku towarowego, pochodzenia lub patentu oraz w zakresie wskazanym w art. 30 ust. 1-3 Pzp.

Jeżeli Wykonawca powoła się na rozwiązania równoważne to jest zobowiązany wykazać, że oferowany przedmiot zamówienia spełnia wymogi Zamawiającego poprzez załączenie do oferty dokumentów potwierdzających ten stan rzeczy wydanych przez podmioty niezależne np. Ekspertyz Rzeczoznawczych.

- Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia ofert wariantowych.

- Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

- Zamawiający nie przewiduje zamówienia uzupełniającego, o którym mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 7 Pzp.

- Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej.

- Przedmiot zamówienia został opisany w rozdziale V SIWZ oraz w załączniku nr 2
do niniejszej SIWZ.

- Szczegółowe zasady podpisania, realizacji umowy oraz jej zakończenia zawarte są we wzorze umowy – w załączniku nr 3 do SIWZ.

Rozdział II.          OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

Wykonawca obowiązany jest przygotować ofertę zgodnie z wymaganiami SIWZ.

- Każdy Wykonawca (lub podmioty występujące wspólnie) może złożyć tylko jedną ofertę, zgodnie z wymaganiami określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Złożenie przez jednego Wykonawcę lub podmioty występujące wspólnie, więcej niż jednej oferty lub oferty zawierającą rozwiązania alternatywne spowoduje jej odrzucenie.

- Zamawiający dopuszcza możliwość powierzenia przez Wykonawcę wykonania części                     lub całości zamówienia podwykonawcom. W takim przypadku Wykonawca zobowiązany jest do wskazania w swojej ofercie części zamówienia (zakresu), których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom (załącznik nr 1).

- Osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy lub pełnomocnik muszą złożyć podpisy:

- na wszystkich stronach (zapisanych) oferty,

- na załącznikach,

- w miejscach, w których Wykonawca naniósł zmiany.

- Upoważnienie do podpisania oferty powinno być dołączone do oferty, o ile upoważnienie nie wynika z innych dokumentów dołączonych do oferty (odpis z właściwego rejestru                      lub  centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej).

- W przypadku gdy wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, do oferty musi być załączone pełnomocnictwo określające jego zakres i podpisane przez osoby uprawnione                              do reprezentacji Wykonawcy w oryginale lub kserokopii potwierdzonej za zgodność                    z oryginałem przez notariusza.

- Wymagane dokumenty należy przedstawić w formie oryginałów albo kserokopii.

- Dla uznania ważności, oferta musi zawierać: wszystkie wymagane w SIWZ dokumenty lub poświadczone za zgodność z oryginałem ich kopie oraz oświadczenia wynikające z jej treści (Rozdz. IV). Poświadczenie musi być opatrzone imienną pieczątką i podpisem osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy, datą i opatrzone klauzulą „za zgodność z oryginałem”.

- Zamawiający zażąda przedstawienia oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy przedstawiona przez wykonawcę kserokopia dokumentów jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości, a Zamawiający nie może sprawdzić jej prawdziwości w inny sposób.

- Ofertę należy sporządzić w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności (zgodnie z art. 9 ust. 1 i 2  Pzp).

- Wszystkie dokumenty i oświadczenia oraz inne materiały informacyjne w językach obcych należy dostarczyć przetłumaczone i poświadczone za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.

- Oferta powinna być sporządzona w formie pisemnej przy użyciu nośników pisma nie ulegającego usunięciu bez pozostawienia śladów.

- Załączniki do SIWZ stanowią jej integralną część.

- Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane i datowane własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę. Poprawki cyfr i liczb należy pisać wyrazami.

- Do oferty należy załączyć spis treści.

- Wszystkie  strony oferty należy ponumerować, trwale spiąć i ostemplować pieczątką firmową lub imienną  (dotyczy stron zapisanych oraz wszelkich załączników ).

- Dokumenty i informacje składane w trakcie postępowania stanowiące tajemnicę  przedsiębiorstwa  w myśl art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tj. Dz. U. z 2003r. nr 153 poz. 1503 z późn. zm.), które nie mogą  być udostępniane  - powinny być oznaczone klauzulą: „nie udostępniać innym uczestnikom postępowania informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji” i załączone jako odrębna część nie złączona z ofertą w sposób trwały. Wykonawca musi wykazać nie później niż w terminie składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 Pzp. Powyższe stosuje się odpowiednio do konkursu.

- Kopertę należy zaadresować:

4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką  SP ZOZ

50 – 981 WROCŁAW ul. Weigla 5

„Przetarg nieograniczony”

NIE OTWIERAĆ W KANCELARII ”

## Znak sprawy: 35/Med./2016

„Oferta na dostawę aparatu RTG z ramieniem C – angiografu przewoźnego z wyposażeniem elektrofizjologicznym -1 kpl”

nie otwierać przed dniem 18.05.2016r. godz. 1100

Ilość stron ..... (określić, ile stron znajduje się w kopercie)

ROZDZIAŁ III.    WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIENIA TYCH WARUNKÓW

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

- Wykażą brak podstaw do wykluczenia, na podstawie art. 24 i art. 24 b ust. 3 Pzp.

- Spełniają warunki udziału w postępowaniu określone w art. 22 ust 1 Pzp: Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. Za spełnienie wymogu Zamawiający uzna posiadanie przez wykonawcę środków finansowych lub zdolności kredytowej w wysokości min. 1 000 000,00  zł (słownie: jeden milion złotych, 00/100) – (z zastrzeżeniem art. 26 ust 2b Pzp.).

- Sposób dokonywania oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu:

Ocena spełniania ww. warunków dokonana zostanie w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach wyszczególnionych w ROZDZIALE IV PKT 1 SIWZ według formuły "spełnia - nie spełnia”.

ROZDZIAŁ IV. WYKAZ :

- DOKUMENTÓW I OŚWIADCZEŃ POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIENIE PODMIOTOWYCH WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

W sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają odpowiednio przepisy Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane                 (Dz. U. z 19 lutego 2013r., poz. 231) zwane dalej Rozporządzeniem.

- Do oferty należy załączyć w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia:

  - oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia, sporządzone wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 4 do SIWZ;

  - aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji  w celu wskazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust 1 pkt. 2 Pzp, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

  - aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;

  - aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;

  - aktualne informacje z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4 –11 Pzp wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

  - listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt. 5 Pzp, albo informację o tym, że nie należy do grupy kapitałowej wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 6 do SIWZ.

- Do oferty należy załączyć w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału                              w postępowaniu:

- oświadczenie o spełnianiu przez Wykonawcę warunków określonych w art. 22 ust. 1 Pzp, sporządzone wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 4 do SIWZ;

- informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy (spełnienie warunku określonego Rozdział III pkt 2 SIWZ) wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

- Wykonawca, w zakresie wskazanym przez Zamawiającego, zobowiązany jest wykazać nie później niż na dzień składania ofert, spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 Pzp, oraz brak podstaw do wykluczenia z powodu niespełniania warunków, o których mowa w art. 24 i art. 24 b ust. 3 Pzp (art. 26 ust. 2a Pzp).

- Wykonawca może polegać na zdolnościach finansowych lub ekonomicznych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował tymi zasobami w trakcie realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia.

- Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów zgodnie z ppkt. 4, odpowiada solidarnie z wykonawcą za szkodę zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.

- Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może przedstawić dokumentów, dotyczących sytuacji finansowej i ekonomicznej wymaganych przez Zamawiającego, może przedstawić inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez Zamawiającego warunku (art. 26 ust. 2c Pzp).

- Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia (art. 23 ust. 1 Pzp). Za podmioty występujące wspólnie uważa się spółki cywilne oraz konsorcja. W tym przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika (art. 23 ust. 2 Pzp). Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie niniejszego zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność względem Zamawiającego za należyte wykonanie umowy oraz żaden z Wykonawców nie może podlegać wykluczeniu. Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia składają jedną ofertę, przy czym:

- wymagane oświadczenia i dokumenty wskazane w Rozdz. IV pkt 1 ppkt 1 SIWZ składa osobno  każdy z Wykonawców,

- oświadczenia i dokumenty wskazane w Rozdz. IV pkt 1 ppkt 2 i Rozdz. IV pkt 2 SIWZ składają Wykonawcy wspólnie.

- Wykonawca zagraniczny (mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej) składa dokumenty wymienione w  Rozdz. IV pkt 1 ppkt 1 lit. a, f SIWZ, a  zamiast dokumentów wskazanych w Rozdz. IV pkt 1 ppkt 1 lit. b-e  SIWZ – składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

- nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawione nie wcześniej                      niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.;

- nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;

- nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie – wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

- zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4 – 8, 10 i 11 Pzp - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów wskazanych Wykonawca składa dokument zawierający oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem – wystawione z odpowiednią datą wymaganą dla tych dokumentów.

- DOKUMENTÓW  PRZEDMIOTOWYCH:

### Wykonawca zobowiązany jest załączyć do oferty następujące dokumenty i oświadczenia:

- Dokładny opis oferowanego przedmiotu zamówienia, potwierdzający spełnienie parametrów wymaganych przez Zamawiającego w języku polskim w formie np. prospektów, katalogów, w przypadku braku powyższych dokumentów oferta zostanie odrzucona jako nie spełniająca wymogów Zamawiającego (z zastrzeżeniem art. 26 ust.3 Pzp). Jednocześnie należy w Załączniku nr 2 do SIWZ podać numer strony materiałów informacyjnych, na której wymagane parametry są potwierdzone oraz zaznaczyć (np. zakreślaczem) w materiałach informacyjnych, gdzie znajduje się potwierdzenie wymaganego parametru.

- Zgodnie z ustawą z dnia 20.05.2010r. o wyrobach medycznych (t.j. Dz. U. z 2015r. poz. 876), Zamawiający żąda ważnych i aktualnych na dzień otwarcia ofert dokumentów dot. przedmiotu zamówienia na każdy oferowany produkt, w postaci Deklaracji Zgodności wydanej przez producenta, Certyfikatu CE wydanego przez jednostkę notyfikującą (jeżeli dotyczy) oraz Formularza Powiadomienia / Zgłoszenia do Prezesa Urzędu

W przypadku formularza Powiadomienia / Zgłoszenia do rejestru Wyrobów Medycznych Wykonawca zobowiązany jest aby złożony dokument potwierdzony był przez Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych na złożonym do urzędu formularzu lub w przypadku nadania dokumentacji przesyłką listowna lub kurierska – takie potwierdzenie stanowi dowód nadania.

Dokumenty wymienione w niniejszym Rozdziale należy ułożyć chronologicznie, poszczególnymi zadaniami, narastająco produktami oraz opisać dodatkowo, której pozycji dotyczą.

UWAGA ! Zamawiający prosi o dostarczenie wraz z ofertą Załącznika nr 2 również w formacie *.doc lub *.xls  na płycie CD.

- POZOSTAŁYCH DOKUMENTÓW:

- Pełnomocnictwo w przypadku, gdy umocowanie do złożenia oświadczenia woli w imieniu Wykonawcy nie wynika z dokumentów wymienionych Rozdz. IV pkt 1 ppkt 1 lit.b. SIWZ.

- Zaleca się dołączyć zaakceptowany wzór umowy.

Rozdział V.        OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest dostawa aparatu RTG z ramieniem C – angiografu przewoźnego z wyposażeniem elektrofizjologicznym (osłonami RTG, monitorami podwieszanymi, lampą oraz innym wyposażeniem do elektrofizjologii) - 1 kpl. - opisany w załączniku nr 1 i 2. Zamawiający dopuszcza możliwość przeprowadzenia wizji pomieszceń,  w którym instalowany będzie przedmiot umowy – w terminie wcześniej ustalonym z użytkownikami na pisemny wniosek Wykonanwcy. Kody CPV: 33111000-1

Rozdział VI.       WYMAGANY  TERMIN WYKONANIA UMOWY

Realizacja przedmiotu zamówienia: do 6 tygodni od daty zawarcia umowy.

Miejsce dostawy: 4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP ZOZ

ul. R.Weigla 5, 50-981 Wrocław

Rozdział VII.  WARUNKI WPŁATY  I ZWROTU WADIUM.

- Obowiązek wpłaty wadium

Oferta musi być zabezpieczona wadium. Zamawiający zatrzyma wadium, jeżeli wystąpią przesłanki wymienione w art. 46 ust. 4a i 5 Pzp.

Wadium musi obejmować cały okres związania ofertą.

Wykonawca, który nie zabezpieczy oferty akceptowalną formą wadium, zostanie przez Zamawiającego wykluczony z postępowania.

Przystępując do przetargu Wykonawca jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości:              23 150,00 zł (słownie: dwadzieścia trzy tysiące sto pięćdziesiąt złotych, 00/100) - dotyczy całości przedmiotu zamówienia

Termin wniesienia wadium upływa w dniu składania ofert tj. dnia  18.05.2016r. godz. 10:00

- Forma wpłaty wadium.

Wadium może być wnoszone w następujących formach:

- poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,

- gwarancjach bankowych,

- gwarancjach ubezpieczeniowych,

- lub poręczeniach określonych w art. 45 ust. 6 ustawy PZP,

- przelewem na rachunek Zamawiającego - środki finansowe powinny wpłynąć na konto Zamawiającego do 18.05.2016 r do godz. 10:00 pod rygorem wykluczenia z postępowania.

Bank Gospodarstwa Krajowego O/Wrocław nr  07 1130 1033 0018 7991 8520 0007

z zaznaczeniem: ,,Wadium w przetargu na aparatu RTG z ramieniem C – angiografu przewoźnego z wyposażeniem elektrofizjologicznym - 1 kpl.”

UWAGA: pierwsza sesja księgowania w Banku Gospodarstwa Krajowego O/Wrocław – prowadzącym rachunek Zamawiającego odbywa się po godz. 10.00

- W przypadku składania przez Wykonawce wadium w formie gwarancji, gwarancja musi być gwarancją nieodwołalną, bezwarunkową i płatną w ciagu 30 dni na pierwsze pisemne żądanie Zamawiajacego, musi być wykonalna na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, sporzadzona zgodnie z obowiązującym prawem i winna zawierac następujące elementy:

- Nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy) beneficjenta gwarancji (Zamawiającego), gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji) oraz wskazanie ich siedzib;

- Okreslenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją;

- Kwotę gwarancji;

- Termin ważności gwarancji;

- Zobowiązanie gwaranta (banku lub zakładu ubezpieczeń) do zapłaty całkowitej kwoty wadium nieodwołalnie lub bezwarunkowo, na pierwsze żądanie Zamawiajacego (beneficjenta gwarancji),

- Do oferty należy dołączyć oryginał dowodu wpłaty wadium (przelew) lub wygenerowane  elektroniczne potwierdzenie wykonania przelewu (dokument sporządzony na podstawie art. 7 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Prawo bankowe (t.j. Dz. U. z 2015r. poz. 128) – nie wymagający podpisu ani stempla).

- W przypadku wnoszenia wadium przez Wykonawcę w innych formach, oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium należy złożyć do depozytu u Głównego Księgowego Szpitala (KASA SZPITALNA – Budynek Administracji Ogólnej), a kserokopię potwierdzoną za zgodność z oryginałem dołączyć do oferty.

- Nie dopuszcza się składania wadium w innej walucie niż PLN, zapis ten dotyczy również wadium złożonego w innej formie niż w pieniądzu.

UWAGA!

Złożenie dokumentu wadialnego w innym miejscu i błędnej formie może spowodować zastosowanie sankcji wynikającej z art. 24 ust. 2 pkt. 2 ustawy PZP.

7.   Zwrot wadium lub ewentualne ponowne jego wniesienie regulują przepisy art. 46 i art. 184 Pzp.

Rozdział VIII.      OPIS KRYTERIÓW OCENY OFRT I SPOSÓB DOKONYWANIA

ICH OCENY

- Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie:

| Lp. | KRYTERIUM | WAGA KRYTERIUM | SPOSÓB OCENY |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Cena | 70 % | minimalizacja |
| 2. | Ocena techniczna | 20 % | indywidualnie |
| 3. | Termin gwarancji | 10 % | indywidualnie |
| OGÓŁEM | 100 % |  |

Ocena ofert zostanie przeprowadzona na podstawie przedstawionych wyżej kryteriów oraz ich wag. Oferty będą oceniane punktowo. Maksymalna liczna punktów jaką, po uwzględnieniu wagi, może osiągnąć oferta wynosi 100 pkt.

- Ocena ofert

- Wyboru najkorzystniejszej oferty dokonuje Komisja przetargowa po uprzednim sprawdzeniu, porównaniu i ocenie ofert na podstawie kryterium oceny określonym 
w niniejszym rozdziale, pkt 1.

- O wyborze najkorzystniejszej oferty decyduje największa ilość punktów uzyskanych przez Wykonawcę, stanowiąca sumę punktów za ww. kryteria.

- Punkty za oferowaną cenę (wartość brutto) wyliczamy wg wzoru:

· 100 pkt.

W    – waga kryterium

Cmin  – cena minimalna w zbiorze ofert

Cn	   – cena danej oferty

- Punkty za ocenę techniczną:

Członkowie Komisji przetargowej przyznają punkty wg punktacji określonej w załączniku nr 2a do SIWZ. Punkty w ten sposób wyliczone będą porównywane zgodnie ze wzorem.

Punkty za ocenę techniczną wyliczamy wg wzoru:

· 100 pkt.

W – waga kryterium

Tn – suma punktów przyznanych w danej ofercie przez członka komisji w ramach kryterium oceny technicznej.

Tmax – maksymalna suma punktów przyznanych w zbiorze ofert w ramach kryterium oceny technicznej.

- Punkty za termin gwarancji (1% wagi kryterium = 1 pkt.) – członkowie Komisji przetargowej przyznają punkty zgodnie z opisem poniżej:

24 miesiące – 0 pkt.

36 miesięcy – 5 pkt.

48 miesięcy – 7,5 pkt.

60 miesięcy – 10 pkt.

Zamawiajacy wymaga wpisania terminu gwarancji w załączniku nr 1 OFERTA  wg ściśle  określonych powyżej wymagań tzn. 24 miesiące/ lub 36 miesięcy/ lub 48 miesięcy/ lub 60 miesięcy)

- Ocena końcowa oferty

Jest to suma punktów uzyskanych za powyżej wymienione kryteria.

- Zasady wyboru oferty i udzielenia zamówienia

Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta:

- odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w Pzp;

- jest zgodna z treścią  SIWZ;

- została uznana za najkorzystniejszą w oparciu o podane kryteria wyboru.

Rozdział IX.              ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

Przedmiotowo istotne elementy umowy (essentialia negotii) związane ze sposobem realizacji zamówienia, warunkami umowy zawiera Załącznik 3, w którym zaleca się wypełnić wszystkie miejsca wykropkowane z wyjątkiem numeru umowy, daty jej zawarcia oraz dołączyć go do oferty. Umowę będzie uznawało się za zawartą w dacie wymienionej we wstępie umowy.

Oprócz przesłanek wymienionych w  art. 144 ust. 1 Pzp Zamawiający przewiduje następujący zakres zmian w umowie, które będą mogły być wprowadzone w formie aneksu:

zakres zmian w umowie, które będą mogły być wprowadzone w formie aneksu:

- Wszystkie wartości netto określone przez Wykonawcę są ustalone na okres obowiązywania umowy i nie wzrosną. Zamawiający dopuszcza zmianę umowy w formie aneksu w przypadku, gdy wartości netto przedmiotu umowy obniżą się, przy czym konsekwencje rachunkowe stosuje się odpowiednio.

- Urzędowa zmiana stawek podatku VAT obowiązuje z mocy prawa, w takim przypadku Zamawiający dopuszcza zmianę zapisów umowy w formie aneksu. W przypadku urzędowej zmiany stawki podatku VAT, zmianie ulegnie kwota podatku VAT i cena (wartość) brutto umowy/pakietu, a cena (wartość) netto pozostanie niezmienna.

- Wynagrodzenie nie podlega waloryzacji.

- Zamawiający dopuszcza zmianę umowy w formie aneksu, jeżeli zmiany będą konieczne                   i korzystne dla Zamawiającego. Za zmiany korzystne należy uznać wszelkiego rodzaju nowe postanowienia, które wzmacniają pozycję zamawiającego jako wierzyciela z tytułu świadczenia niepieniężnego (np. wydłużenie okresu rękojmi, skrócenie terminu wykonania zamówienia, obniżenie ceny, podwyższenie kar umownych), oraz te zmiany, które prowadzą do wzmocnienia jego pozycji jako dłużnika z tytułu świadczenia pieniężnego (np. wydłużenie terminu zapłaty).

- Możliwość wydłużenia terminu dostawy, możliwość wydłużenia ostatecznego terminu odbioru.

- Zmiana siedziby Wykonawcy nie stanowi zmiany treści umowy i nie wymaga aneksu do umowy.

Rozdział X.        OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY OFERTY

- Cena oferty musi być podana w złotych polskich brutto – cyfrowo i słownie 
z uwzględnieniem podatku VAT naliczonym zgodnie z obowiązującymi w terminie składania oferty przepisami. Obowiązkiem składającego ofertę jest wypełnić formularz  asortymentowo - cenowy dokonując obliczeń wg zasad uznanych w rachunkowości, przy użyciu powszechnych metod liczenia takich jak: kalkulator, arkusz kalkulacyjny Microsoft Excel z funkcją zaokrąglania do 2 miejsc po przecinku.

- W celu wyłonienia najkorzystniejszej oferty w świetle kryterium ceny, Zamawiający                            do porównania ofert będzie brał pod uwagę cenę brutto.

- Wymagane jest by cena podana w ofercie obejmowała koszty dostawy do Zamawiającego  
 i wszelkie inne  koszty związane z przedmiotem zamówienia, w tym:

- koszty transportu krajowego i zagranicznego,

- koszty ubezpieczenia towaru w kraju i za granicą,

- opłat celnych i granicznych.

- Waluta ceny oferowanej PLN.

Błąd w obliczeniu ceny spowoduje odrzucenie oferty z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 2 Pzp. Błąd w obliczeniu ceny jest to błąd powstały w wyniku wszelkich działań matematycznych  z zastrzeżeniem, że przyjmuje się, iż prawidłowo podano liczbę jednostek miar (ilość) oraz wartość jednostkową netto. Nieprawidłowe zastosowanie stawki podatku VAT nie jest omyłką rachunkową w obliczeniu ceny, którą można poprawić w trybie art. 87 ust. 2 pkt. 2 Pzp i spowoduje sankcję zawartą w art. 89 ust. 1 pkt. 6 Pzp.

Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca, składając ofertę, informuje zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.

W przypadku, gdy cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, do ceny najkorzystniejszej oferty lub oferty z najniższą ceną dolicza się podatek od towarów i usług, który zamawiający miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami.

Rozdział XI.  INFORMACJE DOTYCZĄCE MIEJSCA I  TERMINU SKŁADANIA

OFERT

      - Ofertę w zapieczętowanej kopercie opatrzonej napisami określonymi w Rozdziale I niniejszej SIWZ oraz opatrzonych wyraźną uwagą „NIE OTWIERAĆ W KANCELARII” należy złożyć do dnia 18.05.2016r do godz. 10:00 w 4 Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką SP ZOZ Wrocław, ul. Weigla 5 – budynek Polikliniki – piwnica p. 04.

      - Oferta powinna być złożona w sposób uniemożliwiający jej przypadkowe otwarcie.

      - Jeżeli oferta zostanie złożona w inny sposób niż wyżej opisany, Zamawiający nie bierze odpowiedzialności za nieprawidłowe skierowanie (skutkujące możliwością niedochowania terminu do składania ofert) czy przedwczesne lub przypadkowe jej otwarcie.

      - Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona Wykonawcy zgodnie z art. 84 ust. 2 Pzp.

Przedłużenie terminu składania ofert dopuszczalne jest tylko przed jego upływem.

Rozdział XII.   TRYB UDZIELANIA WYJAŚNIEŃ W SPRAWACH DOTYCZĄCYCH           SPECYFIKACJI ISTOTNYCHWARUNKÓW ZAMÓWIENIA

      - Zamawiający nie zamierza zwołać zebrania Wykonawców.

      - Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ zgodnie                       z art. 38 Pzp.

      - Do kontaktu z Wykonawcami (od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Zamawiającego 7:30 – 15:00) w sprawach jw. upoważnione są tylko niżej wymienione osoby i tylko pod podanymi numerami telefonów i faksów:

- Agnieszka Mikulska, Sylwia Komorek, tel. 261 660 128 / 462, Sekcja Sprzętu Medycznego – w sprawach przedmiotu zamówienia,

- Agnieszka Karpińska tel. 261 660 119, Sekcja Zamówień Publicznych (budynek Logistyki) pok. nr 16 - w sprawach formalnych.

- Fax: 261 660 119, 261 660 550 - Sekcja Zamówień Publicznych

Kontaktowanie się z Zamawiającym pod innym niż ww. numerami telefonów i faksów nie rodzi skutków prawnych określonych w Pzp.

Rozdział XIII.      TRYB WPROWADZANIA EWENTUALNYCH ZMIAN

W SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający może w każdym czasie, przed upływem terminu do składania ofert, zmodyfikować treść SIWZ. Dokonane w ten sposób uzupełnienie stanie się częścią SIWZ i będzie wiążące dla Wykonawców. W przypadku, gdy zmiana powodować będzie konieczność modyfikacji oferty, Zamawiający może przedłużyć termin składania ofert, z zastrzeżeniem art. 12a Pzp, jeżeli w wyniku modyfikacji treści SIWZ niezbędny jest dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach. Wykonawca zobowiązany jest do naniesienia dokonanych zmian w treści oferty.

W razie zaoferowania przedmiotu zamówienia innego niż pierwotnie wyspecyfikowany a dopuszczonego przez Zamawiającego w wyniku wyjaśnień treści SIWZ czy w przypadku modyfikacji SIWZ należy zaznaczyć źródło tej zmiany (datę wyjaśnień lub modyfikacji i ewentualnie nr pytania).

Rozdział XIV.          TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

Wykonawca związany jest ofertą przez okres 60 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

Rozdział XV.              MIEJSCE I TRYB OTWARCIA OFERT

- Komisyjne otwarcie ofert nastąpi na posiedzeniu Komisji Przetargowej, które odbędzie się w 4 Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką SP ZOZ we Wrocławiu,                 ul. R. Weigla 5 w Sali Odpraw (budynek Logistyki) w dniu 18.05.2016r. o godz. 11:00. Otwarcie ofert jest jawne.

- W trakcie otwarcia ofert zostaną ogłoszone co najmniej:

- kwota, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia,

- nazwa i adres Wykonawcy, którego oferta jest otwierana,

- cena oferty, termin wykonania zamówienia,

- okres ważności warunki płatności zawarte w ofercie.

Rozdział XVI.                      SPOSÓB OCENY OFERT

- Po zakończeniu części jawnej – Zamawiający dokona wstępnej weryfikacji ofert, które  
części są jawne i mogą być udostępniane innym uczestnikom postępowania. W dalszej części dokona badania ofert.

- W pierwszym etapie postępowania Komisja Przetargowa powołana przez Zamawiającego bada czy Wykonawcy nie podlegają wykluczeniu (nie złożyli wymaganych dokumentów podmiotowych i oświadczeń z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3 i 4 Pzp). Następnie Komisja sprawdza oferty Wykonawców niewykluczonych i odrzuca oferty nie spełniające wymagań i warunków określonych w SIWZ. Komisja dokona oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty spośród ofert nieodrzuconych, zgodnie z kryterium określonym w rozdziale VIII.

- Jeżeli cena oferty wydaje się rażąco niska w stosunku do przedmiotu zamówienia i budzi wątpliwości Zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi przez zamawiającego lub wynikającymi z odrębnych przepisów, w szczególności jest niższa o 30% od wartości zamówienia lub średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert, Zamawiający zwróci się o udzielenie wyjaśnień, w tym złożenie dowodów, dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny, w szczególności w zakresie:

- oszczędności metody wykonania zamówienia, wybranych rozwiązań technicznych, wyjątkowo sprzyjających warunków wykonywania zamówienia dostępnych dla wykonawcy, oryginalności projektu wykonawcy, kosztów pracy, których wartość przyjęta do ustalenia ceny nie może być niższa od minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3–5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (t.j. Dz. U. z 2015r. poz. 2008);

- pomocy publicznej udzielonej na podstawie odrębnych przepisów.

- Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny, spoczywa na Wykonawcy.

- Wykonawca może zostać wykluczony na podstawie art. 24 i art. 24b ust. 3 Pzp.

- Oferta może zostać odrzucona na podstawie art. 89 Pzp z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 Pzp.

Rozdział XVII.               OBOWIĄZKI ZAMAWIAJĄCEGO

- Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający jednocześnie zawiadamia wykonawców, którzy złożyli oferty, o:

- wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę) albo imię i nazwisko, siedzibę albo adres zamieszkania i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej wyboru oraz nazwy (firmy), albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację (powyższą informację Zamawiający umieszcza również na swojej stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie);

- wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne;

- wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne;

- terminie, określonym zgodnie z art. 94 ust. 1 lub 2 Pzp, po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta.

- Po uprawomocnieniu wyniku postępowania Zamawiający wezwie Wykonawcę do podpisania umowy.

Rozdział XVIII. 	ŚRODKI  OCHRONY  PRAWNEJ

Środki ochrony prawnej przysługują wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy. W postępowaniach których wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w art. 11 ust. 8 Pzp, zastosowanie mają przepisy art. 180 ust.2 Pzp.

Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej                         lub elektronicznej w terminach i na zasadach określonych w art. 182 Pzp. Kopię treści odwołania należy przesłać Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania.

Rozdział XIX.                  JAWNOŚĆ POSTĘPOWANIA

- Dokumentacja postępowania zostanie udostępniona wykonawcom w trybie przewidzianym w art. 96 Pzp.

- Zamawiający udostępni wskazane dokumenty na pisemny wniosek.

- Zamawiający wyznacza termin, miejsce oraz zakres udostępnionych dokumentów

i informacji oraz osobę przy której obecności dokonana zostanie czynność przeglądania

Załączniki do SIWZ:

- Formularz ofertowy- załącznik nr 1

- Parametry bezwzględnie wymagane – załącznik nr 2

- Wzór umowy; /Protokół zdawczo-odbiorczy ; - załącznik nr 3

- Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału (art. 44 PZP) oraz oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania (wzór ) – załącznik nr 4

- Oświadczenie o przynależności do grup kapitałowych – (wzór) - załącznik nr 5

- Wzór Listy pracowników - załącznik nr 6

- Wzór zobowiązania do zachowania tajemnicy – załącznik nr 7

Załączniki do SIWZ,  które Wykonawca jest zobowiązany złożyć w ofercie:

- Formularz ofertowy- załącznik nr 1

- Parametry bezwzględnie wymagane – załącznik nr 2

- Wzór umowy; /Protokół zdawczo-odbiorczy ; - załącznik nr 3 ( zaleca się )

- Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału (art. 44 PZP) oraz oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania (wzór ) – załącznik nr 4

- Oświadczenie o przynależności do grup kapitałowych – (wzór) - załącznik nr 5

Załącznik Nr 1

.........................................................			    		..........................,dnia ..................

(pieczęć adresowa firmy Wykonawcy)					                 (Miejscowość)

ZAMAWIAJĄCY:

4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką –

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

50-981 Wrocław, ul. R. Weigla 5

OFERTA

Nawiązując do przetargu nieograniczonego na:

„Dostawę aparatu RTG z ramieniem C – angiografu przewoźnego z wyposażeniem elektrofizjologicznym - 1 kpl., znak sprawy:  35/Med./2016”

niżej podpisani, reprezentujący:

Pełna nazwa Wykonawcy ……………………………………………………………………..

Adres…………………………………………………………………………………………….

NIP………………………………….                    REGON…………………………………….

Tel. ………………………………….                    Fax ………………………………………...

Nr konta…………………………………………………………………………………………

składamy niniejszą ofertę:

- Oświadczamy, że oferujemy sprzedaż, dostawę i montaż aparatu RTG z ramieniem C – angiografu przewoźnego z wyposażeniem elektrofizjologicznym (1 kpl.) zgodnie z wymogami zawartymi w SIWZ oraz formularzem cenowym za:

| L.p | Nazwa | ilość | Wartość netto | Cena brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Aparat Rtg z ramieniem C - angiograf przewożny z wyposażeniem elektrofizjologicznym (osłonami RTG, monitorami podwieszanymi, lampą oraz innym wyposażeniem do elektrofizjologii) | 1 kpl. |  |  |
| RAZEM |  |  |

wartość netto: ..................... zł  (słownie:…..……....…….………………………złotych)

cena brutto: .......................  zł  (słownie:………………….………….....…….…złotych)

TERMIN GWARANCJI -   ………………..miesięcy ( Zamawiajacy wymaga wpisania terminu gwarancji wg ściśle  określonych wymagań w SIWZ w pkt. VIII ppkt 2.4   tzn. 24miesiące/ lub 36 miesięcy/ lub 48 miesięcy/ lub 60 miesięcy)

Wykonawca zobowiązany jest wypełnić jedno z poniższych oświadczeń (A lub B)*, które opisuje stan faktyczny i prawny, aktualny na dzień otwarcia ofert:

A)*

..............................................                                                   …….................... dn. ……..........

(pieczęć adresowa firmy Wykonawcy)                         OŚWIADCZENIE

Wybór mojej/naszej oferty nie będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług.

…………….…dnia……………                                                                                                     …...............................................................................

podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub

posiadających pełnomocnictwo

lub

B)*	                                               OŚWIADCZENIE1

Wybór mojej/naszej oferty będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług,

- wskazujemy nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do powstania takiego obowiązku podatkowego (nazwa, która znajdzie się później na fakturze): .............................................................................................................,

- wskazujemy wartości tego towaru lub usług bez kwoty podatku - wynosi ona: ......................................................................................................................................

Oświadczenie to nie zawiera stawki i kwoty podatku VAT jaki będzie musiał rozliczyć Zamawiający. Obie wartości ustali Zamawiający we własnym zakresie i rozliczy zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług.

…………….…dnia……………                                                                                                      …...............................................................................

podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub

posiadających pełnomocnictwo

- Ponadto oświadczamy, że :

- akceptujemy wskazany w SIWZ czas związania ofertą -  60 dni

- dostawę będącą przedmiotem zamówienia wykonamy sami/z udziałem podwykonawców

- powierzmy podwykonawcy wykonanie następujących części zamówienia …....... …......................................................................................

- zapewniamy autoryzowany serwis oferowanego sprzętu medycznego ( potwierdzony odpowiednimi dokumentami, które zobowiązujemy się dostarczyć w terminie 3 dni od daty wezwania pod rygorem odstąpienia od umowy) oraz zgodnie z art. 90 ust. 4 ustawy z dnia 20.05.2010r. o wyrobach medycznych załączymy do wyrobu wykaz podmiotów upoważnionych przez wytwórcę lub autoryzowanego przedstawiciela do wykonywania  fachowej instalacji, okresowej konserwacji, okresowej lub doraźnej obsługi serwisowej, aktualizacji oprogramowania, okresowych lub doraźnych przeglądów, regulacji, kalibracji, wzorcowań, sprawdzeń lub kontroli bezpieczeństwa - które zgodnie z instrukcją używania wyrobu nie mogą być wykonane przez użytkownika

- akceptujemy zawarty w specyfikacji istotnych warunków zamówienia wzór umowy (Załącznik Nr 3) z uwzględnieniem modyfikacji jego treści ( jeżeli wystąpiły ),

- zapoznaliśmy się z sytuacją finansowo-ekonomiczną Zamawiającego.

- Wadium w kwocie …...................... zł zostało wniesione w dniu …................ w formie   ….................................................................................................................................................

- Ofertę niniejszą składamy na ……… kolejno ponumerowanych stronach.

- Oświadczamy, że wszystkie załączniki stanowią integralną część oferty.

- Pod groźbą odpowiedzialności karnej oświadczamy, iż wszystkie załączone do oferty dokumenty opisują stan faktyczny i prawny, aktualny na dzień otwarcia ofert (art. 297 ustawy z dnia 6 czerwca 1997r. Kodeks karny (t.j. Dz. U. z 1997r. Nr 88, poz. 553 z późn. zm.)).

……. ………dnia……………                       …………............................................................................

(podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym

lub posiadających pełnomocnictwo)

Załącznik nr 2

PARAMETRY BEZWZGLĘDNIE WYMAGANE

Aparat Rtg z ramieniem C  - angiograf przewożny z wyposażeniem elektrofizjologicznym (osłonami rtg, monitorami podwieszanymi, lampą oraz innym wyposażeniem do elektrofizjologii) – 1 kpl.

Wykonawca:	                 ……………………………………………..

Nazwa i typ:	……………………………………………..

Producent/ Kraj :	……………………………………………..

Rok produkcji :	sprzęt fabrycznie nowy - nieużywany / 2016

*Odpowiedź NIE powoduje odrzucenie

| L.p. | Parametr/funkcja/warunki | Wymagania graniczne | Wartość oferowania | Punktacja |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I. APARAT RTG Z RAMIENIEM C MOBILNY |
| RAMIĘ C |
|  | Głębokość ramienia C (odległość między osią wiązki a wewnętrzną powierzchnią ramienia C) ≥ 67 cm | TAK, Podać |  | Maksymalna liczba punktów 10 pkt., Kmin.= 67 cm Liczbę punktów danej oferty wyliczamy zdodnie ze wzorem nr 1 pod tabelą* |
|  | Ramię C zbalansowane w każdej pozycji | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Odległość SID >107 cm | TAK, Podać |  | Bez punktacji |
|  | Zakres ruchu wzdłużnego ramienia C ≥ 20 cm | TAK, Podać |  | Maksymalna liczba punktów 5 pkt., Kmin.= 20 cm Liczbę punktów danej oferty wyliczamy zdodnie ze wzorem nr 1 pod tabelą* |
|  | Ruch wzdłużny zmotoryzowany | TAK/NIE Podać |  | Tak – 10 pkt., Nie – 0 pkt. |
|  | Zakres ruchu pionowego ramienia C ≥ 40 cm | TAK, Podać |  | Maksymalna liczba punktów 5 pkt., Kmin.= 40 cm Liczbę punktów danej oferty wyliczamy zdodnie ze wzorem nr 1 pod tabelą* |
|  | Ruch pionowy zmotoryzowany | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Zakres ruchu orbitalnego ramienia C ≥ 140° | TAK, Podać |  | Bez punktacji |
|  | Ruch orbitalny zmotoryzowany | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Szybkość ruchu orbitalnego min. 10˚/s | TAK, Podać |  | Bez punktacji |
|  | Zakres obrotu ramienia C (obrót wokół osi wzdłużnej) min. ±220° | TAK, Podać |  | Bez punktacji |
|  | Ruch wokół osi wzdłużnej zmotoryzowany | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Szybkość obrotu wokół osi wzdłużnej min. 10˚/s | TAK, Podać |  | Maksymalna liczba punktów 10 pkt., Kmin.= 10˚/s Liczbę punktów danej oferty wyliczamy zdodnie ze wzorem nr 1 pod tabelą* |
|  | Zakres obrotu ramienia C wokół osi pionowej ≥ ±10° | TAK, Podać |  | Bez punktacji |
|  | Prześwit ramienia C (odległość między detektorem obrazu a lampą RTG) ) ≥ 82 cm | TAK, Podać |  | Maksymalna liczba punktów 10 pkt., Kmin.= 82 cm Liczbę punktów danej oferty wyliczamy zdodnie ze wzorem nr 1 pod tabelą* |
|  | Urządzenie zabezpieczające przed najeżdżaniem na leżące przewody | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Uchwyt na obudowie detektora do ręcznego manipulowania ramieniem C | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Blokada kół | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Ręczny włącznik promieniowania | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Przycisk bezpieczeństwa wyłączający natychmiast aparat lub wyłączający min. ruchy silnikowe i promieniowanie | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Sygnalizacja włączonego promieniowania | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Hamulce wszystkich ruchów, hamulce elektromagnetyczne albo elektromagnetyczne i manualne | TAK, Podać |  | Bez punktacji |
|  | Możliwość wykonania wszystkich ruchów manualnie | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Możliwość zwalniania hamulców ramienia C (min. ruchów orbitalnego, wokół osi wzdłużnej i pionowej, ruchu wzdłużnego) | TAK, Podać |  | Bez punktacji |
|  | Poszczególne hamulce oznaczone różnymi kolorami w celu łatwiejszej identyfikacji i komunikacji podczas zabiegu z personelem pomocniczym | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Możliwość zapamiętania pozycji ramienia „C” do zabiegu | TAK, Podać ilość pozycji |  | równe 1 pozycji – 0 pkt., za każdą kolejną pozycję - 5 pkt., np. 2 pozycje – 5 pkt., 3 pozycje – 10 pkt. itd. |
|  | Aretaż kół w pozycji równoległej do stołu operacyjnego | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Monitor dotykowy - interface użytkownika, do sterowania funkcjami obrazu oraz generatora zamontowany na wózku z ramieniem C, z możliwością obracania i pochylania monitora. Podgląd obrazu z funkcją dotykowego sterowania obrotem oraz kontrastem i jasnością obrazu. Podgląd kolimatorów bez użycia promieniowania, repozycja kolimatorów oraz wyświetlanie kątów ramienia C (min. Orbitalnego i wokół osi wzdłużnej tzw. angulacji). | TAK, Podać |  | Bez punktacji |
|  | Możliwość pochylania monitorów dotykowych zamontowanych na wózku z ramieniem C -pochylenie przód/tył | TAK/NIE Podać | . | Tak – 5 pkt., Nie – 0 pkt |
|  | Monitor dotykowy - interfejs użytkownika, do sterowania funkcjami obrazu oraz generatora zamontowany na wózku stacji monitorowej. | TAK, Podać |  | Bez punktacji |
|  | Monitor dotykowy - interfejs użytkownika, do sterowania funkcjami obrazu oraz generatora do zamontowania na krawędzi stołu operacyjnego. Podgląd obrazu z funkcją dotykowego sterowania obrotem oraz kontrastem i jasnością obrazu. Podgląd kolimatorów bez użycia promieniowania, repozycja kolimatorów oraz wyświetlanie kątów ramienia C. | TAK, Podać |  | Bez punktacji |
|  | Możliwość wykonywania ruchów motorowych ramienia C z zachowaniem izocentrum | TAK/NIE Podać |  | Tak – 15 pkt., Nie – 0 pkt. |
|  | Panel do sterowania ruchami ramienia C mocowany do szyny bocznej stołu lub moduł połączony z monitorem dotykowym mocowanym do stołu z funkcjonalnością min. - sterowanie min. obrotem LAO/RAO i Cranial/Caudal, - programowanie min. 2 pozycji ramienia, - przycisk bezpieczeństwa min. wyłączający ruchy silnikowe ramienia i blokujący promieniowanie. | TAK, Podać |  | Bez punktacji |
|  | Ilość pozycji możliwa do zapamiętania min. 2 | TAK, Podać |  | Bez punktacji |
|  | Sterowanie silnikowymi ruchami ramienia C przy pomocy joysticków lub przycisków, w przypadku stosowania joysticków zabezpieczenie przed przypadkowym uruchomieniem ramienia C | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Szerokość wózka z ramieniem C max. 85 cm | TAK Podać |  | Bez punktacji |
|  | Przycisk nożny do wyzwalania fluoroskopii/akwizycji, zapisu zdjęć i oraz zmiany trybów pracy (fluoro, DSA, Roadmapping) min. 3 przyciskowy. | TAK, Podać |  | Bez punktacji |
|  | Zintegrowany system monitorowania i wyświetlania dawki RTG wraz z funkcjonalnością generowania raportu dawki oraz wysyłanie raportu w formacie DICOM | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Dwa wyjścia wysokiej rozdzielczości DVI do podłączenia dodatkowej pary monitorów | TAK |  | Bez punktacji |
| GENERATOR |
|  | Generator wysokiej częstotliwości o maksymalnej częstotliwości pracy min. 40 kHz, impulsowy, wbudowany w urządzenie, zapewniający łatwy transport aparatu pomiędzy salami | TAK Podać |  | Bez punktacji |
|  | Generator wbudowany, tzw. monoblok. Nie dopuszcza się aparatów z osobnym generatorem niewbudowanym w ramię C | TAK |  | Bez punktacji |
|  | System antykolizyjny mechaniczny, skutkujący natychmiastowym zatrzymaniem ruchu w chwili natrafienia na opór (np. zetknięcie obudowy generatora z elementami stołu) | TAK/NIE Podać |  | Tak – 5 pkt., Nie – 0 pkt. |
|  | Częstotliwość generatora | ≥ 40 kHz lub co najmniej w zakresie 20 do 50 kHz Podać |  | Bez punktacji |
|  | Zakres częstotliwości impulsów generatora min. 1- 25 pulsów/s | TAK, Podać [wartość graniczna od 1 do 25 pulsów/s (do wyliczenia punktów będzie brana różnica pulsów/s w zakresie np. 25-1 = 24)] |  | Maksymalna liczba punktów 5 pkt., Kmin.= 24 Liczbę punktów danej oferty wyliczamy zdodnie ze wzorem nr 1 pod tabelą* podstawiając różnicę w pulsów/s |
|  | Moc generatora RTG min. 25kW (dla 100 kV) | TAK, Podać |  | Bez punktacji |
|  | Tryby pracy - fluoroskopii | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Tryby pracy - radiografia cyfrowa | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Maksymalne napięcie w trybie fluoroskopii/radiografii min. 120 kV | TAK, Podać |  | Maksymalna liczba punktów 5 pkt., Kmin.= 120 kV Liczbę punktów danej oferty wyliczamy zdodnie ze wzorem nr 1 pod tabelą* |
|  | Zakres prądów dla fluoroskopii pulsacyjnej min. 3 do 200 mA | TAK, Podać [wartość graniczna od 3mA do 200 mA (do wyliczenia punktów będzie brana różnica mA w zakresie np. 200-3 = 197)] |  | Maksymalna liczba punktów 2 pkt., Kmin.= 197 Liczbę punktów danej oferty wyliczamy zdodnie ze wzorem nr 1 pod tabelą* podstawiając różnicę w mA |
|  | Prąd dla trybu radiografii cyfrowej min. 200 mA | TAK, Podać |  | Maksymalna liczba punktów 5 pkt., Kmin.= 200 mA Liczbę punktów danej oferty wyliczamy zdodnie ze wzorem nr 1 pod tabelą* |
|  | Automatyczny dobór poziomu dawki | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Redukcja poziomu dawki promieniowania w trybie fluoroskopii | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Programy anatomiczne (np. płuca, gastroenterologia, wszczepianie stymulatorów) w szczególności pakiet naczyniowy min.: Cyfrowa angiografia substrakcyjna DSA Automatyczne wychwycenie zdjęć o największym zaczernieniu kontrastem (tzw. MSA lub MaxOp), Roadmapping – (tzw. RSA lub Roadmap), Pixelshift, Landmarking Programy anatomiczne dedykowane badaniom naczyniowym (min 2 programy). Wyświetlanie obrazów bez subtrakcji na monitorze referencyjnym równolegle do obrazu DSA na monitorze obrazu na żywo | TAK, Podać |  | Bez punktacji |
|  | Oprogramowanie naczyniowe umożliwiające pracę w trybie DSA oraz Roadmap z użyciem kontrastu na bazie jodu oraz CO2 | TAK |  | Bez punktacji |
| LAMPA I KOLIMATORY |
|  | Lampa z wirującą anodą, podać szybkość wirowania anody | TAK, Podać |  | Bez punktacji |
|  | Lampa min. 2-ogniskowa | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Wielkość ogniska małego ≤ 0.3 | TAK, Podać |  | Bez punktacji |
|  | Wielkość ogniska dużego ≤ 0.6 | TAK, Podać |  | Maksymalna liczba punktów 10 pkt., Kmax.= 0.6 Liczbę punktów danej oferty wyliczamy zdodnie ze wzorem nr 2 pod tabelą* |
|  | Całkowita filtracja ≥ 3 mm Al | TAK, Podać |  | Bez punktacji |
|  | Dodatkowa filtracja Cu | TAK/NIE |  | Tak – 10 pkt. Nie – 0 pkt. |
|  | Kolimator szczelinowy z rotacją, blendy działające niezależnie od siebie z możliwością domykania w różnym stopniu każdej z nich z osobna | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Kolimator koncentryczny typu Irys lub prostokątny | TAK, Podać |  | Bez punktacji |
|  | Szybkość rotacji anody min. 2800 obr/min | TAK, Podać |  | Maksymalna liczba punktów 5 pkt., Kmin.= 2800 obr/min Liczbę punktów danej oferty wyliczamy zdodnie ze wzorem nr 1 pod tabelą* |
|  | Ustawienie kolimatora z podglądem bez użycia dodatkowego promieniowania (na obrazie zamrożonym z wyświetlaniem aktualnego położenia krawędzi przesłon) | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Pojemność cieplna anody ≥ 320 kHU | TAK, Podać |  | Maksymalna liczba punktów 10 pkt., Kmin.= 320 kHU Liczbę punktów danej oferty wyliczamy zdodnie ze wzorem nr 1 pod tabelą* |
|  | Pojemność cieplna kołpaka ≥ 5000 kHU | TAK, Podać |  | Maksymalna liczba punktów 5 pkt., Kmin.= 5000 kHU Liczbę punktów danej oferty wyliczamy zdodnie ze wzorem nr 1 pod tabelą* |
|  | Prędkość chłodzenia anody ≥ 70 kHU/min | TAK, Podać |  | Maksymalna liczba punktów 10 pkt., Kmin.= 70 kHU/min Liczbę punktów danej oferty wyliczamy zdodnie ze wzorem nr 1 pod tabelą* |
|  | Prędkość chłodzenia kołpaka ≥ 80kHU/min | TAK, Podać |  | Maksymalna liczba punktów 10 pkt., Kmin.= 80 kHU/min Liczbę punktów danej oferty wyliczamy zdodnie ze wzorem nr 1 pod tabelą* |
|  | System zabezpieczający lampę przed przegrzaniem | TAK, Podać |  | Bez punktacji |
|  | Podwójny system chłodzenia: ciecz oraz olej (oba zintegrowane w ramieniu C) | TAK |  | Bez punktacji |
| PŁASKI CYFROWY DETEKTOR OBRAZU (FLAT DETECTOR - FD) |
|  | Wymiary detektora cyfrowego min. 30cm x 30cm | TAK, Podać |  | Bez punktacji |
|  | Wymiary pola obrazowania min. 29cm x 29cm | TAK, Podać |  | Bez punktacji |
|  | Prezentacja obrazu na monitorze w kwadracie bez kolimacji do koła | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Prezentacja obrazu na monitorze w kwadracie bez kolimacji do koła po wykonaniu obrotu obrazu o dowolny kąt (także o kąt różny od +/-90° i +/-180°) | TAK, Podać/ NIE |  | TAK – 5 pkt. NIE – 0 pkt. |
|  | Wielkość piksela max 195 µm | TAK, Podać |  | Bez punktacji |
|  | Skala szarości detektora min. 14 bit | TAK, Podać |  | Bez punktacji |
|  | Kratka przeciwrozproszeniowa min. 70 lini/cm | TAK, Podać |  | Bez punktacji |
|  | Rodzaj detektora z amorficznym krzemem (aSi) | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Matryca detektora min. 1500 x 1500 pikseli | TAK, Podać |  | Bez punktacji |
|  | Trzy pola detektora obrazu | TAK, Podać |  | Bez punktacji |
|  | Wartość dynamiki detektora min. 83 dB | TAK, Podać |  | Maksymalna liczba punktów 10 pkt., Kmin.= 83dB Liczbę punktów danej oferty wyliczamy zdodnie ze wzorem nr 1 pod tabelą* |
|  | Celownik laserowy zintegrowany na detektorze obrazu | TAK |  |  |
|  | Detektor zabezpieczony systemem antykolizyjnym, bezdotykowym, opartym na kontroli dystansu do obiektów (pacjent, metalowe instrumenty, stół), skutkujący zatrzymaniem ruchu przed dotknięciem obiektu. | TAK/NIE Podać |  | Tak – 5 pkt., Nie – 0 pkt. |
| SYSTEM CYFROWEJ OBRÓBKI OBRAZU I PAMIĘĆ |
|  | Ilość obrazów w pamięci dla pełnej matrycy 1024 x 1024 pikseli min. 100 000 obrazów | TAK, Podać |  | Bez punktacji |
|  | Funkcja „Last Image Hold” | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Funkcja „cine ” (nagrywanie i odtwarzanie nagranych sekwencji skopii) min. 25 obr./sek. | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Wyświetlanie sekwencji CINE z funkcjonalnością min. Start, stop, regulacja szybkości odtwarzania, możliwość przewijania po 1 klatce | TAK, Podać |  | Bez punktacji |
|  | Częstotliwość cyfrowego zapisu na dysku twardym obrazów fluoroskopii pulsacyjnej ≥ 25 obr/sek | TAK, Podać |  | Maksymalna liczba punktów 5 pkt., Kmin.= 25 obr/s Liczbę punktów danej oferty wyliczamy zdodnie ze wzorem nr 1 pod tabelą* |
|  | Jednoczesne wyświetlanie mozaiki obrazów ≥ 16 obrazów | TAK, Podać |  | Bez punktacji |
|  | Obraz lustrzany góra/dół i prawo/lewo dla obrazu zapisanego (w postprocessingu oraz dla LIH) | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Wzmocnienie krawędzi i redukcji szumów w czasie rzeczywistym | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Regulacja kontrastu | TAK |  | Bez punktacji |
|  | System nanoszenia opisów | TAK |  | Bez punktacji |
|  | System wpisywania danych pacjenta | TAK |  | Bez punktacji |
|  | System zarządzania bazą danych z badaniami | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Funkcja generowania raportu dawki sumarycznej pacjenta z danej procedury lub dawki z podziałem na tryby pracy, powiększenia, | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Funkcja powiększenia obrazu (Zoom) | ≥ 4 krotnie Podać |  | Bez punktacji |
|  | Funkcje pomiarowe (odległości i kąty) | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Skala szarości w post-procesingu | ≥ 14 bit Podać |  | Bez punktacji |
| WÓZEK Z MONITORAMI |
|  | Ilość monitorów 2 | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Monitory z możliwością obrotu o min. 180° i ustawienia monitorów bezpośrednio przy krawędzi stołu | TAK Podać/ NIE |  | TAK – 5 pkt. NIE – 0 pkt. |
|  | Monitory LCD TFT przekątna min. 19” każdy rozdzielczość min 1280 x 1024 pikseli | TAK, Podać |  | Bez punktacji |
|  | Luminacja monitorów min. 400 cd/m2 | TAK, Podać |  | Bez punktacji |
|  | Wskaźnik włączonego promieniowania na wózku z monitorami | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Kontrast monitorów | ≥ 600:1 Podać |  | równe 600:1 – 0 pkt., za każde kolejne 100:1 – 1 pkt., np. 700:1 – 1 pkt, 800:1 – 2 pkt. itd. |
|  | Kąt widzenia pionowy i poziomy min. 170˚ | TAK, Podać |  | Bez punktacji |
|  | Klawiatura do opisywania obrazów | TAK |  | Bez punktacji |
| II. ŚRODKI DOKUMENTACYJNE I ARCHIWIZACYJNE |
|  | DICOM 3.0, Funkcje Storage (tzw. Send), Storage Commitment, MPPS, Worklist, Query/Retrive | TAK, Podać |  | Bez punktacji |
|  | Napęd dysków CD-R lub DVD do zapisu obrazów z automatycznym dogrywanie przeglądarki DICOM umożliwiającym odtwarzanie zdjęć na dowolnym komputerze PC | TAK, Podać |  | Bez punktacji |
|  | Nagrywanie obrazów w formacie TIFF lub JPG, w formacie AVI oraz DICOM 3.0 poprzez port USB | TAK |  | Bez punktacji |
| III. SPRZĘT OCHRONY RADIOLOGICZNEJ |
|  | Ochrona radiologiczna przestrzeni pomiędzy blatem stołu a podłożem: - Osłona radiologiczna mocowana do stołu, kompatybilna z szyną DIN 11x25mm - długość 114 cm - Wysokość 70cm - minimum 2 punkty swobody pozwalające na odchylanie ramienia osłony pod żądanym kątem (w bok lub do góry), - długość segmentu mocowania do szyny stołu max 51cm, - na segmencie osłony mocowanym do szyny stołu, dodatkowa szyna w standardzie DIN o długości min. 35 cm - ekwiwalent ochrony 0,5mmPb - konstrukcja nośna wykonana z wysokogatunkowego aluminium nie malowana proszkowo - mocowanie osłony do stołu poprzez nasunięcie części mocującej na szynę stołu i zabezpieczenie jednym zaciskiem mocującym - cała osłona wykonana w sposób, umożliwiający jej mocowanie na lewą lub prawą stronę od uchwytu mocowania do szyny stołu - dodatkowa część osłony w postaci kurtyny o długości min. 57 cm i wysokości min. 33 cm mocowana do odchylanego ramienia osłony, zapewniającą ochronę ponad blatem stołu (z możliwością szybkiego demontażu) - możliwość rozbudowy osłony o dodatkowe segmenty zapewniające ochronę ponad blatem stołu (opcja) | Tak, 2 szt., opisać |  | Bez punktacji |
| IV. WYPOSAŻENIE DODATKOWE |
|  | KOLUMNA NA 4 MONITORY, NA WSPÓLNYM ZAWIESZENIU Z LAMPĄ LED I OSŁONĄ RTG | Tak 1 szt. |  | Bez punktacji |
|  | Mocowana sufitowa jednostka zasilająca w energię elektryczną, w skład której wchodzą następujące elementy: system mocowania do sufitu, przyłączeniowa płyta sufitowa, osłona sufitowa, ramiona nośne z głowicą (konsolą) zasilająca wraz z uchwytem na 4 monitory, Lampa LED z ramieniem przegubowym o zasięgu min.160cm oraz dodatkowe ramię nośne z osłoną RTG. | Tak |  | Bez punktacji |
|  | Przyłączeniowa płyta sufitowa wyposażona w listwę zasilającą z zaciskami elektrycznymi dociskiem sprężystym. | Tak |  | Bez punktacji |
|  | Mocowanie ramion pod monitory, lampy i ramienia osłony RTG w jednej wspólnej osi. Nie dopuszcza się mocowania w/w elementów w tzw. układzie tandemowym/duo. | Tak |  | Bez punktacji |
|  | Kolumna na 4 monitory: pojedyncze, łamane ramię obrotowe o zasięgu poziomym 2200 mm ± 5% ( liczone od głównej osi obrotu do osi obrotu głowicy). ramię z funkcją podnoszenia mechanizmem elektrycznym. Zakres ruchu w pionie min. 700mm kąt obrotu ramienia min. 330°. Możliwość ograniczania kąta obrotu ramion co 12º. nośność min. 60 kg. konsola zasilająca pionowa, prostokątna o wysokości max. 575 mm, szerokości max. 275mm z zamontowanymi równolegle 4 panelami dystrybucyjnymi; wymagane wymiary z tolerancja ± 5%; ścianki głowicy płaskie, gładkie, wykonane z pojedynczych arkuszy blachy stalowej lub aluminiowej polakierowane na kolor RAL ustalony z personelem użytkującym urządzenie. z przodu głowicy zasilającej zainstalowany stelaż z uchwytem na 4 monitory do 24”, konsola wyposażona w gniazda elektryczne z klapką ochronną otwieraną do góry oraz diodą LED sygnalizującą obecność napięcia na każdym obwodzie elektrycznym; gniazda elektryczne min. 4 szt.; zgodne z Polską Normą na bocznych panelach dystrybucyjnych przygotowane puszki instalacyjne pod dodatkowe gniazda niskoprądowe – min. 4 szt.; wewnątrz głowicy zasilającej i wysięgnika kolumny, od puszki do przestrzeni technicznej między stropem a sufitem podwieszanym poprowadzony pilot (tj. rura typu peschel + linka umożliwiająca wciągnięcie dodatkowego kabla) dwuręczny, ergonomiczny, poziomy uchwyt do sterowania zainstalowany poniżej monitorów; nie dopuszcza się oddzielnych uchwytów i przycisków umieszczonych poza uchwytem. | Tak opisać |  | Bez punktacji |
|  | LAMPA podwieszana (1 szt.) | Tak |  | Bez punktacji |
|  | Ramię przegubowe poprzeczne o długości 800mm ± 5% z ramieniem sprężystym długości 800mm ± 5% | Tak podać |  | Bez punktacji |
|  | Ramię z możliwością obrotu o 360° wokół punktu mocowania. | Tak podać |  | Bez punktacji |
|  | Ramię z możliwością podnoszenia i opuszczania monitora o 40° na przegubie łączącym ramiona | Tak podać |  | Bez punktacji |
|  | Jednoogniskowa lampa zabiegowa sufitowa. Kopuła wykonana ze stopu lekkiego, budowa kopuły jednorodna – bezszczelinowa | Tak podać |  | Bez punktacji |
|  | Źródło światła: max 6 wymiennych reflektorów, złożonych z min. 3 punktów LED każdy | Tak podać |  | Bez punktacji |
|  | Parametry świetlne lampy LED: natężenie światła lampy >= 60 [klux], elektroniczna regulacja jasności w zakresie minimum 41 – 100% temperatura barwowa = 4500 ± 100 [K] współczynnik odwzorowania barw Ra >= 96 [%] współczynnik odwzorowania barwy czerwonej R9 >= 96 [%] średnica pola oświetlenia w polu operacyjnym = 170 ± 100 mm możliwość obrotu czaszy lampy o 360° w punkcie mocowania czaszy z ramieniem uchylnym czasza wyposażona w uchwyt wymienny do sterowania położeniem kopuły czasza lampy w kształcie wieloboku, o bryle zamkniętej, zwartej łatwej do utrzymania lampy w czystości możliwość obrotu czaszy lampy o 360° na przegubie łączącym ramię poprzeczne z ramieniem uchylnym | Tak opisać |  | Bez punktacji |
|  | Zasilanie lampy LED: moc pobierana max 15 [W] napięcie zasilające 230[V] / 50-60 [Hz] żywotność modułów LED min. 50 000 godzin | Tak opisać |  | Bez punktacji |
|  | OSŁONA RTG – podwieszana (1 szt.) | Tak |  | Bez punktacji |
|  | ramię przegubowe poprzeczne o długości 930mm ± 5% z ramieniem sprężystym długości min. 800mm ± 5% osłona przed promieniowaniem na górne części ciała operatora i asysty w postaci przezroczystej tafli o równoważniku min. 0,5mm Pb i wymiarach 760x610 mm ±5% w dolnym rogu osłony wykonane wycięcie, pozwalające na swobodne usytuowanie jej nad pacjentem. | Tak opisać |  | Bez punktacji |
|  | MONITORY |  |  |  |
|  | Monitor LCD min. 24 cale, o rozdzielczości 1920x1200 pikseli do zawieszenia na kolumnie sufitowej (opis kolumny – punkt 116) | Tak 4 szt. |  | Bez punktacji |
|  | podłączenie urządzeń elektrofizjologicznych posiadanych przez Zamawiającego do oferowanych monitorów | Tak |  | Bez punktacji |
| V. INNE |
|  | Zintegrowany system monitorowania i wyświetlania dawki RTG wraz z funkcjonalnością generowania raportu dawki oraz wysyłanie raportu w formacie DICOM | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Przycisk nożny, bezprzewodowy do wyzwalania fluoroskopii/akwizycji, zapisu zdjęć oraz zmiany trybów pracy (min. 3 przyciskowy). Możliwość programowania funkcji przycisków nożnych | TAK/ NIE |  | TAK – 20 pkt. NIE – 0 pkt. |
|  | Integracja oferowanego aparatu z posiadanym przez Zamawiającego systemem PACS IMPAX w zakresie, min. pobierania listy pacjentów (Modality Worklist), pobierania z i wysyłania do archiwum PACS badań oraz przyjmowanie komunikatu potwierdzenia odebrania badania przez PACS (Storage Commitment), zgodnie ze standardem DICOM 3.0 Funkcjonalność pobierania i wysyłania badań do archiwum PACS ma być realizowana także w czasie wykonywania zabiegu | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Wykonanie projektu ochrony radiologiczej i dostarczenie go Zamawiającemu w terminie do 10 dni od podpisania umowy. | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Wykonanie testów specjalistycznych RTG w trakcie trwania okresu gwarancji min. raz w każdym roku obowiązywania gwarancji oraz wykonanie testów akceptacyjnych przed odbiorem aparatu | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Czas usunięcia uszkodzenia max. 5 dni (od pon. do piątku z wyłączeniem sobót i dni ustawowo wolnych), dopuszczamy max. 10 dni (od pon. do piątku z wyłączeniem sobót i dni ustawowo wolnych) w przypadku konieczności sprowadzenia części z zagranicy. Potwierdzeniem okresu trwania naprawy i jej wykonania, będzie raport serwisowy wystawiony przez wykonawcę i potwierdzony prze przedstawiciela Zamawiającego. | TAK Podać |  | Bez punktacji |
|  | Liczba przeglądów systemu w okresie gwarancji min. 1/rok | TAK Podać |  | Bez punktacji |
|  | Po zamontowaniu system kompletny, gotowy do pracy bez konieczności ponoszenia jakichkolwiek zakupów czy inwestycji przez Zamawiającego | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Możliwość zgłoszenia usterek 24h/dobę, 365 dni w roku. Forma zgłoszeń faxem lub pocztą elektroniczną. | TAK Podać |  | Bez punktacji |
|  | Instrukcje obsługi w języku polskim w formie elektronicznej i drukowanej dla urządzeń składowych zestawu, skrócona wersja instrukcji obsługi i BHP w formie zalaminowanej (jeżeli Wykonawca posiada), | TAK z dostawą |  | Bez punktacji |
|  | Paszport techniczny, karta gwarancyjna, wykaz punktów serwisowych, kopie dokumentów wraz z tłumaczeniem w przypadku oryginału w języku obcym: Certyfikat CE (jeżeli dotyczy) oraz Deklaracja Zgodności – wystawiona przez producenta. | TAK z dostawą |  | Bez punktacji |
|  | Szkolenie dla lekarzy, techników i pielęgniarek min. 10 osób, w siedzibie Zamawiającego, bezpośrednio po uruchomieniu przedmiotu zamówienia, w terminie uzgodnionym z Zamawiającym, przez okres min. 2 x 8 godzin | TAK Podać |  | Bez punktacji |

Do oferty należy dołączyć materiały informacyjne (w języku polskim) zawierające pełne dane techniczne, w których winny być zaznaczone informacje potwierdzające spełnienie wymagań parametrów granicznych. W przypadku braku potwierdzenia parametrów granicznych Zamawiający ma prawo do odrzucenia oferty.

Treść oświadczenia wykonawcy:

- Oświadczamy, że przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązujemy się w przypadku wygrania przetargu do dostarczenia sprzętu spełniającego wyspecyfikowane parametry.

- Oświadczamy, że oferowany, powyżej wyspecyfikowany sprzęt jest kompletny i po zainstalowaniu będzie gotowy do eksploatacji, bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji.

…………….…dnia……………                                                           ......................................................................

podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub

posiadających pełnomocnictwo

* SPOSOBY OBLICZANIA PUNKTACJI PARAMETRÓW OCENIANYCH

Wzór nr 1

Wzór nr 2

K oferty – parametr badanej oferty

K min. – parametr minimalny dopuszczony

K max. – parametr maksymalny w zbiorze ofert

Max. pkt. – maksymalna liczba punktów danego parametru

Załacznik nr 3

Wzór umowy (proszę wypełnić miejsca wypunktowane z wyjątkiem numeru umowy i  daty jej zawarcia oraz  § 4 ust. 3)

UMOWA nr …./35/Med./2016

kupna – sprzedaży

Zawarta w dniu  …………...2016 r. we Wrocławiu pomiędzy:

4 Wojskowym Szpitalem Klinicznym z Polikliniką Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej, z siedzibą 50-981 Wrocław, ul. Weigla 5, Regon 930090240, 
NIP PL899-22-28-956, zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia – Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy, nr KRS: 0000016478, zwanym w treści umowy ZAMAWIAJĄCYM, reprezentowanym przez:

Komendanta - płk lek. med. Wojciecha TAŃSKIEGO

a ...................................................................................................................................................

Regon ……………., NIP…………………zwanym dalej WYKONAWCĄ,

reprezentowanym przez:...............................................

Niniejsza umowa jest następstwem przeprowadzonego postępowania w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015r. poz. 2164) – dalej Pzp, o wartości powyżej 135 000 EURO. Umowę będzie uznawało się za zawartą w dacie wymienionej we wstępie umowy.

§ 1

Przedmiot  dostawy

Zamawiający zamawia a Wykonawca przyjmuje do realizacji sprzedaż, dostawę 
i montaż  w miejscu wskazanym przez Zamawiającego aparatu RTG z ramieniem C – angiografu przewoźnego z wyposażeniem elektrofizjologicznym (1 kpl.): typ ….., rok produkcji ….., producent ….., kraj …..;

o parametrach wyszczególnionych w §11 niniejszej umowy, zwanego dalej przedmiotem umowy, urządzeniem lub sprzętem.

§ 2

Wartość dostawy

- Zamawiający za dostarczony, zamontowany i odebrany przedmiot umowy zapłaci Wykonawcy cenę obliczona zgodnie z cennikiem podanym w §11 niniejszej umowy.

- Wartość umowy netto: …………………… zł (słownie złotych: ………………/100).

- Cena brutto (wartość netto powiększona o podatek VAT naliczony zgodnie z  obowiązującymi przepisami) ………………… zł (słownie złotych: ……………/100).

- Cena, o której mowa w ust. 3, obejmuje koszt przedmiotu umowy oraz wszelkie koszty związane z wykonaniem zamówienia w tym w szczególności koszty przewozu, montażu w siedzibie Zamawiającego (jeżeli jest konieczny), koszt gwarancji w tym przeglądów okresowych w okresie gwarancji z częstotliwością zalecaną przez producenta jednak nie mniejszą jak przewidziana w §5 ust. 3 umowy oraz przeszkolenia personelu medycznego (osób wskazanych przez Zamawiającego).

- Urzędowa zmiana stawek podatku VAT obowiązuje z mocy prawa.

§ 3

Warunki płatności

- Zapłata za dostarczony przedmiot umowy nastąpi na podstawie wystawionej przez Wykonawcę faktury. Podstawą do wystawienia faktury będzie protokół zdawczo – odbiorczy, który zostanie podpisany po montażu i uruchomieniu sprzętu, oklejeniu sprzętu naklejką informacyjną o dacie planowanego pierwszego przeglądu okresowego oraz przeszkoleniu personelu Zamawiającego w zakresie obsługi i konserwacji sprzętu medycznego.

- Strony ustalają, że płatność za fakturę nastąpi przelewem na konto wskazane na fakturze, w terminie 7 dni od dnia wpływu na konto Zamawiającego środków przekazanych przez Departament Budżetowy Ministerstwa Obrony Narodowej, jednak nie później niż w terminie 60 dni od daty doręczenia faktury.

- Od należności nieuiszczonych w terminie ustalonym przez strony, Wykonawca może na podstawie art. 8 ustawy z dnia 8 marca 2013r. o terminach zapłaty w transakcjach handlowych (Dz. U. 2015r. 1830), naliczać odsetki ustawowe za opóźnienie w transakcjach handlowych – odsetki w wysokości równej sumie stopy referencyjnej Narodowego Banku Polskiego i ośmiu punktów procentowych.

- Za datę zapłaty strony uznają dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

§ 4

Termin i warunki dostarczenia przedmiotu umowy

- Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć, zainstalować i uruchomić przedmiot umowy w terminie do 6 (sześciu) tygodni od daty zawarcia umowy. Termin dostawy należy ustalić z p. Agnieszką Mikulską lub p. Sylwią Komorek tel. 261 660 468 lub 261 660 462. Osobami upoważnionymi do protokolarnego odbioru przedmiotu umowy w imieniu Zamawiającego są:

- p. Agnieszka Mikulska;

- p. Sylwia Komorek

wraz z Kierownikiem / Ordynatorem ………………………………

- Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy, jeżeli Wykonawca wykonuje przedmiot umowy w sposób niezgodny z umową lub normami i warunkami prawem określonymi, w szczególności w przypadku opóźnienia w dostawie sprzętu o 7 dni. Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy, jeśli Wykonawca nie dostarczy urządzenia zastępczego, o którym mowa w §5 ust. 9.

- Wraz z przekazaniem sprzętu Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu wszystkie dokumenty związane z urządzeniem, w tym m. in. instrukcję obsługi i użytkowania w formie papierowej i elektronicznej, skróconą wersję instrukcji obsługi i BHP w formie zalaminowanej (jeżeli Wykonawca posiada), wykaz czynności serwisowych, które mogą być wykonywane przez użytkownika samodzielnie nieskutkujące utratą gwarancji, certyfikaty imienne dla osób przeszkolonych- należy dosłać do 14 dni od daty przeprowadzenia szkolenia, paszport techniczny, karty gwarancyjne, wykaz punktów serwisowych (autoryzowanych wskazanych przez producenta, jeżeli autoryzacja jest niezbędna do prawidłowego działania urządzenia) kopie dokumentów wraz z tłumaczeniem w przypadku oryginału w języku obcym: Certyfikat CE (jeżeli dotyczy) oraz Deklaracja Zgodności – wystawiona przez producenta, Formularz Powiadomienia/Zgłoszenia do Prezesa Urzędu (zgodnie z art. 58 ustawy z dnia 20 maja 2010r. o wyrobach medycznych – (t.j. Dz. U. z 2015r. poz. 876)).

- Ryzyko przypadkowej utraty lub uszkodzenia sprzętu przechodzi na Zamawiającego z chwilą dostarczenia ich do miejsca wskazanego w Rozdziale VI SIWZ i przyjęcia go przez Zamawiającego wg § 4 ust. 1.

- Wykonawca realizuje przedmiot zamówienia własnymi siłami oraz przy pomocy podwykonawców wskazanych w ofercie. Jeżeli Wykonawca zleci wykonanie niektórych czynności innym podmiotom to ponosi on pełną odpowiedzialność za działania innych dostawców, którym powierzył wykonanie przedmiotu umowy.

- Wykonawca zobowiązuje się przeprowadzić w siedzibie Zamawiającego szkolenie personelu medycznego (osób wskazanych przez Zamawiającego) w wymiarze min. 2 x 8 godzin, niezwłocznie po zainstalowaniu sprzętu, po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym. Osoba upoważnioną do kontaktu z Wykonawcą, w zakresie dotyczącym szkolenia pracowników Zamawiającego jest p. Agnieszka Mikulska, p. Sylwia Komorek tel. 261 660 468 lub 261 660 462. Zamawiający zastrzega sobie prawo wezwania Wykonawcy do przeprowadzenia dodatkowego szkolenia pracowników w późniejszym terminie, jeżeli wystąpi taka konieczność w wymiarze max. 10 godzin w siedzibie Zamawiającego.

- Wykonawca zobowiązuje się przeprowadzić szkolenie techniczne dla pracowników wskazanych przez Zamawiającego w zakresie dopuszczonym przez producenta               urządzeń, z :

- obsługi technicznej aparatu;

- technicznego przeglądu bezpieczeństwa;

- procedur kalibracyjnych, testowych, pomiarowych;

- procedur okresowych czynności konserwacyjnych.

Szkolenie personelu technicznego – min 4 osoby, w terminie ustalonym przez Zamawiającego. Szkolenia mogą odbywać się sukcesywnie - jednak nie później niż do 12 miesięcy od daty zawarcia umowy. Szkolenie musi być zakończone certyfikatem potwierdzającym uzyskanie dostępu do powyższych procedur. Zamawiający wymaga wyposażenia pracowników w kody dostępu, w tym dające dostęp do menu serwisowego, instrukcje serwisowe (z kodami błędów i wykazem części zamiennych i elementów serwisowych) itp. do powyższych procedur.

§ 5

Odpowiedzialność za wady przedmiotu umowy

- Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości i trwałości dostarczonego sprzętu i zapewnia, że dostarczone urządzenie będzie wolne od wad, spełniać będzie wszelkie wymagania określone przez Zamawiającego, przez właściwe przepisy i instytucje oraz będzie najwyższej jakości.

- Wykonawca udziela gwarancji na okres ……………..miesięcy – min. 24 miesięcy                 (w umowie ostatecznej zostanie wpisany termin gwarancji zaoferowany w ofercie t.j.:                        24 miesiące lub 36 miesięcy lub 48 miesięcy lub 60 miesięcy) prawidłowego działania sprzętu, obejmującą części zamienne i serwis, liczony od daty podpisania protokołu zdawczo – odbiorczego sporządzonego po zainstalowaniu ( jeżeli jest konieczne)                    i przekazaniu do użytkowania sprzętu oraz przeszkoleniu pracowników Zamawiającego.

- W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązany jest przeprowadzać przeglądy okresowe i konserwację urządzeń min. 1 raz w roku (lub częściej, jeżeli takie są zalecenia producenta). Przed zakończeniem okresu gwarancji Wykonawca zobowiązany jest przeprowadzić przegląd kończący okres gwarancji oraz wydać pisemne orzeczenie o stanie technicznym urządzenia.

- Po wykonaniu naprawy, przeglądu okresowego Wykonawca ma obowiązek wystawić raport serwisowy oraz dokonać wpisu w paszporcie technicznym urządzenia wraz 
z wyszczególnieniem części zamiennych oraz określeniem czy sprzęt jest sprawny 
i nadaje się do dalszej eksploatacji. Po wykonaniu przeglądu okresowego Wykonawca zobowiązany jest do wystawienia certyfikatu potwierdzającego sprawność urządzeń oraz oklejenia sprzętu naklejką z datą wykonania przeglądu oraz datą jego ważności. Wykonawca ma obowiązek pozostawienia kopii raportu serwisowego u użytkownika oraz przesłania jego skanu na adres e-mail ssm@4wsk.pl. Certyfikat potwierdzający sprawność urządzenia winien być przesłany na adres szpitala z dopiskiem „Sekcja Sprzętu Medycznego”.

- W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązany jest przeprowadzić naprawy w pełnym zakresie przy użyciu oryginalnych podzespołów i części zamiennych zgodnie ze standardem producenta urządzenia.

- Jeżeli w przypadku ujawnienia się wady w okresie gwarancji Wykonawca dostarczy Zamawiającemu zamiast rzeczy wadliwej rzecz wolną od wad albo dokona istotnych (wartość naprawy przekracza 40% wartości rzeczy) napraw rzeczy objętej gwarancją, termin gwarancji biegnie na nowo od chwili dostarczenia rzeczy wolnej od wad lub zwrócenia rzeczy naprawionej. W innych wypadkach termin gwarancji ulega przedłużeniu o czas, w ciągu którego wskutek wady rzeczy objętej gwarancją Zamawiający nie mógł z niej korzystać.

- Wybór sposobu usunięcia wady należy do Wykonawcy, który może naprawić rzecz poprzez naprawę lub wymianę uszkodzonej części rzeczy lub wymienić całą rzecz. Termin usunięcia wady strony ustalają na max. 5 dni (od pon. do piątku z wyłączeniem sobót i dni ustawowo wolnych) oraz max. 10 dni (od pon. do piątku z wyłączeniem sobót i dni ustawowo wolnych) – w przypadku konieczności sprowadzenia części z zagranicy, licząc od daty powiadomienia Wykonawcy przez Zamawiającego o wadzie, zgodnie z zapisami ust. 11. Naprawa lub wymiana uszkodzonej części urządzenia w okresie gwarancji następuje w całości na koszt Wykonawcy. Wykonawca zobowiązany jest również w ramach gwarancji do odbioru urządzenia z siedziby Zamawiającego, jeżeli wada powinna być usunięta w innym miejscu, niż siedziba Zamawiającego.

- W wypadku 3 (trzech) nieskutecznych napraw tego samego podzespołu sprzętu Wykonawca zobowiązany jest wymienić podzespół na nowy.

- W przypadku awarii przedłużającej się ponad 5 dni lub wymagającej naprawy w siedzibie serwisu, Wykonawca zobowiązany jest zapewnić urządzenie zastępcze na czas naprawy (o parametrach określonych  niniejszą umową lub wyższych).

- Zamawiający wskazuje osoby odpowiedzialne i uprawnione do zgłaszania wszelkich awarii sprzętu, uzgodnienia terminu przyjazdu przedstawicieli Wykonawcy w ramach serwisu i odbioru wykonanych prac:

  - p. Agnieszka Mikulska tel. 261 660 128

  - p. Anna Błaszkowska tel. 261 660 468

  - p. Sylwia Komorek tel. 261 660 462

  - p. Edyta Janicka tel. 261 660 468

  - p. Monika Kowalczyk tel. 261 660 462

- Awarie będą zgłaszane telefonicznie pod nr tel. ……………, w godzinach …………………… i potwierdzone fax-em na nr ……………………..

- Adresy punktów serwisowych:

- ……………………………………………, tel. ……………………….;

- ……………………………………………, tel. ……………………….

- Serwis wykonywany w siedzibie Zamawiającego w godzinach 7:30-14:00  uzgadniany będzie z pracownikami Sekcji Sprzętu Medycznego Zamawiającego. Czynności wykonywane poza tymi godzinami będą indywidualnie uzgadniane z Pielęgniarką Oddziałową. Osoby upoważnione do kontaktu z Wykonawcą zostały wyszczególnione w ust. 10.

- Niniejsza umowa stanowi dokument gwarancyjny w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2016r. poz. 380). Warunki gwarancji przekazane wraz ze sprzętem będącym przedmiotem umowy winny zawierać co na najmniej zapisy niniejszego §.

- W sprawach nieuregulowanych umową, do gwarancji stosuje się przepisy art. 577 
i następne Kodeksu Cywilnego.

- Do odpowiedzialności wykonawcy z tytułu rękojmi w terminie udzielonej gwarancji stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.

- Wykonawca gwarantuje Zamawiającemu pełny zakres obsługi gwarancyjnej.

- Korzystanie przez Zamawiającego z uprawnień gwarancyjnych nie wyłącza prawa Zamawiającego do korzystania z uprawnień gwarancyjnych względem Wykonawcy w terminie gwarancji udzielonej przez producenta urządzenia jeżeli jest ona dłuższa.

- Wykonawca gwarantuje Zamawiającemu pełen zakres odpłatnej obsługi pogwarancyjnej w Polsce przez serwis firmy producenta w okresie co najmniej 10 lat od daty dostawy oraz zgodnie z art. 90 ust. 4 ustawy o wyrobach medycznych, załączy do wyrobu wykaz podmiotów upoważnionych przez wytwórcę lub autoryzowanego przedstawiciela do wykonywania fachowej instalacji, okresowej konserwacji, okresowej lub doraźnej obsługi serwisowej, aktualizacji oprogramowania, okresowych lub doraźnych przeglądów, regulacji, kalibracji, wzorcowań, sprawdzeń lub kontroli bezpieczeństwa - które zgodnie z instrukcją używania wyrobu nie mogą być wykonane przez użytkownika.

§ 6

### Kary umowne

- W razie nie wykonania lub nienależytego wykonania umowy Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu karę:

- w wysokości 0,5 % ceny brutto umowy w przypadku opóźnienia w wykonaniu dostawy, za każdy dzień opóźnienia licząc od daty upływu terminu realizacji umowy określonego w § 4 ust. 1 do dnia ostatecznego przyjęcia bez zastrzeżeń przez Zamawiającego zamawianego sprzętu medycznego;

- w wysokości 0,15 % ceny brutto umowy w przypadku opóźnienia w usunięciu wady (awarii) w okresie gwarancji lub rękojmi, za każdy dzień opóźnienia;

- w wysokości 0,5 % ceny brutto umowy, w przypadku nie dostarczenia sprzętu zastępczego zgodnie z §5 ust. 9, za każdy dzień opóźnienia;

- w wysokości 0,5 % ceny brutto umowy w przypadku niewykonania planowanego przeglądu okresowego za każdy dzień opóźnienia, licząc od daty planowanego terminu przeglądu do dnia jego wykonania (pierwszy przegląd: max. 12 miesięcy od daty instalacji);

- w wysokości 5% ceny brutto umowy, od którego realizacji odstąpiono w całości lub w części z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

- Zamawiający może dochodzić odszkodowania przewyższającego kary umowne.

§ 7

Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego przenosić wierzytelności wynikających z umowy niniejszej na osoby trzecie, ani rozporządzać nimi w jakiejkolwiek prawem przewidzianej formie. W szczególności wierzytelność nie może być przedmiotem zabezpieczenia zobowiązań Wykonawcy (np. z tytułu umowy kredytu, pożyczki). Wykonawca nie może również zawrzeć umowy z osobą trzecią o podstawienie w prawa wierzyciela (art. 518 Kodeksu cywilnego) umowy poręczenia, przekazu. Art. 54 ust. 5, 6 i 7 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2015r. poz. 618) ma zastosowanie.

§ 8

Zmiana umowy

- Zmiana umowy może nastąpić za zgodą obu stron w przypadkach ściśle określonych 
w SIWZ w formie aneksu.

- Wszelkie zmiany umowy wymagają dla swojej ważności formy pisemnej.

§ 9

Postępowanie polubowne

- Wszelkie spory strony zobowiązują się załatwić w pierwszej kolejności polubownie.

- Do rozstrzygania sporów Sądowych strony ustalają właściwość Sądu siedziby Zamawiającego.

§ 10

Pozostałe postanowienia

- Niniejsza umowa podlega wyłącznie prawu polskiemu. Strony zgodnie wyłączają stosowanie Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów. W sprawach nieunormowanych umową oraz do wykładni jej postanowień zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych, ustawy Kodeks cywilny oraz innych obowiązujących aktów prawnych.

- Integralną częścią umowy jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia oraz oferta sporządzona i złożona w postępowaniu przetargowym,  przy czym oferta i SIWZ, jako sporządzone w jednym egzemplarzu, nie stanowią załącznika i znajdują się u Zamawiającego wraz z całą dokumentacją postępowania, którego wynikiem jest niniejsza umowa.

§ 11

Oferta cenowa i zestawienie wymaganych parametrów technicznych

( stanowiące w SIWZ załącznik nr 2)

§ 12

Ochrona Danych Osobowych

- Zamawiający oświadcza, że jest Administratorem Danych Osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych 
(t.j. Dz. U. z 2015r. poz. 2135 z późn. zm.)  w szczególności danych powierzonych do przetwarzania na podstawie art. 27 ust. 2 pkt 7 wskazanej powyżej ustawy.

- W celu prawidłowego wykonania przez Wykonawcę obowiązków wynikających z niniejszej „Umowy” w zakresie niezbędnym dla jej prawidłowego wykonania. Zamawiający powierza Wykonawcy przetwarzanie danych osobowych zainstalowanych w systemie informatycznym o nazwie,……. przy użyciu Oprogramowania Aplikacyjnego (po uzgodnieniu z kierownikiem OPI) określonym  w dokumentacji technicznej Oprogramowania Aplikacyjnego (umieszczonej w wersji elektronicznej na serwerze ftp: ………………….).

- Wykonywanie przez Wykonawcę operacji przetwarzania danych przekraczających  zakres i cel opisany powyżej, wymaga każdorazowej pisemnej zgody Zamawiającego.

- Wykonawca oświadcza, iż w celu prawidłowego wykonania niniejszej umowy, zastosuje środki zabezpieczające, o których mowa w art. 36 ust.1 i 2, art. 37; art. 38; oraz art. 39 ust. 1 i ust.2 ustawy o ochronie danych osobowych oraz w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz.U. z 2004r. Nr 100, poz. 1024).

§ 13

Poufność

- Wszelkie dane udostępnione Wykonawcy przez Zamawiającego są nadal jego wyłączną własnością. Rozporządzanie nimi przez Wykonawcę niewynikające z realizacji niniejszej Umowy wymaga pisemnej zgody Zamawiającego.

- Wykonawca zobowiązany jest zapewnić poufność informacji dotyczących Zamawiającego uzyskanych w związku z realizacją niniejszej Umowy i nie ujawniać tych informacji bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego w czasie trwania niniejszej Umowy chyba, że przepisy szczególne przewidują dłuższy okres ochrony informacji.

- Wykonawca zobowiązuje się wykorzystywać informacje, o których mowa w §12 ust. 1 i ust. 2 -  wyłącznie w celu należytego wykonania niniejszej Umowy.

- Obowiązkiem zachowania poufności nie jest objęty fakt zawarcia Umowy ani jej treść w zakresie określonym obowiązującymi przepisami prawa.

- Każdej ze Stron wolno ujawnić informacje poufne z ograniczeniami wynikającymi z przepisów prawa, o których mowa wyżej w takim zakresie, w jakim będzie to niezbędne do wypełnienia przez nią zobowiązań i obowiązków na podstawie Umowy, przy czym Strona przekazująca takie informacje wymienionym wyżej osobom będzie ponosić odpowiedzialność za przestrzeganie przez te osoby zasad poufności opisanych w niniejszym rozdziale.

- Wykonawca sporządzi listę pracowników zaangażowanych w realizację niniejszej Umowy.  Wzór - lista pracowników – załącznik nr 6 do SIWZ

- Wykonawca zobowiąże pisemnie pracowników wyznaczonych do realizacji przedmiotu Umowy do zachowania tajemnicy, przez podpisanie zobowiązań według wzoru określonego. Wzór - Zobowiązania do zachowania tajemnicy -  załącznik nr 7 do SIWZ

- Listę pracowników i kserokopie (poświadczonych za zgodność z oryginałem) podpisanych zobowiązań - Wykonawca prześle Zamawiającemu w terminie 7  dni od daty zawarcia niniejszej Umowy.

- Strony dopuszczają korekty w liście pracowników angażowanych, po spełnieniu wymogów opisanych w ust.8.

- Zamawiający zobowiązuje się do zapewnienia poufności udostępnionej dokumentacji technicznej Oprogramowania Aplikacyjnego, z wyłączeniem dokumentacji zewnętrznych interfejsów wymiany danych

§ 14

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

Wykonawca:					       Zamawiający:

W przypadku wyboru mojej oferty w trybie przetargu nieograniczonego nr postępowania 35/Med./2016, zobowiązuję się podpisać z Zamawiającym umowę wg powyższego wzoru.

…………….…dnia……………                                                  ………...............................................................................

podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawny lub

posiadających pełnomocnictwo

PROTOKÓŁ ZDAWCZO – ODBIORCZY (wzór)

do umowy nr …………… z dnia ………………

Miejscowość: Wrocław				data odbioru	.....................................

- Zamawiający:

4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

ul. Weigla 5

50-981 Wrocław

w imieniu którego odbioru dokonują:

……………………………………………

imię i nazwisko

……………………………………………

imię i nazwisko

Wykonawca:

………………………………………………………………

………………………………………………………………

………………………………………………………………

w imieniu którego sprzęt przekazuje:

……………………………………………                      …………………………………...

imię i nazwisko							stanowisko

- Przedmiot protokołu……………………………………………………………………

typ ……………………, rok produkcji …………, producent ……………:

| NAZWA | Numer katalogowy | ILOŚĆ SZTUK | Numer seryjny |
| --- | --- | --- | --- |

- Odbiorca potwierdza otrzymanie wraz z dostarczonym sprzętem medycznym :

- instrukcji obsługi  i użytkowania w języku polskim w formie papierowej i elektronicznej wykazu autoryzowanych punktów serwisowych

- Kopii Certyfikatu CE wydanego przez jednostkę notyfikacyjną (jeżeli dotyczy) wraz
z tłumaczeniem w przypadku oryginału w jęz. obcym

- Kopii Deklaracji Zgodności wystawioną przez producenta wraz z tłumaczeniem
w przypadku oryginału w jęz. Obcym,

- wykazu czynności serwisowych, które mogą być wykonywane przez użytkownika samodzielnie nieskutkujące utratą gwarancji

- karty gwarancyjnej

- paszportu technicznego,

- projekt osłon stałych,

- testy akceptacyjne (odbiorcze),

- Szkolenie personelu medycznego w zakresie obsługi, konserwacji, mycia i dezynfekcji przedmiotu przekazania przeprowadzono w dniach:
…………………… w godz. ……………
…………………… w godz. ……………

- W szkoleniu tym wzięły udział następujące osoby:

- …………………………………………………………………

- …………………………………………………………………

- …………………………………………………………………

- …………………………………………………………………

- …………………………………………………………………

- …………………………………………………………………

- …………………………………………………………………

- …………………………………………………………………

- …………………………………………………………………

- …………………………………………………………………

Certyfikaty szkolenia zostaną dosłane do 14 dni od daty podpisania protokołu.

- Niniejszym zgodnie stwierdzamy, ze sprzęt wymieniony w pkt. 2 niniejszego protokołu zostaje przyjęty do eksploatacji bez zastrzeżeń.

Wykonawca:			        Zamawiający:

…………..…dnia……………                                    ..................................................................

podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym

lub posiadających pełnomocnictwo

Załącznik nr 4

..............................................                                                   …….................... dn. ……..........

(pieczęć adresowa firmy Wykonawcy)

OŚWIADCZENIE

Na podstawie art. 44 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych                (t.j. Dz.U. z 2015r., poz. 2164) oświadczamy, że spełniamy warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, o których mowa w  art. 22 ust. 1 ustawy PZP.

Ponadto oświadczamy, że nie ma podstaw do wykluczenia naszej firmy z postępowania w trybie art. 24 i art. 24 b ust. 3 PZP.

…………….…dnia……………                                                                …...............................................................................

podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub

posiadających pełnomocnictwo

Załącznik nr 5

..............................................                                                        ............... dn. ....................              (pieczęć adresowa firmy Wykonawcy)

Na podstawie art. 26 ust. 2d ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2015r., poz. 2164) oświadczamy, że należymy/nie należymy do grupy kapitałowej,  o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt. 5 Pzp.

W przypadku przynależności do grupy kapitałowej o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt. 5 załączamy listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej.

……………….…dnia……………                                              ………...............................................................................

(podpis i  pieczęć osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawny lub

posiadających pełnomocnictwo)

Załącznik nr  6

„WZÓR - LISTA PRACOWNIKÓW”

ZASADY UDZIELENIA ZDALNEGO DOSTĘPU DO ZASOBÓW

Niniejszy załącznik ustala zasady udzielenia Wykonawcy zdalnego dostępu do zasobów sieci teleinformatycznej Zamawiającego w celu umożliwienia Wykonawcy realizacji jego zobowiązań wynikających z umowy, w szczególności określonych w §2 ust.1 pkt 1) ppkt a) oraz w ppkt b)

- Udostępnienie

- Zdalny Dostęp zostanie udostępniony Wykonawcy przez Zamawiającego w terminie 
3 dni od dnia zawarcia w życie niniejszej umowy.

- Zdalny Dostęp udostępniony zostanie na cały czas trwania niniejszej umowy.

- Lista osób Wykonawcy uprawnionych do Zdalnego Dostępu:

| Lp. | Imię i nazwisko | Nr telefonu | Adres e-mail |
| --- | --- | --- | --- |

- Bezpośredni dostęp do systemów Zamawiającego jest możliwy tylko i wyłącznie po udostępnieniu go przez administratora Zamawiającego i po przekazaniu wymaganych uprawnień i haseł.

- W przypadku zgłoszenia błędu krytycznego Zamawiający zapewni sprawne działanie zdalnego dostępu.

- Zasady korzystania

- Korzystając ze Zdalnego Dostępu Wykonawca:

  - będzie wykorzystywał Zdalny Dostęp wyłącznie w celu realizacji niniejszej umowy;

  - nie będzie pozyskiwał ani przetwarzał żadnych innych danych, za wyjątkiem danych niezbędnych do realizacji niniejszej umowy;

- Zabrania się Wykonawcy przekazywania danych logowania (login lub hasło) innym osobom niż wymienione w § 1 ust. 3 niniejszego załącznika.

- Zdalny dostęp udostępnia się tylko do przeglądu danych.

- Warunki Techniczne do uzyskania Zdalnego Dostępu

- Wykonawca dostarczy listę komputerów (wraz z adresami IP), z których będzie realizował Zdalny Dostęp do sieci teleinformatycznej Zamawiającego.

- Zamawiający zapewni jeden z czterech rodzajów połączeń:

  - VPN - zapewni bezpieczny sposób komunikacji z siecią poprzez udostępnienie bezpiecznego kanału VPN;

  - Udostępnienie terminala - zapewni bezpieczny sposób komunikacji z siecią poprzez udostępnienie bezpiecznego terminala;

  - Udostępnienie portu do bazy danych – zapewni bezpieczny sposób komunikacji z siecią poprzez udostępnienie IP i portu pozwalającego na komunikację z bazą danych.

- Zamawiający przekaże każdej osobie z podanej listy użytkowników Wykonawcy, określonych 
w § 1 ust. 3 niniejszego załącznika, zestaw odpowiadających im identyfikatorów użytkowników (login) wraz z ich hasłami dostępu oraz innymi parametrami niezbędnymi do zestawienia zdalnego połączenia. Użytkownicy po stronie Wykonawcy zobowiązują się do nie udostępniania tych identyfikatorów i haseł innym osobom oraz wykorzystywania dostępu wyłącznie w celu realizacji niniejszej Umowy.

- Wszystkie dane dotyczące parametrów logowania zostaną przekazane na indywidualne konta 
e-mail. Tą samą drogą dostarczone zostanie również oprogramowanie Klienta VPN lub klienta terminalowego. Oprogramowanie zostanie zainstalowane na komputerach użytkowników staraniem Wykonawcy.

…………..…dnia……………                                    ..................................................................

podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym

lub posiadających pełnomocnictwo

###### Załącznik nr 7

WZÓR  ZOBOWIĄZANIA DO ZACHOWANIA TAJEMNICY

Nazwisko ( -ka) :

……………………………....................................................

Imię ( imiona ): 		1. ..................................................................................

2. ..................................................................................

Dowód tożsamości: Seria |__|__|__|Nr |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

wydany przez

………………………....................................................................

Ja niżej podpisany, potwierdzając zgodność moich danych osobowych ze stanem faktycznym, oświadczam, że :

- Zapoznałem się z treścią ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. 
(t.j. Dz. U. z 2015r. poz. 2135 z późn. zm.) i wynikających z niej przepisów prawnych,

- Zostałem uprzedzony, iż dane osobowe i medyczne przetwarzane w Systemie Informatycznym podlegają ustawowej ochronie prawnej [Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2015r. poz. 2135 z późn. zm.)].

- Zobowiązuję się do nieujawniania – w ramach wykonywania prac związanych z realizacją Umowy zawartej pomiędzy 4 Wojskowym Szpitalem Klinicznym  z Polikliniką we Wrocławiu a firmą ………………….. informacji objętych tajemnicą służbowa w rozumieniu ustawy z dn. 22 stycznia 1999 r. o ochronie informacji niejawnych (t.j. Dz. U. z 2015r., poz. 2135).

- Zobowiązuję się do nie rozpowszechniania nabytej informacji o charakterze technicznym, technologicznym, organizacyjnym i handlowym, stanowiących tajemnicę 4 Wojskowego Szpitala Klinicznego  z Polikliniką we Wrocławiu pod rygorem odpowiedzialności cywilnej i karnej.

- Obowiązek zachowania w tajemnicy informacji dotyczących wyżej wymienionych danych uzyskanych w związku z realizacją zadań wynikających z przedmiotu Umowy zawartej pomiędzy 
4 Wojskowym Szpitalem Klinicznym  z Polikliniką we Wrocławiu a firmą ………………. ciąży na mnie nawet po wygaśnięciu stosunku o pracę.

Powyższe zobowiązanie zachowuje ważność w przypadku danych osobowych i medycznych bezterminowo, a w przypadku pozostałych danych przez cały okres trwania Umowy.

.................................. dnia .....................  	Podpis pracownika : ………………...............................................

# Footnotes

niepotrzebne skreślić

niepotrzebne skreślić

wypełnić w przypadku udziału podwykonawców

niewłaściwe skreślić