4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP ZOZ 50-981 Wrocław ul. Weigla 5

Wrocław 26.01.2017r

ODPOWIEDZI NA PYTANIA

Dotyczy: „Dostawy i uruchomienia (dot. pakietu 2,3,4,) sprzętu chłodniczego typu AGD, zamrażarki skrzyniowej 300/350L,  oraz sprzętu chłodniczego farmaceutycznego / laboratoryjnego w 2017/ 2018 roku.”

Znak sprawy 02/01/DG/Log./2017

W związku otrzymaniem drogą elektroniczną pytań od potencjalnych oferentów dotyczących

Pakietu 1 i 3 w/w postępowania poniżej udzielamy następujących odpowiedzi:

Pytania  Pakiet 3

Pytanie 1. Czy dopuszczają Państwo wymiary zewnętrzne chłodziarki ( głębokość x szerokość x wysokość) 60 x 60 x 192 cm i pojemność użytkową 370 litrów przy pojemności całkowitej 400 litrów, przy jednoczesnym spełnieniu pozostałych wymagań ?

Odpowiedź: TAK, Zamawiający dopuszcza

Pytanie 2. Czy Zamawiający dopuści chłodziarkę laboratoryjną z ustawioną na stałe temperaturą +50C oraz utrzymaniem temperatury w komorze w zakresie od +2 do +80C, spełniającą jednocześnie pozostałe parametry wymagane przez Zamawiającego?

Wskazany przez Zamawiającego model urządzenia oraz wymóg przechowywania materiałów laboratoryjnych zgodnie z normą DIN 58345 spełniają ww. parametr. Jeśli zaś Zamawiający nie wyraża zgody, proszę o wykreślenie z parametrów przedmiotu zamówienia zapisu: ,,zgodnie z normą DIN 58345”, która wymaga utrzymania temperatury wewnątrz komory w zakresie nie szerszym niż +20C do +80C.

Odpowiedź: TAK, Zamawiający dopuszcza, pod warunkiem, że proponowane urządzenie będzie wyposażone w zabezpieczenie zapobiegające spadkowi temperatury wewnątrz komory poniżej +20C

Pytanie 3. Czy Zamawiający jednocześnie dopuści chłodziarkę o pojemności użytkowej 344 litrów, spełniającą jednocześnie pojemność całkowitą oraz wymiary wymagane przez Zamawiającego?

Jeśli nie, proszę o wyjaśnienie dlaczego Zamawiający rezygnuje z takiego rozwiązania.

Odpowiedź: TAK, Zamawiający dopuszcza chłodziarkę wymagając pojemności użytkowej min. 300L.

Pytania  Pakiet 1

Pytanie 1.  Poz. 1 Czy zamawiający w zad1 punkt 1 zrezygnuje z parametru utrzymanie temp w przypadku braku zasilania gdyż dla tak małych urządzeń producenci nie podają tego parametru ?

Odpowiedź: TAK, Zamawiający rezygnuje z parametru utrzymania temperatury w przypadku braku zasilania.

Pytanie 2. Poz. 4 Czy zamawiający w zad1 punkt 4 dopuści chłodziarkę o szerokości 55cm ze względu na brak na rynku chłodziarki o mniejszej szerokości spełniającej resztę wymagań ?

Odpowiedź: TAK, Zamawiający dopuszcza chłodziarkę o szerokości nie większej niż 55 cm .

Sugestia dotycząca Pakietu 2, 3 i 4

W wymaganych dokumentach przedmiotowych, które należy załączyć do oferty, wymieniacie Państwo " Zaakceptowany wzór protokołu przekazania sprzętu (dotyczy pakietu 2, 3 i 4)". Niestety w dokumentach zamieszczonych na stronie internetowej nie ma wzoru tego protokołu. Prosimy o uzupełnienie lub odstąpienie od tego wymogu

Odpowiedź: Zamawiający uzupełnia specyfikację o brakujący dokument i umieszcza go w postaci odrębnego załącznika na stronie w BIP.

UWAGA! Jednocześnie Zamawiający informuje, że na oferencie ciąży obowiązek złożenia oferty uwzględniającej modyfikacje.

Z poważaniem

St. Specjalista Ds. Zaopatrzenia Jacek Golonko  tel. 261 660 542