Zmodyfikowany Załącznik nr 2a

PARAMETRY TECHNICZNE

- Chłodziarka farmaceutyczna z rejestratorem temperatury oraz alarmem - 2 szt.

Wykonawca:	                 ……………………………………………..

Nazwa i typ:	……………………………………………..

Producent/ Kraj :	……………………………………………..

Rok produkcji :	sprzęt fabrycznie nowy - nieużywany / 2017

Odpowiedź NIE w przypadku parametrów wymaganych  powoduje odrzucenie oferty

| L.P. | PARAMETRY TECHNICZNE | PARAMETR WYMAGANY | PUNKTACJA | PARAMETR OFEROWANY |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A | wymagane materiały potwierdzające spełnienie parametrów podlegających ocenie w kryterium ocena techniczna do złożenia wraz z ofertą |
|  | Chłodziarka farmaceutyczna przeznaczona do przechowywania leków | TAK |  |  |
|  | Pojemność 500 L +/-5 %; Wyjaśnienie i modyfikacja z dnia 31 marca 2017r : Dopuszczono pojemność chłodziarek 530 litrów | TAK |  |  |
|  | Zakres temperatur min. +2 °C ÷ +8 °C | TAK |  |  |
|  | Drzwi przeszklone | TAK |  |  |
|  | Min. 7 półek siatkowych, Wyjaśnienie i modyfikacja z dnia 31 marca 2017r : dopuszczono półki wykonane z drutu stalowego pokrytego trwałym tworzywem | TAK, podać | 7 półek – 0 pkt więcej niż 7 półek – 5 pkt |  |
|  | Możliwość dowolnego ustawienia półek w przestrzeni komory | TAK/NIE | TAK – 5 pkt. NIE – 0 pkt. |  |
|  | Programator temperatury z termostatem elektronicznym i cyfrowym termometrem, | TAK |  |  |
|  | Rejestrator temperatury (działająca min. 24h po zaniku zasilania) – moduł rejestrujący temperaturę wewnątrz chłodziarki w zadanych odstępach czasu wraz z oprogramowaniem pozwalającym na przesyłanie danych do komputera PC (interfejs RS232, złącze DB9, USB, mikro USB), Wyjaśnienie i modyfikacja z dnia 31 marca 2017r : dopuszczono moduł rejestrujący temperaturę wewnątrz chłodziarki w zadanych odstępach czasu ustalonych w oprogramowaniu chłodziarki, bez możliwości zmiany tych odstępów przez użytkownika | TAK | interfejs RS232 lub złącze DB9 – 0 pkt. USB lub mikro USB – 5 pkt. |  |
|  | Minimum jeden czujnik temperatury Wyjaśnienie i modyfikacja z dnia 31 marca 2017r : jako „2 niezależne czujniki w różnych miejscach chłodziarki” Zamawiający ma na myśli czujniki mierzące temperaturę w 2 miejscach wewnątrz komory chłodziarki | TAK | 1 czujnik – 0 pkt. 2 niezależne czujniki w różnych miejscach chłodziarki – 5 pkt. |  |
|  | Sygnalizacja uszkodzenia parownika i agregatu, | TAK |  |  |
|  | Automatyczne odszranianie, energooszczędny agregat chłodniczy, | TAK |  |  |
|  | Świadectwo kwalifikacji (mapowania) chłodziarki, | TAK |  |  |
|  | Wymuszony obieg powietrza powodujący równomierny rozkład temperatur wewnątrz chłodziarki, | TAK |  |  |
|  | Alarm dźwiękowy w przypadku przekroczenia temp. granicznych (minimalnej lub maksymalnej) w komorze chłodniczej | TAK |  |  |
|  | Moduł GSM umożliwiający przesłanie na wybrany numer telefonu komórkowego informacji SMS o nieprawidłowościach w pracy chłodziarki (zanik napięcia, przekroczenie temperatur granicznych, awaria). Zakup kart SIM pozostaje po stronie Zamawiającego. | TAK |  |  |
|  | Zasianie: AC 230 V +/-10 %; 50 Hz | TAK |  |  |
|  | Wymiary i Waga | Podać |  |  |
| B. | INNE |  |  |  |
| 1 | Instrukcja obsługi i użytkowania w języku polskim, w formie papierowej i elektronicznej, skrócona wersja instrukcji obsługi i BHP w formie zalaminowanej (jeżeli Wykonawca posiada), paszport techniczny, karta gwarancyjna, wykaz punktów serwisowych, kopie dokumentów wraz z tłumaczeniem w przypadku oryginału w języku obcym: Certyfikat CE (jeżeli dotyczy) oraz Deklaracja Zgodności – wystawiona przez producenta wykazu czynności serwisowych, które mogą być wykonywane przez użytkownika samodzielnie nieskutkujące utratą gwarancji | TAK z dostawą |  |  |
| C | Warunki gwarancji |  |  |  |
|  | Okres udzielonej gwarancji min. 24 miesiące | TAK, podać | 24 m – 0 pkt 36 m – 2,5 pkt. 48 m – 5 pkt. 60 m – 7,5 pkt. 72 m – 10 pkt |  |
| D | Koszty eksploatacji pogwarancyjnej – wymagane materiały potwierdzające spełnienie nw. parametrów do złożenia wraz z ofertą |
|  | Zużycie energii elektrycznej [kWh/24h] | Podać | Max. - 10 pkt minimalizacja* |  |
|  | Materiały eksploatacyjne niezbędne do wymiany zgodnie z zaleceniami producenta w przeliczeniu na okres eksploatacji 5 lat – podać łączną cenę brutto oraz załączyć szczegółowe zestawienie asortymentu, stanowiącego podstawę wyliczenia | Podać | Max. - 10 pkt minimalizacja* |  |
| E | Koszt obsługi serwisowej pogwarancyjnej |  |  |  |
|  | Częstotliwość wykonania przeglądów technicznych zalecanych przez producenta | podać |  |  |
|  | Koszt przeglądu technicznego wraz z dojazdem do zamawiającego oraz niezbędnymi do wymiany częściami, zalecanymi do wymiany przez producenta przy przeglądzie technicznym - brutto | podać |  |  |
|  | Iloczyn częstotliwości przeglądów i kosztów przeglądów w przeliczeniu dla 5 lat eksploatacji – na podstawie danych podanych w pkt. 1 i 2 | Podać | Max. - 10 pkt minimalizacja* |  |
|  | koszt roboczogodziny w przypadku napraw- brutto | Podać | Max. - 10 pkt minimalizacja* |  |
|  | Koszt dojazdu do zamawiającego (łączny koszt dojazdu liczony w dwie strony) - brutto | Podać | Max. - 10 pkt minimalizacja* |  |
|  | Wykonawca gwarantuje Zamawiającemu pełen zakres odpłatnej obsługi pogwarancyjnej w Polsce przez serwis firmy producenta w okresie co najmniej 10 lat od daty dostawy | TAK |  |  |

Do oferty należy dołączyć materiały informacyjne (w języku polskim) zawierające pełne dane techniczne, w których winny być zaznaczone informacje potwierdzające spełnienie wymagań parametrów ocenianych. W przypadku braku potwierdzenia parametrów granicznych Zamawiający ma prawo do odrzucenia oferty.

Treść oświadczenia wykonawcy:

- Oświadczamy, że przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązujemy się w przypadku wygrania przetargu do dostarczenia sprzętu spełniającego wyspecyfikowane parametry.

- Oświadczamy, że oferowany, powyżej wyspecyfikowany sprzęt jest kompletny i po zainstalowaniu będzie gotowy do eksploatacji, bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji.

………...............................................................................

podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym

lub posiadających pełnomocnictwo

Pakiet nr 2. Dostawa Szaf wentylowanych do składania próbek histologicznych zabezpieczonych w formalinie – 2 szt. oraz stołu do przyjmowania i puszczania materiału tkankowego zabezpieczonego w formalinie – 1 szt.

Wykonawca:	                 ……………………………………………..

Nazwa i typ:	……………………………………………..

Producent/ Kraj :	……………………………………………..

Rok produkcji :	sprzęt fabrycznie nowy - nieużywany / 2017

Odpowiedź NIE w przypadku parametrów wymaganych  powoduje odrzucenie oferty

| L.P. | WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNE | PARAMETR WYMAGANY | PUNKTACJA | PARAMETR OFEROWANY |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Szafy wentylowane do składania próbek histologicznych zabezpieczonych w formalinie – 2 szt. |
| A. | PARAMETRY OGÓLNE wymagane materiały potwierdzające spełnienie parametrów podlegających ocenie w kryterium ocena techniczna do złożenia wraz z ofertą |  |  |
|  | Wykonane ze stali min. 1,2 mm , pokrytej proszkiem epoksydowym, powłoka odporna na agresywne środki chemiczne | TAK, podać |  |  |
|  | Drzwi dwuskrzydłowe, przeszklone szkłem hartowanym o grubości min. 6 mm | TAK |  |  |
|  | Drzwi zamykane na zamek | TAK |  |  |
|  | Możliwość otwierania drzwi o kąt 180st. celem wyjęcia półek | TAK |  |  |
|  | Minimum 3 wymienne stalowe półki malowane proszkowo, w kształcie tacek, które zatrzymują płyn w razie pęknięcia przechowywanego pojemnika z możliwością dowolnego ustawienia półek | TAK | 3 półki – 0 pkt. 4 półki – 5 pkt 5 półek – 10 pkt |  |
|  | Dodatkowa półka spodnia wykonana ze stali nierdzewnej | TAK |  |  |
|  | Wytrzymałość półek – minimum 40 kg | TAK | Max – 10 pkt. maksymalizacja** |  |
|  | System filtracji oparów - wymienny filtr węglowy do oparów formalinowych | TAK, podać |  |  |
|  | Licznik czasu pracy filtra | TAK |  |  |
|  | Nawiewne otwory w dolnej części urządzenia | TAK, podać |  |  |
|  | Kolektor do podłączenia do wentylacji w górnej części urządzenia | TAK, podać |  |  |
|  | Podłączenie urządzeń do otworu okiennego wliczone w koszt montażu urządzenia - umożliwiające wyciąg i wyrzut oparów na zewnątrz pomieszczenia | TAK |  |  |
|  | W przypadku sygnalizacji przez urządzenie o zużyciu się filtrów możliwość dalszej normalnej pracy w okresie przejściowym bez konieczności wymiany filtrów na nowe | TAK |  |  |
|  | Płynna regulacja tempa ekstrakcji wyciągu sterowana z głównego panelu sterującego | TAK |  |  |
|  | Automatyczne zwiększenie mocy wyciągu do maksymalnego w momencie otwarcia drzwi | TAK |  |  |
|  | Wyświetlacz LCD nastawionych parametrów pracy | TAK |  |  |
|  | Elektroniczny panel sterujący z przyciskiem bezpieczeństwa umożliwiającym szybkie odłączenie urządzenia od zasilania w przypadku awarii | TAK |  |  |
|  | Alarm świetlny i akustyczny zużycia filtra | TAK |  |  |
|  | Alarm świetlny i akustyczny otwarcia drzwi | TAK |  |  |
|  | Przełącznik wyciszania alarmu | TAK |  |  |
|  | Wymiary zewnętrzne: +/- 10% szerokość 1200mm, głębokość – 550 mm, Wysokość – 1975 mm | TAK, podać |  |  |
|  | Zasilanie 230 +/- 10% V, 50 Hz | TAK |  |  |
| B. | INNE |  |  |  |
| 1 | Instrukcja obsługi i użytkowania w języku polskim, w formie papierowej i elektronicznej, skrócona wersja instrukcji obsługi i BHP w formie zalaminowanej (jeżeli Wykonawca posiada), paszport techniczny, karta gwarancyjna, wykaz punktów serwisowych, kopie dokumentów wraz z tłumaczeniem w przypadku oryginału w języku obcym: Certyfikat CE (jeżeli dotyczy) oraz Deklaracja Zgodności – wystawiona przez producenta wykazu czynności serwisowych, które mogą być wykonywane przez użytkownika samodzielnie nieskutkujące utratą gwarancji | TAK z dostawą |  |  |
| C | Warunki gwarancji |  |  |  |
|  | Okres udzielonej gwarancji min. 24 miesiące | TAK, podać | 24 m – 0 pkt 36 m – 2,5 pkt. 48 m – 5 pkt. 60 m – 7,5 pkt. 72 m – 10 pkt |  |
| D | Koszty eksploatacji pogwarancyjnej – wymagane materiały potwierdzające spełnienie nw. parametrów do złożenia wraz z ofertą |
|  | Zużycie energii elektrycznej [kWh/24h] (pyt.6 – Praca ciągła 24h/dobę. Należy podać zużycie dla 1 szafy i łącznie dla 2 szaf) | Podać | Max. - 10 pkt minimalizacja* Zamawiający oceni łącznie dla 2 szaf |  |
|  | Czas pracy filtra węglowego | Podać |  |  |
|  | Koszt wymiany filtra węglowego (pyt.7 - należy podać kwoty dla 1 oraz dla 2 szaf (filtra/ów) | Podać |  |  |
|  | Koszt wymiany filtrów w okresie 5 lat eksploatacji urządzenia – na podstawie danych podanych w punktach 2 oraz 3 - łączna kwota brutto (pyt. 8b - Należy przeliczyć dla pracy ciągłej 24h/dobę. (pyt. 8c- Należy podać dla 1 sztuki oraz sumarycznie dla 2 szaf) | Podać | Max. - 10 pkt minimalizacja* Zamawiający oceni łącznie dla 2 szaf |  |
|  | Materiały eksploatacyjne niezbędne do wymiany zgodnie z zaleceniami producenta w przeliczeniu na okres eksploatacji 5 lat – podać łączną cenę brutto oraz załączyć szczegółowe zestawienie asortymentu, stanowiącego podstawę wyliczenia (pyt. 9a Należy podać części i materiały bez filtrów.) (pyt. 9b Należy podać dla 1 sztuki oraz sumarycznie dla 2 szaf.) | Podać | Max. - 10 pkt minimalizacja* Zamawiający oceni łącznie dla 2 szaf |  |
| E | Koszt obsługi serwisowej pogwarancyjnej |  |  |  |
|  | Częstotliwość wykonania przeglądów technicznych zalecanych przez producenta | podać |  |  |
|  | Koszt przeglądu technicznego wraz z dojazdem do zamawiającego oraz niezbędnymi do wymiany częściami, zalecanymi do wymiany przez producenta przy przeglądzie technicznym - brutto | podać |  |  |
|  | Iloczyn częstotliwości przeglądów i kosztów przeglądów w przeliczeniu dla 5 lat eksploatacji – na podstawie danych podanych w pkt 1 i 2 | Podać | Max. - 10 pkt minimalizacja* |  |
|  | Koszt roboczogodziny w przypadku napraw- brutto | Podać | Max. - 10 pkt minimalizacja* |  |
|  | Koszt dojazdu do zamawiającego (łączny koszt dojazdu liczony w dwie strony) - brutto | Podać | Max. - 10 pkt minimalizacja* |  |
|  | Wykonawca gwarantuje Zamawiającemu pełen zakres odpłatnej obsługi pogwarancyjnej w Polsce przez serwis firmy producenta w okresie co najmniej 10 lat od daty dostawy | TAK |  |  |
| II. Stół do przyjmowania i puszczania materiału tkankowego zabezpieczonego w formalinie – 1 szt. |
| A. | PARAMETRY OGÓLNE wymagane materiały potwierdzające spełnienie parametrów podlegających ocenie w kryterium ocena techniczna do złożenia wraz z ofertą |  |  |
|  | Wykonane ze stali nierdzewnej min.: PN 0H18N9, inne oznaczenia tego gatunku stali: W.NR 1.4301, AISI 304 | TAK |  |  |
|  | Gładka powierzchnia i zaokrąglone narożniki ułatwiające utrzymanie urządzenia w czystości | TAK |  |  |
|  | Antystatyczne, anty-poślizgowe nóżki z możliwością regulacji wysokości, umożliwiające dokładne wypoziomowanie urządzenia | TAK |  |  |
|  | Gładka i przestronna powierzchnia robocza pokryta perforowanymi płytami | TAK |  |  |
|  | Wentylowany zbiornik zabezpieczający pod blatem roboczym zbierający wycieki formaliny | TAK |  |  |
|  | Odciąg oparów formalinowych spod blatu roboczego oraz tylnej ściany | TAK |  |  |
|  | System filtracji oparów – filtr wstępny oraz filtr węglowy przeznaczony do oparów formaliny | TAK |  |  |
|  | Dotykowy panel sterujący z wyświetlaczem: funkcje sterowania mocą wyciągu, alarm dźwiękowy i świetlny zatkania systemu oraz zużycia filtrów, wyciszacz alarmu, wyłącznik automatyczny, wyłącznik główny | TAK |  |  |
|  | Podłączenie urządzenia razem z szafami do otworu okiennego wliczone w koszt montażu urządzenia - umożliwiające wyciąg i wyrzut oparów na zewnątrz pomieszczenia | TAK |  |  |
|  | Wymiary zewnętrzne: +/- 10% Długość – 1800 mm, głębokość – 750 mm, Wysokość –1150 mm | TAK, podać |  |  |
|  | Zasilanie 230 +/- 10% V, 50 Hz | TAK |  |  |
| B. | INNE |  |  |  |
| 1 | Instrukcja obsługi i użytkowania w języku polskim, w formie papierowej i elektronicznej, skrócona wersja instrukcji obsługi i BHP w formie zalaminowanej (jeżeli Wykonawca posiada), paszport techniczny, karta gwarancyjna, wykaz punktów serwisowych, kopie dokumentów wraz z tłumaczeniem w przypadku oryginału w języku obcym: Certyfikat CE (jeżeli dotyczy) oraz Deklaracja Zgodności – wystawiona przez producenta wykazu czynności serwisowych, które mogą być wykonywane przez użytkownika samodzielnie nieskutkujące utratą gwarancji | TAK z dostawą |  |  |
| C | Warunki gwarancji |  |  |  |
|  | Okres udzielonej gwarancji min. 24 miesiące | TAK, podać | 24 m – 0 pkt 36 m – 2,5 pkt. 48 m – 5 pkt. 60 m – 7,5 pkt. 72 m – 10 pkt |  |
| D | Koszty eksploatacji pogwarancyjnej – wymagane materiały potwierdzające spełnienie nw. parametrów do złożenia wraz z ofertą |
|  | Zużycie energii elektrycznej [kWh/24h] (pyt.10 – Praca ciągła 24h/dobę) | Podać | Max. - 10 pkt minimalizacja* |  |
|  | Materiały eksploatacyjne niezbędne do wymiany zgodnie z zaleceniami producenta w przeliczeniu na okres eksploatacji 5 lat – podać łączną cenę brutto oraz załączyć szczegółowe zestawienie asortymentu, stanowiącego podstawę wyliczenia (pyt.11 - Należy ująć wszystkie materiały łącznie z filtrami, przyjmując pracę 6 godzin na dobę. ) | Podać | Max. - 10 pkt minimalizacja* |  |
| E | Koszt obsługi serwisowej pogwarancyjnej |  |  |  |
|  | Częstotliwość wykonania przeglądów technicznych zalecanych przez producenta | podać |  |  |
|  | Koszt przeglądu technicznego wraz z dojazdem do zamawiającego oraz niezbędnymi do wymiany częściami, zalecanymi do wymiany przez producenta przy przeglądzie technicznym - brutto | podać |  |  |
|  | Iloczyn częstotliwości przeglądów i kosztów przeglądów w przeliczeniu dla 5 lat eksploatacji | Podać | Max. - 10 pkt minimalizacja* |  |
|  | Koszt roboczogodziny w przypadku napraw- brutto | Podać | Max. - 10 pkt minimalizacja* |  |
|  | Koszt dojazdu do zamawiającego (łączny koszt dojazdu liczony w dwie strony) - brutto | Podać | Max. - 10 pkt minimalizacja* |  |
|  | Wykonawca gwarantuje Zamawiającemu pełen zakres odpłatnej obsługi pogwarancyjnej w Polsce przez serwis firmy producenta w okresie co najmniej 10 lat od daty dostawy | TAK |  |  |

Do oferty należy dołączyć materiały informacyjne (w języku polskim) zawierające pełne dane techniczne, w których winny być zaznaczone informacje potwierdzające spełnienie wymagań parametrów ocenianych. W przypadku braku potwierdzenia parametrów granicznych Zamawiający ma prawo do odrzucenia oferty.

Treść oświadczenia wykonawcy:

- Oświadczamy, że przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązujemy się w przypadku wygrania przetargu do dostarczenia sprzętu spełniającego wyspecyfikowane parametry.

- Oświadczamy, że oferowany, powyżej wyspecyfikowany sprzęt jest kompletny i po zainstalowaniu będzie gotowy do eksploatacji, bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji.

………...............................................................................

podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym

lub posiadających pełnomocnictwo

Pakiet nr 3. Dwustanowiskowy aparat EEG  z  videometrią, potencjałami wywołanymi oraz wyposażeniem – 1 kpl.

Wykonawca:	                 ……………………………………………..

Nazwa i typ:	……………………………………………..

Producent/ Kraj :	……………………………………………..

Rok produkcji :	sprzęt fabrycznie nowy - nieużywany / 2017

Odpowiedź NIE w przypadku parametrów wymaganych  powoduje odrzucenie oferty

| L.P. | WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNE | PARAMETR WYMAGANY | PUNKTACJA | PARAMETR OFEROWANY |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Specyfikacja systemu EEG wymagane materiały potwierdzające spełnienie parametrów podlegających ocenie w kryterium ocena techniczna do złożenia wraz z ofertą |  |  |
| 1.1 | Głowica elektrodowa minimum 39-kanałowa podłączana przy pomocy złącza USB bezpośrednio do komputera o następującej konfiguracji : ilość kanałów EEG: minimum 32 dodatkowo minimum 4 kanały poligraficzne dodatkowo minimum 1 kanał EKG dodatkowo minimum 2 kanały typu DC minimum 4 gniazda typu TP do podłączenia uziemienia | TAK | Głowica 39 kanałowa – 0 pkt. > 39 kanałów – 5 pkt. |  |
| 1.2 | Inne kanały i złącza znajdujące się w głowicy: wbudowane gniazdo czujnika oddechu wbudowane gniazdo stymulatora audiologicznego typu „mały jack” wbudowane gniazdo stymulatora wzrokowego (monitor zewnętrzny) wbudowane gniazdo stymulatora prądowego typu DIN wejście/wyjście wyzwalające typu „micro jack” | TAK |  |  |
| 1.3 | Funkcje główne: akwizycja baza danych z możliwością tworzenia dowolnej ilości folderów i podfolderów automatyczny pomiar impedancji oraz kalibracja przed rozpoczęciem rejestracji automatyczny zapis badania po ustawionym w opcjach programu interwale czasowym przeglądanie badań i analiza generacja raportów w programie MS Office i drukowanie możliwość pracy sieciowej podgląd badania na innym komputerze w trakcie trwania zapisu oprogramowanie działające w oparciu o platformę NET możliwość tworzenia wielu profili Użytkowników z poziomu oprogramowania do EEG moduł EP umożliwiającego wykonywanie badań potencjałów wzrokowych, słuchowych, somatosensorycznych w połączeniu z EEG | TAK |  |  |
| 1.4 | Funkcje specjalne: reformatowanie w trybie off-line (zmiana wartości filtrów, czułości, podstawy czasu) moduł ERP umożliwiający analizę do 100 ms przed wybranym markerem mapping amplitudowy analiza widmowa automatyczna detekcja iglic i napadów okno trendu sygnału EEG analiza porównawcza wybranych epok analiza korelacji analiza niezależnego komponentu ICA tworzenie gotowych programów zawierających poszczególne kroki analizy (analiza automatyczna) tworzenie dowolnej ilości montaży tworzenie własnych markerów zdarzeń możliwość przywrócenia ustawień fabrycznych poprzez wybór opcji z menu możliwość eksportu konfiguracji (ustawienia systemu oraz oprogramowania) i zapis w pliku celem późniejszego odtworzenia ustawień wbudowany moduł testujący umożliwiający sprawdzenie poprawności działania poszczególnych komponentów systemu możliwość definiowania zakresów częstotliwości oraz amplitud dla fal: delta, theta, alfa eksport badania EEG do formatu EDF oraz XML zapisywanie zrealizowanego badania w formacie video (z możliwością kompresji) i odtworzenie na dowolnym komputerze klasy PC (jako plik wynikowy zostaje wygenerowany ruchomy obraz zawierające poszczególne etapy rejestracji EEG) Licencja na oprogramowanie EEG (pełna wersja, bezterminowa) na 5 stanowisk do zainstalowania na dowolnym komputerze Użytkownika spełniającym zadane parametry. | TAK |  |  |
| 1.5 | Moduł fotostymulacji składający się z dwóch niezależnych fotostymulatorów: STYMULATOR 1: stymulator błyskowy diodowy o częstotliwości min. 0,1-100Hz zamontowany na statywie podłączony bezpośrednio do głowicy (bez użycia dodatkowych interfejsów i przejściówek); czas trwania impulsu: 0 – 3000ms. STYMULATOR 2: stymulator błyskowy diodowy o częstotliwości min. 0,1-100Hz z możliwością wyboru kolorów stymulacji (biały, zielony, czerwony, żółty) zamontowany na statywie podłączony bezpośrednio do komputera przy pomocy złącza USB; czas trwania impulsu: 0 – 1000ms. | TAK |  |  |
| 1.6 | Bariera izolacyjna (nie zasilacz awaryjny typu UPS) z odpowiednią ilością gniazd | TAK |  |  |
| 2. | Specyfikacja systemu komputerowego |  |  |  |
| 2.1 | procesor min Pentium I5 3.0GHz pamięć RAM min 16 GB dysk twardy: macierz dyskowa typu mirroring – 2 dyski o pojemności 1T napęd DVD-R/W Dual czytnik kart klawiatura komputerowa mysz monitor LCD min. 24” wózek z możliwością blokowania kół system operacyjny min. Windows 10 Pro PL program rejestracji, odczytu i analizy w języku polskim (wszystkie opcje menu, komendy, komunikaty, wszystkie pozycje pasków zadań itp) program archiwizacji w języku polskim program wymiany danych dla transmisji i odbioru do i z innych lokacji w języku polskim drukarka laserowa | TAK |  |  |
| 3. | Specyfikacja analogowo-cyfrowego zespołu EEG |  |  |  |
| 3.1 | głowica elektrodowa wejściowa ze wzmacniaczami i przetwarzaniem analogowo-cyfrowym współczynnik tłumienia sygnałów synfazowych (CMRR)> 120dB impedancja wejściowa min. 400MΩ poziom szumów RMS < 0,3uV częstość próbkowania do 2000Hz dla kanałów EEG Zakres sygnałów wejściowych: 1 – 12000uV dla kanałów EEG rozdzielczość cyfrowa min. 16bit pasmo filtrowania: 0,016-200Hz dla kanałów EEG czułość min. 0,01 uV/mm – 10V/mm szybkość przesuwu (rozciąg): 3 mm/s-960 mm/s pomiar impedancji na głowicy (włącznik umieszczony na głowicy) oraz z poziomu oprogramowania | TAK |  |  |
| 4. | Specyfikacja innych kanałów wbudowanych w głowicy |  |  |  |
| 4.1 | Kanały poligraficzne: częstotliwość próbkowania do 2000Hz pasmo filtrowania w zakresie 0,05 – 200Hz poziom szumów <3 uV zakres sygnałów wejściowych min. 0,2 – 100mV CMRR < 120 dB Kanał EKG: pasmo filtrowania: HP: 0,05 – 10Hz; LP: 5 – 200Hz Kanały typu DC: pasmo minimum 0 – 300Hz zakres sygnałów wejściowych minimum: od -3V do +3V Kanał oddechowy: pasmo minimum: 0,05 – 7,5 Hz Kanał Sp02: zakres pomiarowy minimum: 50 – 100% | TAK |  |  |
| 5. | Stanowisko analizy i opisu z pełna wersją oprogramowania: procesor min Pentium I5 3.0GHz pamięć RAM min 16 GB dysk twardy: macierz dyskowa typu mirroring – 2 dyski o pojemności min. 1T napęd DVD-R/W Dual czytnik kart klawiatura komputerowa mysz monitor LCD min. 24” wózek z możliwością blokowania kół system operacyjny min.Windows 7 Pro PL program rejestracji, odczytu i analizy w języku polskim (wszystkie opcje menu, komendy, komunikaty, wszystkie pozycje pasków zadań itp) program archiwizacji w języku polskim program wymiany danych dla transmisji i odbioru do i z innych lokacji w języku polskim drukarka laserowa | TAK |  |  |
| 6. | VIDEOMETRIA (oprogramowanie w j.polskim + kamera zamontowana na statywie lub montaż sufitowy). Możliwość podłączenia do 3 kamer video. Parametry techniczne: pulpit do zdalnego sterowania kamerą (obrót, kąt, zoom); możliwość rejestracji obrazu video w trybie nocnym; możliwość podziału zapisu video na fragmenty o długości od 10 do 600 sekund; protokół kontroli kamery: VISCA oraz PELCO D; możliwość wyboru kompresji video (minimum 22 kodeki do wyboru); możliwość wyboru kompresji audio (minimum 10 kodeków do wyboru). | TAK |  |  |
| 7 | Moduł potencjałów wywołanych do wykonywania rejestracji w połączeniu z EEG o następujących parametrach: podłączenie niezależnego modułu potencjałów wywołanych poprzez złącze USB bezpośrednio do komputera (możliwość odłączenia przewodu po stronie modułu i jego prosta wymiana); gniazdo typu „mały jack” do podłączenia dowolnych słuchawek z możliwością ich kalibracji z poziomu oprogramowania; gniazdo do podłączenia monitora generującego dowolne obrazy definiowane przez Użytkownika; 4 gniazda do podłączenia stymulatorów światłowodowych statyw do stymulatorów światłowodowych | TAK |  |  |
| 8 | Akcesoria: |  |  |  |
|  | zestaw elektrod grzybkowych (64 elektrody, 64 przewody do elektrod, czepek regulowany siatkowy – 3 sztuki) czepek z wbudowanymi elektrodami (automatyczny) – 3 sztuki pasta przewodząca – 3 opakowania kozetka dedykowana do badań EEG | TAK, podać |  |  |
| 9. | INNE |  |  |  |
| 1 | Instrukcja obsługi i użytkowania w języku polskim, w formie papierowej i elektronicznej, skrócona wersja instrukcji obsługi i BHP w formie zalaminowanej (jeżeli Wykonawca posiada), paszport techniczny, karta gwarancyjna, wykaz punktów serwisowych, kopie dokumentów wraz z tłumaczeniem w przypadku oryginału w języku obcym: Certyfikat CE (jeżeli dotyczy) oraz Deklaracja Zgodności – wystawiona przez producenta wykazu czynności serwisowych, które mogą być wykonywane przez użytkownika samodzielnie nieskutkujące utratą gwarancji | TAK z dostawą |  |  |
| 10 | Warunki gwarancji |  |  |  |
|  | Okres udzielonej gwarancji min. 24 miesiące | TAK, podać | 24 m – 0 pkt 36 m – 2,5 pkt. 48 m – 5 pkt. 60 m – 7,5 pkt. 72 m – 10 pkt |  |
| 11 | Koszty eksploatacji pogwarancyjnej – wymagane materiały potwierdzające spełnienie nw. parametrów do złożenia wraz z ofertą |
|  | Zużycie energii elektrycznej [kWh/24h] | Podać | Max. - 10 pkt minimalizacja |  |
|  | Materiały eksploatacyjne niezbędne do wymiany zgodnie z zaleceniami producenta w przeliczeniu na okres eksploatacji 5 lat – podać łączną cenę brutto oraz załączyć szczegółowe zestawienie asortymentu, stanowiącego podstawę wyliczenia | Podać | Max. - 10 pkt minimalizacja |  |
| 12 | Koszt obsługi serwisowej pogwarancyjnej |  |  |  |
|  | Częstotliwość wykonania przeglądów technicznych zalecanych przez producenta | podać |  |  |
|  | Koszt przeglądu technicznego wraz z dojazdem do zamawiającego oraz niezbędnymi do wymiany częściami, zalecanymi do wymiany przez producenta przy przeglądzie technicznym- brutto | podać |  |  |
|  | Iloczyn częstotliwości przeglądów i kosztów przeglądów w przeliczeniu dla 5 lat eksploatacji | Podać | Max. - 10 pkt minimalizacja* |  |
|  | koszt roboczogodziny w przypadku napraw- brutto | Podać | Max. - 10 pkt minimalizacja* |  |
|  | Koszt dojazdu do zamawiającego (łączny koszt dojazdu liczony w dwie strony) - brutto | Podać | Max. - 10 pkt minimalizacja* |  |
|  | Wykonawca gwarantuje Zamawiającemu pełen zakres odpłatnej obsługi pogwarancyjnej w Polsce przez serwis firmy producenta w okresie co najmniej 10 lat od daty dostawy | TAK |  |  |

Do oferty należy dołączyć materiały informacyjne (w języku polskim) zawierające pełne dane techniczne, w których winny być zaznaczone informacje potwierdzające spełnienie wymagań parametrów ocenianych. W przypadku braku potwierdzenia parametrów granicznych Zamawiający ma prawo do odrzucenia oferty.

Treść oświadczenia wykonawcy:

- Oświadczamy, że przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązujemy się w przypadku wygrania przetargu do dostarczenia sprzętu spełniającego wyspecyfikowane parametry.

- Oświadczamy, że oferowany, powyżej wyspecyfikowany sprzęt jest kompletny i po zainstalowaniu będzie gotowy do eksploatacji, bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji.

………...............................................................................

podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym

lub posiadających pełnomocnictwo

Pakiet 4 Echokardiograf – 1 kpl.

Wykonawca:	                 ……………………………………………..

Nazwa i typ:	……………………………………………..

Producent/ Kraj :	……………………………………………..

Rok produkcji :	sprzęt fabrycznie nowy - nieużywany / 2017

Odpowiedź NIE w przypadku parametrów wymaganych  powoduje odrzucenie oferty

| L.P. | WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNE | PARAMETR WYMAGANY | PUNKTACJA | PARAMETR OFEROWANY |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A. | PARAMETRY OGÓLNE wymagane materiały potwierdzające spełnienie parametrów podlegających ocenie w kryterium ocena techniczna do złożenia wraz z ofertą |  |  |
| 1 | Lekki, mobilny aparat na kołach. | TAK |  |  |
| 2 | Zasilanie sieciowe 220-240V/16A. | TAK |  |  |
| 3 | Kolorowy monitor wysokiej rozdzielczości typu LCD lub OLED minimalna rozdzielczość 1200x800 pixeli | TAK |  |  |
| 3.1 | Minimalna przekątna; min. 19”, | TAK, podać |  |  |
| 3.2 | Możliwość obrotu monitora względem klawiatury; | TAK |  |  |
| 3.3 | Możliwość pochylenia monitora; | TAK |  |  |
| 4 | Ekran dotykowy min. 8” z przyciskami funkcyjnymi | TAK, podać |  |  |
| 5 | Minimalny zakres częstotliwości głowic- 1,5-13 MHz | TAK, podać |  |  |
| 6 | Maksymalna głębokość obrazowania ≥ 30 cm | TAK, podać |  |  |
| 7 | Maksymalna częstotliwość odświeżania obrazu (frame rate) w obrazowaniu 2D, ≥ 700 | TAK, podać | 700 – 0 pkt > 700 – 5 pkt |  |
| 8 | Maksymalna częstotliwość odświeżania obrazu (frame rate) w obrazowaniu kolor doppler, ≥ 200 | TAK, podać | 200 – 0 pkt > 200 – 5 pkt |  |
| 9 | Ciągłe, dynamiczne ogniskowanie wiązki odbieranej. | TAK |  |  |
| 10 | Powiększanie obrazów ruchomych w stosunku do ich rzeczywistej wielkości (ZOOM), ≥ 16x | TAK, podać |  |  |
| 11 | Powiększanie obrazów zatrzymywanych w stosunku do ich rzeczywistej wielkości (ZOOM), ≥ 16x | TAK, podać |  |  |
| 12 | Ilość niezależnych, aktywnych, jednakowych gniazd do podłączenia głowic obrazowych, ≥ 3 | TAK, podać | 3 – 0 pkt > 3 – 5 pkt |  |
| B. | GŁOWICE |  |  |
| 1 | Sektorowa elektroniczna (Phased Array), wieloczęstotliwościowa głowica do badań transkranialnych i kardiologicznych o zakresie częstotliwości obrazowania 2D obejmującym przedział 1,6 – 3,8 MHz | TAK, podać typ i częstotliwości |  |  |
| 1.1 | Głębokość obrazowania; ≥ 30 cm | TAK, podać |  |  |
| 1.2 | Obrazowanie w trybie triplex (2D/kolor doppler/pw-doppler) w czasie rzeczywistym; | TAK |  |  |
| 1.3 | Możliwość obrazowania w trybie Dopplera spektralnego cw-D pod kontrolą obrazu 2D; | TAK |  |  |
| 1.4 | Możliwość zmiany częstotliwości dopplera z falą ciągłą minimum 3 częstotliwości | TAK, |  |  |
| 1.5 | Kąt obrazowania min. 110 stopni | TAK, podać | 110 STOPNI – 0 pkt >110 STOPNI – 5 pkt |  |
| 1.6 | Możliwość zmiany częstotliwości dopplera pulsacyjnego minimum 3 częstotliwości | TAK | 3 PARY – 0 pkt > 3 PAR – 5 pkt |  |
| 1.7 | Obrazowanie w technice 2 harmonicznej; minimum 3 pary częstotliwości harmonicznych | TAK, (podać częstotliwości) | 3 PARY – 0 pkt > 3 PAR – 5 pkt |  |
| 1.8 | Możliwość pracy z dwoma ogniskami jednocześnie; | TAK |  |  |
| C. | TRYBY OBRAZOWANIA |  |  |
| 1 | 2D | TAK |  |  |
| 1.1 | Podział ekranu na dwa obrazy; | TAK |  |  |
| 1.2 | Podział ekranu na 4 obrazy; | TAK |  |  |
| 1.3 | Obrazowanie w technice 2 harmonicznej; | TAK |  |  |
| 1.4 | Możliwość regulacji wzmocnienia obrazów i pętli obrazowych w trybie 2D odtwarzanych z pamięci CINE i z twardego dysku; | TAK |  |  |
| 2 | 2D+M, M-mode. | TAK |  |  |
| 3 | Kolor M-mode. | TAK |  |  |
| 4 | Doppler spektralny z falą pulsacyjną (pw-D) | TAK |  |  |
| 4.1 | Maksymalna mierzona prędkość przepływu przy zerowym kącie; ≥ 7,5 m/s | TAK, podać | 7,5 m/s – 0 pkt >7,5 m/s – 5 pkt |  |
| 4.2 | Zakres regulacji korekcji kąta; ± 0 – 90°, | TAK, podać |  |  |
| 4.3 | Regulacja wielkości bramki; 1 – 14 mm | TAK, podać |  |  |
| 4.4 | Możliwość ustawienia korekcji kąta i położenia linii zerowej na obrazach zapisanych w pamięci Cine i na twardym dysku; | TAK |  |  |
| 4.5 | Automatyczna optymalizacja spektrum (ustawienie linii bazowej i skali prędkości) przy użyciu jednego przycisku | TAK |  |  |
| 5 | Doppler spektralny z falą ciągłą (cw-D) | TAK |  |  |
| 5.1 | Sterowalny pod kontrolą obrazu 2D; | TAK |  |  |
| 6 | Kolor doppler | TAK |  |  |
| 6.1 | Maksymalny zakres prędkości przepływu (przy środkowym ustawieniu linii zerowej); ≥ ±2,75 m/s | TAK, podać |  |  |
| 6.2 | Możliwość regulacji wzmocnienia koloru na pętlach obrazowych odtwarzanych z pamięci (niezależnie od regulacji wzmocnienia 2D); | TAK |  |  |
| 7 | Power doppler. | TAK |  |  |
| 8 | Tkankowy doppler spektralny. | TAK |  |  |
| 9 | Kolorowy doppler tkankowy | TAK |  |  |
| 10 | Jednoczesna prezentacja na ekranie w czasie rzeczywistym ruchomych obrazów 2D, dopplera kolorowego i Dopplera spektralnego (triplex). | TAK |  |  |
| 11 | Jednoczesna prezentacja na podzielonym ekranie w czasie rzeczywistym ruchomych obrazów: jednego w trybie 2D, drugiego w trybie 2D+kolor doppler. | TAK |  |  |
| 12 | Prezentacja na ekranie przebiegu EKG badanego pacjenta; | TAK |  |  |
|  | Kabel EKG na elektrody samoprzylepne – 3 odprowadzeniowy; | TAK |  |  |
| D. | ARCHIWIZACJA |  |  |
| 1 | Pojemność pamięci CINE dla obrazów 2D. ≥ 5000 obrazów 2D | TAK, podać | 5000 – 0 pkt > 5000 – 5 pkt |  |
| 2 | Archiwizacja raportów z badań, obrazów i pętli obrazowych na wewnętrznym twardym dysku o pojemności min. 500 GB. | TAK, podać pojemność dysku | 500 GB – 0 pkt >500 GB – 5pkt |  |
| 3 | Możliwość zapisu obrazów i pętli obrazowych na pamięciach USB PenDrive min. 3 gniazda USB, formatach JPEG, AVI, MPEG (gniazdo USB z przodu aparatu). | TAK, podać ilość gniazd USB |  |  |
| 4 | Możliwość eksportu archiwum badań na zewnętrzny twardy dysk min 1 TB | TAK, podać |  |  |
| 5 | Videoprinter monochromatyczny | TAK |  |  |
| 6 | Możliwość bezpośredniego podłączenia drukarki komputerowej do wydruku raportów z badań. | TAK |  |  |
| E. | OPROGRAMOWANIE POMIAROWE |  |  |
| 1 | Ogólne: odległości, powierzchni, objętości, % zwężenia | TAK, podać |  |  |
| 2 | Pomiary w trybie dopplera spektralnego, spektralnego tkankowego •kardiologiczne: MVA, VTI, Qp/Qs, E’, E/E’ (wymienić) •naczyniowe: PS. ED, PI, RI (wymienić) | TAK, podać |  |  |
| 3 | Pomiary kardiologiczne w prezentacji 2D: LVEDV, LVESV, EF, CO ( podać) w prezentacji M: wymiary lewej komory, TAPSE | TAK, podać |  |  |
| 4 | Automatyczny obrys spektrum i automatyczne wyznaczenie PS, ED, PI, RI, HR, PS/ED na obrazach w czasie rzeczywistym i zatrzymanych | TAK, podać |  |  |
| 5 | Pomiary w trybie kolorowego dopplera metodą PISA, minimum ERO ( wymienić) | TAK |  |  |
| 6 | Raport z badania naczyniowego i kardiologicznego | TAK |  |  |
| F. | MOŻLIWOŚĆ ROZBUDOWY APARATU O: | Opcje dostępne na dzień składnia ofert |  |  |
| 1 | Anatomiczny M-mode na obrazach „live” oraz obrazach zatrzymanych i z pamięci aparatu. | TAK |  |  |
| 2 | Anatomiczny kolorowy M-mode | TAK |  |  |
| 2 | Oprogramowanie do automatycznego obrysu lewej komory i automatycznego wyznaczania frakcji wyrzutowej. | TAK |  |  |
| 4 | Oprogramowanie do echokardiograficznej próby wysiłkowej | TAK |  |  |
| 5 | „Ślepą” głowicę ołówkową dopplera CW, o częstotliwości 2 MHz | TAK, podać częstotliwość |  |  |
| 6 | Wbudowany układ UPS umożliwiający przejazd aparatu pomiędzy stanowiskami bez konieczności jego wyłączania (start krótszy niż 10s) | TAK/NIE | NIE – 0 pkt TAK – 5 pkt |  |
| 7 | Głowica przeprzełykowa wielopłaszczyznowa o zakresie częstotliwości obrazowania 2D min. 3 do 7 MHz, obrazowanie w trybach 2D, M-mode, kolor doppler, pw-doppler, cw-doppler, obrazowanie w technice harmonicznej, kąt pola obrazowania min. 90 stopni, zakres regulacji płaszczyzny skanowania min. 0-180 stopni | TAK |  |  |
| G. | INNE |  |  |  |
| 1 | Instrukcja obsługi i użytkowania w języku polskim, w formie papierowej i elektronicznej, skrócona wersja instrukcji obsługi i BHP w formie zalaminowanej (jeżeli Wykonawca posiada), paszport techniczny, karta gwarancyjna, wykaz punktów serwisowych, kopie dokumentów wraz z tłumaczeniem w przypadku oryginału w języku obcym: Certyfikat CE (jeżeli dotyczy) oraz Deklaracja Zgodności – wystawiona przez producenta wykazu czynności serwisowych, które mogą być wykonywane przez użytkownika samodzielnie nieskutkujące utratą gwarancji | TAK z dostawą |  |  |
| H | Warunki gwarancji |  |  |  |
|  | Okres udzielonej gwarancji min. 24 miesiące | TAK, podać | 24 m – 0 pkt 36 m – 2,5 pkt. 48 m – 5 pkt. 60 m – 7,5 pkt. 72 m – 10 pkt |  |
| I | Koszty eksploatacji pogwarancyjnej – wymagane materiały potwierdzające spełnienie nw. parametrów do złożenia wraz z ofertą |
|  | Zużycie energii elektrycznej [kWh/24h] | Podać | Max. - 10 pkt minimalizacja |  |
|  | Materiały eksploatacyjne niezbędne do wymiany zgodnie z zaleceniami producenta w przeliczeniu na okres eksploatacji 5 lat – podać łączną cenę brutto oraz załączyć szczegółowe zestawienie asortymentu, stanowiącego podstawę wyliczenia | Podać | Max. - 10 pkt minimalizacja |  |
| J | Koszt obsługi serwisowej pogwarancyjnej |  |  |  |
|  | Częstotliwość wykonania przeglądów technicznych zalecanych przez producenta | podać |  |  |
|  | Koszt przeglądu technicznego wraz z dojazdem do zamawiającego oraz niezbędnymi do wymiany częściami, zalecanymi do wymiany przez producenta przy przeglądzie technicznym - brutto | podać |  |  |
|  | Iloczyn częstotliwości przeglądów i kosztów przeglądów w przeliczeniu dla 5 lat eksploatacji | Podać | Max. - 10 pkt minimalizacja* |  |
|  | Koszt roboczogodziny w przypadku napraw- brutto | Podać | Max. - 10 pkt minimalizacja* |  |
|  | Koszt dojazdu do zamawiającego (łączny koszt dojazdu liczony w dwie strony) - brutto | Podać | Max. - 10 pkt minimalizacja* |  |
|  | Wykonawca gwarantuje Zamawiającemu pełen zakres odpłatnej obsługi pogwarancyjnej w Polsce przez serwis firmy producenta w okresie co najmniej 10 lat od daty dostawy | TAK |  |  |

Do oferty należy dołączyć materiały informacyjne (w języku polskim) zawierające pełne dane techniczne, w których winny być zaznaczone informacje potwierdzające spełnienie wymagań parametrów ocenianych. W przypadku braku potwierdzenia parametrów granicznych Zamawiający ma prawo do odrzucenia oferty.

Treść oświadczenia wykonawcy:

- Oświadczamy, że przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązujemy się w przypadku wygrania przetargu do dostarczenia sprzętu spełniającego wyspecyfikowane parametry.

- Oświadczamy, że oferowany, powyżej wyspecyfikowany sprzęt jest kompletny i po zainstalowaniu będzie gotowy do eksploatacji, bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji.

………...............................................................................

podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym

lub posiadających pełnomocnictwo

SPOSOBY OBLICZANIA PUNKTACJI PARAMETRÓW OCENIANYCH

* MINIMALIZACJA

· Max ilość pkt.

Max. ilość pkt. – maksymalna ilość punktów możliwa do otrzymania w pozycji

Pmin  – minimalna wartość parametru w zbiorze ofert

Pn	   – wartość parametru danej oferty

** MAKSYMALIZACJA

· Max ilość pkt.

Max. ilość pkt. – maksymalna ilość punktów możliwa do otrzymania w pozycji

Pmax  – maksymalna wartość parametru w zbiorze ofert

Pn	   – wartość parametru danej oferty

# Footnotes

Odpowiedź NIE w przypadku tego parametru nie  spowoduje odrzucenia oferty

Odpowiedź NIE w przypadku tego parametru nie  spowoduje odrzucenia oferty.