|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Nr pakietu*** | ***l.p.*** | ***Opis przedmiotu zamówienia*** | ***j.m.*** | ***wartość jednostkowa netto [zł]*** | ***ilość*** | ***Wartość netto[zł]*** | ***Cena brutto[zł]*** | ***Nazwa producenta/ Nazwa handlowa/ numer katalogowy/*** |
| **1** | **Glukometr typu I, paski do glukometru CPV: 33124100-6 Urządzenia diagnostyczne, 33694000-1 Czynniki diagnostyczne** | | | | | | | |
|  | 1 | Glukometr o warunkach granicznych: objętość próbki nie większa niż 0,5 µl-0,7 µl ; czas pomiaru nie dłuższy niż 5 sekund; kalibracja typu: auto-coding; **metoda pomiaru - enzymatyczna z oksydazą glukozową**; zakres pomiaru 20-600 mg/dl; pamięć glukometru nie mniej niż 500 wyników; paski samozasysające krew z systemem ostrzegania użytkownika o niecałkowitym wypełnieniu paska testowego krwią; płyny kontrolne na 3 poziomach w ilościach niezbędnych do kontroli glukometrów; wymóg przeprowadzenia szkoleń dla personelu z zakresu obsługi glukometrów potwierdzonych imiennym certyfikatem; dostarczenie baterii zapasowej i karty gwarancyjnej dla każdego urządzenia; certyfikat dedykowany urządzeniu potwierdzający spełnienie norm jakości ISO 15 197:2015 | sztuka |  | **50** |  |  |  |
|  | 2 | Paski do glukometru kompatybilne z glukometrem z poz 1, przedstawiające jako wynik badania stężenie glukozy w osoczu krwi, których deklarowany błąd oznaczenia nie przekracza 15% dla stężeń glukozy ≥ 75 mg/dl (5,6 mmol/l) i 15 mg/dl (0,8 mmol/l) w przypadku stężeń glukozy <75 mg/dl; jednostka pomiaru mg/dl lub mmol/l (możliwość ustawienia jednostki pomiaru); po włozeniu do aparatu powinny wystawać poza aparat; usuwanie automatyczne; z mozliwością oznaczania glukozy u pacjentów dializowanych metodą hemodializy jak i dializy otrzewnowej; 50 szt w opakowaniu | opakowanie |  | **30** |  |  |  |
| **Razem** | | | | | |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Nr pakietu*** | ***l.p.*** | ***Opis przedmiotu zamówienia*** | ***j.m.*** | ***wartość jednostkowa netto [zł]*** | ***ilość*** | ***Wartość netto[zł]*** | ***Cena brutto[zł]*** | ***Nazwa producenta/ Nazwa handlowa/ numer katalogowy/*** |
| **2** | **Glukometr typu II, paski do glukometru CPV: 33124100-6 Urządzenia diagnostyczne, 33694000-1 Czynniki diagnostyczne** | | | | | | | |
|  | 1 | Glukometr o warunkach granicznych: objętość próbki nie większa niż 0,5 µl-0,7 µl ; czas pomiaru nie dłuższy niż 5 sekund; kalibracja typu: auto-coding; **metoda pomiaru - enzymatyczna z dehydrogenazą glukozową**; zakres pomiaru 20-600 mg/dl; pamięć glukometru nie mniej niż 1000 wyników; paski samozasysające krew z systemem ostrzegania użytkownika o niecałkowitym wypełnieniu paska testowego krwią; płyny kontrolne na 2-3 poziomach w ilościach niezbędnych do kontroli glukometrów; wymóg przeprowadzenia szkoleń dla personelu z zakresu obsługi glukometrów potwierdzonych imiennym certyfikatem; dostarczenie baterii zapasowej i karty gwarancyjnej dla każdego urządzenia; certyfikat dedykowany urządzeniu potwierdzający spełnienie norm jakości ISO 15 197:2015 | sztuka |  | **10** |  |  |  |
|  | 2 | Paski do glukometru kompatybilne z glukometrem z poz 1, przedstawiające jako wynik badania stężenie glukozy w osoczu krwi, których deklarowany błąd oznaczenia nie przekracza 15% dla stężeń glukozy ≥ 100 mg/dl (5,6 mmol/l) i 15 mg/dl (0,8 mmol/l) w przypadku stężeń glukozy <100 mg/dl; jednostka pomiaru mg/dl lub mmol/l (możliwość ustawienia jednostki pomiaru); po włozeniu do aparatu powinny wystawać poza aparat; usuwanie automatyczne; 50 szt w opakowaniu | opakowanie |  | **6** |  |  |  |
| **Razem** | | | | | |  |  |  |