Wrocław, 27 kwietnia 2017r.

****

**4 WOJSKOWY SZPITAL KLINICZNY**

**z POLIKLINKĄ SP ZOZ we Wrocławiu**

50-981 Wrocław, ul. R. Weigla 5

**WYJAŚNIENIE i MODYFIKACJA TREŚCI**

**SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

***dotyczy:* „Dostawa glukometrów i testów paskowych kompatybilnych do glukometrów”.**

**Pytanie nr 1:**

Pakiet 1, poz. 1

Prosimy o dopuszczenie pasków testowych, które do wykonania badania wymagają próbkę krwi nie większa niż 1 mikrolitr.

**Odp. na pyt nr 1 :** **TAK.** **Zamawiający dopuszcza**

**Pytanie nr 2:**

Pakiet 1, poz 1

Prosimy o akceptację glukometrów , które zapamiętują 300 ostatnich wyników.

**Odp. na pyt nr 2 :** **TAK.** **Zamawiający dopuszcza**

**Pytanie nr 3:**

Pakiet 1, poz 1

Prosimy o dopuszczenie glukometrów z fabrycznie ustawioną jednostką mg/dL bez możliwości jej zmiany ( takie są wymagania normy ISO )

**Odp. na pyt nr 3 :** **TAK.** **Zamawiający dopuszcza**

**Pytanie nr 4:**

Pakiet 1, poz 2

Czy Zamawiający stawiając wymaganie paskom testowym : usuwanie automatyczne - miał na myśli usunięcie paska z glukometru w sposób minimalizujący ryzyko kontaminacji tj. poprzez automatyczny wyrzut paska z glukometru lub usunięcie ręczne bez kontaktu z próbka krwi dzięki odpowiedniej konstrukcji paska ?

**Odp. na pyt nr 4 :** **Zgodnie z SIWZ -** tj. poprzez automatyczny wyrzut paska z gleukometru

**Pytanie nr 5:**

Pakiet 1, poz 1

Prosimy o dopuszczenie glukometrów , które do wykonania pomiaru potrzebują maks czasu - 6 sekund

**Odp. na pyt nr 5 :** **TAK.** **Zamawiający dopuszcza**

**Pytanie nr 6:**

Pakiet 1, poz 1

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie glukometrów charakteryzujących się objętością próbki krwi 0,8 μl?

**Odp. na pyt nr 6: TAK.** **Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie nr 7:**

Pakiet 1, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie glukometrów z metodą pomiaru: biosensoryczną z oksydazą glukozową?

**Odp. na pyt nr 7: TAK** - **Zamawiający dopuszcza** urządzenie z metodą pomiaru biosensoryczną z oksydazą glukozową

**Pytanie nr 8:**

Pakiet 1, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie glukometrów z pamięcią 300 wyników pomiaru?

**Odp. na pyt nr 8: TAK**- **Zamawiający dopuszcza** urządzenia z mniejszą niż wymagana pamięcią wyników pomiaru.

**Pytanie nr 9:**

Pakiet 1, poz. 1 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na przedłożenie oświadczenia producenta o spełnianiu wymogów normy jakości ISO 15 197:2015 zamiast certyfikatu?

**Odp. na pyt nr 9:** 4 **NIE**- Zamawiający wymaga przedłożenia certyfikatu spełnienia normy EN ISO 15197:2015.

**Pytanie nr 10:**

Pakiet 1, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści przedłożenie certyfikatu o spełnianiu normy ISO 15 197:2013, spełniającego również wymogi normy ISO 15197:2013 ?

**Odp. na pyt nr 10: NIE** - Zamawiający wymaga przedłożenia certyfikatu spełnienia normy EN ISO 15197:2015.

**Pytanie nr 11:**

Pakiet 1, poz. 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie pasków do glukometru   
z zaprogramowaną jednostką pomiarową - „mg/dl”

**Odp. na pyt nr 11: TAK - Zamawiający dopuszcza** paski z zaprogramowaną jednostką mg/dl

**Pytanie nr 12:**

Pakiet 2, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie glukometrów charakteryzujących się objętością próbki krwi 0,8 μl?

**Odp. na pyt nr 12: TAK.** **Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie nr 13:**

Pakiet 2, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie glukometrów z pamięcią 300 wyników pomiaru?

**Odp. na pyt nr 13: TAK** -Zamawiający dopuści urządzenia z mniejszą niż wymagana pamięcią wyników pomiaru

**Pytanie nr 14:**

Pakiet 2, poz. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na przedłożenie oświadczenia producenta o trwającej certyfikacji produktu?

**Odp. na pyt nr 14: NIE-** Zamawiający wymaga przedłożenia certyfikatu spełnienia normy EN ISO15 197:2015

**Pytanie nr 15:**

Pakiet 2, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści przedłożenie certyfikatu o spełnianiu normy ISO 15 197:2013, spełniającego również wymogi normy ISO 15197:2015 ?

**Odp na pyt. nr 15: NIE -** Zamawiający wymaga przedłożenia certyfikatu spełnienia normy EN ISO 15197:2015

***Wykonawca zobowiązany jest do naniesienia dokonanych zmian w treści oferty.***

***W razie zaoferowania przedmiotu zamówienia innego niż pierwotnie wyspecyfikowanego a dopuszczonego przez Zamawiającego w wyniku wyjaśnień treści SIWZ czy w przypadku modyfikacji SIWZ zaznaczenia źródła tej zmiany (datę odpowiedzi lub modyfikacji i ewentualnie nr pytania).***