Załącznik nr 2a

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

Pakiet nr 1 - Aparat RTG typu ramię C – neurochirurgiczny - 1kpl.

Wykonawca:	                 ……………………………………………..

Nazwa i typ:	……………………………………………..

Producent/ Kraj :	……………………………………………..

Rok produkcji :	sprzęt fabrycznie nowy - nieużywany / 2017

*Odpowiedź NIE w przypadku parametrów wymaganych  powoduje odrzucenie oferty

| L.P. | WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNE | PARAMETR WYMAGANY | PUNKTACJA | PARAMETR OFEROWANY |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A. | PARAMETRY OGÓLNE wymagane materiały potwierdzające spełnienie parametrów podlegających ocenie w kryterium ocena techniczna do złożenia wraz z ofertą |  |  |
| I | RAMIĘ C |  |  |  |
|  | Głębokość ramienia C (odległość między osią wiązki a wewnętrzną powierzchnią ramienia C) | ≥ 68 cm | Wartość graniczna – 0 pkt, Max – 10 pkt. maksymalizacja** |  |
|  | Odległość SID | ≥ 95 cm | - |  |
|  | Zakres ruchu wzdłużnego ramienia C | ≥ 20 cm | - |  |
|  | Zakres ruchu pionowego ramienia C | ≥ 42 cm | - |  |
|  | Zmotoryzowany ruch ramienia C w pionie | Tak | - |  |
|  | Zakres ruchu orbitalnego ramienia C | ≥ 130° | - |  |
|  | Zakres rotacji ramienia C (ruch wokół osi wzdłużnej) | ≥ ±190° | - |  |
|  | Zakres obrotu ramienia C wokół osi pionowej | ≥ ±10° | Wartość graniczna – 0 pkt, Max – 10 pkt. maksymalizacja** |  |
|  | Prześwit ramienia C (odległość między wzmacniaczem obrazu a lampą RTG) | ≥ 76 cm | - |  |
|  | Urządzenie zabezpieczające przed najeżdżaniem na leżące przewody | Tak | - |  |
|  | Uchwyt na wzmacniaczu obrazu do ręcznego manipulowania ramieniem C | Tak | - |  |
|  | Blokada kół | Tak | - |  |
|  | Ręczny włącznik promieniowania | Tak | - |  |
|  | Przycisk nożny do włączania promieniowania | Tak | - |  |
|  | Sygnalizacja włączonego promieniowania | Tak | - |  |
|  | Szerokość wózka z ramieniem C | ≤ 85 cm | - |  |
|  | Hamulce ruchów ramienia C | Tak | - |  |
|  | Aretaż kół w pozycji równoległej do stołu operacyjnego | Tak | - |  |
|  | Panel na ramieniu C do sterowania funkcjami aparatu w formie klawiszy membranowych lub dotykowego monitora | Tak | - |  |
|  | Waga ramienia C | ≤ 280 kg | - |  |
| II | GENERATOR |  |  |  |
|  | Generator wysokiej częstotliwości min. 15 kHz | Tak | - |  |
|  | Moc generatora RTG | ≥ 2 kW | Wartość graniczna – 0 pkt, Max – 10 pkt. maksymalizacja** |  |
|  | Skopia pulsacyjna | ≥ 8 p/s | - |  |
|  | Radiografia cyfrowa | Tak | - |  |
|  | Maksymalne napięcie w trybie fluoroskopii i radiografii | ≥ 110 kV | - |  |
|  | Maksymalny prąd dla fluoroskopii pulsacyjnej | ≥ 24 mA | - |  |
|  | Maksymalny prąd dla radiografii cyfrowej | ≥ 10 mA | - |  |
|  | Automatyczny dobór parametrów dla fluoroskopii | Tak | - |  |
|  | Zasilanie 230V +/-10%, 50Hz | Tak | - |  |
| III | LAMPA I KOLIMATORY |  |  |  |
|  | Lampa z dwoma ogniskami o stacjonarnej anodzie lub wirującej anodzie | Tak | - |  |
|  | Wielkość najmniejszego ogniska | ≤ 0,6 | - |  |
|  | Filtracja wewnętrzna | ≥ 2,5 mm Al | - |  |
|  | Kolimator szczelinowy z rotacją | Tak | - |  |
|  | Kolimator irysowy | Tak | - |  |
|  | Symetryczna półprzepuszczalna przesłona szczelinowa | Tak | - |  |
|  | Ustawienie kolimatora z podglądem bez promieniowania (na obrazie zamrożonym z wyświetlaniem aktualnego położenia krawędzi przesłon) | Tak | - |  |
|  | Pojemność cieplna anody | ≥50 kHU | Wartość graniczna – 0 pkt, Max – 10 pkt. maksymalizacja** |  |
|  | Pojemność cieplna kołpaka | ≥ 900 kHU | 900 kHU – 0 pkt. >900 kHU – 5pkt. |  |
|  | Prędkość chłodzenia anody | ≥ 50 kHU/min | Wartość graniczna – 0 pkt, Max – 10 pkt. maksymalizacja** |  |
| IV | WZMACNIACZ OBRAZU |  |  |  |
|  | Średnica wzmacniacza obrazu | ≥ 9" | - |  |
|  | Liczba pól obrazowych | ≥ 2 | - |  |
|  | Współczynnik DQE, nie mniejszy niż 60% | Tak | - |  |
| V | SYSTEM TV |  |  |  |
|  | Typ kamery: CCD | Tak | - |  |
|  | Rozdzielczość kamery | ≥ 1024x1024 | - |  |
| VI | SYSTEM CYFROWEJ OBRÓBKI OBRAZU I PAMIĘĆ |  |  |  |
|  | Matryca przetwarzania obrazów | ≥ 1024x1024 | - |  |
|  | Głębia obrazu | ≥ 12 bit | - |  |
|  | Liczba pamiętanych obrazów w pełnej matrycy | ≥ 10.000 | 10.000 – 0 pkt. > 10.000 – 5 pkt. |  |
|  | Funkcja „Last Image Hold" | Tak | - |  |
|  | Wyświetlanie mozaiki obrazów min. 9 obrazów | Tak | - |  |
|  | Obraz lustrzany | Tak | - |  |
|  | Wzmocnienie krawędzi i redukcja szumów | Tak | - |  |
|  | System nanoszenia opisów | Tak | - |  |
|  | System wpisywania danych pacjenta | Tak | - |  |
|  | System zarządzania bazą danych z badaniami | Tak | - |  |
| VII | WÓZEK Z MONITORAMI |  |  |  |
|  | Liczba monitorów na oddzielnym wózku z monitorami | ≥ 2 | - |  |
|  | Rodzaj monitora i przekątna ekranu: LCD TFT min. 19" | Tak | - |  |
|  | Luminacja monitorów | ≥ 400 cd/m2 | - |  |
|  | Wskaźnik włączonego promieniowania na wózku z monitorami lub wózku z ramieniem C | Tak | - |  |
| VIII | ŚRODKI DOKUMENTACYJNE I ARCHIWIZACYJNE |  |  |  |
|  | Napęd dysków CD-R i/lub DVD do zapisu obrazów DICOM | Tak | - |  |
|  | Automatyczne dogrywanie na dysk CD i/lub DVD przeglądarki DICOM | Tak | - |  |
|  | Port USB | Tak | - |  |
| IX | WYPOSAŻENIE DODATKOWE |  |  |  |
|  | Przycisk nożny do wyzwalania fluoroskopii/akwizycji | Tak | - |  |
|  | Zintegrowany system monitorowania i wyświetlania dawki RTG | Tak | - |  |
|  | Celownik laserowy po stronie wzmacniacza obrazu | Tak | - |  |
| 65. | Integracja oferowanego aparatu z posiadanym przez Zamawiającego systemem PACS IMPAX w zakresie, min. pobierania listy pacjentów (Modality Worklist), pobierania z i wysyłania do archiwum PACS badań oraz przyjmowanie komunikatu potwierdzenia odebrania badania przez PACS (Storage Commitment), zgodnie ze standardem DICOM 3.0 Funkcjonalność pobierania i wysyłania badań do archiwum PACS ma być realizowana także w czasie wykonywania zabiegu | TAK | - |  |
| 66. | Wykonanie projektu ochrony radiologiczej i dostarczenie go Zamawiającemu w terminie do 10 dni od podpisania umowy. | TAK | - |  |
| 67. | Wykonanie testów specjalistycznych RTG w trakcie trwania okresu gwarancji min. raz w każdym roku obowiązywania gwarancji oraz wykonanie testów akceptacyjnych przed odbiorem aparatu | TAK | - |  |
| 68. | Wykonanie testów akceptacyjnych (odbiorczych), przy dostawie | TAK | - |  |
| 69. | Fartuchy rtg typu garsonka lub płaszcz ultralekkie oraz osłony tarczycy typu śliniak – 5 kpl. kolory, typ, rozmiary do wyboru przy dostawie z oferowanego asortymentu | TAK, równoważność ołowiu 0,5Pb | - |  |
| B. | INNE |  |  |  |
| 1. | Instrukcja obsługi i użytkowania w języku polskim, w formie papierowej i elektronicznej, skrócona wersja instrukcji obsługi i BHP w formie zalaminowanej (jeżeli Wykonawca posiada), paszport techniczny, karta gwarancyjna, wykaz punktów serwisowych, kopie dokumentów wraz z tłumaczeniem w przypadku oryginału w języku obcym: Certyfikat CE (jeżeli dotyczy) oraz Deklaracja Zgodności – wystawiona przez producenta wykazu czynności serwisowych, które mogą być wykonywane przez użytkownika samodzielnie nieskutkujące utratą gwarancji | TAK z dostawą | - |  |
| C | Warunki gwarancji |  |  |  |
|  | Okres udzielonej gwarancji min. 24 miesiące | TAK, podać | 24 m – 0 pkt 36 m – 2,5 pkt. 48 m – 5 pkt. 60 m – 7,5 pkt. 72 m – 10 pkt |  |
| D | Koszty eksploatacji pogwarancyjnej oraz obsługi serwisowej pogwarancyjnej – wymagane materiały potwierdzające spełnienie nw. parametrów do złożenia wraz z ofertą |
|  | Materiały eksploatacyjne niezbędne do wymiany zgodnie z zaleceniami producenta w przeliczeniu na okres eksploatacji 5 lat – podać łączną cenę brutto oraz załączyć szczegółowe zestawienie asortymentu, stanowiącego podstawę wyliczenia | Podać | Max. - 10 pkt minimalizacja* |  |
|  | Częstotliwość wykonania przeglądów technicznych zalecanych przez producenta | podać | - |  |
|  | Koszt przeglądu technicznego wraz z dojazdem do zamawiającego oraz niezbędnymi do wymiany częściami, zalecanymi do wymiany przez producenta przy przeglądzie technicznym - brutto | podać | - |  |
|  | Iloczyn częstotliwości przeglądów i kosztów przeglądów w przeliczeniu dla 5 lat eksploatacji | Podać | Max. - 10 pkt minimalizacja* |  |
|  | Koszt roboczogodziny w przypadku napraw- brutto | Podać | Max. - 10 pkt minimalizacja* |  |
|  | Koszt dojazdu do zamawiającego (łączny koszt dojazdu liczony w dwie strony) - brutto | Podać | Max. - 10 pkt minimalizacja* |  |
|  | Wykonawca gwarantuje Zamawiającemu pełen zakres odpłatnej obsługi pogwarancyjnej w Polsce przez serwis firmy producenta w okresie co najmniej 10 lat od daty dostawy | TAK | - |  |

Do oferty należy dołączyć materiały informacyjne (w języku polskim) zawierające pełne dane techniczne, w których winny być zaznaczone informacje potwierdzające spełnienie wymagań parametrów ocenianych. W przypadku braku potwierdzenia parametrów granicznych Zamawiający ma prawo do odrzucenia oferty.

Treść oświadczenia wykonawcy:

- Oświadczamy, że przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązujemy się w przypadku wygrania przetargu do dostarczenia sprzętu spełniającego wyspecyfikowane parametry.

- Oświadczamy, że oferowany, powyżej wyspecyfikowany sprzęt jest kompletny i po zainstalowaniu będzie gotowy do eksploatacji, bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji.

………...............................................................................

podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym

lub posiadających pełnomocnictwo

Pakiet nr 2 - Aparat RTG typu ramię C – ortopedyczny - 1kpl.

Wykonawca:	                 ……………………………………………..

Nazwa i typ:	……………………………………………..

Producent/ Kraj :	……………………………………………..

Rok produkcji :	sprzęt fabrycznie nowy - nieużywany / 2017

*Odpowiedź NIE w przypadku parametrów wymaganych  powoduje odrzucenie oferty

| L.P. | WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNE | PARAMETR WYMAGANY | PUNKTACJA | PARAMETR OFEROWANY |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A. | PARAMETRY OGÓLNE wymagane materiały potwierdzające spełnienie parametrów podlegających ocenie w kryterium ocena techniczna do złożenia wraz z ofertą |  |  |
| I | RAMIĘ C |  |  |  |
|  | Głębokość ramienia C (odległość między osią wiązki a wewnętrzną powierzchnią ramienia C) | ≥ 68 cm | Wartość graniczna – 0 pkt, Max – 10 pkt. maksymalizacja** |  |
|  | Odległość SID | ≥ 95 cm | - |  |
|  | Zakres ruchu wzdłużnego ramienia C | ≥ 20 cm | - |  |
|  | Zakres ruchu pionowego ramienia C | ≥ 42 cm | - |  |
|  | Zmotoryzowany ruch ramienia C w pionie | Tak | - |  |
|  | Zakres ruchu orbitalnego ramienia C | ≥ 130° | - |  |
|  | Zakres rotacji ramienia C (ruch wokół osi wzdłużnej) | ≥ ±190° | - |  |
|  | Zakres obrotu ramienia C wokół osi pionowej | ≥ ±10° | Wartość graniczna – 0 pkt, Max – 10 pkt. maksymalizacja** |  |
|  | Prześwit ramienia C (odległość między wzmacniaczem obrazu a lampą RTG) | ≥ 76 cm | - |  |
|  | Urządzenie zabezpieczające przed najeżdżaniem na leżące przewody | Tak | - |  |
|  | Uchwyt na wzmacniaczu obrazu do ręcznego manipulowania ramieniem C | Tak | - |  |
|  | Blokada kół | Tak | - |  |
|  | Ręczny włącznik promieniowania | Tak | - |  |
|  | Przycisk nożny do włączania promieniowania | Tak | - |  |
|  | Sygnalizacja włączonego promieniowania | Tak | - |  |
|  | Szerokość wózka z ramieniem C | ≤ 85 cm | - |  |
|  | Hamulce ruchów ramienia C | Tak | - |  |
|  | Aretaż kół w pozycji równoległej do stołu operacyjnego | Tak | - |  |
|  | Panel na ramieniu C do sterowania funkcjami aparatu w formie klawiszy membranowych lub dotykowego monitora | Tak | - |  |
|  | Waga ramienia C | ≤ 280 kg | - |  |
| II | GENERATOR |  | - |  |
|  | Generator wysokiej częstotliwości min. 15 kHz | Tak | - |  |
|  | Moc generatora RTG | ≥ 2 kW | Wartość graniczna – 0 pkt, Max – 10 pkt. maksymalizacja** |  |
|  | Skopia pulsacyjna | ≥ 8 p/s | - |  |
|  | Radiografia cyfrowa | Tak | - |  |
|  | Maksymalne napięcie w trybie fluoroskopii i radiografii | ≥ 110 kV | - |  |
|  | Maksymalny prąd dla fluoroskopii pulsacyjnej | ≥ 6 mA | 6 mA – 0 pkt. 7-20 mA – 5 pkt. > 20 mA -10 pkt |  |
|  | Maksymalny prąd dla radiografii cyfrowej | ≥ 10 mA | - |  |
|  | Automatyczny dobór parametrów dla fluoroskopii | Tak | - |  |
|  | Zasilanie 230V +/-10%, 50Hz | Tak | - |  |
| III | LAMPA I KOLIMATORY |  | - |  |
|  | Lampa z jednym lub dwoma ogniskami o stacjonarnej anodzie | Tak | - |  |
|  | Wielkość najmniejszego ogniska | ≤ 0,6 | - |  |
|  | Filtracja wewnętrzna | ≥ 2,5 mm Al | - |  |
|  | Kolimator szczelinowy z rotacją | Tak | - |  |
|  | Kolimator irysowy | Tak | - |  |
|  | Symetryczna półprzepuszczalna przesłona szczelinowa | Tak | - |  |
|  | Ustawienie kolimatora z podglądem bez promieniowania (na obrazie zamrożonym z wyświetlaniem aktualnego położenia krawędzi przesłon) | Tak | - |  |
|  | Pojemność cieplna anody | ≥50 kHU | Wartość graniczna – 0 pkt, Max – 10 pkt. maksymalizacja** |  |
|  | Pojemność cieplna kołpaka | ≥ 900 kHU | 900 kHU – 0 pkt. >900 kHU – 5 pkt. |  |
|  | Prędkość chłodzenia anody | ≥ 50 kHU/min | Wartość graniczna – 0 pkt, Max – 10 pkt. maksymalizacja** |  |
| IV | WZMACNIACZ OBRAZU |  | - |  |
|  | Średnica wzmacniacza obrazu | ≥ 9" | - |  |
|  | Liczba pól obrazowych | ≥ 2 | - |  |
|  | Współczynnik DQE, nie mniejszy niż 60% | Tak | - |  |
| V | SYSTEM TV |  | - |  |
|  | Typ kamery: CCD | Tak | - |  |
|  | Rozdzielczość kamery | ≥ 1024x1024 | - |  |
| VI | SYSTEM CYFROWEJ OBRÓBKI OBRAZU I PAMIĘĆ |  | - |  |
|  | Matryca przetwarzania obrazów | ≥ 1024x1024 | - |  |
|  | Głębia obrazu | ≥ 12 bit | - |  |
|  | Liczba pamiętanych obrazów w pełnej matrycy | ≥ 10.000 | 10.000 – 0 pkt. > 10.000 – 5 pkt. |  |
|  | Funkcja „Last Image Hold" | Tak | - |  |
|  | Wyświetlanie mozaiki obrazów min. 9 obrazów | Tak | - |  |
|  | Obraz lustrzany | Tak | - |  |
|  | Wzmocnienie krawędzi i redukcja szumów | Tak | - |  |
|  | System nanoszenia opisów | Tak | - |  |
|  | System wpisywania danych pacjenta | Tak | - |  |
|  | System zarządzania bazą danych z badaniami | Tak | - |  |
| VII | WÓZEK Z MONITORAMI |  | - |  |
|  | Liczba monitorów na oddzielnym wózku z monitorami | ≥ 2 | - |  |
|  | Rodzaj monitora i przekątna ekranu: LCD TFT min. 19" | Tak | - |  |
|  | Luminacja monitorów | ≥ 400 cd/m2 | - |  |
|  | Wskaźnik włączonego promieniowania na wózku z monitorami lub wózku z ramieniem C | Tak | - |  |
| VIII | ŚRODKI DOKUMENTACYJNE I ARCHIWIZACYJNE |  | - |  |
|  | Napęd dysków CD-R i/lub DVD do zapisu obrazów DICOM | Tak | - |  |
|  | Automatyczne dogrywanie na dysk CD i/lub DVD przeglądarki DICOM | Tak | - |  |
|  | Port USB | Tak | - |  |
| IX | WYPOSAŻENIE DODATKOWE |  | - |  |
|  | Przycisk nożny do wyzwalania fluoroskopii/akwizycji | Tak | - |  |
|  | Zintegrowany system monitorowania i wyświetlania dawki RTG | Tak | - |  |
|  | Celownik laserowy po stronie wzmacniacza obrazu | Tak | - |  |
|  | Integracja oferowanego aparatu z posiadanym przez Zamawiającego systemem PACS IMPAX w zakresie, min. pobierania listy pacjentów (Modality Worklist), pobierania z i wysyłania do archiwum PACS badań oraz przyjmowanie komunikatu potwierdzenia odebrania badania przez PACS (Storage Commitment), zgodnie ze standardem DICOM 3.0 Funkcjonalność pobierania i wysyłania badań do archiwum PACS ma być realizowana także w czasie wykonywania zabiegu | TAK | - |  |
|  | Wykonanie projektu ochrony radiologiczej i dostarczenie go Zamawiającemu w terminie do 10 dni od podpisania umowy. | TAK | - |  |
|  | Wykonanie testów specjalistycznych RTG w trakcie trwania okresu gwarancji min. raz w każdym roku obowiązywania gwarancji oraz wykonanie testów akceptacyjnych przed odbiorem aparatu | TAK | - |  |
|  | Wykonanie testów akceptacyjnych (odbiorczych), przy dostawie | TAK | - |  |
|  | Fartuchy RTG typu garsonka lub płaszcz ultralekkie oraz osłony tarczycy typu śliniak – 5 kpl. kolory, typ, rozmiary do wyboru przy dostawie z oferowanego asortymentu | TAK, równoważność ołowiu 0,5Pb | - |  |
| B. | INNE |  |  |  |
| 1 | Instrukcja obsługi i użytkowania w języku polskim, w formie papierowej i elektronicznej, skrócona wersja instrukcji obsługi i BHP w formie zalaminowanej (jeżeli Wykonawca posiada), paszport techniczny, karta gwarancyjna, wykaz punktów serwisowych, kopie dokumentów wraz z tłumaczeniem w przypadku oryginału w języku obcym: Certyfikat CE (jeżeli dotyczy) oraz Deklaracja Zgodności – wystawiona przez producenta wykazu czynności serwisowych, które mogą być wykonywane przez użytkownika samodzielnie nieskutkujące utratą gwarancji | TAK z dostawą | - |  |
| C | Warunki gwarancji |  |  |  |
|  | Okres udzielonej gwarancji min. 24 miesiące | TAK, podać | 24 m – 0 pkt 36 m – 2,5 pkt. 48 m – 5 pkt. 60 m – 7,5 pkt. 72 m – 10 pkt |  |
| D | Koszty eksploatacji pogwarancyjnej oraz obsługi serwisowej pogwarancyjnej – wymagane materiały potwierdzające spełnienie nw. parametrów do złożenia wraz z ofertą |
|  | Materiały eksploatacyjne niezbędne do wymiany zgodnie z zaleceniami producenta w przeliczeniu na okres eksploatacji 5 lat – podać łączną cenę brutto oraz załączyć szczegółowe zestawienie asortymentu, stanowiącego podstawę wyliczenia | Podać | Max. - 10 pkt minimalizacja* |  |
|  | Częstotliwość wykonania przeglądów technicznych zalecanych przez producenta | podać | - |  |
|  | Koszt przeglądu technicznego wraz z dojazdem do zamawiającego oraz niezbędnymi do wymiany częściami, zalecanymi do wymiany przez producenta przy przeglądzie technicznym - brutto | podać | - |  |
|  | Iloczyn częstotliwości przeglądów i kosztów przeglądów w przeliczeniu dla 5 lat eksploatacji | Podać | Max. - 10 pkt minimalizacja* |  |
|  | Koszt roboczogodziny w przypadku napraw- brutto | Podać | Max. - 10 pkt minimalizacja* |  |
|  | Koszt dojazdu do zamawiającego (łączny koszt dojazdu liczony w dwie strony) - brutto | Podać | Max. - 10 pkt minimalizacja* |  |
|  | Wykonawca gwarantuje Zamawiającemu pełen zakres odpłatnej obsługi pogwarancyjnej w Polsce przez serwis firmy producenta w okresie co najmniej 10 lat od daty dostawy | TAK | - |  |

Do oferty należy dołączyć materiały informacyjne (w języku polskim) zawierające pełne dane techniczne, w których winny być zaznaczone informacje potwierdzające spełnienie wymagań parametrów ocenianych. W przypadku braku potwierdzenia parametrów granicznych Zamawiający ma prawo do odrzucenia oferty.

Treść oświadczenia wykonawcy:

- Oświadczamy, że przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązujemy się w przypadku wygrania przetargu do dostarczenia sprzętu spełniającego wyspecyfikowane parametry.

- Oświadczamy, że oferowany, powyżej wyspecyfikowany sprzęt jest kompletny i po zainstalowaniu będzie gotowy do eksploatacji, bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji.

………...............................................................................

podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym

lub posiadających pełnomocnictwo

Pakiet nr 3 - Aparat RTG g typu ramię O, z urządzeniem do neuromonitoringu i wiertarką neurochirurgiczną 	- 1kpl.

Wykonawca:	                 ……………………………………………..

Nazwa i typ:	……………………………………………..

Producent/ Kraj :	……………………………………………..

Rok produkcji :	sprzęt fabrycznie nowy - nieużywany / 2017

*Odpowiedź NIE w przypadku parametrów wymaganych  powoduje odrzucenie oferty

| L.P. | WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNE | PARAMETR WYMAGANY | PUNKTACJA | PARAMETR OFEROWANY |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A. | PARAMETRY OGÓLNE wymagane materiały potwierdzające spełnienie parametrów podlegających ocenie w kryterium ocena techniczna do złożenia wraz z ofertą |  |  |
|  | Jednostka główna - Urządzenie w pełni kompatybilne z posiadaną przez szpital neuronawigacją StealthStation S7 (autorejestracja pacjenta w zabiegach mózgowych i kegosłupowych) - System jazdy wspomaganej o prędkości min. 2,4 [km/h]. Niezależna jazda tylnych kół sterowana uchwytem - W pełni mobilny i zmotoryzowany ruch aparatu i gantry. - Sterowanie ruchów mechanicznych (minimalne zakresy ruchu z pozycji zablokowanej): -gantra liniowa (góra/dół – „Y”); min. +/- 20 [cm], - gantra liniowa (do środka/na zewnątrz – „X”);- min. +/- 20 [cm], - gantra liniowa (Translacja – „Z”); min. +/- 18 [cm], -przechył rotacyjny min. +/- 15 [º], -ruch rotacyjny min. +/- 12 [º], - nachylenie rotacyjne min. +/- 45 [º], - otwarcie/rozwarcie gantry z pozycji „O” do pozycji „C” - Średnica wewnętrzna gantry min. 90 cm - Napięcie wymagane do ładowania 230V - Całkowita waga urządzenia poniżej 1200 kg | TAK, podać | Średnica wewnętrzna gantry: 90 cm – 0 pkt., powyżej 90 cm – 3 pkt. Waga <1200 kg - 0 pkt.; <1000 kg - 3 pkt.; |  |
|  | Generator RTG • Typ HF • Moc 32 kW • Zasilany bateryjne/ bateria wbudowana w urządzenie • Napięcie fluoroskopii 40-120kV • Zakres czasów ekspozycji min. 0,001 – 10 s • Rozmiar małego ogniska max 0,6mm • Rozmiar dużego ogniska max 1,2mm • Pojemność cieplna anody lampy min 280kHU • Pojemność cieplna kołpaka 0,8 MHU • Automatyczne sterowanie, optymalizacja dawki promieniowania RTG w 3 osiach | TAK, podać | Zakres czasów ekspozycji: 0,001 – 10 s – 0 pkt., szerszy zakres – 3 pkt. |  |
|  | Detektor cyfrowy • Detektor cyfrowy płytkowy, płaski • Rozdzielczość min. 2,5MP • Rozmiar detektora min 30x40 cm | TAK, podać | Rozdzielczość detektora cyfrowego: 2,5MP – 0 pkt., powyżej 2,5MP–3 pkt. |  |
|  | Processing i akwizycja • min.4 programy "pre-set"- 4 zdefiniowane ustawienia parametrów pracy i położeń gantry • Możliwość zatrzymania ostatniego zdjęcia LIH • Cyfrowy obrót zdjęcia • Informacja o sumarycznej dawce promieniowania RTG dla pacjenta • Rekonstrukcja 2D (wygładzenie krawędzi, boków, automatyczna kontrola jasności, ROI - region of intrest) • Rekonstrukcja 3D w trybie niskiej i wysokiej rozdzielczości • Rozmiar voksela w 3D min 512x512x192mm • Rozmiar wewnętrznego dysku min 200GB • Protokół MIP, MPR, SSD • Monitor LCD min. 30 ["] HD o rozdzielczości min. 2560 x 1600 [pikseli] | TAK, podać | programy zdefiniowane "pre-set": 4 –0 pkt., >4 – 3 pkt. Rozmiar wewnętrznego dysku 200GB – 0 pkt., >200GB – 3 pkt. |  |
|  | Archiwizacja • Videoprinter (wydruk zdjęć) • Archiwizacja na CD oraz port USB do archiwizacji • Wbudowany interfejs DICOM 3.0 do przesyłania obrazów za pomocą szpitalnej sieci (send, recive, worklist) • Wejście S-video,VGA - do komunikacji z systemem neuronawigacji StealthStation S7 | TAK, podać | – |  |
|  | • Obrazowanie 2D w trybie LLF, Standard i HLF z automatycznym doborem dawki • Obrazowanie 3D, 360 stopni • Robotyczna kontrola ruchu ramienia w każdej płaszczyźnie • DICOM Conformance Statement (send, recive, worklist) • Możliwość kolimacji obrazów 2D i 3D • Napięcie w trybie fluoroskopii min. 40-120 KV • Pełna możliwość obróbki cyfrowej zdjęć 2D jak i 3D | TAK, podać | Napięcie w trybie fluoroskopii: 40-120 KV– 0 pkt., szerszy zakres – 3 pkt. |  |
|  | • Możliwość wykonywania zabiegów DBS (Deep Brain Stimulator) - kontrola położenia elektrod • Układ „lampa rtg – detektor płaski” umieszczony w gantrze – pełna sterylność systemu • Zmotoryzowany ruch gantry we wszystkich kierunkach • Pozycjonowanie wstępne gantry przy pomocy laserów • Odrębne, dedykowane tryby obrazowania 3D uzależnione od anatomii i wagi pacjenta w trybie niskiej dawki, Standard jak i HD • Automatyczne protokoły obrazownia 3D 20 cm FOV ( Filed of View ) Standard, HD, Low Dose, Enhanced Cranial 40 cm, FOV ( Filed of View ) HD, Stereotaxy • Możliwość otwarcia gantry umożliwiające bezpieczne wprowadzenie i wyprowadzenie urządzenia z pola operacyjnego • Pozycjonowanie zaawansowane gantry przy pomocy funkcji ROI ( region of Interest ) | TAK, podać | – |  |
|  | wyposażenie dodatkowe: - Zestaw minimum 3 ramek do kalibracji dowolnych, sztywnych narzędzi chirurgicznych w czasie zabiegu operacyjnego, - System wyposażony w 2 (dwa) zestawy instrumentarium pozwalający na przeprowadzenie procedur nawigowalnych w obrębie kręgosłupa szyjnego, lędźwiowego oraz otwartych procedur w obrębie całego kręgosłupa - System wyposażony w ramkę referencyjną mocowaną do talerza biodrowego, umożliwiająca wykonywanie procedur przezskórnych oraz ramki referencyjne rewizyjne mocowane do drutów stabilizacyjnych - 2 zestawy | TAK, podać | – |  |
|  | Integracja oferowanego aparatu z posiadanym przez Zamawiającego systemem PACS IMPAX w zakresie, min. pobierania listy pacjentów (Modality Worklist), pobierania z i wysyłania do archiwum PACS badań oraz przyjmowanie komunikatu potwierdzenia odebrania badania przez PACS (Storage Commitment), zgodnie ze standardem DICOM 3.0 Funkcjonalność pobierania i wysyłania badań do archiwum PACS ma być realizowana także w czasie wykonywania zabiegu | TAK | - |  |
|  | Wykonanie projektu ochrony radiologiczej i dostarczenie go Zamawiającemu w terminie do 10 dni od podpisania umowy. | TAK | - |  |
|  | Wykonanie testów specjalistycznych RTG w trakcie trwania okresu gwarancji min. raz w każdym roku obowiązywania gwarancji oraz wykonanie testów akceptacyjnych przed odbiorem aparatu | TAK | - |  |
|  | Wykonanie testów akceptacyjnych (odbiorczych), przy dostawie | TAK | - |  |
|  | Fartuchy RTG typu garsonka lub płaszcz ultralekkie oraz osłony tarczycy typu śliniak – 5 kpl. kolory, typ, rozmiary do wyboru przy dostawie z oferowanego asortymentu | TAK, równoważność ołowiu 0,5Pb | - |  |
| Urządzenie do neuromonitoringu śródoperacyjnego | 1 szt. |  |  |
|  | Komputer stacjonarny- stacja główna wraz z monitorem i wyposażeniem, zainstalowany na wózku jezdnym ułatwiającym przewożenie: • karta video – min 512 [MB], • monitor – min 24” (cali) i wadze nie więcej niż 4 kg • dwa wejścia video, • głośnik do sygnalizacji dźwiękowej zapisu EMG • DVD R/W, • mysz komputerowa • klawiatura | TAK | - |  |
|  | Oprogramowanie Oprogramowanie podstawowe do monitorowania 8 kanałowego oraz oprogramowanie rozszerzone do monitorowania 16 i 32 kanałowego. | TAK | - |  |
|  | Monitorowanie 8 kanałowe: Ośmiokanałowa elektromiografia (EMG) swobodna lub wywołana sygnałem z możliwością zapisania wszystkich danych. - Skala EMG. - Szybkość przebiegu EMG - Próg odpowiedzi – min. 5-200 [µV]. - Dwie niezależne kontrolki głośności. - Automatyczne wyciszanie szumu elektrokauteryzacyjnego za pomocą sondy wyciszania. - Czas trwania impulsu – min. 50-300 [µs]. - Tempo stymulacji: min. 1-10 [stim/s]. - Intensywność maksymalna: min. 0-50 [mA]. - Biegunowość – normalna, dwufazowa. - Monitorowanie poprzez wyświetlanie informacji o prądzie pacjenta. - Wskaźniki odpowiedzi – wizualne przez kolor, dźwiękowe przez różnorodny ton sygnału dźwiękowego. - Oksymetr impulsowy – SpO2 z dwóch oksymetrów impulsowych wyświetlanych na ekranie. | TAK | - |  |
|  | Tryb bliskości nerwu: Akwizycja – swobodne i wyzwolone sygnałem EMG z możliwością zapisania wszystkich danych. Skala EMG. Szybkość przebiegu EMG Próg odpowiedzi – min. 5-200 [µV]. Głośność – ton bliskości nerwu. Czas trwania impulsu – min. 50-300 [µs]. Tempo stymulacji: min. 1-10 [stim/s]. Intensywność maksymalna: min. 3 – 20 [mA]. Biegunowość- normalna, dwufazowa. Wskaźniki odpowiedzi – wizualne przez kolor, dźwiękowe przez różnorodny ton sygnału dźwiękowego. Oksymetr impulsowy – SpO2 z dwóch oksymetrów impulsowych wyświetlanych na ekranie. | TAK | - |  |
|  | Tryb testu śrub: Ośmiokanałowy, wyzwolony bodźcem, możliwość zapisania wszystkich danych. Skala EMG. Głośność – ton statusu. Czas trwania impulsu – min. 50-300 [µs]. Tempo stymulacji – min. 1-10 [stim/s]. Biegunowość- normalna, dwufazowa. Automatyczny tryb intensywności. Wyświetlanie informacji o prądzie pacjenta. Wskaźniki zaliczenia/niezaliczenia – kolor i ton. | TAK | - |  |
|  | Tryb testu TOF: Akwizycja – odpowiedź wywołana, zapisanie danych śladów EP. Jeden kanał. Skala TOF – automatyczna. Prędkość odchylenia TOF – min. 2 [ms/div]. Początek odpowiedzi – min. 4 [ms]. Czas powtarzania ciągu impulsów – min. 500 [ms]. Czas trwania impulsu – min. 200-500 [µs]. Sekwencja pojedyncza. Biegunowość – normalna, dwufazowa. Tryb intensywności – automatyczne określenie maksymalnej wartości progowej. Moc stymulacji – TOF. Wyświetlanie informacji o prądzie pacjenta. | TAK | - |  |
|  | Tryb testu MEP: Akwizycja – odpowiedź wywołana, zapisanie danych śladów EP. Skala MEP. Prędkość odchylenia – min. 10 [ms/div]. Tryb stymulacji MEP – napięcie stałe, szybkie ładowanie, zgodność 1000 [mA]. Biegunowość – dwufazowa. Czas trwania impulsu – min. 50-75 [µs]. Tryb ciągu – pojedynczy, podwójny. Interwał powtarzalny podwójnych ciągów – min. 12[ms]. Kroki intensywności – min. 20. Moc stymulacji – MEP. Wyświetlanie informacji o prądzie pacjenta. | TAK | - |  |
|  | Dodatkowe funkcjonalności • Automatyczne generowanie raportów dla stymulacji śrub transpedikularnych. • kontrola i obsługa przez operatora z poziomu pola operacyjnego. • Sygnały dźwiękowe oraz wizualne • Możliwość zastosowania przy wszystkich procedurach w obrębie kręgosłupa dzięki szerokiemu spektrum automatycznie lub manualnie wywoływanych trybów pracy, • Możliwość połączenia z systemem neuronawigacji poprzez zastosowanie igieł przeznasadowych, które umożliwiają podłączenie do systemu neuromonitoringu i jednocześnie są wyposażone w markery pasywne umożliwiające ich nawigowanie. • Możliwość wykonania screenshotów dla celów przechowywania danych. • Przechowywanie danych elektronicznych oraz przebiegu całej procedury. • Moduł interfejsu pacjenta: -Min. 8 kanałów rejestrowania. -Tryb wejścia – igły lub elektrody powierzchniowe. -Wskaźniki LED’owe wskazujące aktywne wejścia elektrod. -Wyjścia stymulatora – czujnik kontrolowany przez chirurga, instrument elektryfikowany, ciąg czterech pobudzeni – TCeMEP. -Izolacja – optyczna i galwaniczna, odporne na zachlapanie. - urządzenie w pełni kompatybilne z neuronawigacją StealthStation S7 i urządzeniem do obrazowania środoperacyjnego Oarm - możliwość nawigowania elektrdo/zgłębnika chirurg | TAK | - |  |
|  | Monitorowanie 16 i 32 kanałowe: • system umożliwiający monitorowanie przy wsparciu neurofizjologa spoza pola operacyjnego: • 16 i 32 kanałowe potencjały wywołane (TCeMEP, SSEP, VEP, BAEP, EMG, elektroencefalograf (EEG)). • Wszystkie elementy wbudowane w system • Szybkie ładowanie TCeMEP ze stymulacją w trybie ciągu podwójnego. • Automatyczny test śrub. • Wyciszanie zakłóceń elektrokauteryzacji. • Grupowanie zakresu fal w celu ułatwienia odczytywania. • Moduł cyfrowego wzmacniacza wstępnego: - 2 moduły, - 16/32 kanały, - 32/64 wejścia aktywne, - diody LED wskazujące aktywne wejścia elektrod, | TAK | - |  |
|  | Monitorowanie wywołanego potencjału: 16/32 kanały, Tryby: BAEP, AEP, SSEP, SEP, VEP, MEP Uśrednienie: całkowite I liniowe lub wykładnicza, ważona średnia ruchoma, Odchylenia – 1-10000, Długość odchylenia – 1-5000 ms, Podstawa czasu – 0,1 – 500 [ms/podziałkę], Odrzucenie artefaktu – 0-100 [%] pełnej skali, 0-20 [ms] opóźnienia, Wyświetlanie śladu – odchylenie prądu, średnia budowania, ostatnia średnia, średnie parzyste/nieparzyste, do 3 replikacji i pomiarów wyjściowych na ślad. | TAK | - |  |
|  | Monitorowanie EEG: Zbiór – ciągły, swobodny, 16/32 kanały, Tempo próbkowania – 250 [próbek/s], Podstawa czasu: 5, 10, 15, 30 lub 60 [mm/s] i 0,2; 0,5; 1,0; 2,0 [s/godz], Odrzucenie artefaktu – 0-100% pełnej skali, Uśrednienie epoki FFT – 1-30 epok, uśredniona ruchu, 2 s epoki. Monitorowanie EMG: Zbiór – ciągły, swobodny i wyzwolony sygnałem i/lub bodźcem, Podstawa czasu EMG – 0,2; 0,5; 1,0; 2,0; 5,0 [s/podz], Długość odchylenia – 1-5000 [ms], Wyjście audio – wybiórcze, wszystkie kanały EMG, Automatyczne wyciszanie szumu elektrokauteryzacyjnego za pomocą sondy wyciszania lub dedykowanego śladu wyciszania. | TAK | - |  |
|  | Stymulacja ogólna: Tryby – powtarzalne, niepowtarzalne, sekwencja pojedyncza, Źródło wyzwolenie – zewnętrzne, wewnętrzne, Prezentacja – ciągła, pauza, Tempo bodźca – 0,01 – 100 [stim/s], Częstotliwość ciągu – 1-500/1000 [Hz], Liczenie ciągów – 2-200, Przerwa bodźca – stała, losowa, Losowość – 0-30%. | TAK | - |  |
| Wiertarka szybkoobrotowa neurochirurgiczna | 1 kpl. |  |  |
|  | Konsola sterująca w pełni kompatybilna z neuronawigacją i urządzeniem do śródoperacyjnego obrazowania O’arm. (1 szt) Duży kolorowy, dotykowy wyświetlacz LCD o przekątnej 8” -Dwie pompy perystaltyczne do irygacji wierteł o maksymalnej wydajności 100 ml/min każda -Przycisk awaryjny umożliwiający użycie wiertarki przy uszkodzonym pedale sterującym -Antypoślizgowa podkładka -Możliwość zamontowania na kolumnie – uchwyt mocujący wbudowany w obudowę konsoli sterującej - Możliwość współpracy z silnikami szybkoobrotowymi, wolnoobrotowymi oraz silnikami do ortopedii - Ustawianie parametrów pracy za pomocą ekranu dotykowego – komunikacja za pomocą uniwersalnych piktogramów | TAK | - |  |
|  | Sterownik nożny (1 szt): 4-przyciskowy, z możliwością sterowania parametrami konsoli – zmiana kierunku obrotów, wybór używanego silnika, zmiana sposobu przyspieszenie wiertła | TAK | - |  |
|  | Mikrosilnik szybkoobrotowy nawigowalny (2 szt) moc: min 110 [W], regulowana prędkość obrotowa: min. 12 – 75 tys. Obrotów waga bez okablowania poniżej 150g trwale umocowana ramka referencyjna | TAK | - |  |
|  | Mikrosilnik szybkoobrotowy (2 szt) moc: min 110 [W], regulowana prędkość obrotowa: min. 12 – 75 tys. Obrotów waga bez okablowania poniżej 90g | TAK | - |  |
|  | Reduktor obrotów ostrza trepanacyjnego (2 szt) do wierteł wielorazowych typu Hudson, kompatybilny z silnikiem szybkoobrotowym, redukcja obrotów do 1000 [rpm] | TAK | - |  |
|  | Rotacyjny kraniotom szybkoobrotowy (2 szt) ze zintegrowaną osłoną opony twardej, współpracujący z frezami spiralnymi i prostymi | TAK | - |  |
|  | Kosz sterylizacyjny (2 szt) wraz z uchwytami na poszczególne części zestawu do mycia i sterylizacji wyposażenia wiertarki, | TAK | - |  |
|  | Kątnica krótka (2 szt) 10 [mm] z możliwością zmiany ekspozycji wiertła w zakresie 1 [mm] - 12 [mm] bez przekładni obrotów, korpus stalowy umożliwiający mycie mechaniczne | TAK | - |  |
|  | Kątnica długa (2 szt) 15 [mm] z możliwością zmiany ekspozycji wiertła w zakresie 1 [mm] - 12 [mm] bez przekładni obrotów, korpus stalowy umożliwiający mycie mechaniczne | TAK | - |  |
|  | Prostnica krótka (2 szt) 10 [mm] z możliwością zmiany ekspozycji wiertła w zakresie 1 [mm] - 12 [mm] bez przekładni obrotów, korpus stalowy umożliwiający mycie mechaniczne | TAK | - |  |
|  | Prostnica długa (2 szt) 15 [mm] z możliwością zmiany ekspozycji wiertła w zakresie 1 [mm] - 12 [mm] bez przekładni obrotów, korpus stalowy umożliwiający mycie mechaniczne | TAK | - |  |
|  | Uchwyt kątnicy szybkoobrotowej do zabiegów transnasalnych (1 szt): Wymienny szaft „banan” 1 szt Wymienny szaft prosty 1 szt możliwość mocowania szafotów w różnych pozycjach względem kątnicy, | TAK | - |  |
|  | zestaw startowy wierteł do kątnic, prostnic i kraniotomu – różne rodzaje i średnice (50 sztuk) | TAK | - |  |
|  | ostrza trepanacyjne wielorazowe (4 szt): średnica: 12 [mm] (2 szt) średnica: 9 [mm] (2 szt) | TAK | - |  |
| B. | INNE |  |  |  |
| 1 | Instrukcja obsługi i użytkowania w języku polskim, w formie papierowej i elektronicznej, skrócona wersja instrukcji obsługi i BHP w formie zalaminowanej (jeżeli Wykonawca posiada), paszport techniczny, karta gwarancyjna, wykaz punktów serwisowych, kopie dokumentów wraz z tłumaczeniem w przypadku oryginału w języku obcym: Certyfikat CE (jeżeli dotyczy) oraz Deklaracja Zgodności – wystawiona przez producenta wykazu czynności serwisowych, które mogą być wykonywane przez użytkownika samodzielnie nieskutkujące utratą gwarancji | TAK z dostawą | - |  |
| C | Warunki gwarancji |  |  |  |
|  | Okres udzielonej gwarancji min. 24 miesiące | TAK, podać | 24 m – 0 pkt 36 m – 2,5 pkt. 48 m – 5 pkt. 60 m – 7,5 pkt. 72 m – 10 pkt |  |
| D | Koszty eksploatacji pogwarancyjnej oraz obsługi serwisowej pogwarancyjnej – wymagane materiały potwierdzające spełnienie nw. parametrów ocenianych do złożenia wraz z ofertą |
|  | Materiały eksploatacyjne niezbędne do wymiany zgodnie z zaleceniami producenta w przeliczeniu na okres eksploatacji 5 lat – podać łączną cenę brutto oraz załączyć szczegółowe zestawienie asortymentu, stanowiącego podstawę wyliczenia | Podać | Max. - 10 pkt minimalizacja* |  |
|  | Częstotliwość wykonania przeglądów technicznych zalecanych przez producenta | podać | - |  |
|  | Koszt przeglądu technicznego wraz z dojazdem do zamawiającego oraz niezbędnymi do wymiany częściami, zalecanymi do wymiany przez producenta przy przeglądzie technicznym - brutto | podać | - |  |
|  | Iloczyn częstotliwości przeglądów i kosztów przeglądów w przeliczeniu dla 5 lat eksploatacji | Podać | Max. - 10 pkt minimalizacja* |  |
|  | Koszt roboczogodziny w przypadku napraw- brutto | Podać | Max. - 10 pkt minimalizacja* |  |
|  | Koszt dojazdu do zamawiającego (łączny koszt dojazdu liczony w dwie strony) - brutto | Podać | Max. - 10 pkt minimalizacja* |  |
|  | Wykonawca gwarantuje Zamawiającemu pełen zakres odpłatnej obsługi pogwarancyjnej w Polsce przez serwis firmy producenta w okresie co najmniej 10 lat od daty dostawy | TAK | - |  |

Do oferty należy dołączyć materiały informacyjne (w języku polskim) zawierające pełne dane techniczne, w których winny być zaznaczone informacje potwierdzające spełnienie wymagań parametrów ocenianych. W przypadku braku potwierdzenia parametrów granicznych Zamawiający ma prawo do odrzucenia oferty.

Treść oświadczenia wykonawcy:

- Oświadczamy, że przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązujemy się w przypadku wygrania przetargu do dostarczenia sprzętu spełniającego wyspecyfikowane parametry.

- Oświadczamy, że oferowany, powyżej wyspecyfikowany sprzęt jest kompletny i po zainstalowaniu będzie gotowy do eksploatacji, bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji.

………...............................................................................

podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym

lub posiadających pełnomocnictwo

SPOSOBY OBLICZANIA PUNKTACJI PARAMETRÓW OCENIANYCH

* MINIMALIZACJA

· Max ilość pkt.

Max. ilość pkt. – maksymalna ilość punktów możliwa do otrzymania w pozycji

Pmin  – minimalna wartość parametru w zbiorze ofert

Pn	   – wartość parametru danej oferty

** MAKSYMALIZACJA

· Max ilość pkt.

Max. ilość pkt. – maksymalna ilość punktów możliwa do otrzymania w pozycji

Pmax  – maksymalna wartość parametru w zbiorze ofert

Pn	 – wartość parametru danej oferty

Załącznik nr 3

Wzór umowy (proszę wypełnić miejsca wypunktowane z wyjątkiem numeru umowy i  daty jej zawarcia oraz  § 2 ust. 2,3)

##### UMOWA nr ....../31/Med./ 2017

kupna – sprzedaży

Zawarta w dniu ………………2017 r. we Wrocławiu pomiędzy:

4 Wojskowym Szpitalem Klinicznym z Polikliniką Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej, z siedzibą 50-981 Wrocław, ul. Weigla 5, Regon 930090240, NIP PL899-22-28-956, zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia – Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy, nr KRS: 0000016478, reprezentowanym przez:

Komendanta - płk lek. Wojciecha TAŃSKIEGO

zwanym w treści umowy ZAMAWIAJĄCYM

a

........................, z siedzibą ....................,

Regon ……………., NIP………………

reprezentowanym przez:………………………………

zwanym dalej WYKONAWCĄ.

Niniejsza umowa jest następstwem przeprowadzonego postępowania w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015r., poz. 2164 z późn. zm.) - dalej ustawa Prawo zamówień publicznych, o wartości powyżej 135 000 EURO. Umowę będzie uznawało się za zawartą w dacie wymienionej we wstępie umowy.

§ 1

Przedmiot  dostawy

Zamawiający zamawia a Wykonawca przyjmuje do realizacji sprzedaż, dostawę i montaż  w miejscu wskazanym przez Zamawiającego sprzętu medycznego - aparatów RTG:

Pakiet 1: …. typ ….., rok produkcji ….., producent ….., kraj …..;

Pakiet 2: …. typ ….., rok produkcji ….., producent ….., kraj …..;

Pakiet 3: .… typ ….., rok produkcji ….., producent ….., kraj …..;

o parametrach wyszczególnionych w §11 niniejszej umowy, zwanego dalej przedmiotem umowy, urządzeniem lub sprzętem.

§ 2

Wartość dostawy

- Zamawiający za dostarczony, zamontowany i odebrany przedmiot umowy zapłaci Wykonawcy cenę obliczona zgodnie z cennikiem podanym w § 11 niniejszej umowy.

- Wartość umowy netto: …………………… zł (słownie złotych: ………………/100).

- Cena brutto (wartość netto powiększona o podatek VAT naliczony zgodnie z  obowiązującymi przepisami) ………………… zł (słownie złotych: ……………/100).

- Cena, o której mowa w ust. 3, obejmuje koszt przedmiotu umowy oraz wszelkie koszty związane z wykonaniem zamówienia w tym w szczególności koszty przewozu, montażu w siedzibie Zamawiającego (jeżeli jest konieczny), koszt gwarancji w tym przeglądów okresowych w okresie gwarancji z częstotliwością zalecaną przez producenta jednak nie mniejszą jak przewidziana w § 5 ust. 3 umowy oraz przeszkolenia personelu medycznego (osób wskazanych przez Zamawiającego).

- Urzędowa zmiana stawek podatku VAT obowiązuje z mocy prawa.

§ 3

Warunki płatności

- Zapłata za dostarczony przedmiot umowy nastąpi na podstawie wystawionej przez Wykonawcę faktury. Podstawą do wystawienia faktury będzie protokół instalacji 
i przekazania/protokół zdawczo – odbiorczy, który zostanie podpisany po montażu (jeżeli jest konieczny) i uruchomieniu sprzętu, oklejeniu sprzętu naklejką informacyjną o dacie planowanego pierwszego przeglądu okresowego oraz przeszkoleniu personelu Zamawiającego w zakresie obsługi i konserwacji sprzętu medycznego.

- Strony ustalają, że płatność za fakturę  nastąpi w terminie 3 dni roboczych od dnia wpływu na konto Zamawiającego środków przekazanych przez Departament Budżetowy Ministerstwa Obrony Narodowej, jednak nie później niż w terminie 60 dni od daty doręczenia faktury.

- Od należności nieuiszczonych w terminie ustalonym przez strony, Wykonawca może na podstawie art. 8 ustawy z dnia 8 marca 2013r. o terminach zapłaty w transakcjach handlowych (Dz.U.2015.1830), naliczać odsetki ustawowe za opóźnienie w transakcjach handlowych – odsetki w wysokości równej sumie stopy referencyjnej Narodowego Banku Polskiego i ośmiu punktów procentowych.

- Za datę zapłaty strony uznają dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

§ 4

Termin i warunki dostarczenia przedmiotu umowy

- Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć, zainstalować i uruchomić przedmiot umowy w terminie  do 6 tygodni od daty zawarcia umowy. Termin dostawy należy ustalić z p. Agnieszką Mikulską lub p. Sylwią Komorek tel. 261 660 128 lub 261 660 462. Osobami upoważnionymi do protokolarnego odbioru przedmiotu umowy w imieniu Zamawiającego są:

- p. Agnieszka Mikulska;

- p. Sylwia Komorek

wraz z

- Kierownikiem/Ordynatorem właściwego Oddziału.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy w terminie do 30 dni od wystąpienia okoliczności będących podstawą do odstąpienia, w szczególności:

- jeżeli Wykonawca wykonuje przedmiot umowy w sposób niezgodny z umową lub normami i warunkami prawem określonymi;

- jeżeli  opóźnienie w dostawie sprzętu przekroczy 7 dni licząc od terminu zakreślonego w ust. 1;

- Wraz z przekazaniem sprzętu Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu wszystkie dokumenty związane z urządzeniem, w tym m. in. instrukcję obsługi 
i użytkowania w formie papierowej i elektronicznej, skróconą wersję instrukcji obsługi 
i BHP w formie zalaminowanej (jeżeli Wykonawca posiada), wykaz czynności serwisowych, które mogą być wykonywane przez użytkownika samodzielnie nieskutkujące utratą gwarancji, certyfikaty imienne dla osób przeszkolonych- należy dosłać do 14 dni od daty przeprowadzenia szkolenia, paszport techniczny, karty gwarancyjne, projekt osłon stałych, testy akceptacyjne (odbiorcze), wykaz punktów serwisowych, kopie dokumentów wraz z tłumaczeniem w przypadku oryginału w języku obcym: Certyfikat CE (jeżeli dotyczy) oraz Deklaracja Zgodności – wystawiona przez producenta, Formularz Powiadomienia/Zgłoszenia do Prezesa Urzędu (zgodnie z art. 58 ustawy z dnia 20 maja 2010r. o wyrobach medycznych – (Dz. U. z 2017, poz. 211 z późn. zm.).

- Ryzyko przypadkowej utraty lub uszkodzenia sprzętu przechodzi na Zamawiającego z chwilą dostarczenia ich do miejsca wskazanego w Rozdziale VI SIWZ i przyjęcia go przez Zamawiającego wg ust. 1.

- Wykonawca realizuje przedmiot zamówienia własnymi siłami oraz przy pomocy podwykonawców wskazanych w ofercie. Jeżeli Wykonawca zleci wykonanie niektórych czynności innym podmiotom to ponosi on pełną odpowiedzialność za działania innych dostawców, którym powierzył wykonanie przedmiotu umowy.

- Wykonawca zobowiązuje się przeprowadzić w siedzibie Zamawiającego szkolenie personelu medycznego (osób wskazanych przez Zamawiającego) w wymiarze min. 2 dni robocze na każdy pakiet, niezwłocznie po zainstalowaniu sprzętu, po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym. Osoba upoważnioną do kontaktu z Wykonawcą, w zakresie dotyczącym szkolenia pracowników Zamawiającego jest p. Agnieszka Mikulska, p. Sylwia Komorek tel. 261 660 128 lub 261 660 462. Zamawiający zastrzega sobie prawo wezwania Wykonawcy do przeprowadzenia dodatkowego szkolenia pracowników w późniejszym terminie jeżeli wystąpi taka konieczność w wymiarze max. 10 godzin w siedzibie Zamawiającego.

- Wykonawca zobowiązuje się przeprowadzić szkolenie techniczne dla pracowników wskazanych przez Zamawiającego w zakresie dopuszczonym przez producenta urządzeń, z :

- obsługi technicznej aparatu;

- technicznego przeglądu bezpieczeństwa;

- procedur kalibracyjnych, testowych, pomiarowych;

- procedur okresowych czynności konserwacyjnych.

Szkolenie personelu technicznego – min 4 osoby, w terminie ustalonym przez Zamawiającego. Szkolenia mogą odbywać się sukcesywnie - jednak nie później niż do 12 miesięcy od daty zawarcia umowy. Szkolenie musi być zakończone certyfikatem potwierdzającym uzyskanie dostępu do powyższych procedur. Zamawiający wymaga wyposażenia pracowników w kody dostępu, w tym dające dostęp do menu serwisowego, instrukcje serwisowe (z kodami błędów i wykazem części zamiennych i elementów serwisowych) itp. do powyższych procedur.

§ 5

Odpowiedzialność za wady przedmiotu umowy

- Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości dostarczonego sprzętu i zapewnia, że dostarczone urządzenie będzie wolne od wad, spełniać będzie wszelkie wymagania określone przez Zamawiającego, przez właściwe przepisy i instytucje oraz będzie należytej jakości.

- Wykonawca udziela gwarancji na okres …… miesięcy – min. 24 miesięcy (w umowie ostatecznej zostanie wpisany termin gwarancji zaoferowany w ofercie t.j.: 24 miesiące lub 36 miesięcy lub 48 miesięcy lub 60 miesięcy lub 72 miesięcy) prawidłowego działania sprzętu, obejmującą części zamienne i serwis, liczony od daty podpisania protokołu instalacji i przekazania/protokołu zdawczo – odbiorczego sporządzonego po zainstalowaniu (jeżeli jest konieczne) i przekazaniu do użytkowania sprzętu oraz przeszkoleniu  pracowników Zamawiającego.

- W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązany jest przeprowadzać przeglądy okresowe i konserwację urządzeń min. 1 raz w roku (lub częściej, jeżeli takie są zalecenia producenta). Przed zakończeniem okresu gwarancji Wykonawca zobowiązany jest przeprowadzić przegląd kończący okres gwarancji oraz wydać pisemne orzeczenie o stanie technicznym urządzenia.

- Po wykonaniu naprawy, przeglądu okresowego Wykonawca ma obowiązek wystawić raport serwisowy oraz dokonać wpisu w paszporcie technicznym urządzenia wraz z wyszczególnieniem części zamiennych oraz określeniem, czy sprzęt jest sprawny i nadaje się do dalszej eksploatacji. Wpis w paszporcie technicznym powinien być bezwzględnie podpisany przez podmioty posiadające autoryzację / osoby przeszkolone w tym zakresie przez producenta aparatów objętych niniejszą umową, pod rygorem odstąpienia od umowy (z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy) w terminie do 30 dni od daty wystawienia wpisu. Po wykonaniu przeglądu Wykonawca zobowiązany jest do wystawienia Certyfikatu potwierdzającego sprawność urządzeń oraz oklejenia sprzętu naklejką z datą wykonania przeglądu oraz datą jego ważności. Certyfikat powinien być bezwzględnie podpisany przez podmioty posiadające autoryzację / osoby przeszkolone w tym zakresie przez producenta aparatów objętych niniejszą umową, pod rygorem odstąpienia od umowy (z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy) w terminie do 30 dni od daty wystawienia Certyfikatu. Wykonawca ma obowiązek przedstawienia/przekazania Zamawiającemu kopii dokumentów potwierdzających umocowanie do dokonania wpisu w paszporcie technicznym i wystawienia Certyfikatu potwierdzającego sprawność urządzeń w terminie 7 dni od daty wezwania na nr tel. 261 660 468 lub 261 660 128  i nr faks 261 660 468. pod rygorem odstąpienia od umowy w terminie 30 dni po bezskutecznym upływie  wyznaczonego terminu (z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy) Wykonawca ma obowiązek pozostawienia kopii wszystkich raportów serwisowych u użytkownika oraz przesłania jego skanu na adres e-mail ssm@4wsk.pl. Certyfikat potwierdzający sprawność urządzenia winien być przesłany na adres szpitala z dopiskiem „Sekcja Sprzętu Medycznego”.

- W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązany jest przeprowadzić naprawy w pełnym zakresie przy użyciu oryginalnych podzespołów i części zamiennych zgodnie ze standardem producenta urządzenia.

- Jeżeli w przypadku ujawnienia się wady w okresie gwarancji Wykonawca dostarczy Zamawiającemu zamiast rzeczy wadliwej rzecz wolną od wad albo dokona istotnych (wartość naprawy przekracza 40% wartości rzeczy) napraw rzeczy objętej gwarancją, termin gwarancji biegnie na nowo od chwili dostarczenia rzeczy wolnej od wad lub zwrócenia rzeczy naprawionej. W innych wypadkach termin gwarancji ulega przedłużeniu o czas, w ciągu którego wskutek wady rzeczy objętej gwarancją Zamawiający nie mógł z niej korzystać.

- Wybór sposobu usunięcia wady należy do Wykonawcy, który może naprawić rzecz poprzez naprawę lub wymianę uszkodzonej części rzeczy lub wymienić całą rzecz. Termin usunięcia wady strony ustalają na max. 5 dni,  licząc od daty powiadomienia Wykonawcy przez Zamawiającego o wadzie, zgodnie z zapisami ust. 11. Naprawa lub wymiana uszkodzonej części urządzenia w okresie gwarancji następuje w całości na koszt Wykonawcy. Wykonawca zobowiązany jest również w ramach gwarancji do odbioru urządzenia z siedziby Zamawiającego, jeżeli wada powinna być usunięta w innym miejscu, niż siedziba Zamawiającego.

- W wypadku 3 (trzech) nieskutecznych napraw tego samego podzespołu sprzętu Wykonawca zobowiązany jest wymienić podzespół na nowy.

- Zamawiający wskazuje osoby odpowiedzialne i uprawnione do zgłaszania wszelkich awarii sprzętu, uzgodnienia terminu przyjazdu przedstawicieli Wykonawcy w ramach serwisu i odbioru wykonanych prac:

- p. Agnieszka Mikulska tel. 261 660 128

- p. Sylwia Komorek tel 261 660 462.

- Awarie będą zgłaszane telefonicznie pod nr tel. ……………, w godzinach …………………… i potwierdzone fax-em na nr ……………………..

- Adresy punktów serwisowych:

- ……………………………………………, tel. ……………………….;

- ……………………………………………, tel. ……………………….

- Serwis wykonywany w siedzibie Zamawiającego w godzinach 7:30-14:00 uzgadniany będzie z pracownikami Sekcji Sprzętu Medycznego Zamawiającego. Czynności wykonywane poza tymi godzinami będą indywidualnie uzgadniane z Pielęgniarką Oddziałową. Osoby upoważnione do kontaktu z Wykonawcą zostały wyszczególnione w ust. 9.

- Niniejsza umowa stanowi dokument gwarancyjny w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014r. poz. 121 z późn. zm.) – dalej Kodeks cywilny. Warunki gwarancji przekazane wraz ze sprzętem będącym przedmiotem umowy winny zawierać co na najmniej zapisy niniejszego §.

- W sprawach nieuregulowanych umową, do gwarancji stosuje się przepisy art. 577 
i następne Kodeksu Cywilnego.

- Do odpowiedzialności wykonawcy z tytułu rękojmi w terminie udzielonej gwarancji stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.

- Wykonawca gwarantuje Zamawiającemu pełny zakres obsługi gwarancyjnej.

- Korzystanie przez Zamawiającego z uprawnień gwarancyjnych nie wyłącza prawa Zamawiającego do korzystania z uprawnień gwarancyjnych względem Wykonawcy w terminie gwarancji udzielonej przez producenta urządzenia jeżeli jest ona dłuższa.

- Wykonawca gwarantuje Zamawiającemu pełen zakres odpłatnej obsługi pogwarancyjnej w Polsce przez serwis firmy producenta w okresie co najmniej 10 lat od daty dostawy oraz zgodnie z art. 90 ust. 4 ustawy o wyrobach medycznych, załączy do wyrobu wykaz podmiotów upoważnionych przez wytwórcę lub autoryzowanego przedstawiciela do wykonywania fachowej instalacji, okresowej konserwacji, okresowej lub doraźnej obsługi serwisowej, aktualizacji oprogramowania, okresowych lub doraźnych przeglądów, regulacji, kalibracji, wzorcowań, sprawdzeń lub kontroli bezpieczeństwa - które zgodnie z instrukcją używania wyrobu nie mogą być wykonane przez użytkownika.

§ 6

### Kary umowne

- W razie nie wykonania lub nienależytego wykonania umowy Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu karę:

- w wysokości 1 % ceny brutto pakietu w przypadku opóźnienia w wykonaniu dostawy, za każdy dzień opóźnienia licząc od daty upływu terminu realizacji umowy określonego w § 4 ust. 1 do dnia ostatecznego przyjęcia bez zastrzeżeń przez Zamawiającego zamawianego sprzętu medycznego;

- w wysokości 0,15 % ceny brutto pakietu w przypadku opóźnienia w usunięciu wady (awarii) w okresie gwarancji lub rękojmi, za każdy dzień opóźnienia;

- w wysokości 0,5 % ceny brutto pakietu w przypadku niewykonania planowanego przeglądu okresowego za każdy dzień opóźnienia, licząc od daty planowanego terminu przeglądu do dnia jego wykonania (pierwszy przegląd: max. 12 miesięcy od daty instalacji);

- w wysokości 5% ceny brutto pakietu, od którego realizacji odstąpiono w całości lub w części z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

- Zamawiający może dochodzić odszkodowania przewyższającego kary umowne.

§ 7

Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego przenosić wierzytelności wynikających z umowy niniejszej na osoby trzecie, ani rozporządzać nimi w jakiejkolwiek prawem przewidzianej formie. W szczególności wierzytelność nie może być przedmiotem zabezpieczenia zobowiązań Wykonawcy (np. z tytułu umowy kredytu, pożyczki). Wykonawca nie może również zawrzeć umowy z osobą trzecią o podstawienie w prawa wierzyciela (art. 518 Kodeksu cywilnego) umowy poręczenia, przekazu. Art. 54 ust. 5, 6 i 7 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2015r. poz. 618) ma zastosowanie.

§ 8

Zmiana umowy

- Zmiana umowy może nastąpić za zgodą obu stron w przypadkach ściśle określonych 
w SIWZ w formie aneksu.

- Wszelkie zmiany umowy wymagają dla swojej ważności formy pisemnej.

§ 9

Postępowanie polubowne

- Wszelkie spory strony zobowiązują się załatwić w pierwszej kolejności polubownie.

- Do rozstrzygania sporów Sądowych strony ustalają właściwość Sądu siedziby Zamawiającego.

§ 10

Pozostałe postanowienia

- Niniejsza umowa podlega wyłącznie prawu polskiemu. Strony zgodnie wyłączają stosowanie Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów. W sprawach nie unormowanych umową oraz do wykładni jej postanowień zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych, ustawy Kodeks cywilny oraz innych obowiązujących aktów prawnych.

- Integralną częścią umowy jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia oraz oferta sporządzona i złożona w postępowaniu przetargowym, z tym, że pierwszeństwo mają postanowienia niniejszej umowy, przy czym oferta i SIWZ, jako sporządzone w jednym egzemplarzu, nie stanowią załącznika i znajdują się u Zamawiającego wraz z całą dokumentacją postępowania, którego wynikiem jest niniejsza umowa.

§ 11

Oferta cenowa i zestawienie wymaganych parametrów technicznych

( stanowiące w SIWZ załącznik nr 2 i 2a )

§ 12

Ochrona Danych Osobowych

- Zamawiający oświadcza, że jest Administratorem Danych Osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych ( Dz. U. z 2014 r. poz. 1182 z późn. zm.) w szczególności danych powierzonych do przetwarzania na podstawie art. 27 ust. 2 pkt 7 wskazanej powyżej ustawy.

- W celu prawidłowego wykonania przez Wykonawcę obowiązków wynikających z niniejszej „Umowy” w zakresie niezbędnym dla jej prawidłowego wykonania, Zamawiający powierza Wykonawcy trybie art. 31 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r.  poz. 1182 z późn. zm.) przetwarzanie danych osobowych zainstalowanych w systemie informatycznym.

- Wykonywanie przez Wykonawcę operacji przetwarzania danych przekraczających zakres i cel opisany powyżej, wymaga każdorazowej pisemnej zgody Zamawiającego.

- Wykonawca oświadcza, iż w celu prawidłowego wykonania niniejszej umowy, zastosuje środki zabezpieczające, o których mowa w art. 36 ust.1 i 2, art. 37; art. 38; oraz art. 39 ust. 1 i ust.2 ustawy o ochronie danych osobowych oraz w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych.

- Dane osobowe pacjentów przetwarzane w sprzęcie będącym przedmiotem umowy (w urządzeniach, w komputerze), są wyłączną własnością Zamawiającego i nie mogą w żadnym przypadku opuścić jego terenu.

- W sytuacji, gdy sprzęt zawierający dane powinien opuścić teren Zamawiającego (w przypadku zakończenia umowy, konieczności dokonania naprawy itp.), Wykonawca musi wykasować bezpowrotnie dane pacjentów, przy pomocy narzędzi i procedur uniemożliwiających ich odtworzenie poza siedzibą Zamawiającego, co obowiązkowo potwierdza protokołem zawierającym:

- dane identyfikacyjne urządzenia,

- dane identyfikacyjne pamięci

- opis zastosowanej procedury kasującej dane pacjentów.

- W sytuacji, gdy Wykonawca nie dysponuje narzędziami i procedurami do skutecznego kasowania danych osobowych, nośniki danych muszą zostać zdemontowane i protokolarnie przekazane na własność Zamawiającego.

§ 13

Poufność

- Wszelkie dane udostępnione Wykonawcy przez Zamawiającego są nadal jego wyłączną własnością. Rozporządzanie nimi przez Wykonawcę nie wynikające z realizacji niniejszej Umowy wymaga pisemnej zgody Zamawiającego.

- Wykonawca zobowiązany jest zapewnić poufność informacji dotyczących Zamawiającego uzyskanych w związku z realizacją niniejszej Umowy i nie ujawniać tych informacji bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego w czasie trwania niniejszej Umowy chyba, że przepisy szczególne przewidują dłuższy okres ochrony informacji.

- Wykonawca zobowiązuje się wykorzystywać informacje, o których mowa w §12 ust. 1 i ust. 2 -  wyłącznie w celu należytego wykonania niniejszej Umowy.

- Obowiązkiem zachowania poufności nie jest objęty fakt zawarcia Umowy ani jej treść w zakresie określonym obowiązującymi przepisami prawa.

- Każdej ze Stron wolno ujawnić informacje poufne z ograniczeniami wynikającymi

z przepisów prawa, o których mowa w niniejszym paragrafie członkom swoich władz, podwykonawcom i pracownikom oraz członkom władz, podwykonawcom i pracownikom podmiotów powiązanych lub zależnych, kancelariom prawnym, firmom audytorskim, pracownikom organów nadzoru, itp. w takim zakresie, w jakim będzie to niezbędne do wypełnienia przez nią zobowiązań i obowiązków na podstawie Umowy, przy czym Strona przekazująca takie informacje wymienionym wyżej osobom będzie ponosić odpowiedzialność za przestrzeganie przez te osoby zasad poufności opisanych w niniejszym rozdziale.

- Wykonawca sporządzi listę pracowników zaangażowanych w realizację niniejszej Umowy – wzór - Lista pracowników – załącznik nr 5 do SIWZ.

- Wykonawca zobowiąże pisemnie pracowników wyznaczonych do realizacji przedmiotu Umowy do zachowania tajemnicy, przez podpisanie zobowiązań według wzoru określonego - wzór - Zobowiązanie – załącznik nr 6 do SIWZ.

- Listę pracowników i kserokopie podpisanych zobowiązań - Wykonawca prześle Zamawiającemu w terminie 7  dni od daty podpisania niniejszej Umowy.

- Strony dopuszczają korekty w liście pracowników angażowanych, po spełnieniu wymogów opisanych w pkt Nr 8.

- Zamawiający zobowiązuje się do zapewnienia poufności udostępnionej dokumentacji technicznej Oprogramowania Aplikacyjnego, z wyłączeniem dokumentacji zewnętrznych interfejsów wymiany danych.

§ 14

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

Wykonawca:					       Zamawiający:

W przypadku wyboru mojej oferty w trybie przetargu nieograniczonego nr postępowania 31/Med./2017, zobowiązuję się podpisać z Zamawiającym umowę wg powyższego wzoru.

…………….…dnia……………                                                  ………...............................................................................

podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawny lub

posiadających pełnomocnictwo