Wrocław, dn. 20.06.2017 r.

**MODYFIKACJA WYJAŚNIEŃ TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA z dnia 14.06.2017 r.**

**Dotyczy: postępowania przetargowego** **dostawę sprzętu medycznego dla Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii w ramach realizacji inwestycji "Rozbudowa budynku nr 1 na potrzeby Zintegrowanego Bloku Operacyjnego w 4 Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką SP ZOZ we Wrocławiu", znak sprawy: 2/ZP/2017**

Pełnomocnik Zamawiającego działając na podstawie art. 38 ust. 4 Ustawy Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) informuje, że zamieszcza modyfikacje wyjaśnień treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia z dnia 14.06.2017 r. w ww. postępowaniu przetargowym:

***Dotyczy pytania 71***

***Było:***

Pakiet II Pkt 456

W monitorowaniu pacjenta jednym z najważniejszych alarmów jest alarm wysokiej i niskiej wydychanej objętości oddechowej. Alarm ten wykrywa bardzo szybko sytuacje niedostarczania lub przekraczania właściwej objętości do płuc pacjenta w odróżnieniu od wolno reagującego, bazującego na średniej z kilku lub nawet kilkunastu oddechów alarmu wentylacji minutowej. Prawdopodobnie przez pomyłkę nie został on umieszczony na liście wymaganych w zamawianym respiratorze alarmów. Czy Zamawiający będzie wymagał wyposażenie respiratora w alarmy wysokiej i niskiej wydychanej objętości oddechowej?

Jeżeli nie to poprosimy o podanie klinicznego uzasadnienia rezygnacji z tak ważnego elementu zapewniającego właściwy poziom bezpieczeństwa pacjentowi podczas mechanicznej wentylacji na OIT

**Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż wymaga alarmu objętości oddechowej (wysokiej i niskiej) pkt. 460a oraz pkt. 539a.**

***Powinno być:***

Pakiet II Pkt 456

W monitorowaniu pacjenta jednym z najważniejszych alarmów jest alarm wysokiej i niskiej wydychanej objętości oddechowej. Alarm ten wykrywa bardzo szybko sytuacje niedostarczania lub przekraczania właściwej objętości do płuc pacjenta w odróżnieniu od wolno reagującego, bazującego na średniej z kilku lub nawet kilkunastu oddechów alarmu wentylacji minutowej. Prawdopodobnie przez pomyłkę nie został on umieszczony na liście wymaganych w zamawianym respiratorze alarmów. Czy Zamawiający będzie wymagał wyposażenie respiratora w alarmy wysokiej i niskiej wydychanej objętości oddechowej?

Jeżeli nie to poprosimy o podanie klinicznego uzasadnienia rezygnacji z tak ważnego elementu zapewniającego właściwy poziom bezpieczeństwa pacjentowi podczas mechanicznej wentylacji na OIT

**Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż dopuszcza funkcjonalność alarmu objętości oddechowej (wysokiej i niskiej) pkt. 460a, pkt. 539a oraz 639a. Jednocześnie informując o wprowadzeniu punktacji: TAK – 1 pkt.; NIE – 0 pkt.**

***Dotyczy pytania 170***

***Było:***

dot. Załącznik nr 2 – Opis Przedmiotu Zamówienia, pakiet II pkt. 460

„Objętości minutowej (wysokiej i niskiej)“

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dodanie do specyfikacji wymogu alarmu wysokiej i niskiej objętości oddechowej, co pozwoli na szybszą reakcję i zwiększenie bezpieczeństwa wentylacji.

**Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż wymaga alarmu objętości oddechowej (wysokiej i niskiej) pkt. 460a oraz pkt. 539a.**

***Powinno być:***

dot. Załącznik nr 2 – Opis Przedmiotu Zamówienia, pakiet II pkt. 460

„Objętości minutowej (wysokiej i niskiej)“

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dodanie do specyfikacji wymogu alarmu wysokiej i niskiej objętości oddechowej, co pozwoli na szybszą reakcję i zwiększenie bezpieczeństwa wentylacji.

**Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż dopuszcza funkcjonalność alarmu objętości oddechowej (wysokiej i niskiej) pkt. 460a, pkt. 539a oraz 639a. Jednocześnie informując o wprowadzeniu punktacji: TAK – 1 pkt.; NIE – 0 pkt.**

***Dotyczy pytania 266***

***Było:***

Zwracamy się z prośbą o udostępnienie wymaganych schematów drenów w Pakiecie nr. 6, poz.762?

**Odpowiedź: Zamawiający udostępnia.**

***Powinno być:***

Zwracamy się z prośbą o udostępnienie wymaganych schematów drenów w Pakiecie nr. 6, poz.762?

**Odpowiedź: Zamawiający udostępnia, jednocześnie informując iż podany schemat może ulec zmianie na podstawie dopuszczonych odpowiedzi zgodnie z załącznikiem nr 2 w pkt. 748 oraz 762.**

**Dotyczy załącznika nr 2 – Opis Przedmiotu Zamówienia**

Zamawiający informuje iż w pkt. 455 doszło do omyłki pisarskiej – obowiązująca punktacja to: TAK – 4 pkt.; NIE – 0 pkt.

Zamawiający informuje o wprowadzeniu informacji do załącznika nr 2 zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 199

|  |  |
| --- | --- |
| 1 | wszystkie oferowane produkty w pakiecie fabrycznie nowe, nie rekondycjonowane, rok produkcji min. 2017 (min. 2016 rok dla pakietu VI Aparat ECMO oraz zgodnie z pytaniem 199), nie dopuszcza się zaoferowania prototypów |