Wrocław, dn. 21.08.2017

**WYJAŚNIENIE I MODYFIKACJA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA WRAZ ZE ZMIANĄ TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT**

**Dotyczy: Dostawy Sprzętu Medycznego Dla Bloku Operacyjnego i Pozostałych Oddziałów W Ramach Realizacji Inwestycji „Rozbudowa Budynku Nr 1 Na Potrzeby Zintegrowanego Bloku Operacyjnego W 4 Wojskowym Szpitalu Klinicznym Z Polikliniką SP ZOZ we Wrocławiu” znak sprawy: 3/ZP/2017**

Pełnomocnik Zamawiającego działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 Ustawy Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) informuje, że wpłynęły pisma z prośbą o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w ww. postępowaniu przetargowym:

Pakiet III

Łóżko na salę poznieczuleniową – 8 szt.

Czy Zamawiający dopuści łóżko z możliwością przedłużenia leża o 20 cm?

**Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.**

Czy Zamawiający dopuści łóżko z leżem wypełnionym odczepialnymi tworzywowymi panelami ABS, z systemem zatrzaskiwania, wyposażonymi w otwory wentylacyjne oraz system odprowadzania płynów pod łóżko, przeziernymi dla promieni RTG?

**Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SIWZ.**

Czy Zamawiający dopuści łóżko wyposażone w wbudowany mechaniczny wskaźnik kąta nachylenia oparcia pleców z zaznaczoną pozycją 30°? W oferowanym przez nas łóżku pozostałe informacje, które wg opisu Zamawiającego ma zapewnić ten wskaźnik są dostępne na panelu centralnym (tj. tryb czuwania i tryb gotowości do użycia), lub sygnalizowane dźwiękiem (dla najniższej pozycji leża). Proponowane przez nas rozwiązanie jest co najmniej równoważne, zapewniające łatwiejszy dostęp do wymaganych przez Zamawiającego informacji i lepszą czytelność tych informacji. Należy dodać, że panel centralny może być dowolnie pozycjonowany, również na barierkach bocznych. W naszym przekonaniu wymagania te zostały wpisane do SIWZ jedynie celem ograniczenia konkurencji i doprowadzenia do sytuacji zakupu produktów firmy LINET. W związku z tym, że opisane w specyfikacji parametry wskazuje na rozwiązanie jednego producenta i uniemożliwia złożenie ofert innym producentom, stanowi naruszenie przepisów prawa zamówień publicznych w tym w szczególności art. 7 ust. 1, art. 29 ust.2 i ust. 3 ustawy.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

Czy Zamawiający dopuści łóżko niewyposażone w funkcję automatycznego zatrzymania oparcia pleców pod kątem 30° podczas regulacji w dowolnym kierunku? Funkcja ta nie wydaje się być uzasadniona dla chwilowego zatrzymania z jakiegokolwiek powodu terapeutycznego. Regulacja oparcia pleców odbywa się poprzez ciągłe naciskanie odpowiedniego przycisku na panelu centralnym i jednoczesne obserwowanie stanu i reakcji pacjenta przez personel medyczny, który sam najlepiej zadecyduje o odpowiednim i wygodnym ustawieniu pozycji pacjenta, które jest indywidualne dla każdego pacjenta. Jest to wymysł tylko jednego z producentów, który konsekwentnie opóźnia pracę łóżka podczas unoszenia lub opuszczania oparcia pleców.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

Czy Zamawiający dopuści łóżko z panelem sterowniczym wyposażonym w przycisk dodatkowego podświetlenia nocnego aktywowany przyciskiem w barierkach, samodzielnie przez pacjenta lub personel medyczny, na czas nieokreślony, do momentu jego wyłączenia? Podświetlenie nocne służy pacjentowi lub też personelowi medycznemu i zasadnym jest, żeby to oni decydują o momencie włączenia i wyłączenia tego podświetlenia. Czas potrzebny do podświetlenia jest nie do przewidzenia i może kolidować z czasem potrzebnym do korzystania z oświetlenia.

**Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SIWZ.**

Czy Zamawiający dopuści łóżko z regulacją wysokości leża w zakresie od 400 do 800 mm?

**Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SIWZ.**

Czy Zamawiający oczekuje łóżko posiadające sterowanie nożne do regulacji wysokości leża, pozycji CPR i do badań?

**Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SIWZ.**

Pakiet IV

Wózek transportowy – 15 szt.

Czy Zamawiający dopuści wózek o wymiarach zewnętrznych 2130 x 720 mm?

**Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SIWZ.**

Czy Zamawiający dopuści wózek o wymiarach leża 1900 x 600 mm?

**Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SIWZ.**

Czy Zamawiający dopuści wózek wyposażony w szczyty od strony głowy i nóg odejmowane z mechanizmem samoblokującym do transportu?

**Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SIWZ.**

Czy Zamawiający dopuści wózek wyposażony w szczyty bez tworzywowych nakładek?

**Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SIWZ.**

Czy Zamawiający dopuści wózek wyposażony w materac nieposiadający zintegrowane wkładki transferowe?

**Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SIWZ.**

Czy Zamawiający dopuści wózek niewyposażony w składaną półkę na aparaturę medyczną?

**Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SIWZ.**

Pakiet XII – Stół operacyjny chirurgia naczyniowa

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół operacyjny mobilny, który z uwagi na kształt podstawy (litera „Y”) wyposażony jest w 3 podwójne koła o średnicy 125mm zapewniające pełną mobilność i stabilność podczas przemieszczania stołu?

**Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SIWZ.**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół operacyjny z dodatkowym czwartym kołem kierunkowym aktywowanym z poziomu pilota w celu łatwiejszego manewrowania stołem?

**Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SIWZ.**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół operacyjny z pilotem, który wyposażony jest w duże i wypukłe przyciski z czytelnymi piktogramami umożliwiającymi wygodną regulację funkcji stołu w zaciemnionej sali operacyjnej, lecz bez dodatkowego podświetlenia, które ze względu na wyżej opisane cechy nie jest konieczne?

**Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SIWZ.**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół operacyjny z regulacją wysokości w zakresie od 65 do 101cm? Jest to zakres w zupełności wystarczający do wygodnej pracy operatorów o zróżnicowanym wzroście.

**Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SIWZ.**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół operacyjny z regulacją nachylenia płyty plecowej od -35˚? Różnica zaledwie 5˚ nie będzie zauważalna w praktyce użytkowej.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół operacyjny o dopuszczalnym obciążeniu stołu na poziomie 350kg?

**Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SIWZ.**

Pakiet XVIII – Lampa zabiegowa statywowa

Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę zabiegową z 30 diodami w czaszy?

**Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SIWZ.**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę zabiegową charakteryzującą się odtworzeniem barwy światła słonecznego na poziomie Ra≥94?

**Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SIWZ.**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę zabiegową o stałej temperaturze barwowej na poziomie 4500˚K?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę zabiegową o wgłębności oświetlenia (L1+L2) na poziomie 97cm?

**Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę zabiegową z zasilaczem zintegrowanym w podstawie statywu?

**Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SIWZ.**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę zabiegową o poborze mocy na poziomie 30W?

**Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.**

Dotyczy: Załącznik nr 2 - Opis Przedmiotu Zamówienia, Pakiet VI Aparat RTG przyłóżkowy, cyfrowy, pkt 210.

Zamawiający wymaga:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 210 | Częstotliwość min. 40 kHz | TAK, podać |  | – |

Opis tego parametru uniemożliwia firmie TMS SP. z o.o. złożenie ważnej, niepodlegającej odrzuceniu oferty.

Czy Zamawiający dopuści aparat z generatorem o częstotliwości 25 kHz? Zarówno proponowane rozwiązanie jak i wymagana częstotliwość min 40 kHz dotyczą generatorów wysokoczęstotliwościowych i różnica ta nie wpłynie na jakość obrazu ani bezpieczeństwo pacjenta. Zwracamy się do Zamawiającego o modyfikację parametr na:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 210 | Częstotliwość min. 25 kHz | TAK, podać |  | – |

**Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SIWZ.**

Dotyczy: Załącznik nr 2 - Opis Przedmiotu Zamówienia, Pakiet VI Aparat RTG przyłóżkowy, cyfrowy, pkt 234 i 235.

Zamawiający wymaga:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 234 | Wysokość transportowa aparatu max. 200 cm | TAK, podać |  | - |
| 235 | Szerokość transportowa aparatu max. 62 cm | TAK, podać |  | - |

Opis tego parametru uniemożliwia firmie TMS SP. z o.o. złożenie ważnej, niepodlegającej odrzuceniu oferty.

Czy Zamawiający dopuści aparat o wysokości transportowej 213 cm i szerokości transportowej równej 67 cm? Zwracamy się do Zamawiającego o modyfikację parametr na:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 234 | Wysokość transportowa aparatu max. 213 cm | TAK, podać |  | - |
| 235 | Szerokość transportowa aparatu max. 67 cm | TAK, podać |  | - |

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

Dotyczy: Załącznik nr 2 - Opis Przedmiotu Zamówienia, Pakiet VI Aparat RTG przyłóżkowy, cyfrowy, pkt 247 i 248.

Zamawiający wymaga:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 247 | Dysk twardy o pojemności min. 500 GB | TAK, podać |  | - |
| 248 | Pamięć RAM min 8GB | TAK, podać |  | - |

Opis tego parametru uniemożliwia firmie TMS SP. z o.o. złożenie ważnej, niepodlegającej odrzuceniu oferty.

Czy Zamawiający dopuści aparat z dyskiem twardym 250 GB i pamięcią RAM 4 GB? Parametry wydajnościowej sprzętu komputerowego dobierane są do rzeczywistych potrzeb urządzeń sterowanych, dlatego w urządzeniu przez nas oferowanym nie ma potrzeby przewymiarowania tych elementów. Zwracamy się do Zamawiającego o modyfikację parametr na:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 234 | Dysk twardy o pojemności min. 250 GB | TAK, podać |  | - |
| 235 | Pamięć RAM min 4 GB | TAK, podać |  | - |

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza min. 4 GB RAM. Pozostałe parametry zgodnie z zapisami SIWZ.**

Dot. pakiet VI

Zamawiający w pakiecie VI pkt.217 wymaga „Wirowanie anody min. 3000 obr/min (50Hz)”. Prosimy o dopuszczenie lampy o obrotach 2700 obr/min. Ilość obrotów lampy uwarunkowana jest od częstotliwości napięcia sieci elektroenergetycznej. W Polsce przy 50 Hz lampa wykonuje 2700 obr/min. Parametr w tym zakresie nie ma wpływu na jakość obrazowania i eksploatację lampy.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

Zamawiający w pakiecie VI pkt 235 wymaga „Szerokość transportowa aparatu max 62 cm”. Prosimy o dopuszczenie aparatu o szerokości 67 cm. Różnica 5 cm ma znaczenie dla stabilizacji aparatu przy max. wyciągniętym ramieniu. Stabilizuję je i działa jak przeciwwaga.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

Zamawiający w pakiecie VI pkt 248 wymaga „Pamięć RAM min 8 GB”. Prosimy o dopuszczenie rozwiązania z pamięcią 4 GB RAM, zgodnie z wytycznymi producenta systemu.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

Zamawiający w pakiecie VI pkt. 193 wymaga „Cyfrowy przewoźny aparat RTG, z własnym napędem”. Czy Zamawiający będzie wymagał również zasilania generatora z akumulatorów? Proponowanie rozwiązanie poprawia bezpieczeństwo pracy eliminując używanie kabla zasilającego podczas pracy aparatu rtg.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza ww. rozwiązanie, lecz nie wymaga.**

Dot. Rozdziale IV pkt 2-Dokumenty przedmiotowe- Prosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiający wymaga prospektów, katalogów, instrukcji, tylko na potwierdzenie spełnienia wszystkich parametrów wymaganych i jednocześnie ocenianych tzn, tylko tych parametrów punktowanych.

**Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia, iż do oferty należy załączyć dokładny opis oferowanego przedmiotu zamówienia, potwierdzający spełnienie wszystkich (!) parametrów wymaganych i jednocześnie ocenianych (przykład takiego parametru poniżej) przez Zamawiającego, w języku polskim w formie np. prospektów, katalogów, instrukcji obsługi, itp. (w tym Zamawiający dopuszcza dołączenie do oferty oświadczenia Wykonawcy potwierdzającego ww. parametry). Prospekty, katalogi, instrukcje obsługi, itp. dokumenty parametrów wymaganych i jednocześnie ocenianych, stanowią treść oferty i nie podlegają uzupełnieniu na podstawie art. 26 ust. 3 PZP. W przypadku gdy z treści tych dokumentów nie wynika potwierdzenie zaoferowanego dodatkowego parametru podlegającego ocenie (przykład takiego parametru poniżej), Wykonawca otrzymuje 0 pkt za dany parametr. W przypadku niezałączenia do oferty dokumentów potwierdzających zaoferowane dodatkowe parametry podlegające ocenie (w tym Zamawiający dopuszcza dołączenie do oferty oświadczenia Wykonawcy potwierdzającego ww. parametry), Wykonawca otrzymuje 0 pkt za dany parametr. Wykonawca dołączy do oferty ww. materiały w wersji elektronicznej na płycie CD lub nośniku elektronicznym.**

**Przykład parametru wymaganego i jednocześnie ocenianego:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 134 | Bezpieczne obciążenie w każdej pozycji min. 220 kg | TAK, podać |   | 220 kg – 0 pkt.;> 220 kg - 5 pkt. |

**Przykład dodatkowego parametru podlegającego ocenie:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 195 | Wyzwalacz bezprzewodowy | TAK/NIE,podać |   | TAK - 6 pkt.;NIE - 0 pkt. |

I to samo dot. parametrów dodatkowych.

**Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia, iż do oferty należy załączyć dokładny opis oferowanego przedmiotu zamówienia, potwierdzający spełnienie wszystkich (!) parametrów wymaganych i jednocześnie ocenianych (przykład takiego parametru poniżej) przez Zamawiającego, w języku polskim w formie np. prospektów, katalogów, instrukcji obsługi, itp. (w tym Zamawiający dopuszcza dołączenie do oferty oświadczenia Wykonawcy potwierdzającego ww. parametry). Prospekty, katalogi, instrukcje obsługi, itp. dokumenty parametrów wymaganych i jednocześnie ocenianych, stanowią treść oferty i nie podlegają uzupełnieniu na podstawie art. 26 ust. 3 PZP. W przypadku gdy z treści tych dokumentów nie wynika potwierdzenie zaoferowanego dodatkowego parametru podlegającego ocenie (przykład takiego parametru poniżej), Wykonawca otrzymuje 0 pkt za dany parametr. W przypadku niezałączenia do oferty dokumentów potwierdzających zaoferowane dodatkowe parametry podlegające ocenie (w tym Zamawiający dopuszcza dołączenie do oferty oświadczenia Wykonawcy potwierdzającego ww. parametry), Wykonawca otrzymuje 0 pkt za dany parametr. Wykonawca dołączy do oferty ww. materiały w wersji elektronicznej na płycie CD lub nośniku elektronicznym.**

**Przykład parametru wymaganego i jednocześnie ocenianego:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 134 | Bezpieczne obciążenie w każdej pozycji min. 220 kg | TAK, podać |   | 220 kg – 0 pkt.;> 220 kg - 5 pkt. |

**Przykład dodatkowego parametru podlegającego ocenie:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 195 | Wyzwalacz bezprzewodowy | TAK/NIE,podać |   | TAK - 6 pkt.;NIE - 0 pkt. |

W Rozdziale IV pkt 2-Dokumenty przedmiotowe Specyfikacji Zamawiający wymaga dostarczenia wraz z materiałami ofertowymi dokładnego opisu oferowanego przedmiotu zamówienia, potwierdzającego spełnienie wszystkich parametrów wymaganych przez Zamawiającego w formie prospektów, katalogów. Prosimy o rezygnację z tych wymagań dla Pakietu VI poprzez dopuszczenie dołączenia do oferty oświadczenia oferenta o spełnieniu wszystkich wymagań Zamawiającego.

**Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia, iż do oferty należy załączyć dokładny opis oferowanego przedmiotu zamówienia, potwierdzający spełnienie wszystkich (!) parametrów wymaganych i jednocześnie ocenianych (przykład takiego parametru poniżej) przez Zamawiającego, w języku polskim w formie np. prospektów, katalogów, instrukcji obsługi, itp. (w tym Zamawiający dopuszcza dołączenie do oferty oświadczenia Wykonawcy potwierdzającego ww. parametry). Prospekty, katalogi, instrukcje obsługi, itp. dokumenty parametrów wymaganych i jednocześnie ocenianych, stanowią treść oferty i nie podlegają uzupełnieniu na podstawie art. 26 ust. 3 PZP. W przypadku gdy z treści tych dokumentów nie wynika potwierdzenie zaoferowanego dodatkowego parametru podlegającego ocenie (przykład takiego parametru poniżej), Wykonawca otrzymuje 0 pkt za dany parametr. W przypadku niezałączenia do oferty dokumentów potwierdzających zaoferowane dodatkowe parametry podlegające ocenie (w tym Zamawiający dopuszcza dołączenie do oferty oświadczenia Wykonawcy potwierdzającego ww. parametry), Wykonawca otrzymuje 0 pkt za dany parametr. Wykonawca dołączy do oferty ww. materiały w wersji elektronicznej na płycie CD lub nośniku elektronicznym.**

**Przykład parametru wymaganego i jednocześnie ocenianego:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 134 | Bezpieczne obciążenie w każdej pozycji min. 220 kg | TAK, podać |   | 220 kg – 0 pkt.;> 220 kg - 5 pkt. |

**Przykład dodatkowego parametru podlegającego ocenie:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 195 | Wyzwalacz bezprzewodowy | TAK/NIE,podać |   | TAK - 6 pkt.;NIE - 0 pkt. |

Zwracamy się również z prośbą o możliwość potwierdzenia zaoferowanego dodatkowego parametru podlegającego ocenie również przez oświadczenie.

**Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia, iż do oferty należy załączyć dokładny opis oferowanego przedmiotu zamówienia, potwierdzający spełnienie wszystkich (!) parametrów wymaganych i jednocześnie ocenianych (przykład takiego parametru poniżej) przez Zamawiającego, w języku polskim w formie np. prospektów, katalogów, instrukcji obsługi, itp. (w tym Zamawiający dopuszcza dołączenie do oferty oświadczenia Wykonawcy potwierdzającego ww. parametry). Prospekty, katalogi, instrukcje obsługi, itp. dokumenty parametrów wymaganych i jednocześnie ocenianych, stanowią treść oferty i nie podlegają uzupełnieniu na podstawie art. 26 ust. 3 PZP. W przypadku gdy z treści tych dokumentów nie wynika potwierdzenie zaoferowanego dodatkowego parametru podlegającego ocenie (przykład takiego parametru poniżej), Wykonawca otrzymuje 0 pkt za dany parametr. W przypadku niezałączenia do oferty dokumentów potwierdzających zaoferowane dodatkowe parametry podlegające ocenie (w tym Zamawiający dopuszcza dołączenie do oferty oświadczenia Wykonawcy potwierdzającego ww. parametry), Wykonawca otrzymuje 0 pkt za dany parametr. Wykonawca dołączy do oferty ww. materiały w wersji elektronicznej na płycie CD lub nośniku elektronicznym.**

**Przykład parametru wymaganego i jednocześnie ocenianego:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 134 | Bezpieczne obciążenie w każdej pozycji min. 220 kg | TAK, podać |   | 220 kg – 0 pkt.;> 220 kg - 5 pkt. |

**Przykład dodatkowego parametru podlegającego ocenie:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 195 | Wyzwalacz bezprzewodowy | TAK/NIE,podać |   | TAK - 6 pkt.;NIE - 0 pkt. |

Dot. załącznik nr 2 OPZ – pkt. 260 – Zwracamy się z prośbą o zmianę zapisu na : „czas naprawy gwarancyjnej nieprzedłużającej okresu gwarancji, max 7 [dni] roboczych”

**Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SIWZ.**

Dot. załącznik nr 2 OPZ pkt 261 Zwracamy się z prośbą o zmianę zapisu na: „ gwarantowany czas przystąpienia do naprawy, max. 48 [h] w dni robocze, tj, w godzinach od 08:00-16:00 od zgłoszenia konieczności naprawy”

**Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SIWZ.**

Dot. załącznik nr 2 OPZ pkt. 262. Zwracamy się z prośbą o zmianę zapisu na: „gwarantowany czas naprawy, max 7 [dni] roboczych od daty zgłoszenia konieczności naprawy”

**Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SIWZ.**

Dot. umowy paragraf 10 pkt 16. Zwracamy się z prośbą aby termin usunięcia wady liczony był w roboczogodzinach, tj. „Usunięcie wady strony ustalają na max. 72 h w dni robocze tj. w godzinach od 08:00-16:00, ( w przypadku sprowadzania części zamiennych z zagranicy do 7 dni roboczych – wymaga się udokumentowania ich sprawozdania z zagranicy) licząc od daty powiadomienia.

**Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SIWZ.**

Dot. umowy paragraf 2 ust. 3, Czy Zamawiający zgodzi się, aby termin realizacji zamówienia wynosił 6 tygodni od daty otrzymania zamówienia? Standardowy czas realizacji takiego zamówienia to ok. 8 tygodni. A Zamawiający chce realizować umowę 4 tygodnie od wysłania pisma faksem, może się zdarzyć, że Wykonawca otrzyma takie pismo zaraz po podpisaniu umowy, tak więc te dodatkowe dwa tygodnie od momentu ewentualnej wygranej pozwolą Wykonawcy na wykonanie dostawy w wymaganym terminie.

**Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SIWZ.**

Pakiet III – Łóżko na salę poznieczuleniową – 8 szt.

Czy (w pkt. 71) Zamawiający dopuści łóżko wyposażone w wysokiej jakości i wydajności akumulator do zasilania podczas transportu ze wskaźnikiem stanu naładowania, ale bez wskaźnika informującego o konieczności wymiany?

**Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.**

Czy (w pkt. 72) Zamawiający dopuści łóżko posiadające długość zewnętrzną 2240 mm z możliwością przedłużania leża o 30 cm? Oferowana długość różni się tylko o 10 mm od zakresu tolerancji wskazanej przez Zamawiającego.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

Czy (w pkt. 74) Zamawiający dopuści łóżko posiadające leże 4 – sekcyjne o nowoczesnej konstrukcji opartej na dwóch szczelnych kolumnach o przekroju prostokątnym? Kolumny o przekroju prostokątnym gwarantują wyższą stabilność łóżka, niż kolumny cylindryczne.

**Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SIWZ.**

Czy (w pkt. 77) Zamawiający dopuści łóżko posiadające leże wypełnione odczepianymi, poprzecznymi tworzywowymi płytami HPL, z systemem zatrzaskiwania; płyty wyposażone w otwory wentylacyjne, bez systemu odprowadzania płynów pod łóżko; płyty przezierne dla promieni RTG?

**Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.**

Czy (w pkt. 81) Zamawiający dopuści łóżko posiadające szczyty z możliwością zablokowania przed przypadkowym wypadnięciem np. podczas transportu, odblokowywane za pomocą dwóch przycisków?

**Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SIWZ.**

Czy (w pkt. 85) Zamawiający dopuści łóżko wyposażone w barierki boczne bez zintegrowanych uchwytów na worki urologiczne? W oferowanym łóżku uchwyty na worki urologiczne umiejscowione są po obu stronach łóżka (zamontowane na stałe, poniżej ramy leża) z możliwością dowolnego zawieszania wyposażenia - płynnie - na różnej odległości, adekwatnie do wzrostu leżącego pacjenta.

**Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SIWZ.**

Czy Zamawiający dopuści łóżko nie posiadające parametru opisanego w pkt. 86? W Oferowanym łóżku barierki boczne wyposażone są w wbudowane, zintegrowane wskaźniki kątowe (z wykorzystaniem kulki) segmentu oparcia pleców, pozycji Trendelenburga oraz anty-Trendelenburga.

**Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SIWZ.**

Czy (w pkt. 87) Zamawiający dopuści łóżko posiadające sterowanie elektryczne łóżka przy pomocy:

- Podświetlanych paneli sterujących w górnych barierkach bocznych łóżka od strony wewnętrznej dla pacjenta oraz zewnętrznej dla personelu, wyposażone w przycisk aktywujący sterowanie

- Centralnego panelu sterowania montowanego na szczycie łóżka od strony nóg; panel wyposażony w czytelne piktogramy – rozwiązanie ułatwiające szybkie odnalezienie wybranej regulacji bez ryzyka przypadkowego wyboru funkcji?

**Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SIWZ.**

Czy (w pkt. 88) Zamawiający dopuści łóżko wyposażone w panel sterowniczy posiadający możliwość ustawienia oparcia pleców pod kątem 30o za pomocą przycisku służącego do regulacji segmentu oparcia pleców?

**Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SIWZ.**

Czy (w pkt. 89) Zamawiający dopuści łóżko wyposażone w przycisk dodatkowego podświetlenia nocnego, który znajduje się w sterowaniu w barierkach bocznych?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

Czy (w pkt. 90) Zamawiający dopuści łóżko posiadające regulację elektryczną wysokości leża w zakresie od 420 mm do 820 mm, gwarantującą bezpieczne opuszczanie łóżka i zapobiegającą „zeskakiwaniu” pacjenta z łóżka?

**Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.**

Czy (w pkt. 92) Zamawiający dopuści łóżko posiadające regulacją elektryczną części nożnej w zakresie 47o?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

Czy (w pkt. 93) Zamawiający dopuści łóżko posiadające regulację elektryczną funkcji autokontur sterowaną tylko przy pomocy panelu sterowniczego montowanego na szczycie łóżka od strony nóg?

**Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SIWZ.**

Czy (w pkt. 101) Zamawiający dopuści łóżko posiadające wyłączniki/blokady funkcji elektrycznych (na panelu sterowniczym) dla poszczególnych regulacji (selektywny wybór):

- regulacji wysokości

- regulacji części plecowej

- regulacji części nożnej

- regulacji funkcji autokontur

- regulacji funkcji Trendelenburga i anty-Trendelenburga

Kontrolki informujące o aktywnych, zablokowanych funkcjach?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

Czy Zamawiający dopuści łóżko bez alarmu opisanego w pkt. 102?

**Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.**

Czy (w pkt. 103) Zamawiający dopuści łóżko posiadające zabezpieczenie przed nieświadomym uruchomieniem funkcji poprzez konieczność wciśnięcia przycisku uruchamiającego dostępność funkcji tylko w barierkach bocznych?

**Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.**

Czy (w pkt. 104) Zamawiający dopuści łóżko, w którym odłączenie wszelkich regulacji w sterowaniu w barierkach bocznych następuje po ok. 60 sekundach nieużywania (konieczność świadomego ponownego uruchomienia regulacji)?

**Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.**

Czy Zamawiający dopuści łóżko bez przycisku bezpieczeństwa opisanego w pkt. 105?

**Odpowiedź: zamawiający nie dopuszcza.**

Czy (w pkt. 107) Zamawiający dopuści łóżko posiadające koła z systemem sterowania jazdy na wprost i z centralnym systemem hamulcowym; system obsługiwany jedną dźwignią (umieszczoną na całej szerokości podstawy) od strony nóg pacjenta, zlokalizowaną bezpośrednio przy kołach?

**Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.**

Czy Zamawiający dopuści łóżko bez systemu opisanego w pkt. 111?

**Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.**

Czy Zamawiający dopuści łóżko bez parametru opisanego w pkt. 112?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

Pakiet IV – Wózek transportowy – 15 szt.

Czy (w pkt. 129) Zamawiający dopuści wózek o wymiarach zewnętrznych 2100 x 810 mm?

**Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SIWZ.**

Czy (w pkt. 130) Zamawiający dopuści wózek posiadający leże o wymiarach 1960 x 655 mm?

**Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SIWZ.**

Czy (w pkt. 139) Zamawiający dopuści wózek wyposażony w składane barierki boczne z tworzywowymi elementami; dwustopniowe opuszczanie barierek bocznych jako zabezpieczenie przed ich przypadkowym opuszczeniem; opuszczanie barierek bocznych do poziomu materaca; barierki boczne nie powodują zwiększenia szerokości wózka?

**Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SIWZ.**

Czy (w pkt. 140) Zamawiający dopuści wózek wyposażony w szczyty od strony głowy składane pod leże wózka z mechanizmem samoblokującym do transportu, wyposażone w tworzywowe nakładki, a od strony nóg chromowany uchwyt ułatwiający prowadzenie wózka (możliwość wyjęcia uchwytu np. podczas reanimacji)?

**Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SIWZ.**

Czy (w pkt. 143) Zamawiający dopuści wózek wyposażony w materac nie posiadający „wysuwanych wkładek transferowych wbudowanych po obu stronach w materac”?

**Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SIWZ.**

Czy (w pkt. 144) Zamawiający dopuści wózek wyposażony w teleskopowy wieszak kroplówki bez możliwości składania na ramę leża?

**Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SIWZ.**

Dotyczy punktu 2: Na rynku środków dezynfekcyjnych istnieje wiele substancji posiadających nazwy specyficzne dla producenta. Czy Zamawiający dopuści możliwość podania składu chemicznego środka dezynfekującego dopuszczonego do mycia i dezynfekcji oferowanego sprzętu i pozwoli na wybór środka konkretnego producenta użytkownikowi?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

Pakiet I – Videolaryngoskop

Czy Zamawiający dopuści sprawdzony klinicznie videolaryngoskop bezprzewodowy dedykowany na blok operacyjny do KAŻDORAZOWEJ intubacji (dodatkowo możliwość wykonania laryngoskopii bezpośredniej), który ma: zintegrowany kolorowy wyświetlacz LCD o przekątnej 2,5", wyświetlacz obrotowy w płaszczyźnie pionowej z zakresem regulacji 45 stopni, adapter z torem wizyjnym, w którym umieszcza się wewnątrz łyżki jednorazowego użytku wyposażone w kanał typu Macintosh dla rurki intubacyjnej, rozdzielczość ekranu 320 x 240 pikseli , kamera CMOS (bez: informacji o odświeżaniu, balansie bieli i wyjściach wideo), łyżki dla szerokiego zakresu pacjentów – 5 rozmiarów łyżek (zamiast 2 rozmiarów łyżek tylko dla rurek w zakresie 6 – 8 mm I.D.), łyżki jałowe (zamiast niejałowych), łyżki jednopacjentowe wykonane z nieparującego polimeru optycznego o jakości medycznej (zamiast powłoki antyrefleksyjnej), układ zasilania energią przez 250 minut TYLKO przez 1 baterię litową 3,6 V z wskaźnikiem zużycia i dodatkowo z alarmem o jej wyczerpaniu (zamiast baterii 80 minutowej z automatycznym wyłączaniem) i co wyjątkowe z możliwością dekontaminacji poprzez zanurzenie laryngoskopu W CAŁOŚCI w roztworze?

**Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SIWZ.**

Pakiet XI – System ogrzewania pacjenta

Dotyczy punktu 1029: Czy Zamawiający dopuści urządzenie z 5 zakresami temperatur możliwych do ustawienia: temperatura pokojowa, 34°C, 40°C, 45°C, 47°C z automatyczną redukcją temperatury po określonym czasie?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

Dotyczy punktu 1034: Czy Zamawiający dopuści urządzenie z licznikiem wskazującym ilość przepracowanych dni / godzin pozostałych do wymiany filtra?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

Pakiet XXIII –Respirator transportowy

Dotyczy punktu 1967: czy Zamawiający dopuści zasilanie pneumatyczne w zakresie 2,4 do 4,5 barów?

**Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SIWZ.**

Dotyczy punktu 1970: czy Zamawiający dopuści czas ładowania baterii min. 3 godzin?

**Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SIWZ.**

Dotyczy punktu 1971: czy Zamawiający dopuści wagę max. do 6,9 kg?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

Dotyczy punktu 1998: norma wymagana przez Zamawiającego już nie obowiązuje w Polsce PN-EN-794-3, czy w takim razie Zamawiający dopuści normy obowiązujące w Unii Europejskiej (jak niżej) (Zamawiający używa ten model respiratora już od dłuższego czasu):

ASTM F 1100-90:1997 Standard Specifications for Ventilators Intended for Critical Care Use

ASTM F 1246-91:2005 Standard Specifications for Electrically Powered Home Care Ventilators – Part 1: Positive-Pressure Ventilators and Ventilator Circuits

IEC 60068-2-6:2008 Environmental Testing- Part 2: Tests- Test FE: Vibration (Sinusoidal)

IEC 60068-2-27:2008 Environmental Testing- Part 2: Tests- Test EA and Guidance: Shock

IEC 68-2-34:1973 Environmental Testing- Part 2: Tests- Test Fd: Random Vibration Wide Band – General Requirements

IEC 60601-2-12:2001 Particular Requirements for the Safety of Lung Ventilators for Medical Use

IEC 60601-1:1988 (+A1:1991 +A2:1995) Medical Electrical Equipment – Part 1: General Requirements for Safety

IEC 60601-1-1:2000 Medical Electrical Equipment, Collateral Standard: Safety Requirements for Medical Electrical Systems

IEC 60601-1-2:2001 Medical Electrical Equipment, Collateral Standard: Electromagnetic Compatibility- Requirements and Tests

IEC 60601-1-4:2000 Medical Electrical Equipment, Collateral Standard: Programmable Electrical Medical Systems

EC 60601-1-6:2004 Medical Electrical Equipment, Collateral Standard: Usability

IEC 60601-1-8:2006 Medical Electrical Equipment, Collateral Standard: General Requirements, Tests, and Guidance for Alarm Systems in Medical Electrical Equipment and Medical Electrical Systems

MIL-STD-810E Test Method Standard for Environmental Engineering Considerations and Laboratory Tests ?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

Dotyczy wymogów parametrów technicznych, pakiet VI, p. 211

Czy Zamawiający dopuści aparat z generatorem o wartościach prądu w zakresie min. 75 – 450 mA? Większe prądy są korzystne dla Zamawiającego, ponieważ im wyższy prąd tym krótsza może być ekspozycja, aby uzyskać ustawioną wartość mAs. Tym samym łatwiej jest uniknąć artefaktów oddechowych lub ruchowych.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

Dotyczy wymogów parametrów technicznych, pakiet VI, p. 218

Czy Zamawiający dopuści aparat przewoźny z nowoczesną lampą rtg o jednym, małym ognisku wielkości dopuszczonej przez Zamawiającego (0,8 mm). Dzięki małemu rozmiarowi ogniska rozwiązanie to zapewnia bardzo dobrą rozdzielczość także np. przy zdjęciach płuc, gdy inne aparaty najczęściej narzucają wybór ogniska dużego (np. 1,3 mm).

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

Dotyczy wymogów parametrów technicznych, pakiet VI, p. 245

Czy Zamawiający zgodzi się wykreślić słowo „punktowo”? Dla pacjenta leżącego ciężar rozkłada się na większej powierzchni detektora i typowo dla różnych producentów wynosi ok. 150 kg (natomiast obciążenie punktowe na małej powierzchni jest mniejsze). Obecne formułowanie może powodować później wątpliwości co do złożonych ofert i niepotrzebnie przedłużać czas trwania przetargu (odwołania na wybór oferty itp.).

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.**

Dotyczy wymogów parametrów technicznych, pakiet VI, p. 248

Czy Zamawiający dopuści aparat ze stacją akwizycyjną wyposażoną w pamięć RAM min. 4GB? Stacja akwizycyjna jest przeznaczona tylko do pracy w aparacie i nie stanowi oddzielnego komputera na którym można instalować inne oprogramowanie, więc ilość pamięci operacyjnej jaka została zainstalowana przez producenta jest wystarczająca i optymalna do wykonywania zadań na tym komputerze.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

Dotyczy wymogów parametrów technicznych, pakiet VI, p. 252

Czy Zamawiający dopuści głębię szarości obrazów zapisanych na dysku aparatu min. 12 bitów? Obecny zapis nie precyzuje o jaką matrycę chodzi (obrazów przed przetworzeniem, czy też po). Wartość 12 bitów obrazów po przetworzeniu jest wystarczająca, gdyż stacja opisowa na którą zostaną one wysłane wyświetla zaledwie 10 bitów.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

Dotyczy wymogów parametrów technicznych, pakiet VI, p. 201

Czy Zamawiający zgodzi się wprowadzić dodatkową punktację: „Przemieszczanie aparatu po zwolnieniu blokady w przypadku rozładowania się akumulatorów – 5 pkt; Brak powyższej funkcji – 0 pkt”? Dzięki temu nawet przy rozładowanych akumulatorach będzie można podjechać do krytycznego pacjenta i wykonać mu zdjęcie np. po podpięciu aparatu do gniazdka.

**Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SIWZ.**

Dotyczy wymogów parametrów technicznych, pakiet VI, p. 201

Czy Zamawiający zgodzi się wprowadzić dodatkową punktację: „≤400 kg - 5 pkt,> 400 kg – 0 pkt”? Zamawiający co prawda wymaga aparatu z napędem, ale lżejszy aparat ułatwia przemieszczanie się windami oraz korytarzami .

**Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SIWZ.**

Dotyczy wymogów parametrów technicznych, pakiet VI, p. 233

Czy Zamawiający zgodzi się wprowadzić dodatkową punktację: „Kable prowadzone do lampy wewnątrz obudowy ramienia – 5 pkt, Brak powyższej funkcji – 0 pkt”? Brak kabli karbowanych itp. na zewnątrz ramienia znacząco ułatwia czyszczenie i dezynfekcję aparatu.

**Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SIWZ.**

Dotyczy wymogów parametrów technicznych, pakiet VI, p. 243

Czy Zamawiający zgodzi się wprowadzić dodatkową punktację: „Detektor z ułatwiającą przenoszenie rączką zintegrowaną z jego obudową – 5 pkt, Brak powyższej funkcji – 0 pkt”? Rączka zintegrowana w obudowie detektora nie tylko ułatwia przenoszenie, ale także zwiększa bezpieczeństwo ze względu na pewniejszy chwyt detektora przez Technika.

**Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SIWZ.**

Dotyczy pakietu nr XIV – Macerator do kaczek i basenów

Czy Zamawiający dopuści urządzenie, które nie jest wyrobem medycznym, posiadające deklarację zgodności CE wystawioną przez producenta? Urządzenia typu macerator nie są wyrobami medycznymi i nie posiadają wpisu do rejestru wyrobów medycznych.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

Dotyczy pakiet nr XXII pozycja nr 1938 ; 1942; 1946 ;1950

Czy zamawiający dopuści Kabel bipolarny do pęset, długość 4,5m, wtyczka od strony instrumentu na dwa bolce płaskie, od strony aparatu 3-bolcowa 28,58mm; przeznaczenie do min. 100 cykli sterylizacji , system rozpoznawania kabla przez diatermię ?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

Dotyczy : Pakiet IV , Poz. 4 Wózek transportowy

Dot. pkt. 129

Czy Zamawiający dopuści wózek o wymiarach zewnętrznych 2 160 mm x 765 mm?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

Dot. pkt. 130

Czy Zamawiający dopuści wózek o wymiarach leża 1950 x 620 mm

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

Dot. pkt. 136

Czy zamawiający odstąpi od wymogu mycia wózka w myjni automatycznej?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza urządzenie bez ww. funkcjonalności.**

Dot. pkt. 137

Czy Zamawiający dopuści wózek z leżem przeziernym na całej długości, wyposażonym w prowadnice na kasety RTG z oznaczeniami na spodzie szyny pozwalającymi na ustalenie pozycji kasety, bez możliwości wykonywania zdjęć w pozycji siedzącej pacjenta?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

Dot. pkt. 139

Czy Zamawiający dopuści barierki boczne składane poniżej poziomu materaca, nie powodujące zwiększenia szerokości wózka, bezpieczne w obsłudze o konstrukcji eliminującej niebezpieczeństwo przypadkowego zagniecenia, blokowane przy pomocy specjalnego przycisku/dźwigni zwalniającej, z poręczą barierek oraz przyciskiem zwalniającym blokadę barierek malowanymi proszkowo na kolor czerwony farbą posiadającą właściwości antybakteryjne ?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

Dot. pkt. 140

Czy Zamawiający dopuści wózek ze szczytem (uchwytem do prowadzenia wózka) od strony głowy i nóg składanym z mechanizmem samoblokującym, wykonanym z metalu, malowanym proszkowo na kolor czerwony farbą posiadającą właściwości antybakteryjne, nie posiadającym nakładek z tworzywa?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

Dot. pkt. 143

Czy Zamawiający dopuści materac transferowy o wymiarach 1,950 x 590 x 80 mm, wykonany z odpornego i wytrzymałego poliuretanu, odpowiedni do obrazowania rentgenowskiego, antystatyczny, czarny, posiadający spód wykonany z wysokiej jakości śliskiego materiału, z 4 uchwytami transferowymi po obu stronach?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

Dot. pkt. 143

Czy zamawiający dopuści materac o grubość 80 mm, 1,950 x 620 mm, z odpornego i wytrzymałego poliuretanu, odpowiedni do obrazowania rentgenowskiego, antystatyczny, czarny, z bezpiecznymi stabilnym mocowaniem do blatu wózka przy pomocy zmywalnych, samoprzylepnych pasków żelowych. Samoprzylepne paski żelowe są odporne na środki dezynfekujące, tworząc optymalne warunki higieniczne na sali operacyjnej jednocześnie zapewniając optymalną przyczepność materacy. Dodatkowo, dla zapewnienia funkcji transferu pacjenta Wykonawca dostarczy płytę do transferu pacjenta wykonaną z tworzywa, czarną, o wym. 1,250 x 430 mm.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

Dot. pkt. 145

Czy Zamawiający – w związku z różnie punktowaną możliwością montażu półki z jednej lub z dwóch stron wózka – jednoznacznie sprecyzuje wymaganie graniczne zapisane w tym punkcie, na przykład:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 145 | Wózek wyposażony składaną półkę na aparaturę medyczną. Montaż półki możliwy co najmniej od jednej strony wózka (od strony głowy lub nóg pacjenta) | TAK, podać |   | Pólka z możliwością montażu z jednej strony – 0pkt.;Pólka z możliwością montażu z dwóch stron – 5pkt. |

**Odpowiedź: Zamawiający doprecyzował punkt 145 w załączniku nr 2.**

Pakiet XII, 17 Stół operacyjny chirurgia naczyniowa

Dot. pkt. 1073

Czy – w celu doprecyzowania parametru wymaganego w pkt. 1073: możliwość zapamiętywania i łatwego wywoływania często używanych przez Użytkownika pozycji (oprócz pozycji na stałe zaprogramowanych przez producenta, np. pozycja „0” oraz „flex” i „reflex”) czy jest on parametrem granicznym (WYMAGANYM) czy jedynie punktowanym – Zamawiający zmieni punktację wykreślając zapis „Brak – 0 p.”, co przy parametrze granicznym określonym „TAK, podać” oznaczać będzie jednoznacznie, że ten parametr jest wymagany, a punktowana będzie ilość zapamiętanych pozycji?

**Odpowiedź: Zamawiający doprecyzował pkt 173 w załączniku nr 2.**

Dot. pkt. 1121

Czy Zamawiający dopuści przenośnik taśmowo rolkowy o wymiarach około 760x360 mm?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

Do pakietu nr 1-Videolaryngoskop pozycja 13

Czy Zamawiający dopuści rozwiązanie równoważne prezentacji minutowej czasu działania baterii polegające na informowaniu (za pomocą zielonej świecącej diody) o możliwości wykonania intubacji bez konieczności wymiany baterii oraz informowaniu za pomocą świecącej światłem przerywanym diody czerwonej o konieczności wymiany baterii przed wykonaniem intubacji

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

Do pakietu nr 1-Videolaryngoskop pozycja 14

Prosimy o dopuszczenie jako równoważnego videolaryngoskopu zasilanego typowymi dostępnym w handlu bateriami AAA o czasie działania 90 minut, co jest rozwiązaniem bardziej ekonomicznym niż stosowanie specjalizowanych baterii litowo jonowych oferowanych wyłącznie przez producenta. (W zestawie startowym producent zapewnia 3 komplety baterii pozwalające na łączny czas pracy 270 min)

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zasilanie urządzenia bateriami typu AAA.**

Do pakietu nr 1-Videolaryngoskop pozycja 17

Czy Zamawiający dopuści jako równoważny videolaryngoskop bez określonego stopnia IPx, (zanurzanie w płynach nie jest konieczne), z wyświetlaczem nadającym się do mycia i dezynfekcji za pomocą mokrych ściereczek do dezynfekcji lub 70% alkoholem izopropylowym

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

Do pakietu nr 1-Videolaryngoskop pozycja 18

Czy Zamawiający dopuści łyżki jednorazowego użytku czyste mikrobiologicznie wyposażone w kanał prowadzący rurkę dotchawiczą w rozmiarze 6-8 mm oraz łyżki standardowe bez kanału?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

Pakiet II – Urządzenie do ogrzewania krwi i płynów infuzyjnych

Lp. 38 Czy Zamawiający dopuści do przetargu urządzenia ze stopniem ochrony ogrzewacza IPX4?

**Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SIWZ.**

Lp. 40 Czy Zamawiający dopuści do przetargu urządzenia z wkładem: Sterylizowanym tlenkiem etylenu, niepirogenny, wykonany z materiałów niezawierających lateksu kauczuku naturalnego, ftalanu DEHP

**Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SIWZ.**

Lp. 42 Czy Zamawiający dopuści do przetargu urządzenia z ustaloną temperaturą grzania 39˚C +/- 2˚C?

**Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SIWZ.**

Lp. 43 Czy Zamawiający dopuści do przetargu urządzenia z temperaturą płynu na wylocie wkładu 39˚C +/- 2˚C?

**Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SIWZ.**

Lp. 45 Czy Zamawiający dopuści do przetargu urządzenia z sygnalizacją osiągniętej temperatury za pomocą diody świetlnej?

**Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SIWZ.**

Pakiet XI – System ogrzewania pacjenta

Lp. 1031 Czy Zamawiający dopuści do przetargu urządzenia z funkcją ochładzania pacjenta – ręczne stopniowe zmniejszanie temperatury?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

pkt. 1034 Czy Zamawiający dopuści do przetargu urządzenie z wbudowanym licznikiem godzin pracy, który automatycznie informuje użytkownika o konieczności wymiany filtra za pomocą diody i sygnału dźwiękowego?

Dzięki temu personel obsługujący urządzenie nie musi stale śledzić licznika i ilości godzin pracy urządzenia.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

pkt. 1037 Czy Zamawiający dopuści do przetargu urządzenie z zestawem kocy na całe ciało dorosłego pacjenta o wymiarach 218 cm x 127 cm - 25 sztuk

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

Do pakietu nr 25 – zestaw monitoringu

Czy Zamawiający dopuści zestaw monitoringu, który nie jest kompatybilny ze sprzętem posiadanym przez Zamawiającego na Oddziale Intensywnej Terapii? Tego rodzaju wymaganie powoduje, że do przetargu będzie mógł przystąpić tylko jeden oferent.

**Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.**

Dostawa ssaków elektrycznych

 – Pkt. 1756 - Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy ssak z jednym trybem pracy i precyzyjną regulacją wydajności do 50 l/min ?

**Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SIWZ.**

– Pkt. 1755 - Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy ssak z podciśnieniem w zakresie 0-93 kPa?

**Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SIWZ.**

– Pkt. 1760 - Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy ssak, wyposażony w bezolejową pompę próżniową, nie wymagającą konserwacji, bezobsługową i z długą 6 letnią gwarancją?

**Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SIWZ.**

– Pkt. 1765 - Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy ssak, wyposażony w zbiornik 2 litrowy, wielorazowy nietłukący z polisulfonianu do sterylizacji w temperaturze do 134° C z podziałką, do wkładów jednorazowych (40 szt wkładów w komplecie), z uchwytem bez blokady zabezpieczającej wysuwanie się zbiornika z uchwytu w czasie wymiany wkładu ? Podczas wymiany wkładu nie występuje problem wysuwania się zbiornika z uchwytu dzięki dobremu spasowaniu się tych elementów.

**Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SIWZ.**

– Pkt. 1766 - Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy ssak elektryczny z włącznikiem / wyłącznikiem nożnym na kablu, z możliwością zamocowania na podstawie jezdnej?

**Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SIWZ.**

– Pkt. 1770 - Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy ssak elektryczny o wadze urządzenia z wózkiem 21 kg?

**Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SIWZ.**

Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów § 11 ust. 3:

 3. Wykonawca zapłaci kary umowne:

1. za nieterminowe zrealizowanie przedmiotu Umowy w wysokości 0,2% **niezrealizowanej części** wynagrodzenia ofertowego brutto pakietu za każdy dzień opóźnienia liczony od terminu realizacji umowy zgodnego z § 2 ust. 1, **jednak nie więcej niż 10% wartości brutto niedostarczonego w terminie przedmiotu Umowy;**
2. za nieterminowe usunięcie, wskazanych przez Zamawiającego w okresie gwarancji i rękojmi wad lub usterek w przedmiocie Umowy, w wysokości 0,5% **niezrealizowanej części** wynagrodzenia ofertowego brutto pakietu za każdy dzień opóźnienia liczony od terminu określonego w załączniku nr 2 do SIWZ (w zależności od rodzaju urządzenia) w odniesieniu do którego nastąpiło opóźnienie w usunięciu wad lub usterek, **jednak nie więcej niż 10% wartości brutto wadliwej części przedmiotu Umowy;**
3. za odstąpienie od Umowy przez Wykonawcę (w całości lub w części) z powodu okoliczności, leżących po stronie Wykonawcy, w łącznej wysokości 10 % **niezrealizowanej części** wynagrodzenia Wykonawcy brutto, określonego w § 6 ust. 1 Umowy;
4. za odstąpienie od Umowy przez Zamawiającego (w całości lub części) z powodu okoliczności leżących po stronie Wykonawcy w łącznej wysokości 10 % **niezrealizowanej części** wynagrodzenia brutto pakietu określonego w § 6 ust. 1 Umowy;
5. w przypadku niedostarczenia urządzenia zastępczego zgodnie z § 10 ust. 17 w okresie gwarancji i rękojmi w wysokości 0,2% **niezrealizowanej części** wynagrodzenia ofertowego brutto pakietu za każdy dzień opóźnienia;
6. w przypadku niewykonania planowanego przeglądu okresowego licząc od daty planowanego terminu przeglądu do dnia jego wykonania w wysokości 0,2% wynagrodzenia ofertowego brutto pakietu za każdy dzień opóźnienia, **jednak nie więcej niż 10% wartości brutto niewykonanego w terminie przeglądu.**

**Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SIWZ.**

W nawiązaniu do opublikowanej w/w Specyfikacji proszę o informację, czy Zamawiający dopuści ofertę na lampę zabiegową statywową LED z m.in. następującymi parametrami:

 - z czaszą zawierającą 19 diod z soczewkami - dotyczy punktów 1658 i 1659 załącznika nr 2,

 - bez możliwości wymiany - dotyczy punktów 1660 załącznika nr 2,

 - z temperaturą barwową 4700 K (parametr lepszy) - dotyczy punktu 1670 załącznika nr 2,

- z regulowaną wielkością plamy świetlnej w zakresie 100 – 130 mm - dotyczy punktu 1671 załącznika nr 2,

- z wgłębnością oświetlenia około 1100 mm - dotyczy punktu 1672 załącznika nr 2,

 - z poborem mocy 23V - dotyczy punktu 1676 załącznika nr 2,

Pozostałe parametry lamp i urządzeń zgodne z oczekiwaniami Zamawiającego.

**Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SIWZ.**

W nawiązaniu do opublikowanej w/w Specyfikacji proszę o informację, czy Zamawiający dopuści ofertę na lampę zabiegową statywową LED z m.in. następującymi parametrami:

 - z czaszą zawierającą 12 diod z soczewkami - dotyczy punktu 1658 załącznika nr 2,

 - bez możliwości wymiany - dotyczy punktów 1660 załącznika nr 2,

 - z natężeniem światła 60000 lx z odległości 1 m – dotyczy punktu 1664 załącznika nr 2,

 - z regulacją natężenia światła w zakresie 40 – 100% - dotyczy punktu 1667 załącznika nr 2,

 - z temperaturą barwową 4700 K (parametr lepszy) - dotyczy punktu 1670 załącznika nr 2,

- z regulowaną wielkością plamy świetlnej w zakresie 100 – 130 mm - dotyczy punktu 1671 załącznika nr 2,

- z wgłębnością oświetlenia około 1100 mm - dotyczy punktu 1672 załącznika nr 2,

- z zasilaczem zmocowanym ze statywem – dotyczy punktu 1674 załącznika nr 2,

 - z poborem mocy 20V - dotyczy punktu 1676 załącznika nr 2,

Pozostałe parametry lamp i urządzeń zgodne z oczekiwaniami Zamawiającego.

**Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SIWZ.**

Dotyczy wzór umowy:

Par 10 ust. 16

Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że wskazane terminy dotyczą dni roboczych, tj. dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

**Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż wskazane terminy dotyczą kolejnych dni, bez wyłączenia dni ustawowo wolnych od pracy.**

Par 11 ust. 3 b)

W naszej opinii zaproponowana kara umowna jest rażąco wysoka. Przyjęło się, że na rynku wyrobów medycznych wynosi ona ok. 0,1- 0,2 % wartości przedmiotu umowy za każdy dzień zwłoki. W związku z tym proponujemy, aby obniżyć karę umowną do przyjętego w branży poziomu.

**Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SIWZ.**

Dotyczy załącznika nr 2 do SIWZ – Opis Przedmiotu Zamówienia

Pakiet XIX – Elektrokardiograf – Warunki gwarancji i serwisu

oraz

Pakiet XXVI – Zestaw monitoringu -Warunki gwarancji i serwisu

Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że wskazane terminy dotyczą dni roboczych, tj. dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

**Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SIWZ.**

Pakiet XIX – Elektrokardiograf – Warunki pogwarancyjne dla jednej sztuki urządzenia – kryterium oceny ofert wg SIWZ – rozdział VIII pkt 6

oraz

Pakiet XXVI – Zestaw monitoringu - Warunki pogwarancyjne dla jednej sztuki urządzenia – kryterium oceny ofert wg SIWZ – rozdział VIII pkt 6

Czy mając na względzie zapisy art. 7 ustawy – zapewniające: zachowanie uczciwej konkurencji i równe traktowanie wykonawców oraz zgodnie z zasadami proporcjonalności i przejrzystości, Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację zapisów dotyczących sposobu przyznawania punktów za oferowane warunki serwisowe poprzez usunięcie zapisu „0 pkt. – wartość największa”?

W aktualnym brzemieniu SIWZ w zakresie oceny tych parametrów, w przypadku, gdy wpłyną tylko dwie oferty: Wykonawca z wyższą wartością otrzyma 0 pkt., ponieważ automatycznie będzie to wartość największa, a Wykonawca z najniższą otrzyma maksymalną ilość punktów. W sytuacji, gdy zostaną złożone tylko dwie oferty punktacja za to kryterium rozkłada się nieproporcjonalnie. W naszej opinii Zamawiający powinien przyznawać maksymalną ilość możliwych do zdobycia punktów temu Wykonawcy, który zaoferuje najniższą wartość oraz proporcjonalnie mniej pozostałym oferentów. Nieuzasadniona byłaby sytuacja, w której drugi oferent otrzyma 0 pkt, tylko dlatego, że w postępowaniu wpłynęły tylko 2 oferty. Mając na względzie powyższe, wnioskujemy o dokonanie modyfikacji zapisów załącznika nr 2.

**Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SIWZ.**

Dotyczy pakietu nr XI – System ogrzewania pacjenta:

W związku z tym, że system konwekcyjny ogrzewania pacjenta (dmuchawa grzewcza) ma na celu utrzymanie pacjenta w normotermii, czyli utrzymanie temperatury ciała w granicach 36,6 stopni C jego zadaniem nie jest schładzanie go poniżej 36,6 stopni C. Do tego typu procesów służą urządzenia do Hipotermii. Dlatego zwracamy się z prośbą o wyrażenie zgody na przystąpienie do postępowania bez konieczności spełnienia tego wymogu specyfikacji. Jednocześnie informujemy, że w naszym urządzeniu jest możliwość obniżania zadanej temperatury w zakresie 43°C, 40°C, 37°C, 34°C, temperatura otoczenia.

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na ww. zakresy.**

Czy Zamawiający wymaga potwierdzenia osobnym certyfikatem wystawionym nie przez producenta poziomu głośności urządzenia w odległości 1 metra nieprzekraczającego 50dB? Poziom dźwięku powyżej 50dB może wpływać niekorzystnie na personel oraz pacjentów, a każde dodatkowe urządzenie może zwiększać hałas w pomieszczeniu.

**Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga.**

Wzór umowy

Par 6 ust. 6

Odstąpienie od umowy jest czynnością radykalną i nie powinno zaskakiwać żadnej ze Stron. Naszym zdaniem Wykonawca nie powinien odpowiadać za opóźnienie wywołane np. siłą wyższą, działaniem organów administracji. Proponujemy, aby przed odstąpieniem Zamawiający wezwał Wykonawcę do usunięcia naruszenia z zagrożeniem odstąpienia od umowy, udzielając mu odpowiedniego terminu. Taka konstrukcja chroni słuszny interes Zamawiającego. Prosimy o dodanie do punktu następującego zastrzeżenia: Przed odstąpieniem Zamawiający wezwie Wykonawcę do usunięcia naruszenia pod rygorem odstąpienia od umowy, wyznaczając mu dodatkowy, odpowiedni termin.

**Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SIWZ.**

Dotyczy pakietu nr 2:

Czy Zamawiający dopuści urządzenie do ogrzewania krwi i płynów infuzyjnych, które posiada stopień ochrony IPX1- ochrona przed zachlapaniem?

**Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SIWZ.**

Czy Zamawiający dopuści urządzenie do ogrzewania krwi i płynów infuzyjnych, które posiada czytelny wyświetlacz wykonany w technologii LCD, bez wizualnego wskaźnika niskiej temperatury?

**Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SIWZ.**

Czy Zamawiający dopuści urządzenie do ogrzewania krwi i płynów infuzyjnych, w którym domyślna temperatura po włączeniu urządzenia wynosi 41,9 st. C? Jest to temperatura stała, ustawiona fabrycznie, bezpieczna na płynów infuzyjnych, krwi i związków krwiozastępczych

**Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SIWZ.**

Czy Zamawiający dopuści urządzenie do ogrzewania krwi i płynów infuzyjnych, które może zostać zamocowane do pionowych rur bądź uchwytów?

**Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SIWZ.**

Czy Zamawiający uzna warunek z pkt 53 za spełniony jeśli oferowane urządzenie do ogrzewania krwi i płynów infuzyjnych spełnia ostre kryteria amerykańskiego stowarzyszenia banków krwi AABB (American Association of Blood Banks) i jest zarejestrowane do sprzedaży w Polsce?

**Odpowiedź: Zamawiający uzna warunek z pkt 53 za spełniony jeśli oferowane urządzenie do ogrzewania krwi i płynów infuzyjnych spełnia kryteria amerykańskiego stowarzyszenia banków krwi AABB (American Association of Blood Banks) i jest zarejestrowane do sprzedaży w Polsce .**

Dotyczy pakietu nr 11:

Czy Zamawiający dopuści urządzenie do ogrzewania pacjenta z systemem filtracji 0,2 mikrona?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

Czy Zamawiający dopuści urządzenie do ogrzewania pacjenta bez licznika całkowitego czasu pracy urządzenia? W proponowanym rozwiązaniu przeglądy techniczne następują w stałych odstępach czasu.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

Czy Zamawiający dopuści urządzenie do ogrzewania pacjenta bez funkcji ochładzania pacjenta? Oferowane urządzenie posiada możliwość ustawienia temperatury otoczenia co umożliwia zredukowanie temperatury do aktualnie panujących warunków

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

Czy Zamawiający dopuści urządzenie do ogrzewania pacjenta z czterema zakresami regulacji temperatury (temperatura otoczenia, 36°C, 40°C,44°C) dostosowanymi do różnych możliwości terapeutycznych?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

Czy Zamawiający dopuści aby do urządzenia dołączone były koce o wymiarach 203 cm x 102 cm?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

Dotyczy zapisów SIWZ – Załącznik asortymentowo – cenowy do Formularza ofertowego.

Zamawiający w ww. dokumencie w kolumnie stawka VAT wpisał dla każdej pozycji stanowiącej przedmiot zamówienia stawkę VAT na poziomie 8%.

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyjaśnienie, czy Zamawiający oczekuje, że wszystkie pozycje będą obłożone tą stawką podatku?

Chcielibyśmy zwrócić uwagę, iż część wyposażenia dodatkowego (będąca również przedmiotem zamówienia) w poszczególnych pakietach jest obłożona 23% stawką podatku VAT. Czy w takim przypadku Wykonawca może dowolnie modyfikować stosowne formularze w tym zakresie wpisując np. 8% i 23% VAT.

**Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż Wykonawca może dowolnie modyfikować formularze w zakresie podatku VAT wpisując np. 8% i 23% VAT.**

Dotyczy zapisów SIWZ – Załącznik nr 2 - OPZ edytowalny

Prosimy o potwierdzenie, że wystarczającym jest załączenie do oferty Formularza oferty stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ wraz z Załącznikiem asortymentowo cenowym bez konieczności przedstawienia Formularza ofertowego z Załącznika nr 2 – OPZ.

**Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż wystarczającym jest załączenie do oferty Formularza oferty stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ wraz z Załącznikiem asortymentowo cenowym bez konieczności przedstawienia Formularza ofertowego z Załącznika nr 2 – OPZ.**

Dotyczy Zał. 3 – wzór umowy

Czy Zamawiający wyraża zgodę na ograniczenie odpowiedzialności Wykonawcy do szkody rzeczywistej nieprzekraczającej wartości niniejszej Umowy, a tym samych czy Zamawiający wyraża zgodę na uzupełnienie umowy nową następująca treścią: „Z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa ewentualna odpowiedzialność odszkodowawcza Wykonawcy z tytułu naruszenia warunków niniejszej Umowy jest ograniczona do szkody rzeczywistej (z całkowitym wyłączeniem szkód pośrednich, w tym wszelkich utraconych zysków) do kwoty nie przekraczającej wynagrodzenia określonego w §………umowy.” Zaproponowana przez nas treść ma na celu zrównanie interesów przyszłych Stron kontraktu w myśl zasady, iż celem odpowiedzialności odszkodowawczej nie jest wzbogacanie się jednej Strony lecz usunięcie uszczerbku, który może powstać w wyniku ewentualnych, niezamierzonych zdarzeń.

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody, zapisy umowy zgodnie z zapisami SIWZ.**

Dotyczy Zał. 3 – wzór umowy

Czy Zamawiający wyraża zgodę na ograniczenie łącznej wysokości kar umownych do 10% wartości brutto umowy? Wprowadzenie do umowy proponowanej zmiany pozwoli potencjalnym Wykonawcom na oszacowanie ewentualnego ryzyka kontraktowego i uwzględnienie go w treści oferty

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody, zapisy umowy zgodnie z zapisami SIWZ.**

Dotyczy Zał. 3 – wzór umowy

Czy Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie poniżej zaproponowanych zmian w umowie odnoście naruszenia praw własności intelektualnej?

1. Wykonawca zobowiązuje się zwolnić z odpowiedzialności Zamawiającego wobec roszczeń, zarzucających, że urządzenia wchodzące w skład Przedmiotu umowy („Produkty’) bezpośrednio naruszają prawa własności intelektualnej osób trzecich pod warunkiem, że Zamawiający,

(a) przekaże Wykonawcy bezzwłoczne zawiadomienie o roszczeniu, oraz

(b) udzieli Wykonawcy pełnej i wyczerpującej informacji i pomocy niezbędnej Wykonawcy przy obronie przez roszczeniem, zawarciu ugody w przedmiocie roszczenia lub uniknięciu roszczenia, oraz

(c) przekaże Wykonawcy wyłączną kontrolę nad obroną, ugodą lub uniknięciem roszczenia.

2. Zamawiający zobowiązuje się nie zawierać jakiejkolwiek ugody w związku z roszczeniem ani ponosić kosztów lub wydatków na rachunek Wykonawcy bez uprzedniej pisemnej zgody Wykonawcy.

3. Wykonawca nie będzie miał żadnego zobowiązania do zwolnienia z odpowiedzialności Zamawiającego z tytułu jakiegokolwiek roszczenia o naruszenie wynikającego w przypadku gdy takie roszczenie wynika z: (a) zachowania przez Wykonawcę zgodności z projektami, specyfikacjami lub instrukcjami Zamawiającego, (b) skorzystania przez Wykonawcę z informacji technicznych lub technologii dostarczonych przez Zamawiającego; (c) modyfikacji Produktów przez Zamawiającego lub jego przedstawicieli, niezatwierdzonych przez Wykonawcę; wykorzystania Produktów w sposób inny niż zgodnie ze specyfikacjami Produktów lub stosownymi pisemnymi instrukcjami Produktów; (d) wykorzystania Produktów wraz z jakimkolwiek innym produktem lub oprogramowaniem, jeśli naruszenia można było uniknąć poprzez użycie aktualnej niezmienionej wersji któregokolwiek z Produktów, lub wykorzystania Produktów po tym, jak Wykonawca zalecił Zamawiającemu na piśmie zaprzestanie używania Produktów ze względu na zarzucane naruszenie; (e) niestosowania się przez Zamawiającego do zalecanych harmonogramów konserwacji oprogramowania i sprzętu komputerowego oraz instrukcji oraz/lub niewprowadzenia obowiązkowych działań (bezpieczeństwa).

4. W przypadku wniesienia roszczenia z tytułu naruszenia praw własności intelektualnej Wykonawca będzie miał prawo, wedle własnego wyboru, do (a) zapewnienia Zamawiającemu prawa do dalszego korzystania z Produktów, (ii) zastąpienia lub zmodyfikowania Produktów w celu uniknięcia naruszenia lub (iii) zwrócenia Zamawiającemu proporcjonalnej części ceny nabycia Produktów z chwilą zwrócenia oryginalnych Produktów.

5. Odpowiedzialność odszkodowawcza i zobowiązania Wykonawcy w niniejszym punkcie mają zastosowanie do oprogramowania osób trzecich jedynie w takim zakresie, w jakim Wykonawca, na podstawie umowy licencyjnej lub umowy nabycia zawartej z taką osobą trzecią, uprawniony jest do zwolnienia z roszczeń w przypadku takich naruszeń.

6. Zamawiający zobowiązuje się nie dodawać, usuwać lub zmieniać jakichkolwiek oznaczeń na Produktach związanych z patentami, znakami towarowymi lub prawami autorskimi.

7. Warunki niniejszego punktu określają całość zobowiązania Wykonawcy i odpowiedzialności za roszczenia o naruszenie praw własności intelektualnej, a także stanowią wyłączny środek jaki przysługuje Zamawiającemu w przypadku roszczenia o naruszenie praw własności intelektualnej.

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody, zapisy umowy zgodnie z zapisami SIWZ.**

Dotyczy Zał. 3 – wzór umowy

Czy Zamawiający wyraża zgodę na wyłączenie uprawnień z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne Przedmiotu Umowy?

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody, zapisy umowy zgodnie z zapisami SIWZ.**

Dotyczy Zał. 3 – wzór umowy par.2 ust.5

Zmiana terminów dostawy I uruchomienia przedmiotu Umowy ma bardzo istotny wpływ na zaplanowanie przez Wykonawcę procesu zamówienia, transportu i dostępności specjalistów, którzy będą realizować uruchomienie i szkolenia. Prosimy Zamawiającego o rozważenie uzupełnienia treści § 2 ust. 5 w następujący sposób (dodany tekst na czerwono):

W przypadku, kiedy z powodów trudnych do przewidzenia na etapie podpisywania niniejszej Umowy, dostawa i uruchomienie przedmiotu Umowy lub jego części nie będą możliwe w terminach, o których mowa w p.1 – 3 niniejszego paragrafu z przyczyn nie leżących po stronie Wykonawcy, Zamawiający będzie uprawniony do ich zmiany. Zmiana terminów nie może polegać na skróceniu okresu 4 tygodni na dostawę i uruchomienie przedmiotu Umowy. W miarę możliwości zamiar dokonania zmiany terminów przez Zamawiającego zostanie skonsultowany z Wykonawcą.

**Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SIWZ.**

Dotyczy Zał. 3 – wzór umowy par.6 ust.9

Prosimy Zamawiającego o rozważenie uzupełnienia treści § 6 ust. 9 w następujący sposób (dodany tekst na czerwono):

Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu Umowy, w tym ryzyko Wykonawcy z tytułu oszacowania wszelkich kosztów związanych z jego realizacją, w tym wykonanie niezbędnych podłączeń do istniejących instalacji, w przypadku konieczności, dostosowanie istniejącej infrastruktury (budowlanej i instalacyjnej) na potrzeby poprawnego funkcjonowania dostarczonego sprzętu. Zamawiający przedstawi Wykonawcy dokumentację budowlaną i instalacyjną budynku i pomieszczeń, w których ma zostać uruchomiony przedmiot Umowy. W przypadku konieczności wykonania prac budowlanych niezbędnych do dostosowania infrastruktury (budowlanej i instalacyjnej) termin realizacji dostawy i uruchomienia przedmiotu Umowy zostanie przedłużony o czas niezbędny na uzyskanie niezbędnych zezwoleń organów administracji architektoniczno-budowlanej, o których mowa w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowalne (t.j. Dz. U. 2017 r., poz. 1332).

**Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SIWZ.**

Dotyczy Zał. 3 – wzór umowy par.11 ust.4

Prosimy Zamawiającego o rozważenie uzupełnienia treści § 11 ust. 4 w następujący sposób (dodany tekst na czerwono):

Z innych tytułów, bądź gdy wysokość zastrzeżonych kar nie pokryje rzeczywistej wartości poniesionej szkody, Zamawiający ma prawo dochodzić odszkodowania uzupełniającego na ogólnych zasadach Kodeksu Cywilnego. Łączna kwota kar umownych i odszkodowania uzupełniającego nie może przekroczyć wynagrodzenia Wykonawcy określonego w § 6 ust. 1 Umowy.

**Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SIWZ.**

Dotyczy Zał. asortymentowo-cenowy do Formularza Ofertowego

Czy w przypadku mieszanej stawki VAT (np. 8 i 23) w pozycji przewidzianej na kwoty netto i brutto należy podać odpowiednio wartość netto i brutto odpowiadającej danej stawce podatku VAT?

**Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż Wykonawca może dowolnie modyfikować formularze w zakresie podatku VAT wpisując np. 8% i 23% VAT.**

Dotyczy Zał. 2 OPZ i Zał. asortymentowo-cenowy do Formularza Ofertowego

Prosimy o potwierdzenie, że w/w załączniki Wykonawca przedstawia tylko w stosunku do pakietów, na które zamierza złożyć ofertę, wykasowując i nie drukując pozycji, które go nie dotyczą.

**Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż w/w załączniki Wykonawca przedstawia tylko w stosunku do pakietów, na które zamierza złożyć ofertę, wykasowując i nie drukując pozycji, które go nie dotyczą. Zamawiający zwraca również uwagę potencjalnym Wykonawcom, iż należy wypełnić Wymogi ogólne odnoszące się do wszystkich pozycji (wypełnia każdy z Wykonawców, brak potwierdzenia spełnienia wymogów w pkt. 1 - 6, skutkuje odrzuceniem oferty) wyszczególnionych w pkt. 1-6 załącznika nr 2 – Opis Przedmiotu Zamówienia.**

Dotyczy SIWZ Rozdział IV.2.1) i 2)

Czy z uwagi na to, że w katalogach, folderach, specyfikacjach technicznych zawarte są najważniejsze parametry sprzętu, a producent sprzętu przygotowuje jednakowy dla wszystkich krajów folder z parametrami technicznymi aparatu (w przypadku, gdy każdy Zamawiający w sposób indywidualny opisuje przedmiot postępowania, producent musiałby każdorazowo tworzyć indywidualny folder do każdego postępowania przetargowego) prosimy o dopuszczenie potwierdzenia parametrów, których brakuje w kartach katalogowych, ulotkach, oświadczeniem Wykonawcy lub Producenta.

**Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia, iż do oferty należy załączyć dokładny opis oferowanego przedmiotu zamówienia, potwierdzający spełnienie wszystkich (!) parametrów wymaganych i jednocześnie ocenianych (przykład takiego parametru poniżej) przez Zamawiającego, w języku polskim w formie np. prospektów, katalogów, instrukcji obsługi, itp. (w tym Zamawiający dopuszcza dołączenie do oferty oświadczenia Wykonawcy potwierdzającego ww. parametry). Prospekty, katalogi, instrukcje obsługi, itp. dokumenty parametrów wymaganych i jednocześnie ocenianych, stanowią treść oferty i nie podlegają uzupełnieniu na podstawie art. 26 ust. 3 PZP. W przypadku gdy z treści tych dokumentów nie wynika potwierdzenie zaoferowanego dodatkowego parametru podlegającego ocenie (przykład takiego parametru poniżej), Wykonawca otrzymuje 0 pkt za dany parametr. W przypadku niezałączenia do oferty dokumentów potwierdzających zaoferowane dodatkowe parametry podlegające ocenie (w tym Zamawiający dopuszcza dołączenie do oferty oświadczenia Wykonawcy potwierdzającego ww. parametry), Wykonawca otrzymuje 0 pkt za dany parametr. Wykonawca dołączy do oferty ww. materiały w wersji elektronicznej na płycie CD lub nośniku elektronicznym.**

**Przykład parametru wymaganego i jednocześnie ocenianego:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 134 | Bezpieczne obciążenie w każdej pozycji min. 220 kg | TAK, podać |   | 220 kg – 0 pkt.;> 220 kg - 5 pkt. |

**Przykład dodatkowego parametru podlegającego ocenie:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 195 | Wyzwalacz bezprzewodowy | TAK/NIE,podać |   | TAK - 6 pkt.;NIE - 0 pkt. |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 235 | Szerokość transportowa aparatu max. 62 cm | TAK, podać |

Tak sformułowany wymóg uniemożliwia naszej firmie złożenie ważnej oferty z najwyższej klasy cyfrowym, mobilnym aparatem RTG. Parametr ten nie ma najmniejszego klinicznego zastosowania w badaniach RTG i służy jedynie ograniczeniu konkurencji przez wyeliminowanie potencjalnych wykonawców. Ciągi komunikacyjne, szerokości drzwi i wind bez problemu pozwalają na przejazd zmotoryzowanego aparatu RTG o szerokości 67cm.

Czy zamawiający dopuści zaoferowanie aparatu o szerokości transportowej 67 cm ?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 245 | Dopuszczalne obciążenie punktowo min. 150 kg (pacjent leżący) | TAK, podać |

Tak sformułowany wymóg uniemożliwia naszej firmie złożenie ważnej oferty z najwyższej klasy cyfrowym, mobilnym aparatem RTG. Parametr ten nie ma najmniejszego klinicznego zastosowania w badaniach RTG i służy jedynie ograniczeniu konkurencji przez wyeliminowanie potencjalnych wykonawców. Zamawiający wymaga aparatu z detektorem o wymiarach 35x43cm. RTG klatki piersiowej. Trudno wyobrazić sobie leżącego pacjenta, który będzie obciążał detektor o takich wymiarach masą 150kg.

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie aparatu z detektorem o dopuszczalnym obciążeniu min 135 kg dla pacjenta leżącego i zaoferowanie dodatkowego ochraniacza umożliwiającego wykonywanie badań stóp pod obciążeniem u pacjentów o masie do 220 kg?

**Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż pkt 245 otrzymuje brzmienie: Dopuszczalne obciążenie min. 150 kg (pacjent leżący).**

Zad nr XVII , 24 pkt. 1479 ; 25 pkt. 1591

W celu zapewnienia dodatkowej kontroli przed nieautoryzowanym otwarciem kontenera czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie kontenera który posiada możliwość zastosowania plomby oraz etykiety identyfikacyjnej, która może również pełnić funkcję indykatora procesu?

**Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SIWZ.**

Dotyczy pakietu VI.

Zamawiający w pakiecie VI pkt. 217 wymaga „Wirowanie anody min. 3000 obr/min (50Hz)”. Prosimy o dopuszczenie lampy o obrotach 2700 obr/min. Ilość obrotów lampy uwarunkowana jest od częstotliwości napięcia sieci elektroenergetycznej. W Polsce przy 50 Hz lampa wykonuje 2700 obr/ min. Parametr w tym zakresie nie ma wpływu na jakość obrazowania i eksploatację lampy.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

Zamawiający w pakiecie VI pkt 235 wymaga „Szerokość transportowa aparatu max. 62 cm”. Prosimy o dopuszczenie aparatu o szerokości 67 cm. Różnica 5 cm ma znaczenie dla stabilizacji aparatu przy max. wyciągniętym ramieniu. Stabilizuje je i działa jak przeciwwaga.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

Zamawiający w pakiecie VI pkt 248 wymaga „Pamięć RAM min 8GB”. Prosimy o dopuszczenie rozwiązania z pamięcią 4 GB RAM, zgodnie z wytycznymi producenta systemu.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

Zamawiający w pakiecie VI pkt. 193 wymaga „Cyfrowy przewoźny aparat RTG, z własnym napędem”. Czy Zamawiający będzie wymagał również zasilania generatora z akumulatorów? Proponowane rozwiązanie poprawia bezpieczeństwo pracy eliminując używanie kabla zasilającego podczas pracy aparatu rtg.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza ww. funkcjonalność, lecz nie wymaga.**

Dot. Rozdziale IV pkt 2-Dokumenty przedmiotowe

Prosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiający wymaga prospektów, katalogów, instrukcji, tylko na potwierdzenie spełniania wszystkich parametrów wymaganych i jednocześnie ocenianych tzn. tylko tych parametrów punktowanych.

**Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia, iż do oferty należy załączyć dokładny opis oferowanego przedmiotu zamówienia, potwierdzający spełnienie wszystkich (!) parametrów wymaganych i jednocześnie ocenianych (przykład takiego parametru poniżej) przez Zamawiającego, w języku polskim w formie np. prospektów, katalogów, instrukcji obsługi, itp. (w tym Zamawiający dopuszcza dołączenie do oferty oświadczenia Wykonawcy potwierdzającego ww. parametry). Prospekty, katalogi, instrukcje obsługi, itp. dokumenty parametrów wymaganych i jednocześnie ocenianych, stanowią treść oferty i nie podlegają uzupełnieniu na podstawie art. 26 ust. 3 PZP. W przypadku gdy z treści tych dokumentów nie wynika potwierdzenie zaoferowanego dodatkowego parametru podlegającego ocenie (przykład takiego parametru poniżej), Wykonawca otrzymuje 0 pkt za dany parametr. W przypadku niezałączenia do oferty dokumentów potwierdzających zaoferowane dodatkowe parametry podlegające ocenie (w tym Zamawiający dopuszcza dołączenie do oferty oświadczenia Wykonawcy potwierdzającego ww. parametry), Wykonawca otrzymuje 0 pkt za dany parametr. Wykonawca dołączy do oferty ww. materiały w wersji elektronicznej na płycie CD lub nośniku elektronicznym.**

**Przykład parametru wymaganego i jednocześnie ocenianego:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 134 | Bezpieczne obciążenie w każdej pozycji min. 220 kg | TAK, podać |   | 220 kg – 0 pkt.;> 220 kg - 5 pkt. |

**Przykład dodatkowego parametru podlegającego ocenie:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 195 | Wyzwalacz bezprzewodowy | TAK/NIE,podać |   | TAK - 6 pkt.;NIE - 0 pkt. |

W Rozdziale IV pkt 2-Dokumenty przedmiotowe Specyfikacji

Zamawiający wymaga dostarczenia wraz z materiałami ofertowymi dokładnego opisu oferowanego przedmiotu zamówienia, potwierdzającego spełnienie wszystkich parametrów wymaganych przez Zamawiającego w formie prospektów, katalogów. Prosimy o rezygnację z tych wymagań dla Pakietu VI poprzez dopuszczenie dołączenia do oferty oświadczenia oferenta o spełnianiu wszystkich wymagań Zamawiającego.

**Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia, iż do oferty należy załączyć dokładny opis oferowanego przedmiotu zamówienia, potwierdzający spełnienie wszystkich (!) parametrów wymaganych i jednocześnie ocenianych (przykład takiego parametru poniżej) przez Zamawiającego, w języku polskim w formie np. prospektów, katalogów, instrukcji obsługi, itp. (w tym Zamawiający dopuszcza dołączenie do oferty oświadczenia Wykonawcy potwierdzającego ww. parametry). Prospekty, katalogi, instrukcje obsługi, itp. dokumenty parametrów wymaganych i jednocześnie ocenianych, stanowią treść oferty i nie podlegają uzupełnieniu na podstawie art. 26 ust. 3 PZP. W przypadku gdy z treści tych dokumentów nie wynika potwierdzenie zaoferowanego dodatkowego parametru podlegającego ocenie (przykład takiego parametru poniżej), Wykonawca otrzymuje 0 pkt za dany parametr. W przypadku niezałączenia do oferty dokumentów potwierdzających zaoferowane dodatkowe parametry podlegające ocenie (w tym Zamawiający dopuszcza dołączenie do oferty oświadczenia Wykonawcy potwierdzającego ww. parametry), Wykonawca otrzymuje 0 pkt za dany parametr. Wykonawca dołączy do oferty ww. materiały w wersji elektronicznej na płycie CD lub nośniku elektronicznym.**

**Przykład parametru wymaganego i jednocześnie ocenianego:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 134 | Bezpieczne obciążenie w każdej pozycji min. 220 kg | TAK, podać |   | 220 kg – 0 pkt.;> 220 kg - 5 pkt. |

**Przykład dodatkowego parametru podlegającego ocenie:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 195 | Wyzwalacz bezprzewodowy | TAK/NIE,podać |   | TAK - 6 pkt.;NIE - 0 pkt. |

Zwracamy się również z prośbą o możliwość potwierdzenia zaoferowanego dodatkowego parametru podlegającego ocenie również przez oświadczenie.

**Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia, iż do oferty należy załączyć dokładny opis oferowanego przedmiotu zamówienia, potwierdzający spełnienie wszystkich (!) parametrów wymaganych i jednocześnie ocenianych (przykład takiego parametru poniżej) przez Zamawiającego, w języku polskim w formie np. prospektów, katalogów, instrukcji obsługi, itp. (w tym Zamawiający dopuszcza dołączenie do oferty oświadczenia Wykonawcy potwierdzającego ww. parametry). Prospekty, katalogi, instrukcje obsługi, itp. dokumenty parametrów wymaganych i jednocześnie ocenianych, stanowią treść oferty i nie podlegają uzupełnieniu na podstawie art. 26 ust. 3 PZP. W przypadku gdy z treści tych dokumentów nie wynika potwierdzenie zaoferowanego dodatkowego parametru podlegającego ocenie (przykład takiego parametru poniżej), Wykonawca otrzymuje 0 pkt za dany parametr. W przypadku niezałączenia do oferty dokumentów potwierdzających zaoferowane dodatkowe parametry podlegające ocenie (w tym Zamawiający dopuszcza dołączenie do oferty oświadczenia Wykonawcy potwierdzającego ww. parametry), Wykonawca otrzymuje 0 pkt za dany parametr. Wykonawca dołączy do oferty ww. materiały w wersji elektronicznej na płycie CD lub nośniku elektronicznym.**

**Przykład parametru wymaganego i jednocześnie ocenianego:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 134 | Bezpieczne obciążenie w każdej pozycji min. 220 kg | TAK, podać |   | 220 kg – 0 pkt.;> 220 kg - 5 pkt. |

**Przykład dodatkowego parametru podlegającego ocenie:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 195 | Wyzwalacz bezprzewodowy | TAK/NIE,podać |   | TAK - 6 pkt.;NIE - 0 pkt. |

Dot. załącznik nr 2 OPZ - pkt. 260 – Zawracamy się z prośbą o zmianę zapisu na: ”czas naprawy gwarancyjnej nieprzedłużającej okresu gwarancji, max. 7 [dni] roboczych”

**Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SIWZ.**

Dot. załącznik nr 2 OPZ pkt 261 Zawracamy się z prośbą o zmianę zapisu na „gwarantowany czas przystąpienia do naprawy, max. 48 [h] w dni robocze tj. w godzinach od 08:00-16:00 od zgłoszenia konieczności naprawy”

**Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SIWZ.**

Dot. załącznik nr 2 OPZ pkt. 262 Zawracamy się z prośbą o zmianę zapisu na : „gwarantowany czas naprawy, max. 7 [dni] roboczych od daty zgłoszenia konieczności naprawy”

**Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SIWZ.**

Dot. umowy paragraf 10 pkt. 16 . Zwracamy się z prośbą aby termin usunięcia wady liczony był w roboczogodzinach , tj.” Usunięcie wady strony ustalają na max. 72 h w dni robocze tj. w godzinach od 08:00-16:00 , (w przypadku sprowadzania części zamiennych z zagranicy do 7 dni roboczych –wymaga się udokumentowania ich sprowadzenia z zagranicy) licząc od daty powiadomienia.

**Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SIWZ.**

Dot. umowy paragraf 2 ust. 3, Czy Zamawiający zgodzi się aby termin realizacji zamówienia wynosił 6 tygodni od daty otrzymana zamówienia.? Standardowy czas realizacji takiego zamówienia to ok. 8 tygodni. A Zamawiający chce realizować umowę 4 tygodnie od wysłania pisma faksem, może się zdarzyć , ze Wykonawca otrzyma takie pismo zaraz po podpisaniu umowy, tak więc te dodatkowe dwa tygodnie od momentu ewentualnej wygranej pozwolą Wykonawcy na wykonanie dostawy w wymaganym terminie.

**Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SIWZ.**

Dotyczy: Pakiet IV

Wózek transportowy

Czy Zamawiający dopuści do postępowania wózek transportowy o wymiarach zewnętrznych wynoszących 2140x840mm?

**Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SIWZ.**

Czy Zamawiający dopuści do postępowania wózek transportowy o wymiarach leża wynoszących 2000x600mm?

**Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SIWZ.**

Czy Zamawiający dopuści do postępowania wózek transportowy z możliwością wykonywania zdjęć RTG tylko w pozycji leżącej ze względu na mocowanie kasety RTG na specjalnej tacy przesuwającej się po prowadnicach na całej długości leża?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

Czy Zamawiający dopuści do postępowania wózek transportowy z barierkami posiadającymi zabezpieczenie w postaci uchwytu blokującego lub odblokowującego?

**Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SIWZ.**

Czy Zamawiający dopuści do postępowania wózek transportowy ze składanymi uchwytami od strony głowy a od strony nóg reling z półką pod monitor?

**Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SIWZ.**

Czy Zamawiający dopuści do postępowania wózek transportowy z tworzywową obudową podwozia i drucianym koszem na butlę i rzeczy osobiste pacjenta?

**Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SIWZ.**

Czy Zamawiający dopuści do postępowania wózek transportowy wyposażany w teleskopowy statyw kroplówki odejmowany i przyczepiany do ramy leża?

**Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SIWZ.**

Czy Zamawiający potwierdza, że gwarancja , o której mowa w Opisie Przedmiotu Zamówienia - załącznik 2 do SIWZ na urządzenia medyczne nie obejmuje przypadków naturalnego zużycia się (na skutek korzystania z nich przez użytkownika) akcesoriów, części i materiałów /elementów zużywalnych (eksploatacyjnych), a także wyrobów jednorazowego użytku wchodzących w skład przedmiotu umowy, a w szczególności, że nie znajdują do nich zastosowania zapisy dotyczące przedłużenia i odnowienia gwarancji?

Przy odmiennej niż wyżej zaproponowana interpretacji, nie będzie możliwe skalkulowanie ceny oferty na poziomie akceptowalnym dla Zamawiającego, bowiem nie jest możliwe przewidzenie, jaką ilość razy materiały eksploatacyjne będą wymienione – teoretycznie możliwa jest nieograniczona ilość wymian.

**Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SIWZ.**

W §9 ust. 19 pkt 10) wzoru umowy Zamawiający wymaga od Wykonawcy „Formularza Powiadomienia/Zgłoszenia do Prezesa Urzędu (…)”. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wykreślenie tego żądania.

Zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r. (Dz.U.10.107.679) jedynymi dokumentami potwierdzającymi fakt dopuszczenia wyrobu medycznego do obrotu i do używania są: deklaracja zgodności i certyfikat CE (jeżeli dotyczy). W obecnym stanie prawnym fakt dokonania zgłoszenia lub powiadomienia Prezesa Urzędu w żaden sposób nie ma wpływu na możliwość funkcjonowania wyrobu w obrocie na terenie RP.

Żądanie tych dokumentów (wymienionych w art. 58 ustawy o wyrobach medycznych z 20.05.2010 r.) nie znajduje uzasadnienia prawnego, ani na gruncie §6 ust. 1 pkt. 2 rozporządzenia z 19.02.2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane, ani przede wszystkim na gruncie rozdziału 7 ustawy z 20.05.2010 r. o wyrobach medycznych. Dokumenty te nie są bowiem dokumentami dopuszczającymi wyroby medyczne do obrotu lub do używania. Tym samym należy podkreślić, że z punktu widzenia Zamawiającego pozyskanie informacji o spełnieniu bądź nie obowiązku opisanego w art. 58 ustawy o wyrobach medycznych jest całkowicie nieistotne. Ewentualne niedopełnienie takiego obowiązku administracyjnego przez potencjalnego wykonawcę, w żaden sposób bowiem nie przekłada się na sytuację Zamawiającego, o ile oferowany wybór posiada dokumenty dopuszczające go do obrotu i do używania, o jakich mowa powyżej (tj. deklarację zgodności i ew. certyfikat CE).

Obowiązki, jakie ustawodawca narzuca na podmioty rynku wyrobów medycznych w rozdziale 7 i 14 ustawy o wyr. med. (tj. do dokonania zgłoszeń / powiadomień, czy przeniesienia danych) są bowiem obowiązkami czysto administracyjnymi, w żaden sposób nie uzależniającymi faktu dopuszczenia wyrobów do obrotu, czy używania od ich spełnienia! Takie stanowisko było wielokrotnie podkreślane przez urząd rejestracji wyrobów medycznych w czasie wejścia w życie ostatniej ustawy o wyrobach medycznych. O fakcie dopuszczenia wyrobu medycznego do obrotu / używania decyduje (tylko i wyłącznie) fakt zgodnego z prawem oznakowania go znakiem CE (vide art. 11 ust.1 ustawy o wyr. med.), o czym może zaświadczać tylko deklaracja zgodności, a w przypadku większości klas ryzyka (zgodnie z art. 29 ust. 5 ustawy o wyr. med.) także certyfikat CE wydany przez jednostkę notyfikowaną.

**Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SIWZ.**

Czy Zamawiający zmodyfikuje postanowienia §11 ust. 3 ppkt. a projektu umowy w ten sposób, że zmieni wysokość kary umownej na 0,2% ceny brutto sprzętu medycznego dostarczonego ze zwłoką, za każdy dzień zwłoki licząc od daty upływu terminu realizacji umowy do dnia ostatecznego przyjęcia bez zastrzeżeń przez Zamawiającego zamawianego sprzętu medycznego?

**Odpowiedź: Nie, zgodnie z zapisami SIWZ.**

Czy Zamawiający zmodyfikuje postanowienia §11 ust. 3 ppkt. b projektu umowy w następujący sposób:

„za nieterminowe usunięcie, wskazanych przez Zamawiającego w okresie gwarancji i rękojmi wad lub usterek w przedmiocie Umowy, w wysokości 0,2% wynagrodzenia ofertowego brutto sprzętu którego dotyczy nieterminowe usuniecie wad i usterek, za każdy dzień zwłoki liczony od terminu określonego w załączniku nr 2 do SIWZ (w zależności od rodzaju urządzenia) w odniesieniu do którego nastąpiła zwłoka w usunięciu wad lub usterek”?

**Odpowiedź: Nie, zgodnie z zapisami SIWZ.**

Czy Zamawiający zmodyfikuje postanowienia §11 ust. 3 ppkt. e projektu umowy w następujący sposób:

„w przypadku niedostarczenia urządzenia zastępczego zgodnie z § 10 ust. 17 w okresie gwarancji i rękojmi w wysokości 0,2% wynagrodzenia ofertowego brutto sprzętu którego dotyczy dostarczenie urządzenia zastępczego za każdy dzień zwłoki”

**Odpowiedź: Nie, zgodnie z zapisami SIWZ.**

Czy Zamawiający zmodyfikuje postanowienia §11 ust. 3 ppkt. f projektu umowy w następujący sposób:

„w przypadku niewykonania planowanego przeglądu okresowego licząc od daty planowanego terminu przeglądu do dnia jego wykonania w wysokości 0,2% wynagrodzenia ofertowego brutto urządzenia którego dotyczy przegląd za każdy dzień zwłoki”

**Odpowiedź: Nie, zgodnie z zapisami SIWZ.**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na rezygnację z konieczności dostarczenia sprzętu zastępczego w przypadku naprawy wydłużającej się ponad wyznaczony termin?

Obowiązek taki ciążący na wykonawcy powoduje, iż zobowiązany jest on do posiadania na stanie dodatkowego egzemplarza sprzętu będącego przedmiotem umowy a jego koszty uwzględnić w cenie oferty. Rezygnacja z tego zapisu pozwoli wykonawcy przedstawić ofertę najkorzystniejszą pod względem finansowym.

**Odpowiedź: Nie, zgodnie z zapisami SIWZ.**

Wnosimy o wydłużenie terminów §10 ust. 16 do 5 dni roboczych i 14 dni w przypadku części sprowadzanych z zagranicy.

**Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SIWZ.**

1.

Wnosimy o zmianę zapisów §10 ust. 14 projektu umowy na: „Jeżeli w przypadku ujawnienia się wady w okresie gwarancji Wykonawca dostarczy Zamawiającemu zamiast rzeczy wadliwej rzecz wolną od wad albo dokona istotnych napraw rzeczy objętej gwarancją, termin gwarancji wymienionego/ uszkodzonego podzespołu/ elementu biegnie na nowo od chwili dostarczenia rzeczy wolnej od wad lub zwrócenia rzeczy naprawionej. W innych wypadkach termin gwarancji ulega przedłużeniu o czas, w ciągu którego wskutek wady rzeczy objętej gwarancją Zamawiający nie mógł z niej korzystać.”

**Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SIWZ.**

Pakiet 3 Łóżko na sale poznieczuleniową

Czy Zamawiający zrezygnuje z wymogów zawartych w pkt 75 oraz dopuści możliwość zaoferowania łóżka o najwyższym stopniu zaawansowania pod względem obsługi, systemów wpływających na bezpieczeństwo pacjenta oraz komfort pracy personelu, zastosowanych materiałów do produkcji, które są wyposażone w elektronikę z zabezpieczeniem przed pyłami oraz wodą IPX4, który gwarantuje czyszczenie wodą poprzez przemywanie oraz odporność przed bryzgami wody z dowolnego kierunku?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza urządzenie bez ww. funkcjonalności.**

Wózek transportowy

Czy Zamawiający zrezygnuje z wymogów zawartych w pkt 136 oraz dopuści możliwość zaoferowania wózka o najwyższym stopniu zaawansowania pod względem obsługi, systemów wpływających na bezpieczeństwo pacjenta oraz komfort pracy personelu, zastosowanych materiałów do produkcji, które są wyposażone w hydrauliczne siłowniki do regulacji wysokości z zabezpieczeniem przed pyłami oraz wodą, który gwarantuje czyszczenie wodą poprzez przemywanie bez wskazania stopnia ochrony (stopień ochrony IP stosowany jest w urządzeniach elektrycznych)?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza urządzenie bez ww. funkcjonalności.**

Pakiet 5 Wózek do przekładania pacjenta

Czy Zamawiający zrezygnuje z wymogów zawartych w pkt 162 oraz dopuści możliwość zaoferowania wózka o najwyższym stopniu zaawansowania pod względem obsługi, systemów wpływających na bezpieczeństwo pacjenta oraz komfort pracy personelu, zastosowanych materiałów do produkcji, które są wyposażone w elektronikę z zabezpieczeniem przed pyłami oraz wodą IPX4, który gwarantuje czyszczenie wodą poprzez przemywanie oraz odporność przed bryzgami wody z dowolnego kierunku?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza urządzenie bez ww. funkcjonalności.**

Dotyczy Zał. Nr 2 Opis Przedmiotu Zamówienia. Pakiet nr 6: Aparat RTG przyłóżkowy, cyfrowy ppkt.22

 „Wartości prądu min 50 -160 mA.”

Prosimy o potwierdzenie czy Zamawiający wymaga aby wartość minimalna dla parametru prądu [mA] oferowanego aparatu RTG była nie większa niż 160 mA ?

**Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SIWZ.**

Dotyczy Zał. Nr 2 Opis Przedmiotu Zamówienia. Pakiet nr 6: Aparat RTG przyłóżkowy, cyfrowy ppkt.41

 „Obrót lampy rtg w poprzek do osi ramienia wysięgnika min. 120°.”

Czy Zamawiający dopuści obrót lampy w poprzek ramienia w zakresie 110° ? Różnica jest bardzo niewielka, nie zmniejsza funkcjonalności urządzenia i nie ma wpływu na możliwość wykonywania pełnego spektrum badań diagnostycznych – zmiana taka umożliwi nam złożenie ważnej oferty w postępowaniu.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

Dotyczy Zał. Nr 2 Opis Przedmiotu Zamówienia. Pakiet nr 6: Aparat RTG przyłóżkowy, cyfrowy ppkt.63

 „ Głębia szarości matrycy min.14 bitów”

Czy Zamawiający – dla uniknięcia niejednoznaczności - mógłby wyjaśnić czego dotyczy w/w wymóg głębi szarości matrycy?

Wedle naszego rozumienia głębia szarości monitora diagnostycznego wynosi 10 bitów zatem taki wymóg dotyczyć może tylko matrycy detektora – prosimy o potwierdzenie czy Zamawiający miał właśnie to na myśli i dopuści w związku z tym detektor o min 14 bitowej głębi szarości ?

**Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SIWZ.**

Dotyczy Zał. Nr 2 Opis Przedmiotu Zamówienia. Pakiet nr 6: Aparat RTG przyłóżkowy, Warunki pogwarancyjne dla jednej sztuki urządzenia - kryterium oceny ofert wg SIWZ - rozdział VIII, pkt 6

 „W przypadku zaoferowania produktu przez Wykonawcę, co do którego Zamawiający ma wątpliwości w zakresie spełniania wymogów technicznych określonych w tabeli ww., Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania prezentacji oferowanego produktu w celu jego weryfikacji, m.in. poprzez wystąpienie do Wykonawcy o prezentację oferowanego sprzętu przed rozstrzygnięciem przetargu w terminie do 10 dni od daty dostarczenia wezwania.

Niespełnienie choćby jednego z wymogów technicznych stawianych przez Zamawiającego w powyższej tabeli spowoduje odrzucenie oferty.”

Z racji dużej komplikacji dla pełnej demonstracji takiego systemu jak w pełni skonfigurowany przyłóżkowy system RTG - Czy Zamawiający uzna za równoważne możliwość weryfikacji działania tego samego systemu w innych placówkach na terenie Polski gdzie z powodzeniem jest on stosowany ?

W przypadku negatywnej odpowiedzi na powyższe prosimy o rozszerzenie terminu demonstracji do 20 dni – z uwagi na okres wakacyjny i konieczność organizacji dedykowanego transportu i kilkudniowego przygotowania i konfiguracji zestawu przez kwalifikowany personel.

**Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SIWZ.**

Dot. § 11, pkt 3 b)

 „Wykonawca zapłaci kary umowne:

(…) za nieterminowe usunięcie, wskazanych przez Zamawiającego w okresie gwarancji i rękojmi wad lub usterek w przedmiocie Umowy, w wysokości 0,5% wynagrodzenia ofertowego brutto pakietu za każdy dzień opóźnienia liczony od terminu określonego w załączniku nr 2 do SIWZ (w zależności od rodzaju urządzenia) w odniesieniu do którego nastąpiło opóźnienie w usunięciu wad lub usterek;”

Prosimy o obniżenie kar umownych z proponowanych 0,5% na 0,2% za każdy dzień opóźnienia. Pozostawienie kar na bardzo wysokim poziomie spowoduje niepotrzebny, duży wzrost ceny ofertowej z uwagi na konieczność wkalkulowania ewentualnego ryzyka.

**Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SIWZ.**

Dot. Załącznik nr 2a - Jednolity Europejski Dokument Zamówienia

Czy Wykonawca może złożyć formularz JEDZ przygotowany zgodnie z wzorem standardowego formularza „JEDZ”, zamieszczonego w formie elektronicznej na stronie Komisji Europejskiej, następnie wydrukowany, podpisany i dołączony do oferty?

**Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SIWZ.**

Dot. Załącznika asortymentowo-cenowego do Formularza ofertowego

Zamawiający wskazał w załączniku stawkę VAT 8%. Czy w przypadku gdy dostarczane urządzenie zawiera w sobie składowe (stacje komputerowe dla aparatu RTG) objęte stawką 23% Zamawiający uzna za wystarczające wskazanie tych dwóch stawek i właściwej kwoty netto i brutto dla oferowanej pozycji, bez wydzielania kwot dla poszczególnych stawek podatku?

**Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż Wykonawca może dowolnie modyfikować formularze w zakresie podatku VAT wpisując np. 8% i 23% VAT.**

Dot. Wzoru umowy

W §3 ust. 4. Umowy, Zamawiający wymaga, aby na jego żądanie Wykonawca dostarczył dokumenty (o których mowa w Rozdziale IV pkt. 2 ppkt. 2 SIWZ). Dokumenty, o których mowa wyżej Wykonawca dostarczy w terminie 3 dni od wezwania drogą telefoniczną pod nr ……………………. i fax …………………. pod rygorem możliwości odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

Zwracamy się z prośbą o wydłużenie terminu dostarczenia dokumentów do 10 dni, jak przewidziane jest to w przypadku wezwania określonego w przepisach Pzp. Ponadto pragniemy zwrócić uwagę, iż sankcja odstąpienia od umowy w przypadku opóźnienia w dostarczeniu dokumentów, które Zamawiający weryfikuje na etapie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego jest rażąco wysoka i znacznie wybiega poza zawinione naruszenie należytego wykonania umowy uprawniające do takiego działania. Tym samym zwracamy się o rozważenie usunięcia powyższego zapisu z wzoru umowy.

**Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SIWZ.**

Dot. § 11 umowy

Prosimy o dopisanie w niniejszym paragrafie pkt. 6 o brzmieniu:

„W przypadku naliczenia kar umownych, ich wartość nie może przekroczyć 10% wynagrodzenia ofertowego brutto pakietu”

**Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SIWZ.**

Czy Zamawiający zgodzi się, aby do oferty dołączyć formularz parametrów technicznych tylko dla pakietów dla których jest składana oferta?

**Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż w/w załącznik Wykonawca przedstawia tylko w stosunku do pakietów, na które zamierza złożyć ofertę, wykasowując i nie drukując pozycji, które go nie dotyczą. Zamawiający zwraca również uwagę potencjalnym Wykonawcom, iż należy wypełnić Wymogi ogólne odnoszące się do wszystkich pozycji (wypełnia każdy z Wykonawców, brak potwierdzenia spełnienia wymogów w pkt. 1 - 6, skutkuje odrzuceniem oferty) wyszczególnionych w pkt. 1-6 załącznika nr 2 – Opis Przedmiotu Zamówienia.**

Pakiet VII pozycja 2 – mikroskop operacyjny neurochirurgiczny typ 2

Czy Zamawiający zgodzi się na wydzielenie mikroskopu operacyjnego neurochirurgicznego typ 2 z pakietu VII do oddzielnego pakietu?

**Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SIWZ.**

Czy Zamawiający wymaga w pakiecie VII pozycji 2 mikroskopu pokrytego powłoką ochronną z domieszkami aktywnego srebra typu nano Silver?

**Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga.**

Czy Zamawiający w pkt. 336 dopuści mikroskop wyposażony we wszystkie koła statywu skrętne, bez zabezpieczenia uniemożliwiającym najechanie na kabel zasilający i jego przypadkowe przecięcie grożące porażeniem prądem personelu, każde z kół wyposażone w blokadę?

**Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SIWZ.**

Czy Zamawiający w pkt. 337 dopuści manualny system wyważania mikroskopu przeprowadzany przez użytkownika, bez potrzeby rebalansowania w czasie zabiegu. Wybór trybu wyważania: statyw + głowica mikroskopu, tylko głowica mikroskopu?

**Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SIWZ.**

Czy Zamawiający w pkt. 339 dopuści statyw mikroskopu pozwalający na pracę operatorów na stojąco bezpośrednio pod ramieniem statywu. Ruch ramienia poziomego z głowicą mikroskopu w zakresie min. 1510 – 2370mm?

**Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SIWZ.**

Czy Zamawiający w pkt. 340 dopuści zasięg ramienia nośnego liczony od osi statywu do osi głowicy mikroskopu 1510mm?

**Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SIWZ.**

Czy Zamawiający w pkt. 341 dopuści zakres ruchu głowicy przód/tył +30/-120 stopni?

**Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SIWZ.**

Czy Zamawiający w pkt. 342 dopuści zakres wychylenia głowicy na boki 45 stopni?

**Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SIWZ.**

Czy Zamawiający w pkt. 353 dopuści zakres korekcji wady wzroku operatora (dioptrii) min. +5 do -5?

**Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SIWZ.**

Czy Zamawiający w pkt. 356 dopuści mikroskop z wyświetlaczem ciekłokrystalicznym z podstawowymi parametrami pracy mikroskopu tj. ogniskowa, powiększenie, natężenie światła umieszonym na statywie i ze wskaźnikiem bieżącej ogniskowej umieszczonym na głowicy mikroskopu?

**Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SIWZ.**

Czy Zamawiający w pkt. 361 dopuści system płynnej zmiany ogniskowej realizowanej jednym obiektywem w zakresie min. 207 – 460 mm?

**Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SIWZ.**

Czy Zamawiający w pkt. 367 dopuści mikroskop bez tej funkcjonalności?

**Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SIWZ.**

Czy Zamawiający w pkt. 368 dopuści kamerę HD montowaną na zewnątrz obudowy głowicy mikroskopu, ze sterownikiem zamontowanym na statywie oraz kablem sygnałowym poprowadzonym w osłonach na statywie?

**Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SIWZ.**

Czy Zamawiający w pkt. 370 uzna za spełnienie wymogu integracji z systemem zeus polegające tylko na udostępnieniu sygnału wideo 1080p/i bez przesyłania danych o natężeniu światła, aktualnego zoom i focus ?

**Odpowiedź: Zamawiający informuje iż punkt 370 otrzymuje brzmienie: „Po stronie i na koszt Wykonawcy jest zapewnienie kompatybilności urządzenia z systemem integracji Zeus posiadanym przez Zamawiającego, model: zeus-22D-4x4-PLC, zainstalowanego na sali operacyjnej, w zakresie przesyłania danych do systemu integracji min.: archiwizacja danych wraz z niezbędnymi licencjami do systemu integracji.”**

Czy Zamawiający w pkt. 371 dopuści sterowanie systemem za pomocą: touch pada umieszczonego pod monitorem, rękojeści sterujących mikroskopu, sterownika nożnego?

**Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SIWZ.**

Czy Zamawiający w pkt. 373 dopuści bezprzewodowy sterownik nożny pozwalający na sterowanie min. Funkcjami: zoom, focus, XY, natężenie światła, nagrywanie obrazów i sekwencji filmowych, bez możliwości regulacji przesłony irysowej?

**Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SIWZ.**

Czy Zamawiający w pkt. 374 dopuści podgląd asystencki boczny, tubus prosty z okularami szerokokątnymi, zakres korekcji wady wzroku operatora (dioptrii) min. +5 do -5?

**Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SIWZ.**

Pakiet XVI

Fotel chirurga operatora

Fotel chirurga asysty

Czy Zamawiający w pkt. 1333 dopuści regulację wysokości w zakresie 555mm-830mm?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

Czy Zamawiający w pkt. 1345 dopuści regulację w zakresie wysokości w zakresie 590mm-790mm?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

Pakiet II

Poz.56

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie okres gwarancji wynoszącego 12 miesięcy - obowiązującego od daty podpisania protokołu zdawczo - odbiorczego.

**Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SIWZ.**

Dot. Wymogi ogólne odnoszące się do wszystkich pozycji

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie fabrycznie nowego urządzenia do ogrzewania krwi i płynów infuzyjnych, produkt nie rekondycjonowany, rok produkcji minimum 2015 rok.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania fabrycznie nowego urządzenia do ogrzewania krwi i płynów infuzyjnych, produkt nie rekondycjonowany, rok produkcji minimum 2016 rok.**

Pakiet XXVI:

34 Zestaw monitoringu

Do punktu 2085: Czy Zamawiający w związku z wymogiem kompatybilności ze sprzętem posiadanym na Oddziale Intensywnej Terapii będzie wymagał kompatybilności z systemem S/5/Carescape?

**Odpowiedź: Tak, Zamawiający wymaga.**

Do punktu 2091: Czy Zamawiający dopuści kardiomonitor wyposażony w 2 miejsca na moduły dodatkowe (CO2, rzut serca, lub NMT, BIS), natomiast bez możliwości połączenia dodatkowej ramy mieszczącej dodatkowe moduły pomiarowe?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

Do punktu 2126: Czy Zamawiający dopuści kardiomonitor z możliwością regulacji czasu bezdechu poprzez zmianę progów alarmowych w zakresie od 4 do 120 oddechów na minutę?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

Do punktu 2160: Czy Zamawiający dopuści centralę monitorującą wyposażoną w dotykowy ekran o przekątnej min. 21”?

**Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SIWZ.**

Dotyczy załącznika nr 3 – wzór umowy § 2 ust. 3

 Czy Zamawiający wyrazi zgodę aby niniejszy ustęp otrzymał poniższe brzmienie:

„3. Dostawy urządzeń, stanowiących przedmiot umowy, będą realizowane na podstawie pisemnych zamówień, w terminie 4 tygodni od daty otrzymania zamówienia. Zamówienia będą składane faksem na numer …………………….. ., nie później niż do dnia………….pod rygorem odpowiedniego przesunięcia terminu, o którym mowa w ust. 1.”?

**Odpowiedź: Nie, zgodnie z zapisami SIWZ.**

Dotyczy załącznika nr 3 – wzór umowy § 3 ust. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę aby niniejszy ustęp otrzymał poniższe brzmienie:

Wykonawca będzie realizował przedmiot Umowy z należytą starannością, przy zachowaniu zasad współczesnej wiedzy technicznej i zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa powszechnie obowiązującego.”?

Prosimy o zmianę brzmienia i dostosowanie wymagań umowy do brzmienia kodeksu cywilnego (art. 355 KC)

**Odpowiedź: Nie, zgodnie z zapisami SIWZ.**

Dotyczy załącznika nr 3 – wzór umowy § 3 ust. 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę aby niniejszy ustęp otrzymał poniższe brzmienie:

„3. Wykonawca ponosi wyłączną odpowiedzialność za jakość realizowanych dostaw i terminowość wykonania przedmiotu Umowy .”?

Prosimy o usunięcie słowa „wyłączną” – jak wynika z zapisów umowy, par 2, par. 13, dostawy oraz wykonanie całości zamówienia zależy od innych terminów realizowanych przez inne podmioty – tym samym realizacja dostaw do gotowych pomieszczeń pracowni jak i całości zamówienia nie może być przedmiotem wyłącznej odpowiedzialności Wykonawcy.

**Odpowiedź: Nie, zgodnie z zapisami SIWZ.**

Dotyczy załącznika nr 3 – wzór umowy § 3 ust. 4

Czy Zamawiający wyrazi zgodę aby niniejszy ustęp otrzymał poniższe brzmienie:

„4. Na żądanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia dokumentów (o których mowa w Rozdziale IV pkt. 2 ppkt. 2 SIWZ). Dokumenty, o których mowa wyżej Wykonawca dostarczy w terminie 5 dni roboczych od pon do pt od wezwania drogą telefoniczną pod nr ……………………. i fax …………………. pod rygorem możliwości odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.”?

**Odpowiedź: Nie, zgodnie z zapisami SIWZ.**

Dotyczy załącznika nr 3 – wzór umowy § 6 ust. 4

Czy Zamawiający wyrazi zgodę aby niniejszy ustęp otrzymał poniższe brzmienie:

„4. Wykonawca dostarczy każdą fakturę do siedziby Zamawiającego w terminie 7 dni od daty podpisania protokołu zdawczo - odbiorczego przez uprawnionego przedstawiciela Zamawiającego. Lista uprawnionych przedstawicieli określona została w § 16 niniejszej umowy.”?

**Odpowiedź: Nie, zgodnie z zapisami SIWZ.**

Dotyczy załącznika nr 3 – wzór umowy § 6 ust. 5

Czy Zamawiający wyrazi zgodę aby niniejszy ustęp otrzymał poniższe brzmienie:

„5. W razie błędów w dostarczonych fakturach Zamawiający uprawniony jest do żądania skorygowania faktur, bez konieczności dokonywania płatności, a Wykonawca jest zobowiązany do powtórnego dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury (lub faktury korygującej) Zamawiającemu w terminie 5 dni roboczych od pon do pt od zgłoszenia błędu.”?

**Odpowiedź: Nie, zgodnie z zapisami SIWZ.**

Dotyczy załącznika nr 3 – wzór umowy § 9 ust. 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę aby niniejszy ustęp otrzymał poniższe brzmienie:

„3. Zamawiający w ciągu 3 dni od dnia zgłoszenia gotowości do odbioru przez Wykonawcę wyznaczy termin rozpoczęcia odbioru, nie późniejszy niż 510 dni od dnia zgłoszenia gotowości przez Wykonawcę.”?

**Odpowiedź: Nie, zgodnie z zapisami SIWZ.**

Dotyczy załącznika nr 3 – wzór umowy § 9 ust. 5

Czy Zamawiający wyrazi zgodę aby niniejszy ustęp otrzymał poniższe brzmienie:

„5. Odbiór ilościowy zakończy się w ciągu 2 dni od rozpoczęcia tego odbioru.”?

**Odpowiedź: Nie, zgodnie z zapisami SIWZ.**

Dotyczy załącznika nr 3 – wzór umowy § 9 ust. 6

Czy Zamawiający wyrazi zgodę aby niniejszy ustęp otrzymał poniższe brzmienie:

„6. Odbiór jakościowy odbędzie się w terminie do 3 dni po dokonaniu odbioru ilościowego.”?

Prosimy o znaczne skrócenie terminów odbiorowych, które Zamawiający przewidział po swojej stronie – wg zapisów Zamawiającego każda procedura odbiorowa może trwać nawet 33 dni, a przy stwierdzeniu jakiejkolwiek wady, powyższa 33 dniowa procedura odbiorowa może być ponownie powtórzona. Każde przedłużenie procedury odbiorowej i pełne wykorzystanie terminów odbiorowych przez Zamawiajacego skraca de facto czas realizacji zamówienia przez Wykonawcę.

**Odpowiedź: Nie, zgodnie z zapisami SIWZ.**

Dotyczy załącznika nr 3 – wzór umowy § 9 ust. 5

Czy Zamawiający wyrazi zgodę aby niniejszy ustęp otrzymał poniższe brzmienie:

„10. W przypadku stwierdzenia podczas odbioru istotnych wad lub usterek tj. uniemożliwiających prawidłową eksploatację przedmiotu umowy, w odbieranym przez Zamawiającego przedmiocie Umowy, Zamawiający odmówi podpisania protokołu odbioru i wyznaczy termin do 21 dni na usunięcie wad lub usterek.”?

Protokół odbioru winien potwierdzać wykonanie wszystkich czynności objętych przedmiotem umowy. Zamawiający może odmówić podpisania protokółów jeżeli wady stwierdzone w trakcie odbioru będą istotne, tj. uniemożliwiające należyte korzystanie z przedmiotu umowy. W innym przypadku zamawiający podpisze protokoły, natomiast Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego usunięcia usterek wskazanych w tym protokole.

**Odpowiedź: Nie, zgodnie z zapisami SIWZ.**

Dotyczy załącznika nr 3 – wzór umowy § 10 ust. 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę aby niniejszy ustęp otrzymał poniższe brzmienie:

„3. Strony rozszerzają okres rękojmi na czas udzielonej gwarancji. Termin zakończenia okresu rękojmi za wady jest równy terminowi zakończenia gwarancji jakości, określonemu w ust. 1 niniejszego paragrafu. Uprawnienia Zamawiającego z tytułu rękojmi dotyczące wad fizycznych przedmiotu umowy, jak i okres jej trwania są tożsame z uprawnieniami z tytułu udzielonej gwarancji.”?

Prosimy o potwierdzenie, że Strony w sposób pełny i wyczerpujący uregulowały podstawy i konsekwencje odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady, poprzez uzupełnienie treści umowy o wskazany zapis.

**Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SIWZ.**

Dotyczy załącznika nr 3 – wzór umowy § 10 ust. 4

Czy Zamawiający wyrazi zgodę aby niniejszy ustęp otrzymał poniższe brzmienie:

„4. Bieg okresu gwarancji i rękojmi rozpoczyna się po protokolarnym odbiorze przedmiotu zamówienia, o którym mowa w § 9, ale nie wcześniej niż od dnia otrzymania przez Zamawiającego pozwolenia na użytkowanie budynku ZBO, jednak nie później niż 3 miesiące od daty odbioru przedmiotu zamówienia.”?

**Odpowiedź: Nie, zgodnie z zapisami SIWZ.**

Dotyczy załącznika nr 3 – wzór umowy § 10 ust. 7

Czy Zamawiający wyrazi zgodę aby niniejszy ustęp otrzymał poniższe brzmienie:

„7. W przypadku ujawnienia się, w okresie gwarancji i rękojmi, wad lub usterek przedmiotu Umowy, Wykonawca zobowiązany jest do ich usunięcia lub dostarczenia rzeczy wolnej od wad, z uwzględnieniem terminów i zasad określonych w OPZ stanowiącym Załącznik nr 2 do SIWZ. Po nieskutecznej trzykrotnej próbie usunięcia wady lub usterki tego samego elementu, tego samego rodzaju poprzez naprawę, Wykonawca zobowiązany jest wymienić wadliwy podzespół / zespół na nowy wolne od wad i usterek.”?

**Odpowiedź: Nie, zgodnie z zapisami SIWZ.**

Dotyczy załącznika nr 3 – wzór umowy § 10 ust. 16

Czy Zamawiający wyrazi zgodę aby niniejszy ustęp otrzymał poniższe brzmienie:

„16. Wybór sposobu usunięcia wady należy do Wykonawcy, który może naprawić rzecz poprzez naprawę lub wymianę uszkodzonej części rzeczy lub wymienić całą rzecz. Termin usunięcia wady strony ustalają na max. 72 h (w przypadku sprowadzania części zamiennych z zagranicy do 7 dni – wymaga się udokumentowania ich sprowadzenia z zagranicy) licząc od daty powiadomienia Wykonawcy przez Zamawiającego o wadzie, zgodnie z zapisami ust. 11 , liczone w dni robocze od pon do pt. Naprawa lub wymiana uszkodzonej części urządzenia w okresie gwarancji następuje w całości na koszt Wykonawcy. Wykonawca zobowiązany jest również w ramach gwarancji do odbioru urządzenia z siedziby Zamawiającego, jeżeli wada powinna być usunięta w innym miejscu, niż siedziba Zamawiającego.”?

**Odpowiedź: Nie, zgodnie z zapisami SIWZ.**

Dotyczy załącznika nr 3 – wzór umowy § 10

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie dodatkowego ustępu o poniższym brzmieniu:

„Odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu gwarancji na dostarczone elementy, części

lub podzespoły obejmuje tylko wady/awarie powstałe z przyczyn tkwiących

w dostarczonym elemencie, części lub podzespole, w szczególności wady konstrukcyjne lub materiałowe. Gwarancją nie są objęte:

a. uszkodzenia i wady dostarczanego sprzętu wynikłe na skutek:

- eksploatacji sprzętu przez Zamawiającego niezgodnej z jego przeznaczeniem, niestosowania się Zamawiającego do instrukcji obsługi sprzętu, mechanicznego uszkodzenia powstałego z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego lub osób trzecich i wywołane nimi wady,

- samowolnych napraw, przeróbek lub zmian konstrukcyjnych (dokonywanych przez Zamawiającego lub inne nieuprawnione osoby);

b. uszkodzenia spowodowane zdarzeniami losowymi tzw. siła wyższa (pożar, powódź, zalanie itp.)

c. materiały eksploatacyjne.”?

Powyższe ma na celu doprecyzowanie warunków gwarancji.

**Odpowiedź: Nie, zgodnie z zapisami SIWZ.**

Dotyczy załącznika nr 3 – wzór umowy § 11 ust. 3 a

Czy Zamawiający wyrazi zgodę aby niniejszy ustęp otrzymał poniższe brzmienie:

„3. Wykonawca zapłaci kary umowne:

1. za nieterminowe zrealizowanie przedmiotu Umowy w wysokości 0,2% wynagrodzenia ofertowego brutto pakietu za każdy dzień zwłoki liczony od terminu realizacji umowy zgodnego z § 2 ust. 1, jednak łącznie nie więcej niż 10% wynagrodzenia ofertowego netto;”?

Prosimy o zmianę słowa „opóźnienia” na „zwłoka” mając na uwadze, że Wykonawca winien odpowiadać tylko za niedotrzymanie terminu spowodowane wyłącznie okolicznościami, za które ponosi odpowiedzialność, które były uzależnione od jego woli, tak jak to jest przy zwłoce, a nie za wszelkie okoliczności, także te na które nie ma żadnego wpływu, które są od niego całkowicie niezależne, jak to ma miejsce przy opóźnieniu.

Podstawą powinno być odniesienie do konkretnej kwoty zgodnie z wyrokiem SN z 8 lutego 2007 I CSK 420/06 Sformułowanie art. 483 § 1 k.c. dopuszczające zastrzeżenie kary umownej w "określonej sumie" w sposób jednoznaczny prowadzi do wniosku, że kara ta powinna być w chwili zastrzegania wyrażona kwotowo. Dopuszczalne byłoby posłużenie się innymi miernikami wysokości, np. ułamkiem wartości rzeczy albo ułamkiem innej sumy (wartości kontraktu), jeżeli ustalenie kwoty byłoby tylko czynnością arytmetyczną, natomiast przyjęcie konstrukcji prawnej zakładającej ustalanie w przyszłości podstawy naliczania kary umownej nie byłoby zgodne z art. 483 § 1 k.c. i stanowiłoby inną czynność prawną.

**Odpowiedź: Nie, zgodnie z zapisami SIWZ.**

Dotyczy załącznika nr 3 – wzór umowy § 11 ust. 3 b

Czy Zamawiający wyrazi zgodę aby niniejszy ustęp otrzymał poniższe brzmienie:

„3. Wykonawca zapłaci kary umowne:

b) za nieterminowe usunięcie, wskazanych przez Zamawiającego w okresie gwarancji i rękojmi wad lub usterek w przedmiocie Umowy, w wysokości 0,53% wynagrodzenia ofertowego brutto pakietu za każdy dzień zwłoki liczony od terminu określonego w załączniku nr 2 do SIWZ (w zależności od rodzaju urządzenia) w odniesieniu do którego nastąpiła zwłoka w usunięciu wad lub usterek, jednak łącznie nie więcej niż 10% wynagrodzenia ofertowego netto;”?

Prosimy o zmianę słowa „opóźnienia” na „zwłoka” mając na uwadze, że Wykonawca winien odpowiadać tylko za niedotrzymanie terminu spowodowane wyłącznie okolicznościami, za które ponosi odpowiedzialność, które były uzależnione od jego woli, tak jak to jest przy zwłoce, a nie za wszelkie okoliczności, także te na które nie ma żadnego wpływu, które są od niego całkowicie niezależne, jak to ma miejsce przy opóźnieniu.

Podstawą powinno być odniesienie do konkretnej kwoty zgodnie z wyrokiem SN z 8 lutego 2007 I CSK 420/06 Sformułowanie art. 483 § 1 k.c. dopuszczające zastrzeżenie kary umownej w "określonej sumie" w sposób jednoznaczny prowadzi do wniosku, że kara ta powinna być w chwili zastrzegania wyrażona kwotowo. Dopuszczalne byłoby posłużenie się innymi miernikami wysokości, np. ułamkiem wartości rzeczy albo ułamkiem innej sumy (wartości kontraktu), jeżeli ustalenie kwoty byłoby tylko czynnością arytmetyczną, natomiast przyjęcie konstrukcji prawnej zakładającej ustalanie w przyszłości podstawy naliczania kary umownej nie byłoby zgodne z art. 483 § 1 k.c. i stanowiłoby inną czynność prawną.

**Odpowiedź: Nie, zgodnie z zapisami SIWZ.**

Dotyczy załącznika nr 3 – wzór umowy § 11 ust. 4

Czy Zamawiający wyrazi zgodę aby niniejszy ustęp otrzymał poniższe brzmienie:

„4. Z innych tytułów, bądź gdy wysokość zastrzeżonych kar nie pokryje rzeczywistej wartości poniesionej szkody, Zamawiający ma prawo dochodzić odszkodowania uzupełniającego na ogólnych zasadach Kodeksu Cywilnego. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność w zakresie, w jakim bezwzględne przepisy prawa nie pozwalają na zmianę lub ograniczenie odpowiedzialności odszkodowawczej. W pozostałym zakresie łączna odpowiedzialność odszkodowawcza Wykonawcy wynikająca z umowy lub pozostająca z nią w związku, niezależnie od podstaw prawnych dochodzonego roszczenia (w tym z tytułu kar umownych) ograniczona jest do wartości wynagrodzenia ofertowego netto. Wykonawca nie ponosi w takiej sytuacji odpowiedzialności za utracone korzyści, utratę przychodów, utracone dane, utratę zysków, utratę możliwości eksploatacji, przerwy w pracy, koszty kapitałowe, odszkodowania i kary umowne płacone przez Zamawiającego swoim kontrahentom.”?

Przedmiotowa prośba uzasadniona jest coraz szerszą międzynarodową praktyką, w której standardem są klauzule ograniczające odpowiedzialność odszkodowawczą Wykonawcy, w kontekście coraz powszechniejszej zasady, że odpowiedzialność Wykonawcy nie powinna przekraczać określonej części wynagrodzenia umownego Wykonawcy (min. klauzule takie funkcjonują w umowach Banku Światowego). Pragniemy zauważyć, że ograniczenie odpowiedzialności do konkretnej kwoty i do sytuacji, w których wystąpiła bezpośrednia strata Zamawiającego pozwoli na zaoferowanie znacznie niższej ceny, a wyznaczony pułap kar umownych i łącznej kwoty odpowiedzialności odszkodowawczej są i tak wystarczającym czynnikiem „motywującym” Wykonawcę do należytego, w tym terminowego wykonania umowy.

**Odpowiedź: Nie, zgodnie z zapisami SIWZ.**

Dotyczy Załącznik nr 7 do SIWZ Załącznik nr 7 do SIWZ ust.3

Czy Zamawiający dopuści na logowanie do trybu serwisowego aparatu za pomocą globalnego systemu autoryzacji i autentyfikacji osób posiadających prawo dostępu do tych danych?

Ten system nie umożliwia dostępu do danych osobowych ani obrazów badanych pacjentów. Sprawdzenie autoryzacji i autentyfikacja użytkowników odbywa się podczas logowania do serwera zdalnego dostępu w oparciu o przyznane uprawnienia przez system globalny ochrony bezpieczeństwa. Dostęp do trybu serwisowego jest kontrolowany przez lokalnego użytkownika urządzenia medycznego i jest rejestrowany w urządzeniu

**Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SIWZ.**

Dot. zapisów rozdz. IV, pkt. 3. 2) oraz 3):

Czy Zamawiający wyraża zgodę na złożenie Formularza Ofertowego wraz z Załącznikiem do Formularza Ofertowego oraz Opis Przedmiotu Zamówienia wyłącznie w zakresie w jakim Wykonawca składa ofertę?

(Wykonawca ma na myśli usunięcie informacji o pakietach, na które nie składa oferty w postępowaniu).

**Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż w/w załącznik Wykonawca przedstawia tylko w stosunku do pakietów, na które zamierza złożyć ofertę, wykasowując i nie drukując pozycji, które go nie dotyczą. Zamawiający zwraca również uwagę potencjalnym Wykonawcom, iż należy wypełnić Wymogi ogólne odnoszące się do wszystkich pozycji (wypełnia każdy z Wykonawców, brak potwierdzenia spełnienia wymogów w pkt. 1 - 6, skutkuje odrzuceniem oferty) wyszczególnionych w pkt. 1-6 załącznika nr 2 – Opis Przedmiotu Zamówienia.**

Dot. zapisów rozdz. XIX SIWZ:

Zwracam się z prośbą o informację, w jaki sposób Wykonawca powinien obliczyć termin ważności w przypadku wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formie gwarancji bankowej?

**Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SIWZ.**

Dot. zapisów Załącznika nr 7 do SIWZ – lista pracowników:

Zwracam się z prośbą o wyjaśnienie o jakim „dostępie do zasobów sieci teleinformatycznej Zamawiającego” jest mowa w Załączniku nr 7 oraz w jakim celu Zamawiający udziela Wykonawcy tego dostępu w niniejszym postępowaniu?

**Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia, iż ww. dotyczy urządzeń, w których Wykonawca przewiduje możliwość zdalnego dostępu serwisowego, Zamawiający nie wymaga takiego dostępu, jednak gdy Wykonawca chce zapewnić sobie taką możliwość musi zwrócić się do Zamawiającego poprzez wypełnienie załącznika.**

Dot. zapisów Załącznika nr 7 do SIWZ – lista pracowników:

Zwracam się z prośbą o informację, dla których Pakietów Zamawiający wymaga podpisania Załącznika nr 7 do SIWZ?

**Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia, iż ww. dotyczy urządzeń, w których Wykonawca przewiduje możliwość zdalnego dostępu serwisowego, Zamawiający nie wymaga takiego dostępu, jednak gdy Wykonawca chce zapewnić sobie taką możliwość musi zwrócić się do Zamawiającego poprzez wypełnienie załącznika.**

Dot. zapisów Załącznika nr 8 do SIWZ – zobowiązanie do zachowania tajemnicy:

Zwracam się z prośbą o informację, dla których Pakietów Zamawiający wymaga podpisania Załącznika nr 8 do SIWZ?

**Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia, iż ww. dotyczy urządzeń, w których Wykonawca przewiduje możliwość zdalnego dostępu serwisowego, Zamawiający nie wymaga takiego dostępu, jednak gdy Wykonawca chce zapewnić sobie taką możliwość musi zwrócić się do Zamawiającego poprzez wypełnienie załącznika.**

Dot. zapisów § 1 ust. 2. 2) oraz § 6 ust. 9 wzoru Umowy:

Zwracam się o szczegółowe doprecyzowanie jakiego rodzaju „dostosowanie istniejącej infrastruktury (budowlanej i instalacyjnej) na potrzeby funkcjonowania dostarczonego sprzętu” Zamawiający ma na myśli?

Przedmiot zamówienia stanowi dostawa sprzętu medycznego i Wykonawca powinien uzyskać szczegółowe informacje dotyczące ewentualnych prac budowlanych czy instalacyjnych aby w sposób jak najbardziej precyzyjny oszacować cenę w składanej przez siebie ofercie. Za nienależytą realizację zamówienia Zamawiający przewiduje wysokie kary umowne, dlatego Wykonawca biorący udział w postępowaniu powinien mieć możliwość zapoznania się ze szczegółami wymagań Zamawiającego w tym zakresie. Ze względu na powyższe uprzejmie proszę o szczegółowe doprecyzowanie zapisu lub jego wykreślenie.

**Odpowiedź: Dostawca urządzeń medycznych zobowiązany jest do ich montażu, podłączenia i uruchomienia, zatem powinien oszacować, jakie prace instalacyjno-budowlane powinien wykonać, aby w pełni zrealizować przedmiot zamówienia.**

Dot. zapisów § 1 ust. 3 wzoru Umowy:

Zwracam się o wyjaśnienie/ doprecyzowanie definicji „Inżynier Kontraktu” oraz „umowa zawarta z Inżynierem Kontraktu”.

**Odpowiedź: Definicja „Inżynier Kontraktu” jest dokładnie sprecyzowana w warunkach kontraktowych FIDIC.**

Dot. zapisów § 10 ust. 16 wzoru Umowy:

Zwracam się z prośbą o wprowadzenie zapisów spójnych z wymaganiami zawartymi w Załączniku nr 2 – Opis Przedmiotu Zamówienia. Zapisy w obecnym kształcie nie są jednoznaczne.

**Odpowiedź: Zamawiający informuje iż w ww. zakresie obowiązują warunki określone w załączniku nr 2 OPZ.**

Dot. zapisów § 15 ust. 6, 7 oraz 8 wzoru Umowy:

Zwracam się z prośbą o informację co Zamawiający rozumie pod pojęciem „pracownicy zaangażowani w realizację niniejszej umowy”/ „pracownicy wyznaczeni do realizacji przedmiotu Umowy”?, czy Zamawiający ma na myśli serwisantów uprawnionych do autoryzowanych przeglądów oraz napraw aparatu w okresie obowiązywania gwarancji?

**Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SIWZ.**

Dot. zapisów § 15 ust. 6 oraz 7 wzoru Umowy:

Zwracam się z prośbą o sprostowanie nr Załączników 8 oraz 9 – załączniki, zgodnie z treścią SIWZ, stanowią odpowiednio Załącznik nr 7 oraz nr 8.

**Odpowiedź: Zamawiający prostuje numerację załączników do SIWZ.**

Dot. zapisów § 15 ust. 10 wzoru Umowy:

Zwracam się z prośbą o informację jakie „Oprogramowanie Aplikacyjne” Zamawiający ma na myśli?

**Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SIWZ.**

Dot. zapisów zawartych w Załączniku nr 2 – Opis Przedmiotu Zamówienia w zakresie Pakietu nr 21, poz. 1823:

Czy Zamawiający potwierdza, że w związku z tym, że postępowanie obejmuje tylko dostawę aparatu, bez materiałów eksploatacyjnych (jałowych zestawów do operacji) punkt 1823 (Pakiet 21) nie ma zastosowania? Jeżeli Zamawiający potwierdza, bardzo prosimy o wykreślenie z formularza pozycji 1823.

**Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SIWZ.**

Dot. zapisów zawartych w Załączniku nr 2 – Opis Przedmiotu Zamówienia w zakresie Pakietu nr 21, poz. 1828 – 1829 – 1830:

Zwracam się z prośbą o doprecyzowanie terminów wskazanych w powyższych punktach poprzez dodanie „dni roboczych”.

**Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SIWZ.**

Dot. zapisów zawartych w Załączniku nr 2 – Opis Przedmiotu Zamówienia w zakresie Pakietu nr 21, poz. 1829:

Jeżeli Zamawiający nie wyrazi zgody na powyższe pytanie nr 13, bardzo prosimy o wyrażenie zgody na wydłużenie „gwarantowanego czasu przystąpienia do naprawy” w poz. 1829 do maksymalnie 2 dni roboczych od zgłoszenia konieczności naprawy. Realizacja zapisu w obecnym kształcie jest dla Wykonawcy bardzo trudna do realizacji, dlatego proszę jak we wstępie.

**Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SIWZ.**

Dot. zapisów zawartych w Załączniku nr 2 – Opis Przedmiotu Zamówienia w zakresie Pakietu nr 21, poz. 1828 – 1829 – 1830:

Prosimy o doprecyzowanie terminów ze względu na fakt, że terminy wskazane we wzorze Umowy § 10 ust. 16 pozostają rozbieżne z terminami wskazanymi w Załączniku nr 2.

**Odpowiedź: Zamawiający informuje iż w ww. zakresie obowiązują warunki określone w załączniku nr 2 OPZ.**

Dot. zapisów § 6 ust. 6 wzoru Umowy:

Zwracam się z prośbą o skrócenie wymaganego terminu płatności do 45 dni.

**Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SIWZ.**

Dot. zapisów wzoru Umowy:

Zwracam się z prośbą o zmianę § 9 ust. 9 wzoru umowy poprzez usunięcie słów:

„i protokolarnego przejęcia go przez Zamawiającego wg § 9 ust. 4”,

a także o usunięcie § 9 ust. 14 wzoru umowy.

Uzasadnienie: Jak wynika z § 9 ust. 3, 5, 6 i 17 wzoru umowy, podpisanie protokołu odbioru danego elementu przedmiotu umowy może nastąpić nawet do 28 dni od zainstalowania danego urządzenia i przeszkolenia personelu zamawiającego w zakresie jego obsługi (10 dni od zgłoszenia gotowości do odbioru na wyznaczenie przez zamawiającego terminu odbioru + 4 dni na odbiór ilościowy + 14 dni na odbiór jakościowy). Wykonawca nie ma w tym okresie obiektywnej możliwości sprawowania pieczy nad urządzeniem, nie może przecież postawić przy nim strażnika. A zatem ryzyko przypadkowej utraty lub uszkodzenia urządzenia powinno przejść na zamawiającego z chwilą dostarczenia mu tego urządzenia.

**Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SIWZ.**

Dot. zapisów wzoru Umowy:

Zwracam się z prośbą o usunięcie § 10 ust. 4 wzoru umowy.

Uzasadnienie: Wykonawca nie ma wpływu na to, kiedy zamawiający otrzyma pozwolenie na użytkowanie budynku ZBO. Bieg okresu rękojmi i gwarancji nie może być uwarunkowany zdarzeniami, za które wykonawca nie ponosi odpowiedzialności. Jeśli z winy zamawiającego lub innych jego wykonawców uzyskanie pozwolenia na użytkowanie budynku ZBO opóźni się, to wykonawca nie może z tego tytułu ponosić negatywnych konsekwencji w postaci faktycznego udzielenia na dostarczony sprzęt dłuższej ochrony z rękojmi i gwarancji

**Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SIWZ.**

Dot. zapisów wzoru Umowy:

Zwracam się z prośbą o przyjęcie § 10 ust. 7 zdanie drugie wzoru umowy w brzmieniu:

„Po nieskutecznej trzykrotnej próbie usunięcia wady lub usterki tego samego elementu, tego samego rodzaju, poprzez naprawę, Wykonawca zobowiązany jest wymienić wadliwy element na nowy, wolny od wad i usterek.”

Uzasadnienie: Jeżeli naprawy wadliwego elementu urządzenia nie przynoszą rezultatu, to wystarczająca dla usunięcia wady jest wymiana tego wadliwego elementu/ podzespołu. Nie ma prawnego uzasadnienia ani potrzeby wymiany całego urządzenia, jeśli wadę można skutecznie usunąć poprzez wymianę jedynie jego wadliwego elementu, dlatego proszę jak we wstępie.

**Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SIWZ.**

Dot. zapisów wzoru Umowy:

Zwracam się z prośbą o przyjęcie § 10 ust. 16 wzoru umowy w brzmieniu:

„Wybór sposobu usunięcia wady należy do Wykonawcy, który może naprawić rzecz poprzez naprawę lub wymianę uszkodzonej części rzeczy lub wymienić całą rzecz. Termin usunięcia wady strony ustalają na max. 72 h w dni robocze (w przypadku sprowadzania części zamiennych z zagranicy do 7 dni roboczych – wymaga się udokumentowania ich sprowadzenia z zagranicy) licząc od daty powiadomienia Wykonawcy przez Zamawiającego o wadzie, zgodnie z zapisami ust. 11. Naprawa lub wymiana uszkodzonej części urządzenia w okresie gwarancji następuje w całości na koszt Wykonawcy. Wykonawca zobowiązany jest również w ramach gwarancji do odbioru urządzenia z siedziby Zamawiającego, jeżeli wada powinna być usunięta w innym miejscu, niż siedziba Zamawiającego.”

Uzasadnienie: Wykonawca nie prowadzi działalności w weekendy oraz w dni ustawowo wolne od pracy. Termin na usunięcie wady powinien być zatem określony w dniach roboczych. W przeciwnym razie wykonawca będzie bowiem dysponował w praktyce różnym terminem na usunięcie wady w zależności od tego, czy w terminie tym przypadać będzie weekend lub dni ustawowo wolne od pracy. W skrajnych przypadkach (np. Boże Narodzenie) może zdarzyć się nawet, że cały 72-godzinny termin na usunięcie wady upływnie w dni wolne od pracy.

**Odpowiedź: Zamawiający informuje iż w ww. zakresie obowiązują warunki określone w załączniku nr 2 OPZ.**

Dot. zapisów wzoru Umowy:

Zwraca, się z prośbą o przyjęcie § 11 ust. 3 wzoru umowy w brzmieniu:

„Wykonawca zapłaci kary umowne:

a) za nieterminowe zrealizowanie przedmiotu Umowy w wysokości 0,2% wynagrodzenia ofertowego netto pakietu za każdy dzień zwłoki liczony od terminu realizacji umowy zgodnego z § 2 ust. 1, lecz nie więcej niż 10% tej wartości;

b) za nieterminowe usunięcie, wskazanych przez Zamawiającego w okresie gwarancji i rękojmi wad lub usterek w przedmiocie Umowy, w wysokości 0,5% wynagrodzenia ofertowego netto pakietu za każdy dzień zwłoki liczony od terminu określonego w załączniku nr 2 do SIWZ (w zależności od rodzaju urządzenia) w odniesieniu do którego nastąpiła zwłoka w usunięciu wad lub usterek, lecz nie więcej niż 10% tej wartości;

c) za odstąpienie od Umowy przez Wykonawcę (w całości lub w części) z powodu okoliczności, leżących po stronie Wykonawcy, w łącznej wysokości 10% wynagrodzenia Wykonawcy netto za niewykonaną część Umowy;

d) za odstąpienie od Umowy przez Zamawiającego (w całości lub części) z powodu okoliczności leżących po stronie Wykonawcy w łącznej wysokości 10% wynagrodzenia Wykonawcy netto za niewykonaną część Umowy;

e) w przypadku niedostarczenia urządzenia zastępczego zgodnie z § 10 ust. 17 w okresie gwarancji i rękojmi w wysokości 0,2% wynagrodzenia ofertowego netto pakietu za każdy dzień zwłoki, lecz nie więcej niż 10% tej wartości;

f) w przypadku niewykonania planowanego przeglądu okresowego licząc od daty planowanego terminu przeglądu do dnia jego wykonania w wysokości 0,2% wynagrodzenia ofertowego netto pakietu za każdy dzień zwłoki, lecz nie więcej niż 10% tej wartości.”

Uzasadnienie:

- W opinii wykonawcy, kara umowna powinna być naliczana od wartości netto zobowiązania, ponieważ z ekonomicznego punktu widzenia to wartość netto, a nie brutto, stanowi dla wykonawcy rzeczywisty ekwiwalent jego świadczenia; to kwota netto a nie brutto stanowi wartość zamówienia (art. 32 PZP);

- Mianem „opóźnienia” określa się każde nieterminowe spełnienie świadczenia, bez względu na przyczyny, a więc opóźnienie może wynikać również z przyczyn niezależnych od wykonawcy, np. z działania siły wyższej, co sprawia, iż niezasadne jest wysuwanie negatywnych konsekwencji wobec wykonawcy w przypadku opóźnienia, a tylko w przypadku zwłoki, która jest okolicznością zawioną przez wykonawcę;

- Brak górnego limitu naliczania kary umownej może spowodować, że urośnie ona do rozmiarów rażąco nieproporcjonalnych w stosunku do poniesionej przez zamawiającego szkody, a w takim wypadku nie będzie już spełniać roli odszkodowawczej, ale służyć będzie wzbogaceniu się zamawiającego kosztem wykonawcy. Celem uniknięcia takiej możliwości zasadne jest wprowadzenie limitu naliczania kary umownej na poziomie 10%, skoro takiej wysokości karę zobowiązany będzie zapłacić wykonawca w sytuacji niewykonania umowy w ogóle. W razie uzasadnionej potrzeby zamawiający i tak będzie mógł dochodzić odszkodowania uzupełniającego;

- Jak wskazuje § 12 ust. 7 wzoru umowy, odstąpienie skutkuje jedynie w stosunku do dostaw, które nie zostały jeszcze zrealizowane i odebrane. A zatem kara umowna za odstąpienie od umowy powinna być naliczana od wartości niewykonanej części umowy, a nie całej umowy. Byłoby niesprawiedliwym, gdyby wykonawca zapłacił taką samą karę niezależnie od tego, czy umowa została zrealizowana i odebrana w 1% czy w 99%.

**Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SIWZ.**

Dot. zapisów wzoru Umowy:

Zwracam się z prośbą o przyjęcie § 12 ust. 6 lit. a wzoru umowy w brzmieniu:

„w razie zwłoki w realizacji przedmiotu umowy o więcej niż 30 dni w stosunku do terminu wskazanego w § 2 ust. 1 Umowy”

Uzasadnienie: Proszę o wzięcie pod uwagę argumentów przedstawionych powyżej przy wniosku o zmianę § 11 ust. 3 wzoru umowy.

**Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SIWZ.**

Dotyczy Opisu Przedmiotu Zamówienia, Pakiet nr VII

Mikroskop Neurochirurgiczny Typ 1

Dotyczy pkt. 314

Czy zamawiający dopuści rozwiązanie bez możliwości integracji z systemem Zeus, jako urządzenie autonomiczne z własnym systemem sterowania?

**Odpowiedź: Zamawiający informuje iż punkt 314 otrzymuje brzmienie: „Po stronie i na koszt Wykonawcy jest zapewnienie kompatybilności urządzenia z systemem integracji Zeus posiadanym przez Zamawiającego, model: zeus-22D-4x4-PLC, zainstalowanego na sali operacyjnej, w zakresie przesyłania danych do systemu integracji min.: archiwizacja danych wraz z niezbędnymi licencjami do systemu integracji.”**

Dotyczy pkt. 315

Czy zmawiający ma na myśli śledzenie nawigowanego narzędzia w płaszczyznach XY za pomocą ruchów robotycznych głowicy mikroskopu, a w osi Z za pomocą systemy ogniskowania mikroskopu (Focus)?

**Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SIWZ.**

Dotyczy pkt. 324

Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby gwarantowany czas przystąpienia do naprawy wynosił max. 72 godziny w dni robocze, od zgłoszenia konieczności naprawy?

**Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SIWZ.**

Dotyczy pkt. 325

Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby gwarantowany czas naprawy wynosił max.:

• 5 dni roboczych z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, dla napraw bez konieczności użycia części

• 10 dni roboczych z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, dla napraw bez konieczności sprowadzenia części z zagranicy

• 14 dni roboczych z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, dla napraw wymagających sprowadzenia części z zagranicy

**Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SIWZ.**

Mikroskop Neurochirurgiczny Typ 2

Dotyczy pkt. 370

Czy zamawiający dopuści rozwiązanie bez możliwości integracji z systemem Zeus, jako urządzenie autonomiczne z własnym systemem sterowania?

**Odpowiedź: Zamawiający informuje iż punkt 370 otrzymuje brzmienie: „Po stronie i na koszt Wykonawcy jest zapewnienie kompatybilności urządzenia z systemem integracji Zeus posiadanym przez Zamawiającego, model: zeus-22D-4x4-PLC, zainstalowanego na sali operacyjnej, w zakresie przesyłania danych do systemu integracji min.: archiwizacja danych wraz z niezbędnymi licencjami do systemu integracji.”**

Dotyczy pkt. 378

Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby gwarantowany czas przystąpienia do naprawy wynosił max. 72 godziny w dni robocze, od zgłoszenia konieczności naprawy?

**Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SIWZ.**

Dotyczy pkt. 379

Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby gwarantowany czas naprawy wynosił max.:

• 5 dni roboczych z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, dla napraw bez konieczności użycia części

• 10 dni roboczych z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, dla napraw bez konieczności sprowadzenia części z zagranicy

• 14 dni roboczych z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, dla napraw wymagających sprowadzenia części z zagranicy

**Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SIWZ.**

Mikroskop Okulistyczny

Dotyczy pkt. 418

Czy zamawiający wymaga aby parametry położenia skanów OCT, ich wielkości, rotacją itp. były sterowane bezpośrednio z sterownika nożnego mikroskopu?

**Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SIWZ.**

Dotyczy pkt. 422

Czy zamawiający dopuści rozwiązanie bez możliwości integracji z systemem Zeus, jako urządzenie autonomiczne z własnym systemem sterowania?

**Odpowiedź: Zamawiający informuje iż punkt 422 otrzymuje brzmienie: „Po stronie i na koszt Wykonawcy jest zapewnienie kompatybilności urządzenia z systemem integracji Zeus posiadanym przez Zamawiającego, model: zeus-22D-4x4-PLC, zainstalowanego na sali operacyjnej, w zakresie przesyłania danych do systemu integracji min.: archiwizacja danych wraz z niezbędnymi licencjami do systemu integracji.”**

Dotyczy pkt. 428

Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby gwarantowany czas przystąpienia do naprawy wynosił max. 72 godziny w dni robocze, od zgłoszenia konieczności naprawy?

**Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SIWZ.**

 Dotyczy pkt. 429

Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby gwarantowany czas naprawy wynosił max.:

• 5 dni roboczych z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, dla napraw bez konieczności użycia części

• 10 dni roboczych z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, dla napraw bez konieczności sprowadzenia części z zagranicy

• 14 dni roboczych z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, dla napraw wymagających sprowadzenia części z zagranicy

**Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SIWZ.**

(dotyczy l.p.204)

Czy Zamawiający potwierdzi, że chodzi tu o mobilny wieszak do fartuchów ochronnych?

**Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż wieszak o którym mowa zainstalowany jest na aparacie.**

(dotyczy l.p. 229)

W celu doprecyzowania warunków zamówienia, czy Zamawiający potwierdzi spełnienie warunku w przypadku obrotu lampy rtg wokół pionowej osi ramienia wysięgnika min. ±160°? 320° obrotu ramienia wokół osi pionowej zapewni swobodny dostęp do pacjenta niemal z każdej strony aparatu, bez konieczności manewrowania całym urządzeniem między łóżkami szpitalnymi.

**Odpowiedź: Zamawiający nie potwierdza. Należy zaoferować urządzenie zgodnie z zapisami SIWZ.**

(dotyczy l.p. 232)

Czy Zamawiający dopuści aparat wysokiej klasy renomowanego producenta z minimalną odległością ogniska od podłogi 72 cm? Różnica jest nieznaczna i w praktyce nie wpływa ona na obsługę aparatu, a jedynie wynika z różnic design- koncepcyjnych geometrii urządzenia.

**Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SIWZ.**

(dotyczy l.p. 245)

Czy Zamawiający uwzględni w tym punkcie omyłkę pisarską i zrezygnuje z wymogu „pacjent leżący”?

alternatywnie,

Czy Zamawiający uwzględni w tym punkcie omyłkę pisarską i dopuści obciążenie 125 kg, usuwając przy tym wyrażenie „punktowo”?

Wymogi „pacjent leżący” oraz „obciążenie punktowe” są wobec siebie przeciwstawne. Pacjent leżący obciąża całą powierzchnię detektora. Obciążenie punktowe występuje przy oddziaływaniu pacjenta całym swoim ciężarem na powierzchnię detektora przez mniejszą powierzchnię jaką są np. stopy. U producentów systemów radiologicznych oba te obciążenia są od siebie różne.

**Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż pkt 245 otrzymuje brzmienie: Dopuszczalne obciążenie min. 150 kg (pacjent leżący).**

(dotyczy l.p.257)

Zamawiający wymaga po stronie i na koszt Wykonawcy podłączenie do systemu PACS i RIS będącego w posiadaniu Zamawiającego – produkcji Agfa. W tym niezbędne licencje. Firma Agfa posiada w swojej ofercie także przewoźne systemy radiologiczne, których dotyczy niniejsze postępowanie. W związku z powyższym, w celu uniknięcia bardzo prawdopodobnego naruszenia zasady konkurencyjności, czy Zamawiający będzie wymagał od firmy Agfa udostępnienia w niniejszym postępowaniu (w formie załącznika) oficjalnej oferty dla wszystkich uczestników postepowania na podłączenie oferowanego aparatu do systemu PACS i RIS będącego w posiadaniu Zamawiającego – produkcji Agfa, w tym niezbędne licencje? W przypadku negatywnej odpowiedzi proszę o uzasadnienie.

**Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SIWZ.**

Pakiet I. Videolaryngoskop

Czy Zamawiający dopuści na zasadzie równoważności Videolaryngoskop o poniższych parametrach:

|  |  |
| --- | --- |
| Lp. | Opis |
|  | Parametry techniczne  |
| 1 | Wideolaryngoskop do trudnej intubacji z wielorazową, wymienną optyką oraz nakładkami jednopacjentowymi |
|  | Kamera/Monitor |
| 2 | Kolorowy monitor dotykowy o przekątnej 2,8 cala  |
| 3 | Możliwość bezprzewodowego przesyłania obrazu na żywo bezpośrednio do innych urządzeń poprzez komunikację WiFi |
| 4 | Wewnętrzna pamięć umożliwia nagrywanie filmów o długości min. 30 min. |
| 5 | Możliwość przechowywania min. 10 godzin nagrań |
| 6 | Port Micro-USB do zgrywania plików do komputera w celu archiwizacji |
| 7 | Wskaźnik naładowania akumulatora na obudowie oraz na monitorze |
| 8 | W pełni naładowany akumulator wystarcza na ok 4 godziny pracy monitora |
| 9 | Pełny cykl ładowania monitora maksymalnie 120 min |
|  |  Optyka |
| 10 | Wielorazowa wymienna optyka ze światłem LED wyposażona w dwa 3 stopniowe systemy informujące o pozostałej ilości użyć oraz poziomie naładowania akumulatora |
| 11 | Możliwość rozłączenia wymiennej optyki od monitora z możliwością użycia jej jako urządzenia do trudnej intubacji z optycznym torem wizyjnym |
| 12 | Zasilanie akumulatorowe wraz z ładowarką |
| 13 | W pełni naładowany akumulator wystarcza na min. 15 intubacji |
| 14 | Automatyczne wyłączenie po 30 min. |
| 15 | Pełny cykl ładowania maksymalnie 2 h |
| 16 | Przy braku użytkowania całkowite rozładowanie następuje po 30 dniach |
| 17 | Możliwość stosowania w środowisku rezonansu magnetycznego MRI |
| 18 | Końcówka toru wizyjnego posiadająca zabezpieczenie przez zaparowaniem |
|  |  Jednorazowe nakładki / łyżki |
| 19 | Nakładki dostępne w dwóch rozmiarach dla dorosłych kodowane kolorami |
| 19a | Nakładki jednopacjentowe dla osób dorosłych z możliwością intubacji rurkami o rozmiarach od 7.0 do 8.5 - 50 szt. (lub 100, 150, 200 itd.) |
| 19b | Nakładki jednopacjentowe dla osób dorosłych z możliwością intubacji rurkami o rozmiarach od 6.0 do 7.5 - 50 szt. (lub 100, 150, 200 itd.) |
| 20 | Nakładki o anatomicznym kształcie, zapobiegające nadmiernemu użyciu siły |
| 21 | Nakładki wyposażone w kanał na rurkę intubacyjną, umożliwiający intubację bez potrzeby stosowania prowadnic |
|  | Stacja dokująca/ładowarka  |
| 22 | Ładowarka systemu optycznego wyposażona w monitor LCD wskazujący pozostałą ilość użyć oraz pięciostopniowy system informujący o naładowaniu akumulatora |
|  | Inne  |
| 23 | Waga całego zestawu 340 g |
| 24 | W skład kompletu wchodzi:- Kamera/Monitor - 1 szt.- Wielorazowa optyka - 2 szt.- Stacja dokująca - 2 szt.- Jednorazowe nakładki - 100 szt. |
| 25 | Możliwość rozbudowy systemu o adapter do smartfonów umożliwiające wykorzystanie telefonu jako monitora wideolaryngoskopu |
| 26 | Możliwość ładowania kamery i optyki ogólnodostępnymi ładowarkami z końcówką Micro-USB (np. do smatfonów) |

**Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SIWZ.**

Pakiet XXIII. Respirator transportowy

Czy Zamawiający dopuści na zasadzie równoważności respirator transportowy o poniższych parametrach:

|  |  |
| --- | --- |
| Lp. | Opis |
|  | Parametry techniczne  |
| 1 | Zasilanie i sterowanie pracą respiratora wyłącznie pneumatyczne - z przenośnego lub stacjonarnego źródła tlenu o ciśnieniu w zakresie 280-600 kPa |
| 2 | Temperatura pracy w zakresie -10 oC do +50oC |
| 3 | Klasa odporności na wnikanie ciał stałych / cieczy IP54 |
| 4 | Waga modułu respiratora 2,4 kg |
| 5 | Zabezpieczenie przez przypadkową zmianą ustawień respiratora |
|  | Parametry kliniczne |
| 6 | Możliwość pracy w środowisku rezonansu magnetycznego (MRI) o indukcji 3 Tesla |
| 7 | Tryb wentylacji IPPV/ CMV |
| 8 | Funkcja automatycznej blokady cyklu wentylacji IPPV/ CMV przy oddechu spontanicznym pacjenta - z zapewnieniem minimalnej wentylacji minutowej |
| 9 | Objętość oddechowa blokująca cykl wentylacji IPPV/ CMV 425 ml (przy częstości oddechowej 12 odd./min.) |
| 10 | Tryb wentylacji biernej 100% tlenem - oddech „na żądanie” (integralna funkcja respiratora) z przepływem zależnym od podciśnienia w układzie oddechowym, przepływ maksymalny > 120 l/min. |
| 11 | Zintegrowana zastawka PEEP, zakres regulacji 0-20 cmH2O |
| 12 | Tryb CPAP - zintegrowany przepływomierz, zakres regulacji przepływu 0,5-35 l/min. |
| 13 | 2 poziomy stężenia tlenu w mieszaninie oddechowej w trybie IPPV/ CMV, 100 i 50% |
|  | Parametry regulowane  |
| 14 | Niezależna płynna regulacja częstości oddechowej/ objętości oddechowej |
| 15 | Zakres regulacji parametrów wentylacji umożliwiający wentylację zastępczą dorosłych i dzieci: |
| częstość oddechowa 8-40 cykli/min |
| objętość oddechowa 70-1500 ml |
| 16 | Czułość wyzwalania trybu „na żądanie” poniżej 3 cmH2O |
| 17 | Zastawka ciśnieniowa bezpieczeństwa regulowana w zakresie 20-60 cmH2O |
| 18 | Fluorescencyjny manometr ciśnienia w układzie pacjenta |
| 19 | Zasilany bateryjnie moduł alarmowy, alarm optyczny i dźwiękowy: |
| wysokiego ciśnienia szczytowego w układzie pacjenta |
| niskiego ciśnienia, rozłączenia obwodu oddechowego |
| 20 | Wskaźnik niskiego ciśnienia gazu zasilającego  |
|  | Akcesoria  |
| 21 | Przenośny zestaw tlenowy: |
| torba transportowa z kieszeniami i uchwytami do mocowania drobnego sprzętu medycznego, umożliwiająca transport zestawu w ręku, na ramieniu i na plecach, zaczepy umożliwiające zawieszenia torby na ramie łóżka/ noszy |
| 22 | Obwody oddechowe jednorazowego użytku, 30 szt. w zestawie |
|  | Atesty i Certyfikaty |
| 23 | Dopuszczenie do obrotu i stosowania zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych |
|  | Serwis  |
| 24 | Autoryzowany serwis gwarancyjny na terenie Polski |
| 25 | Okres gwarancji min. 24 miesiące |
| 26 | Instrukcja obsługi w języku polskim |

**Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SIWZ.**

Pakiet IV. Wózek transportowy

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej klasy wózek do przewożenia chorych posiadający stopień ochrony IPX4?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej klasy wózek do przewożenia chorych nie posiadający listwy montażowej od strony głowy pacjenta?

**Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SIWZ.**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej klasy wózek do przewożenia chorych posiadający barierki boczne składane, zapewniające ochronę Pacjenta. Konstrukcja barierek zapobiegająca urazom palców podczas składania. Barierki boczne po złożeniu chowane całkowicie pod leże w celu wyeliminowania pustej przestrzeni transferowej podczas przekładania pacjenta z wózka na łóżko i odwrotnie – materace styczne na całej długości? Zaoferowany parametr w małym stopniu różni się od wymaganego i w żaden sposób nie wpłynie na aspekty użytkowe zaoferowanego wózka.

**Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SIWZ.**

Pakiet IV. Wózek transportowy

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej klasy wózek do przewożenia chorych posiadający poręcze boczne składane o wysokości 27,9cm i długości 119,4cm? Zaoferowany parametr w małym stopniu różni się od wymaganego i w żaden sposób nie wpłynie na aspekty użytkowe zaoferowanego wózka.

**Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SIWZ.**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej klasy wózek do przewożenia chorych posiadający długość 210,8 cm oraz szerokość całkowita (barierki podniesione) 81,3cm, szerokość całkowita (barierki złożone) 74,3cm? Zaoferowany parametr w małym stopniu różni się od wymaganego i w żaden sposób nie wpłynie na aspekty użytkowe zaoferowanego wózka.

**Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SIWZ.**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej klasy wózek do przewożenia chorych posiadający regulację wysokości wózka w zakresie 616 – 953 mm? Zaoferowany parametr w małym stopniu różni się od wymaganego i w żaden sposób nie wpłynie na aspekty użytkowe zaoferowanego wózka.

**Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SIWZ.**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej klasy wózek do przewożenia chorych posiadający konstrukcję wózka wykonaną ze stali węglowej lakierowanej proszkowo opartą na kolumnach. Leże podzielone na 2 segmenty wypełnione płytami przeziernymi dla promieni RTG. Podwozie zabudowane pokrywą tworzywa sztucznego? Zaoferowany parametr w małym stopniu różni się od wymaganego i w żaden sposób nie wpłynie na aspekty użytkowe zaoferowanego wózka.

**Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SIWZ.**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej klasy wózek do przewożenia chorych posiadający platformę na kasetę rentgenowską dostępną z lewej i prawej strony wózka, rozciągnięta pod leżem na całej jego długości z możliwością dociśnięcia do leża w celu wyeliminowania pustej przestrzeni dla poprawy jakości zdjęcia i uniknięciu zmian wielkości narządów? Zaoferowany parametr w małym stopniu różni się od wymaganego i w żaden sposób nie wpłynie na aspekty użytkowe zaoferowanego wózka

**Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SIWZ.**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej klasy wózek do przewożenia chorych posiadający barierki boczne składane, zapewniające ochronę na całej długości leża. Konstrukcja barierek zapobiegająca urazom palców podczas składania. Barierki boczne po złożeniu chowane całkowicie pod leże w celu wyeliminowania pustej przestrzeni transferowej podczas przekładania pacjenta z wózka na łóżko i odwrotnie – materace styczne na całej długości? Zaoferowany parametr w małym stopniu różni się od wymaganego i w żaden sposób nie wpłynie na aspekty użytkowe zaoferowanego wózka.

**Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SIWZ.**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej klasy wózek do przewożenia chorych posiadający górny i dolny szczyt ściągany, ale bez możliwości składania pod leże wózka z mechanizmem samoblokującym do transportu?

**Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SIWZ.**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej klasy wózek do przewożenia chorych posiadający wielofunkcyjny dolny szczyt łóżka( rozkładaną półką)? Zaoferowany parametr w małym stopniu różni się od wymaganego i w żaden sposób nie wpłynie na aspekty użytkowe zaoferowanego wózka.

**Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SIWZ.**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej klasy wózek do przewożenia chorych posiadający materac piankowy wodoszczelny ze zgrzewanymi krawędziami, niepalny, antystatyczny, odporny na promieniowanie UV. Materac z pianki wysokiej gęstości, niepalny o grubości 7,62cm?

**Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SIWZ.**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej klasy wózek do przewożenia chorych posiadający ruchomą platformę rozciągającą się pod leżem na całej długości. Ruchoma platforma jest dostosowana do wszystkich wielkości kaset RTG i przesłon przeciwrozproszeniowych?

**Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SIWZ.**

Czy Zamawiający dopuści termin realizacji zamówienia do 115 dni od daty podpisania umowy? Przedmiotowe wózki są produkowane w Stanach Zjednoczonych.

**Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SIWZ.**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej klasy łóżko do Intensywnej Terapii posiadające wodoodporność IPX4 - spryskiwanie wodą z różnych kierunków z wydajnością do 10 litrów na minutę?

**Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SIWZ.**

Pakiet VIII

Dotyczy punktów 653 oraz 697:

Prosimy o dopuszczenie drenów jednorazowych do pompy płuczącej optyki.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

Dotyczy punktów 486 oraz 678:

Prosimy o dopuszczenie monitora o stosunku kontrastu: 1400:1.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

Dotyczy punktów: 487 i 679:

Prosimy o dopuszczenie monitora wyposażonym w wejścia: 1 x DVI-D oraz 1 x 3GSDI.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

Dotyczy punktu 494:

Prosimy o wyjaśnienie czy osobne ramie, na którym ma zostać zainstalowany monitor jest już fizycznie zainstalowanie czy zakup i instalacja jest po stronie dostawcy?

**Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż zakup i instalacja ramienia jest po stronie dostawcy.**

Dotyczy punktu 554:

Prosimy o dopuszczenie elewatora o długości 25 cm (reszta parametrów bez zmian).

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

Dotyczy punktu 555:

Prosimy o dopuszczenie elewatora o długości 25 cm (reszta parametrów bez zmian).

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

Dotyczy punktu 558:

Prosimy o dopuszczenie łyżeczki o długości 25 cm (reszta parametrów bez zmian).

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

Dotyczy punktów 526 oraz 528:

Czy Zamawiający wymaga, aby do opisanych optyk zaoferować odpowiadające im pojemniki do przechowywania i sterylizacji?

**Odpowiedź: Tak, Zamawiający wymaga.**

Dotyczy punktu 799:

Prosimy o dopuszczenie haczyka o długości części haczykowej wynoszącej 1 mm (reszta parametrów bez zmian).

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

Dotyczy punktu 802:

Prosimy o dopuszczenie haczyka o długości części haczykowej wynoszącej 1 mm (reszta parametrów bez zmian).

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

Czy Zamawiający zrezygnuje z wymagań opisanych w punktach 474-479 oraz 666-671?

Producent oferowanego przez naszą firmę sprzętu endoskopowego marki KARL STORZ posiada w ofercie dedykowane, posiadające CE i/lub MDD, zatwierdzone i zweryfikowane systemy zintegrowane OR1 i SCB, które umożliwiają realizację funkcji sterowania i wymiany informacji z kompatybilnym sprzętem medycznym firmy KARL STORZ. Dla tych urządzeń przeprowadzono wymaganą prawem ocenę zgodności, wystawiono certyfikat i nadano oznaczenie CE.

Firma KARL STORZ nie przeprowadziła oceny zgodności z systemem integracji Zeus, nie sprawdzono kompatybilności ze sprzętem endoskopowym marki Karl Storz. Nie jest również jasne, kto byłby odpowiedzialny za efekty błędnego użycia lub działania takiej konfiguracji.

**Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż rezygnuje z wymogów określonych w punktach 474, 475, 476, 477 oraz 479. Jednocześnie informuje iż wymaga funkcjonalności opisanej w punkcie 478: „Po stronie i na koszt Wykonawcy jest zapewnienie kompatybilności urządzenia z systemem integracji Zeus posiadanym przez Zamawiającego, model: zeus-22D-4x4-PLC, zainstalowanego na sali operacyjnej, w zakresie archiwizacji - wysyłane dane do archiwizacji w posiadanym przez Zamawiającego systemie Cyfrowej Radiografii produkcji AGFA”. Zamawiający informuje, iż rezygnuje z wymogów określonych w punktach 666-670. Jednocześnie informuje iż wymaga funkcjonalności opisanej w punkcie 671: „Po stronie i na koszt Wykonawcy jest zapewnienie kompatybilności urządzenia z systemem integracji Zeus posiadanym przez Zamawiającego, model: zeus-22D-4x4-PLC, zainstalowanego na sali operacyjnej, w zakresie archiwizacji - wysyłane dane do archiwizacji w posiadanym przez Zamawiającego systemie Cyfrowej Radiografii produkcji AGFA”.**

Dotyczy punktów 651 oraz 695:

Prosimy o odstąpienie od wymagania zapewnienia kompatybilności z systemem integracji Zeus pompy płuczącej do optyk. Oferowana przez nas pompa, służy tylko wyłącznie do przemywania czoła optyki podczas zabiegów, w celu zapewnienia najlepszej widoczności podczas zabiegów operacyjnych. Pompa nie posiada żadnych systemów komunikacji i nie jest przystosowana do jakiejkolwiek integracji. Poza tym pompa spełnia wszystkie pozostałe wymagania SIWZ.

**Odpowiedź: Zamawiający odstępuje od ww. wymogu.**

Zwracamy się z prośbą o umożliwienie realizacji wizji lokalnej z udziałem przedstawicieli Zamawiającego, aby możliwe było zapoznanie z rozlokowaniem poszczególnych elementów składowych sal operacyjnych i ułatwienie rzetelnego przygotowania oferty.

**Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SIWZ.**

Czy z uwagi na fakt, iż oferowane wyroby opisane w Załączniku nr 2 w odniesieniu do:

* Pozycja SIWZ nr 495 i 496 - Wózek z szyną sprzętową
* Pozycja SIWZ nr 521 – 524 - Elementy składowe kontenera do sterylizacji opisanego w punkcie 520
* Pozycja SIWZ nr 589 – 593 - Elementy składowe kontenera do sterylizacji opisanego w punkcie 588
* Pozycja SIWZ nr 594 - System do cyfrowej dokumentacji obrazu - 1 kpl.
* Pozycja SIWZ nr 686 i 687 - Wózek z szyną sprzętową
* Pozycja SIWZ nr 748 - Spray uniwersalny na ofercie nr 149
* Pozycja SIWZ nr 757 - Kosz druciany do przechowywania i sterylizacji,

które nie są objęte deklaracją zgodności (stawka VAT 23%), Zamawiający odstąpi o wymogu dostarczenia deklaracji zgodności na w/w elementy niepodlegające ustawie z dnia 20 maja 2010 o wyrobach medycznych (Dz. U. 10.107.679) ?

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na oferowanie przedmiotu zamówienia z terminem dostawy do 8 tygodni od daty otrzymania zmówienia?

**Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SIWZ.**

Dotyczy : Pakiet XVII.

poz. 24 Napędy motorowe ortopedyczne

Czy Zamawiający będzie wymagał kontenera bezobsługowego, nie wymagającego stosowania dodatkowych plomb, wyposażonego w wielorazowy automatyczny wskaźnik uwidaczniający próbę otwarcia, o całkowitych wymiarach /wanna + pokrywa/ 553x272x164 (+/-10 mm) z tabliczkami identyfikacyjnymi w kolorze białym z laserowo naniesionym napisem, z ramką w kolorze czerwonym, pozostałe parametry bez zmian?

**Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SIWZ.**

poz. 25 Napęd motorowy neurochirurgiczny

Czy Zamawiający będzie wymagał kontenera bezobsługowego, nie wymagającego stosowania dodatkowych plomb, wyposażonego w wielorazowy automatyczny wskaźnik uwidaczniający próbę otwarcia, o całkowitych wymiarach /wanna + pokrywa/ 553x272x164 +/-10 mm z tabliczkami identyfikacyjnymi w kolorze białym z laserowo naniesionym napisem, z ramką w kolorze czerwonym, pozostałe parametry bez zmian?

**Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SIWZ.**

Prosimy o dopuszczenie urządzenia wyposażonego w wyświetlacz LED informujący o m.in. stanie urządzenia i fazach cyklu.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

Prosimy o dopuszczenie urządzenia na zasadzie równoważnej posiadającego poniższe zabezpieczenia: czujnik zamykania pokrywy, czujnik braku wody, czujnik zablokowania odpływu, czujnik zaistniałych usterek

**Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SIWZ.**

W punkcie 1218 „Automatyczne nożne otwieranie i zamykanie pokrywy” zamawiający przyznaje 5 punktów za przycisk nożny i 2 punkty za czujnik podczerwieni. Wiadomym jest że czujnik podczerwieni jest elementem nowocześniejszym. Prosimy o zamianę punktacji na 5 pkt za czujnik podczerwieni i 2 punkty za przycisk nożny, który jest rozwiązaniem starszym i bardziej awaryjnym.

**Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SIWZ.**

Prosimy o dopuszczenie urządzenia o wymiarach 500 szer x 600 głęb. x 1042 wys. Opisane przez Zamawiającego wymiary wskazują tylko na jedną firmę i jedno urządzenie, co jest niezgodne z prawem zamówień publicznych.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

Czy zamawiający wymaga, aby macerator był wyposażony w co najmniej 4 moduły tnąco rozrywające lub co najmniej 4 noże tnące. Urządzenia wyposażone w mniejszą ilość modułów lub noży bardzo często powodują blokadę odpływy co wiąże się z dużymi kosztami serwisowymi.

**Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SIWZ.**

Prosimy o zmianę punktacji w punkcie 1238, na odwrotną tj. moc silnika 0,6kw i mniej 0pkt, a urządzeni z mocą silnika powyżej 0,6kw 5 pkt. Oczywistym jest fakt że macerator jest dużym młynkiem, którego zadaniem jest rozdrobnienie elementów znajdujących się w komorze. Zamawiający zdroworozsądkowo musi zgodzić się z faktem, że czym większa moc silnika tym skuteczniejsza maceracja. Prosimy o zmianę oczywistej omyłki pisarskiej związanej z punktacją.

**Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SIWZ.**

Prosimy o dopuszczenie urządzenia którego załadunek jest na wysokości 958mm. Załadunek wyższy o niecałe 6cm nie powinno stanowić żadnej różnicy dla zamawiającego. Punkt ten ponownie wskazuje tylko na jednego wykonawcę tj. firmę Greenpol oraz urządzenie Quatro firmy Haigh. Przypominamy że dopuszczenie większej ilości urządzeń pozwoli zamawiającemu obniżyć koszt zakupu urządzenia.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

Czy zmawiający wymaga, aby urządzenie w przypadku zacięcia noży wynikających z przeładowania urządzenia lub niewłaściwego wsadu ponawiało trzykrotnie próbę procesu maceracji? Takie rozwiązanie znacząco redukuje ilość wezwań serwisowych oraz kosztów z nimi związanych wynikających ze złego użytkowania urządzenia.

**Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga.**

Pytania dotyczące przedmiotu zamówienia: Pakiet 13. Łóżka do intensywnej terapii 13 szt.

Ad.1139. Czy zamawiający dopuści wysokiej klasy łóżko, gdzie podstawa jezdna nie jest zabudowana pokrywą z tworzywa sztucznego.

**Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SIWZ.**

Ad.1141. Czy zamawiający dopuści wysokiej klasy łóżko zabezpieczone przed wnikaniem płynów (stopień ochrony IPX4).

**Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SIWZ.**

Ad.1142. Czy zamawiający dopuści wysokiej klasy łóżko, którego rama łóżka zaopatrzona jest w odbojniki w 4 narożach łóżka działające w poziomie.

**Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SIWZ.**

Ad.1143. Czy zamawiający dopuści wysokiej klasy łóżko bez pozycjonerów przewodów kroplówek, tlenu etc.

**Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SIWZ.**

Ad.1144. Czy zamawiający dopuści wysokiej klasy łóżko bez pozycjonera bioder pacjenta.

**Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SIWZ.**

Ad.1146. Czy zamawiający dopuści wysokiej klasy łóżko, gdzie dopuszczalne bezpieczne obciążenie robocze wynosi 270 kg

**Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SIWZ.**

Ad.1148. Czy zamawiający dopuści wysokiej klasy łóżko o długości zewnętrznej łóżka bez przedłużenia leża 230 cm.

**Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SIWZ.**

Ad.1149. Czy zamawiający dopuści wysokiej klasy łóżko o długości zewnętrznej łóżka z przedłużeniem leża 242 cm.

**Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SIWZ.**

Ad.1154. Czy zamawiający dopuści wysokiej klasy łóżko nie posiadającego elektrycznego systemu wspomagającego sterowanie uruchamianego lub zwalnianego z pozycji pedału sterowania/hamowania

**Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SIWZ.**

Ad.1155 Czy zamawiający dopuści wysokiej klasy łóżko, gdzie wysokość minimalna leża mierzona od podłoża do górnej płaszczyzny segmentów leża bez materaca wynosi 34 cm.

**Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SIWZ.**

Ad.1156. Czy zamawiający dopuści wysokiej klasy łóżko, gdzie wysokość maksymalna leża mierzona od podłoża do górnej płaszczyzny segmentów leża bez materaca wynosi 78 cm.

**Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SIWZ.**

Ad.1159. Czy zamawiający dopuści wysokiej klasy łóżko, gdzie wysokość barierek bez materaca wynosi 47,5 cm.

**Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SIWZ.**

Ad.1161. Czy zamawiający dopuści wysokiej klasy łóżko z ręczną regulacją długości segmentu nożnego.

**Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SIWZ.**

Ad.1162. Czy zamawiający dopuści wysokiej klasy łóżko z regulacją segmentu oparcia pleców w zakresie: 0°-62°

**Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SIWZ.**

Ad.1164. Czy zamawiający dopuści wysokiej klasy łóżko z regulacją segmentu ud (zgięcia kolanowego) w zakresie: 0°-20°

**Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SIWZ.**

Ad.1165. Czy zamawiający dopuści wysokiej klasy łóżko z pozycją Trendelenburg regulowana w zakresie: 0° - 12°

**Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SIWZ.**

Ad.1166. Czy zamawiający dopuści wysokiej klasy łóżko z pozycją antyTrendelenburg regulowana w zakresie: 0° - 12°

**Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SIWZ.**

Ad.1167. Czy zamawiający dopuści wysokiej klasy łóżko z pozycją szokowa Trendelenburga: 0° - 12°

**Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SIWZ.**

Ad.1168. Czy zamawiający dopuści wysokiej klasy łóżko z maksymalnym przechyłem leża do pionizacji: 0° - 12°

**Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SIWZ.**

Ad.1169. Czy zamawiający dopuści wysokiej klasy łóżko gdzie funkcja pozycji reanimacyjnej CPR jest sterowana dźwignią ręczną a pozycja ratunkowa Trendelenburga realizowana jest elektrycznie.

**Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SIWZ.**

Ad.1171. Czy zamawiający dopuści wysokiej klasy łóżko z elektrycznie regulowana pozycja fotela z możliwością regulacji stóp w zakresie 16º

**Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SIWZ.**

Ad.1172. Czy zamawiający dopuści wysokiej klasy łóżko bez pozycji wyjściowej od szczytu dolnego.

**Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SIWZ.**

Ad.1173. Czy zamawiający dopuści wysokiej klasy łóżko z elektrycznie regulowana pozycja wyjściową boczną, pozycja uzyskiwana za pomocą dwóch funkcji.

**Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SIWZ.**

Ad.1176. Czy zamawiający dopuści wysokiej klasy łóżko wyposażone w panel centralny znajdujący się na pompie do obsługi wszystkich funkcji elektrycznych materaca.

**Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SIWZ.**

Ad.1185. Czy zamawiający dopuści wysokiej klasy łóżko z "Indykatorem diodowym informującym o:

- zaciągniętym lub niezaciągniętym hamulcu,

- podniesionych lub częściowo opuszczonych barierkach bocznych

- platforma materaca znajduje bądź nie znajduje się na minimalnej wysokości

- aktywnym lub nieaktywnym systemie wykrywania ruchu

**Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SIWZ.**

Ad.1186. Czy zamawiający dopuści wysokiej klasy łóżko wyposażone w system nocnego oświetlenia podłoża poniżej leża, aktywowanego manualnie.

**Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SIWZ.**

Ad.1194. Czy zamawiający dopuści wysokiej klasy łóżko bez wieszaka infuzyjnego montowanego na stałe, składanego, oraz uchwyty do zamontowania pasów unieruchamiających pacjenta montowane w na całej długości leża do ramy leża, i bez uchwytów transportowych do łatwiejszego prowadzenia łóżka.

**Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SIWZ.**

Dotyczy Pakiet VI. Aparat RTG przyłóżkowy, cyfrowy

|  |  |
| --- | --- |
| 210 | Częstotliwość min. 40 kHz |

Tak sformułowany wymóg uniemożliwia naszej firmie złożenie ważnej oferty z najwyższej klasy cyfrowym, mobilnym aparatem RTG.

Czy zamawiający dopuści cyfrowy aparat RTG z generatorem o częstotliwości 30 kHz?

W badaniach z użyciem cyfrowego mobilnego aparatu RTG dużo większe znaczenia w uzyskaniu najlepszej jakości obrazów ma jakość używanego detektora, który w oferowanym przez nas systemie ma rozdzielczość 6,6 Mpix o wielkość piksela 148 µm

**Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SIWZ.**

Pakiet 4 Wózek transportowy 15 szt.

Ad.129. Czy zamawiający dopuści wysokiej klasy wózek transportowy o długości całkowitej 2110 mm.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

Ad.130. Czy zamawiający dopuści wysokiej klasy wózek transportowy o długości leża 1950 mm.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

Ad.131. Czy zamawiający dopuści wysokiej klasy wózek transportowy z regulacją wysokości nożną hydrauliczną 560 - 930 mm.

**Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SIWZ.**

Ad.135. Czy zamawiający dopuści wysokiej klasy wózek transportowy gdzie konstrukcja oparta jest na czterech ramionach wznoszących.

**Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SIWZ.**

Ad.136. Czy zamawiający dopuści wysokiej klasy wózek transportowy zabezpieczony przed wnikaniem płynów (stopień ochrony IPX4).

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

Ad.137. Czy zamawiający dopuści wysokiej klasy wózek bez podziałki wzdłuż leża ułatwiająca pozycjonowanie kasety RTG

**Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SIWZ.**

Ad.139. Czy zamawiający dopuści wysokiej klasy wózek transportowy ze składanymi barierkami bocznymi bez tworzywowych nakładek.

**Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SIWZ.**

Ad.139. Czy zamawiający dopuści wysokiej klasy wózek transportowy ze składanymi barierkami bocznymi bez tworzywowych nakładek.

**Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SIWZ.**

Ad.143. Czy zamawiający dopuści wysokiej klasy wózek transportowy z materacem o grubości 65 mm.

**Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SIWZ.**

Ad.145. Czy zamawiający dopuści wysokiej klasy wózek transportowy wyposażony w składaną półkę na aparaturę medyczną. Montaż półki możliwy od strony nóg pacjenta.

**Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SIWZ.**

Ad.146. Czy zamawiający dopuści wysokiej klasy wózek transportowy bez możliwości zamontowania listwy montażowej od strony głowy pacjenta.

**Odpowiedź:**

**Zgodnie z zapisami SIWZ.**

 Jednocześnie Pełnomocnik Zamawiającego działając na podstawie art. 38 ust. 4 Ustawy Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) informuje, że w związku z oczywistą omyłką pisarską, doprecyzowano zapisy **§2 ust. 1, §3 ust. 4 oraz §9 ust. 9 w  Załączniku nr 3 do SIWZ – Wzór umowy** w sposób następujący:

**„§ 2**

 **Termin realizacji zamówienia**

1. Realizacja przedmiotu Umowy nastąpi w terminie od daty zawarcia Umowy do dnia 15.11.2017 r. ***Umowę uważa się za zawartą w dacie wymienionej na wstępie umowy****.*

**§ 3**

**Obowiązki Wykonawcy**

1. Na żądanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia dokumentów (o których mowa w Rozdziale IV pkt. 2 ppkt. ***4*** SIWZ). Dokumenty, o  których mowa wyżej Wykonawca dostarczy w terminie 3 dni od wezwania drogą telefoniczną pod nr **…………………….** i fax **…………………**. pod rygorem możliwości odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

**§ 9**

**Odbiór przedmiotu umowy**

1. Ryzyko przypadkowej utraty lub uszkodzenia towaru przechodzi na Zamawiającego z chwilą dostarczenia go do miejsca przeznaczenia *~~tj. ZBO, Centralna sterylizacja~~* i protokolarnego przejęcia go przez Zamawiającego wg § 9 ust. 4.”

**ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT**

Zamawiający 4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP ZOZ we Wrocławiu działając na podstawie art. 38 ust. 6 PZP zmienia termin składania ofert z dnia 29.08.2017r., na dzień **01.08.2017r.**

**Oferty** prosimy złożyć do dnia **01.08.2017r. (piątek) do godziny 10:00** w budynku Administracji, pokój nr 18 - Kancelaria.

Otwarcie ofert odbędzie się 01.08.2017r. o godzinie 11:30 na zasadach określonych w SIWZ.

Termin wniesienia wadium upływa w dniu składania ofert tj. dnia 01.08.2017r. godz. 10:00. Pozostałe terminy zawarte w SIWZ stosuje się odpowiednio.

Działając na podstawie art. 38 ust. 4a, Pełnomocnik Zamawiającego zmodyfikował ogłoszenie o wszczęciu postępowania o numerze 2017/S 139-285005 opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 22.07.2017r.