Załącznik nr 2 do SIWZ po modyfikacji  z dn. 23.11.2017r.

Zestawienie asortymentowo – cenowe przedmiotu zamówienia

Cena brutto (zł), będąca podstawą do wyliczenia punktów za cenę – otrzymujemy ze wzoru: Wartość jednostkowa netto(zł) razy Ilość – daje Wartość netto (zł), z której to wartości liczymy podatek vat i po dodaniu podatku vat do wartości netto otrzymujemy Cenę brutto (zł).

| Pakiet* | Nazwa | Ilość | Wartość jednostkowa netto (zł) | Wartość netto (zł) | Cena brutto (zł) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ultrasonograf 3D, 4D | 1 kpl |  |  |  |
| 2 | Fotel zabiegowy | 3 kpl |  |  |  |

*Należy wypełnić w odniesieniu do pakietów na które Wykonawca składa ofertę

.…………….… dnia…………..………                                                      ………...............................................................................

podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym

lub posiadających pełnomocnictwo

Załącznik nr 2a do SIWZ po modyfikacji  z dn. 23.11.2017r.

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

Pakiet 1 -    Ultrasonograf 3D, 4D  - 1 kpl.

Wykonawca:	                 ……………………………………………..

Nazwa i typ:	……………………………………………..

Producent/ Kraj :	……………………………………………..

Rok produkcji :	sprzęt fabrycznie nowy - nieużywany / 2017

Odpowiedź NIE w przypadku parametrów wymaganych  powoduje odrzucenie oferty

| L.P. | WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNE | PARAMETR WYMAGANY | PUNKTACJA | PARAMETR OFEROWANY |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A. | PARAMETRY OGÓLNE wymagane materiały potwierdzające spełnienie parametrów podlegających ocenie w kryterium ocena techniczna do złożenia wraz z ofertą |
| I. Konstrukcja i konfiguracja |
|  | Liczba procesowych cyfrowych kanałów przetwarzania min. 300 000. | TAK, podać | 300 000- 0 pkt. >300 000- 5 pkt. |  |
|  | Monitor kolorowy LCD, min. 22” o rozdzielczości min. 1920x1080 pixeli. | TAK, podać | 22” – 0 pkt. > 22” - 5 pkt. |  |
|  | Możliwość zmiany wysokości monitora niezależnie od konsoli aparatu. | TAK | – |  |
|  | Monitor umieszczony na ruchomym wysięgniku, regulacja lewo-prawo min. +/- 25°. | TAK, podać | – |  |
|  | Min. 3 aktywne gniazda do przyłączenia głowic obrazowych. | TAK, podać | 3 gniazda - 0 pkt. > 3 gniazda - 5 pkt. |  |
|  | Panel dotykowy min. 10” wspomagający obsługę aparatu pozwalający na zmianę parametrów za pomocą dotyku. | TAK, podać | – |  |
|  | Liczba obrazów pamięci dynamicznej (cineloop) dla CD i obrazu 2D min. 20000 klatek oraz zapis Dopplera min. 60 sekund. | TAK, podać | – |  |
|  | Dynamika systemu min. 260 dB. | TAK, podać | 260 dB – 0 pkt. >260 dB – 0 pkt. |  |
|  | Wewnętrzny dysk twardy ultrasonografu min. 500 GB | TAK, podać | – |  |
|  | Nagrywarka DVD-R/RW oraz porty USB wbudowane w aparat pozwalające na zapis eksportowanych danych w formatach min. DICOM, AVI, JPG. | TAK, podać | – |  |
|  | Zakres częstotliwości pracy ultrasonografu min. 2,0 - 16 MHz. | TAK, podać | – |  |
|  | Videoprinter czarno-biały, format A6 - wbudowany w aparat. | TAK | – |  |
|  | Zainstalowane zasilanie bateryjne pozwalające na wprowadzenie systemu w stan uśpienia, a następnie wybudzenie go w czasie do 30 sek. Wyklucza się zewnętrzny UPS. | TAK | – |  |
|  | Licencja Dicom do podłączenia do istniejącego w szpitalu systemu Cyfrowej Radiografii produkcji AGFA wraz z podłączeniem urządzenia | TAK | – |  |
| II. Obrazowanie i prezentacja obrazu |
|  | Zakres głębokości penetracji min. 2,0 - 30 cm | TAK, podać | 2,0 – 30 cm – 0 pkt. Szerszy zakres – 5 pkt. |  |
|  | Obrazowanie harmoniczne na wszystkich oferowanych głowicach. | TAK | – |  |
|  | Obrazowanie harmoniczne z odwróceniem impulsu (tzw. inwersja fazy). | TAK | – |  |
|  | Częstotliwość odświeżania obrazu 2D min. 1000 obrazów na sekundę. | TAK, podać | – |  |
|  | Obrazowanie trapezoidalne na głowicach liniowych. | TAK | – |  |
|  | Doppler pulsacyjny (PWD) rejestrowane prędkości maksymalne (przy zerowym kącie bramki) min. 8,0 m/s Color Doppler (CD) rejestrowane prędkości maksymalne min. 400 cm/s . | TAK, podać | – |  |
|  | Power Doppler (PD); Power Doppler z oznaczeniem kierunku przepływu. | TAK | – |  |
|  | Regulacja wielkości bramki Dopplerowskiej (SV) min. 1,0 - 15,0 mm. | TAK, podać | – |  |
|  | Obrazowanie 3/4D z oferowanymi głowicami. | TAK | – |  |
|  | Tryb Triplex (B+ CD/PD + PWD). | TAK | – |  |
|  | Jednoczesne wyświetlanie na ekranie dwóch obrazów w czasie rzeczywistym jeden standardowy B-mode drugi obraz B-mode + Color Doppler. | TAK | – |  |
|  | Specjalistyczne oprogramowanie wraz z pełnymi pakietami pomiarowymi do badań min.: ginekologiczno-położniczych oraz echokardiograficznych płodu. | TAK, podać | – |  |
| III. Funkcje użytkowe |
|  | Powiększenie obrazu w czasie rzeczywistym min. 8x | TAK, podać | – |  |
|  | Automatyczna optymalizacja obrazu przy pomocy jednego przycisku. | TAK | – |  |
|  | Praca w trybie wielokierunkowego emitowania i składania wiązki ultradźwiękowej z min. 8 kątami emitowania wiązki tworzącymi obraz 2D na wszystkich zaoferowanych głowicach typu convex, mikroconvex oraz liniowych. Wymóg pracy dla trybu 2D oraz w trybie obrazowania harmonicznego. | TAK, podać | – |  |
|  | Adaptacyjne przetwarzanie obrazu redukujące artefakty i szumy, np. SRI lub równoważne. | TAK | – |  |
|  | Automatyczny obrys spektrum i wyznaczanie parametrów przepływu na zatrzymanym spektrum oraz w czasie rzeczywistym na ruchomym spektrum (min. PI, RI, HR). | TAK | – |  |
|  | Możliwość przesunięcia linii bazowej na zatrzymanym spektrum Dopplera. | TAK | – |  |
|  | Możliwość zaprogramowania w aparacie nowych pomiarów oraz kalkulacji w aplikacjach. | TAK | – |  |
|  | Pomiar odległości, min. 8 pomiarów. | TAK, podać | – |  |
|  | Pomiar obwodu, pola powierzchni, objętości. | TAK | – |  |
|  | Pomiary ginekologiczne: - macica (długość, szerokość, wysokość) - objętość jajników (z trzech wymiarów liniowych) - endometrium - długość szyjki macicy - pomiary pęcherzyków - tętnice jajników: PS, ED, RI. | TAK | – |  |
|  | Automatyczny obrys spektrum dopplerowskiego i automatyczne wyznaczenie parametrów przepływu (min. Vmax, Vmin, PI, RI, HR). | TAK | – |  |
|  | Pomiary i kalkulacje położnicze (w tym dla ciąży mnogiej - minimum 4 płody): pomiary biometryczne, AFI, waga płodu. | TAK, podać | – |  |
|  | Automatyczny pomiar NT i IT. | TAK | – |  |
|  | Pomiary Z-SCORE. | TAK | – |  |
|  | Raport z badania ginekologicznego. | TAK | – |  |
|  | Raport z badania położniczego. | TAK | – |  |
|  | Graficzna prezentacja pomiarów na siatce centylowej. | TAK | – |  |
|  | Pomiar IOTA do oceny i klasyfikacji zmian nowotworowych guzów jajnika. | TAK | – |  |
|  | Automatyczna biometria, min. BDP, HC, AC, FL, HL. | TAK | – |  |
|  | Obrazowanie tomograficzne – jednoczesne obrazowanie minimum 7 równoległych warstw z możliwością ustawienia ich położenia i odległości między nimi – w czasie rzeczywistym i na zapamiętanych obrazach 3D. | TAK | – |  |
|  | Oprogramowanie do automatycznego obrysu struktury i automatycznego obliczania objętości na obrazach w trybie 3D. | TAK | – |  |
|  | Oprogramowanie do badania drożności jajowodów metodą HyCoSy i SIS | TAK | – |  |
|  | Obrazowanie w trybie 3D/4D z głowic tzw. wolumetrycznych; prędkość odświeżania min. 45 VPS | TAK | – |  |
| IV. Głowice ultradźwiękowe. |
|  | Głowica endowaginalna do badań ginekologiczno-położniczych (min. 192 elementy akustyczne) l; szerokopasmowa o zakresie częstotliwości min. 3.0 – 10.0 MHz (+/- 1 MHz), Kąt widzenia min. 175°; obrazowanie harmoniczne (min 3 częstotliwości ),Zmiana częstotliwości dopplera spektralnego (min. 3 częstotliwości ) | TAK, podać | – |  |
|  | Głowica liniowa wysokiej częstotliwości, szerokopasmowa o zakresie częstotliwości min. 5.0 – 12.0 MHz (+/- 1 MHz); obrazowanie harmoniczne; liczba elementów akustycznych min. 900; szerokość głowicy (FOV) 50 mm ( +/- 5% ). | TAK, podać | – |  |
|  | Głowica convex (min. 192 elementy akustyczne); szerokopasmowa o zakresie częstotliwości min. 2.0 – 5.0 MHz , kąt obrazowania min. 100°; obrazowanie harmoniczne (min. 3 częstotliwości). | TAK, podać | – |  |
|  | Głowica endowaginalna objętościowa 3D/4D do badań ginekologiczno-położniczych wraz z przystawką biopsyjną (min. 192 elementy akustyczne); szerokopasmowa o zakresie częstotliwości min. 4.0 – 10.0 MHz (+/- 1 MHz), kąt widzenia min. 180°; obrazowanie harmoniczne (min. 3 częstotliwości). | TAK, podać | – |  |
| V. Możliwość rozbudowy systemu dostępna na dzień składania ofert. |
|  | Możliwość rozbudowy o oprogramowanie do obrazowania i oceny trójwymiarowego echa serca płodu (STIC) | TAK | – |  |
|  | Głowica convex objętościowa 3/4D szerokopasmowa do badań ginekologiczno-położniczych, pediatrycznych, brzusznych o zakresie częstotliwości emitowanych min. 3.0 – 8.0 MHz (+/- 1 MHz); kąt widzenia w trybie „B” min. 90°. | TAK | – |  |
| G. | INNE |  |  |  |
|  | Instrukcja obsługi i użytkowania w języku polskim, w formie papierowej i elektronicznej, skrócona wersja instrukcji obsługi i BHP w formie zalaminowanej (jeżeli Wykonawca posiada), paszport techniczny, karta gwarancyjna, wykaz punktów serwisowych, kopie dokumentów wraz z tłumaczeniem w przypadku oryginału w języku obcym: Certyfikat CE (jeżeli dotyczy) oraz Deklaracja Zgodności – wystawiona przez producenta wykazu czynności serwisowych, które mogą być wykonywane przez użytkownika samodzielnie nieskutkujące utratą gwarancji | TAK z dostawą | – |  |

Do oferty należy dołączyć materiały informacyjne (w języku polskim) zawierające pełne dane techniczne, w których winny być zaznaczone informacje potwierdzające spełnienie wymagań parametrów ocenianych. W przypadku braku potwierdzenia parametrów granicznych Zamawiający ma prawo do odrzucenia oferty.

Treść oświadczenia wykonawcy:

- Oświadczamy, że przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązujemy się w przypadku wygrania przetargu do dostarczenia sprzętu spełniającego wyspecyfikowane parametry.

- Oświadczamy, że oferowany, powyżej wyspecyfikowany sprzęt jest kompletny i po zainstalowaniu będzie gotowy do eksploatacji, bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji.

.…………….… dnia…………..………                                                                             ……………………………………….

podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym

lub posiadających pełnomocnictwo

PAKIET 2 - Fotel zabiegowy – 3 kpl.

Wykonawca:	                 ……………………………………………..

Nazwa i typ:	……………………………………………..

Producent/ Kraj :	……………………………………………..

Rok produkcji :	sprzęt fabrycznie nowy - nieużywany / 2017

Odpowiedź NIE w przypadku parametrów wymaganych  powoduje odrzucenie oferty

| L.P. | WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNE | PARAMETR WYMAGANY | PUNKTACJA | PARAMETR OFEROWANY |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A. | PARAMETRY OGÓLNE wymagane materiały potwierdzające spełnienie parametrów podlegających ocenie w kryterium ocena techniczna do złożenia wraz z ofertą |
|  | Wymiary całkowite dł. 200cm, szer. 70cm [+/- 5 cm] | podać | - |  |
|  | Waga: max.180 kg | TAK | - |  |
|  | Max obciążenie: min. 200 kg | TAK | 200 kg – 0 pkt >200 kg – 5 pkt |  |
|  | Elektryczna regulacja wysokości w zakresie: min.56-96 cm | TAK | 56-96 cm – 0 pkt. Szerszy zakres – 5 pkt. |  |
|  | System Block’n Roll | TAK | - |  |
|  | Zintegrowane strzemiona |  | - |  |
|  | Stalowa konstrukcja pokryta lakierem epoxydowym | TAK | - |  |
|  | Pozycja Trendelenburga/Anty-Trendelenburga | TAK | - |  |
|  | Dwa niezależne oparcia: Oparcie zewnętrzne regulowane manualnie - sprężyna gazowa Oparcie centralne regulowane elektrycznie | TAK | - |  |
|  | Podwójna sprężyna gazowa wspierająca oparcie | TAK | - |  |
|  | Zdejmowana, bezszwowa, antybakteryjna tapicerka | TAK | - |  |
|  | Plastikowa taca wysuwana pod siedziskiem o pojemności 6 litrów | TAK | - |  |
|  | Plastikowa taca wysuwana pod siedziskiem o pojemności 6 litrów | TAK | - |  |
|  | 2 rolki na papier, za każdym oparciem (max. szer 60cm ø 15 cm) | TAK | - |  |
|  | Misa z odpływem + siatka zapobiegająca rozpryskiwaniu się płynów | TAK | - |  |
|  | Podkolanniki Goeppl’a z pokrowcami | TAK | - |  |
|  | Para zacisków do akcesoriów | TAK | - |  |
|  | Podpórka pod rękę do kroplówki z pokrowcami | TAK | - |  |
|  | Uchwyt do kroplówki na statywie teleskopowym | TAK | - |  |
|  | Zagłówek | TAK | - |  |
|  | Sterownik nożny do kontroli wysokości stołu, poz. Trendelenburga i oparcia | TAK | - |  |
|  | Para szyn z zaciskiem | TAK | - |  |
|  | Para uchylnych barierek bocznych | TAK | - |  |
| B. | INNE |  |  |  |
| 1 | Instrukcja obsługi i użytkowania w języku polskim, w formie papierowej i elektronicznej, skrócona wersja instrukcji obsługi i BHP w formie zalaminowanej (jeżeli Wykonawca posiada), paszport techniczny, karta gwarancyjna, wykaz punktów serwisowych, kopie dokumentów wraz z tłumaczeniem w przypadku oryginału w języku obcym: Certyfikat CE (jeżeli dotyczy) oraz Deklaracja Zgodności – wystawiona przez producenta wykazu czynności serwisowych, które mogą być wykonywane przez użytkownika samodzielnie nieskutkujące utratą gwarancji | TAK z dostawą | - |  |

Do oferty należy dołączyć materiały informacyjne (w języku polskim) zawierające pełne dane techniczne, w których winny być zaznaczone informacje potwierdzające spełnienie wymagań parametrów ocenianych. W przypadku braku potwierdzenia parametrów granicznych Zamawiający ma prawo do odrzucenia oferty.

Treść oświadczenia wykonawcy:

- Oświadczamy, że przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązujemy się w przypadku wygrania przetargu do dostarczenia sprzętu spełniającego wyspecyfikowane parametry.

- Oświadczamy, że oferowany, powyżej wyspecyfikowany sprzęt jest kompletny i po zainstalowaniu będzie gotowy do eksploatacji, bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji.

.…………….… dnia…………..………                                                                             ……………………………………….

podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym

lub posiadających pełnomocnictwo