****

**4 WOJSKOWY SZPITAL KLINICZNY**

**z POLIKLINKĄ SP ZOZ we Wrocławiu**

ul. R. Weigla 5, 50-981 Wrocław

Wrocław, 16 maja 2018r.

**WYJAŚNIENIA I MODYFIKACJA TREŚCI**

**SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu medycznego w ramach realizacji projektu „Zakup aparatury medycznej na potrzeby Zintegrowanego Bloku Operacyjnego w 4 Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką SP ZOZ we Wrocławiu - ETAP III” – część I, znak sprawy: 33/WZM/2018

Zamawiający 4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP ZOZ we Wrocławiu działając na podstawie art. 38 ust. 1, 2 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017r., poz. 1579 ze zm.) dalej Pzp informuje, że wpłynęło zapytanie o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w ww. postępowaniu przetargowym:

**Pytanie nr 1 dotyczy pakietu 1 – Aparat rtg przyłóżkowy cyfrowy:**

W punkcie 37 opisującym statyw znajduje si e zapis: „Minimalna odległość ogniska od podłogi max. 60 cm”. Proszę o wyjaśnienie, jak należy rozumieć jego treść? Minimalna odległość może wynosić np. 25 cm, ale jak to pogodzić z maksymalną 60 cm? Czy Zamawiający miał na myśli to, by można zniżyć ognisko lampy do co najmniej 60 cm od podłogi?

**Odpowiedź na pytanie nr 1: Zgodnie z treścią pkt 37 max. 60 cm.**

**Pytanie nr 2 dotyczy pakietu 1 – Aparat rtg przyłóżkowy cyfrowy:**

W punkcie 44 opisującym detektor znajduje się zapis: „Rozdzielczość detektora min 6 Mpix”. Proszę o dopuszczenie rozwiązania posiadającego 4,8 Mpix. Różnica 1,2 Mpix nie ma znaczenia ponieważ i tak stosowane monitory diagnostyczne maja mniejsza rozdzielczość, więc nie ma sensu zwiększać rozdzielczości detektora, skoro monitory medyczne i tak ją później obniżą. Pozwoli to na udział w postępowaniu większej ilości oferentów, tym samym obniżając cenę ofert.

**Odpowiedź na pytanie nr 2: Zapisy SIWZ bez zmian.**

**Pytanie nr 3 dotyczy pakietu 1 – Aparat rtg przyłóżkowy cyfrowy:**

W punkcie 45 opisującym wielkość pixela na poziomie 150 µm, zwracamy się z uprzejmą prośbą o dopuszczenie rozwiązania posiadającego wielkość pixela 175 µm. Podobnie, jak w poprzednim punkcie zwiększanie rozdzielczości mija się z celem, bo w późniejszej obróbce monitory medyczne i tak nie utrzymają tej rozdzielczości.

**Odpowiedź na pytanie nr 3: Zapisy SIWZ bez zmian.**

**Pytanie nr 4 dotyczy pakietu 1 – Aparat rtg przyłóżkowy cyfrowy (l.p.32):**

Czy Zamawiający dopuści aparat wysokiej klasy renomowanego producenta z możliwością włączenia podświetlenia blendy z kolimatora i wyzwalacza na aparacie rtg? Funkcjonalność urządzenia jest zachowania. W praktyce blendy najczęściej ustawia się przy pacjencie z pozycji kolimatora.

**Odpowiedź na pytanie nr 4: Zapisy SIWZ bez zmian.**

**Pytanie nr 5 dotyczy pakietu 1 – Aparat rtg przyłóżkowy cyfrowy (l.p.37):**

Czy Zamawiający dopuści aparat wysokiej klasy renomowanego producenta z minimalną wysokością ogniska od podłogi 72 cm? Różnica nie jest znaczna natomiast oferowana wartość pozwala na wykonanie wszystkich rodzajów projekcji jak w przypadku wymogu Zamawiającego.

**Odpowiedź na pytanie nr 5: Zapisy SIWZ bez zmian.**

**Pytanie nr 6 dotyczy pakietu 1 – Aparat rtg przyłóżkowy cyfrowy (l.p. 51):**

Czy Zamawiający dopuści aparat wysokiej klasy renomowanego producenta z pamięcią ram 4GB? Oferowany system jest optymalnie zaprojektowany i jednostka komputerowa jest dostosowana do oprogramowania.

**Odpowiedź na pytanie nr 6: W odpowiedzi na pytanie Zamawiający modyfikuje zapis Załącznika nr 2 – Pakiet 1 Aparat RTG przyłóżkowy cyfrowy – część A pkt. 51. Zapis otrzymuje brzmienie:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 51. | Pamięć RAM min. 4 GB | TAK, podać | – |  |

Jednocześnie Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 Pzp informuje, że modyfikuje treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia w ww. postępowaniu przetargowym:

**Załącznik nr 3 – wzór umowy - Preambuła otrzymuje brzmienie:**

„Niniejsza umowa jest następstwem przeprowadzonego postępowania w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017r., poz. 1579 ze zm.) - dalej ustawa Prawo zamówień publicznych, o wartości powyżej 144 000 EURO w ramach realizacji projektu pn. "Zakup aparatury medycznej na potrzeby Zintegrowanego Bloku Operacyjnego w 4 Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką SP ZOZ we Wrocławiu - ETAP III" nr projektu POIS.09.02.00-00-0076/17-00 współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszy Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020, działanie 9.2 – Infrastruktura ponadregionalnych podmiotów leczniczych.

Umowę będzie uznawało się za zawartą w dacie wymienionej we wstępie umowy.”

**Załącznik nr 3 – wzór umowy - § 3 ust. 1 otrzymuje brzmienie:**

„Zapłata za dostarczony przedmiot umowy nastąpi na podstawie wystawionej przez Wykonawcę faktury. Podstawą do wystawienia faktury będzie protokół zdawczo – odbiorczy (załącznik nr 6 do SIWZ), który zostanie podpisany po montażu (jeżeli jest konieczny) i uruchomieniu sprzętu, oklejeniu sprzętu naklejką informacyjną o dacie planowanego pierwszego przeglądu okresowego oraz przeszkoleniu personelu Zamawiającego w zakresie obsługi i konserwacji sprzętu medycznego.”

**Rozdział IV pkt 2 ppkt 3 SIWZ otrzymuje brzmienie:**

**„W przypadku wyrobów medycznych**, zgodnie z ustawą z dnia 20 maja 2010r. o wyrobach medycznych (t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 211), Zamawiający żąda ważnych i aktualnych na dzień złożenia dokumentów dot. przedmiotu zamówienia na każdy oferowany produkt, w postaci Deklaracji Zgodności wydanej przez producenta, Certyfikatu CE wydanego przez jednostkę notyfikującą (jeżeli dotyczy) oraz Formularza Powiadomienia / Zgłoszenia do rejestru Wyrobów Medycznych. Dokumenty należy dostarczyć **na wezwanie** Zamawiającego, w terminie 10 dni od daty wezwania (dotyczy Wykonawcy, którego ofertę oceniono za najkorzystniejszą); w przypadku braku powyższych dokumentów oferta zostanie odrzucona jako nie spełniająca wymogów Zamawiającego (z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3 PZP).

W przypadku formularza Powiadomienia / Zgłoszenia do rejestru Wyrobów Medycznych Wykonawca zobowiązany jest aby złożony dokument potwierdzony był przez Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych na złożonym do urzędu formularzu lub w przypadku nadania dokumentacji przesyłką listowna lub kurierska – takie potwierdzenie stanowi dowód nadania.”

**Załącznik nr 1 do SIWZ – OFERTA w zakresie „Hasło do odszyfrowania elektronicznego JEDZ” otrzymuje brzmienie:**

|  |
| --- |
| **Hasło do odszyfrowania elektronicznego JEDZ/Pełnomocnictwa -……………. (należy wypełnić!!!)** |

**Załącznik nr 1b Zasady składania elektronicznego Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia – pkt 7 – otrzymuje brzmienie:**

Podpisany dokument elektroniczny JEDZ powinien zostać zaszyfrowany, tj. opatrzony hasłem dostępowym. Zgodnie z zapisami poniżej. Zasady szyfrowania JEDZ odnoszą się odpowiednio do pełnomocnictw udzielanych do złożenia dokumentu JEDZ.

**Załącznik nr 3 – wzór umowy - § 5 ust. 14 otrzymuje brzmienie:**

„Niniejsza umowa stanowi dokument gwarancyjny w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2017r. poz. 459 ze zm.) – dalej Kodeks Cywilny. Warunki gwarancji przekazane wraz ze sprzętem będącym przedmiotem umowy winny zawierać co na najmniej zapisy niniejszego §.”

**Wykonawca zobowiązany jest do naniesienia dokonanych zmian w treści oferty. W razie zaoferowania przedmiotu zamówienia innego niż pierwotnie wyspecyfikowany a dopuszczonego przez Zamawiającego w wyniku wyjaśnień treści SIWZ czy w przypadku modyfikacji SIWZ Wykonawca zobowiązany jest do  zaznaczenia źródła tej zmiany (data odpowiedzi lub modyfikacji i ewentualnie nr pytania).**

**ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT**

Jednocześnie, działając na podstawie art. 12a Pzp w związku z art. 38 ust. 4 Pzp, Zamawiający zmienia termin składania i otwarcia ofert w niniejszym postępowaniu  z dnia 30.05.2018r., na dzień: **04.06.2018r**.:

Oferty prosimy złożyć do dnia **04.06.2018r. do godziny 10:30** w 4 Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką SP ZOZ Wrocław, ul. Weigla 5 – budynek **Wydziału Administracji Ogólnej – Kancelaria pok. nr 18**. Otwarcie ofert odbędzie się **04.06.2018r.** o godzinie **11:00** na zasadach określonych w SIWZ.

**Pozostałe terminy zawarte w SIWZ i ogłoszeniu z dnia 21.04.2018r. zmieniają się odpowiednio.**