## Załącznik nr 3

ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

Pakiet I – Kardiomonitor modułowy wieloparametrowy z oprogramowaniem kardiologicznym – 1 kpl.

Oferent /Producent :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   Nazwa i typ :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Wersja konstrukcyjna z roku :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   Rok produkcji :  2006

| Lp. | Parametr / warunek wymagany | Odpowiedź oferenta TAK/ NIE * | Opis oferowanego asortymentu |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Monitor o budowie modułowej w technologii programowej lub wymiennych modułów (rozwiązanie równoważne). | TAK |  |
|  | Ekran monitora kolorowy, pojedynczy, płaski LCD, aktywna matryca TFT, przekątna ekranu min. 10,4 ". Minimalna ilość różnych przebiegów (krzywych) dynamicznych prezentowanych (jednoczasowo) na ekranie –6 | TAK |  |
|  | Komunikacja z użytkownikiem w języku polskim | TAK |  |
|  | Zasilanie sieciowe i akumulatorowe- minimalny czas pracy z akumulatorów 2 godz. | TAK |  |
|  | Przystosowanie do pracy w sieci z monitorami Dash 3000 | TAK |  |
|  | Wszystkie mierzone parametry, alarmy i nastawy dla różnych kategorii wiekowych | TAK |  |
|  | Wielostopniowe alarmy monitorowanych parametrów – min. 3 stopniowy. Rozróżniane kolorem oraz tonem | TAK |  |
|  | Funkcja zawieszenia alarmów, minimum 3 stopnie. Historia alarmów min. 30 przypadków. | TAK |  |
|  | 24 godzinne trendy graficzne oraz tabelaryczne mierzonych parametrów – rozdzielczość odczytu 1 minuta. | TAK |  |
|  | Rejestracja EKG w odprowadzeniach I, II, III, aVL, aVR, aVF, Vx. Jednoczesne wyświetlanie min 3 z 7 odprowadzeń. Konfiguracja ekranu monitora zapewniająca jednoczesne wyświetlanie wszystkich 7 odprowadzeń EKG. Zakres pomiarowy od 30 do 300 ud/min. Dokładność pomiaru: 1% Możliwość monitorowania 12 odprowadzeń EKG. | TAK |  |
|  | Analiza odcinka ST w zakresie od -12 do (+) 12 mm. Analiza wszystkich monitorowanych odprowadzeń. Prezentacja analizy ST w czasie rzeczywistym (krzywe oraz wartości odcinka ST) z min. 3 odprowadzeń. | TAK |  |
|  | # Analiza arytmii w pełnym zakresie kardiologicznym: przyspieszony rytm komorowy asystolia bigeminia trigeminia bradykardia bradykardia komorowa tachykardia migotanie komór para dodatkowych skurczów komorowych rytm nieregularny pauza izolowane przedwczesne pobudzenie komorowe PVC skurcz typu r / t | TAK |  |
|  | Częstość oddechu metodą impedancyjną. Prezentacja cyfrowa oraz krzywa dynamiczna. Zakres pomiarowy: od 0 do150 odd./min. | TAK |  |
|  | Nieinwazyjny pomiar ciśnienia tętniczego krwi – pomiar metodą oscylometryczną. Pomiar ręczny i automatyczny. Prezentacja wartości: skurczowej, rozkurczowej oraz średniej-alarmy dla każdej wartości. Mankiety: komplet w dwóch rozmiarach na kanał pomiarowy. Pomiar automatyczny nastawiany w zakresie do 4 godzin. | TAK |  |
|  | Inwazyjny pomiar ciśnienia krwi – pomiar metodą bezpośrednią Dwa niezależne kanały pomiarowe Zakres pomiarowy min. od 0 do 300 mmHg. | TAK |  |
|  | Pomiaru saturacji . Prezentacja wyniku pomiaru w postaci numerycznej oraz krzywej pletyzmograficznej. Zakres pomiarowy od 50 do 100% Czujnik na palec dla dorosłych. | TAK |  |
|  | Pomiaru temperatury w dwóch kanałach pomiarowych. Czujnik temperatury powierzchniowej i centralnej. Zakres pomiarowy od 0 do 45 ºC | TAK |  |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim | TAK |  |
|  | posiadanie dopuszczeń do obrotu zgodnie z ustawą z dnia 20 kwietnia 2004 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. Nr 93, poz. 896) podać, załączyć kserokopie |  |  |

* Odpowiedź „NIE”  powoduje odrzucenie oferty

„Oświadczamy, że oferowane urządzenie spełnia wymagania techniczne, zawarte w SIWZ, jest kompletne, fabrycznie nowe i będzie gotowe do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji ( poza materiałami eksploatacyjnymi ).”

Do oferty prosimy dołączyć dokładny opis danych technicznych oferowanego urządzenia, potwierdzający spełnienie parametrów wymaganych przez Zamawiającego zgodnie z powyższym opisem, prospekty, katalogi– w przypadku braku powyższych  dokumentów oferta zostanie odrzucona jako nie spełniająca wymogów Zamawiającego.

……..................…dnia……………

………...............................................................................

podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym

lub posiadających pełnomocnictwo