# 4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

50-981 Wrocław

ul. Weigla 5

Znak sprawy:  78/Med./2007

#### SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA DOSTAWĘ

KARDIOMONITORÓW STACJONARNO – TRANSPORTOWE ORAZ CENTRALNEJ STACJI MONITOROWANIA NA 7 STANOWISK.

W postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzonym na podstawie przepisów

ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2004r., Nr 19, poz.177 z późn. zmian.), zwanej dalej również PZP oraz przepisów wykonawczych do PZP

W  TRYBIE  PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO poniżej 137.000 EURO

Wykonawcą może być osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej  oraz podmioty te występujące wspólnie.

Podmioty występujące wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia.

Zatwierdził:

dnia 13.06.2007 r.                                                    ……................................................

podpis i pieczęć Zamawiającego

ZAMAWIAJĄCY:   	4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką 
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

50-981 Wrocław, ul. Weigla 5

http:// www.4wsk.pl

INFORMACJE OGÓLNE

- Koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca.

- Na podstawie art. 27 ust.1 PZP Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się Wykonawców z Zamawiającym oprócz formy pisemnej również w formie faksu, o ile SIWZ nie stanowi inaczej, z tym jednak zastrzeżeniem, że wnioski, oświadczenia, zawiadomienia oraz informacje przesłane tą drogą należy jednocześnie potwierdzić pisemnie.

- W sprawach nieuregulowanych w SIWZ  pierwszeństwo mają przepisy PZP i aktów wykonawczych do PZP.

Rozdział I.                   PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

- Zamówienie obejmuje dostawę kardiomonitorów stacjonarno – transportowy oraz centralnej stacji monitorowania na 7 stanowisk - 2 pakiety.

- Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia ofert równoważnych (oferowany przedmiot zamówienia musi spełniać wszelkie wymagania Zamawiającego o wszystkich parametrach nie gorszych niż te określone w SIWZ) jeżeli z opisu przedmiotu zamówienia wynika, że przedmiot zamówienia określony został poprzez wskazanie znaku towarowego, pochodzenia lub patentu oraz w zakresie wskazanym w art. 30 ust.1-3 PZP.

- Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia ofert wariantowych.

- Zamawiający  dopuszcza możliwość składania ofert częściowych na całe poszczególne pakiety 1-2.

- Zamawiający nie przewiduje zamówienia uzupełniającego, o którym mowa w art. 67 ust.1 pkt. 6 i 7 PZP.

- Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej.

- Przedmiot zamówienia został opisany w rozdziale V do niniejszej SIWZ.

- Szczegółowe zasady podpisania, realizacji umowy oraz jej zakończenia zawarte są we wzorze umowy  -  załącznik nr 2.

Rozdział II.          OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

Wykonawca obowiązany jest przygotować ofertę zgodnie z wymaganiami SIWZ.

1)  Każdy Wykonawca (lub podmioty występujące wspólnie) może złożyć tylko jedną ofertę, zgodnie z wymaganiami określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Złożenie przez jednego Wykonawcę lub podmioty występujące wspólnie, więcej niż jednej oferty lub oferty zawierającą rozwiązania alternatywne spowoduje jej odrzucenie

2)   Osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy lub pełnomocnik muszą złożyć podpisy:

- na wszystkich stronach (zapisanych) oferty,

- na załącznikach,

- w miejscach, w których Wykonawca naniósł zmiany.

3)   Upoważnienie do podpisania oferty powinno być dołączone do oferty, o ile upoważnienie nie wynika z innych dokumentów dołączonych do oferty (zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarcze lub odpisu z  Krajowego Rejestru Sądowego).

4)  W przypadku gdy wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, do oferty musi być załączone pełnomocnictwo określające jego zakres i podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy (pełnomocnictwo należy złożyć w oryginale).

5) Wymagane dokumenty należy przedstawić w formie oryginałów albo kserokopii.

6) Dla uznania ważności, oferta musi zawierać: wszystkie wymagane w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dokumenty lub poświadczone za zgodność z oryginałem ich kopie oraz oświadczenia wynikające z jej treści. Poświadczenie musi być opatrzone imienną pieczątką i podpisem osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy, datą i opatrzone klauzulą „za zgodność z oryginałem”.

7) Zamawiający zażąda przedstawienia oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy przedstawiona przez wykonawcę kserokopia dokumentów jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości, a Zamawiający nie może sprawdzić jej prawdziwości w inny sposób.

8) Ofertę należy sporządzić w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności (zgodnie z art. 9 ust. 2  PZP).

9)  Wszystkie dokumenty i oświadczenia oraz inne materiały informacyjne w językach obcych należy dostarczyć przetłumaczone i poświadczone przez Wykonawcę.

10) Oferta powinna być sporządzona w formie pisemnej przy użyciu nośników pisma nie ulegającego usunięciu bez pozostawienia śladów.

11) Załączniki do SIWZ stanowiące integralna część SIWZ, Wykonawca zobowiązany jest  złożyć w ofercie. Załączniki powinny zostać wypełnione przez Wykonawcę bez wyjątku ściśle według warunków i postanowień SIWZ.

12) Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane i datowane własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę. Poprawki cyfr i liczb należy pisać wyrazami.

13) Do oferty należy załączyć spis treści.

14) Wszystkie  strony oferty należy ponumerować, trwale spiąć i ostemplować pieczątką firmową lub imienną  (dotyczy stron zapisanych oraz wszelkich załączników ).

15) Dokumenty i informacje składane w trakcie postępowania stanowiące tajemnicę  przedsiębiorstwa  w myśl art. 11 ust. 4 Ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji Dz.U. z 1993r. Nr 47, poz. 211 z późn. zm), które nie mogą  być udostępniane  - powinny być oznaczone klauzulą: „nie udostępniać innym uczestnikom postępowania informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji” i załączone jako odrębna część nie złączona z ofertą w sposób trwały. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4. PZP

16) Kopertę należy zaadresować:

##### 4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką  SP ZOZ

50 – 981 WROCŁAW ul. Weigla 5.

„Przetarg nieograniczony”

NIE OTWIERAĆ W KANCELARII ”

## Znak sprawy 78/Med./2007

„Oferta na dostawę kardiomonitorów stacjonarno – transportowych oraz centralnej stacji monitowania na 7 stanowisk”

nie otwierać przed dniem  25.06.2007r. godz. 1100

Ilość stron ..... (określić, ile stron znajduje się w kopercie

Rozdział III.    WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU I SPOSÓB OCENY ICH   SPEŁNIANIA

1.  Wykonawca nie może podlegać wykluczeniu z ubiegania się o zamówienie publiczne na podstawie art.24 ust.1 i ust. 2 ustawy PZP oraz musi spełniać warunki określone w art. 22 ust. 1 pkt. 1,2,3 PZP. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia każdy z Konsorcjantów musi spełniać musi spełniać warunki udziału w postępowaniu -  za spełnienie wymogu Zamawiający uzna złożenie oświadczenia, które będzie oceniane według formuły „spełnia – nie spełnia”.

2. Wykonawca musi posiadać uprawnienia do wykonania przedmiotu zamówienia – za          spełnienie tego wymogu Zamawiający uzna posiadanie aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej odpowiadającej przedmiotowi zamówienia oraz kopię koncesji, zezwolenia lub licencji jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania koncesji, zezwolenia lub licencji na podjęcie działalności gospodarczej w zakresie objętym zamówieniem w myśl przepisów ustawy o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U.2004.173.1807) lub oświadczenie, że Wykonawca składający ofertę w niniejszym postępowaniu przetargowym nie ma obowiązku posiadania koncesji, zezwolenia czy licencji na prowadzenie działalności w zakresie obejmującym przedmiot zamówienia.

Rozdział IV.  WYKAZ DOKUMENTÓW I OŚWIADCZEŃ POTWIERDZAJĄCYCH

SPEŁNIENIE PODMIOTOWE WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

- Oświadczenie wynikające z treści art. 44 PZP.

- Aktualny odpis z właściwego rejestru  albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej.

- Kopię koncesji, zezwolenia lub licencji jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania koncesji, zezwolenia lub licencji na podjęcie działalności gospodarczej w zakresie objętym zamówieniem w myśl przepisów ustawy o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U.2004.173.1807) lub oświadczenie, że Wykonawca składający ofertę w niniejszym postępowaniu przetargowym nie ma obowiązku posiadania koncesji, zezwolenia czy licencji na prowadzenie działalności w zakresie obejmującym przedmiot zamówienia.

- W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie dokumenty określone w Rozdziale IV pkt. 1,2 SIWZ składa każdy z Konsorcjantów oddzielnie.

Rozdział V.        WYMAGANE DOKUMENTY DOTYCZĄCE PRZEDMIOTU

ZAMÓWIENIA

### Wykonawca zobowiązany jest załączy do oferty następujące dokumenty i oświadczenia:

1. Do oferty prosimy dołączyć dokładny opis oferowanego asortymentu, potwierdzający spełnienie parametrów wymaganych przez Zamawiającego  w formie materiałów informacyjnych producenta w języku polskim – w przypadku braku powyższych dokumentów oferta zostanie odrzucona jako nie spełniająca wymogów Zamawiającego. Jednocześnie należy w Załączniku nr 2 do SIWZ podać numer strony materiałów informacyjnych, na której wymagane parametry są potwierdzone oraz zaznaczyć ( np. zakreślaczem ) w materiałach informacyjnych, gdzie znajduje się potwierdzenie wymaganego parametru.

3.    W przypadku wyrobów medycznych zgodnie z ustawą z dnia 20.04.2004r. o wyrobach medycznych (Dz. U. Nr 93, poz. 896) Zamawiający żąda ważnych i aktualnych co najmniej przez okres związania z ofertą  dokumentów wskazujących na dopuszczenie do obrotu w postaci Deklaracji Zgodności oraz Certyfikatu CE wydanego przez jednostkę notyfikacyjną (jeżeli dotyczy).

W przypadku wygaśnięcia ważności dokumentów dopuszczających do obrotu po terminie związania ofertą a w  okresie obowiązywania umowy, Wykonawca musi złożyć oświadczenie, że oferowany przedmiot zamówienia w trakcie trwania umowy będzie posiadał aktualne dopuszczenie do obrotu oraz zobowiązanie, że ww. dokumenty dopuszczające do obrotu dostarczy przy pierwszej dostawie po wygaśnięciu ważności dokumentów dopuszczających do obrotu złożonych w ofercie.

Rozdział VI.        USZCZEGÓŁOWIENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest :

Dostawa kardiomonitorów stacjonarno – transportowych centralnej stacji monitowania na 7 stanowisk.

Szczegóły opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 2  ( zestawienie asortymentowo – cenowe) do niniejszej SIWZ.

Rozdział VII.       WYMAGANY  TERMIN WYKONANIA UMOWY

Realizacja przedmiotu zamówienia : dostawa  terminie do 3 tygodni  od dnia podpisania umowy.

Miejsce dostawy

Apteka Szpitalna

4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP ZOZ

ul. Weigla 5

50-981 Wrocław

Rozdział IX.      OPIS KRYTERIÓW OCENY OFRT I SPOSÓB DOKONYWANIA

ICH OCENY

1. Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie:

Przy wyborze oferty Zamawiający kierował się będzie jednym kryterium – cena (wartość brutto całego pakietu).

Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta z najniższą ceną.

- Zasady wyboru oferty i udzielenia zamówienia

Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta:

- odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w PZP,

- jest zgodna z treścią  SIWZ,

- została uznana za najkorzystniejszą w oparciu o podane kryteria wyboru.

Rozdział X.        OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY OFERTY

- Cena oferty musi być podana w złotych polskich brutto – cyfrowo i słownie 
z uwzględnieniem podatku VAT naliczonym zgodnie z obowiązującymi w terminie składania oferty przepisami. Obowiązkiem składającego ofertę jest wypełnić formularz  asortymentowo - cenowy dokonując obliczeń wg zasad uznanych w rachunkowości, przy użyciu powszechnych metod liczenia takich jak: kalkulator, arkusz kalkulacyjny Microsoft Excel z funkcją zaokrąglania do 2 miejsc po przecinku.

- W celu wyłonienia najkorzystniejszej oferty w świetle kryterium ceny, Zamawiający do porównania ofert będzie brał pod uwagę cenę brutto całego pakietu ;

- Wymagane jest by cena podana w ofercie obejmowała koszty dostawy do zamawiającego   i wszelkie inne  koszty związane z przedmiotem zamówienia, w tym:

- koszty transportu krajowego i zagranicznego,

- koszty ubezpieczenia towaru w kraju i za granicą,

- opłat celnych i granicznych,

- Waluta ceny oferowanej PLN;

- Wszystkie ceny netto określone przez Wykonawcę są ustalone na okres ważności umowy i nie wzrosną.

Błąd w obliczeniu ceny spowoduje odrzucenie oferty z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 i art. 88 PZP.

Wykonawcy z krajów UE mający siedzibę poza terytorium Polski w załączniku nr 1 i nr 2 wypełniają ceny uwzględniając 0% stawkę podatku VAT. W przypadku ofert Wykonawców z krajów UE, Zamawiający przy porównaniu ofert do ceny ofertowej doliczy rzeczywistą stawkę VAT (obowiązującą w Polsce) i tak obliczoną cenę porówna z innymi ofertami.

Cena ofert zostanie przeliczona na wartości punktowe, gdzie waga najtańszej oferty =100 pkt. a wartości punktowe pozostałych ofert wyliczone zostaną na zasadzie proporcji.

W druku ZP – 21 ( Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 maja 2006 r. w sprawie protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ) cena zostanie przeliczona na wartości punktowe gdzie waga najtańszej oferty = 100 pkt. a pozostałe wyliczone na zasadzie proporcji.

Rozdział XI.              ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

Szczegółowe zapisy związane ze sposobem realizacji zamówienia, warunkami umowy zawiera Załącznik nr 3, w którym należy wypełnić wszystkie miejsca wykropkowane (pod rygorem odrzucenia oferty) z wyjątkiem numeru umowy, daty jej zawarcia.

Rozdział XII.        INFORMACJE DOTYCZĄCE MIEJSCA I  TERMINU    
                                                            SKŁADANIA OFERT

1.  Ofertę w zapieczętowanej kopercie opatrzonej napisami określonymi w Rozdziale I niniejszej Specyfikacji oraz opatrzonych wyraźną uwagą „NIE OTWIERAĆ
W KANCELARII” należy złożyć do dnia 25.06.2007r. do godz. 1000 w  4 Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką SP ZOZ Wrocław, ul. Weigla 5 – budynek WYDZIAŁU ADMINISTRACJI  OGÓLNEJ pok. nr 5.

2.   Oferta powinna być złożona w sposób uniemożliwiający jej przypadkowe otwarcie.

3.   Jeżeli oferta zostanie złożona w inny sposób niż wyżej opisany, Zamawiający nie bierze     odpowiedzialności za nieprawidłowe skierowanie czy przedwczesne lub przypadkowe     jej otwarcie.

4.  Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona Wykonawcy bez otwierania, po upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu.

Przedłużenie terminu składania ofert dopuszczalne jest tylko przed jego upływem

Rozdział XIII.   TRYB UDZIELANIA WYJAŚNIEŃ W SPRAWACH

DOTYCZĄCYCH SPECYFIKACJI ISTOTNYCH

WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Zamawiający nie zamierza zwołać zebrania wykonawców.

Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający jest obowiązany niezwłocznie udzielić wyjaśnień, chyba że prośba o wyjaśnienie treści specyfikacji wpłynęła do zamawiającego na mniej niż 6 dni przed terminem składania ofert.

Do kontaktu z Wykonawcami (od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Zamawiającego 7.30 - 15.00 ) w sprawach jw. upoważnione są tylko niżej wymienione osoby i tylko pod podanymi numerami telefonów i faksów:

- Grzegorz Jędrzejczyk  tel. (071) 7660 525, Kierownik Apteki – w sprawach przedmiotu zamówienia.

- Agnieszka Socha tel. (071) 7660119; fax. 7660119, 7660550 Sekcja Zamówień Publicznych  (budynek Logistyki) pok. nr 16 - w sprawach formalnych.

Kontaktowanie się z Zamawiającym pod innym niż ww. numerami telefonów i faksów nie rodzi skutków prawnych określonych w PZP.

Rozdział XIV.      TRYB WPROWADZANIA EWENTUALNYCH ZMIAN

W SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający może w każdym czasie, przed upływem terminu do składania ofert, zmodyfikować treść SIWZ. Dokonane w ten sposób uzupełnienie stanie się częścią SIWZ i będzie wiążące. W przypadku, gdy zmiana powodować będzie konieczność modyfikacji oferty, Zamawiający przedłuży termin składania ofert. W takim przypadku wszelkie prawa i zobowiązania Wykonawcy i Zamawiającego będą podlegały nowemu terminowi.

Rozdział XV.                   TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

Wykonawca związany jest ofertą przez okres 30 dni licząc od dnia, w którym upływa termin składania ofert.

Rozdział XVI.              MIEJSCE I TRYB OTWARCIA OFERT

- Komisyjne otwarcie ofert nastąpi na posiedzeniu Komisji Przetargowej, które odbędzie się w 4 Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką SP ZOZ we Wrocławiu, ul. Weigla 5 w sali odpraw (budynek Logistyki) w dniu 25.06.2007r. o godz. 1100. Otwarcie ofert jest jawne.

- W trakcie otwarcia ofert zostaną ogłoszone co najmniej:

- kwota , którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia

- nazwa i adres Wykonawcy, którego oferta jest otwierana,

- cena oferty, termin wykonania zamówienia,

- okres gwarancji, warunki płatności zawarte w ofercie.

Rozdział XVII.                      SPOSÓB OCENY OFERT

- Po zakończeniu części jawnej – Zamawiający dokona wstępnej weryfikacji ofert, które  
części są jawne i mogą być udostępniane innym uczestnikom postępowania. W dalszej części dokona badania ofert.

- W pierwszym etapie postępowania Komisja Przetargowa powołana przez Zamawiającego bada czy Wykonawcy nie podlegają wykluczeniu (nie złożyli wymaganych dokumentów podmiotowych lub oświadczeń o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3 i 4 PZP). Następnie Komisja sprawdza oferty Wykonawców niewykluczonych i odrzuca oferty nie spełniające wymagań i warunków określonych w SIWZ. Komisja dokona oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty spośród ofert nie odrzuconych, zgodnie z kryterium określonym w rozdziale VII.

- Wykonawca może zostać wykluczony na podstawie art.24 PZP.

- Oferta może zostać odrzucona na podstawie art. 89 PZP.

Rozdział XVIII.               OBOWIĄZKI ZAMAWIAJĄCEGO

- Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zawiadamia wykonawców, którzy złożyli oferty, o:

- wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę) i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano, i uzasadnienie jej wyboru (powyższą informację Zamawiający umieści również na swojej stronie internetowej),

- wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne               i prawne,

- wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne – jeżeli postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, negocjacji bez ogłoszenia albo zapytania o cenę.

- Po uprawomocnieniu wyniku postępowania zgodnie z art. 94 ust. 1 PZP Zamawiający wezwie Wykonawcę do podpisania umowy.

Rozdział XIX. 	POSTĘPOWANIE PROTESTACYJNE

Wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, czynności podjętych przez Zamawiającego w toku postępowania oraz w przypadku zaniechania przez Zamawiającego czynności, do której jest obowiązany na podstawie ustawy, można wnieść protest do zamawiającego. Zgodnie z wyborem Zamawiającego, dokonanym na podstawie art. 27 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych protest może być wniesiony  jedynie w formie pisemnej. Oznacza to, że chcąc skutecznie wnieść protest, protestujący jest zobowiązany dostarczyć Zamawiającemu pismo  (faks i forma elektroniczna nie spełniają tego wymogu.) zawierające treść protestu z oryginalnym podpisem osoby działającej w imieniu Wykonawcy, z zachowaniem terminów wynikających z PZP oraz godzin pracy Zamawiającego.

Uprawnienie do podpisania protestu powinno wynikać z dołączonego do niego dokumentu lub z dokumentów złożonych w ofercie.

Zamawiający odrzuca protest wniesiony po terminie lub przez podmiot nieuprawniony bez rozpatrywania.

Rozdział XX.                  JAWNOŚĆ POSTĘPOWANIA

- Dokumentacja postępowania zostanie udostępniona wykonawcom w trybie przewidzianym w art. 96 PZP.

- Zamawiający udostępni wskazane dokumenty na pisemny wniosek.

- Zamawiający wyznacza termin, miejsce oraz zakres udostępnionych dokumentów i informacji oraz osobę przy której obecności dokonana zostanie czynność przeglądania.

Załączniki do SIWZ,  które Wykonawca jest zobowiązany złożyć w ofercie:

- Formularz ofertowy.

- Zestawienie asortymentowo – cenowe

- Wzór umowy.

..................................................

podpis i pieczęć Zamawiającego

Załącznik Nr 1

.................................			    			..........................,dnia ..................

/pieczęć adresowa firmy Wykonawcy/					 /Miejscowość/

ZAMAWIAJĄCY:

4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką –

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

50-981 Wrocław, ul. R. Weigla 5

OFERTA

Nawiązując do przetargu nieograniczonego na:

„ Dostawa kardiomonitorów stacjonarno – transportowych centralnej stacji monitowania na 7 stanowisk”

Znak sprawy 78/Med./2007

niżej podpisani, reprezentujący:

Pełna nazwa Wykonawcy ……………………………………………………………………..

Adres…………………………………………………………………………………………….

NIP………………………………….                    REGON…………………………………….

Tel. ………………………………….                    Fax ………………………………………...

Nr konta…………………………………………………………………………………………

składamy niniejszą ofertę:

1. Oświadczamy, że: oferujemy sprzedaż i  dostawę  kardiomonitory stacjonarno – transportowe centralnej stacji monitowania na 7 stanowisk zgodnie z wymogami zawartymi w SIWZ za:

Pakiet 1

Wartość netto :..........................zł (słownie:…............………………………..........….złotych)

Wartość brutto:.........................zł (słownie:....................................................................złotych)

Pakiet 2

Wartość netto :..........................zł (słownie:…............………………………..........….złotych)

Wartość brutto:.........................zł (słownie:....................................................................złotych)

2.   Oświadczamy, że :

- wyrażamy zgodę na płatność za fakturę w terminie............................(min. 60 dni);

- dostawę wykonamy w terminie 3 tygodni  od daty podpisania umowy;

3.   Oświadczamy jednocześnie, iż :

- zapoznaliśmy się ze SIWZ i przyjmujemy ją bez zastrzeżeń, akceptujemy wszystkie bez wyjątku jej postanowienia oraz nie zgłaszamy żadnych uwag co do procedury udzielenia zamówienia,

- akceptujemy warunki płatności.

4.   Ponadto oświadczamy, że:

- akceptujemy wskazany w warunkach zamówienia czas związania ofertą,

- zapoznaliśmy się z warunkami zamówienia i nie wnosimy zastrzeżeń,

- dostawy będącą przedmiotem zamówienia wykonamy sami* / z udziałem podwykonawców* ( *właściwe podkreślić),

- powierzmy podwykonawcy wykonanie następujących części zamówienia .......... ......................................................................................... ♠ (♠wypełnić w przypadku udziału podwykonawców),

5.  Zaakceptujemy  zawarty w SIWZ projekt umowy (Załącznik Nr 3) poprzez jego wypełnienie, podpisanie i zobowiązujemy się w przypadku wyboru  naszej oferty do podpisania umowy, w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.

Ofertę niniejszą składamy na ……... kolejno ponumerowanych stronach.

Oświadczamy, że wszystkie załączniki stanowią integralną część oferty.

Pod groźbą odpowiedzialności karnej oświadczamy, iż wszystkie załączone do oferty dokumenty opisują stan faktyczny i prawny, aktualny na dzień otwarcia ofert (art. 297 KK ).

………dnia……………                            ………...............................................................................

podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym                                                                                          
                    lub posiadających pełnomocnictw

###### Załącznik 2

OFERTA CENOWA

- wartość brutto, będąca podstawą do wyliczenia punktów za cenę – otrzymujemy ze wzoru: cena jednostkowa netto razy ilość sztuk – daje wartość netto, z której to wartości liczymy podatek vat i po dodaniu podatku vat do wartości netto otrzymujemy wartość brutto.

| Pakiet | Nazwa elementu | Ilość | Numery katalogowe | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - Kardiomonitory stacjonarno - transportowy | - 7 szt. |  |  |  |  |
|  | - Centralna stacja monitorowania na 7 stanowisk | - 1 kpl. |  |  |  |  |
|  | - Kardiomonitor stacjonarno-transportowy | - 4 szt. |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |  |  |  |

………dnia……………                                           ………...............................................................................

podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym                                                                                          
                                                                                                    lub posiadających pełnomocnictwo

ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

Pakiet I. Kardiomonitor stacjonarno-transportowy – 7 szt. 
oraz 
Centralna stacja monitorowania na 7 stanowisk

Oferent /Producent :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   Nazwa i typ :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Rok produkcji :  2007

| Lp. | Parametr / warunek wymagany | Odpowiedź oferenta TAK/ NIE * | Opis oferowanego asortymentu |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Zasilanie: Sieciowe 220V z akumulatora (w postaci pakietów akumulatorów wymienialnych przez użytkownika bez interwencji serwisu) możliwość automatycznego ładowania akumulatora z sieci alarmy stanu rozładowania Czas praz przy zasilaniu akumulatorowym min. 1,5 godz. | TAK TAK TAK TAK TAK |  |
| PARAMETRY MONITOROWANE |  |  |  |
|  | EKG | TAK |  |
|  | Impedancja wejściowa >2M | TAK |  |
|  | Zakres częstości akcji serca: min:15-300/min | TAK |  |
|  | Możliwość jednoczesnej prezentacji min. 3 kanałów EKG | TAK |  |
|  | Min. 3 prędkości kreślenia: 12.5, 25, 50 mm/sek. | TAK |  |
|  | Obwód zabezpieczony przed defibrylacją (min.5kV) | TAK |  |
|  | Wzmocnienie | Podać |  |
|  | Wyświetlane odprowadzenia | Podać |  |
|  | Alarmy | TAK |  |
|  | Możliwość zawieszenia alarmów | TAK |  |
|  | Wykrywanie impulsów stymulatora serca | TAK |  |
|  | Możliwość wyboru kanału do detekcji stymulatora | TAK |  |
|  | Możliwość podglądu w dowolnej chwili min. 12 h wstecz, zapisu EKG „ full disclosure” | TAK |  |
|  | Analiza odcinka ST w zakresie +/- 0,8 mV z prezentacją co najmniej 3 odprowadzeń jednocześnie | TAK |  |
|  | Możliwość ustawienia położenia punktu J | TAK |  |
|  | Możliwość własnego ustawienia pozycji pomiaru Odcinka P-R | TAK |  |
|  | Analiza arytmii co najmniej 10 rodzajów | TAK |  |
|  | Analiza zmian HR z dowolnie wybranego przedziału czasowego | TAK |  |
|  | Statystyka zmian HR z prezentacją w postaci trendów graficznych | TAK |  |
| NIBP |  |  |  |
|  | Oscylometryczna metoda pomiaru | TAK |  |
|  | Zakres ciśnienia skurczowego: 40-250 mmHg | TAK |  |
|  | Zakres ciśnienia rozkurczowego: 10-180 mmHg | TAK |  |
|  | Sposób wyświetlania | podać |  |
|  | Czas pomiaru maks. 40 sekund | TAK |  |
|  | Możliwość pomiaru u różnych grup wiekowych – od noworodka do dorosłego | TAK |  |
|  | Możliwość automatycznego cyklu pomiarowego z regulowanym interwałem czasowym do 1-400 minut. | TAK |  |
| SpO2 |  |  |  |
|  | Metoda pomiaru metodą absorpcji światła, pomiar przy niskiej perfuzji, odporny na artefakty ruchowe – typu Nellcor, Masimo | TAK |  |
|  | Zakres pomiaru: 0-100% | TAK |  |
|  | Dokładność pomiaru +/- 2% | TAK |  |
|  | Sposób wyświetlania w postaci krzywej dynamicznej oraz cyfrowej | TAK |  |
|  | Alarmy | TAK |  |
|  | Czujnik palcowy, typu klips | TAK |  |
| TEMPERATURA |  |  |  |
|  | Zakres pomiaru: 0-50 C | TAK |  |
|  | Dokładność pomiaru +/- 0,1 C | TAK |  |
|  | Rozdzielczość pomiaru +/- 0,1 C | TAK |  |
|  | Sposób wyświetlania- wartości cyfrowe | TAK |  |
|  | Wyświetlanie różnicy temperatur | TAK |  |
| RESPIRACJA |  |  |  |
|  | Metoda pomiaru impedancyjna | TAK |  |
|  | Zakres pomiaru: 0-150 odd./min. | TAK |  |
|  | Dokładność pomiaru- +/- 1 bpm | TAK |  |
|  | Sposób wyświetlania- w postaci krzywej dynamicznej oraz wartości cyfrowej | TAK |  |
|  | Alarmy | TAK |  |
|  | Sygnalizacja i możliwość wyboru z pozycji kardiomonitora odprowadzenia użytego do pomiaru oddechu w celu dopasowania do różnych sposobów oddychania (szczytami płuc, przeponą) | TAK |  |
| EKRAN |  |  |  |
|  | Typ: TFT min. 12” | TAK |  |
|  | Wysoka rozdzielczość monitora | TAK |  |
|  | Możliwość wyświetlania jednocześnie min. 8 krzywych | TAK |  |
|  | Wyświetlane krzywe | Podać |  |
|  | Dane wyświetlane cyfrowo: - częstość akcji serca - średnie ciśnienie tętnicze - ciśnienie skurczowe - ciśnienie rozkurczowe - wartość saturacji - wartość respiracji - temperatura | TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK |  |
| TRENDY |  |  |  |
|  | Pamięć trendu min 96 godz | TAK |  |
|  | Pamięć dla wszystkich mierzonych parametrów | TAK |  |
| WARUNKI PRACY |  |  |  |
|  | Temperatura pracy | Podać |  |
| TYP URZĄDZENIA |  |  |  |
|  | I klasa, BF i CF | TAK |  |
| INNE PARAMETRY |  |  |  |
|  | Waga: max 7 kg | TAK |  |
|  | Klawiatura alfanumeryczna do wprowadzania danych pacjenta: nazwisko, płeć, nr identyfikacyjny | TAK |  |
|  | Oprogramowanie do obliczania leków | TAK |  |
|  | Menu w języku polskim | TAK |  |
|  | Łatwa obsługa | TAK |  |
|  | Monitor wyposażony w oprogramowanie i elementy niezbędne do pracy w sieci. Wyjście do centrali zbiorczej w standardzie Ethernet ze standardowym złączem RJ 45. Możliwość „podglądu” innych monitorów pracujących w sieci – również po odłączeniu z sieci jednostki centralnej lub dowolnego kardiomonitora | TAK |  |
| WYPOSAŻENIE |  |  |  |
|  | Wymienić wszystkie elementy wchodzące w skład wyposażenia minimalne wyposażenie 1 kardiomonitora: - kabel EKG 5-odprowadzeniowy – 1 szt. - kabel EKG 3-odprowadzeniowy – 1 szt. - mankiet 2 rozmiary dla dorosłych – 2 szt. (standard + duży) - czujnik SpO2 palcowy typu klips – 1 szt. - czujnik SpO2 typu klips na ucho – 1 szt. - czujnik temperatury powierzchniowej dla dorosłych– 2 szt. dodatkowo 4 kardiomonitory wyposażone w półkę na wysięgniku mocowanym do ściany, umożliwiającą stabilne zamocowanie monitora oraz ustawienie monitora w odpowiedniej pozycji przez użytkownika | Tak, Podać nr katalogowe |  |
| MOŻLIWOŚĆ ROZBUDOWY. o opcje: |  |  |  |
|  | Inwazyjny pomiar ciśnienia IBP | TAK |  |
|  | Zakres pomiarowy –30~+300 mmHg | TAK |  |
|  | Dwa kanały pomiarowe | TAK |  |
|  | Czułość przetwornika min. 5uV/V/mmHg | Podać |  |
|  | Kapnografia | TAK |  |
|  | Zakres pomiarowy 0-99 mmHg | Podać |  |
|  | Pomiar w strumieniu bocznym | TAK |  |
|  | Zakres respiracji CO2 min. 0-150 odd./min. | TAK |  |
|  | Rozdzielczość max. 1 mmHg | TAK |  |
|  | Rzut minutowy serca metodą termodylucji przy użyciu cewników Swena Ganza | TAK |  |
|  | Analiza gazów anestetycznych | TAK |  |
|  | Drukarka termiczna: min. 2 kanały | TAK |  |
| Centralna stacja monitorowania na 7 stanowisk |  |  |  |
|  | Monitor LCD TFT kolorowy, przekątna ekranu min. 19” | TAK |  |
|  | Prezentacja: jednoczesna 7 ekranów stanowisk przyłóżkowych, ekranu dowolnie wybranego stanowiska przyłóżkowego | TAK |  |
|  | Funkcja „full disclosure” - ciągły zapis wszystkich wartości cyfrowych monitorowanych parametrów i minimum 5 przebiegów dynamicznych z ostatnich minimum 24 godzin (w tym co najmniej 4 odprowadzenia EKG) do retrospektywnej analizy i wydruku | TAK |  |
|  | Alarmy akustyczne i optyczne, automatyczna identyfikacja monitora przyłóżkowego, na którym uaktywnił się alarm | TAK |  |
|  | Ustawianie alarmów, wpisywanie danych pacjenta z pozycji kardiomonitorów i jednostki centralnej | TAK |  |
|  | Wydruk wyzwalany z pozycji kardiomonitora i jednostki centralnej, drukarka laserowa, sieciowa, ogólnie dostępna na rynku polskim format A-4, wydruki alarmowe, wydruk krzywych, wartości cyfrowych monitorowanych | TAK |  |
|  | Komunikacja z użytkownikiem w języku polskim | TAK |  |
|  | Wyjście do monitorów w standardzie Ethernet ze standardowym złączem RJ 45 | TAK |  |

- Odpowiedź „NIE”  powoduje odrzucenie oferty

„Oświadczamy, że oferowane urządzenie spełnia wymagania techniczne, zawarte w SIWZ, jest kompletne, fabrycznie nowe i będzie gotowe do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji ( poza materiałami eksploatacyjnymi ).”

Do oferty prosimy dołączyć dokładny opis danych technicznych oferowanego urządzenia, potwierdzający spełnienie parametrów wymaganych przez Zamawiającego zgodnie z powyższym opisem, prospekty, katalogi– w przypadku braku powyższych  dokumentów oferta zostanie odrzucona jako nie spełniająca wymogów Zamawiającego

____________________________

miejscowość, data, podpis osoby uprawnionej

Pakiet II – Kardiomonitor stacjonarno-transportowy – 4 szt.

Oferent /Producent :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   Nazwa i typ :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Wersja konstrukcyjna z roku :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   Rok produkcji :  2007

| Lp. | Parametr / warunek wymagany | Odpowiedź oferenta TAK/ NIE * | Opis oferowanego asortymentu |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Zasilanie: Sieciowe 220V z akumulatora (w postaci pakietów akumulatorów wymienialnych przez użytkownika bez interwencji serwisu) możliwość automatycznego ładowania akumulatora z sieci alarmy stanu rozładowania Czas praz przy zasilaniu akumulatorowym min. 1,5 godz. | TAK TAK TAK TAK TAK |  |
| PARAMETRY MONITOROWANE |  |  |  |
|  | EKG | TAK |  |
|  | Impedancja wejściowa >2M | TAK |  |
|  | Zakres częstości akcji serca: min:15-300/min | TAK |  |
|  | Możliwość jednoczesnej prezentacji min. 3 kanałów EKG | TAK |  |
|  | Min. 3 prędkości kreślenia: 12.5, 25, 50 mm/sek. | TAK |  |
|  | Obwód zabezpieczony przed defibrylacją (min.5kV) | TAK |  |
|  | Wzmocnienie | Podać |  |
|  | Wyświetlane odprowadzenia | Podać |  |
|  | Alarmy | TAK |  |
|  | Możliwość zawieszenia alarmów | TAK |  |
|  | Wykrywanie impulsów stymulatora serca | TAK |  |
|  | Możliwość wyboru kanału do detekcji stymulatora | TAK |  |
|  | Możliwość podglądu w dowolnej chwili min. 12 h wstecz, zapisu EKG „ full disclosure” | TAK |  |
|  | Analiza odcinka ST w zakresie +/- 0,8 mV z prezentacją co najmniej 3 odprowadzeń jednocześnie | TAK |  |
|  | Możliwość ustawienia położenia punktu J | TAK |  |
|  | Możliwość własnego ustawienia pozycji pomiaru Odcinka P-R | TAK |  |
|  | Analiza arytmii co najmniej 10 rodzajów | TAK |  |
|  | Analiza zmian HR z dowolnie wybranego przedziału czasowego | TAK |  |
|  | Statystyka zmian HR z prezentacją w postaci trendów graficznych | TAK |  |
| NIBP |  |  |  |
|  | Oscylometryczna metoda pomiaru | TAK |  |
|  | Zakres ciśnienia skurczowego: 40-250 mmHg | TAK |  |
|  | Zakres ciśnienia rozkurczowego: 10-180 mmHg | TAK |  |
|  | Sposób wyświetlania | podać |  |
|  | Czas pomiaru maks. 40 sekund | TAK |  |
|  | Możliwość pomiaru u różnych grup wiekowych – od noworodka do dorosłego | TAK |  |
|  | Możliwość automatycznego cyklu pomiarowego z regulowanym interwałem czasowym do 1-400 minut. | TAK |  |
| SpO2 |  |  |  |
|  | Metoda pomiaru metodą absorpcji światła, pomiar przy niskiej perfuzji, odporny na artefakty ruchowe – typu Nellcor, Masimo | TAK |  |
|  | Zakres pomiaru: 0-100% | TAK |  |
|  | Dokładność pomiaru +/- 2% | TAK |  |
|  | Sposób wyświetlania w postaci krzywej dynamicznej oraz cyfrowej | TAK |  |
|  | Alarmy | TAK |  |
|  | Czujnik palcowy, typu klips | TAK |  |
| TEMPERATURA |  |  |  |
|  | Zakres pomiaru: 0-50 C | TAK |  |
|  | Dokładność pomiaru +/- 0,1 C | TAK |  |
|  | Rozdzielczość pomiaru +/- 0,1 C | TAK |  |
|  | Sposób wyświetlania- wartości cyfrowe | TAK |  |
|  | Wyświetlanie różnicy temperatur | TAK |  |
| RESPIRACJA |  |  |  |
|  | Metoda pomiaru impedancyjna | TAK |  |
|  | Zakres pomiaru: 0-150 odd./min. | TAK |  |
|  | Dokładność pomiaru- +/- 1 bpm | TAK |  |
|  | Sposób wyświetlania- w postaci krzywej dynamicznej oraz wartości cyfrowej | TAK |  |
|  | Alarmy | TAK |  |
|  | Sygnalizacja i możliwość wyboru z pozycji kardiomonitora odprowadzenia użytego do pomiaru oddechu w celu dopasowania do różnych sposobów oddychania (szczytami płuc, przeponą) | TAK |  |
| EKRAN |  |  |  |
|  | Typ: TFT min. 12” | TAK |  |
|  | Wysoka rozdzielczość monitora | TAK |  |
|  | Możliwość wyświetlania jednocześnie min. 8 krzywych | TAK |  |
|  | Wyświetlane krzywe | Podać |  |
|  | Dane wyświetlane cyfrowo: - częstość akcji serca - średnie ciśnienie tętnicze - ciśnienie skurczowe - ciśnienie rozkurczowe - wartość saturacji - wartość respiracji - temperatura | TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK |  |
| TRENDY |  |  |  |
|  | Pamięć trendu min 96 godz | TAK |  |
|  | Pamięć dla wszystkich mierzonych parametrów | TAK |  |
| WARUNKI PRACY |  |  |  |
|  | Temperatura pracy | Podać |  |
| TYP URZĄDZENIA |  |  |  |
|  | I klasa, BF i CF | TAK |  |
| INNE PARAMETRY |  |  |  |
|  | Waga: max 7 kg | TAK |  |
|  | Klawiatura alfanumeryczna do wprowadzania danych pacjenta: nazwisko, płeć, nr identyfikacyjny | TAK |  |
|  | Oprogramowanie do obliczania leków | TAK |  |
|  | Menu w języku polskim | TAK |  |
|  | Łatwa obsługa | TAK |  |
|  | Monitor wyposażony w oprogramowanie i elementy niezbędne do pracy w sieci. Wyjście do centrali zbiorczej w standardzie Ethernet ze standardowym złączem RJ 45. | TAK |  |
| WYPOSAŻENIE |  |  |  |
|  | Wymienić wszystkie elementy wchodzące w skład wyposażenia minimalne wyposażenie 1 kardiomonitora: - kabel EKG 5-odprowadzeniowy – 1 szt. - kabel EKG 3-odprowadzeniowy – 1 szt. - mankiet 2 rozmiary dla dorosłych – 2 szt. (standard + duży) - czujnik SpO2 palcowy typu klips – 1 szt. - czujnik SpO2 typu klips na ucho – 1 szt. - czujnik temperatury powierzchniowej dla dorosłych– 2 szt. - półka na wysięgniku mocowanym do ściany, umożliwiająca stabilne zamocowanie monitora oraz ustawienie monitora w odpowiedniej pozycji przez użytkownika | Tak, Podać nr katalogowe |  |
| MOŻLIWOŚĆ ROZBUDOWY. o opcje: |  |  |  |
|  | Inwazyjny pomiar ciśnienia IBP | TAK |  |
|  | Zakres pomiarowy –30~+300 mmHg | TAK |  |
|  | Dwa kanały pomiarowe | TAK |  |
|  | Czułość przetwornika min. 5uV/V/mmHg | Podać |  |
|  | Kapnografia | TAK |  |
|  | Zakres pomiarowy 0-99 mmHg | Podać |  |
|  | Pomiar w strumieniu bocznym | TAK |  |
|  | Zakres respiracji CO2 min. 0-150 odd./min. | TAK |  |
|  | Rozdzielczość max. 1 mmHg | TAK |  |
|  | Rzut minutowy serca metodą termodylucji przy użyciu cewników Swena Ganza | TAK |  |
|  | Analiza gazów anestetycznych | TAK |  |
|  | Drukarka termiczna: min. 2 kanały | TAK |  |
|  | Możliwość rozbudowy o centralną stację monitorującą | TAK |  |

* Odpowiedź „NIE”  powoduje odrzucenie oferty

„Oświadczamy, że oferowane urządzenie spełnia wymagania techniczne, zawarte w SIWZ, jest kompletne, fabrycznie nowe i będzie gotowe do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji ( poza materiałami eksploatacyjnymi ).”

Do oferty prosimy dołączyć dokładny opis danych technicznych oferowanego urządzenia, potwierdzający spełnienie parametrów wymaganych przez Zamawiającego zgodnie z powyższym opisem, prospekty, katalogi– w przypadku braku powyższych  dokumentów oferta zostanie odrzucona jako nie spełniająca wymogów Zamawiającego.

____________________________

miejscowość, data, podpis osoby uprawnionej

Załącznik nr 3

Wzór umowy (proszę wypełnić miejsca wypunktowane z wyjątkiem numeru umowy, daty jej zawarcia)

# UMOWA nr ....... /78/Med./2007

kupna - sprzedaży

Zawarta w dniu  ………………2007 r. we Wrocławiu pomiędzy:

4 Wojskowym Szpitalem Klinicznym z Polikliniką  Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej,

z siedzibą 50-981 Wrocław, ul. Weigla 5,

Regon 930090240, NIP 899-22-28-956

zwanym w treści umowy ZAMAWIAJĄCYM,

zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia – Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy,  nr KRS: 0000016478

Komendanta - płk lek. med. Grzegorza STOINSKIEGO

a

.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................. zwanym dalej WYKONAWCĄ,

reprezentowanym przez:

      - ...............................................

      - ...............................................

Niniejsza umowa jest następstwem przeprowadzonego postępowania w trybie przetargu nieograniczonego (zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych Dz. U. z 2004 r., Nr 19, poz.177 z póź. zm. ) o wartości poniżej 137 000 EURO.

§ 1

- Przedmiot umowy

- Zamawiający zamawia a Wykonawca przyjmuje do realizacji do realizacji sprzedaż, dostawę i montaż w miejscu w miejscu wskazanym przez Zamawiającego ………………

typ ………… rok produkcji …………, producent ……………,  wyszczególniony w załączniku do niniejszej umowy, stanowiącym jej integralną część, zwany dalej przedmiotem umowy  lub towarem.

§ 2

Wartość dostawy

- Cena sprzedaży wynosi – netto: …………… zł, słownie złotych: ................................ .....................................................……..........……………………………………….….…)

- Cena sprzedaży wynosi – brutto: …………… zł (powiększona o podatek od towarów 
i usług naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami), (słownie złotych: ............. ……………....................................................………………………………………...…....)

- Cena, o której mowa w ust. 1 , obejmuje koszt przedmiotu umowy oraz wszelkie koszty związane z wykonaniem zamówienia w tym w szczególności koszty przewozu 
i ubezpieczenia, montażu w siedzibie Zamawiającego oraz koszt gwarancji, przeglądów okresowych w okresie gwarancji oraz przeszkolenia personelu medycznego (osób wskazanych przez Zamawiającego).

- Urzędowa zmiana stawek podatku VAT obowiązuje z mocy prawa.

§ 3

Warunki płatności

- Zapłata za przedmiot umowy nastąpi na podstawie wystawionej przez Wykonawcę faktury, przelewem na jego konto w banku ……………………………………………, nr konta ………………………………………………………………………………………..

- Strony ustalają, że płatność za fakturę  nastąpi w terminie ……… dni (min.60) od dnia podpisania protokołu zdawczo – odbiorczego po uruchomieniu sprzętu i przeszkoleniu personelu Zamawiającego w zakresie obsługi i konserwacji sprzętu medycznego.

- Wykonawca zobowiązany jest doręczyć Zamawiającemu prawidłowo wystawioną fakturę najpóźniej w dniu następującym po podpisaniu protokołu zdawczo – odbiorczego.

- Od należności nie uiszczonych w terminie ustalonym przez strony, Wykonawca ma prawo naliczania odsetek ustawowych.

- Wykonawca gwarantuje, że ceny netto nie wzrosną przez okres trwania umowy.

- Za datę zapłaty strony uznają dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

§ 4

Termin i warunki dostarczenia przedmiotu umowy

- Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć, zainstalować i uruchomić przedmiot umowy 
w terminie do 3 tygodni od daty podpisania umowy. Termin dostawy Wykonawca ma obowiązek ustalić z panią Sylwią Komorek tel. 071 7660462.

- Wraz z przekazaniem sprzętu medycznego Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu wszystkie dokumenty związane z urządzeniem, w tym m. in. instrukcję obsługi i użytkowania.

- Wykonawca na swój koszt ubezpiecza całą dostawę na okres od jej zrealizowania do momentu dokonania odbioru przez Zamawiającego.

- Wykonawca zobowiązuje się przeprowadzić w siedzibie Zamawiającego szkolenie personelu medycznego (osób wskazanych przez Zamawiającego) w wymiarze min.
4 godzin niezwłocznie po zainstalowaniu sprzętu, po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym. Osobą upoważnioną do kontaktu z Wykonawcą,  w  zakresie   dotyczącym  szkolenia pracowników Zamawiającego są; prof. Piotr Ponikowski, dr n. med. Józef Ruta  oraz mgr inż. Sylwia Komorek tel. 0-71 7660-462

- Wykonawca realizuje przedmiot umowy własnymi siłami. Potwierdzenie wykonania części przedmiotu umowy innym dostawcom wymaga uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego, jeżeli jednak  Wykonawca zleci wykonania niektórych czynności innym podmiotom (chociażby za zgodą Zamawiającego), to ponosi on pełną odpowiedzialność za działania innych wykonawców, którym powierzył wykonanie przedmiotu umowy.

§ 5

Odpowiedzialność za wady towaru

- Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości i trwałości dostarczonego towaru 
i zapewnia, że dostarczony towar będzie wolny od wad, spełniać będzie wszelkie wymagania określone przez Zamawiającego w SIWZ, przez właściwe przepisy 
i instytucje oraz będzie najwyższej jakości.

- Wybór sposobu usunięcia wady należy do Wykonawcy, który może naprawić rzecz poprzez naprawę lub wymianę uszkodzonej części rzeczy lub wymienić całą rzecz. Termin usunięcia wady strony ustalają na 4 dni w przypadku części będących w magazynie Wykonawcy lub 10 dni w przypadku konieczności sprowadzenia części z zagranicy, licząc od daty powiadomienia Wykonawcy przez Zamawiającego o wadzie. Naprawa lub wymiana uszkodzonej części urządzenia w okresie gwarancji następuje w całości na koszt Wykonawcy. Wykonawca zobowiązany jest również w ramach gwarancji do odbioru urządzenia z siedziby Zamawiającego, jeżeli wada powinna być usunięta w innym miejscu, niż siedziba Zamawiającego.

- Wykonawca udziela gwarancji na okres ………… (min. 24 miesiące), prawidłowego działania sprzętu, obejmującą części zamienne i serwis, liczony od daty podpisania protokołu zdawczo - odbiorczego  sporządzonego po zainstalowaniu i przekazaniu do używania aparatu oraz przeszkoleniu pracowników Zamawiającego.

- W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązany jest przeprowadzać przeglądy okresowe i konserwację urządzeń min. 1 raz w roku. Przed zakończeniem okresu gwarancji Wykonawca zobowiązany jest przeprowadzić przegląd i konserwację aparatów kończącą okres gwarancji oraz wydać pisemne orzeczenie o stanie technicznym urządzeń.

- Wykonawca ponosi pełna odpowiedzialność za działanie automatycznego testera szczelności i w przypadku ewentualnego zalania endoskopu w myjni, będzie dokonywał pełnej naprawy endoskopu na własny koszt.

- W przypadku awarii aparatu przedłużającej się powyżej 3 dni, gwarancja zostaje wydłużona o czas naprawy.

- W wypadku 3 nieskutecznych napraw tego samego podzespołu sprzętu Wykonawca zobowiązany jest wymienić podzespoły na nowe.

- W przypadku awarii przedłużającej się ponad 7 dni, Wykonawca zobowiązany jest zapewnić urządzenie zastępcze na czas naprawy.

- Czas oczekiwania na pojawienie się pracownika serwisu w miejscu awarii wynosi 48 godzin od chwili zgłoszenia awarii na nr faksu………………………..

- Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy, jeśli Wykonawca nie dostarczy urządzenia zastępczego lub nowego, o którym mowa w ust. 7 i 8.

- Niniejsza umowa stanowi dokument gwarancyjny w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego.

- W sprawach nieuregulowanych umową, do gwarancji stosuje się przepisy art. 577 
i następnych Kodeksu Cywilnego.

- Do odpowiedzialności wykonawcy z tytułu rękojmi stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.

- Wykonawca gwarantuje Zamawiającemu pełny zakres obsługi gwarancyjnej 
i pogwarancyjnej w Polsce przez serwis firmy producenta w okresie co najmniej 10 lat.

§ 6

### Kary umowne

1.   W  razie  nie  wykonania lub nienależytego wykonania umowy Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu karę:

- w wysokości 0,15 % wartości nie dostarczonego towaru w przypadku opóźnienia w wykonaniu dostawy, za każdy dzień opóźnienia licząc od daty upływu terminu realizacji umowy do dnia ostatecznego przyjęcia bez zastrzeżeń przez Zamawiającego  zamawianego sprzętu medycznego,

- w wysokości 5% wartości tej części umowy, od której realizacji odstąpiono z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy,

- w wysokości 0,15 % wartości wadliwego towaru w przypadku opóźnienia w usunięciu wady ujawnionej w okresie gwarancji, za każdy dzień opóźnienia.

- Zamawiający może dochodzić odszkodowania przewyższającego kary umowne.

§ 7

Strony zgodnie postanawiają, że Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego dokonywać cesji wierzytelności oraz przenosić na rzecz innych osób wierzytelności wynikających z niniejszej umowy pod jakimkolwiek innym tytułem.

§ 8

Zmiana umowy.

- Zmiana umowy może nastąpić za zgodą obu stron.

- Wszelkie zmiany umowy wymagają dla swojej ważności formy pisemnej.

§ 9

Postępowanie polubowne.

- Wszelkie spory strony zobowiązują się załatwić w pierwszej kolejności polubownie.

- Do rozstrzygania sporów Sądowych strony ustalają właściwość Sądu siedziby Zamawiającego.

§ 10

Pozostałe postanowienia.

- Niniejsza umowa podlega wyłącznie prawu polskiemu. Strony zgodnie wyłączają stosowanie Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów. W sprawach nie unormowanych umową oraz do wykładni jej postanowień zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r Kodeks Cywilny, ustawy  z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych oraz innych obowiązujących aktów prawnych.

- Integralną częścią umowy jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia oraz oferta sporządzona i złożona w postępowaniu przetargowym, z tym, że pierwszeństwo mają postanowienia niniejszej umowy, przy czym oferta i SIWZ, jako sporządzone w jednym egzemplarzu, nie stanowią załącznika i znajdują się u Zamawiającego wraz z całą dokumentacją postępowania, którego wynikiem jest niniejsza umowa.

§ 11

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej               ze  Stron.

Wykonawca :							Zamawiający :

W przypadku wyboru mojej oferty w przetargu nieograniczonym nr 78/Med./2007 zobowiązuję się podpisać z Zamawiającym umowę wg  powyższego wzoru.

………dnia……………                                           ………...............................................................................

podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym                                                                                          
                                                                                                    lub posiadających pełnomocnictwo