# 4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

50-981 Wrocław

ul. Weigla 5

Znak sprawy:  91/Med./2007

#### SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

#### NA DOSTAWĘ  POJAZDÓW SANITARNYCH TYPU „R” ORAZ „W” JEDNONOSZOWYCH Z WYPOSAŻENIKEM REANIMACYJNYM

W postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzonym na podstawie przepisów

ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2004r., Nr 19, poz.177 z późn. zmian.), zwanej dalej również PZP oraz przepisów wykonawczych do PZP

W  TRYBIE  PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO poniżej 137.000 EURO

Wykonawcą może być osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej  oraz podmioty te występujące wspólnie.

Podmioty występujące wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia.

Zatwierdził:

dnia 20.06.2007 r.                                                    ……................................................

podpis i pieczęć Zamawiającego

ZAMAWIAJĄCY:   	4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką 
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

50-981 Wrocław, ul. Weigla 5

http:// www.4wsk.pl

INFORMACJE OGÓLNE

- Koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca.

- Na podstawie art. 27 ust.1 PZP Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się Wykonawców z Zamawiającym oprócz formy pisemnej również w formie faksu, o ile SIWZ nie stanowi inaczej, z tym jednak zastrzeżeniem, że wnioski, oświadczenia, zawiadomienia oraz informacje przesłane tą drogą należy jednocześnie potwierdzić pisemnie.

- W sprawach nieuregulowanych w SIWZ  pierwszeństwo mają przepisy PZP i aktów wykonawczych do PZP.

Rozdział I.                   PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

- Zamówienie obejmuje dostawę pojazdów sanitarnych typu „R” (jeden pojazd) oraz „W” (jeden pojazd) - jednonoszowych z wyposażeniem reanimacyjnym.

- Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia ofert równoważnych (oferowany przedmiot zamówienia musi spełniać wszelkie wymagania Zamawiającego o wszystkich parametrach nie gorszych niż te określone w SIWZ) jeżeli z opisu przedmiotu zamówienia wynika, że przedmiot zamówienia określony został poprzez wskazanie znaku towarowego, pochodzenia lub patentu oraz w zakresie wskazanym w art. 30 ust.1-3 PZP.

- Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia ofert wariantowych.

- Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych

- Zamawiający nie przewiduje zamówienia uzupełniającego, o którym mowa w art. 67 ust.1 pkt. 6 i 7 PZP.

- Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej.

- Przedmiot zamówienia został opisany w rozdziale V do niniejszej SIWZ.

- Szczegółowe zasady podpisania, realizacji umowy oraz jej zakończenia zawarte są we wzorze umowy  -  załącznik nr 3.

Rozdział II.          OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

Wykonawca obowiązany jest przygotować ofertę zgodnie z wymaganiami SIWZ.

1)  Każdy Wykonawca (lub podmioty występujące wspólnie) może złożyć tylko jedną ofertę, zgodnie z wymaganiami określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Złożenie przez jednego Wykonawcę lub podmioty występujące wspólnie, więcej niż jednej oferty lub oferty zawierającą rozwiązania alternatywne spowoduje jej odrzucenie

2)   Osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy lub pełnomocnik muszą złożyć podpisy:

- na wszystkich stronach (zapisanych) oferty,

- na załącznikach,

- w miejscach, w których Wykonawca naniósł zmiany.

3)   Upoważnienie do podpisania oferty powinno być dołączone do oferty, o ile upoważnienie nie wynika z innych dokumentów dołączonych do oferty (zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarcze lub odpisu z  Krajowego Rejestru Sądowego).

4)  W przypadku gdy wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, do oferty musi być załączone pełnomocnictwo określające jego zakres i podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy (pełnomocnictwo należy złożyć w oryginale).

5) Wymagane dokumenty należy przedstawić w formie oryginałów albo kserokopii.

6) Dla uznania ważności, oferta musi zawierać: wszystkie wymagane w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dokumenty lub poświadczone za zgodność z oryginałem ich kopie oraz oświadczenia wynikające z jej treści. Poświadczenie musi być opatrzone imienną pieczątką i podpisem osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy, datą i opatrzone klauzulą „za zgodność z oryginałem”.

7) Zamawiający zażąda przedstawienia oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy przedstawiona przez wykonawcę kserokopia dokumentów jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości, a Zamawiający nie może sprawdzić jej prawdziwości w inny sposób.

8) Ofertę należy sporządzić w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności (zgodnie z art. 9 ust. 2  PZP).

9)  Wszystkie dokumenty i oświadczenia oraz inne materiały informacyjne w językach obcych należy dostarczyć przetłumaczone i poświadczone przez Wykonawcę.

10) Oferta powinna być sporządzona w formie pisemnej przy użyciu nośników pisma nie ulegającego usunięciu bez pozostawienia śladów.

11) Załączniki do SIWZ stanowiące integralna część SIWZ, Wykonawca zobowiązany jest  złożyć w ofercie. Załączniki powinny zostać wypełnione przez Wykonawcę bez wyjątku ściśle według warunków i postanowień SIWZ.

12) Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane i datowane własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę. Poprawki cyfr i liczb należy pisać wyrazami.

13) Do oferty należy załączyć spis treści.

14) Wszystkie  strony oferty należy ponumerować, trwale spiąć i ostemplować pieczątką firmową lub imienną  (dotyczy stron zapisanych oraz wszelkich załączników ).

15) Dokumenty i informacje składane w trakcie postępowania stanowiące tajemnicę  przedsiębiorstwa  w myśl art. 11 ust. 4 Ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji Dz.U. z 1993r. Nr 47, poz. 211 z późn. zm), które nie mogą  być udostępniane  - powinny być oznaczone klauzulą: „nie udostępniać innym uczestnikom postępowania informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji” i załączone jako odrębna część nie złączona z ofertą w sposób trwały. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4. PZP

16) Kopertę należy zaadresować:

##### 4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką  SP ZOZ

50 – 981 WROCŁAW ul. Weigla 5.

„Przetarg nieograniczony”

NIE OTWIERAĆ W KANCELARII ”

## Znak sprawy 91/Med./2007

„Oferta na dostawę pojazdów sanitarnych typu „R” oraz „W” jednonoszowych 
z wyposażeniem reanimacyjnym”

nie otwierać przed dniem  29.06.2007r. godz. 1100

Ilość stron ..... (określić, ile stron znajduje się w kopercie

Rozdział III.    WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU I SPOSÓB OCENY ICH   SPEŁNIANIA

- Wykonawca nie może podlegać wykluczeniu z ubiegania się o zamówienie publiczne na podstawie art. 24 ust.1 i ust. 2 ustawy PZP oraz musi spełniać warunki określone w art. 22 ust. 1 pkt. 1, 2, 3 PZP.W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia każdy z Wykonawców musi spełniać warunki udziału w postępowaniu – za spełnienie wymogu Zamawiający uzna złożenie oświadczenia, które będzie oceniane według formuły „spełnia – nie spełnia”

- Wykonawca musi posiadać uprawnienia do wykonania przedmiotu zamówienia – za spełnienie tego wymogu Zamawiający uzna posiadanie aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej odpowiadających przedmiotowi zamówienia.

- Wykonawca musi posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, za spełnienie wymogu posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia Zamawiający uzna wykonanie przez Wykonawcę 1 dostawy odpowiadającej swoim rodzajem dostawie stanowiącej przedmiot zamówienia o wartości co najmniej 500 000,00 zł  (słownie: pięćset tysięcy złotych 00/100).

- Wykonawca musi znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. Za spełnienie wymogu Zamawiający uzna posiadanie przez wykonawcę środków finansowych lub zdolności kredytowej w wysokości                     min. 500 000,00 zł  (słownie: pięćset tysięcy złotych 00/100).

- W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

5.1 żaden z Wykonawców nie może podlegać wykluczeniu na podstawie art. 24 PZP

5.2	warunek niezbędnej wiedzy i doświadczenia oraz potencjału technicznego musi spełniać przynajmniej jeden z Wykonawców, natomiast sytuacja ekonomiczna               i finansowa (warunki zawarte w Rozdziale III pkt. 3 SIWZ) oceniana będzie łącznie.

Spełnienie powyższych warunków uczestnictwa oceniane będzie na podstawie dokumentów określonych w rozdziale IV.

Rozdział IV.  WYKAZ DOKUMENTÓW I OŚWIADCZEŃ POTWIERDZAJĄCYCH

PODMIOTOWE WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

- Oświadczenie wynikające z treści art. 44 PZP.

- Aktualny odpis z właściwego rejestru albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej.

- Kopię koncesji, zezwolenia lub licencji jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania koncesji, zezwolenia lub licencji na podjęcie działalności gospodarczej w zakresie objętym zamówieniem w myśl przepisów ustawy o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U.2004.173.1807) lub oświadczenie, że Wykonawca składający ofertę w niniejszym postępowaniu przetargowym nie ma obowiązku posiadania koncesji, zezwolenia czy licencji na prowadzenie działalności w zakresie obejmującym przedmiot zamówienia.

- Wykaz wykonanych, a przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych dostaw w okresie ostatnich trzech  lat  przed wszczęciem postępowania 
o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy -  w tym okresie, odpowiadające swoim rodzajem i wartością dostawom stanowiącym przedmiot zamówienia z  podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców oraz załączenie dokumentów potwierdzających, że dostawy zostały wykonane należycie  również z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców ( np. referencje - Rozdział III pkt. 3 SIWZ ).

- Informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w którym Wykonawca posiada rachunek, potwierdzająca wysokość posiadanych środków  finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, wystawiona nie wcześniej niż 
3 miesiące  przed upływem składania ofert  (Rozdział III pkt. 4 SIWZ).

- W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie dokumenty określone w Rozdziale IV pkt. 1,2 SIWZ składa każdy z Wykonawców oddzielnie. Pozostałe dokumenty składa przynajmniej jeden z podmiotów występujących wspólnie.

Rozdział V.        WYMAGANE DOKUMENTY DOTYCZĄCE PRZEDMIOTU

ZAMÓWIENIA

### Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć następujące dokumenty i oświadczenia:

- Do oferty prosimy dołączyć dokładny opis oferowanego asortymentu, potwierdzający spełnienie parametrów wymaganych przez Zamawiającego  w formie prospektów, katalogów w języku polskim – w przypadku braku powyższych dokumentów oferta zostanie odrzucona jako nie spełniająca wymogów Zamawiającego. Jednocześnie należy w Załączniku nr 2 do SIWZ podać numer strony materiałów informacyjnych, na której wymagane parametry są potwierdzone oraz zaznaczyć ( np. zakreślaczem ) w materiałach informacyjnych, gdzie znajduje się potwierdzenie wymaganego parametru.

- W przypadku wyrobów medycznych zgodnie z ustawą z dnia 20.04.2004r. o wyrobach medycznych (Dz. U. Nr 93, poz. 896) Zamawiający żąda dołączenia do oferty  ważnych i aktualnych co najmniej przez okres związania z ofertą  dokumentów wskazujących na dopuszczenie do obrotu w postaci Deklaracji Zgodności oraz Certyfikatu CE wydanego przez jednostkę notyfikacyjną (jeżeli dotyczy)- drugi komplet dokumentów Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć wraz z dostarczeniem przedmiotu umowy. W przypadku wygaśnięcia ważności dokumentów dopuszczających do obrotu po terminie związania ofertą a w  okresie obowiązywania umowy, Wykonawca musi złożyć oświadczenie, że oferowany przedmiot zamówienia w trakcie trwania umowy będzie posiadał aktualne dopuszczenie do obrotu oraz zobowiązanie, że ww. dokumenty dopuszczające do obrotu dostarczy przy pierwszej dostawie po wygaśnięciu ważności dokumentów dopuszczających do obrotu złożonych w ofercie.

- Oświadczenie Wykonawcy dołączone do oferty, że zaoferowany pojazd spełnia wymogi zawarte w:

- Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 24.10.2005r w sprawie homologacji typu pojazdów samochodowych i przyczep (Dz. U z 2005r nr. 238, poz. 2010); .

.- Ustawie z dnia 20 czerwca 1997r. „Prawo o ruchu drogowym” (Dz. Ustaw z dnia 19 sierpnia 1997, nr 98, poz. 602 z późniejszymi zmianami) w zakresie wyposażenia i działania urządzeń sygnalizacyjnych pojazdów uprzywilejowanych;

- Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz.U. z 2003 r., nr 32, poz 262)

- świadectwo dopuszczenia do obrotu wydane przez PZH (lub innego upoważnionego organu) na wykładzinę podłogową przedziału medycznego karetki - należy złożyć wraz z ofertą

- "Świadectwo Homologacji na samochód bazowy  - należy złożyć wraz z ofertą

- ważne "Świadectwo Homologacji Typu Pojazdu" na wyrób finalny Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć wraz z dostarczeniem przedmiotu umowy.

- dokumenty umożliwiające użytkowanie po drogach publicznych – niezbędne dokumenty w tym umożliwiające rejestrację pojazdu oraz podać normy zużycia paliwa na 100 km na produkt finalny Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć wraz z dostarczeniem przedmiotu umowy.

Rozdział VI.        OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest :

Dostawa pojazdów sanitarnych typu „R” oraz „W” jednonoszowych z wyposażeniem reanimacyjnym.

Szczegóły opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 2  ( zestawienie asortymentowo – cenowe) do niniejszej SIWZ.

Rozdział VII.       WYMAGANY  TERMIN WYKONANIA UMOWY

Realizacja przedmiotu zamówienia : dostawa  terminie do 4 tygodni  od dnia podpisania umowy.

Miejsce dostawy

4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP ZOZ

ul. Weigla 5

50-981 Wrocław

Rozdział VIII.  WARUNKI WPŁATY  I ZWROTU WADIUM.

- Obowiązek wpłaty wadium

Oferta musi być zabezpieczona wadium.

Wadium musi obejmować cały  okres związania ofertą.

Wykonawca, który nie zabezpieczy oferty akceptowalną formą wadium, zostanie przez Zamawiającego wykluczony z postępowania.

Przystępując do przetargu na całość przedmiotu zamówienia wykonawca  jest obowiązany wnieść wadium w wysokości:  10 400,00  zł ( słownie: dziesięć tysięcy czterysta złotych 00/100 )

Termin wniesienia wadium upływa w dniu składania ofert tj. dnia  29.06.2007r. godz. 1000

2.	Forma wpłaty wadium.

2.1	Wadium może być wnoszone w następujących formach:

- poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym

- gwarancjach bankowych,

- gwarancjach ubezpieczeniowych,

- lub poręczeniach określonych w art. 45 ust. 6 ustawy  PZP,

- przelewem na rachunek Zamawiającego - środki finansowe powinny wpłynąć na konto Zamawiającego do dnia  29.06.2007r. do godz. 1000

###### BWE S.A.  O/ Wrocław

07130010230000004301000003

z zaznaczeniem:

,,Wadium w przetargu na dostawę pojazdów sanitarnych typu „R” oraz „W” jednonoszowych z wyposażeniem reanimacyjnym.,  znak sprawy 91/Med.2007”

2.2  Do oferty należy dołączyć oryginał dowodu wpłaty wadium (przelewem).

2.3 W przypadku wnoszenia wadium przez Wykonawcę w innych formach oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium należy złożyć do depozytu u Głównego Księgowego Szpitala a kserokopię potwierdzoną za zgodność z oryginałem dołączyć do oferty.

3.   Zwrot wadium regulują przepisy art.46 PZP

Rozdział IX.      OPIS KRYTERIÓW OCENY OFRT I SPOSÓB DOKONYWANIA

ICH OCENY

1. Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie:

Przy wyborze oferty Zamawiający kierował się będzie jednym kryterium – cena (wartość brutto oferty).

Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta z najniższą ceną.

- Zasady wyboru oferty i udzielenia zamówienia

Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta:

- odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w PZP,

- jest zgodna z treścią  SIWZ,

- została uznana za najkorzystniejszą w oparciu o podane kryteria wyboru.

Rozdział X.        OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY OFERTY

- Cena oferty musi być podana w złotych polskich brutto – cyfrowo i słownie 
z uwzględnieniem podatku VAT naliczonym zgodnie z obowiązującymi w terminie składania oferty przepisami. Obowiązkiem składającego ofertę jest wypełnić formularz  asortymentowo - cenowy dokonując obliczeń wg zasad uznanych w rachunkowości, przy użyciu powszechnych metod liczenia takich jak: kalkulator, arkusz kalkulacyjny Microsoft Excel z funkcją zaokrąglania do 2 miejsc po przecinku.

- W celu wyłonienia najkorzystniejszej oferty w świetle kryterium ceny, Zamawiający do porównania ofert będzie brał pod uwagę cenę brutto ;

- Wymagane jest by cena podana w ofercie obejmowała koszty dostawy do zamawiającego   i wszelkie inne  koszty związane z przedmiotem zamówienia, w tym:

- koszty transportu krajowego i zagranicznego,

- koszty ubezpieczenia towaru w kraju i za granicą,

- opłat celnych i granicznych,

- Waluta ceny oferowanej PLN;

- Wszystkie ceny netto określone przez Wykonawcę są ustalone na okres ważności umowy i nie wzrosną.

Błąd w obliczeniu ceny spowoduje odrzucenie oferty z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 i art. 88 PZP.

Wykonawcy z krajów UE mający siedzibę poza terytorium Polski w załączniku nr 1 i nr 2 wypełniają ceny uwzględniając 0% stawkę podatku VAT. W przypadku ofert Wykonawców z krajów UE, Zamawiający przy porównaniu ofert do ceny ofertowej doliczy rzeczywistą stawkę VAT (obowiązującą w Polsce) i tak obliczoną cenę porówna z innymi ofertami.

Cena ofert zostanie przeliczona na wartości punktowe, gdzie waga najtańszej oferty =100 pkt. a wartości punktowe pozostałych ofert wyliczone zostaną na zasadzie proporcji.

W druku ZP – 21 ( Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 maja 2006 r. w sprawie protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ) cena zostanie przeliczona na wartości punktowe gdzie waga najtańszej oferty = 100 pkt. a pozostałe wyliczone na zasadzie proporcji.

Rozdział XI.              ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

Szczegółowe zapisy związane ze sposobem realizacji zamówienia, warunkami umowy zawiera Załącznik nr 3, w którym należy wypełnić wszystkie miejsca wykropkowane (pod rygorem odrzucenia oferty) z wyjątkiem numeru umowy, daty jej zawarcia.

Rozdział XII.        INFORMACJE DOTYCZĄCE MIEJSCA I  TERMINU    
                                                            SKŁADANIA OFERT

1.  Ofertę w zapieczętowanej kopercie opatrzonej napisami określonymi w Rozdziale I niniejszej Specyfikacji oraz opatrzonych wyraźną uwagą „NIE OTWIERAĆ
W KANCELARII” należy złożyć do dnia 29.06.2007r. do godz. 1000 w  4 Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką SP ZOZ Wrocław, ul. Weigla 5 – budynek WYDZIAŁU ADMINISTRACJI  OGÓLNEJ pok. nr 5.

2.   Oferta powinna być złożona w sposób uniemożliwiający jej przypadkowe otwarcie.

3.   Jeżeli oferta zostanie złożona w inny sposób niż wyżej opisany, Zamawiający nie bierze     odpowiedzialności za nieprawidłowe skierowanie czy przedwczesne lub przypadkowe     jej otwarcie.

4.  Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona Wykonawcy bez otwierania, po upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu.

Przedłużenie terminu składania ofert dopuszczalne jest tylko przed jego upływem

Rozdział XIII.   TRYB UDZIELANIA WYJAŚNIEŃ W SPRAWACH

DOTYCZĄCYCH SPECYFIKACJI ISTOTNYCH

WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Zamawiający nie zamierza zwołać zebrania wykonawców.

Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający jest obowiązany niezwłocznie udzielić wyjaśnień, chyba że prośba o wyjaśnienie treści specyfikacji wpłynęła do zamawiającego na mniej niż 6 dni przed terminem składania ofert.

Do kontaktu z Wykonawcami (od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Zamawiającego 7.30 - 15.00 ) w sprawach jw. upoważnione są tylko niżej wymienione osoby i tylko pod podanymi numerami telefonów i faksów:

- Sylwia Komorek  tel. (071) 7660 462,– w sprawach przedmiotu zamówienia.

- Agnieszka Socha tel. (071) 7660119; fax. 7660119, 7660550 Sekcja Zamówień Publicznych  (budynek Logistyki) pok. nr 16 - w sprawach formalnych.

Kontaktowanie się z Zamawiającym pod innym niż ww. numerami telefonów i faksów nie rodzi skutków prawnych określonych w PZP.

Rozdział XIV.      TRYB WPROWADZANIA EWENTUALNYCH ZMIAN

W SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający może w każdym czasie, przed upływem terminu do składania ofert, zmodyfikować treść SIWZ. Dokonane w ten sposób uzupełnienie stanie się częścią SIWZ i będzie wiążące. W przypadku, gdy zmiana powodować będzie konieczność modyfikacji oferty, Zamawiający przedłuży termin składania ofert. W takim przypadku wszelkie prawa i zobowiązania Wykonawcy i Zamawiającego będą podlegały nowemu terminowi.

Rozdział XV.                   TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

Wykonawca związany jest ofertą przez okres 30 dni licząc od dnia, w którym upływa termin składania ofert.

Rozdział XVI.              MIEJSCE I TRYB OTWARCIA OFERT

- Komisyjne otwarcie ofert nastąpi na posiedzeniu Komisji Przetargowej, które odbędzie się w 4 Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką SP ZOZ we Wrocławiu, ul. Weigla 5 w sali odpraw (budynek Logistyki) w dniu 29.06.2007r. o godz. 1100. Otwarcie ofert jest jawne.

- W trakcie otwarcia ofert zostaną ogłoszone co najmniej:

- kwota , którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia

- nazwa i adres Wykonawcy, którego oferta jest otwierana,

- cena oferty, termin wykonania zamówienia,

- okres gwarancji, warunki płatności zawarte w ofercie.

Rozdział XVII.                      SPOSÓB OCENY OFERT

- Po zakończeniu części jawnej – Zamawiający dokona wstępnej weryfikacji ofert, które  
części są jawne i mogą być udostępniane innym uczestnikom postępowania. W dalszej części dokona badania ofert.

- W pierwszym etapie postępowania Komisja Przetargowa powołana przez Zamawiającego bada czy Wykonawcy nie podlegają wykluczeniu (nie złożyli wymaganych dokumentów podmiotowych lub oświadczeń o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3 i 4 PZP). Następnie Komisja sprawdza oferty Wykonawców niewykluczonych i odrzuca oferty nie spełniające wymagań i warunków określonych w SIWZ. Komisja dokona oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty spośród ofert nie odrzuconych, zgodnie z kryterium określonym w rozdziale VII.

- Wykonawca może zostać wykluczony na podstawie art.24 PZP.

- Oferta może zostać odrzucona na podstawie art. 89 PZP.

Rozdział XVIII.               OBOWIĄZKI ZAMAWIAJĄCEGO

- Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zawiadamia wykonawców, którzy złożyli oferty, o:

- wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę) i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano, i uzasadnienie jej wyboru (powyższą informację Zamawiający umieści również na swojej stronie internetowej),

- wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne               i prawne,

- wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne – jeżeli postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, negocjacji bez ogłoszenia albo zapytania o cenę.

- Po uprawomocnieniu wyniku postępowania zgodnie z art. 94 ust. 1 PZP Zamawiający wezwie Wykonawcę do podpisania umowy.

Rozdział XIX. 	POSTĘPOWANIE PROTESTACYJNE

Wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, czynności podjętych przez Zamawiającego w toku postępowania oraz w przypadku zaniechania przez Zamawiającego czynności, do której jest obowiązany na podstawie ustawy, można wnieść protest do zamawiającego. Zgodnie z wyborem Zamawiającego, dokonanym na podstawie art. 27 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych protest może być wniesiony  jedynie w formie pisemnej. Oznacza to, że chcąc skutecznie wnieść protest, protestujący jest zobowiązany dostarczyć Zamawiającemu pismo  (faks i forma elektroniczna nie spełniają tego wymogu.) zawierające treść protestu z oryginalnym podpisem osoby działającej w imieniu Wykonawcy, z zachowaniem terminów wynikających z PZP oraz godzin pracy Zamawiającego.

Uprawnienie do podpisania protestu powinno wynikać z dołączonego do niego dokumentu lub z dokumentów złożonych w ofercie.

Zamawiający odrzuca protest wniesiony po terminie lub przez podmiot nieuprawniony bez rozpatrywania.

Rozdział XX.                  JAWNOŚĆ POSTĘPOWANIA

- Dokumentacja postępowania zostanie udostępniona wykonawcom w trybie przewidzianym w art. 96 PZP.

- Zamawiający udostępni wskazane dokumenty na pisemny wniosek.

- Zamawiający wyznacza termin, miejsce oraz zakres udostępnionych dokumentów i informacji oraz osobę przy której obecności dokonana zostanie czynność przeglądania.

Załączniki do SIWZ,  które Wykonawca jest zobowiązany złożyć w ofercie:

- Formularz ofertowy.

- Zestawienie asortymentowo – cenowe

- Wzór umowy.

..................................................

podpis i pieczęć Zamawiającego

Załącznik Nr 1

.................................			    			..........................,dnia ..................

/pieczęć adresowa firmy Wykonawcy/					 /Miejscowość/

ZAMAWIAJĄCY:

4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką –

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

50-981 Wrocław, ul. R. Weigla 5

OFERTA

Nawiązując do przetargu nieograniczonego na:

„Dostawę pojazdów sanitarnych typu „R” oraz „W” jednonoszowych z wyposażeniem reanimacyjnym”

Znak sprawy 91/Med./2007

niżej podpisani, reprezentujący:

Pełna nazwa Wykonawcy ……………………………………………………………………..

Adres…………………………………………………………………………………………….

NIP………………………………….                    REGON…………………………………….

Tel. ………………………………….                    Fax ………………………………………...

Nr konta…………………………………………………………………………………………

składamy niniejszą ofertę:

1. Oświadczamy, że: oferujemy sprzedaż i  dostawę  pojazdów sanitarnych typu „R” oraz „W” jednonoszowych z wyposażeniem reanimacyjnym zgodnie z wymogami zawartymi w SIWZ za:

Wartość netto :..........................zł (słownie:…............………………………..........….złotych)

Wartość brutto:.........................zł (słownie:....................................................................złotych)

2.   Oświadczamy, że :

- wyrażamy zgodę na płatność za fakturę w terminie............................(min. 30 dni);

- dostawę wykonamy w terminie 4 tygodni  od daty podpisania umowy;

3.   Oświadczamy jednocześnie, iż :

- zapoznaliśmy się ze SIWZ i przyjmujemy ją bez zastrzeżeń, akceptujemy wszystkie bez wyjątku jej postanowienia oraz nie zgłaszamy żadnych uwag co do procedury udzielenia zamówienia,

- akceptujemy warunki płatności.

4.   Ponadto oświadczamy, że:

- akceptujemy wskazany w warunkach zamówienia czas związania ofertą,

- zapoznaliśmy się z warunkami zamówienia i nie wnosimy zastrzeżeń,

- dostawy będącą przedmiotem zamówienia wykonamy sami* / z udziałem podwykonawców* ( *właściwe podkreślić),

- powierzmy podwykonawcy wykonanie następujących części zamówienia .......... ......................................................................................... ♠ (♠wypełnić w przypadku udziału podwykonawców),

5.  Zaakceptujemy  zawarty w SIWZ projekt umowy (Załącznik Nr 3) poprzez jego wypełnienie, podpisanie i zobowiązujemy się w przypadku wyboru  naszej oferty do podpisania umowy, w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.

6.  Wadium w kwocie .........................zł zostało wniesione w dniu................... w formie   ...............................................................................................................................................

Ofertę niniejszą składamy na ……... kolejno ponumerowanych stronach.

Oświadczamy, że wszystkie załączniki stanowią integralną część oferty.

Pod groźbą odpowiedzialności karnej oświadczamy, iż wszystkie załączone do oferty dokumenty opisują stan faktyczny i prawny, aktualny na dzień otwarcia ofert (art. 297 KK ).

………dnia……………                            ………...............................................................................

podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym                                                                                          
                    lub posiadających pełnomocnictw

###### Załącznik 2

OFERTA CENOWA

- wartość brutto, będąca podstawą do wyliczenia punktów za cenę – otrzymujemy ze wzoru: cena jednostkowa netto razy ilość sztuk – daje wartość netto, z której to wartości liczymy podatek vat i po dodaniu podatku vat do wartości netto otrzymujemy wartość brutto.

| Lp. | Nazwa elementu | Ilość | Numery katalogowe | Cena jednostkowanetto | Wartość netto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - Pojazd sanitarny typu „R” jednonoszowy z wyposażeniem reanimacyjnym w składzie: - pojazd sanitarny z zabudową sanitarną typu R,- wg opisu - nosze kompletne na transporterze wielopoziomowym, - stacjonarny ogrzewacz płynów infuzyjnych - przenośny ogrzewacz płynów infuzyjnych - defibrylator, - respirator pneumatyczny z uchwytem do karetki - pulsoksymetr - deska ortopedyczna z unieruchomieniem głowy i kompletem pasów, - nosze podbierakowe kompletne, - deska ortopedyczna pediatryczna, - krzesełko kardiologiczne, - plecak ratowniczy, - materac próżniowy z pompką oraz torbą, - ssak akumulatorowo – sieciowy - zestaw szyn podciśnieniowych (1 kpl. –3 szt.) z pompką oraz torbą, - materac próżniowy - pompa strzykawkowa z uchwytem do karetki z funkcją zasilania/ładowania - kamizelka unieruchamiająca kręgosłup - zestaw opatrunków hydrożelowych w torbie - Resuscytator dla dorosłych i dzieci (maski silikonowe), z rezerwuarem tlenowym, oraz rurkami ustno-gardłowymi Guedla - laryngoskop światłowodowy dla dorosłych - laryngoskop światłowodowy dla dzieci - kołnierz ortopedyczny uniwersalny regulowany dla osób dorosłych – 2 szt., dla dzieci – 1 szt - nożyczki ratownicze - mankiet do szybkiego przetaczania płynów z pompką i manometrem - ciśnieniomierz stacjonarny zegarowy – do montażu na ścianie karetki, wyposażony w kosz na mankiety i uchwyt do montażu - kleszczyki Magilla - ssak ręczny - nosze płachtowe - jednorazowy zestaw porodowy | - 1 kpl. |  |  |  |  |
|  | - Pojazd sanitarny typu „W” jednonoszowy z wyposażeniem reanimacyjnym: - pojazd sanitarny z zabudową sanitarną typu W –wg opisu - nosze kompletne na transporterze wielopoziomowym, - stacjonarny ogrzewacz płynów infuzyjnych - defibrylator, - deska ortopedyczna pediatryczna, - krzesełko kardiologiczne, - plecak ratowniczy, - zestaw szyn podciśnieniowych (1 kpl. –3 szt.) z pompką oraz torbą, - pompa strzykawkowa z uchwytem do karetki z funkcją zasilania/ładowania - kamizelka unieruchamiająca kręgosłup - zestaw opatrunków hydrożelowych w torbie - Resuscytator dla dorosłych i dzieci (maski silikonowe), z rezerwuarem tlenowym, oraz rurkami ustno-gardłowymi Guedla - laryngoskop światłowodowy dla dorosłych - laryngoskop światłowodowy dla dzieci - kołnierz ortopedyczny uniwersalny regulowany dla osób dorosłych – 2 szt., dla dzieci – 1 szt - nożyczki ratownicze - mankiet do szybkiego przetaczania płynów z pompką i manometrem - ciśnieniomierz stacjonarny zegarowy – do montażu na ścianie karetki, wyposażony w kosz na mankiety i uchwyt do montażu - kleszczyki Magilla - nosze płachtowe - jednorazowy zestaw porodowy | - 1 kpl. |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |  |

## Załącznik nr 2

ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

WYMAGANIA TECHNICZNE DLA

POJAZDU SANITARNEGO REANIMACYJNEGO

Wszystkie wymagania przedstawione przez Zamawiającego powinny być potwierdzone w załączonych materiałach informacyjnych (dotyczy wymaganych parametrów technicznych  karetki oraz sprzętu)  – przy każdym punkcie proszę podać nr strony na której potwierdzony jest wymagany parametr – pod rygorem odrzucenia oferty.

| Lp. |  | Parametr |  |  |  |  |  |  |  | TAK/NIE nr str. w materiałach informacyjnych/oferty |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Wymagania ogólne: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Rok produkcji 2007 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Kolor biały |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Samochód typu furgon zamknięty fabrycznie nowy, częściowo przeszklony , izolacja dżwiękowo termiczną z możliwością ewakuacji pacjenta i personelu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ilość przewożonych osób – 5 (z kierowcą )+ 1 osoba w pozycji leżącej |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Dostawca zestawu zapewnia dostawy części zamiennych przez okres 10 lat po zakończeniu produkcji wyrobu finalnego. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Z zestawem jest dostarczona w języku polskim dokumentacja eksploatacyjna uzgodniona z zamawiającym obejmująca: - warunki techniczne odbioru; - instrukcję obsługi - wykaz autoryzowanych stacji obsługi; - książka gwarancyjna; - warunki udzielania gwarancji. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Układy zestawu napełnione w sposób umożliwiający jego eksploatację bezpośrednio po przekazaniu użytkownikowi. Zbiornik paliwa napełniony. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Oferent przeprowadzi szkolenie z zakresu obsługi i użytkowania pojazdu z wytypowanymi osobami na terenie 4 WSKzP. Termin i ilość osób zostaną uzgodnione przed rozpoczęciem przekazywania pojazdów. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wymagania odnośnie warunków eksploatacji i obsługi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Pojazd zdolny do wykonywania przewidzianych dla niego zadań transportowych po drogach utwardzonych i w sporadycznych przypadkach po twardych drogach gruntowych, w warunkach klimatycznych i terenowych charakterystycznych dla obszaru Polski oraz Europy, przede wszystkim: - w temperaturach otoczenia od - 30°C do +45°C; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - przy prędkości wiatru do 20 m/s; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - w rejonach górskich, do wysokości 2000 m npm; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - przy intensywności deszczu 150 mm/h w przeciągu 5 min; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | bez wyraźnego pogorszenia parametrów trakcyjnych pojazdu. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Samochód jest przystosowany do przechowywania w warunkach bezgarażowych (przy zastosowaniu odpowiednich środków konserwujących) przez okres 15 lat. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Czas przygotowania silnika do pracy przy pełnym obciążeniu, w warunkach wymienionych w p.16, z wykorzystaniem usprawnień ułatwiających rozruch nie jest dłuższy niż 30 min. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Konstrukcja samochodu i technologia wykonania zapewniają przebieg co najmniej 300 000 km. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Samochód wyposażony w komplet narzędzi i przyrządów umożliwiających przeprowadzenie we własnym zakresie obsługiwania codziennego i wykonania prostych napraw bieżących. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Zagwarantowany jest serwis na terenie całej Europy. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| WYMAGANIA KONSTRUKCYJNE PODWOZIA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wymagania ogólne |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Dopuszczalna masa całkowita - 3500kg |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Pojazd wyposażony w centralny zamek działający na wszystkie drzwi z autoalarmem na pilota |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Do zamków pojazdu jest jeden kluczyk |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Dwa komplety kluczy i dwa piloty (kluczyk może być zintegrowany z pilotem) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Szyberdach przedziału medycznego z szybą atermiczną (służący jako wyjście ewakuacyjne) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Pojazd wyposażony w zbiornik paliwa umożliwiający przejazd po drogach utwardzonych z pełnym obciążeniem minimum 500 km. bez dodatkowego tankowania. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Opony letnie zastosowane w samochodzie radialne o bieżniku szosowym i średnicy minimum R 15 . |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Drugi komplet kół z oponami zimowymi radialnymi o bieżniku szosowym i średnicy minimum R 15 . |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Zewnętrzny schowek (oddzielony od przedziału medycznego) z miejscem mocowania butli tlenowych – min. 2 butle 10L , krzesełka kardiologicznego, noszy podbierakowych , deski ortopedycznej |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Przy drzwiach zamontowane stopnie ułatwiające wsiadanie i wysiadanie. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Pojazd wyposażony w przednie światła przeciwmgielne |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Podwozie pojazdu zabezpieczone antykorozyjnie. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wyposażenie zamontowane w samochodzie: - komplet narzędzi dla pojazdu i urządzeń specjalnych; - gaśnica; - apteczka sanitarna; - trójkąt ostrzegawczy; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Korki gwintowe otworów wlewowych i spustowych zespołów układu napędowego są przystosowane do jednego klucza. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Silnik |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Elastyczny, z zapłonem samoczynnym, turbodoładowany |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | System wtrysku paliwa typu common rail |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Moc silnika minimum – 180 kM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wskaźnik mocy do całkowitej masy dopuszczalnej – 51,42 kM/t (moc w KM do całkowitej masy dopuszczalnej w tonach) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Jednostka napędowa spełnia normę minimum EURO-3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Zespół napędowy |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Skrzynia biegów manualna zsynchronizowana (minimum 5 biegów do przodu 1 do tyłu) lub automatyczna |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Elektroniczna stabilizacja toru jazdy z uwzględnieniem sposobu obciążenia pojazdu – adaptacyjny system ESP |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Układ zapobiegający poślizgowi przy ruszaniu kół osi napędzanej - ASR |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Zawieszenie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ze stabilizatorem osi przedniej, stabilizatorem osi tylnej |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Gwarantujące dobrą przyczepność kół do nawierzchni, stabilność trudnym terenie (kręte drogi i strome wzniesienia) oraz odpowiedni komfort transportu chorego |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Układ hamulcowy |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Hamulce tarczowe wentylowane kół osi przedniej |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ze wspomaganiem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Z systemem zapobiegającym blokadzie kół - ABS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Z system wspomagania nagłego hamowania |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Z asystentem ruszania – AAS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Z elektronicznym systemem podziału siły hamowania - EBV |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Pomocniczy układ hamowania powinien zapewniać pewne i nieograniczone (w czasie) utrzymywanie samochodu przy pełnym obciążeniu na wzniesieniach i spadkach o pochyłości - 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Układ kierowniczy |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ze wspomaganiem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Instalacja elektryczna |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Alternator zapewniający ładowanie zespołu akumulatorów o odpowiednio dużej mocy wystarczający do zasilania wszystkich odbiorników |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Akumulator dodatkowy – 100 Ah (wzmocniony), służący do zasilania odbiorników zainstalowanych w przedziale medycznym, z wyłącznikiem umożliwiającym ich odłączenie w razie potrzeby oraz urządzeniem umożliwiającym diagnozowanie wszystkich akumulatorów. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Instalacja 230 V, dwa gniazda poboru prądu w przedziale medycznym, zasilane z gniazda umieszczonego na zewnątrz, posiadające zabezpieczenie przed uruchomieniem silnika przy podłączonym zasilaniu i zabezpieczenie różnicowo-prądowe. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3 gniazda poboru prądu 12 V – zabezpieczone |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Układ prostowniczy, automatycznie doładowujący na postoju zespół akumulatorów przy podłączeniu zasilania 230 V. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Odkłócona do poziomu S-2 wg normy PN-87/5-76005 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ogrzewanie i wentylacja |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Nagrzewnica podłączona do obiegu cieczy chłodzącej z możliwością ustawienia temperatury i termostatem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ogrzewanie postojowe – grzejnik elektryczny z sieci 230V - możliwością ustawienia temperatury i termostatem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Inny niezależny od silnika system ogrzewania przedziału kierowcy i przedziału medycznego, umożliwiający niezależne ogrzanie silnika przed rozruchem, kabiny kierowcy i przedziału medycznego, z możliwością ustawienia temperatury i termostatem - (wodny) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wentylacja nawiewno -wywiewna |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Klimatyzacja przedziału medycznego , kabiny kierowcy ( z deski rozdzielczej) dwuparownikowa - z możliwością niezależnej regulacji temperatury (ogrzewanie i chłodzenie) oraz stopnia nawiewu, o wydolności zapewniającej właściwe warunki transportu pacjenta i pracy zespołu medycznego w różnych porach roku (zakres temp. zewn. od –300 do +400C) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wymagania dotyczące przedziału kierowcy |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Tablica przyrządów wyposażona w przyrządy kontrolno-pomiarowe i sygnalizatory rozmieszczone w sposób umożliwiający ergonomiczną pracę kierowcy. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Przedział kierowcy wyposażony w tapicerkę, podsufitkę oraz dwie osłony przeciwsłoneczne (po jednej dla kierowcy i pasażera podróżującego z przodu) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Przedział kierowcy wyposażony w jedno koncentryczne gniazdko wtykowe (podobne jak do zapalniczki) do zasilania elektrycznego urządzeń dodatkowych o napięciu 12V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Pojazd wyposażony w dwa lusterka wsteczne zewnętrzne oraz wewnętrzne lusterko wsteczne. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Fotele kierowcy i pasażerów podróżujących z przodu posiadają regulację w płaszczyźnie pionowej i poziomej . |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Miejsca siedzące w kierunku jazdy wyposażone w bezwładnościowe pasy bezpieczeństwa trójpunktowego mocowania |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | W przedziale kierowcy zamontowany radioodtwarzacz z RDS z instalacją radiową, dwoma standardowymi głośnikami oraz z anteną dachową |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Kabina wyposażona, w jednopunktowe oświetlenie dachowe działające automatycznie po otwarciu drzwi oraz włączane z miejsca kierowcy |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Kabina kierowcy wyposażona w radiotelefon Motorola GM 360 (lub inny kompatybilny ze sprzętem użytkowanym w szpitalu) z instalacją oraz anteną dachową . |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Kabina kierowcy oddzielona od przedziału medycznego z drzwiami przesuwnymi z możliwością komunikacji kierowcy z personelem medycznym, a równocześnie zapewniającą możliwość oddzielenia obu przedziałów. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Reflektor szperacz – przenośny z zasilaniem akumulatorowym oraz z uchwytem-ładowarką zasilaną 12V z instalacji samochodowej. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poduszki powietrzne dla kierowcy i pasażera |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| WYMAGANIA NADWOZIA SPECJALNEGO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wymagania ogólne |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wysokość przedziału medycznego –minimum 1850 mm po zabudowie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Długość przedziału medycznego – minimum 3250 mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Drzwi tylne wysokie, przeszklone, otwierane na boki o minimum 1800, wyposażone w ograniczniki i blokady |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Szyby okien zewnętrznych przedziału medycznego zmatowione do 2/3 wysokości |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Przy drzwiach tylnych i bocznych stopnie ułatwiające wsiadanie i wysiadanie. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Dodatkowa gaśnica – 1 kg, w przedziale medycznym |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Urządzenie do wybijania szyb |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | W drzwiach tylnych zastosowane pulsacyjne światła włączające się samoczynnie po wychyleniu skrzydeł drzwi poza obrys poprzeczny samochodu. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Reflektory zewnętrzne z trzech stron pojazdu ze światłem rozproszonym, do oświetlenia miejsca akcji włączane/wyłączane z kabiny kierowcy i przedziału medycznego |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | OZNAKOWANIE POJAZDU |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Belka świetlna z 4 lampami wyładowczymi lub stroboskopowymi koloru niebieskiego w przedniej części pojazdu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2 lampy pulsacyjne barwy niebieskiej, typu wyładowczego, na wysokości pasa przedniego |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Lampa błyskowa, typu wyładowczego barwy niebieskiej umieszczona w tylnej części dachu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Oznakowanie symbolem ratownictwa medycznego |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Napis AMBULANS na dachu z przodu pojazdu( lustrzany) oraz z tyłu pojazdu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Samochód oznakowany zgodnie z kodeksem drogowym jako samochód sanitarny |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Oznakowanie z folii odblaskowej |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Pas w kolorze niebieskim i czerwonym dookoła pojazdu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Oznaczenie typu karetki na bokach i drzwiach pojazdu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Generator z mikrofonem umożliwiający podawanie komunikatów i nadawanie minimum trzy rodzaje modulowanych sygnałów o mocy minimum 100W z możliwością zmiany tonów włącznikiem sygnału dźwiękowego pojazdu. Dodatkowy sygnał pneumatyczny dwutonowy. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYMAGANIA DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Zbiorniki paliwowe, ich otwory wlewowe, a także baterie akumulatorów znajdują się poza wnętrzem kabiny i nadwozia |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wszystkie szyby pojazdu są bezpieczne |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Konstrukcja zespołów i układów samochodu całkowicie eliminuje możliwość przedostawania się materiałów pędnych, smarów i cieczy roboczych do zespołów i elementów iskrzących lub mocno nagrzewających się |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Samochód posiada gniazdo zasilania zewnętrznego z systemem uniemożliwiającym rozruch silnika przy podłączonym zasilaniu zewnętrznym |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Umiejscowienie wylotu spalin z układu wydechowego silnika wyklucza przedostawanie się gazów spalinowych do wnętrza nadwozia w stopniu przekraczającym dopuszczalne normy |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | GWARANCJA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Okres gwarancji na bezawaryjną pracę - 24 m-ce bez limitu kilometrów. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Gwarancja na perforację blachy – minimum 12 lat |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | SERWIS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Gwarancyjny |  | Pogwarancyjny |  |  |  |  |
|  |  |  | Czas reakcji „przyjęte zgłoszenie - podjęta naprawa” |  |  | Max 3 dni |  | Max 3 dni |  |  |  |  |
|  |  |  | Maksymalny czas usunięcia awarii na terenie RP |  |  | Max 14 dni |  | Max 7 dni |  |  |  |  |
|  |  |  | W przypadku awarii poza granicami kraju – dostawca usunie awarię w miejscu wskazanym przez użytkownika. |  |  | Max 21 dni |  | Max 21 dni |  |  |  |  |
|  | Ilość punktów serwisowych w Polsce |  |  |  |  | Minimum 25 |  |  |  |  |  |  |
|  | Ilość punktów serwisowych we Wrocławiu |  |  |  |  | Minimum 1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Oświetlenie przedziału medycznego |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Światło rozproszone (świetlówki) umieszczone po obu stronach górnej części przedziału medycznego - min. 6 punktów świetlnych (podać ilość punktów świetlnych) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Oświetlenie punktowe (regulowane, halogenowe punkty świetlne nad noszami w suficie) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wyposażenie przedziału medycznego |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Na ścianach bocznych zestawy szafek i półek wykonanych z tworzywa sztucznego, zabezpieczonych przed niekontrolowanym wypadnięciem umieszczonych tam przedmiotów, zapewniający możliwość montażu butli tlenowych, materaca próżniowego oraz innego sprzętu, w zabudowie meblowej należy uwzględnić zamykany na klucz schowek oraz szafkę z wyjmowanymi przezroczystymi pojemnikami |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ściany boczne, sufit pokryte płytami z tworzywa sztucznego, łatwo zmywalne w kolorze białym |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Na ścianie działowej zespół szafek z miejscem do zamocowania 2 szt. walizek lub toreb medycznych z blatem roboczym wykończonym blachą nierdzewną |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Uchwyt do kroplówki na min. 3 szt. mocowany w suficie (podać na ile sztuk) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Zabezpieczenie urządzeń oraz elementów wyposażenia przed przemieszczaniem w czasie jazdy gwarantujące jednocześnie łatwość dostępu i użycia |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Podstawa noszy głównych z przesuwem bocznym, z wysuwem na zewnątrz umożliwiającym łatwe wprowadzanie noszy oraz z możliwością przechyłu do pozycji Trendelenburga ( o min. 10 stopni) w trakcie jazdy ambulansu – podać markę i model podstawy oraz załączyć folder wraz z opisem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wzmocniona podłoga umożliwiająca mocowanie ruchomej podstawy pod nosze główne |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Podłoga o powierzchni przeciwpoślizgowej, łatwo zmywalnej, połączonej szczelnie z zabudową ścian |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Dwa obrotowe miejsca siedzące na prawej ścianie wyposażone w bezwładnościowe, trzypunktowe pasy bezpieczeństwa i zagłówki, ze składanymi do pionu siedziskami i regulowanym kątem oparcia |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Fotel usytuowany tyłem do kierunku jazdy, ze składanym do pionu siedziskiem i pasem biodrowym bezwładnościowym |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Butla tlenowa 2 L z reduktorem (konstrukcja reduktora umożliwiająca montaż i demontaż reduktora bez konieczności używania kluczy, manometr reduktora zabezpieczony przed uszkodzeniami mechanicznymi) – możliwość podłączenia drenu do podawania tlenu pacjentowi oraz wyjście z szybkozłączem w celu podłączenia respiratora |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Szyna do mocowania sprzętu na ścianie typu „Modura” o długości min. 50 cm (podać długość szyny w cm) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Miejsce mocowania defibrylatora umożliwiające korzystanie w czasie jazdy |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Miejsce mocowania respiratora umożliwiające korzystanie w czasie jazdy |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Miejsce mocowania pompy infuzyjnej |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Uchwyty ścienne i sufitowe dla personelu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Stacjonarny ogrzewacz płynów infuzyjnych ze wskaźnikiem temperatury wewnątrz urządzenia o pojemności min. 3 L z termoregulatorem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Dodatkowy przenośny ogrzewacz płynów infuzyjnych ze wskaźnikiem temperatury wewnątrz urządzenia o pojemności min. 3 L, z termoregulatorem montowany na ścianie ambulansu, szybkodemontowalny, zasilany z instalacji 12V ambulansu, wyposażony w mankiet termoizolacyjny przeznaczony do podawania płynów w niskich temperaturach poza ambulansem z wbudowanym mankietem do szybkiego toczenia płynów |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Centralna instalacja tlenowa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | min. trzy punkty poboru typu AGA – gniazda o budowie monoblokowej panelowej w tym 2 punkty poboru zamontowane u wezgłowia pacjenta na ścianie lewej + dodatkowy panel pojedynczy w suficie nad noszami (podać ilość gniazd tlenowych) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | min. jeden przepływomierz obrotowy wyposażony w nawilżacz tlenowy wykonany z tworzywa sztucznego – autoklawowalny (podać ilość przepływomierzy i nawilżaczy) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Dwie. butle tlenowe stalowe 10 L pod ciśnieniem 150 atm. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Dwa reduktory tlenowe do butli 10L reduktory z wyjściami: typu szybkozłącze w celu wpięcia do instalacji oraz do bezpośredniego podłączenia drenu do podawania tlenu pacjentowi (konstrukcja reduktora umożliwiająca montaż i demontaż reduktora bez konieczności używania kluczy, manometry reduktorów zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi) z możliwością ich obserwacji z przedziału medycznego,. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | instalacja tlenowa umożliwiająca zasilanie paneli tlenowych z obu butli jednocześnie lub po wypięciu jednej butli z instalacji |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Centralna instalacja próżniowa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | z regulacją siły ssania oraz manometrem podciśnienia |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Skład zestawu: słój z tworzywa sztucznego przystosowany do sterylizacji o pojemności min. 1L z zaworem antyprzelewowym, z możliwością szybkiego demontażu w celu wymiany, przewód ssący silikonowy o długości min. 1,5m zakończony łącznikiem do cewników |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Sprzęt medyczny |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A |  | ###### NOSZE GŁÓWNE REANIMACYJNE DO UŻYTKU W AMBULANSIE model ………………… typ …………………………producent………………kraj …………… rok produkcji 2007 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | przystosowane do prowadzenia reanimacji wyposażone w twardą płytę na całej długości pod materacem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | nosze potrójnie łamane z możliwością ustawienia pozycji przeciwwstrząsowej i pozycji zmniejszającej napięcie mięśni brzucha |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | z możliwością płynnej regulacji kąta nachylenia oparcia pleców do 90 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | cienki nie sprężynujący materac z tworzywa sztucznego, nie przyjmujący krwi, brudu, przystosowany do dezynfekcji, umożliwiający ustawienie wszystkich pozycji transportowych |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | z zestawem pasów szelkowych i poprzecznych zabezpieczających pacjenta o regulowanej długości mocowanych bezpośrednio do ramy noszy oraz dodatkowy komplet pasów służący do zabezpieczenia dzieci w trakcie transportu na noszach |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | nosze muszą posiadać trwale oznakowane najlepiej graficznie elementy związane z ich obsługą |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | składany statyw na płyny infuzyjne |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | składane poręcze boczne |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | nosze muszą być zabezpieczone przed korozją poprzez wykonanie ich z odpowiedniego materiału lub poprzez zabezpieczenie ich środkami antykorozyjnymi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | możliwość skrócenia ramy noszy w celu uzyskania krzesła transportowego |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | możliwość ustawienia ramy noszy pod głową pacjenta w trzech pozycjach: na wznak, z odgięciem głowy do tyłu, z przygięciem głowy do klatki piersiowej |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | waga oferowanych noszy max. 23 kg (podać wagę noszy w kg) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Instrukcja obsługi w języku polskim przy dostawie sprzętu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| B |  | ###### TRANSPORTER NOSZY GŁÓWNYCH model ………………… typ …………………………producent………………kraj …………… rok produkcji 2007 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | System bezpiecznego i szybkiego połączenia z noszami |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | regulacja wysokości w minimum sześciu poziomach |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | możliwość zapięcia noszy głową i nogami do kierunku jazdy |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | możliwość ustawienia pozycji drenażowych (Trendelenburga i Fowlera na min. 3 poziomach pochylenia) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4 kółka obrotowe (w zakresie 360 stopni) umożliwiające zarówno jazdę bokiem jak i jazdę na wprost po zablokowaniu dwóch przednich kółek, kółka o odpowiedniej średnicy umożliwiającej jazdę zarówno w pomieszczeniach zamkniętych jak i poza nimi na utwardzonych nawierzchniach (podać średnicę kółek w cm) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | system zabezpieczający przed niekontrolowanym złożeniem podwozia w przypadku braku kontaktu z lawetą |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | system mocowania transportera na podstawie musi być zgodny z wymogami PN EN 1789, potwierdzenie przeprowadzenia badań wytrzymałośćiowych na min. 10G dla całego zestawu transportowego zgodnie z normą PN EN 1789 – załączyć atest jednostki notyfikowanej |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | obciążenie dopuszczalne transportera i noszy powyżej 200 kg (podać dopuszczalne obciążenie w kg) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | waga transportera max. 28 kg (podać wagę transportera) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | transporter musi posiadać trwale oznakowane najlepiej graficznie elementy związane z ich obsługą |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | transporter zabezpieczony przed korozją poprzez wykonanie z odpowiedniego materiału lub poprzez zabezpieczenie środkami antykorozyjnymi (opisać) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Deklaracja zgodności oraz CE na zestaw nosze z transporterem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| C |  | DEFIBRYLATOR model ………………… typ …………………………producent………………kraj …………… rok produkcji 2007 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | defibrylacja dwufazowa z zakresem regulacji energii od 2 do min. 200 J (dopuszcza się większą energię defibrylacji dwufazowej np. 360 J). Podać dostępne poziomy energii oraz zalecany algorytm defibrylacji dla dorosłych i dla dzieci |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | przenośny, transportowy , odporny na drgania i wstrząsy |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | posiadający opakowanie transportowe zabezpieczające aparat przed uszkodzeniem, posiadający uchwyt pozwalający na montaż i transport aparatu w karetce (uchwyt zgodny z normą PN EN 1789) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | czas ładowania defibrylatora do energii maksymalnej poniżej 10 sek. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | regulacja parametrów defibrylacji: wybór energii, ładowanie, wyzwalanie wstrząsu – z łyżek zewnętrznych i płyty czołowej aparatu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ilość poziomów energetycznych dostępnych przy defibrylacji zewnętrznej: min. 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | defibrylacja dorosłych i dzieci – łyżki dla dorosłych i dzieci w komplecie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | automatyczna kompensacja prądowa lub napięciowa impedancji ciała pacjenta przy defibrylacji z łyżek zewnętrznych i elektrod samoprzylepnych |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | pełne sterowanie za pomocą przycisków lub pokręteł na łyżkach defibrylatora (wybór energii, ładowanie, wyzwolenie wstrząsu , wydruk |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | kardiowersja |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | stymulacja zewnętrzna z trybem pracy sztywnym i na żądanie, w komplecie kabel do stymulacji |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | prąd stymulacji co najmniej 30 do 170 imp / min |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | monitorowanie EKG – min. 3 odprowadzenia – w komplecie kabel do monitorowania |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ekran EL lub TFT (podać typ ekranu) zapewniający dobrą widoczność pod różnym kątem w warunkach silnego oświetlenia |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | przekątna ekranu min. 5” |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | zasilanie defibrylatora i ładowanie akumulatora/ów z instalacji karetkowej 12V jako integralna część aparatu lub dodatkowy moduł |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | zasilanie defibrylatora i ładowanie akumulatora/ów z sieci 230V jako integralna część aparatu lub dodatkowy moduł |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Komunikaty na ekranie i komendy głosowe oraz oznaczenia w języku polskim |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | akumulator/y kwasowo-ołowiowy z możliwością doładowywania w aparacie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Deklaracja zgodności oraz CE - załączyć |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| D |  | RESPIRATOR model ………………… typ …………………………producent………………kraj …………… rok produkcji 2007 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | transportowy, zasilany pneumatycznie wyłącznie ze źródła sprężonego tlenu o ciśnieniu 3,0 – 6,0 bar ± 10 % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | zasada działania – czasowo / objętościowo zmienny |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | tryb pracy CMV |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | funkcja automatycznej blokady cyklu wentylacji CMV przy oddechu spontanicznym pacjenta z zapewnieniem minimalnej wentylacji minutowej |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | przepływ gazu w trybie automatycznym w zakresie minimalnym od 6 do 50 L/min |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wentylacja bierna 100% tlenem – oddech spontaniczny na żądanie z przepływem zależnym od podciśnienia (integralna funkcja respiratora) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | podciśnienie w układzie oddechowym hamujące tryb wentylacji automatycznej max. – 5 cmH2O |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wentylacja tlenem o stężeniu 100% lub max 60% w trybie wentylacji automatycznej (CMV) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | niezależna płynna regulacja częstości i objętości oddechowej |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | częstość oddechów regulowana w zakresie minimalnym od 40/min. do 8/min |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | objętość oddechowa regulowana w zakresie zapewniającym wentylację dorosłych i dzieci od około 6-7 kg (podać zakres regulacji objętości oddechowej) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | zastawka ciśnieniowa bezpieczeństwa regulowana w zakresie min. 20-60 cm H2O z alarmem akustycznym |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | sygnalizacja spadku ciśnienia zasilania |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | manometr ciśnienia w drogach oddechowych |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | przewód zasilający z wtykiem AGA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | butla tlenowa 2,7 L z reduktorem (konstrukcja reduktora umożliwiająca montaż i demontaż reduktora bez konieczności używania kluczy, manometry reduktorów zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi) wyjścia typu szybkozłącze w celu podłączenia respiratora oraz do podłączenia drenu w celu podawania tlenu pacjentowi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wielorazowy , przystosowany do sterylizacji przewód pacjenta (2 kpl. w zestawie) zakończony zastawką pacjenta umożliwiającą podłączenie maski lub rurki intubacyjnej |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | zastawka PEEP regulowana w zakresie od min. 5 do min. 20 cm H2O |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | uchwyt ścienny do ambulansu zgodny z wymogami PN EN 1789 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | torba transportowa do respiratora |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | oznaczenia w języku polskim |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | przystosowany do pracy w środowisku MRI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Deklaracja zgodności oraz CE - załączyć |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| E |  | Pulsoksymetr przenośny model ………………… typ …………………………producent………………kraj …………… rok produkcji 2007 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | zasilanie bateryjne |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | czas pracy ciągłej na jednym komplecie baterii min. 100 godzin |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | cyfrowy pomiar saturacji tlenowej i pulsu – wartości cyfrowe wyświetlane na osobnych wyświetlaczach LED |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wskaźnik perfuzji |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | zakres pomiarowy saturacji 0-100% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | zakres pomiarowy pulsu min. 20-300 /min. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | czujnik wielokrotnego użytku dla dorosłych – klips palcowy |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | możliwość stosowania różnych rodzajów czujników: pediatrycznych, jednorazowych, usznych |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | waga max. 300g |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | pokrowiec na pulsoksymetr |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Deklaracja zgodności oraz CE - załączyć |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| F |  | DESKA ORTOPEDYCZNA Z UNIERUCHOMIENIEM GŁOWY I KOMPLETEM PASÓW model ………………… typ …………………………producent………………kraj …………… rok produkcji 2007 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | deska ortopedyczna wykonana z tworzywa sztucznego |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | przenikalna dla promieni X w stopniu umożliwiającym diagnostykę RTG |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ze ściętym końcem od strony nóg ułatwiającym pracę w ciasnych przestrzeniach |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wyposażona w min. 16 uchwytów do przenoszenia rozmieszczonych na obwodzie deski |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wyposażona w min. 5 punktów na dłuższej stronie deski do mocowania pasów |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wyposażona w min. 3 pasy zabezpieczające o regulowanej długości dwuczęściowe z obrotowymi metalowymi karabińczykami oraz metalowymi spięciami typu klamra |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wyposażona w unieruchomienie głowy wielokrotnego użytku składające się z podkładki oraz 2 klocków stabilizujących z otworami usznymi oraz 2 paskami spinającymi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | waga kompletnej deski max. 8 kg |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | obciążenie dopuszczalne powyżej 150 kg |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | szerokość deski w zakresie od 45 do 50 cm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Deklaracja zgodności oraz CE - załączyć |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| G |  | NOSZE PODBIERAKOWE model ………………… typ …………………………producent………………kraj …………… rok produkcji 2007 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | muszą posiadać komplet min. 3 szt. pasów zabezpieczających |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wykonane z tworzywa sztucznego |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | przenikalne dla promieni X w stopniu umożliwiającym diagnostykę RTG |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | muszą posiadać zamki zabezpieczające przed niekontrolowanym rozpięciem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | możliwość złożenia noszy w połowie długości |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | możliwość regulacji długości pozwalającą na dobór do pacjentów o różnym wzroście |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | muszą posiadać min 10 uchwytów do przenoszenia umieszczonych na obwodzie noszy |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | waga noszy max. 8 kg |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Deklaracja zgodności oraz CE, potwierdzenie zgodności z normą EN 1865 - załączyć |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| H |  | DESKA ORTOPEDYCZNA PEDIATRYCZNA model ………………… typ …………………………producent………………kraj …………… rok produkcji 2007 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | do bezpiecznego transportu dziecka , wyposażona w pasy, komplet klocków do unieruchomienia głowy i system pasów unieruchamiających |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wykonana z tworzywa sztucznego łatwozmywalnego |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | dla dzieci o wadze do 40 kg |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | przenikalna dla promieni X (diagnostyka RTG) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | w pokrowcu ochronnym transportowym łatwozmywalnym |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Deklaracja zgodności oraz CE - załączyć |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I |  | Krzesełko kardiologiczne model ………………… typ …………………………producent………………kraj …………… rok produkcji 2007 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Krzesełko kardiologiczne przeznaczone do transportu pacjentów poza ambulansem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | składane, wyposażone w blokadę zabezpieczającą przed przypadkowym złożeniem w trakcie transportu pacjenta |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wyposażone w miękkie, elastyczne siedzisko i oparcie wykonane z tworzywa sztucznego, szybkodemontowalne, przystosowane do dezynfekcji |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wyposażone w składane rączki tylne |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wyposażone w rączki przednie o regulowanej długości z możliwością ustawienia ich na min. 2 poziomach wysokości |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wyposażone w min. 3 pasy zabezpieczające pacjenta w czasie transportu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wyposażone w 4 koła jezdne |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | konstrukcja krzesła zabezpieczona przed korozją |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | waga krzesła do 11 kg, obciążenie dopuszczalne powyżej 150 kg |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Deklaracja zgodności oraz CE - załączyć |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| J |  | PLECAK RATOWNICZY model ………………… typ …………………………producent………………kraj …………… rok produkcji 2007 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Plecak ratowniczy w kolorze czerwonym z elementami odblaskowymi w przedniej części |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wykonany z CORDURY |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | O konstrukcji min. 2 komorowej |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | z wewnętrznym wbudowanym ampularium z miejscem na min. 80 ampułek, z dodatkowym małym ampularium na min. 8 szt. leków narkotycznych |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | z wewnętrznymi przeźroczystymi wyjmowanymi połczami typu organizer na drobny sprzęt medyczny typu worki resuscytacyjne itp. – min. 3 szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | z kieszeniami na min. 4 butelki z płynami infuzyjnymi oraz aparatami do przetoczeń |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | z wbudowanymi organizerami na zestaw intubacyjny kompletny konstrukcji umożliwiającej rozróżnienie sprzętu bez konieczności wyjmowania go |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | z kieszenią zewnętrzną zapinaną na suwak na dokumenty takie jak karty wyjazdowe itp. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | z możliwością transportu w ręku, na ramieniu, na plecach z dodatkowym pasem brzusznym. Szelki muszą posiadać możliwość regulacji długości |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| K |  | SSAK AKUMULATOROWO-SIECIOWY model ………………… typ …………………………producent………………kraj …………… rok produkcji 2007 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ssak akumulatorowo-sieciowy z wbudowanym akumulatorem z możliwością pracy w ambulansie i poza nim, z możliwością ładowania akumulatora i pracy ssaka z zasilania 12V ambulansu, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ze słojem o poj. min. 1L wyposażonym w filtr antybakteryjny i zawór antyprzelewowy, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | z płynną regulacją siły ssania w zakresie do min. 800mBar z przepływem powyżej 20L/min |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wskaźnik stanu naładowania akumulatora |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | czas pracy ciągłej akumulatora przy maksymalnym obciążeniu min. 30 min. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | uchwyt zgodny z PN EN 1789 posiadający funkcję zasilania ssaka i ładowania akumulatora po wpięciu urządzenia do uchwytu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | waga ssaka max. 4 kg |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Deklaracja zgodności oraz CE - załączyć |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| L |  | SZYNY PRÓŻNIOWE model ………………… typ …………………………producent………………kraj …………… rok produkcji 2007 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | zestaw min. 3 szyn o różnej wielkości przeznaczonych do zabezpieczenia kończyn |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wyposażony w pompkę, torbę transportową oraz zestaw naprawczy |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Deklaracja zgodności oraz CE - załączyć |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ł |  | MATERAC PRÓŻNIOWY model ………………… typ …………………………producent………………kraj …………… rok produkcji 2007 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | min. 6 uchwytów do przenoszenia rozmieszczonych na obrębie materaca min. 3 pasy |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | min. 3 pasy spinające pacjenta |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | dodatkowa podłoga dopinana, zabezpieczająca przed przekłuciem materaca |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | materac o wymiarach min. 80cm x 2m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wyposażony w pompkę, torbę transportową oraz zestaw naprawczy |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Deklaracja zgodności oraz CE - załączyć |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| M |  | POMPA INFUZYJNA STRZYKAWKOWA model ………………… typ …………………………producent………………kraj …………… rok produkcji 2007 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | pompa infuzyjna jednotorowa przystosowana do polskich strzykawek |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | zasilanie akumulatorowe oraz z instalacji 12V w ambulansie, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wyposażona w uchwyt do montażu i bezpiecznego transportu zgodnie z normą PN EN 1789 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | biblioteka leków – możliwość wprowadzania leków |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Deklaracja zgodności oraz CE - załączyć |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N |  | Kamizelka unieruchamiająca kręgosłup model ………………… typ …………………………producent………………kraj …………… rok produkcji 2007 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | przeznaczona do ewakuacji i transportu pacjentów z podejrzeniem urazu kręgosłupa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | możliwości zastosowania: unieruchomienie kręgosłupa na całej jego długości , ewakuacja z trudno dostępnych miejsc (rozbite pojazdy, wąskie przestrzenie) pacjentów z podejrzeniem urazu kręgosłupa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | w konfiguracji: kamizelka ortopedyczna, wypełnienie krzywizny kręgosłupa, 2 pasy mocujące głowę , pokrowiec transportowy |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Konstrukcja pokrycie – wzmacniany łatwo zmywalny, odporny na przetarcia winyl, dwie listwy usztywniające, wbudowane nylonowe pasy spinające, min. 3 wbudowane w tylnej części uchwyty transportowe, część zewnętrzna kamizelki w przedziale okalającym głowę w całości pokryta taśmą typu rzep |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Zachowany dostęp do klatki piersiowej przy założonej kamizelce |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Pasy spinające o regulowanej długości – min. 6 par (różnokolorowe pasy spinające tułów, pasy spinające obręcz barkową, pasy biodrowe) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Przenikliwa dla promieni X w stopniu umożliwiający diagnostykę RTG |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | waga max. 3 kg |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Deklaracja zgodności oraz CE - załączyć |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N |  | INNE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | zestaw opatrunków hydrożelowych w torbie – min. 15 szt. w różnych rozmiarach model ………………… typ …………………………producent………………kraj …………… rok produkcji 2007 Deklaracja zgodności oraz CE - załączyć |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | resuscytator dla dorosłych z maską nr 5 oraz dla dzieci z maską nr 3 (worek silikonowy do wielokrotnej sterylizacji w autoklawie z rezerwuarem tlenu) z komletem rurek ustno-gardłowych Guedla dla dorosłych i dzieci w pokrowcu do przenoszenia model ………………… typ …………………………producent………………kraj …………… rok produkcji 2007 Deklaracja zgodności oraz CE - załączyć |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | laryngoskop światłowodowy dla dorosłych łyżki McIntosh w rozmiarach 2,3,4,5 w zestawie z bateriami model ………………… typ …………………………producent………………kraj …………… rok produkcji 2007 Deklaracja zgodności oraz CE - załączyć |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Laryngoskop światłowodowy dla dzieci z kompletem 4 łyżek: 2 szt. Miller (00 i 0) i 2 szt. McIntosh, w zestawie z bateriami model ………………… typ …………………………producent………………kraj …………… rok produkcji 2007 Deklaracja zgodności oraz CE - załączyć |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | kołnierz ortopedyczny uniwersalny regulowany: dla osób dorosłych – 2 szt., dla dzieci – 1 szt. kołnierz szyjny z tworzywa sztucznego, wodoodporny, z możliwością regulacji rozmiaru, regulacja kształtu / rozmiaru przednia płynna i tylna 3 stopniowa możliwość dezynfekcji, konstrukcja jednoczęściowa model ………………… typ …………………………producent………………kraj …………… rok produkcji 2007 Deklaracja zgodności oraz CE - załączyć |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | nożyczki ratownicze do przecinania różnego typu materiałów model ………………… typ …………………………producent………………kraj …………… rok produkcji 2007 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | mankiet do szybkiego przetaczania płynów z pompką i manometrem na butelkę 500 ml model ………………… typ …………………………producent………………kraj …………… rok produkcji 2007 Deklaracja zgodności oraz CE - załączyć |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ciśnieniomierz stacjonarny zegarowy z systemem antywibracyjnym, tarcza o średnicy min. 15 cm – do montażu na ścianie karetki, wyposażony w kosz na mankiety i uchwyt do montażu model ………………… typ …………………………producent………………kraj …………… rok produkcji 2007 Deklaracja zgodności oraz CE - załączyć |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ###### Kleszczyki Magilla w rozmiarach 15 i 25 cm model ………………… typ …………………………producent………………kraj …………… rok produkcji 2007 Deklaracja zgodności oraz CE - załączyć |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ###### SSAK Ręczny mechaniczny, typu pistoletowego, w komplecie z pojemnikiem i cewnikami dla dorosłych i dzieci, wydajność min. 20l/min, nasadka do rurki intubacyjnej model ………………… typ …………………………producent………………kraj …………… rok produkcji 2007 Deklaracja zgodności oraz CE - załączyć |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Nosze płachtowe wykonane z materiału łatwozmywalnego, umożliwiającego dezynfekcję, min. 8 uchwytów do przenoszenia, nośność min. 150 kg model ………………… typ …………………………producent………………kraj …………… rok produkcji 2007 Deklaracja zgodności oraz CE - załączyć |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ###### Jednorazowy zestaw porodowy model ………………… typ …………………………producent………………kraj …………… rok produkcji 2007 Deklaracja zgodności oraz CE - załączyć |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | GWARANCJA DOTYCZĄCA OFEROWANEGO SPRZĘTU MEDYCZNEGO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Okres gwarancji na bezawaryjną pracę – min. 24 m-ce. (w przypadku okresu dłuższego wymienić asortyment którego dotyczy) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Dostępność do części zamiennych i materiałów zużywalnych oraz serwisu pogwarancyjnego w okresie min. 10 lat od daty dostawy |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Każda naprawa gwarancyjna powoduje przedłużenie okresu gwarancji o czas trwania naprawy |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | W przypadku naprawy przedłużającej się powyżej 3 dni Wykonawca ma obowiązek zapewnić sprzęt zastępczy na czas naprawy |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązany jest przeprowadzać przeglądy okresowe i konserwację urządzeń min. 1 raz w roku. Przed zakończeniem okresu gwarancji Wykonawca zobowiązany jest przeprowadzić przegląd i konserwację aparatów kończącą okres gwarancji oraz wydać pisemne orzeczenie o stanie technicznym urządzeń. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | SERWIS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Gwarancyjny |  | Pogwarancyjny |  |  |  |  |  |
|  |  | Czas reakcji „przyjęte zgłoszenie - podjęta naprawa” |  |  | Max 24 godziny |  | Max 3 dni |  |  |  |  |  |
|  |  | Maksymalny czas usunięcia awarii na terenie RP |  |  | Max 7 dni |  | Max 14 dni |  |  |  |  |  |
|  |  | W przypadku awarii poza granicami kraju – dostawca usunie awarię w miejscu wskazanym przez użytkownika. |  |  | Max 21 dni |  | Max 21 dni |  |  |  |  |  |
|  | Ilość punktów serwisowych w Polsce |  |  | podać (wyszczególnić punkty serwisowe z podaniem adresu nr telefonów wraz z określeniem przynależnego sprzętu medycznego ) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ilość punktów serwisowych we Wrocławiu |  |  | Minimum 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |

„Oświadczamy, że oferowane urządzenia spełniają wymagania techniczne, zawarte w SIWZ, są kompletne, fabrycznie nowe i będą gotowe do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji ( poza materiałami eksploatacyjnymi ).”

Do oferty prosimy dołączyć dokładny opis danych technicznych oferowanego urządzenia, potwierdzający spełnienie parametrów wymaganych przez Zamawiającego zgodnie z powyższym opisem, prospekty, katalogi– w przypadku braku powyższych  dokumentów oferta zostanie odrzucona jako nie spełniająca wymogów Zamawiającego.

____________________________

miejscowość, data, podpis osoby uprawnionej

WYMAGANIA TECHNICZNE DLA

SAMOCHODU SANITARNEGO WYPADKOWEGO

Wszystkie wymagania przedstawione przez Zamawiającego powinny być potwierdzone w załączonych materiałach informacyjnych (dotyczy wymaganych parametrów technicznych  karetki oraz sprzętu)  – przy każdym punkcie proszę podać nr strony na której potwierdzony jest wymagany parametr – pod rygorem odrzucenia oferty.

| p. |  | Parametr |  |  |  |  | TAK/NIE nr str. w materiałach informacyjnych/oferty |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Wymagania ogólne: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Rok produkcji 2007 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Kolor biały |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Samochód typu furgon zamknięty fabrycznie nowy, częściowo przeszklony , izolacja dżwiękowo termiczną z możliwością ewakuacji pacjenta i personelu |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ilość przewożonych osób – 5 (z kierowcą )+ 1 osoba w pozycji leżącej |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Dostawca zestawu zapewnia dostawy części zamiennych przez okres 10 lat po zakończeniu produkcji wyrobu finalnego. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Z zestawem jest dostarczona w języku polskim dokumentacja eksploatacyjna uzgodniona z zamawiającym obejmująca: - warunki techniczne odbioru; - instrukcję obsługi - wykaz autoryzowanych stacji obsługi; - książka gwarancyjna; - warunki udzielania gwarancji. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Układy zestawu napełnione w sposób umożliwiający jego eksploatację bezpośrednio po przekazaniu użytkownikowi. Zbiornik paliwa napełniony. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Oferent przeprowadzi szkolenie z zakresu obsługi i użytkowania pojazdu z wytypowanymi osobami na terenie 4 WSKzP. Termin i ilość osób zostaną uzgodnione przed rozpoczęciem przekazywania pojazdów. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wymagania odnośnie warunków eksploatacji i obsługi |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Pojazd zdolny do wykonywania przewidzianych dla niego zadań transportowych po drogach utwardzonych i w sporadycznych przypadkach po twardych drogach gruntowych, w warunkach klimatycznych i terenowych charakterystycznych dla obszaru Polski oraz Europy, przede wszystkim: - w temperaturach otoczenia od - 30°C do +45°C; |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - przy prędkości wiatru do 20 m/s; |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - w rejonach górskich, do wysokości 2000 m npm; |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - przy intensywności deszczu 150 mm/h w przeciągu 5 min; |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | bez wyraźnego pogorszenia parametrów trakcyjnych pojazdu. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Samochód jest przystosowany do przechowywania w warunkach bezgarażowych (przy zastosowaniu odpowiednich środków konserwujących) przez okres 15 lat. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Czas przygotowania silnika do pracy przy pełnym obciążeniu, w warunkach wymienionych w p.16, z wykorzystaniem usprawnień ułatwiających rozruch nie jest dłuższy niż 30 min. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Konstrukcja samochodu i technologia wykonania zapewniają przebieg co najmniej 300 000 km. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Samochód wyposażony w komplet narzędzi i przyrządów umożliwiających przeprowadzenie we własnym zakresie obsługiwania codziennego i wykonania prostych napraw bieżących. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Zagwarantowany jest serwis na terenie całej Europy. |  |  |  |  |  |  |  |
| WYMAGANIA KONSTRUKCYJNE PODWOZIA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wymagania ogólne |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Dopuszczalna masa całkowita - 3500kg |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Pojazd wyposażony w centralny zamek działający na wszystkie drzwi z autoalarmem na pilota |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Do zamków pojazdu jest jeden kluczyk |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Dwa komplety kluczy i dwa piloty (kluczyk może być zintegrowany z pilotem) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Szyberdach przedziału medycznego z szybą atermiczną (służący jako wyjście ewakuacyjne) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Pojazd wyposażony w zbiornik paliwa umożliwiający przejazd po drogach utwardzonych z pełnym obciążeniem minimum 500 km. bez dodatkowego tankowania. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Opony letnie zastosowane w samochodzie radialne o bieżniku szosowym i średnicy minimum R 15 . |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Drugi komplet kół z oponami zimowymi radialnymi o bieżniku szosowym i średnicy minimum R 15 . |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Zewnętrzny schowek (oddzielony od przedziału medycznego) z miejscem mocowania butli tlenowych, krzesełka kardiologicznego, noszy podbierakowych , deski ortopedycznej |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Przy drzwiach zamontowane stopnie ułatwiające wsiadanie i wysiadanie. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Pojazd wyposażony w przednie światła przeciwmgielne |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Podwozie pojazdu zabezpieczone antykorozyjnie. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wyposażenie zamontowane w samochodzie: - komplet narzędzi dla pojazdu i urządzeń specjalnych; - gaśnica; - apteczka sanitarna; - trójkąt ostrzegawczy; |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Korki gwintowe otworów wlewowych i spustowych zespołów układu napędowego są przystosowane do jednego klucza. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Silnik |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Elastyczny, z zapłonem samoczynnym, turbodoładowany |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | System wtrysku paliwa typu common rail |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Moc silnika minimum – 150 kM |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wskaźnik mocy do całkowitej masy dopuszczalnej – 42,85 kM/t (moc w KM do całkowitej masy dopuszczalnej w tonach) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Jednostka napędowa spełnia normę minimum EURO-3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Zespół napędowy |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Skrzynia biegów manualna zsynchronizowana (minimum 5 biegów do przodu 1 do tyłu) lub automatyczna |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Elektroniczna stabilizacja toru jazdy z uwzględnieniem sposobu obciążenia pojazdu – adaptacyjny system ESP |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Układ zapobiegający poślizgowi przy ruszaniu kół osi napędzanej - ASR |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Zawieszenie |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ze stabilizatorem osi przedniej, stabilizatorem osi tylnej |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Gwarantujące dobrą przyczepność kół do nawierzchni, stabilność trudnym terenie (kręte drogi i strome wzniesienia) oraz odpowiedni komfort transportu chorego |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Układ hamulcowy |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Hamulce tarczowe wentylowane kół osi przedniej |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ze wspomaganiem |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Z systemem zapobiegającym blokadzie kół - ABS |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Z system wspomagania nagłego hamowania |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Z asystentem ruszania – AAS |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Z elektronicznym systemem podziału siły hamowania - EBV |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Pomocniczy układ hamowania powinien zapewniać pewne i nieograniczone (w czasie) utrzymywanie samochodu przy pełnym obciążeniu na wzniesieniach i spadkach o pochyłości - 15 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Układ kierowniczy |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ze wspomaganiem |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Instalacja elektryczna |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Alternator zapewniający ładowanie zespołu akumulatorów o odpowiednio dużej mocy wystarczający do zasilania wszystkich odbiorników |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Akumulator dodatkowy – 100 Ah (wzmocniony), służący do zasilania odbiorników zainstalowanych w przedziale medycznym, z wyłącznikiem umożliwiającym ich odłączenie w razie potrzeby oraz urządzeniem umożliwiającym diagnozowanie wszystkich akumulatorów. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Instalacja 230 V, dwa gniazda poboru prądu w przedziale medycznym, zasilane z gniazda umieszczonego na zewnątrz, posiadające zabezpieczenie przed uruchomieniem silnika przy podłączonym zasilaniu i zabezpieczenie różnicowo-prądowe. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3 gniazda poboru prądu 12 V – zabezpieczone |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Układ prostowniczy, automatycznie doładowujący na postoju zespół akumulatorów przy podłączeniu zasilania 230 V. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Odkłócona do poziomu S-2 wg normy PN-87/5-76005 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ogrzewanie i wentylacja |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Nagrzewnica podłączona do obiegu cieczy chłodzącej z możliwością ustawienia temperatury i termostatem |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ogrzewanie postojowe – grzejnik elektryczny z sieci 230V - możliwością ustawienia temperatury i termostatem |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Inny niezależny od silnika system ogrzewania przedziału kierowcy i przedziału medycznego, umożliwiający niezależne ogrzanie silnika przed rozruchem, kabiny kierowcy i przedziału medycznego, z możliwością ustawienia temperatury i termostatem - (wodny) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wentylacja nawiewno -wywiewna |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Klimatyzacja przedziału medycznego , kabiny kierowcy ( z deski rozdzielczej) dwuparownikowa - z możliwością niezależnej regulacji temperatury (ogrzewanie i chłodzenie) oraz stopnia nawiewu, o wydolności zapewniającej właściwe warunki transportu pacjenta i pracy zespołu medycznego w różnych porach roku (zakres temp. zewn. od –300 do +400C) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wymagania dotyczące przedziału kierowcy |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Tablica przyrządów wyposażona w przyrządy kontrolno-pomiarowe i sygnalizatory rozmieszczone w sposób umożliwiający ergonomiczną pracę kierowcy. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Przedział kierowcy wyposażony w tapicerkę, podsufitkę oraz dwie osłony przeciwsłoneczne (po jednej dla kierowcy i pasażera podróżującego z przodu) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Przedział kierowcy wyposażony w jedno koncentryczne gniazdko wtykowe (podobne jak do zapalniczki) do zasilania elektrycznego urządzeń dodatkowych o napięciu 12V |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Pojazd wyposażony w dwa lusterka wsteczne zewnętrzne oraz wewnętrzne lusterko wsteczne. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Fotele kierowcy i pasażerów podróżujących z przodu posiadają regulację w płaszczyźnie pionowej i poziomej . |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Miejsca siedzące w kierunku jazdy wyposażone w bezwładnościowe pasy bezpieczeństwa trójpunktowego mocowania |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | W przedziale kierowcy zamontowany radioodtwarzacz z RDS z instalacją radiową, dwoma standardowymi głośnikami oraz z anteną dachową |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Kabina wyposażona, w jednopunktowe oświetlenie dachowe działające automatycznie po otwarciu drzwi oraz włączane z miejsca kierowcy |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Kabina kierowcy wyposażona w radiotelefon Motorola GM 360 (lub inny kompatybilny ze sprzętem użytkowanym w szpitalu) z instalacją oraz anteną dachową . |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Kabina kierowcy oddzielona od przedziału medycznego z drzwiami przesuwnymi z możliwością komunikacji kierowcy z personelem medycznym, a równocześnie zapewniającą możliwość oddzielenia obu przedziałów. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Reflektor szperacz – przenośny z zasilaniem akumulatorowym oraz z uchwytem-ładowarką zasilaną 12V z instalacji samochodowej. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poduszki powietrzne dla kierowcy i pasażera |  |  |  |  |  |  |  |
| WYMAGANIA NADWOZIA SPECJALNEGO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wymagania ogólne |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wysokość przedziału medycznego –minimum 1850 mm po zabudowie |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Długość przedziału medycznego – minimum 3250 mm |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Drzwi tylne wysokie, przeszklone, otwierane na boki o minimum 1800, wyposażone w ograniczniki i blokady |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Szyby okien zewnętrznych przedziału medycznego zmatowione do 2/3 wysokości |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Przy drzwiach tylnych i bocznych stopnie ułatwiające wsiadanie i wysiadanie. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Dodatkowa gaśnica – 1 kg, w przedziale medycznym |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Urządzenie do wybijania szyb |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | W drzwiach tylnych zastosowane pulsacyjne światła włączające się samoczynnie po wychyleniu skrzydeł drzwi poza obrys poprzeczny samochodu. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Reflektory zewnętrzne z trzech stron pojazdu ze światłem rozproszonym, do oświetlenia miejsca akcji włączane/wyłączane z kabiny kierowcy i przedziału medycznego |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | OZNAKOWANIE POJAZDU |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Belka świetlna z 4 lampami wyładowczymi lub stroboskopowymi koloru niebieskiego w przedniej części pojazdu |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2 lampy pulsacyjne barwy niebieskiej, typu wyładowczego, na wysokości pasa przedniego |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Lampa błyskowa, typu wyładowczego barwy niebieskiej umieszczona w tylnej części dachu |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Oznakowanie symbolem ratownictwa medycznego |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Napis AMBULANS na dachu z przodu pojazdu( lustrzany) oraz z tyłu pojazdu |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Samochód oznakowany zgodnie z kodeksem drogowym jako samochód sanitarny |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Oznakowanie z folii odblaskowej |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Pas w kolorze niebieskim i czerwonym dookoła pojazdu |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Oznaczenie typu karetki na bokach i drzwiach pojazdu |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Generator z mikrofonem umożliwiający podawanie komunikatów i nadawanie minimum trzy rodzaje modulowanych sygnałów o mocy minimum 100W z możliwością zmiany tonów włącznikiem sygnału dźwiękowego pojazdu. Dodatkowy sygnał pneumatyczny dwutonowy. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYMAGANIA DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Zbiorniki paliwowe, ich otwory wlewowe, a także baterie akumulatorów znajdują się poza wnętrzem kabiny i nadwozia |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wszystkie szyby pojazdu są bezpieczne |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Konstrukcja zespołów i układów samochodu całkowicie eliminuje możliwość przedostawania się materiałów pędnych, smarów i cieczy roboczych do zespołów i elementów iskrzących lub mocno nagrzewających się |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Samochód posiada gniazdo zasilania zewnętrznego z systemem uniemożliwiającym rozruch silnika przy podłączonym zasilaniu zewnętrznym |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Umiejscowienie wylotu spalin z układu wydechowego silnika wyklucza przedostawanie się gazów spalinowych do wnętrza nadwozia w stopniu przekraczającym dopuszczalne normy |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | GWARANCJA |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Okres gwarancji na bezawaryjną pracę - 24 m-ce bez limitu kilometrów. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Gwarancja na perforację blachy – minimum 12 lat |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | SERWIS |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Gwarancyjny | Pogwarancyjny |  |  |  |  |  |
|  |  | Czas reakcji „przyjęte zgłoszenie - podjęta naprawa” | Max 3 dni | Max 3 dni |  |  |  |  |  |
|  |  | Maksymalny czas usunięcia awarii na terenie RP | Max 7 dni | Max 14 dni |  |  |  |  |  |
|  |  | W przypadku awarii poza granicami kraju – dostawca usunie awarię w miejscu wskazanym przez użytkownika. | Max 21 dni | Max 21 dni |  |  |  |  |  |
|  |  | Ilość punktów serwisowych w Polsce | Minimum 25 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ilość punktów serwisowych we Wrocławiu | Minimum 1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Oświetlenie przedziału medycznego |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Światło rozproszone (świetlówki) umieszczone po obu stronach górnej części przedziału medycznego - min. 6 punktów świetlnych (podać ilość punktów świetlnych) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Oświetlenie punktowe (regulowane, halogenowe punkty świetlne nad noszami w suficie) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wyposażenie przedziału medycznego |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Na ścianach bocznych zestawy szafek i półek wykonanych z tworzywa sztucznego, zabezpieczonych przed niekontrolowanym wypadnięciem umieszczonych tam przedmiotów, zapewniający możliwość montażu butli tlenowych, materaca próżniowego oraz innego sprzętu, w zabudowie meblowej należy uwzględnić zamykany na klucz schowek oraz szafkę z wyjmowanymi przezroczystymi pojemnikami |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ściany boczne, sufit pokryte płytami z tworzywa sztucznego, łatwo zmywalne w kolorze białym |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Na ścianie działowej zespół szafek z miejscem do zamocowania 2 szt. walizek lub toreb medycznych z blatem roboczym wykończonym blachą nierdzewną |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Uchwyt do kroplówki na min. 3 szt. mocowany w suficie (podać na ile sztuk) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Zabezpieczenie urządzeń oraz elementów wyposażenia przed przemieszczaniem w czasie jazdy gwarantujące jednocześnie łatwość dostępu i użycia |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Podstawa noszy głównych z przesuwem bocznym, z wysuwem na zewnątrz umożliwiającym łatwe wprowadzanie noszy oraz z możliwością przechyłu do pozycji Trendelenburga ( o min. 10 stopni) w trakcie jazdy ambulansu – podać markę i model podstawy oraz załączyć folder wraz z opisem |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wzmocniona podłoga umożliwiająca mocowanie ruchomej podstawy pod nosze główne |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Podłoga o powierzchni przeciwpoślizgowej, łatwo zmywalnej, połączonej szczelnie z zabudową ścian |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Dwa obrotowe miejsca siedzące na prawej ścianie wyposażone w bezwładnościowe, trzypunktowe pasy bezpieczeństwa i zagłówki, ze składanymi do pionu siedziskami i regulowanym kątem oparcia |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Fotel usytuowany tyłem do kierunku jazdy, ze składanym do pionu siedziskiem i pasem biodrowym bezwładnościowym |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Butla tlenowa 2 L z reduktorem (konstrukcja reduktora umożliwiająca montaż i demontaż reduktora bez konieczności używania kluczy, manometr reduktora zabezpieczony przed uszkodzeniami mechanicznymi) – możliwość podłączenia drenu do podawania tlenu pacjentowi oraz wyjście z szybkozłączem w celu podłączenia respiratora |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Szyna do mocowania sprzętu na ścianie typu „Modura” o długości min. 50 cm (podać długość szyny w cm) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Miejsce mocowania defibrylatora umożliwiające korzystanie w czasie jazdy |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Miejsce mocowania pompy infuzyjnej |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Uchwyty ścienne i sufitowe dla personelu |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Stacjonarny ogrzewacz płynów infuzyjnych ze wskaźnikiem temperatury wewnątrz urządzenia o pojemności min. 3 L z termoregulatorem |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Centralna instalacja tlenowa |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | min. trzy punkty poboru typu AGA – gniazda o budowie monoblokowej panelowej w tym 2 punkty poboru zamontowane u wezgłowia pacjenta na ścianie lewej + dodatkowy panel pojedynczy w suficie nad noszami (podać ilość gniazd tlenowych) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | min. jeden przepływomierz obrotowy wyposażony w nawilżacz tlenowy wykonany z tworzywa sztucznego – autoklawowalny (podać ilość przepływomierzy i nawilżaczy) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Dwie. butle tlenowe stalowe 10 L pod ciśnieniem 150 atm. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Dwa reduktory tlenowe do butli 10L reduktory z wyjściami: typu szybkozłącze w celu wpięcia do instalacji oraz do podłączenia drenu do podawania tlenu pacjentowi (konstrukcja reduktora umożliwiająca montaż i demontaż reduktora bez konieczności używania kluczy, manometry reduktorów zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi) z możliwością ich obserwacji z przedziału medycznego,. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | instalacja tlenowa umożliwiająca zasilanie paneli tlenowych z obu butli jednocześnie lub po wypięciu jednej butli z instalacji |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Centralna instalacja próżniowa |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | z regulacją siły ssania oraz manometrem podciśnienia |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Skład zestawu: słój z tworzywa sztucznego przystosowany do sterylizacji o pojemności min. 1L z zaworem antyprzelewowym, z możliwością szybkiego demontażu w celu wymiany, przewód ssący silikonowy o długości min. 1,5m zakończony łącznikiem do cewników |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Sprzęt medyczny |  |  |  |  |  |  |  |
| A |  | ###### NOSZE GŁÓWNE REANIMACYJNE DO UŻYTKU W AMBULANSIE model ………………… typ …………………………producent………………kraj …………… rok produkcji 2007 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | przystosowane do prowadzenia reanimacji wyposażone w twardą płytę na całej długości pod materacem |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | nosze potrójnie łamane z możliwością ustawienia pozycji przeciwwstrząsowej i pozycji zmniejszającej napięcie mięśni brzucha |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | z możliwością płynnej regulacji kąta nachylenia oparcia pleców do 90 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | cienki nie sprężynujący materac z tworzywa sztucznego, nie przyjmujący krwi, brudu, przystosowany do dezynfekcji, umożliwiający ustawienie wszystkich pozycji transportowych |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | z zestawem pasów szelkowych i poprzecznych zabezpieczających pacjenta o regulowanej długości mocowanych bezpośrednio do ramy noszy oraz dodatkowy komplet pasów służący do zabezpieczenia dzieci w trakcie transportu na noszach |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | nosze muszą posiadać trwale oznakowane najlepiej graficznie elementy związane z ich obsługą |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | składany statyw na płyny infuzyjne |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | składane poręcze boczne |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | nosze muszą być zabezpieczone przed korozją poprzez wykonanie ich z odpowiedniego materiału lub poprzez zabezpieczenie ich środkami antykorozyjnymi |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | możliwość skrócenia ramy noszy w celu uzyskania krzesła transportowego |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | możliwość ustawienia ramy noszy pod głową pacjenta w trzech pozycjach: na wznak, z odgięciem głowy do tyłu, z przygięciem głowy do klatki piersiowej |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | waga oferowanych noszy max. 23 kg (podać wagę noszy w kg) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Instrukcja obsługi w języku polskim przy dostawie sprzętu |  |  |  |  |  |  |  |
| B |  | ###### TRANSPORTER NOSZY GŁÓWNYCH model ………………… typ …………………………producent………………kraj …………… rok produkcji 2007 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | System bezpiecznego i szybkiego połączenia z noszami |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | regulacja wysokości w minimum sześciu poziomach |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | możliwość zapięcia noszy głową i nogami do kierunku jazdy |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | możliwość ustawienia pozycji drenażowych (Trendelenburga i Fowlera na min. 3 poziomach pochylenia) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4 kółka obrotowe (w zakresie 360 stopni) umożliwiające zarówno jazdę bokiem jak i jazdę na wprost po zablokowaniu dwóch przednich kółek, kółka o odpowiedniej średnicy umożliwiającej jazdę zarówno w pomieszczeniach zamkniętych jak i poza nimi na utwardzonych nawierzchniach (podać średnicę kółek w cm) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | system zabezpieczający przed niekontrolowanym złożeniem podwozia w przypadku braku kontaktu z lawetą |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | system mocowania transportera na podstawie musi być zgodny z wymogami PN EN 1789, potwierdzenie przeprowadzenia badań wytrzymałośćiowych na min. 10G dla całego zestawu transportowego zgodnie z normą PN EN 1789 – załączyć atest jednostki notyfikowanej |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | obciążenie dopuszczalne transportera i noszy powyżej 200 kg (podać dopuszczalne obciążenie w kg) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | waga transportera max. 28 kg (podać wagę transportera) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | transporter musi posiadać trwale oznakowane najlepiej graficznie elementy związane z ich obsługą |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | transporter zabezpieczony przed korozją poprzez wykonanie z odpowiedniego materiału lub poprzez zabezpieczenie środkami antykorozyjnymi (opisać) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Deklaracja zgodności oraz CE na zestaw nosze z transporterem |  |  |  |  |  |  |  |
| C |  | DEFIBRYLATOR model ………………… typ …………………………producent………………kraj …………… rok produkcji 2007 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | defibrylacja dwufazowa z zakresem regulacji energii od 2 do min. 200 J (dopuszcza się większą energię defibrylacji dwufazowej np. 360 J). Podać dostępne poziomy energii oraz zalecany algorytm defibrylacji dla dorosłych i dla dzieci |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | przenośny, transportowy , odporny na drgania i wstrząsy |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | posiadający opakowanie transportowe zabezpieczające aparat przed uszkodzeniem, posiadający uchwyt pozwalający na montaż i transport aparatu w karetce (uchwyt zgodny z normą PN EN 1789) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | czas ładowania defibrylatora do energii maksymalnej poniżej 10 sek. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | regulacja parametrów defibrylacji: wybór energii, ładowanie, wyzwalanie wstrząsu – z łyżek zewnętrznych i płyty czołowej aparatu |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ilość poziomów energetycznych dostępnych przy defibrylacji zewnętrznej: min. 18 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | defibrylacja dorosłych i dzieci – łyżki dla dorosłych i dzieci w komplecie |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | automatyczna kompensacja prądowa lub napięciowa impedancji ciała pacjenta przy defibrylacji z łyżek zewnętrznych i elektrod samoprzylepnych |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | pełne sterowanie za pomocą przycisków lub pokręteł na łyżkach defibrylatora (wybór energii, ładowanie, wyzwolenie wstrząsu , wydruk |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | kardiowersja |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | stymulacja zewnętrzna z trybem pracy sztywnym i na żądanie, w komplecie kabel do stymulacji |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | prąd stymulacji co najmniej 30 do 170 imp / min |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | monitorowanie EKG – min. 3 odprowadzenia – w komplecie kabel do monitorowania |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ekran EL lub TFT (podać typ ekranu) zapewniający dobrą widoczność pod różnym kątem w warunkach silnego oświetlenia |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | przekątna ekranu min. 5” |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | zasilanie defibrylatora i ładowanie akumulatora/ów z instalacji karetkowej 12V jako integralna część aparatu lub dodatkowy moduł |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | zasilanie defibrylatora i ładowanie akumulatora/ów z sieci 230V jako integralna część aparatu lub dodatkowy moduł |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Komunikaty na ekranie i komendy głosowe oraz oznaczenia w języku polskim |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | akumulator/y kwasowo-ołowiowy z możliwością doładowywania w aparacie |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Deklaracja zgodności oraz CE - załączyć |  |  |  |  |  |  |  |
| D |  | DESKA ORTOPEDYCZNA Z UNIERUCHOMIENIEM GŁOWY I KOMPLETEM PASÓW Zamawiający posiada deskę ortopedyczną typ Millenia producent FERNO– Wykonawca zobowiązany jest do wykonania montażu deski w ambulansie – deska do wglądu w siedzibie Zamawiającego |  |  |  |  |  |  |  |
| E |  | NOSZE PODBIERAKOWE Zamawiający posiada nosze podbierakowe typ SCOOP producent FERNO– Wykonawca zobowiązany jest do wykonania montażu noszy w ambulansie – nosze do wglądu w siedzibie Zamawiającego |  |  |  |  |  |  |  |
| F |  | DESKA ORTOPEDYCZNA PEDIATRYCZNA model ………………… typ …………………………producent………………kraj …………… rok produkcji 2007 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | do bezpiecznego transportu dziecka , wyposażona w pasy, komplet klocków do unieruchomienia głowy i system pasów unieruchamiających |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wykonana z tworzywa sztucznego łatwozmywalnego |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | dla dzieci o wadze do 40 kg |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | przenikalna dla promieni X (diagnostyka RTG) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | w pokrowcu ochronnym transportowym łatwozmywalnym |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Deklaracja zgodności oraz CE - załączyć |  |  |  |  |  |  |  |
| G |  | Krzesełko kardiologiczne model ………………… typ …………………………producent………………kraj …………… rok produkcji 2007 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Krzesełko kardiologiczne przeznaczone do transportu pacjentów poza ambulansem |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | składane, wyposażone w blokadę zabezpieczającą przed przypadkowym złożeniem w trakcie transportu pacjenta |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wyposażone w miękkie, elastyczne siedzisko i oparcie wykonane z tworzywa sztucznego, szybkodemontowalne, przystosowane do dezynfekcji |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wyposażone w składane rączki tylne |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wyposażone w rączki przednie o regulowanej długości z możliwością ustawienia ich na min. 2 poziomach wysokości |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wyposażone w min. 3 pasy zabezpieczające pacjenta w czasie transportu |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wyposażone w 4 koła jezdne |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | konstrukcja krzesła zabezpieczona przed korozją |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | waga krzesła do 11 kg, obciążenie dopuszczalne powyżej 150 kg |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Deklaracja zgodności oraz CE - załączyć |  |  |  |  |  |  |  |
| H |  | PLECAK RATOWNICZY model ………………… typ …………………………producent………………kraj …………… rok produkcji 2007 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Plecak ratowniczy w kolorze czerwonym z elementami odblaskowymi w przedniej części |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wykonany z CORDURY |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | O konstrukcji min. 2 komorowej |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | z wewnętrznym wbudowanym ampularium z miejscem na min. 80 ampułek, z dodatkowym małym ampularium na min. 8 szt. leków narkotycznych |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | z wewnętrznymi przeźroczystymi wyjmowanymi połczami typu organizer na drobny sprzęt medyczny typu worki resuscytacyjne itp. – min. 3 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | z kieszeniami na min. 4 butelki z płynami infuzyjnymi oraz aparatami do przetoczeń |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | z wbudowanymi organizerami na zestaw intubacyjny kompletny konstrukcji umożliwiającej rozróżnienie sprzętu bez konieczności wyjmowania go |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | z kieszenią zewnętrzną zapinaną na suwak na dokumenty takie jak karty wyjazdowe itp. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | z możliwością transportu w ręku, na ramieniu, na plecach z dodatkowym pasem brzusznym. Szelki muszą posiadać możliwość regulacji długości |  |  |  |  |  |  |  |
| I |  | SSAK AKUMULATOROWO-SIECIOWY - Zamawiający posiada ssak OB. 1000 model BSU 220 z torbą i uchwytem ściennym– Wykonawca zobowiązany jest do wykonania montażu ssaka w przedziale medycznym ambulansu – aparat do wglądu w siedzibie Zamawiającego |  |  |  |  |  |  |  |
| J |  | SZYNY PRÓŻNIOWE model ………………… typ …………………………producent………………kraj …………… rok produkcji 2007 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | zestaw min. 3 szyn o różnej wielkości przeznaczonych do zabezpieczenia kończyn |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wyposażony w pompkę, torbę transportową oraz zestaw naprawczy |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Deklaracja zgodności oraz CE - załączyć |  |  |  |  |  |  |  |
| K |  | POMPA INFUZYJNA STRZYKAWKOWA model ………………… typ …………………………producent………………kraj …………… rok produkcji 2007 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | pompa infuzyjna jednotorowa przystosowana do polskich strzykawek |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | zasilanie akumulatorowe oraz z instalacji 12V w ambulansie, |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wyposażona w uchwyt do montażu i bezpiecznego transportu zgodnie z normą PN EN 1789 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | biblioteka leków – możliwość wprowadzania leków |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Deklaracja zgodności oraz CE - załączyć |  |  |  |  |  |  |  |
| L |  | Kamizelka unieruchamiająca kręgosłup model ………………… typ …………………………producent………………kraj …………… rok produkcji 2007 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | przeznaczona do ewakuacji i transportu pacjentów z podejrzeniem urazu kręgosłupa |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | możliwości zastosowania: unieruchomienie kręgosłupa na całej jego długości , ewakuacja z trudno dostępnych miejsc (rozbite pojazdy, wąskie przestrzenie) pacjentów z podejrzeniem urazu kręgosłupa |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | w konfiguracji: kamizelka ortopedyczna, wypełnienie krzywizny kręgosłupa, 2 pasy mocujące głowę , pokrowiec transportowy |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Konstrukcja pokrycie – wzmacniany łatwo zmywalny, odporny na przetarcia winyl, dwie listwy usztywniające, wbudowane nylonowe pasy spinające, min. 3 wbudowane w tylnej części uchwyty transportowe, część zewnętrzna kamizelki w przedziale okalającym głowę w całośći pokryta taśmą typu rzep |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Zachowany dostęp do klatki piersiowej przy założonej kamizelce |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Pasy spinające o regulowanej długości – min. 6 par (różnokolorowe pasy spinające tułów, pasy spinające obręcz barkową, pasy biodrowe) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Przenikliwa dla promieni X w stopniu umożliwiający diagnostykę RTG |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | waga max. 3 kg |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Deklaracja zgodności oraz CE - załączyć |  |  |  |  |  |  |  |
| Ł |  | INNE |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | zestaw opatrunków hydrożelowych w torbie – min. 15 szt. w różnych rozmiarach model ………………… typ …………………………producent………………kraj …………… rok produkcji 2007 Deklaracja zgodności oraz CE - załączyć |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | resuscytator dla dorosłych z maską nr 5 oraz dla dzieci z maską nr 3 (worek silikonowy do wielokrotnej sterylizacji w autoklawie, z rezerwuarem tlenu) z komletem rurek ustno-gardłowych Guedla dla dorosłych i dzieci w pokrowcu do przenoszenia model ………………… typ …………………………producent………………kraj …………… rok produkcji 2007 Deklaracja zgodności oraz CE - załączyć |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | laryngoskop światłowodowy dla dorosłych łyżki McIntosh w rozmiarach 2,3,4,5 w zestawie z bateriami model ………………… typ …………………………producent………………kraj …………… rok produkcji 2007 Deklaracja zgodności oraz CE - załączyć |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Laryngoskop światłowodowy dla dzieci z kompletem 4 łyżek: 2 szt. Miller (00 i 0) i 2 szt. McIntosh, w zestawie z bateriami model ………………… typ …………………………producent………………kraj …………… rok produkcji 2007 Deklaracja zgodności oraz CE - załączyć |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | kołnierz ortopedyczny uniwersalny regulowany: dla osób dorosłych – 2 szt., dla dzieci – 1 szt. kołnierz szyjny z tworzywa sztucznego, wodoodporny, z możliwością regulacji rozmiaru, regulacja kształtu / rozmiaru przednia płynna i tylna 3 stopniowa możliwość dezynfekcji, konstrukcja jednoczęściowa model ………………… typ …………………………producent………………kraj …………… rok produkcji 2007 Deklaracja zgodności oraz CE - załączyć |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | nożyczki ratownicze do przecinania różnego typu materiałów model ………………… typ …………………………producent………………kraj …………… rok produkcji 2007 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | mankiet do szybkiego przetaczania płynów z pompką i manometrem na butelkę 500 ml model ………………… typ …………………………producent………………kraj …………… rok produkcji 2007 Deklaracja zgodności oraz CE - załączyć |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ciśnieniomierz stacjonarny zegarowy z systemem antywibracyjnym, tarcza o średnicy min. 15 cm – do montażu na ścianie karetki, wyposażony w kosz na mankiety i uchwyt do montażu model ………………… typ …………………………producent………………kraj …………… rok produkcji 2007 Deklaracja zgodności oraz CE - załączyć |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ###### Kleszczyki Magilla w rozmiarach 15 i 25 cm model ………………… typ …………………………producent………………kraj …………… rok produkcji 2007 Deklaracja zgodności oraz CE - załączyć |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Nosze płachtowe wykonane z materiału łatwozmywalnego, umożliwiającego dezynfekcję, min. 8 uchwytów do przenoszenia, nośność min. 150 kg model ………………… typ …………………………producent………………kraj …………… rok produkcji 2007 Deklaracja zgodności oraz CE - załączyć |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ###### Jednorazowy zestaw porodowy model ………………… typ …………………………producent………………kraj …………… rok produkcji 2007 Deklaracja zgodności oraz CE - załączyć |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | GWARANCJA DOTYCZĄCA OFEROWANEGO SPRZĘTU MEDYCZNEGO |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Okres gwarancji na bezawaryjną pracę – min. 24 m-ce. (w przypadku okresu dłuższego wymienić asortyment którego dotyczy) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Dostępność do części zamiennych i materiałów zużywalnych oraz serwisu pogwarancyjnego w okresie min. 10 lat od daty dostawy |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Każda naprawa gwarancyjna powoduje przedłużenie okresu gwarancji o czas trwania naprawy |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | W przypadku naprawy przedłużającej się powyżej 3 dni Wykonawca ma obowiązek zapewnić sprzęt zastępczy na czas naprawy |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązany jest przeprowadzać przeglądy okresowe i konserwację urządzeń min. 1 raz w roku. Przed zakończeniem okresu gwarancji Wykonawca zobowiązany jest przeprowadzić przegląd i konserwację aparatów kończącą okres gwarancji oraz wydać pisemne orzeczenie o stanie technicznym urządzeń. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | SERWIS |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Gwarancyjny |  | Pogwarancyjny |  |  |  |  |
|  |  | Czas reakcji „przyjęte zgłoszenie - podjęta naprawa” | Max 24 godziny |  | Max 3 dni |  |  |  |  |
|  |  | Maksymalny czas usunięcia awarii na terenie RP | Max 7 dni |  | Max 14 dni |  |  |  |  |
|  |  | W przypadku awarii poza granicami kraju – dostawca usunie awarię w miejscu wskazanym przez użytkownika. | Max 21 dni |  | Max 21 dni |  |  |  |  |
|  | Ilość punktów serwisowych w Polsce |  | podać (wyszczególnić punkty serwisowe z podaniem adresu nr telefonów wraz z określeniem przynależnego sprzętu medycznego ) |  |  |  |  |  |  |
|  | Ilość punktów serwisowych we Wrocławiu |  | Minimum 1 |  |  |  |  |  |  |

„Oświadczamy, że oferowane urządzenia spełniają wymagania techniczne, zawarte w SIWZ, są kompletne, fabrycznie nowe i będą gotowe do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji ( poza materiałami eksploatacyjnymi ).”

Do oferty prosimy dołączyć dokładny opis danych technicznych oferowanego urządzenia, potwierdzający spełnienie parametrów wymaganych przez Zamawiającego zgodnie z powyższym opisem, prospekty, katalogi– w przypadku braku powyższych  dokumentów oferta zostanie odrzucona jako nie spełniająca wymogów Zamawiającego.

.

____________________________

miejscowość, data, podpis osoby uprawnionej

Załącznik nr 3

Wzór umowy (proszę wypełnić miejsca wypunktowane z wyjątkiem numeru umowy, daty jej zawarcia)

# UMOWA nr ....... /91/Med./2007

kupna - sprzedaży

Zawarta w dniu  ...................... 2007 r. we Wrocławiu pomiędzy:

4 Wojskowym Szpitalem Klinicznym z Polikliniką Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej we Wrocławiu,

z siedzibą 50-981 Wrocław, ul. Weigla 5,

Regon 930090240, NIP 899-22-28-956

zwanym w treści umowy ZAMAWIAJĄCYM, zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia – Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy, nr KRS: 0000016478

reprezentowanym przez:

- Komendanta - płk lek. med. Grzegorza STOINSKIEGO

a

..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................

zwanym dalej WYKONAWCĄ,

reprezentowanym przez:

      - .............................................

      - ..............................................

Niniejsza umowa jest następstwem przeprowadzonego postępowania w trybie przetargu nieograniczonego (zgodnie z ustawą prawo zamówień publicznych Dz.U. z 2004 r., Nr 19, poz.177 z późn. zm. ) o wartości poniżej 137 000 EURO.

§ 1

Przedmiot  dostawy

- Zamawiający zamawia a Wykonawca przyjmuje do realizacji sprzedaż, dostawę 
w miejscu wskazanym przez Zamawiającego pojazdu sanitarnego typu „R” na bazie samochodu …………… oraz pojazdu sanitarnego typu „W” na bazie samochodu ………………… rok produkcji 2007, producent ……………, kraj ………………, wraz z wyposażeniem wyszczególnionym w załączniku do niniejszej umowy, stanowiącym jej integralną część, zwany dalej przedmiotem umowy, karetką lub towarem.

§ 2

Wartość dostawy

- Cena sprzedaży wynosi – netto: …………… zł, słownie złotych: ................................ .....................................................……..........……………),

- Cena sprzedaży wynosi – brutto: …………… zł (powiększona o podatek od towarów 
i usług naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami), (słownie złotych: ............. ……………....................................................…………….),

- Cena, o której mowa w ust. 1 , obejmuje koszt przedmiotu umowy oraz wszelkie koszty związane z wykonaniem zamówienia w tym w szczególności:

- wartość karetek  z wyposażeniem

- koszty przewozu i ubezpieczenia karetek z wyposażeniem do 4 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką SP ZOZ

- koszty przekazania karetek z wyposażeniem w miejscu odbioru

- koszty szkolenia pracowników Zamawiającego w zakresie eksploatacji i wyposażenia w zakresie tematycznym (osób wskazanych przez Zamawiającego).

- koszt gwarancji, przeglądów okresowych w okresie gwarancji.

- Urzędowa zmiana stawek podatku VAT obowiązuje z mocy prawa.

§ 3

Warunki płatności

- Zapłata za przedmiot umowy nastąpi na podstawie wystawionej przez Wykonawcę faktury, przelewem na jego konto w banku ……………………………………………, nr konta …………………………

- Strony ustalają, że płatność za fakturę  nastąpi w terminie ……dni (min. 30) od dnia podpisania protokołu zdawczo – odbiorczego po przekazaniu przedmiotu umowy oraz przeszkoleniu personelu Zamawiającego w zakresie obsługi i konserwacji przedmiotu umowy.

- Wykonawca zobowiązany jest doręczyć Zamawiającemu prawidłowo wystawioną fakturę najpóźniej w dniu następującym po podpisaniu protokołu zdawczo – odbiorczego.

- Od należności nie uiszczonych w terminie ustalonym przez strony, Wykonawca ma prawo naliczania odsetek ustawowych.

- Za datę zapłaty strony uznają dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

§ 4

Termin i warunki dostarczenia przedmiotu umowy

- Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć karetki z wyposażeniem w terminie do 4 tygodni od daty podpisania umowy

- Zamawiający może rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym, jeżeli Wykonawca nie dotrzymuje terminów realizacji przedmiotu umowy zgodnie z przyjętym harmonogramem, lub jeżeli wykonuje przedmiot umowy w sposób niezgodny z umową lub normami i warunkami prawem określonymi

- Wykonawca zobowiązany jest do uzgodnienia z Zamawiającym daty odbioru karetek z wyposażeniem i ich przekazania za protokołem zdawczo – odbiorczym po uruchomieniu przedmiotu umowy i przeszkoleniu personelu Zamawiającego w zakresie obsługi i konserwacji.

- Wraz z przekazaniem przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu wszystkie dokumenty związane z urządzeniem, w tym m. in. instrukcję obsługi i użytkowania w języku polskim, skróconą wersję instrukcji obsługi i BHP w formie zalaminowanej, certyfikaty imienne dla osób przeszkolonych, paszporty techniczne urządzeń, karty gwarancyjne, wykaz punktów serwisowych, wykaz materiałów zużywalnych wykorzystywanych w bieżącej eksploatacji, poświadczone za zgodność  z oryginałem kopie ważnych świadectw homologacji karetek w Polsce (na samochód bazowy i zabudowę), wystawione zgodnie z zapisami zawartymi w przepisach o rejestracji pojazdów i książki pojazdów

- Wykonawca jest odpowiedzialny za prawidłowe przygotowanie przedmiotu umowy do przekazania

- Wykonawca na swój koszt ubezpiecza całą dostawę na okres od jej zrealizowania do momentu dokonania odbioru przez Zamawiającego.

- Wykonawca zobowiązuje się przeprowadzić w siedzibie Zamawiającego szkolenie personelu medycznego (osób wskazanych przez Zamawiającego) w wymiarze min.
10 godzin niezwłocznie po dostawie, po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym. Osobą upoważnioną do kontaktu z Wykonawcą,  w  zakresie   dotyczącym  szkolenia pracowników Zamawiającego są: dr n med. Maciej Kentel tel. 0-71 7660-521 oraz mgr inż. Sylwia Komorek tel. 0-71 7660-462

- Wykonawca realizuje przedmiot umowy własnymi siłami. Potwierdzenie wykonania części przedmiotu umowy innym dostawcom wymaga uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego, jeżeli jednak  Wykonawca zleci wykonania niektórych czynności innym podmiotom (chociażby za zgodą Zamawiającego), to ponosi on pełną odpowiedzialność za działania innych wykonawców, którym powierzył wykonanie przedmiotu umowy.

§ 5

Odpowiedzialność za wady towaru

- Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości i trwałości dostarczonego towaru 
i zapewnia, że dostarczony towar będzie wolny od wad, spełniać będzie wszelkie wymagania określone przez Zamawiającego w SIWZ, przez właściwe przepisy 
i instytucje oraz będzie najwyższej jakości.

- Wybór sposobu usunięcia wady należy do Wykonawcy, który może naprawić rzecz poprzez naprawę lub wymianę uszkodzonej części rzeczy lub wymienić całą rzecz. Termin usunięcia wady strony ustalają na 7 dni w przypadku awarii na terenie RP, oraz 21 dni w przypadku awarii poza granicami kraju, licząc od daty powiadomienia Wykonawcy przez Zamawiającego o wadzie. Naprawa lub wymiana uszkodzonej części urządzenia w okresie gwarancji następuje w całości na koszt Wykonawcy. Wykonawca zobowiązany jest również w ramach gwarancji do odbioru urządzenia z siedziby Zamawiającego, jeżeli wada powinna być usunięta w innym miejscu, niż siedziba Zamawiającego.

- Wykonawca udziela gwarancji na okres ………… (min. 24 miesiące), prawidłowego działania przedmiotu umowy, obejmującą części zamienne i serwis (bez limitu kilometrów pojazdów sanitarnych), liczony od daty podpisania protokołu zdawczo - odbiorczego  sporządzonego po przekazaniu do używania przedmiotu umowy oraz przeszkoleniu pracowników Zamawiającego.

- W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązany jest przeprowadzać przeglądy okresowe i konserwację urządzeń min. 1 raz w roku. Przed zakończeniem okresu gwarancji Wykonawca zobowiązany jest przeprowadzić przegląd i konserwację przedmiotu umowy kończącą okres gwarancji oraz wydać pisemne orzeczenie o stanie technicznym urządzeń.

- Każda naprawa gwarancyjna powoduje przedłużenie okresu gwarancji o czas trwania naprawy

- W wypadku 3 nieskutecznych napraw tego samego podzespołu sprzętu Wykonawca zobowiązany jest wymienić podzespoły na nowe.

- W przypadku awarii przedłużającej się ponad 3 dni, Wykonawca zobowiązany jest zapewnić urządzenie zastępcze na czas naprawy.

- Czas oczekiwania na pojawienie się pracownika serwisu w miejscu awarii wynosi 24 godziny w przypadku awarii wyposażenia karetek, 3 dni w przypadku awarii karetek, od chwili zgłoszenia awarii.

- Awarie będą zgłaszane telefonicznie pod nr tel. ……………………, w godzinach ………………………

- Adresy punktów serwisowych:

- ……………………………… tel. ………………………

- ……………………………… tel. ………………………

- ……………………………… tel. ………………………

- Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy, jeśli Wykonawca nie dostarczy urządzenia zastępczego lub nowego, o którym mowa w ust. 6 i 7.

- Niniejsza umowa stanowi dokument gwarancyjny w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego.

- W sprawach nieuregulowanych umową, do gwarancji stosuje się przepisy art. 577 
i następnych Kodeksu Cywilnego.

- Do odpowiedzialności wykonawcy z tytułu rękojmi stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.

- Wykonawca gwarantuje Zamawiającemu pełny zakres obsługi gwarancyjnej.

- Wykonawca gwarantuje Zamawiającemu pełny zakres obsługi gwarancyjnej 
i pogwarancyjnej w Polsce przez serwis firmy producenta w okresie co najmniej 10 lat.

§ 6

Kary umowne

1.   W  razie  nie  wykonania lub nienależytego wykonania umowy Wykonawca zobowiązuje

się zapłacić Zamawiającemu karę:

- w wysokości 0,15 % wartości nie dostarczonego towaru w przypadku opóźnienia w wykonaniu dostawy, za każdy dzień opóźnienia licząc od daty upływu terminu realizacji umowy do dnia ostatecznego przyjęcia bez zastrzeżeń przez Zamawiającego  zamawianego towaru,

- w wysokości 5% wartości tej części umowy, od której realizacji odstąpiono z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy,

- w wysokości 0,15 % wartości wadliwego towaru w przypadku opóźnienia w usunięciu wady ujawnionej w okresie gwarancji, za każdy dzień opóźnienia.

- Zamawiający może dochodzić odszkodowania przewyższającego kary umowne.

§ 7

Strony zgodnie postanawiają, że Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego przenosić na rzecz innych osób wierzytelności wynikających z niniejszej umowy pod jakimkolwiek tytułem.

§ 8

Zmiana umowy.

- Zmiana umowy może nastąpić za zgodą obu stron.

- Wszelkie zmiany umowy wymagają dla swojej ważności formy pisemnej.

§ 9

Postępowanie polubowne.

- Wszelkie spory strony zobowiązują się załatwić w pierwszej kolejności polubownie.

- Do rozstrzygania sporów Sądowych strony ustalają właściwość Sądu siedziby Zamawiającego.

§ 10

Pozostałe postanowienia.

- Niniejsza umowa podlega wyłącznie prawu polskiemu. Strony zgodnie wyłączają stosowanie Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów. W sprawach nie unormowanych umową oraz do wykładni jej postanowień zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r Kodeks Cywilny, ustawy
z dnia 29 stycznia 2004r Prawo zamówień publicznych oraz innych obowiązujących aktów prawnych.

- Integralną częścią umowy jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia oraz oferta sporządzona i złożona w postępowaniu przetargowym, z tym, że pierwszeństwo mają postanowienia niniejszej umowy, przy czym oferta i SIWZ, jako sporządzone w jednym egzemplarzu, nie stanowią załącznika i znajdują się u Zamawiającego wraz z całą dokumentacją postępowania, którego wynikiem jest niniejsza umowa.

§ 11

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

Wykonawca :							Zamawiający :

W przypadku wyboru mojej oferty w przetargu nieograniczonym nr 91/Med./2007 zobowiązuję się podpisać z Zamawiającym umowę wg  powyższego wzoru.

………dnia……………                                           ………...............................................................................

podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym                                                                                          
                                                                                                    lub posiadających pełnomocnictwo