ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

###### PAKIET I

Przedmiot oferty :	Defibrylator – 2 szt.

Oferent :		………………………………………………

Nazwa i typ / Producent/ Kraj :	………………………………………………

Rok produkcji :	sprzęt fabrycznie nowy / 2007

| Lp. | Parametry techniczne: | Wymagania | Oferowane parametry (opisać) / nr str. w mat. informacyjnych potwierdzających wymagane parametry |
| --- | --- | --- | --- |
| ##### Defibrylator |  |  |  |
|  | Rodzaj fali defibrylacyjnej - dwufazowa | Tak |  |
|  | Zakres wyboru energii w J min 2-200 J | Tak |  |
|  | Ilość stopni dostępności energii zewnętrznej min.16 | Tak |  |
|  | Czas ładowania do energii 200 J max 7 s | Tak |  |
|  | Defibrylacja ręczna | Tak |  |
|  | Defibrylacja półautomatyczna – tryb AED | Tak |  |
|  | Ekran monitora kolorowy. Minimum 2 przebiegi EKG dynamiczne na ekranie. Nie dopuszcza się ekranów monochromatycznych EL lub LCD. | Tak |  |
|  | Przekątna ekranu monitora min. 5 cali | Tak |  |
|  | Zasilanie sieciowo – akumulatorowe. Zasilacz 230V AC wbudowany w defibrylator | Tak |  |
|  | Możliwość wykonania kardiowersji | Tak |  |
|  | Ciężar kompletnego aparatu max 8,5 kg | Tak |  |
|  | Możliwość defibrylacji dorosłych i dzieci | Tak |  |
|  | Komunikacja z użytkownikiem w języku polskim (opisy na panelu sterowania, komunikaty na ekranie i tryb doradczy – komunikaty głosowe w jęz. polskim) | Tak |  |
| ##### Monitorowanie EKG |  |  |  |
|  | Monitorowanie EKG - przewody 3, 5 lub 7 odprowadzeń | Tak |  |
|  | Zakres pomiaru tętna min. 30-250 u/min | Tak |  |
| Stymulacja przezskórna |  |  |  |
|  | Możliwość wykonania stymulacji w trybach „na żądanie” i asynchronicznym | Tak |  |
|  | Częstotliwość stymulacji w zakresie min. 40-170 imp./min | Tak |  |
|  | Natężenie prądu stymulacji w zakresie min. 0-140 mA | Tak |  |
| Pulsoksymetria (SpO2) |  |  |  |
|  | Pomiar saturacji krwi tętniczej przez czujnik wielorazowy typu klips w zakresie od 1 do 100 % | Tak. |  |
|  | Możliwość obserwacji krzywej pletyzmograficznej na ekranie monitora | Tak |  |
|  | Wózek pod aparaturę medyczną | Tak |  |
|  | instrukcja obsługi w języku polskim + skrócona wersja instrukcji obsługi oraz BHP w formie zalaminowanej, paszport techniczny | TAK z dostawą |  |
| 23 | Wykonawca zobowiązuje się przeprowadzić w siedzibie Zamawiającego szkolenie personelu medycznego w wymiarze min. 4 godzin | TAK |  |

„Oświadczamy, że oferowane urządzenie spełnia wymagania techniczne, zawarte w SIWZ, jest kompletne, fabrycznie nowe i będzie gotowe do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji ( poza materiałami eksploatacyjnymi ).”

Do oferty prosimy dołączyć dokładny opis danych technicznych oferowanego urządzenia, potwierdzający spełnienie parametrów wymaganych przez Zamawiającego zgodnie z powyższym opisem, prospekty, katalogi w języku polskim ( nr str. mat. informacyjnych zapisać w tabeli z wymaganymi parametrami oraz zaznaczyć ( np. zakreślaczem ) w materiałach informacyjnych, gdzie znajduje się potwierdzenie wymaganego parametru.) – w przypadku braku powyższych  dokumentów oferta zostanie odrzucona jako nie spełniająca wymogów Zamawiającego.

………dnia……………                        ………...............................................................................

podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym                                                                                          
                                                                  			lub posiadających pełnomocnictwo

###### PAKIET III

Przedmiot oferty :	Cieplarka laboratoryjna do podgrzewania płynów infuzyjnych – 3 szt.

Oferent :		………………………………………………

Nazwa i typ / Producent/ Kraj :	………………………………………………

Rok produkcji :	sprzęt fabrycznie nowy / 2007

| Lp. | Parametry techniczne: | Wymagania | Oferowane parametry (opisać) / nr str. w mat. informacyjnych potwierdzających wymagane parametry |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Cieplarka o zakresie temperatury do 70C do podgrzewania płynów infuzyjnych i fizjologicznych, używanych w lecznictwie | ##### TAK |  |
|  | Pojemność 64 litry  10l | TAK |  |
|  | Z wymuszonym obiegiem powietrza | TAK |  |
|  | Wnętrze komory wykonane ze stali nierdzewnej | TAK |  |
|  | Mikroprocesorowy regulator temp. z timerem i cyfrowym odczytem temperatury zadanej i rzeczywistej – odczyt temp z dokładnością 0,1C | TAK |  |
|  | Zabezpieczenie nadtemperaturowe | TAK |  |
|  | Podwójne drzwi: zewnętrzne metalowe, wewnętrzne szklane | TAK |  |
|  | Minimum 2 półki perforowane | TAK |  |
|  | instrukcja obsługi w języku polskim + skrócona wersja instrukcji obsługi oraz BHP w formie zalaminowanej, paszport techniczny | TAK z dostawą |  |
|  | Wykonawca zobowiązuje się przeprowadzić w siedzibie Zamawiającego szkolenie personelu medycznego w wymiarze min. 4 godzin | TAK |  |

„Oświadczamy, że oferowane urządzenie spełnia wymagania techniczne, zawarte w SIWZ, jest kompletne, fabrycznie nowe i będzie gotowe do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji ( poza materiałami eksploatacyjnymi ).”

Do oferty prosimy dołączyć dokładny opis danych technicznych oferowanego urządzenia, potwierdzający spełnienie parametrów wymaganych przez Zamawiającego zgodnie z powyższym opisem, prospekty, katalogi w języku polskim ( nr str. mat. informacyjnych zapisać w tabeli z wymaganymi parametrami oraz zaznaczyć ( np. zakreślaczem ) w materiałach informacyjnych, gdzie znajduje się potwierdzenie wymaganego parametru.) – w przypadku braku powyższych  dokumentów oferta zostanie odrzucona jako nie spełniająca wymogów Zamawiającego.

………dnia……………                        ………...............................................................................

podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym                                                                                          
                                                                  			lub posiadających pełnomocnictwo

###### PAKIET IV

Przedmiot oferty :	Zestaw do wszczepiania protez głosowych u pacjentów po laryngektomiach – 1 kpl.

Oferent :		………………………………………………

Nazwa i typ / Producent/ Kraj :	………………………………………………

Rok produkcji :	Aparat fabrycznie nowy / 2007

|  | Parametry techniczne: | Wymagania | Oferowane parametry (opisać) / nr str. w mat. informacyjnych potwierdzających wymagane parametry |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Zestaw typu PROVOX 2 – zestaw początkowy do wszczepiania protez głosowych u pacjentów po laryngektomiach. Skład zestawu początkowego: - protezy głosowe silikonowe w rozmiarach: 4,5 mm, 6 mm, 8 mm, 10 mm, 12,5 mm - trokar wielorazowy ze stali nierdzewnej - osłona gardła – wielorazowa, ze stali nierdzewnej - prowadnica do protez – wielorazowa - miarka wielorazowa oraz 5 jednorazowych kryz - szczoteczki do czyszczenia protez – 6 szt. - zatyczka - wielorazowa - gruszka do higieny protezy – wielorazowa | ##### TAK. podać skład |  |
|  | instrukcja obsługi w języku polskim, paszport techniczny | TAK z dostawą |  |
|  | Wykonawca zobowiązuje się przeprowadzić w siedzibie Zamawiającego szkolenie personelu medycznego w wymiarze min. 4 godzin | TAK |  |

„Oświadczamy, że oferowane urządzenie spełnia wymagania techniczne, zawarte w SIWZ, jest kompletne, fabrycznie nowe i będzie gotowe do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji ( poza materiałami eksploatacyjnymi ).”

Do oferty prosimy dołączyć dokładny opis danych technicznych oferowanego urządzenia, potwierdzający spełnienie parametrów wymaganych przez Zamawiającego zgodnie z powyższym opisem, prospekty, katalogi w języku polskim ( nr str. mat. informacyjnych zapisać w tabeli z wymaganymi parametrami oraz zaznaczyć ( np. zakreślaczem ) w materiałach informacyjnych, gdzie znajduje się potwierdzenie wymaganego parametru.) – w przypadku braku powyższych  dokumentów oferta zostanie odrzucona jako nie spełniająca wymogów Zamawiającego.

………dnia……………                        ………...............................................................................

podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym                                                                                          
                                                                  			lub posiadających pełnomocnictwo

###### PAKIET V

Przedmiot oferty :	Stół operacyjno-zabiegowy do wykonywania zabiegów urologicznych z oprzyrządowaniem– 1 kpl.

Oferent :		………………………………………………

Nazwa i typ / Producent/ Kraj :	………………………………………………

Rok produkcji :	Aparat fabrycznie nowy / 2007

| Lp. | - PARAMETRY GRANICZNE | Wymagane | Oferowane parametry (opisać) / nr str. w mat. informacyjnych potwierdzających wymagane parametry |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Konstrukcja stołu i wyposażenia wykonana ze stali nierdzewnej | TAK |  |
|  | Szerokość całkowita 550 mm (+/- 50 mm) | TAK podać |  |
|  | Długość całkowita: 2050 mm(+/- 50 mm) | TAK podać |  |
|  | Hydrauliczna regulacja wysokości w zakresie 750mm do 1100m (+/- 100 mm) | TAK podać |  |
|  | Regulacja oparcia pleców ręczna wspomagana sprężyną gazową od -400 do 800 (+/- 50) | TAK podać |  |
|  | Regulacja podgłówka ręczna wspomagana sprężyną gazową min. od - 200 do 500 (+/- 50) | TAK podać |  |
|  | Regulacja podnóżków ręczna wspomagana sprężyną gazową min. od - 900 do 150 (+/- 50) | TAK podać |  |
|  | Regulacja przechyłów Trendelenburga ręczna wspomagana sprężyną gazową 350 (+/- 50) | TAK podać |  |
|  | Regulacja przechyłów anty-Trendelenburga ręczna wspomagana sprężyną gazową 350 (+/- 50) | TAK podać |  |
|  | Przechyły boczne 250 (+/- 50) | TAK podać |  |
|  | Przesuw wzdłużny blatu 350 mm (+/- 100 mm) gwarantujący 100% powierzchni współpracującej z ramieniem C | TAK podać |  |
|  | Blat czterosegmentowy (pięcioczęściowy) przezierny dla promieni RTG na całej długości | TAK |  |
|  | Segmenty blatu pokryte materacem z poliuretanu, odejmowane, antystatyczne, przezierne dla RTG. | TAK |  |
|  | Cztery koła jezdne z blokadą | TAK |  |
|  | WYPOSAŻENIE DODATKOWE: - ramka anestezjologiczna - wieszak do kroplówki - podpórka ręki – 2 szt. - pas tułowia - przystawka urologiczna | TAK |  |
|  | Powierzchnie stołu przystosowane do mycia i dezynfekcji | TAK, podać sposób środki dopuszczone |  |
|  | instrukcja obsługi w języku polskim + skrócona wersja instrukcji obsługi oraz BHP w formie zalaminowanej, paszport techniczny | TAK z dostawą |  |
|  | Wykonawca zobowiązuje się przeprowadzić w siedzibie Zamawiającego szkolenie personelu medycznego w wymiarze min. 4 godzin | TAK |  |

„Oświadczamy, że oferowane urządzenie spełnia wymagania techniczne, zawarte w SIWZ, jest kompletne, fabrycznie nowe i będzie gotowe do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji ( poza materiałami eksploatacyjnymi ).”

Do oferty prosimy dołączyć dokładny opis danych technicznych oferowanego urządzenia, potwierdzający spełnienie parametrów wymaganych przez Zamawiającego zgodnie z powyższym opisem, prospekty, katalogi w języku polskim ( nr str. mat. informacyjnych zapisać w tabeli z wymaganymi parametrami oraz zaznaczyć ( np. zakreślaczem ) w materiałach informacyjnych, gdzie znajduje się potwierdzenie wymaganego parametru.) – w przypadku braku powyższych  dokumentów oferta zostanie odrzucona jako nie spełniająca wymogów Zamawiającego.

………dnia……………                        ………...............................................................................

podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym                                                                                          
                                                                  			lub posiadających pełnomocnictwo

###### PAKIET VI

Przedmiot oferty :		UROPOMPA – 1 kpl.

Oferent :		………………………………………………

Nazwa i typ / Producent/ Kraj :	………………………………………………

Rok produkcji :	sprzęt fabrycznie nowy / 2007

|  | Parametry techniczne: | Wymagania | Oferowane parametry (opisać) / nr str. w mat. informacyjnych potwierdzających wymagane parametry |
| --- | --- | --- | --- |
|  | pełna kontrola przepływu i ciśnienia – wartości podawane na wyświetlaczu | TAK |  |
|  | min.3 różne ustawienia manualne użytkownika | TAK |  |
|  | czujnik pomiaru ciśnienia zintegrowany z zestawem węży silikonowych | TAK |  |
|  | wizualne i dźwiękowe zabezpieczenia alarmowe | TAK |  |
|  | moduł szybkiego przepływu | TAK |  |
|  | zestaw węży silikonowych wielokrotnego użytku – autoklawowalnych – 2 kpl. | TAK |  |
|  | Klasyfikacja | BF |  |
|  | Ciśnienie w zakresie | min15- 150 mmHg |  |
|  | Przepływ w zakresie | min 150-500 ml/min |  |
|  | EMC | ##### EN 60601-1-2/ |  |
|  | instrukcja obsługi w języku polskim + skrócona wersja instrukcji obsługi oraz BHP w formie zalaminowanej, paszport techniczny | TAK z dostawą |  |
|  | Wykonawca zobowiązuje się przeprowadzić w siedzibie Zamawiającego szkolenie personelu medycznego w wymiarze min. 4 godzin | TAK |  |

„Oświadczamy, że oferowane urządzenie spełnia wymagania techniczne, zawarte w SIWZ, jest kompletne, fabrycznie nowe i będzie gotowe do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji ( poza materiałami eksploatacyjnymi ).”

Do oferty prosimy dołączyć dokładny opis danych technicznych oferowanego urządzenia, potwierdzający spełnienie parametrów wymaganych przez Zamawiającego zgodnie z powyższym opisem, prospekty, katalogi w języku polskim ( nr str. mat. informacyjnych zapisać w tabeli z wymaganymi parametrami oraz zaznaczyć ( np. zakreślaczem ) w materiałach informacyjnych, gdzie znajduje się potwierdzenie wymaganego parametru.) – w przypadku braku powyższych  dokumentów oferta zostanie odrzucona jako nie spełniająca wymogów Zamawiającego.

………dnia……………                        ………...............................................................................

podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym                                                                                          
                                                                  			lub posiadających pełnomocnictwo