# 4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

50-981 Wrocław

ul. Weigla 5

Znak sprawy: 48/Med./2008

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

NA DOSTAWĘ SPRZĘTU MEDYCZNEGO – 5 PAKIETÓW.

W postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzonym na podstawie przepisów

ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych ( t.j. Dz. U. z 2007r., Nr 223, poz.1655 ), zwanej dalej również PZP oraz przepisów wykonawczych do PZP

W  TRYBIE  PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO powyżej 133 000 EURO

Wykonawcą może być osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej  oraz podmioty te występujące wspólnie.

Podmioty występujące wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia.

Zatwierdził:

dnia …………..2008 r.                                                    ……................................................

podpis i pieczęć Zamawiającego

ZAMAWIAJĄCY:   	4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką 
                                                Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

50-981 Wrocław, ul. Weigla 5 ( 4WSKzP SP ZOZ )

http://www.4wsk.pl , adres mail:  zam.pub@4wsk.pl

INFORMACJE OGÓLNE

- Koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca.

- Na podstawie art. 27 ust.1 PZP Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się Wykonawców z Zamawiającym oprócz formy pisemnej również w formie faksu, o ile SIWZ nie stanowi inaczej, z tym jednak zastrzeżeniem, że wnioski, oświadczenia, zawiadomienia oraz informacje przesłane tą drogą należy jednocześnie potwierdzić pisemnie.

- W sprawach nieuregulowanych w SIWZ  pierwszeństwo mają przepisy PZP i aktów wykonawczych do PZP.

Rozdział I.                         PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

- Zamówienie obejmuje dostawę sprzętu medycznego – 5 pakietów.

- Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia ofert równoważnych (oferowany przedmiot zamówienia musi spełniać wszelkie wymagania Zamawiającego o wszystkich parametrach nie gorszych niż te określone w SIWZ) jeżeli z opisu przedmiotu zamówienia wynika, że przedmiot zamówienia określony został poprzez wskazanie znaku towarowego, pochodzenia lub patentu oraz w zakresie wskazanym w art. 30 ust.1-3 PZP.

Jeżeli Wykonawca powoła się na rozwiązania równoważne to zgodnie z art. 30 ust. 5 PZP, jest zobowiązany wykazać, że oferowany przedmiot zamówienia spełnia wymogi Zamawiającego poprzez załączenie  do oferty dokumentów potwierdzających ten stan rzeczy np. Ekspertyz Rzeczoznawczych

- Zamawiający dopuszcza możliwości składania ofert częściowych na całe poszczególne pakiety.

- Zamawiający nie przewiduje zamówienia uzupełniającego, o którym mowa w art. 67 ust.1 pkt. 6 i 7 PZP.

- Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej.

- Przedmiot zamówienia został szczegółowo opisany w załączniku nr 2 do niniejszej SIWZ.

- Szczegółowe zasady podpisania, realizacji umowy oraz jej zakończenia zawarte są we wzorze umowy  -  załącznik nr 3 do SIWZ.

Rozdział II.            OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

Wykonawca obowiązany jest przygotować ofertę zgodnie z wymaganiami SIWZ.

- Każdy Wykonawca (lub podmioty występujące wspólnie) może złożyć tylko jedną ofertę, zgodnie z wymaganiami określonymi w SIWZ. Złożenie przez jednego Wykonawcę lub podmioty występujące wspólnie, więcej niż jednej oferty lub oferty zawierającą rozwiązania alternatywne spowoduje jej odrzucenie

- Osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy lub pełnomocnik muszą złożyć podpisy:

- na wszystkich stronach (zapisanych) oferty,

- na załącznikach,

- w miejscach, w których Wykonawca naniósł zmiany.

- Upoważnienie do podpisania oferty powinno być dołączone do oferty, o ile upoważnienie nie wynika z innych dokumentów dołączonych do oferty (zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub odpisu z  Krajowego Rejestru Sądowego).

- W przypadku gdy wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, do oferty musi być załączone pełnomocnictwo określające jego zakres i podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy.

- Wymagane dokumenty należy przedstawić w formie oryginałów albo kserokopii.

- Dla uznania ważności, oferta musi zawierać: wszystkie wymagane w SWIZ dokumenty 
lub poświadczone za zgodność z oryginałem ich kopie oraz oświadczenia wynikające z jej treści ( Rozdz. IV i V ). Poświadczenie musi być opatrzone imienną pieczątką i podpisem osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy, datą i opatrzone klauzulą „za zgodność z oryginałem”.

- Zamawiający zażąda przedstawienia oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy przedstawiona przez wykonawcę kserokopia dokumentów jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości, 
a Zamawiający nie może sprawdzić jej prawdziwości w inny sposób.

- Ofertę należy sporządzić w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności (zgodnie z art. 9 ust. 2  PZP).

- Wszystkie dokumenty i oświadczenia oraz inne materiały informacyjne w językach obcych należy dostarczyć przetłumaczone i poświadczone przez Wykonawcę.

- Oferta powinna być sporządzona w formie pisemnej przy użyciu nośników pisma nie ulegającego usunięciu bez pozostawienia śladów.

- Załączniki do SIWZ stanowiące integralna część SIWZ, Wykonawca zobowiązany jest  złożyć w ofercie, pod rygorem odrzucenia oferty. Załączniki powinny zostać wypełnione przez Wykonawcę bez wyjątku ściśle według warunków i postanowień SWIZ.

- Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane i datowane własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę. Poprawki cyfr i liczb należy pisać wyrazami.

- Do oferty należy załączyć spis treści.

- Wszystkie  strony oferty należy ponumerować, trwale spiąć i ostemplować pieczątką firmową lub imienną  (dotyczy stron zapisanych oraz wszelkich załączników ).

- Dokumenty i informacje składane w trakcie postępowania stanowiące tajemnicę  przedsiębiorstwa  w myśl art. 11 ust. 4 Ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji Dz.U. z 1993r. Nr 47, poz. 211 z późn. zm), które nie mogą  być udostępniane  - powinny być oznaczone klauzulą: „nie udostępniać innym uczestnikom postępowania informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji” i załączone jako odrębna część nie złączona z ofertą w sposób trwały. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4. PZP

- Kopertę należy zaadresować:

4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką  SP ZOZ

50 – 981 WROCŁAW ul. Weigla 5

„Przetarg nieograniczony”

NIE OTWIERAĆ W KANCELARII ”

## Znak sprawy 48/Med./2008

„Oferta na dostawę sprzętu medycznego – 5 pakietów”

nie otwierać przed dniem 09.06.2008r. godz. 1100

Ilość stron ..... (określić, ile stron znajduje się w kopercie)

Rozdział III.    WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU I SPOSÓB OCENY ICH   SPEŁNIANIA

- Wykonawca nie może podlegać wykluczeniu z ubiegania się o zamówienie publiczne na podstawie art. 24 ust.1 i ust. 2 ustawy PZP oraz musi spełniać warunki określone w art. 22 ust. 1 pkt. 1, 2, 3 PZP. Za spełnienie wymogu Zamawiający uzna złożenie oświadczenia, które będzie oceniane według formuły „spełnia – nie spełnia”

- Wykonawca musi posiadać uprawnienia do wykonania przedmiotu zamówienia – za spełnienie tego wymogu Zamawiający uzna posiadanie aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej odpowiadającym przedmiotowi zamówienia.

- Wykonawca musi posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, za spełnienie wymogu posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia Zamawiający uzna wykonanie przez Wykonawcę 1 dostawy odpowiadającej swoim rodzajem dostawom stanowiącym przedmiot zamówienia o wartości co najmniej 322 500,00 zł  (słownie: trzysta dwadzieścia dwa tysięcy pięćset złotych 00/100) - dotyczy całości przedmiotu zamówienia; na poszczególne pakiety w wysokości co najmniej:

| Pakiet nr 1 | 87 500,00 zł |
| --- | --- |
| Pakiet nr 2 | 14 000,00 zł |
| Pakiet nr 3 | 53 000,00 zł |
| Pakiet nr 4 | 115 000,00 zł |
| Pakiet nr 5 | 53 000,00 zł |

Wykonawcy składający ofertą na więcej niż jeden pakiet mogą zsumować wartości dostaw z pakietów w których chcą uczestniczyć, np. Wykonawca składający ofertę na pakiet 1 i pakiet 2 może wykazać się wartością wykonanej jednej dostawy w wysokości   101 500,00 zł  (87 500,00 zł + 14 000,00 zł).

- Wykonawca musi znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. Za spełnienie wymogu Zamawiający uzna posiadanie przez wykonawcę środków finansowych lub zdolności kredytowej w wysokości min.                 322 500,00 zł  (słownie: trzysta dwadzieścia dwa tysięcy pięćset złotych 00/100)  - dotyczy całości przedmiotu zamówienia; na poszczególne pakiety w wysokości co najmniej:

| Pakiet nr 1 | 87 500,00 zł |
| --- | --- |
| Pakiet nr 2 | 14 000,00 zł |
| Pakiet nr 3 | 53 000,00 zł |
| Pakiet nr 4 | 115 000,00 zł |
| Pakiet nr 5 | 53 000,00 zł |

Wykonawcy składający ofertą na więcej niż jeden pakiet muszą zsumować wartości z pakietów  w których chcą uczestniczyć, np. Wykonawca składający ofertę na pakiet 1 i pakiet 2 powinien wykazać się posiadaniem środków finansowych lub zdolności kredytowej w wysokości min. 101 500,00 zł  (87 500,00 zł + 14 000,00 zł).

- W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

5.1  żaden z Konsorcjantów nie może podlegać wykluczeniu na podstawie art. 24 PZP

5.2 warunek niezbędnej wiedzy i doświadczenia oraz potencjału technicznego musi spełniać przynajmniej jeden z Wykonawców (warunek zawarty w Rozdziale III pkt. 3  SIWZ), sytuacja ekonomiczna i finansowa będzie oceniana łącznie (warunek zawarty w Rozdziale III pkt. 4  SIWZ)

Spełnienie powyższych warunków uczestnictwa oceniane będzie na podstawie dokumentów określonych w rozdziale IV.

Rozdział IV.  WYKAZ DOKUMENTÓW I OŚWIADCZEŃ POTWIERDZAJĄCYCH

SPEŁNIENIE PODMIOTOWYCH WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

- Oświadczenie wynikające z treści art. 44 PZP.

- Aktualny odpis z właściwego rejestru albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej.

- Aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego oraz właściwego oddziału Zakład Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego  potwierdzających odpowiednio, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.

- Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust 1 pkt. 4 – 9 ustawy prawo zamówień publicznych;

- Wykaz wykonanych, a przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych dostaw w okresie ostatnich trzech  lat  przed wszczęciem postępowania  o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy -  w tym okresie, odpowiadające swoim rodzajem i wartością dostawom stanowiącym przedmiot zamówienia z  podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców oraz załączenie dokumentów potwierdzających, że dostawy zostały wykonane należycie  również z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców ( np. referencje - Rozdział III pkt. 3 SIWZ ).

- Informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w którym Wykonawca posiada rachunek, potwierdzająca wysokość posiadanych środków  finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, wystawiona nie wcześniej niż  3 miesiące  przed upływem składania ofert  (Rozdział III pkt. 4 SIWZ).

- W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie:

-   dokument wymieniony  w Rozdziale IV pkt. 1 SIWZ składają Wykonawcy wspólnie,

-  dokumenty określone w Rozdziale IV pkt. 2, 3, 4 SIWZ składa każdy z Wykonawców oddzielnie,

-  dokumenty określone w Rozdziale IV pkt. 5, 6 SIWZ składa przynajmniej jeden z podmiotów występujących wspólnie.

Rozdział V.        WYMAGANE DOKUMENTY DOTYCZĄCE PRZEDMIOTU

ZAMÓWIENIA

Wykonawca zobowiązany jest załączyć do oferty następujące dokumenty i oświadczenia:

- Do oferty prosimy dołączyć dokładny opis oferowanego asortymentu, potwierdzający spełnienie parametrów wymaganych przez Zamawiającego w formie prospektów, katalogów w języku polskim – w przypadku braku powyższych dokumentów oferta zostanie odrzucona jako nie spełniająca wymogów Zamawiającego (z zastrzeżeniem art. 26 ust.3 PZP). Jednocześnie należy w Załączniku nr 2 do SIWZ podać numer strony materiałów informacyjnych, na której wymagane parametry są potwierdzone oraz zaznaczyć ( np. zakreślaczem ) w materiałach informacyjnych, gdzie znajduje się potwierdzenie wymaganego parametru.

- W przypadku wyrobów medycznych zgodnie z ustawą z dnia 20.04.2004r. o wyrobach medycznych (Dz. U. Nr 93, poz. 896) Zamawiający żąda ważnych i aktualnych na dzień otwarcia ofert dokumentów wskazujących na dopuszczenie do obrotu w postaci Deklaracji Zgodności oraz Certyfikatu CE wydanego przez jednostkę notyfikacyjną (jeżeli dotyczy).

- W obrębie pakietu II  Zamawiający żąda ważnego i aktualnego na dzień otwarcia ofert dokumentu – certyfikatu bezpieczeństwa mikrobiologicznego typ EN 12469: 2000.

- W przypadku wygaśnięcia ważności  dokumentów dopuszczających do obrotu po terminie otwarcia ofert a przed upływem terminu związania ofertą Wykonawca obowiązany jest dołączyć do oferty oświadczenie, iż przedstawi odpowiednią dokumentację na wezwanie Zamawiającego. Jeśli wygaśnięcie ważności dokumentów dopuszczających do obrotu nastąpi w okresie obowiązywania umowy, Wykonawca musi złożyć oświadczenie, że oferowany przedmiot zamówienia w trakcie trwania umowy będzie posiadał aktualne dopuszczenie do obrotu oraz zobowiązanie, że ww. dokumenty dopuszczające do obrotu dostarczy przy pierwszej dostawie po wygaśnięciu ważności dokumentów dopuszczających do obrotu złożonych w ofercie.

- Dokumenty wymienione w niniejszym Rozdziale należy ułożyć chronologicznie, poszczególnymi zadaniami, narastająco produktami oraz opisać dodatkowo, której pozycji dotyczą.

Rozdział VI.        USZCZEGÓŁOWIENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Określenie przedmiotu zamówienia:

Dostawa sprzętu medycznego – 5 pakietów  (szczegółowo określona w załączniku nr 2 do niniejszej SIWZ - zestawienie asortymentowo-cenowe oraz zestawienie wymaganych parametrów technicznych).

Rozdział VII.       WYMAGANY  TERMIN WYKONANIA UMOWY

Realizacja przedmiotu zamówienia :

Dostawa sprzętu  do 6 tygodni od daty podpisania umowy

Miejsce dostawy

Apteka Szpitalna

4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP ZOZ

ul. Weigla 5

50-981 Wrocław

Rozdział VIII.  WARUNKI WPŁATY  I ZWROTU WADIUM.

- Obowiązek wpłaty wadium

Oferta musi być zabezpieczona wadium.

Wadium musi obejmować cały  okres związania ofertą.

Wykonawca, który nie zabezpieczy oferty akceptowalną formą wadium, zostanie przez Zamawiającego wykluczony z postępowania.

Przystępując do przetargu na całość przedmiotu zamówienia wykonawca  jest obowiązany wnieść wadium w wysokości: 12 000,00 zł (słownie: dwanaście tysięcy  złotych 00/100) - na poszczególne pakiety wartość wadium powinna wynosić:

| Pakiet nr 1 | 3 300,00 zł |
| --- | --- |
| Pakiet nr 2 | 500,00 zł |
| Pakiet nr 3 | 2 000,00 zł |
| Pakiet nr 4 | 4 200,00 zł |
| Pakiet nr 5 | 2 000,00z ł |

Termin wniesienia wadium upływa w dniu składania ofert tj. dnia 09.06.2008r. godz. 1000

2.	Forma wpłaty wadium.

2.1	Wadium może być wnoszone w następujących formach:

- poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym

- gwarancjach bankowych,

- gwarancjach ubezpieczeniowych,

- lub poręczeniach określonych w art. 45 ust. 6 ustawy  PZP,

- przelewem na rachunek Zamawiającego - środki finansowe powinny wpłynąć na konto Zamawiającego do 09.06.2008r. do godz. 1000

###### BWE S.A.  O/ Wrocław

07130010230000004301000003

z zaznaczeniem:

,,Wadium w przetargu na dostawę sprzętu medycznego – 5 pakietów”

znak sprawy 48/Med./2008”

2.2  Do oferty należy dołączyć oryginał dowodu wpłaty wadium (przelew) lub wygenerowane

elektroniczne potwierdzenie wykonania przelewu (dokument sporządzony na podstawie art. 7 Ustawy Prawo Bankowe (Dz. U. nr 72 z 2002 roku, poz. 665 z późn.zm.) – nie wymagający podpisu ani stempla).

2.3 W przypadku wnoszenia wadium przez Wykonawcę w innych formach oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium należy złożyć do depozytu u Głównego Księgowego Szpitala a kserokopię potwierdzoną za zgodność z oryginałem dołączyć do oferty.

2.4   Zwrot wadium regulują przepisy art.46 PZP.

Rozdział IX.      OPIS KRYTERIÓW OCENY OFRT I SPOSÓB DOKONYWANIA

ICH OCENY

1.   Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie:

Przy wyborze oferty Zamawiający kierował się będzie jednym kryterium – cena (cena brutto pakietu).

Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta z najniższą ceną. Cena oferty zostanie przeliczona na wartości punktowe, uwzględniając wagę kryterium cena = 100 % 
i stosując wzór:

Wart.punktowa=W⋅CminCn · 100 pkt.

W	- waga kryterium

Cmin	- cena minimalna w zbiorze ofert

Cn	- cena danej oferty

- Zasady wyboru oferty i udzielenia zamówienia

Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta:

- odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w PZP,

- jest zgodna z treścią  SIWZ, została uznana za najkorzystniejszą w oparciu o podane kryteria wyboru.

Rozdział X.              ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

Szczegółowe zapisy związane ze sposobem realizacji zamówienia, warunkami umowy zawiera Załącznik nr 3  w którym należy wypełnić wszystkie miejsca wykropkowane (pod rygorem odrzucenia oferty) z wyjątkiem numeru umowy, daty jej zawarcia i wzorów pieczęci oraz zapisów § 2 ust.1 oraz 2)

Rozdział XI.        OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY OFERTY

- Cena oferty musi być podana w złotych polskich brutto – cyfrowo i słownie 
z uwzględnieniem podatku VAT naliczonym zgodnie z obowiązującymi w terminie składania oferty przepisami. Obowiązkiem składającego ofertę jest wypełnić formularz  asortymentowo - cenowy dokonując obliczeń wg zasad uznanych w rachunkowości, przy użyciu powszechnych metod liczenia takich jak: kalkulator, arkusz kalkulacyjny Microsoft Excel z funkcją zaokrąglania do 2 miejsc po przecinku.

- W celu wyłonienia najkorzystniejszej oferty w świetle kryterium ceny, Zamawiający do porównania ofert będzie brał pod uwagę cenę brutto pakietu.

- Wymagane jest by cena podana w ofercie obejmowała koszty dostawy do zamawiającego   i wszelkie inne  koszty związane z przedmiotem zamówienia, w tym:

- koszty transportu krajowego i zagranicznego,

- koszty ubezpieczenia towaru w kraju i za granicą,

- opłat celnych i granicznych,

- Waluta ceny oferowanej PLN;

- Wszystkie wartości netto określone przez Wykonawcę są ustalone na okres ważności umowy i nie wzrosną.

Błąd w obliczeniu ceny spowoduje odrzucenie oferty z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 i art. 88 PZP.

Wykonawcy z krajów UE mający siedzibę poza terytorium Polski w załączniku nr1,  nr 2 i 3 wypełniają ceny uwzględniając 0% stawkę podatku VAT. W przypadku ofert Wykonawców z krajów UE, Zamawiający przy porównaniu ofert do ceny ofertowej doliczy rzeczywistą stawkę VAT (obowiązującą w Polsce) i tak obliczoną cenę porówna z innymi ofertami.

Rozdział XII.        INFORMACJE DOTYCZĄCE MIEJSCA I  TERMINU    
                                                            SKŁADANIA OFERT

- Ofertę w zapieczętowanej kopercie opatrzonej napisami określonymi w Rozdziale I niniejszej SIWZ oraz opatrzonych wyraźną uwagą „NIE OTWIERAĆ
W KANCELARII” należy złożyć do dnia 09.06.2008r. do godz. 1000 w  4 Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką SP ZOZ Wrocław, ul. Weigla 5 – budynek WYDZIAŁU ADMINISTRACJI  OGÓLNEJ pok. nr 5.

- Oferta powinna być złożona w sposób uniemożliwiający jej przypadkowe otwarcie.

- Jeżeli oferta zostanie złożona w inny sposób niż wyżej opisany, Zamawiający nie bierze odpowiedzialności za nieprawidłowe skierowanie (skutkujące możliwością niedochowania terminu do składania ofert) czy przedwczesne lub przypadkowe jej otwarcie.

- Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona Wykonawcy bez otwierania, po upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu.

Przedłużenie terminu składania ofert dopuszczalne jest tylko przed jego upływem

Rozdział XIII.   TRYB UDZIELANIA WYJAŚNIEŃ W SPRAWACH

DOTYCZĄCYCH SPECYFIKACJI ISTOTNYCH

WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Zamawiający nie zamierza zwołać zebrania Wykonawców.

Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ.

Zamawiający jest obowiązany niezwłocznie udzielić wyjaśnień, chyba że prośba o wyjaśnienie treści specyfikacji wpłynęła do zamawiającego na mniej niż 6 dni przed terminem składania ofert

Do kontaktu z Wykonawcami (od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Zamawiającego 7.30 - 15.00 ) w sprawach jw. upoważnione są tylko niżej wymienione osoby i tylko pod podanymi numerami telefonów i faksów:

- Sylwia Komorek tel. (0-71) 7660462, Sekcja Sprzętu Medycznego – w sprawach przedmiotu zamówienia .

- Agnieszka Rosner tel. (071) 7660119; fax. 7660119, 7660550 Sekcja Zamówień Publicznych  (budynek Logistyki) pok. nr 16 - w sprawach formalnych.

Kontaktowanie się z Zamawiającym pod innym niż ww. numerami telefonów i faksów nie rodzi skutków prawnych określonych w PZP.

Rozdział XIV.      TRYB WPROWADZANIA EWENTUALNYCH ZMIAN

W SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający może w każdym czasie, przed upływem terminu do składania ofert, zmodyfikować treść SWIZ. Dokonane w ten sposób uzupełnienie stanie się częścią SIWZ i będzie wiążące dla Wykonawców. W przypadku, gdy zmiana powodować będzie konieczność modyfikacji oferty, Zamawiający przedłuży termin składania ofert, jeżeli w wyniku modyfikacji treści SIWZ niezbędny jest dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach. W takim przypadku wszelkie prawa i zobowiązania Wykonawcy i Zamawiającego będą podlegały nowemu terminowi.

Rozdział XV.                   TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

Wykonawca związany jest ofertą przez okres 60 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

Rozdział XVI.              MIEJSCE I TRYB OTWARCIA OFERT

- Komisyjne otwarcie ofert nastąpi na posiedzeniu Komisji Przetargowej, które odbędzie się w 4 Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką SP ZOZ we Wrocławiu, ul. Weigla 5 w Sali Odpraw (budynek Logistyki) w dniu 09.06.2008r.  o godz. 1100. Otwarcie ofert jest jawne.

- W trakcie otwarcia ofert zostaną ogłoszone co najmniej:

- kwota , którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia

- nazwa i adres Wykonawcy, którego oferta jest otwierana,

- cena oferty, termin wykonania zamówienia,

- okres ważności, warunki płatności zawarte w ofercie.

Rozdział XVII.                      SPOSÓB OCENY OFERT

- Po zakończeniu części jawnej – Zamawiający dokona wstępnej weryfikacji ofert, które  
części są jawne i mogą być udostępniane innym uczestnikom postępowania. W dalszej części dokona badania ofert.

- W pierwszym etapie postępowania Komisja Przetargowa powołana przez Zamawiającego bada czy Wykonawcy nie podlegają wykluczeniu (nie złożyli wymaganych dokumentów podmiotowych i oświadczeń o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3 i 4  PZP ). Następnie Komisja sprawdza oferty Wykonawców niewykluczonych i odrzuca oferty nie spełniające wymagań i warunków określonych w SIWZ. Komisja dokona oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty spośród ofert nie odrzuconych, zgodnie z kryterium określonym w rozdziale IX.

- Wykonawca może zostać wykluczony na podstawie art.24 PZP.

- Oferta może zostać odrzucona na podstawie art. 89 PZP.

Rozdział XVIII.               OBOWIĄZKI ZAMAWIAJĄCEGO

1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zawiadamia wykonawców, którzy złożyli oferty, o:

- wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę) i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano, i uzasadnienie jej wyboru, a także nazwy (firmy), siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert zawierającym punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację (powyższą informację Zamawiający umieszcza również na swojej stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie),

- wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne,

- wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne - jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, negocjacji bez ogłoszenia albo zapytania o cenę.

2.   Po uprawomocnieniu wyniku postępowania zgodnie z art. 94 ust. 1 PZP Zamawiający wezwie Wykonawcę do podpisania umowy.

Rozdział XIX. 	POSTĘPOWANIE PROTESTACYJNO – ODWOŁAWCZE

- Wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, czynności podjętych przez Zamawiającego w toku postępowania oraz w przypadku zaniechania przez Zamawiającego czynności, do której jest obowiązany na podstawie ustawy, można wnieść protest do Zamawiającego.

Zgodnie z wyborem Zamawiającego, dokonanym na podstawie art. 27 ust. 1 PZP protest może być wniesiony  jedynie w formie pisemnej. Oznacza to, że chcąc skutecznie wnieść protest, protestujący jest zobowiązany dostarczyć Zamawiającemu pismo (faks i forma elektroniczna nie spełniają tego wymogu) zawierające treść protestu z podpisem osoby działającej w imieniu wykonawcy, z zachowaniem terminów wynikających z PZP oraz godzin pracy Zamawiającego.

Uprawnienie do podpisania protestu powinno wynikać z dołączonego  do niego dokumentu lub z dokumentów złożonych w ofercie/ wniosku  o dopuszczenie w postępowaniu o zamówienie publiczne.

Zamawiający odrzuca protest wniesiony po terminie lub przez podmiot nieuprawniony bez rozpatrywania.

Powyższe stosuje się odpowiednio przy zgłoszeniu przystąpienia do postępowania toczącego się w wyniku wniesienia protestu.

- Odwołanie wnosi się do Prezesa Urzędu w terminie 5 dni od dnia doręczenia rozstrzygnięcia protestu lub upływu terminu rozstrzygnięcia protestu, jednocześnie przekazując kopię Zamawiającemu (zgodnie z Działem VI Rozdział 3 PZP).

Rozdział XX.                  JAWNOŚĆ POSTĘPOWANIA

- Dokumentacja postępowania zostanie udostępniona wykonawcom w trybie przewidzianym w art. 96 PZP.

- Zamawiający udostępni wskazane dokumenty na pisemny wniosek.

- Zamawiający wyznacza termin, miejsce oraz zakres udostępnionych dokumentów

i informacji oraz osobę przy której obecności dokonana zostanie czynność przeglądania

Rozdział XXI.                       INNE

- Wzory:  protokołu zdawczo – odbiorczego, instrukcji BHP i zasady opracowania instrukcji bezpiecznego wykonywania prac i czynności, które Wykonawca zobowiązany jest złożyć wraz dostawą przedmiotu zamówienia ( wg załączonego wzoru ), zostały umieszczone w SIWZ po Załączniku nr 3 do SIWZ .

Załączniki do SIWZ,  które Wykonawca jest zobowiązany złożyć w ofercie:

- Formularz ofertowy.

- Zestawienie  asortymentowo – cenowe, zestawienia wymaganych parametrów technicznych.

- Wzór umowy.

..................................................

podpis i pieczęć Zamawiającego

Załącznik Nr 1

.................................			    			..........................,dnia ..................

/pieczęć adresowa firmy Wykonawcy/					 /Miejscowość/

ZAMAWIAJĄCY:

4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką –

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

50-981 Wrocław, ul. R. Weigla 5

OFERTA

Nawiązując do przetargu nieograniczonego na:

„Dostawę sprzętu medycznego – 5 pakietów”

Znak sprawy 48/Med./2008

niżej podpisani, reprezentujący:

Pełna nazwa Wykonawcy ……………………………………………………………………..

Adres…………………………………………………………………………………………….

NIP………………………………….                    REGON…………………………………….

Tel. ………………………………….                    Fax ………………………………………...

Nr konta…………………………………………………………………………………………

składamy niniejszą ofertę:

1. Oświadczamy, że: oferujemy do sprzedaży i dostawę sprzętu medycznego – 5 pakietów zgodnie z wymogami zawartymi w SIWZ oraz formularzem cenowym za:

Pakiet nr 1

wartość netto........................................zł  (słownie:…..……....………………………złotych)

wartość brutto…………………………zł ( słownie:………………………….....……złotych)

Pakiet nr 2

wartość netto........................................zł  (słownie:…..……....………………………złotych)

wartość brutto…………………………zł ( słownie:………………………….....……złotych)

Pakiet nr 3

wartość netto........................................zł  (słownie:…..……....………………………złotych)

wartość brutto…………………………zł ( słownie:………………………….....……złotych)

Pakiet nr 4

wartość netto........................................zł  (słownie:…..……....………………………złotych)

wartość brutto…………………………zł ( słownie:………………………….....……złotych)

Pakiet nr 5

wartość netto........................................zł  (słownie:…..……....………………………złotych)

wartość brutto…………………………zł ( słownie:………………………….....……złotych)

2.   Oświadczamy, że :

- wyrażamy zgodę na płatność za fakturę w terminie 45 dni od daty otrzymania faktury przez Zamawiającego. Podstawą wystawienia faktury jest podpisanie protokołu zdawczo -  odbiorczego po uruchomieniu urządzenia i przeszkoleniu personelu Zamawiającego w zakresie obsługi i konserwacji.

- udzielamy gwarancji na okres …………miesięcy (min. 24 miesiące), prawidłowego działania sprzętu, obejmującą części zamienne i serwis, liczony od daty podpisania protokołu zdawczo - odbiorczego  sporządzonego po zainstalowaniu i przekazaniu do używania chromatografu oraz przeszkoleniu pracowników Zamawiającego.

3.   Oświadczamy jednocześnie, iż :

- zapoznaliśmy się ze SIWZ i przyjmujemy ją bez zastrzeżeń, akceptujemy wszystkie bez wyjątku jej postanowienia oraz nie zgłaszamy żadnych uwag co do procedury udzielenia zamówienia,

- akceptujemy warunki płatności.

- Ponadto oświadczamy, że:

- akceptujemy wskazany w SIWZ czas związania ofertą - tj.................dni (podać),

- dostawę będącą przedmiotem zamówienia wykonamy sami* / z udziałem podwykonawców* ( *właściwe podkreślić),

- powierzmy podwykonawcy wykonanie następujących części zamówienia .......... ......................................................................................... ♠ (♠wypełnić w przypadku udziału podwykonawców),

- Zaakceptujemy  zawarty w specyfikacji istotnych warunkach zamówienia projekt umowy       (Załącznik Nr 3) poprzez jego wypełnienie, podpisanie i zobowiązujemy się w przypadku wyboru  naszej oferty do podpisania umowy, w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.

- Wadium w kwocie .........................zł zostało wniesione w dniu................... w formie   ...............................................................................................................................................

Ofertę niniejszą składamy na ……... kolejno ponumerowanych stronach.

Oświadczamy, że wszystkie załączniki stanowią integralną część oferty.

Pod groźbą odpowiedzialności karnej oświadczamy, iż wszystkie załączone do oferty dokumenty opisują stan faktyczny i prawny, aktualny na dzień otwarcia ofert (art. 297 KK ).

………dnia……………                            ………...............................................................................

podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym                                                                                          
         lub posiadających pełnomocnictwo)

Załącznik 2

- ZESTAWIENIE ASORTYMENTOWO – CENOWE

- Cenę  brutto  otrzymujemy ze wzoru: wartość jednostkowa netto razy ilość sztuk - daje wartość netto, z której to wartości liczymy podatek vat i po dodaniu podatku vat do wartości netto otrzymujemy  cenę  brutto.

| Pakiet | Nazwa elementu | Ilość | Numery katalogowe | Wartośc jednostkowa netto | Wartość netto | Cena brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I.1 | Diatermia chirurgiczna z przystawką argonową do zabiegów endoskopowych z wyposażeniem | - 1 kpl. |  |  |  |  |
| I.2 | Urządzenie elektrochirurgiczne do operacji i zabiegów laparoskopowych oraz chirurgii otwartej z modułem argonowym oraz termostaplerem | - 1 kpl. |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |  |  |  |
|  | Komora laminarna | - 1 szt. |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |  |  |  |
|  | Videogastroskop | - 1 szt. |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |  |  |  |
|  | Stół operacyjny przeznaczony do operacji ortopedycznych | - 1 kpl. |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |  |  |  |
|  | Kardiomonitor stacjonarno-transportowy | - 12 szt. |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |  |  |  |

………dnia……………                                          ………...............................................................................

podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym                                                                                          
        						 lub posiadających pełnomocnictwo

ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

###### PAKIET I

1. Przedmiot oferty :	Diatermia chirurgiczna z przystawką argonową  do zabiegów endoskopowych z wyposażeniem – 1 kpl.

Oferent :	………………………………………………

Nazwa i typ:	………………………………………………

Producent/ Kraj :	………………………………………………

Rok produkcji :	sprzęt fabrycznie nowy / 2008

|  | Parametr /warunek | Wymagania | Oferowane parametry (opisać) / nr str. w mat. informacyjnych potwierdzających wymagane parametry |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Cięcie monopolarne z automatycznym dopasowaniem mocy | ##### 200 W ±10% |  |
|  | Koagulacja monopolarna | min.90 W |  |
|  | Koagulacja bipolarna | max. 120 W |  |
|  | Ilość efektów koagulacji możliwych do uzyskania podczas cięcia | min. 3 |  |
|  | Koagulacja monopolarna kontaktowa | #### TAK, min. 2 tryby |  |
|  | Minimum dwa rodzaje cięcia monopolarnego: zwykłe i mieszane | TAK |  |
|  | Dwa różne programy do polipektomii i papilotomii – różne funkcje o różnych przebiegach prądowo-napięciowych przeznaczonych oddzielnie do polipektomii i papilotomii | TAK |  |
|  | Sposób aktywacji funkcji koagulacji monopolarnej z włącznika nożnego lub z elektrody czynnej | TAK |  |
|  | Sposób aktywacji funkcji koagulacji bipolarnej z włącznika nożnego lub automatycznie | TAK |  |
|  | Możliwość zapamiętania min. 9 różnych programów i zapisania ich pod nazwą procedury lub nazwiskiem operatora | TAK |  |
|  | Układ monitorowania jakości kontaktu elektrody powrotnej (biernej) | #### TAK, opisać |  |
|  | Automatyczny autotest urządzenia po załączeniu | TAK |  |
|  | Sygnalizacja aktywacji dla trybu cięcia i koagulacji dźwiękowa i wzrokowa | TAK |  |
|  | Rozpoznawanie przyłączonych instrumentów argonowych z jednoczesnym ustawieniem przepływu argonu | TAK |  |
|  | Możliwość koagulacji w osłonie argonu | TAK |  |
|  | Zakres regulacji przepływu argonu | min. 0,1 do 8,0 l/min. |  |
|  | Funkcja przepłukiwania argonem aktualnie podłączonego instrumentu | TAK |  |
|  | Wyposażenie: - włącznik nożny wodoodporny – 1 szt. - elektroda neutralna silikonowa z kablem min. 4 m – 1 szt. - butla argonowa – 2 szt. - reduktor argonowy przykręcany do butli z argonem – 1 szt. - kabel argonowy do sond elastycznych dł min. 2,5m – 1 szt. - elastyczna sonda argonowa, śr ok. 2,3 mm, dł ok. 2 m – 3 szt., konfiguracja sond: 2 szt. wylot boczny, 1 szt. wylot na wprost - kabel do narzędzi endoskopowych wielokrotnego użytku do sterylizacji w autoklawie, dł ok. 3 m – 1 szt. - kabel elektrody biernej jednorazowej, dł ok. 3 m – 1 szt. - elektroda neutralna jednorazowa dla dorosłych w pełni bezpieczna, dzielona- 50 szt. | TAK |  |
|  | instrukcja obsługi w języku polskim + skrócona wersja instrukcji obsługi oraz BHP w formie zalaminowanej, paszport techniczny | TAK z dostawą |  |

„Oświadczamy, że oferowane urządzenie spełnia wymagania techniczne, zawarte w SIWZ, jest kompletne, fabrycznie nowe i będzie gotowe do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji ( poza materiałami eksploatacyjnymi ).”

Do oferty prosimy dołączyć dokładny opis danych technicznych oferowanego urządzenia potwierdzający spełnienie parametrów wymaganych przez Zamawiającego zgodnie z powyższym opisem, prospekty, katalogi w języku polskim ( nr str. mat. informacyjnych zapisać w tabeli z wymaganymi parametrami oraz zaznaczyć ( np. zakreślaczem ) w materiałach informacyjnych, gdzie znajduje się potwierdzenie wymaganego parametru.) – w przypadku braku powyższych  dokumentów oferta zostanie odrzucona jako nie spełniająca wymogów Zamawiającego.

………dnia……………                            ………...............................................................................

podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym                                                                                          
                                                                  			lub posiadających pełnomocnictwo

2. Przedmiot oferty :	 Urządzenie elektrochirurgiczne do operacji i zabiegów laparoskopowych oraz chirurgii otwartej z modułem argonowym oraz zamykaniem naczyń do 7 mm – 1 kpl.

Oferent :	………………………………………………

Nazwa i typ:	………………………………………………

Producent/ Kraj :	………………………………………………

Rok produkcji :	sprzęt fabrycznie nowy / 2008

|  | Parametr /warunek | Wymagania | Oferowane parametry (opisać) / nr str. w mat. informacyjnych potwierdzających wymagane parametry |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Aparat mono i bipolarny wyposażony w funkcję zamykania naczyń o średnicy do 7 mm z automatycznym dopasowaniem mocy wyjściowej do właściwości fizykochemicznych tkanek | TAK |  |
|  | Odporność urządzenia na impuls defibrylacji | TAK |  |
|  | Wielokolorowy wyświetlacz obrazujący parametry urządzenia, służący do komunikacji między aparatem a użytkownikiem | TAK |  |
|  | Możliwość utworzenia min. 60 różnych konfiguracji nastaw (programów) i zapisania ich pod nazwą zabiegu lub nazwiskiem lekarza | TAK |  |
|  | Możliwość integracji urządzeń chirurgicznych: diatermia, przystawka do koagulacji argonowej, odsysacz dymu z pola operacyjnego w jednolity system sterowany z tej samej jednostki sterującej | TAK |  |
|  | Możliwość integracji z urządzeniem do selektywnego preparowania tkanek | TAK |  |
|  | Układ monitorowania jakości elektrody neutralnej | TAK |  |
|  | Wykrywanie nieprawidłowej pracy, sygnalizacja wizualna i dźwiękowa w połączeniu z wyświetlaniem kodu błędu i opisem błędu w języku polskim | TAK |  |
|  | Liczba i rodzaj gniazd przyłączeniowych: - monopolarne – min. 1 szt. - bipolarne – min. 2 szt. - elektrody neutralnej – min. 1 szt. - gniazdo argonowe – min.1 szt. | TAK |  |
|  | Możliwość uruchamiania funkcji monopolarnych i bipolarnych przy użyciu jednego włącznika nożnego | TAK |  |
|  | Możliwość cięcia w osłonie argonu | TAK |  |
|  | Przystawka lub moduł do koagulacji i cięcia w plaźmie argonowej | TAK |  |
|  | Rozpoznawanie przyłączonych instrumentów argonowych i automatyczne dobieranie parametrów przepływu argonu. | TAK |  |
|  | Regulacja przepływu argonu w zakresie | min. 0,1 – 8,0 L/ min. |  |
|  | Minimum 3 różne rodzaje / tryby cięcia w osłonie argonu | TAK |  |
|  | Minimum 3 różne rodzaje / tryby koagulacji argonowej | TAK |  |
|  | Sygnalizacja akustyczna i wizualna aktualnego trybu pracy | TAK |  |
| CIĘCIE MONOPOLARNE |  |  |  |
|  | Moc znamionowa | 300 W±10% |  |
|  | Ilość efektów (głębokości) koagulacji możliwych do uzyskania podczas ciecia dla każdego z trybów min. 4 | TAK |  |
|  | Minimum 3 rodzaje cięcia monopolarnego | TAK |  |
|  | Aktywacja funkcji monopolarnej i bipolarnej: włącznik nożny i/lub przycisk na uchwycie | TAK |  |
|  | Możliwość regulacji mocy maksymalnej z krokiem +/ - 1W w całym dostępnym zakresie | TAK |  |
| KOAGULACJA MONOPOLARNA |  |  |  |
|  | Minimalna moc znamionowa | min. 90 W |  |
|  | Minimum 3 rodzaje koagulacji monopolarnej: natryskowa, delikatna, zwykła | TAK |  |
|  | Możliwość min. 4-stopniowej regulacji intensywności działania koagulacji dla każdego rodzaju koagulacji – nie dotyczy regulacji mocy | TAK |  |
|  | Aktywacja funkcji monopolarnej i bipolarnej: włącznik nożny i/lub przycisk na uchwycie | TAK |  |
|  | Możliwość regulacji mocy maksymalnej z krokiem +/ - 1W w całym dostępnym zakresie | TAK |  |
| KOAGULACJA BIPOLARNA |  |  |  |
|  | Minimalna moc znamionowa | min. 70 W |  |
|  | Aktywacja funkcji bipolarnej przez pedał i za pomocą funkcji auto-start | TAK |  |
|  | Możliwość regulacji czasu zwłoki początku koagulacji - funkcji auto-start. | TAK |  |
|  | Funkcja automatycznego zakończenia koagulacji, nie dopuszczająca do przesuszenia tkanek (auto-stop) | TAK |  |
|  | Możliwość regulacji mocy maksymalnej z krokiem +/ - 1W w całym dostępnym zakresie | TAK |  |
| BIPOLARNE ZAMYKANIE NACZYŃ |  |  |  |
|  | Moduł do zamykania dużych naczyń umożliwiający bipolarną koagulację struktur o średnicy do 7 mm z automatycznie sterowaną mikroprocesorowo regulacją mocy | TAK |  |
|  | Funkcja automatycznego zakończenia aktywacji z sygnalizacją uszczelnienia naczyń (praca z funkcją auto-stop oraz sygnalizacją dźwiękową) | TAK |  |
|  | Rozpoznawanie podłączonych instrumentów i automatyczne dobieranie optymalnych parametrów pracy | TAK |  |
| WYPOSAŻENIE DODATKOWE |  |  |  |
|  | Wielorazowy uchwyt elektrod monopolarnych o średnicy trzpienia 4mm z przyciskami, kablem o dł. min. 4m | - 4szt. |  |
|  | Wielorazowa elektroda monopolarna nożowa prosta dł. 22-24mm, szer.3-3,4mm | – 4szt. |  |
|  | Wielorazowa elektroda monopolarna kulkowa prosta śr. 4 mm | – 1 szt. |  |
|  | Wielorazowe nożyczki bipolarne z odizolowanymi czubkami dł. 230-240 mm z osłoną zabezpieczającą i kablem dł. min. 4m | – 1kpl. |  |
|  | Wielorazowa pęseta bipolarna, prosta dł. min. 19,0 cm, końc. 1 mm z kablem dł. min.4m | – 1 kpl. |  |
|  | Wielorazowe kleszcze zagięte do zamykania naczyń o dł. 200-210 mm z ceramicznymi końcówkami, połączone z kablem o dł. min 3 m | – 2 kpl. |  |
|  | Wielorazowe kleszcze zagięte do zamykania naczyń o dł. 260-270 mm z ceramicznymi końcówkami, połączone z kablem o dł. min 3 m | – 2 kpl. |  |
|  | Wielorazowe kleszcze do zamykania naczyń, przeznaczone do zabiegów endokrynologicznych o specjalnie zakrzywionej końcówce zwężającej się, o długości 140-150mm, połączone z kablem o dł. min. 3m | – 1 kpl. |  |
|  | Wielorazowe kleszcze do zamykania naczyń, do laparoskopii, śr 5mm, końcówka typu Maryland, żebrowana z kablem dł. min. 3m | – 1kpl. |  |
|  | Kleszcze do bipolarnego zamykania naczyń do 7mm z funkcją cięcia o dł. roboczej max. 350 mm, średnicy 5mm | – 2 szt. |  |
|  | Wielorazowa elektroda monopolarna laparoskopowa, hakowa, hak w kształcie litery L spłaszczony, dł.320-330 mm z kablem | – 1szt. |  |
|  | Wielorazowy instrument do cięcia i koagulacji dł. ok. 350 mm, śr. 5 mm z kablem dł. ok. 4m | -1szt. |  |
|  | Wielorazowy kabel elektrody neutralnej jednorazowej dł. min. 4m | – 1szt. |  |
|  | Elektroda neutralna wielorazowa, duża o pow.450-550cm2, z pasami mocujacymi i kablem dł. min 4m | – 1szt. |  |
|  | Włącznik nożny, podwójny z przyciskiem do zmiany programu – (do dezynfekcji) | -1szt. |  |
|  | Włącznik nożny pojedynczy –do dezynfekcji) | -1 szt. |  |
|  | Elektrody bierne jednorazowe, dwudzielne | – 50szt. |  |
|  | Wielorazowa przedłużka elektrod monopolarnych dł. 10 cm+/-1cm | - 1 szt. |  |
|  | Wielorazowa przedłużka elektrod monopolarnych dł. 18 cm+/-1cm | - 1 szt. |  |
|  | Wielorazowy uchwyt do aplikatorów argonowych z możliwością przełączania programu | – 1 szt |  |
|  | Wielorazowy zestaw aplikatorów do cięcia i koagulacji w osłonie argonu: - aplikator prosty dł. ok. 35 mm z wysuwaną elektrodą szpatułkową – 1 szt. - aplikator elastyczny dł. ok. 100 mm – 1 szt. - aplikator prosty dł. ok. 100 mm z wysuwaną elektrodą szpatułkową – 1 szt. - aplikator prosty dł. ok. 320 mm, śr. 5 mm – 1 szt. - aplikator prosty z haczykiem dł. ok. 320 mm, śr. 5 mm- 1 szt. | TAK |  |
|  | Reduktor ciśnienia do argonu | – 1szt |  |
|  | Butla z argonem o poj. 5l | – 2 szt. |  |
|  | Wózek pod aparaturę z koszem na wyposażenie | – 1szt |  |
|  | instrukcja obsługi w języku polskim + skrócona wersja instrukcji obsługi oraz BHP w formie zalaminowanej, paszport techniczny | TAK z dostawą |  |

„Oświadczamy, że oferowane urządzenie spełnia wymagania techniczne, zawarte w SIWZ, jest kompletne, fabrycznie nowe i będzie gotowe do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji ( poza materiałami eksploatacyjnymi ).”

Do oferty prosimy dołączyć dokładny opis danych technicznych oferowanego urządzenia  potwierdzający spełnienie parametrów wymaganych przez Zamawiającego zgodnie z powyższym opisem, prospekty, katalogi w języku polskim ( nr str. mat. informacyjnych zapisać w tabeli z wymaganymi parametrami oraz zaznaczyć ( np. zakreślaczem ) w materiałach informacyjnych, gdzie znajduje się potwierdzenie wymaganego parametru.) – w przypadku braku powyższych  dokumentów oferta zostanie odrzucona jako nie spełniająca wymogów Zamawiającego.

……………dnia……………                            ………...............................................................................

podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

###### uprawniającym do występowania w obrocie prawnym                                                                                          
                                                                  	                              lub posiadających pełnomocnictwo

###### PAKIET II

Przedmiot oferty :	Komora laminarna – 1 szt.

Oferent :	………………………………………………

Nazwa i typ:	………………………………………………

Producent/ Kraj :	………………………………………………

Rok produkcji :	sprzęt fabrycznie nowy / 2008

| Lp. | Parametr /warunek | Wymagania | Oferowane parametry (opisać) / nr str. w mat. informacyjnych potwierdzających wymagane parametry |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Komora z pionowym przepływem powietrza, II klasy bezpieczeństwa mikrobiologicznego, przeznaczona do ochrony produktu, operatora, środowiska | ##### TAK |  |
|  | Min dwa filtry HEPA (główny i wylotowy) o skuteczności 99,999% dla cząsteczek ≥ 0,3 μm. Komora wyposażona w min. dwa wentylatory: jeden obsługujący filtr główny i drugi obsługujący filtr wylotowy. Filtr główny pochylony względem poziomu (pod kątem prostym do szyby frontowej) | Min. 2 wentylatory |  |
|  | Wymiary: |  |  |
| 3.1 | Szerokość zewnętrzna | Max. 130 cm |  |
| 3.2 | Głębokość obszaru pracy | #### Min. 63 cm |  |
| 3.3 | Szerokość robocza | Min. 120 cm |  |
| 3.4 | Głębokość zewnętrzna | Max. 80 cm |  |
|  | Boki komory bezpieczne, pełne (nie przeszklone), malowane farbami epoksydowymi. Narożniki komory zaoblone, ułatwiające utrzymanie urządzenia w czystości | TAK |  |
|  | Blat roboczy ze stali nierdzewnej, dzielony (panelowy). Otwory w tylnej części blatu umiejscowione poza przestrzenią roboczą na ścianie tylnej tuż nad blatem. Wnętrze obszaru pracy – malowane białymi, nie odblaskowymi farbami epoksydowo-poliestrowymi | TAK |  |
|  | Szyba frontowa: |  |  |
| 6.1 | ustawiona pod kątem/skośnie w stosunku do blatu roboczego | #### 80º |  |
| 6.2 | nie przepuszczalna dla promieniowania UV, umożliwiająca hermetyczne zamknięcie komory od frontu | TAK |  |
| 6.3 | przesuwana w kierunku góra-dół | TAK, opisać |  |
| 6.4 | funkcja niskiego opuszczenia szyby frontowej (poniżej poziomu blatu) umożliwiająca czyszczenie wewnętrznej części szyby frontowej bez konieczności odchylania jej od poziomu – dostęp do tylnej powierzchni szyby od góry | TAK |  |
| 6.5 | szyba frontowa uszczelniona w pozycji całkowitego opuszczenia | TAK |  |
|  | Panel sterowniczy umieszczony na frontowej części komory kontrolujący wszystkie funkcje komory. Wszystkie funkcje komory uruchamiane za pomocą niezależnych przycisków membranowych opatrzonych charakterystycznymi piktogramami | TAK |  |
|  | Sterowanie mikroprocesorowe – kontrola prędkości przepływu powietrza z aktualnie wyświetlaną na panelu kontrolnym komory wartością w m/s oraz sygnalizacją alarmową w przypadku nieprawidłowości | TAK |  |
|  | Obecna funkcja wyświetlania na panelu sterowniczym liczby godzin pracy komory | TAK |  |
|  | Oświetlenie obszaru pracy – intensywność: | Min. 1200 lux |  |
|  | Zainstalowana lampa UV w górnej przedniej części komory z programatorem czasu pracy i blokowaniem wszystkich pozostałych funkcji komory podczas jej pracy | TAK |  |
|  | Komora z własną podstawą, stelaż do pracy w pozycji siedzącej | TAK |  |
|  | Gniazda elektryczne umieszczone na tylniej ścianie komory | Min. 2 |  |
|  | Zawór gazowy 1 szt. oraz fabrycznie przygotowane otwory do zamontowania kolejnych mediów umieszczone po obu stronach komory (co najmniej po dwa otwory) | TAK |  |
| 14.1 | Na wyposażeniu komory palnik elektroniczny w obudowie ze stali kwasoodpornej z pedałem | TAK – 1 szt. |  |
| 15. | Informacja o włączonym zaworze gazu i lampie UV poprzez dodatkową sygnalizację (świecące diody) na panelu sterowniczym w celu podniesienia bezpieczeństwa używania wymienionych akcesoriów | TAK |  |
| 16 . | Zasilanie (V) 220 -230V/50-60Hz. | TAK |  |
| 17. | Zużycie energii: | Max. 0,8 kW |  |
| 18. | Komora wyposażona w przesuwaną podporę pod ręce zapobiegającą zasłonięciu otworów wlotowych powietrza oraz zajęcie optymalnej pozycji podczas pracy | TAK |  |
| 19. | Komora wyposażona w funkcję stand-by czyli tryb oczekiwania na pracę utrzymujący komorę w ciągłej gotowości do pracy przy jednoczesnym ograniczeniu zużycia energii. Funkcja uruchamiania zarówno z przycisku umieszczonego na panelu sterującym, jak i automatycznie po całkowitym opuszczeniu szyby frontowej | TAK |  |
| 20. | Automatyczna kompensacja prędkości przepływu w miarę wzrostu zapchania filtrów | TAK |  |
| 21. | Poziom głośności: | Max. 55 dB |  |
| 23. | Wykonawca zobowiązany jest do wykonania testu instalacyjnego parametrów podstawowych (rozkład prędkości powietrza w strudze laminarnej, test szczelności) w ramach procedury zdawczo-odbiorczej oraz przedstawienia do wglądu w trakcie przeprowadzania testu dokumentu wzorcowania przyrządów pomiarowych | TAK |  |
| 26 | instrukcja obsługi w języku polskim + skrócona wersja instrukcji obsługi oraz BHP w formie zalaminowanej, paszport techniczny | TAK z dostawą |  |

„Oświadczamy, że oferowane urządzenie spełnia wymagania techniczne, zawarte w SIWZ, jest kompletne, fabrycznie nowe i będzie gotowe do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji ( poza materiałami eksploatacyjnymi ).”

Do oferty prosimy dołączyć dokładny opis danych technicznych oferowanego urządzenia  potwierdzający spełnienie parametrów wymaganych przez Zamawiającego zgodnie z powyższym opisem, prospekty, katalogi w języku polskim ( nr str. mat. informacyjnych zapisać w tabeli z wymaganymi parametrami oraz zaznaczyć ( np. zakreślaczem ) w materiałach informacyjnych, gdzie znajduje się potwierdzenie wymaganego parametru.) – w przypadku braku powyższych  dokumentów oferta zostanie odrzucona jako nie spełniająca wymogów Zamawiającego.

……………dnia……………                            ………...............................................................................

podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

###### uprawniającym do występowania w obrocie prawnym                                                                                          
                                                                  	                              lub posiadających pełnomocnictwo

###### PAKIET III

Przedmiot oferty :	Videogastrokop – 1 szt.

Oferent :	………………………………………………

Nazwa i typ:	………………………………………………

Producent/ Kraj :	………………………………………………

Rok produkcji :	sprzęt fabrycznie nowy / 2008

|  | Parametr /warunek | Wymagania | Oferowane parametry (opisać) / nr str. w mat. informacyjnych potwierdzających wymagane parametry |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Średnica sondy | ##### max 11,4 mm |  |
|  | Średnica kanału roboczego | min. 3,7 mm |  |
|  | Kąt zagięcia końcówki góra/dół | min. 210/90 stopni |  |
|  | Kąt zagięcia końcówki prawo/lewo | min. 100/100 stopni |  |
|  | Długość robocza | #### min. 1030 mm |  |
|  | Pole widzenia | min 140 stopni |  |
|  | Głębia ostrości | min. 3-100 mm |  |
|  | Współpraca z procesorami posiadanymi przez szpital typu: CV 145 – Olympus lub EPK 1000 - Pentax | TAK |  |
|  | instrukcja obsługi w języku polskim + skrócona wersja instrukcji obsługi oraz BHP w formie zalaminowanej, paszport techniczny | TAK z dostawą |  |

„Oświadczamy, że oferowane urządzenie spełnia wymagania techniczne, zawarte w SIWZ, jest kompletne, fabrycznie nowe i będzie gotowe do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji ( poza materiałami eksploatacyjnymi ).”

Do oferty prosimy dołączyć dokładny opis danych technicznych oferowanego urządzenia  potwierdzający spełnienie parametrów wymaganych przez Zamawiającego zgodnie z powyższym opisem, prospekty, katalogi w języku polskim ( nr str. mat. informacyjnych zapisać w tabeli z wymaganymi parametrami oraz zaznaczyć ( np. zakreślaczem ) w materiałach informacyjnych, gdzie znajduje się potwierdzenie wymaganego parametru.) – w przypadku braku powyższych  dokumentów oferta zostanie odrzucona jako nie spełniająca wymogów Zamawiającego.

……………dnia……………                            ………...............................................................................

podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym                                                                                          
                                                                  	                              lub posiadających pełnomocnictwo

###### PAKIET IV

Przedmiot oferty :	Stół operacyjny przeznaczony do operacji ortopedycznych – 1 kpl.

Oferent :	………………………………………………

Nazwa i typ:	………………………………………………

Producent/ Kraj :	………………………………………………

Rok produkcji :	sprzęt fabrycznie nowy / 2008

|  | Parametr /warunek | Wymagania | Oferowane parametry (opisać) / nr str. w mat. informacyjnych potwierdzających wymagane parametry |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Stół operacyjny przeznaczony do operacji ortopedycznych | TAK |  |
|  | Napęd stołu elektromechaniczny | TAK |  |
|  | Podstawa stołu wykonana ze stali nierdzewnej ( z wyłączeniem przegubu) | TAK |  |
|  | Blat stołu 5 segmentowy: podgłówek, płyta plecowa górna , płyta plecowa dolna, płyta siedzeniowa, podnóżek dwuczęściowy | TAK |  |
|  | Blaty stołu wyposażone w materace przeciwodleżynowe, zdejmowane, bez rzepów | TAK |  |
|  | Blat stołu modułowy z możliwością montażu płyty plecowej, podgłówka, podnóżka i innych segmentów z obu stron stołu operacyjnego. | TAK |  |
|  | Blat podstawowy stołu przezierny dla promieniowania rtg na całej długości , bez szyn poprzecznych | TAK |  |
|  | Obsługa funkcji stołu z pilota kablowego przez układ elektromechaniczny: - regulacja wysokości - przechyły boczne - Trendelenburg/ Antytrendelenburg - pozycja flex/reflex - płyta nożna - płyta plecowa - pozycja standardowa 0 | TAK |  |
|  | Alternatywne sterowanie funkcji elektrycznych z kolumny stołu. | TAK |  |
|  | Pilot wyposażony w sygnalizację stanu naładowania akumulatorów | TAK |  |
|  | Serwisowanie, przeprowadzanie testów okresowych poprzez modem | TAK |  |
|  | Wysokość blatu przy maksymalnym obniżeniu stołu 600 mm (+/- 100 mm) | TAK |  |
|  | Przechyły boczne stołu regulowane w zakresie min. +/- 250 | TAK |  |
|  | Przechyły Trendelenburga /Antytrendelenburga regulowane w zakresie min. +/- 250 | TAK |  |
|  | Przesuw wzdłużny blatu min. 250 mm | TAK |  |
|  | Podgłówek regulowany w zakresie min. +/- 450 | TAK |  |
|  | Podnóżek regulowany w zakresie min. +900 /- 900 | TAK |  |
|  | Płyta plecowa regulowana w zakresie min. +800/- 400 | TAK |  |
|  | Obciążalność stołu min. 250 kg | TAK |  |
|  | Stół z funkcją automatycznego wyłączania | TAK |  |
|  | Podpora anestezjologiczna pod rękę z regulacją kąta i wysokości z możliwością dowolnego ułożenia ręki względem stołu | 2 szt. |  |
|  | Podpora anestezjologiczna do ułożenia bocznego z uchwytem | 1 szt. |  |
|  | Ekran anestezjologiczny z uchwytem | 1 szt. |  |
|  | Pas ciała pacjenta | 1 szt. |  |
|  | Podpora boczna z regulacją, wysokości i możliwością dowolnego dopasowania do ciała pacjenta | 2 szt. |  |
|  | Przystawka ortopedyczna dwuramienna umożliwiająca naciąg kończyn dolnych i górnych , zawieszona , bez podparcia o podłogę | 1 szt. |  |
|  | Buty mocowane do przystawki | 2 szt. |  |
|  | Wałek oporowy | 1 szt. |  |
|  | Podkładka pod pośladki | 1 szt. |  |
|  | Podpora udowa (Goepla) z uchwytem | 2 szt. |  |
|  | Przedłużka do wyposażenia dodatkowego | 1 szt. |  |
|  | Przystawka do operacji uda i podudzia z regulacją wysokości | 1 szt. |  |
|  | Przystawka do operacji na boku | 1 szt. |  |
|  | Przystawka do operacji barku z min. 5 poduszkami, poduszki boczne z regulacją wysokości, zdejmowane z podgłówkiem specjalistycznym w kształcie litery U z pasami stabilizującymi głowę | 1 szt. |  |
|  | Uchwyt umożliwiający mocowanie akcesoriów dodatkowych na ramionach przystawki | 1 szt. |  |
|  | Szyna umożliwiająca montaż 2 agregatów naciągowych na 1 ramieniu przystawki z podpórką stabilizującą | 1 szt. |  |
|  | Uchwyt Kirchnera | 1 szt. |  |
|  | Podpora pod kolano z uchwytem | 1 szt. |  |
|  | Stolik do operacji ręki mocowany do szyny bocznej stołu | 1 szt. |  |
|  | Podpora ramienia mocowana do szyny bocznej stołu do operacji ramienia | 1 szt. |  |
|  | Uchwyt za palce do operacji ręki | 1 szt. |  |
|  | Podpora łokciowa rolkowa | 1 szt. |  |
|  | Podpora pachowa rolkowa | 1 szt. |  |
|  | Naciąg ręki do gipsowania z uchwytem za palce | 1 szt. |  |
|  | Przystawka do artroskopii umożliwiająca precyzyjne ułożenie i mocowanie nogi , regulacje wysokości i kąta obrotu stawu kolanowego | 1 szt. |  |
|  | Tablica / wózek umożliwiająca zawieszenie elementów przystawki ortopedycznej | 1 szt. |  |
|  | Wózek na przystawkę ortopedyczną ułatwiający jej montaż do stołu operacyjnego | 1 szt. |  |
|  | instrukcja obsługi w języku polskim + skrócona wersja instrukcji obsługi oraz BHP w formie zalaminowanej, paszport techniczny | TAK z dostawą |  |

„Oświadczamy, że oferowane urządzenie spełnia wymagania techniczne, zawarte w SIWZ, jest kompletne, fabrycznie nowe i będzie gotowe do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji ( poza materiałami eksploatacyjnymi ).”

Do oferty prosimy dołączyć dokładny opis danych technicznych oferowanego urządzenia  potwierdzający spełnienie parametrów wymaganych przez Zamawiającego zgodnie z powyższym opisem, prospekty, katalogi w języku polskim ( nr str. mat. informacyjnych zapisać w tabeli z wymaganymi parametrami oraz zaznaczyć ( np. zakreślaczem ) w materiałach informacyjnych, gdzie znajduje się potwierdzenie wymaganego parametru.) – w przypadku braku powyższych  dokumentów oferta zostanie odrzucona jako nie spełniająca wymogów Zamawiającego

……………dnia……………                            ………...............................................................................

podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym                                                                                          
                                                                  	                                                lub posiadających pełnomocnictwo

###### PAKIET V

Przedmiot oferty :	Kardiomonitor stacjonarno-transportowy -12 szt.

Oferent :	………………………………………………

Nazwa i typ:	………………………………………………

Producent/ Kraj :	………………………………………………

Rok produkcji :	sprzęt fabrycznie nowy / 2008

| Lp. | Parametr /warunek | Wymagania | Oferowane parametry (opisać) / nr str. w mat. informacyjnych potwierdzających wymagane parametry |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Zasilanie: Sieciowe 220V z akumulatora (w postaci pakietów akumulatorów wymienialnych przez użytkownika bez interwencji serwisu) możliwość automatycznego ładowania akumulatora z sieci alarmy stanu rozładowania Czas praz przy zasilaniu akumulatorowym min. 1,5 godz. | TAK TAK TAK TAK TAK |  |
| PARAMETRY MONITOROWANE |  |  |  |
|  | EKG | TAK |  |
|  | Impedancja wejściowa >2M | TAK |  |
|  | Zakres częstości akcji serca: min:15-300/min | TAK |  |
|  | Możliwość jednoczesnej prezentacji min. 3 kanałów EKG | TAK |  |
|  | Min. 3 prędkości kreślenia: 12.5, 25, 50 mm/sek. | TAK |  |
|  | Obwód zabezpieczony przed defibrylacją (min.5kV) | TAK |  |
|  | Wzmocnienie | Podać |  |
|  | Wyświetlane odprowadzenia | Podać |  |
|  | Alarmy | TAK |  |
|  | Możliwość zawieszenia alarmów | TAK |  |
|  | Wykrywanie impulsów stymulatora serca | TAK |  |
|  | Możliwość wyboru kanału do detekcji stymulatora | TAK |  |
|  | Możliwość podglądu w dowolnej chwili min. 12 h wstecz, zapisu EKG „ full disclosure” | TAK |  |
|  | Analiza odcinka ST w zakresie +/- 0,8 mV z prezentacją co najmniej 3 odprowadzeń jednocześnie | TAK |  |
|  | Możliwość ustawienia położenia punktu J | TAK |  |
|  | Możliwość własnego ustawienia pozycji pomiaru Odcinka P-R | TAK |  |
|  | Analiza arytmii co najmniej 10 rodzajów | TAK |  |
|  | Analiza zmian HR z dowolnie wybranego przedziału czasowego | TAK |  |
|  | Statystyka zmian HR z prezentacją w postaci trendów graficznych | TAK |  |
| NIBP |  |  |  |
|  | Oscylometryczna metoda pomiaru | TAK |  |
|  | Zakres ciśnienia skurczowego: 40-250 mmHg | TAK |  |
|  | Zakres ciśnienia rozkurczowego: 10-180 mmHg | TAK |  |
|  | Sposób wyświetlania | podać |  |
|  | Czas pomiaru maks. 40 sekund | TAK |  |
|  | Możliwość pomiaru u różnych grup wiekowych – od noworodka do dorosłego | TAK |  |
|  | Możliwość automatycznego cyklu pomiarowego z regulowanym interwałem czasowym do 1-400 minut. | TAK |  |
| SpO2 |  |  |  |
|  | Metoda pomiaru metodą absorpcji światła, pomiar przy niskiej perfuzji, odporny na artefakty ruchowe – typu Nellcor, Masimo | TAK |  |
|  | Zakres pomiaru: 0-100% | TAK |  |
|  | Dokładność pomiaru +/- 2% | TAK |  |
|  | Sposób wyświetlania w postaci krzywej dynamicznej oraz cyfrowej | TAK |  |
|  | Alarmy | TAK |  |
|  | Czujnik palcowy, typu klips | TAK |  |
| TEMPERATURA |  |  |  |
|  | Zakres pomiaru: 0-50 C | TAK |  |
|  | Dokładność pomiaru +/- 0,1 C | TAK |  |
|  | Rozdzielczość pomiaru +/- 0,1 C | TAK |  |
|  | Sposób wyświetlania- wartości cyfrowe | TAK |  |
|  | Wyświetlanie różnicy temperatur | TAK |  |
| RESPIRACJA |  |  |  |
|  | Metoda pomiaru impedancyjna | TAK |  |
|  | Zakres pomiaru: 0-150 odd./min. | TAK |  |
|  | Dokładność pomiaru- +/- 1 bpm | TAK |  |
|  | Sposób wyświetlania- w postaci krzywej dynamicznej oraz wartości cyfrowej | TAK |  |
|  | Alarmy | TAK |  |
|  | Sygnalizacja i możliwość wyboru z pozycji kardiomonitora odprowadzenia użytego do pomiaru oddechu w celu dopasowania do różnych sposobów oddychania (szczytami płuc, przeponą) | TAK |  |
| EKRAN |  |  |  |
|  | Typ: TFT min. 12” | TAK |  |
|  | Wysoka rozdzielczość monitora | TAK |  |
|  | Możliwość wyświetlania jednocześnie min. 8 krzywych | TAK |  |
|  | Wyświetlane krzywe | Podać |  |
|  | Dane wyświetlane cyfrowo: - częstość akcji serca - średnie ciśnienie tętnicze - ciśnienie skurczowe - ciśnienie rozkurczowe - wartość saturacji - wartość respiracji - temperatura | TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK |  |
| TRENDY |  |  |  |
|  | Pamięć trendu min 96 godz. | TAK |  |
|  | Pamięć dla wszystkich mierzonych parametrów | TAK |  |
| WARUNKI PRACY |  |  |  |
|  | Temperatura pracy | Podać |  |
| TYP URZĄDZENIA |  |  |  |
|  | I klasa, BF i CF | TAK |  |
| INNE PARAMETRY |  |  |  |
|  | Waga: max 7 kg | TAK |  |
|  | Klawiatura alfanumeryczna do wprowadzania danych pacjenta: nazwisko, płeć, nr identyfikacyjny | TAK |  |
|  | Oprogramowanie do obliczania leków | TAK |  |
|  | Menu w języku polskim | TAK |  |
|  | Monitor wyposażony w oprogramowanie i elementy niezbędne do pracy w sieci. Wyjście do centrali zbiorczej w standardzie Ethernet ze standardowym złączem RJ 45. | TAK |  |
| WYPOSAŻENIE |  |  |  |
|  | Wymienić wszystkie elementy wchodzące w skład wyposażenia minimalne wyposażenie 1 kardiomonitora: - kabel EKG 3-odprowadzeniowy – 2 szt. - mankiet 2 rozmiary dla dorosłych – 2 szt. (standard + duży) - czujnik SpO2 palcowy typu klips – 2 szt. - czujnik temperatury powierzchniowej dla dorosłych– 1 szt. - czujnik temperatury wewnętrzny (np. rektalny) – 1 szt. - półka na wysięgniku mocowanym do ściany, umożliwiająca stabilne zamocowanie monitora oraz ustawienie monitora w odpowiedniej pozycji przez użytkownika | Tak, Podać nr katalogowe |  |
| MOŻLIWOŚĆ ROZBUDOWY. o opcje: |  |  |  |
|  | Inwazyjny pomiar ciśnienia IBP | TAK |  |
|  | Zakres pomiarowy –30~+300 mmHg | TAK |  |
|  | Dwa kanały pomiarowe | TAK |  |
|  | Czułość przetwornika min. 5uV/V/mmHg | Podać |  |
|  | Kapnografia | TAK |  |
|  | Zakres pomiarowy 0-99 mmHg | Podać |  |
|  | Pomiar w strumieniu bocznym | TAK |  |
|  | Zakres respiracji CO2 min. 0-150 odd./min. | TAK |  |
|  | Rozdzielczość max. 1 mmHg | TAK |  |
|  | Rzut minutowy serca metodą termodylucji przy użyciu cewników Swena Ganza | TAK |  |
|  | Analiza gazów anestetycznych | TAK |  |
|  | Drukarka termiczna: min. 2 kanały | TAK |  |
|  | Możliwość rozbudowy o centralną stację monitorującą | TAK |  |
|  | instrukcja obsługi w języku polskim + skrócona wersja instrukcji obsługi oraz BHP w formie zalaminowanej, paszport techniczny | TAK z dostawą |  |

„Oświadczamy, że oferowane urządzenie spełnia wymagania techniczne, zawarte w SIWZ, jest kompletne, fabrycznie nowe i będzie gotowe do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji ( poza materiałami eksploatacyjnymi ).”

Do oferty prosimy dołączyć dokładny opis danych technicznych oferowanego urządzenia  potwierdzający spełnienie parametrów wymaganych przez Zamawiającego zgodnie z powyższym opisem, prospekty, katalogi w języku polskim ( nr str. mat. informacyjnych zapisać w tabeli z wymaganymi parametrami oraz zaznaczyć ( np. zakreślaczem ) w materiałach informacyjnych, gdzie znajduje się potwierdzenie wymaganego parametru.) – w przypadku braku powyższych  dokumentów oferta zostanie odrzucona jako nie spełniająca wymogów Zamawiającego.

……………dnia……………                               ………...............................................................................

podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie                                                         						uprawniającym do występowania w obrocie prawnym                                                                                          
                                                                  	              lub posiadających pełnomocnictwo

Załącznik nr 3

Wzór umowy (proszę wypełnić miejsca wypunktowane z wyjątkiem numeru umowy, daty jej zawarcia oraz §2 ust.1  oraz 2)

##### UMOWA nr ....... /48/Med./2008

kupna – sprzedaży

Zawarta w dniu  ………………2008 r. we Wrocławiu pomiędzy:

4 Wojskowym Szpitalem Klinicznym z Polikliniką  Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej,

z siedzibą 50-981 Wrocław, ul. Weigla 5,

Regon 930090240, NIP 899-22-28-956

zwanym w treści umowy ZAMAWIAJĄCYM,

zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia – Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy, nr KRS: 0000016478

reprezentowanym przez:

Komendanta - płk lek. med. Grzegorza STOINSKIEGO

a firmą

……………………………………………………………………………………………

z siedzibą ……………………………………………………

zwanym dalej WYKONAWCĄ,

reprezentowaną  przez:

- …………………………………………

- …………………………………………

Niniejsza umowa jest następstwem przeprowadzonego postępowania w trybie przetargu nieograniczonego (zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych tekst jedn. Dz.U. z 2007r., Nr 223, poz.1655) o wartości powyżej 133 000 EURO.

§ 1

Przedmiot umowy

- Zamawiający zamawia a Wykonawca przyjmuje do realizacji sprzedaż i dostawę i montaż w miejscu wskazanym przez Zamawiającego .

- Pakiet I

1…………………………typ……………..rok produkcji 2008, producent……………

kraj…………………

2…………………………typ……....…….rok produkcji 2008, producent………..…

kraj…………………

- Pakiet II………………………typ…………..rok produkcji 2008, producent……………

kraj…………………

- Pakiet III………………………typ………….rok produkcji 2008, producent……………

kraj…………………

- Pakiet IV………………………typ………….rok produkcji 2008, producent……………

kraj…………………

- Pakiet V………………………typ……….…..rok produkcji 2008, producent……….……

kraj…………………

o parametrach wyszczególnionych w załączniku nr 1 do niniejszej umowy, stanowiącym jej integralną część, zwany dalej przedmiotem umowy lub towarem.

§2

Wartość umowy

- Wartość sprzedaży wynosi – netto: ……………zł, słownie złotych: ................................ .....................................................……..........…………………………………….………...)

- Cena sprzedaży wynosi – brutto: …………….… zł (powiększona o podatek od towarów 
i usług naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami), (słownie złotych: ............. ……………....................................................……………………………………………...)

- Cena, o której mowa w ust. 2 , obejmuje koszt przedmiotu umowy oraz wszelkie koszty związane z wykonaniem zamówienia w tym w szczególności koszty przewozu 
i ubezpieczenia, montażu w siedzibie Zamawiającego oraz koszt gwarancji, przeglądów okresowych w okresie gwarancji oraz przeszkolenia personelu medycznego (osób wskazanych przez Zamawiającego).

- Urzędowa zmiana stawek podatku VAT obowiązuje z mocy prawa.

§3

Warunki płatności

- Zapłata za przedmiot umowy nastąpi na podstawie wystawionej przez Wykonawcę faktury, przelewem na jego konto w banku ……………………………………………, nr konta ……………………………………………………………………………………..…

- Strony ustalają, że płatność za fakturę  nastąpi w terminie 45 dni  od dnia podpisania protokołu zdawczo – odbiorczego po uruchomieniu sprzętu i przeszkoleniu personelu Zamawiającego w zakresie obsługi i konserwacji sprzętu medycznego.

- Wykonawca zobowiązany jest wystawić fakturę najpóźniej w dniu następującym po podpisaniu protokołu zdawczo – odbiorczego oraz dostarczyć do siedziby Zamawiającego do 7 dni od daty wystawienia.

- Od należności nie uiszczonych w terminie ustalonym przez strony, Wykonawca ma prawo naliczania odsetek ustawowych.

- Za datę zapłaty strony uznają dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

§4

Termin i warunki dostarczenia przedmiotu umowy

- Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć, zainstalować i uruchomić przedmiot umowy 
w terminie do 6 tygodni od daty podpisania umowy, termin dostawy należy ustalić z Panią Sylwią Komorek tel. 0-71 7660-462.

- Wraz z przekazaniem sprzętu medycznego Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu wszystkie dokumenty związane z urządzeniem, w tym m. in. instrukcję obsługi i użytkowania (wg załączonego wzoru), skróconą wersję instrukcji obsługi i BHP w formie zalaminowanej (wg załączonego wzoru), certyfikaty imienne dla osób przeszkolonych – należy dosłać do 14 dni od daty przeprowadzenia szkolenia, paszporty techniczne urządzeń, karty gwarancyjne, wykaz punktów serwisowych, kopie dokumentów: Deklaracja Zgodności oraz certyfikat CE – jeśli dotyczy.

- Wykonawca zobowiązuje się przeprowadzić w siedzibie Zamawiającego szkolenie personelu medycznego (osób wskazanych przez Zamawiającego) w wymiarze min.
4 godzin na każdy pakiet, niezwłocznie po zainstalowaniu sprzętu, po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym. Osobą upoważnioną do kontaktu z Wykonawcą,  w  zakresie   dotyczącym  szkolenia pracowników Zamawiającego jest mgr inż. Sylwia Komorek tel.  071 7660-462. Zamawiający zastrzega sobie prawo wezwania Wykonawcy do przeprowadzenia dodatkowego szkolenia pracowników w późniejszym terminie jeżeli wystąpi taka konieczność.

- Wykonawca na swój koszt ubezpiecza całą dostawę na okres od jej zrealizowania do momentu dokonania odbioru przez Zamawiającego.

- Zamawiający może rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym, jeżeli Wykonawca nie dotrzymuje terminu realizacji przedmiotu  umowy a opóźnienie przekracza 7 dni, lub jeżeli wykonuje przedmiot umowy w sposób niezgody z umową lub normami i warunkami prawem określonymi.

- Wykonawca realizuje przedmiot umowy własnymi siłami. Potwierdzenie wykonania części przedmiotu umowy innym dostawcom wymaga uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego, jeżeli jednak  Wykonawca zleci wykonania niektórych czynności innym podmiotom (chociażby za zgodą Zamawiającego), to ponosi on pełną odpowiedzialność za działania innych wykonawców, którym powierzył wykonanie przedmiotu umowy.

§5

Odpowiedzialność za wady towaru

- Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości i trwałości dostarczonego chromatografu i zapewnia, że dostarczony towar będzie wolny od wad, spełniać będzie wszelkie wymagania określone przez Zamawiającego w SIWZ, przez właściwe przepisy 
i instytucje oraz będzie najwyższej jakości.

- Wybór sposobu usunięcia wady należy do Wykonawcy, który może naprawić rzecz poprzez naprawę lub wymianę uszkodzonej części rzeczy lub wymienić całą rzecz. Termin usunięcia wady strony ustalają na 4 dni w przypadku części będących w magazynie Wykonawcy lub 10 dni w przypadku konieczności sprowadzenia części z zagranicy, licząc od daty powiadomienia Wykonawcy przez Zamawiającego o wadzie. Naprawa lub wymiana uszkodzonej części urządzenia w okresie gwarancji następuje w całości na koszt Wykonawcy. Wykonawca zobowiązany jest również w ramach gwarancji do odbioru urządzenia z siedziby Zamawiającego, jeżeli wada powinna być usunięta w innym miejscu, niż siedziba Zamawiającego.

- Wykonawca udziela gwarancji na okres …………miesięcy (min. 24 miesiące), prawidłowego działania sprzętu, obejmującą części zamienne i serwis, liczony od daty podpisania protokołu zdawczo - odbiorczego  sporządzonego po zainstalowaniu i przekazaniu do używania aparatu oraz przeszkoleniu pracowników Zamawiającego.

- W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązany jest przeprowadzać przeglądy okresowe i konserwację urządzeń min. 1 raz w roku. Przed zakończeniem okresu gwarancji Wykonawca zobowiązany jest przeprowadzić przegląd i konserwację aparatów kończącą okres gwarancji oraz wydać pisemne orzeczenie o stanie technicznym urządzeń.

- W przypadku awarii aparatu przedłużającej się powyżej 3 dni, gwarancja zostaje wydłużona o czas naprawy.

- W wypadku 3 nieskutecznych napraw tego samego podzespołu sprzętu Wykonawca zobowiązany jest wymienić podzespoły na nowe.

- W przypadku awarii przedłużającej się ponad 3 dni, Wykonawca zobowiązany jest zapewnić urządzenie zastępcze na czas naprawy.

- Czas oczekiwania na pojawienie się pracownika serwisu w miejscu awarii wynosi 24 godziny od chwili zgłoszenia awarii.

- Awarie będą zgłaszane telefonicznie pod nr tel. ……………………, w godzinach ………………………i potwierdzone faxem na nr………………………..

- Adresy punktów serwisowych:

- ……………………………… tel. ………………………

- ……………………………… tel. ………………………

- ……………………………… tel. ………………………

- Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy, jeśli Wykonawca nie dostarczy urządzenia zastępczego lub nowego, o którym mowa w ust. 6 i 7.

- Niniejsza umowa stanowi dokument gwarancyjny w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego.

- W sprawach nieuregulowanych umową, do gwarancji stosuje się przepisy art. 577 
i następnych Kodeksu Cywilnego.

- Do odpowiedzialności wykonawcy z tytułu rękojmi stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.

- Wykonawca gwarantuje Zamawiającemu pełny zakres obsługi gwarancyjnej.

- Wykonawca gwarantuje Zamawiającemu pełny zakres obsługi gwarancyjnej 
i pogwarancyjnej w Polsce przez serwis firmy producenta w okresie co najmniej 10 lat.

§6

Strony zgodnie postanawiają, że Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego dokonywać cesji wierzytelności oraz przenosić na rzecz innych osób wierzytelności wynikających z niniejszej umowy pod jakimkolwiek innym tytułem, w tym również przez przyjmowanie poręki celem umożliwienia przejęcia wierzytelności przez osobę trzecią.

§7

Kary umowne

- W  razie  nie  wykonania lub nienależytego wykonania umowy Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu karę:

- w wysokości 0,15 % ceny brutto nie dostarczonego towaru w przypadku opóźnienia w wykonaniu dostawy, za każdy dzień opóźnienia licząc od daty upływu terminu realizacji umowy do dnia ostatecznego przyjęcia bez zastrzeżeń przez Zamawiającego  zamawianego towaru,

- w wysokości 5% ceny brutto umowy, od której realizacji odstąpiono z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy,

- w wysokości 0,15 % ceny brutto wadliwego towaru w przypadku opóźnienia w usunięciu wady ujawnionej w okresie gwarancji, za każdy dzień opóźnienia.

- Zamawiający może dochodzić odszkodowania przewyższającego kary umowne.

§ 8

Zmiana umowy

- Zmiana umowy może nastąpić za zgodą obu stron.

- Wszelkie zmiany umowy wymagają dla swojej ważności formy pisemnej.

§ 9

Postępowanie polubowne

- Wszelkie spory strony zobowiązują się załatwić w pierwszej kolejności polubownie.

- Do rozstrzygania sporów Sądowych strony ustalają właściwość Sądu siedziby Zamawiającego.

§ 10

Pozostałe postanowienia

- Niniejsza umowa podlega wyłącznie prawu polskiemu. Strony zgodnie wyłączają stosowanie Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów. W sprawach nie unormowanych umową oraz do wykładni jej postanowień zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004r Prawo zamówień publicznych, ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r Kodeks Cywilny,  oraz innych obowiązujących aktów prawnych.

- Integralną częścią umowy jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia oraz oferta sporządzona i złożona w postępowaniu przetargowym, z tym, że pierwszeństwo mają postanowienia niniejszej umowy, przy czym oferta i SIWZ, jako sporządzone w jednym egzemplarzu, nie stanowią załącznika i znajdują się u Zamawiającego wraz z całą dokumentacją postępowania, którego wynikiem jest niniejsza umowa.

§13

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

W przypadku wyboru mojej oferty w trybie przetargu nieograniczonego nr  48/Med./2008 zobowiązuję się podpisać z Zamawiającym umowę wg powyższego wzoru

Wykonawca :					Zamawiający :

……………dnia……………                               ………...............................................................................

podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie                                                         						uprawniającym do występowania w obrocie prawnym                                                                                          
                                                                  	              lub posiadających pełnomocnictwo

PROTOKÓŁ ZDAWCZO – ODBIORCZY(wzór)

do umowy nr …………… z dnia ………………

Miejscowość: Wrocław					data odbioru	...................2008

- Zamawiający:

4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

ul. Weiglą 5

50-981 Wrocław

w imieniu którego odbioru dokonują:

……………………………………………                      …………………………………...

imię i nazwisko						stanowisko

……………………………………………                      …………………………………...

imię i nazwisko						stanowisko

……………………………………………                      …………………………………...

imię i nazwisko						stanowisko

Wykonawca:

………………………………………………………………

………………………………………………………………

………………………………………………………………

w imieniu której sprzęt przekazuje:

……………………………………………                      …………………………………...

imię i nazwisko						stanowisko

- Przedmiot protokołu ……………………………… typ …………………, rok produkcji ………………… , wg poniższej konfiguracji:

| NAZWA | ILOŚĆ SZTUK | Numer seryjny |
| --- | --- | --- |

- Odbiorca potwierdza otrzymanie wraz z dostarczonym sprzętem medycznym :

- instrukcji obslugi w jezyku polskim oraz skróconej wersja instrukcji obsługi i BHP

- wykazu autoryzowanych punktów serwisowych

- Kopii Certyfikatu CE wraz z tłumaczeniem ( jeżeli dotyczy )

- Kopii Deklaracji Zgodności wraz z tłumaczeniem

- karty gwarancyjnej

- paszportu technicznego

- Szkolenie personelu medycznego w zakresie obsługi, konserwacji, mycia i dezynfekcji przedmiotu przekazania przeprowadzono w dniach:
…………………… w godz. ……………
…………………… w godz. ……………

- W szkoleniu tym wzięły udział następujące osoby:

- …………………………………………………………………

- …………………………………………………………………

- …………………………………………………………………

- …………………………………………………………………

- …………………………………………………………………

- …………………………………………………………………

- …………………………………………………………………

- …………………………………………………………………

- …………………………………………………………………

- …………………………………………………………………

Certyfikaty szkolenia zostaną dosłane do 14 dni od daty podpisania protokołu.

- Niniejszym zgodnie stwierdzamy, ze sprzęt wymieniony w pkt. 2 niniejszego protokołu zostaje przyjęty do eksploatacji bez zastrzeżeń.

Wykonawca: 		Zamawiający:

……………dnia……………                               ………...............................................................................

podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie                                                         						uprawniającym do występowania w obrocie prawnym                                                                                          
                                                                  	              lub posiadających pełnomocnictwo

Zasady opracowywania

instrukcji bezpiecznego wykonywania prac i czynności

Instrukcja powinna zawierać:

1. Cel instrukcji (czego dotyczy: obsługi, wykonania konkretnych czynności, sposobu postępowania).

2. Dla kogo jest przeznaczona (stanowisko, funkcja).

3. Wymagane kwalifikacje i uprawnienia oraz wymogi psychofizyczne i zdrowotne osób wykonujących prace.

4. Określenie liczby osób niezbędnych do wykonania pracy lub obsługi.

5. Informacje na podstawie jakich dokumentów została opracowana (DTR maszyny lub urządzenia, zarządzenia, rozporządzenia-tylko aktualnie obowiązujące).

6. Krótki opis urządzenia, maszyny, technologii.

7. Część zasadniczą: opis czynności (z uwzględnieniem prac przygotowawczych i zakończeniowych), organizacji prac, odpowiedzialności, stosowanych technologii, materiałów, narzędzi, sygnałów porozumiewawczych itd.

8. Występujące i mogące wystąpić zagrożenia oraz narażenia.

9. Stosowane ochrony zbiorowe i indywidualne oraz zabezpieczenia i sygnalizacje.

10.Wykaz czynności zabronionych.

11. Informacje dot. koordynatora, jeżeli praca wykonywana jest przez 2 lub więcej zespoły (w tym pracowników firmy obcej).

12. Postępowa nie w sytuacjach awaryjnych, np.: pożaru, zagrożenia życia lub zdrowia, wypadku, awarii i innych nietypowych sytuacji (kogo zawiadomić, jakie podjąć czynności, itp.).

Uwagi:

1. Jeżeli dany punkt nie dotyczy konkretnej instrukcji - można go pominąć lub dopisać nowy niezbędny do wykonania pracy, obsługi.

2. Instrukcję należy pisać zwięźle, prostym językiem, uwzględniając faktyczne warunki miejsca i środowiska pracy oraz możliwości percepcyjne jej użytkowników.

3. Stosowanie się do zapisów instrukcji nie może naruszać innych obowiązujących przepisów i norm lecz ma zapewnić bezpieczne wykonanie pracy z zachowaniem wymaganej technologii i jakości.

4. Instrukcja powinna być opatrzona nazwiskami i podpisami, wraz z datami: opracowującego, opiniujących i zatwierdzającego.

Poniżej wzór instrukcji BHP.

……………dnia……………                               ………...............................................................................

podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie                                                         						uprawniającym do występowania w obrocie prawnym                                                                                          
                                                                  	              lub posiadających pełnomocnictwo

INSTRUKCJA BHP

przy obsłudze ……………………

(nazwa sprzętu)

firmy…………….., typ: …………………..

Uwagi ogólne

Podstawowe warunki bezpieczeństwa pracy

Czynności przed rozpoczęciem pracy

Zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania pracy

Czynności po zakończeniu pracy

.

Zasady postępowania w sytuacjach awaryjnych

.

Uwagi końcowe

Opracowała

..........................

.

…………dnia……………                               ………...............................................................................

podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie                                                         						uprawniającym do występowania w obrocie prawnym                                                                                          
                                                                  	              lub posiadających pełnomocnictwo