# 4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

50-981 Wrocław

ul. Weigla 5

Znak sprawy: 63/Med./2008

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

NA DOSTAWĘ DWUGŁOWICOWEJ GAMMA KAMERY SPECT

W postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzonym na podstawie przepisów

ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych ( t.j. Dz. U. z 2007r., Nr 223, poz.1655 ), zwanej dalej również PZP oraz przepisów wykonawczych do PZP

W  TRYBIE  PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO powyżej 133 000 EURO

Wykonawcą może być osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej  oraz podmioty te występujące wspólnie.

Podmioty występujące wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia.

Zatwierdził:

dnia …………..2008 r.                                                    ……................................................

podpis i pieczęć Zamawiającego

ZAMAWIAJĄCY:   	4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką 
                                                Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

50-981 Wrocław, ul. Weigla 5 ( 4WSKzP SP ZOZ )

http://www.4wsk.pl, adres mail:  zam.pub@4wsk.pl

INFORMACJE OGÓLNE

- Koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca.

- Na podstawie art. 27 ust.1 PZP Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się Wykonawców z Zamawiającym oprócz formy pisemnej również w formie faksu, o ile SIWZ nie stanowi inaczej, z tym jednak zastrzeżeniem, że wnioski, oświadczenia, zawiadomienia oraz informacje przesłane tą drogą należy jednocześnie potwierdzić pisemnie.

- W sprawach nieuregulowanych w SIWZ  pierwszeństwo mają przepisy PZP i aktów wykonawczych do PZP.

Rozdział I.                   PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

- Zamówienie obejmuje dostawę dwugłowicowej gamma kamery SPECT.

- Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia ofert równoważnych (oferowany przedmiot zamówienia musi spełniać wszelkie wymagania Zamawiającego o wszystkich parametrach nie gorszych niż te określone w SIWZ) jeżeli z opisu przedmiotu zamówienia wynika, że przedmiot zamówienia określony został poprzez wskazanie znaku towarowego, pochodzenia lub patentu oraz w zakresie wskazanym w art. 30 ust.1-3 PZP.

Jeżeli Wykonawca powoła się na rozwiązania równoważne to zgodnie z art. 30 ust. 5 PZP, jest zobowiązany wykazać, że oferowany przedmiot zamówienia spełnia wymogi Zamawiającego poprzez załączenie  do oferty dokumentów potwierdzających ten stan rzeczy np. Ekspertyz Rzeczoznawczych.

- Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia ofert wariantowych.

- Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

- Zamawiający nie przewiduje zamówienia uzupełniającego, o którym mowa w art. 67 ust.1 pkt. 6 i 7 PZP.

- Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej.

- Przedmiot zamówienia został szczegółowo opisany w załączniku nr 2 do niniejszej SIWZ.

- Szczegółowe zasady podpisania, realizacji umowy oraz jej zakończenia zawarte są we wzorze umowy  -  załącznik nr 3 do SIWZ.

Rozdział II.          OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

Wykonawca obowiązany jest przygotować ofertę zgodnie z wymaganiami SIWZ.

- Każdy Wykonawca (lub podmioty występujące wspólnie) może złożyć tylko jedną ofertę, zgodnie z wymaganiami określonymi w SIWZ. Złożenie przez jednego Wykonawcę lub podmioty występujące wspólnie, więcej niż jednej oferty lub oferty zawierającą rozwiązania alternatywne spowoduje jej odrzucenie

- Osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy lub pełnomocnik muszą złożyć podpisy:

- na wszystkich stronach (zapisanych) oferty,

- na załącznikach,

- w miejscach, w których Wykonawca naniósł zmiany.

- Upoważnienie do podpisania oferty powinno być dołączone do oferty, o ile upoważnienie nie wynika z innych dokumentów dołączonych do oferty (zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub odpisu z  Krajowego Rejestru Sądowego).

- W przypadku gdy wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, do oferty musi być załączone pełnomocnictwo określające jego zakres i podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy.

- Wymagane dokumenty należy przedstawić w formie oryginałów albo kserokopii.

- Dla uznania ważności, oferta musi zawierać: wszystkie wymagane w SWIZ dokumenty 
lub poświadczone za zgodność z oryginałem ich kopie oraz oświadczenia wynikające z jej treści ( Rozdz. IV i V ). Poświadczenie musi być opatrzone imienną pieczątką i podpisem osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy, datą i opatrzone klauzulą „za zgodność z oryginałem”.

- Zamawiający zażąda przedstawienia oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy przedstawiona przez wykonawcę kserokopia dokumentów jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości, 
a Zamawiający nie może sprawdzić jej prawdziwości w inny sposób.

- Ofertę należy sporządzić w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności (zgodnie z art. 9 ust. 2  PZP).

- Wszystkie dokumenty i oświadczenia oraz inne materiały informacyjne w językach obcych należy dostarczyć przetłumaczone i poświadczone przez Wykonawcę.

- Oferta powinna być sporządzona w formie pisemnej przy użyciu nośników pisma nie ulegającego usunięciu bez pozostawienia śladów.

- Załączniki do SIWZ stanowiące integralna część SIWZ, Wykonawca zobowiązany jest  złożyć w ofercie, pod rygorem odrzucenia oferty. Załączniki powinny zostać wypełnione przez Wykonawcę bez wyjątku ściśle według warunków i postanowień SWIZ.

- Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane i datowane własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę. Poprawki cyfr i liczb należy pisać wyrazami.

- Do oferty należy załączyć spis treści.

- Wszystkie  strony oferty należy ponumerować, trwale spiąć i ostemplować pieczątką firmową lub imienną  (dotyczy stron zapisanych oraz wszelkich załączników ).

- Dokumenty i informacje składane w trakcie postępowania stanowiące tajemnicę  przedsiębiorstwa  w myśl art. 11 ust. 4 Ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji Dz.U. z 1993r. Nr 47, poz. 211 z późn. zm), które nie mogą  być udostępniane  - powinny być oznaczone klauzulą: „nie udostępniać innym uczestnikom postępowania informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji” i załączone jako odrębna część nie złączona z ofertą w sposób trwały. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4. PZP

- Kopertę należy zaadresować:

4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką  SP ZOZ

50 – 981 WROCŁAW ul. Weigla 5

„Przetarg nieograniczony”

NIE OTWIERAĆ W KANCELARII ”

## Znak sprawy 63/Med./2008

„Oferta na dostawę dwugłowicowej gamma kamery SPECT”

nie otwierać przed dniem 29.07.2008r. godz. 1100

Ilość stron ..... (określić, ile stron znajduje się w kopercie)

Rozdział III.    WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU I SPOSÓB OCENY ICH   SPEŁNIANIA

- Wykonawca nie może podlegać wykluczeniu z ubiegania się o zamówienie publiczne na podstawie art. 24 ust.1 i ust. 2 ustawy PZP oraz musi spełniać warunki określone w art. 22 ust. 1 pkt. 1, 2, 3 PZP. Za spełnienie wymogu Zamawiający uzna złożenie oświadczenia, które będzie oceniane według formuły „spełnia – nie spełnia”

- Wykonawca musi posiadać uprawnienia do wykonania przedmiotu zamówienia – za spełnienie tego wymogu Zamawiający uzna posiadanie aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej.

- Wykonawca musi posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, za spełnienie wymogu posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia Zamawiający uzna wykonanie przez Wykonawcę 1 dostawy odpowiadającej swoim rodzajem dostawom stanowiącym przedmiot zamówienia o wartości co najmniej  1 500 000,00 zł  (słownie : jeden milion pięćset tysięcy złotych 00/100)

- Wykonawca musi znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. Za spełnienie wymogu Zamawiający uzna posiadanie przez wykonawcę środków finansowych lub zdolności kredytowej w wysokości                     min. 1 500 000,00 zł  (słownie : jeden milion pięćset tysięcy złotych 00/100).

- W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

5.1  żaden z Konsorcjantów nie może podlegać wykluczeniu na podstawie art. 24 PZP

5.2 warunek niezbędnej wiedzy i doświadczenia oraz potencjału technicznego musi spełniać przynajmniej jeden z Wykonawców (warunek zawarty w Rozdziale III pkt. 3  SIWZ), sytuacja ekonomiczna i finansowa będzie oceniana łącznie (warunek zawarty w Rozdziale III pkt. 4  SIWZ)

Spełnienie powyższych warunków uczestnictwa oceniane będzie na podstawie dokumentów 
i oświadczeń określonych w rozdziale IV.

Rozdział IV.  WYKAZ DOKUMENTÓW I OŚWIADCZEŃ POTWIERDZAJĄCYCH

SPEŁNIENIE PODMIOTOWYCH WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

- Oświadczenie wynikające z treści art. 44 PZP.

- Aktualny odpis z właściwego rejestru albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej.

- Aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego oraz właściwego oddziału Zakład Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego  potwierdzających odpowiednio, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.

- Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust 1 pkt. 4 – 9 ustawy prawo zamówień publicznych;

- Wykaz wykonanych, a przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych dostaw w okresie ostatnich trzech  lat  przed wszczęciem postępowania  o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy -  w tym okresie, odpowiadające swoim rodzajem i wartością dostawom stanowiącym przedmiot zamówienia z  podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców oraz załączenie dokumentów potwierdzających, że dostawy zostały wykonane należycie  również z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców ( np. referencje - Rozdział III pkt. 3 SIWZ ).

- Informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w którym Wykonawca posiada rachunek, potwierdzająca wysokość posiadanych środków  finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, wystawiona nie wcześniej 
niż 3 miesiące  przed upływem składania ofert  (Rozdział III pkt. 4 SIWZ).

- W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie:

-   dokument wymieniony  w Rozdziale IV pkt. 1 SIWZ składają Wykonawcy wspólnie,

-  dokumenty określone w Rozdziale IV pkt. 2, 3, 4 SIWZ składa każdy z Wykonawców oddzielnie,

-  dokumenty określone w Rozdziale IV pkt. 5, 6 SIWZ składa przynajmniej jeden z podmiotów występujących wspólnie.

Rozdział V.        WYMAGANE DOKUMENTY DOTYCZĄCE PRZEDMIOTU

ZAMÓWIENIA

### Wykonawca zobowiązany jest załączyć do oferty następujące dokumenty i oświadczenia:

1.   W przypadku wyrobów medycznych zgodnie z ustawą z dnia 20.04.2004r. o wyrobach medycznych (Dz. U. Nr 93, poz. 896) Zamawiający żąda ważnych i aktualnych na dzień otwarcia ofert dokumentów wskazujących na dopuszczenie do obrotu w postaci Deklaracji Zgodności oraz Certyfikatu CE wydanego przez jednostkę notyfikacyjną (jeżeli dotyczy).

2. Opis danych technicznych oferowanego asortymentu, potwierdzający spełnienie parametrów wymaganych przez Zamawiającego w formie prospektów, katalogów w języku polskim – w przypadku braku powyższych dokumentów oferta zostanie odrzucona jako nie spełniająca wymogów Zamawiającego. Jednocześnie należy w Załączniku nr 2 podać numer strony materiałów informacyjnych, na której wymagane parametry są potwierdzone oraz zaznaczyć ( np. zakreślaczem ) w materiałach informacyjnych, gdzie znajduje się potwierdzenie wymaganego parametru.

3.   Rysunek techniczny przedstawiający sposób usytuowania aparatu z zaznaczeniem ciągów komunikacyjnych ( rozumie się przez to możliwość przewiezienia pacjenta na fotelu lub łóżku przez pomieszczenie w którym została zainstalowana kamera ) z oświadczeniem wskazujące na to, że po zamontowaniu zaoferowanego urządzenia wskazane w nim ciągi komunikacyjne będą zachowane ( rysunek pomieszczenia dołączony do niniejszej SIWZ w Acrobat Reader )

Rozdział VI.        USZCZEGÓŁOWIENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Określenie przedmiotu zamówienia:

Dostawa dwugłowicowej gamma kamery SPECT ( szczegółowo określona w załączniku nr 2 - zestawienie asortymentowo-cenowe do niniejszej SIWZ ).

Rozdział VII.       WYMAGANY  TERMIN WYKONANIA UMOWY

Realizacja przedmiotu zamówienia :

Dostawa sukcesywna w terminie do 6 tygodni od daty wezwania przez Zamawiającego po wykonaniu niezbędnych prac administracyjnych pomieszczenia ( przypuszczalny termin realizacji I kwartał 2009r. )

Miejsce dostawy

Zakład Medycyny Nuklearnej

4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP ZOZ

ul. Weigla 5

50-981 Wrocław

Rozdział VIII.  WARUNKI WPŁATY  I ZWROTU WADIUM.

- Obowiązek wpłaty wadium

Oferta musi być zabezpieczona wadium.

Wadium musi obejmować cały  okres związania ofertą.

Wykonawca, który nie zabezpieczy oferty akceptowalną formą wadium, zostanie przez Zamawiającego wykluczony z postępowania.

Przystępując do przetargu wykonawca  jest obowiązany wnieść wadium w wysokości:

45 000,00 zł ( słownie: czterdzieści pięć tysięcy złotych 00/100 ).

Termin wniesienia wadium upływa w dniu składania ofert tj. dnia 29.07.2008r. godz. 1000

2.	Forma wpłaty wadium.

2.1	Wadium może być wnoszone w następujących formach:

- poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym

- gwarancjach bankowych,

- gwarancjach ubezpieczeniowych,

- lub poręczeniach określonych w art. 45 ust. 6 ustawy  PZP,

- przelewem na rachunek Zamawiającego - środki finansowe powinny wpłynąć na konto Zamawiającego do 29.07.2008r. do godz. 1000

###### BWE S.A.  O/ Wrocław

07130010230000004301000003

z zaznaczeniem:

,,Wadium w przetargu nieograniczonym na dostawę dwugłowicowej gamma kamery SPECT, znak sprawy 63/Med./2008”

  - Do oferty należy dołączyć oryginał dowodu wpłaty wadium (przelew) lub wygenerowane

elektroniczne potwierdzenie wykonania przelewu (dokument sporządzony na podstawie art. 7 Ustawy Prawo Bankowe (Dz. U. nr 72 z 2002 roku, poz. 665 z późn.zm.) – nie wymagający podpisu ani stempla).

2.3 W przypadku wnoszenia wadium przez Wykonawcę w innych formach oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium należy złożyć do depozytu u Głównego Księgowego Szpitala a kserokopię potwierdzoną za zgodność z oryginałem dołączyć do oferty.

2.4   Zwrot wadium regulują przepisy art.46 PZP.

Rozdział IX.      OPIS KRYTERIÓW OCENY OFRT I SPOSÓB DOKONYWANIA

ICH OCENY

1. Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie:

Przy wyborze oferty Zamawiający kierował się będzie następującymi kryteriami  ich wagami:

| Lp. | KRYTERIUM | WAGA KRYTERIUM | SPOSÓB OCENY |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | ### Oferowana cena | 90 % | minimalizacja |
| 2. | ### Ocena techniczna (jakość) | 10 % | indywidualnie |
| OGÓŁEM |  | 100% |  |

Ocena ofert zostanie przeprowadzona na podstawie przedstawionych wyżej kryteriów oraz ich wag.

Oferty będą oceniane punktowo.

Maksymalna liczna punktów jaką, po uwzględnieniu wagi, może osiągnąć oferta wynosi

100 pkt.

Ocena ofert:

- Wyboru najkorzystniejszej oferty dokonuje Komisja przetargowa po uprzednim sprawdzeniu, porównaniu i ocenie ofert na podstawie kryterium oceny określonym 
w niniejszym rozdziale, pkt. 1.

-  O wyborze najkorzystniejszej oferty decyduje największa ilość punktów uzyskanych przez    Wykonawcę stanowiąca sumę punktów za ww. kryteria.

- Punkty za cenę (cena brutto) wyliczamy wg wzoru:

Wart. punktowa=W⋅CminCn · 100pkt

W	- waga kryterium

Cmin	- cena minimalna w zbiorze ofert

Cn	- cena danej oferty

-  Punktację za ocena techniczna (jakość):

członkowie Komisji przetargowej przyznają punkty wg punktacji określonej w załączniku 
nr 2 SIWZ. Punkty za ocenę techniczną członkowie Komisji przetargowej przyznają Wykonawcy osobno. Liczba punktów podana przez poszczególnych członków komisji będzie sumowana i dzielona przez ilość członków komisji – punkty w ten sposób wyliczone będą porównywane  zgodnie ze wzorem:

Punkty za ocenę techniczną (jakość) wyliczamy wg wzoru:

Wart.punktowa=W⋅TnTmax· 100pkt

W – waga kryterium
Tn – suma punktów przyznanych  danej oferty dzielona przez ilość członków komisji w ramach kryterium oceny technicznej .
Tmax – maksymalna suma punktów przyznanych w ramach kryterium oceny technicznej w zbiorze ofert

-     Ocena końcowa oferty

Jest to suma punktów uzyskanych za powyżej wymienione kryteria.

- Zasady wyboru oferty i udzielenia zamówienia

Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta:

- odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w PZP,

- jest zgodna z treścią  Specyfikacji Istotnych   Warunków Zamówienia,

- została uznana za najkorzystniejszą w oparciu o podane kryteria wyboru.

Rozdział X.              ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

Szczegółowe zapisy związane ze sposobem realizacji zamówienia, warunkami umowy zawiera Załącznik nr 3  w którym należy wypełnić wszystkie miejsca wykropkowane (pod rygorem odrzucenia oferty) z wyjątkiem numeru umowy, daty jej zawarcia i wzorów pieczęci oraz zapisów § 2 ust.1 i 2.

Rozdział XI.        OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY OFERTY

- Cena oferty musi być podana w złotych polskich brutto – cyfrowo i słownie 
z uwzględnieniem podatku VAT naliczonym zgodnie z obowiązującymi w terminie składania oferty przepisami. Obowiązkiem składającego ofertę jest wypełnić formularz  asortymentowo - cenowy dokonując obliczeń wg zasad uznanych w rachunkowości, przy użyciu powszechnych metod liczenia takich jak: kalkulator, arkusz kalkulacyjny Microsoft Excel z funkcją zaokrąglania do 2 miejsc po przecinku.

- W celu wyłonienia najkorzystniejszej oferty w świetle kryterium ceny, Zamawiający do porównania ofert będzie brał pod uwagę cenę brutto.

- Wymagane jest by cena podana w ofercie obejmowała koszty dostawy do zamawiającego   i wszelkie inne  koszty związane z przedmiotem zamówienia, w tym:

- koszty transportu krajowego i zagranicznego,

- koszty ubezpieczenia towaru w kraju i za granicą,

- opłat celnych i granicznych,

- Waluta ceny oferowanej PLN;

- Wszystkie wartości netto określone przez Wykonawcę są ustalone na okres ważności umowy i nie wzrosną.

Błąd w obliczeniu ceny spowoduje odrzucenie oferty z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 i art. 88 PZP.

Wykonawcy z krajów UE mający siedzibę poza terytorium Polski w załączniku nr1,  nr 2 i 3 wypełniają ceny uwzględniając 0% stawkę podatku VAT. W przypadku ofert Wykonawców z krajów UE, Zamawiający przy porównaniu ofert do ceny ofertowej doliczy rzeczywistą stawkę VAT (obowiązującą w Polsce) i tak obliczoną cenę porówna z innymi ofertami.

Rozdział XII.        INFORMACJE DOTYCZĄCE MIEJSCA I  TERMINU    
                                                            SKŁADANIA OFERT

1.  Ofertę w zapieczętowanej kopercie opatrzonej napisami określonymi w Rozdziale I niniejszej SIWZ oraz opatrzonych wyraźną uwagą „NIE OTWIERAĆ
W KANCELARII” należy złożyć do dnia 29.07.2008r. do godz. 1000 w  4 Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką SP ZOZ Wrocław, ul. Weigla 5 – budynek WYDZIAŁU ADMINISTRACJI  OGÓLNEJ pok. nr 5.

- Oferta powinna być złożona w sposób uniemożliwiający jej przypadkowe otwarcie.

- Jeżeli oferta zostanie złożona w inny sposób niż wyżej opisany, Zamawiający nie bierze odpowiedzialności za nieprawidłowe skierowanie (skutkujące możliwością niedochowania terminu do składania ofert) czy przedwczesne lub przypadkowe jej otwarcie.

- Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona Wykonawcy bez otwierania, po upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu.

Przedłużenie terminu składania ofert dopuszczalne jest tylko przed jego upływem

Rozdział XIII.   TRYB UDZIELANIA WYJAŚNIEŃ W SPRAWACH

DOTYCZĄCYCH SPECYFIKACJI ISTOTNYCH

WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Zamawiający nie zamierza zwołać zebrania Wykonawców.

Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ.

Zamawiający jest obowiązany niezwłocznie udzielić wyjaśnień, chyba że prośba o wyjaśnienie treści specyfikacji wpłynęła do zamawiającego na mniej niż 6 dni przed terminem składania ofert

Do kontaktu z Wykonawcami (od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Zamawiającego 7.30 - 15.00 ) w sprawach jw. upoważnione są tylko niżej wymienione osoby i tylko pod podanymi numerami telefonów i faksów:

- Andrzej Kołodziejczyk tel. (0-71) 7660629, Kierownik Zakładu Medycyny Nuklearnej – w sprawach przedmiotu zamówienia.

- Arletta Abadżijewa tel. (071) 7660604; fax. 7660119, 7660550 Sekcja Zamówień Publicznych  (budynek Logistyki) pok. nr 16 - w sprawach formalnych.

Kontaktowanie się z Zamawiającym pod innym niż ww. numerami telefonów i faksów nie rodzi skutków prawnych określonych w PZP.

Rozdział XIV.      TRYB WPROWADZANIA EWENTUALNYCH ZMIAN

W SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający może w każdym czasie, przed upływem terminu do składania ofert, zmodyfikować treść SWIZ. Dokonane w ten sposób uzupełnienie stanie się częścią SIWZ i będzie wiążące dla Wykonawców. W przypadku, gdy zmiana powodować będzie konieczność modyfikacji oferty, Zamawiający przedłuży termin składania ofert, jeżeli w wyniku modyfikacji treści SIWZ niezbędny jest dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach. W takim przypadku wszelkie prawa i zobowiązania Wykonawcy i Zamawiającego będą podlegały nowemu terminowi.

Rozdział XV.                   TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

Wykonawca związany jest ofertą przez okres 60 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

Rozdział XVI.              MIEJSCE I TRYB OTWARCIA OFERT

- Komisyjne otwarcie ofert nastąpi na posiedzeniu Komisji Przetargowej, które odbędzie się w 4 Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką SP ZOZ we Wrocławiu, ul. Weigla 5 w Sali Odpraw (budynek Logistyki) w dniu 29.07.2008r.   
o godz. 1100. Otwarcie ofert jest jawne.

- W trakcie otwarcia ofert zostaną ogłoszone co najmniej:

- kwota , którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia

- nazwa i adres Wykonawcy, którego oferta jest otwierana,

- cena oferty, termin wykonania zamówienia,

- okres ważności, warunki płatności zawarte w ofercie.

Rozdział XVII.                      SPOSÓB OCENY OFERT

- Po zakończeniu części jawnej – Zamawiający dokona wstępnej weryfikacji ofert, które  
części są jawne i mogą być udostępniane innym uczestnikom postępowania. W dalszej części dokona badania ofert.

- W pierwszym etapie postępowania Komisja Przetargowa powołana przez Zamawiającego bada czy Wykonawcy nie podlegają wykluczeniu (nie złożyli wymaganych dokumentów podmiotowych i oświadczeń o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3 i 4  PZP ). Następnie Komisja sprawdza oferty Wykonawców niewykluczonych i odrzuca oferty nie spełniające wymagań i warunków określonych w SIWZ. Komisja dokona oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty spośród ofert nie odrzuconych, zgodnie z kryterium określonym w rozdziale IX.

- Wykonawca może zostać wykluczony na podstawie  art.24 PZP.

- Oferta może zostać odrzucona na podstawie art. 89 PZP.

Rozdział XVIII.               OBOWIĄZKI ZAMAWIAJĄCEGO

1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zawiadamia wykonawców, którzy złożyli oferty, o:

- wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę) i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano, i uzasadnienie jej wyboru, a także nazwy (firmy), siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert zawierającym punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację (powyższą informację Zamawiający umieszcza również na swojej stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie),

- wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne,

- wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne - jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, negocjacji bez ogłoszenia albo zapytania o cenę.

2.   Po uprawomocnieniu wyniku postępowania zgodnie z art. 94 ust. 1 PZP Zamawiający wezwie Wykonawcę do podpisania umowy.

Rozdział XIX. 	POSTĘPOWANIE PROTESTACYJNO – ODWOŁAWCZE

1. Wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, czynności podjętych przez Zamawiającego w toku postępowania oraz w przypadku zaniechania przez Zamawiającego czynności, do której jest obowiązany na podstawie ustawy, można wnieść protest do Zamawiającego.

Zgodnie z wyborem Zamawiającego, dokonanym na podstawie art. 27 ust. 1 PZP protest może być wniesiony  jedynie w formie pisemnej. Oznacza to, że chcąc skutecznie wnieść protest, protestujący jest zobowiązany dostarczyć Zamawiającemu pismo (faks i forma elektroniczna nie spełniają tego wymogu) zawierające treść protestu z podpisem osoby działającej w imieniu wykonawcy, z zachowaniem terminów wynikających z PZP oraz godzin pracy Zamawiającego.

Uprawnienie do podpisania protestu powinno wynikać z dołączonego  do niego dokumentu lub z dokumentów złożonych w ofercie/ wniosek o dopuszczenie do postępowania o zamówienie publiczne.

Zamawiający odrzuca protest wniesiony po terminie lub przez podmiot nieuprawniony bez rozpatrywania.

Powyższe stosuje się odpowiednio przy zgłoszeniu przystąpienia do postępowania toczącego się w wyniku wniesienia protestu.

2.  Odwołanie wnosi się do Prezesa Urzędu w terminie 5 dni od dnia doręczenia rozstrzygnięcia protestu lub upływu terminu rozstrzygnięcia protestu, jednocześnie przekazując kopię Zamawiającemu ( zgodnie z Działem VI Rozdział 3 PZP ).

Rozdział XX.                  JAWNOŚĆ POSTĘPOWANIA

- Dokumentacja postępowania zostanie udostępniona wykonawcom w trybie przewidzianym w art. 96 PZP.

- Zamawiający udostępni wskazane dokumenty na pisemny wniosek.

- Zamawiający wyznacza termin, miejsce oraz zakres udostępnionych dokumentów

i informacji oraz osobę przy której obecności dokonana zostanie czynność przeglądania

Załączniki do SIWZ,  które Wykonawca jest zobowiązany złożyć w ofercie:

- Formularz ofertowy.

- Zestawienie wymaganych parametrów technicznych i parametrów ocenianych, zestawienie asortymentowo – cenowe

- Wzór umowy.

Rozdział XXI.      INNE

Wzór  protokołu zdawczo – odbiorczego na  podstawie, którego Wykonawca zobowiązany jest przekazać przedmiot zamówienia Zamawiającemu, został umieszczony w SIWZ  po załączniku nr 3 .

..................................................

podpis i pieczęć Zamawiającego

Załącznik Nr 1

.................................			    			..........................,dnia ..................

/pieczęć adresowa firmy Wykonawcy/					 /Miejscowość/

ZAMAWIAJĄCY:

4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką –

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

50-981 Wrocław, ul. R. Weigla 5

OFERTA

Nawiązując do przetargu nieograniczonego na:

„Dostawa dwugłowicowej gamma kamery SPECT”

Znak sprawy 63/Med./2008

niżej podpisani, reprezentujący:

Pełna nazwa Wykonawcy ……………………………………………………………………..

Adres…………………………………………………………………………………………….

NIP………………………………….                    REGON…………………………………….

Tel. ………………………………….                    Fax ………………………………………...

Nr konta…………………………………………………………………………………………

składamy niniejszą ofertę:

1. Oświadczamy, że: oferujemy do sprzedaży przedmiot zamówienia zgodnie z wymogami zawartymi w SIWZ oraz formularzem cenowym za:

wartość netto........................................zł  (słownie:…..……....………………………złotych)

wartość brutto…………………………zł ( słownie:………………………….....……złotych)

2.   Oświadczamy, że :

- udzielimy Zamawiającemu Kredytu Kupieckiego rozłożonego na 24 równe miesięczne raty - wynoszące po…………………zł brutto ( słownie złotych ………………………….……………………………………………………..)  każda.

- płatność realizowana będzie w ratach. Pierwsza rata płatna będzie w terminie 
30 dni od daty otrzymania faktury przez Zamawiającego. Pozostałe raty płatne w okresach miesięcznych.

- udzielamy terminu gwarancji na okres ...........miesięcy (min. 24 miesięcy).

3.   Oświadczamy jednocześnie, iż :

- zapoznaliśmy się ze SIWZ i przyjmujemy ją bez zastrzeżeń, akceptujemy wszystkie bez wyjątku jej postanowienia oraz nie zgłaszamy żadnych uwag co do procedury udzielenia zamówienia,

- akceptujemy warunki płatności.

- Ponadto oświadczamy, że:

- akceptujemy wskazany w SIWZ czas związania ofertą - tj.................dni (podać),

- dostawę będącą przedmiotem zamówienia wykonamy sami* / z udziałem podwykonawców* ( *właściwe podkreślić),

- powierzmy podwykonawcy wykonanie następujących części zamówienia .......... ......................................................................................... ♠ (♠wypełnić w przypadku udziału podwykonawców),

- Zaakceptujemy  zawarty w specyfikacji istotnych warunkach zamówienia projekt umowy       (Załącznik Nr 3) poprzez jego wypełnienie, podpisanie i zobowiązujemy się w przypadku wyboru  naszej oferty do podpisania umowy, w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.

- Wadium w kwocie .........................zł zostało wniesione w dniu................... w formie   ...............................................................................................................................................

Ofertę niniejszą składamy na ……... kolejno ponumerowanych stronach.

Oświadczamy, że wszystkie załączniki stanowią integralną część oferty.

Pod groźbą odpowiedzialności karnej oświadczamy, iż wszystkie załączone do oferty dokumenty opisują stan faktyczny i prawny, aktualny na dzień otwarcia ofert (art. 297 KK ).

………dnia……………                            ………...............................................................................

podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym                                                                                          
         lub posiadających pełnomocnictwo)

Załącznik nr 2

ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

Przedmiot oferty :	Dwugłowicowa gamma kamera SPECT

Oferent :	………………………………………………

Nazwa aparatu:	………………………………………………

###### Producent/ Kraj :	………………………………………………

- Rok produkcji :	Aparat fabrycznie nowy / rok produkcji nie wcześniej niż 2008

Wymiary

Cały system – wraz z kolimatorami musi zmieścić się w pomieszczeniu wskazanym przez zamawiającego. Instalacja powinna być przeprowadzona w taki sposób żeby nie zaburzać istniejącego ciągu komunikacyjnego. Wykonawca winien przed złożeniem ofert przeprowadzić wizję lokalną pomieszczenia w którym będzie montowane urządzenie” i wraz z dołączonym do oferty rysunkiem technicznym (z wrysowanym oferowanym urządzeniem) złożyć oświadczenie wskazujące na to, że po zamontowaniu zaoferowanego urządzenia wskazane w nim ciągi komunikacyjne będą zachowane - rozumie się przez to możliwość przewiezienia pacjenta na fotelu lub łóżku przez pomieszczenie w którym została zainstalowana kamera oraz możliwość sprawnego przemieszczanie się również w trakcie trwanie badania.

Chęć przeprowadzenia wizji lokalnej musi zostać przekazana Zamawiającemu na piśmie, faxem na 
nr 071 7660-462, na min. 1 dzień (do godz. 11.00) przed planowanym przeprowadzeniem wizji ze wskazaniem osób, które są upoważnione przez Wykonawcę do przeprowadzenia wizji.

Osoby upoważnione przez Zamawiającego do ustalenia terminu przeprowadzenia wizji lokalnej:

- dr n. med. Andrzej Kołodziejczyk,  tel. 0-71 7660-629,

- mgr  Jacek Żebrowski, tel. 0-71 7660-406,

- mgr inż. Sylwia Komorek, tel. 0-71 7660-462,

Po podpisaniu umowy Wykonawca zobowiązany jest przedstawić zamawiającemu dane techniczne oferowanego urządzenia do przygotowania przez Zamawiającego pomieszczenia pod montaż aparatu oraz udzielić niezbędnej pomocy na etapie projektowania pomieszczenia oraz wykonywania prac adaptacyjnych, osobą upoważnioną po stronie Wykonawcy do kontaktu z Zamawiającym w powyższej sprawie jest ……………………… tel. ……………………

Specyfikacja systemu:

- Kamera dwugłowicowa umożliwiająca wykonywanie badań

  - statycznych

  - dynamicznych

  - całego ciała (whole body)

  - SPECT

  - bramkowanych (planarnych i SPECT)

- Stacja akwizycyjna musi być oddzielona od stacji opracowywania badań – stacje z monitorami medycznymi.

- Proces akwizycji musi być programowalny (możliwość napisania własnych procedur akwizycyjnych).

- System musi być wyposażony w detektory cyfrowe (1 przetwornik ADC/ 1 fotopowielacz)

- System musi zapewniać łączność z istniejącymi w Zakładzie stacjami roboczymi APEX 
SPX-6 na poziomie przekazywania badań.

Parametry bezwzględnie wymagane

| Lp | Parametr |  | Warunek wymagany | Odpowiedź oferenta/ nr str. w mat. informacyjnych |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Gantry i łóżko pacjenta |  |  |  |  |  |
|  | Kąt ustawienie detektorów (0,90,180) |  | tak |  |  |
|  | Automatyczne śledzenie konturu pacjenta w badaniach całego ciała i SPECT – wszystkie kolimatory |  | tak |  |  |
|  | Możliwość przeprowadzania badań pacjenta na łóżku szpitalnym oraz w pozycji stojącej i siedzącej |  | tak, opisać |  |  |
|  | Możliwość przeprowadzania badań pacjenta na łóżku szpitalnym przy użyciu dwóch detektorów jednocześnie (mega imaging) |  | tak, opisać |  |  |
|  | Maksymalne obciążenie łóżka pacjenta [kg] |  | >= 180 |  |  |
|  | Współczynnik pochłaniania palety [%] |  | max 11 |  |  |
|  | Długość skanu całego ciała [cm] |  | min. 195 |  |  |
| Detektory |  |  |  |  |  |
| 1 | Grubość kryształu [mm] |  | 9,5 |  |  |
| 2 | Wymiary [cm x cm] |  | >= 38x 50 |  |  |
| 3 | Liczba fotopowielaczy |  | Min 59 |  |  |
| 4 | Wewnętrzna zdolność rozdzielcza (FWHM) UFOV [mm] |  | < = 3,9 |  |  |
| 5 | Rozdzielczość energetyczna [%] |  | < = 10 |  |  |
| 6 | Wewnętrzna jednorodność pola (całkowa) [%] |  | < = 4 |  |  |
| 7 | Wewnętrzna jednorodność pola (różniczkowa) [%] |  | < = 3 |  |  |
| 8 | Systemowa rozdzielczość przestrzenna z kolimatorem LEHR [mm] |  | <= 7,4 |  |  |
| Korekcja w czasie rzeczywistym |  |  |  |  |  |
| 1 | energii |  | tak |  |  |
| 2 | liniowości |  | tak |  |  |
| 3 | jednorodności |  | tak |  |  |
| 4 | centrum rotacji |  | tak |  |  |
| Kolimatory |  |  |  |  |  |
| 1 | LEHR (niskiej energii wysokiej rozdzielczości) |  | tak |  |  |
| 2 | HEGP (wysokiej energii ogólnego zastosowania) |  | tak |  |  |
| 4 | Wymiana kolimatorów automatyczna lub półautomatyczna |  | Tak , opisać |  |  |
| Oprogramowanie |  |  |  |  |  |
| 1 | Oprogramowanie do rekonstrukcji badań SPECT (FBP i metody iteracyjne) |  | tak |  |  |
| 2 | Eksport i import badań w formacie DICOM |  | tak |  |  |
| 3 | Narzędzia do eksportu obrazów w graficznych formatach (JPEG, bmp, AVI) |  | tak |  |  |
| 4 | Oprogramowanie typu „Image Resolution Recovery” oparte w przypadku SPECT o algorytmy iteracyjne OSEM 3D a w przypadku badań planarnych na metodzie Holmes’a lub Pixon’a. (Flash, Astonish, Evolution ltp.) |  | Tak, opisać |  |  |
| 5 | Oprogramowanie do automatycznej i manualnej fuzji badań własnych SPECT z dostarczonymi, wykonanymi niezależnie, CT, MRI lub PET |  | tak |  |  |
| 6 | Narzędzia do tworzenia własnych procedur do opracowania wyników |  | tak |  |  |
| Oprogramowanie kliniczne do opracowywania badań |  |  |  |  |  |
| 1 | renograficznych (udziały, dekonwolucja, czasy przejścia, GFR,ERPF) |  | tak |  |  |
| 2 | płuc (także ilościowe badanie perfuzji) |  | tak |  |  |
| 3 | mózgu |  | tak |  |  |
| 4 | endokrynologicznych |  | tak |  |  |
| 5 | całego ciała |  | tak |  |  |
| 6 | kardiologicznych – planarnych i bramkowanych (FP, EF) |  | tak |  |  |
| 7 | Ilościowa analiza badań SPECT serca metodą Cedars-Sinai (perfuzja, funkcja, pula krwi wraz z normatywnymi bazami danych) |  | tak |  |  |
| Wyposażenie dodatkowe |  |  |  |  |  |
| 1 | Stacje do przeglądania opracowanych badań (niezależne od stacji akwizycyjnej oraz stacji opracowywania badań) – 2 zestawy z pełnym pakietem Microsoft Office dysk twardy min. 300 GB RAM min. 4 GB napęd optyczny DVD-RW +/- Monitor: panel typu LCD nie mniejszy niż 21”, medyczny |  | tak |  |  |
| 2 | Bramka kardiologiczna |  | tak |  |  |
| 3 | Uchwyty i akcesoria ułatwiające wykonywanie badań: uchwyt do badań mózgu, podpórki pod ramiona i ręce do badań SPECT i całego ciała |  | tak |  |  |
| 4 | Urządzenia do klimatyzacji pomieszczeń w których będzie zainstalowany przedmiot zamówienia umożliwiający jego sprawne funkcjonowanie (dopasowane do danych technicznych producenta) |  | tak |  |  |
| 5 | UPS z filtracją, umożliwiające zatrzymanie badania w przypadku awarii zasilania, o mocy odpowiedniej dla proponowanego urządzenia. |  | tak |  |  |
| 6 | Kolorowa drukarka laserowa A4, min. 600 dpi, sieciowa do wydruku badań scyntygraficznych, ogólnie dostępna na rynku polskim |  | tak |  |  |
| Kontrola jakości |  |  |  |  |  |
| 1 | Fantom szczelinowy |  | tak |  |  |
| 2 | Fantom Jaszczaka |  | tak |  |  |
| Warunki serwisowe |  |  |  |  |  |
|  | Okres gwarancyjny prawidłowego działania sprzętu, obejmujący wszystkie części zamienne i serwis, liczony od daty podpisania protokołu zdawczo - odbiorczego sporządzonego po zainstalowaniu i przekazaniu do używania aparatu oraz przeszkoleniu pracowników Zamawiającego. | Min 2 lata |  |  |  |
|  | Czas oczekiwania na przybycie pracownika serwisu od zgłoszenia awarii | 24 h |  |  |  |
|  | Czas oczekiwania na usunięcia uszkodzenia w przypadku konieczności sprowadzenia części zamiennych – liczony od daty powiadomienia | max.3 dni w przypadku części będących w magazynie Wykonawcy lub max.7 dni w przypadku konieczności sprowadzenia części z zagranicy |  |  |  |
|  | Przeglądy gwarancyjne zgodnie z dokumentacją producenta, dokonywane na koszt Wykonawcy w ramach gwarancji | tak |  |  |  |
|  | Każda naprawa gwarancyjna powoduje przedłużenie okresu gwarancji o czas przestoju aparatu | tak |  |  |  |
| Szkolenia |  |  |  |  |  |
|  | Wykonawca dostarcza wraz z dostawą 2 kpl. instrukcji obsługi w języku polskim | tak |  |  |  |
|  | Wykonawca gwarantuje szkolenie personelu medycznego Użytkownika: lekarzy, techników, fizyków w zakresie obsługi dostarczonego sprzętu w siedzibie Zamawiającego w wymiarze godzin min. 25 (5 dni po 5 godzin – w godzinach pracy Zakładu Medycyny Nuklearnej) Przeprowadzenie szkolenia zostanie udokumentowane stosownym zaświadczeniem i stanowi podstawę podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego. | tak |  |  |  |
|  | Wykonawca gwarantuje dodatkowe szkolenie personelu medycznego Zamawiającego: lekarzy, techników, fizyków w zakresie oprogramowania aplikacyjnego, i technik pisania oprogramowania aplikacyjnego. Szkolenie przeprowadza Wykonawca na własny koszt. Przeprowadzenie szkolenia zostanie udokumentowane stosownym zaświadczeniem. | tak, w terminie uzgodnionym z Zamawiającym |  |  |  |

*Odpowiedź negatywna na którekolwiek z powyższych wymagań spowoduje odrzucenie oferty

„Oświadczamy, że oferowany przedmiot zamówienia spełnia wymagania techniczne, zawarte w SIWZ, jest kompletne, fabrycznie nowe  i będzie gotowe do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji ( poza materiałami eksploatacyjnymi ).”

Do oferty prosimy dołączyć dokładny opis danych technicznych oferowanego urządzenia, potwierdzający spełnienie parametrów wymaganych przez Zamawiającego zgodnie z powyższym opisem w  formie prospektów (katalogów ) w języku polskim - z zaznaczeniem w materiałach informacyjnych, który parametr odpowiada parametrowi wymaganemu przez Zamawiającego – w przypadku braku powyższych  dokumentów i wskazania na wymagane parametry oferta zostanie odrzucona jako nie spełniająca wymogów Zamawiającego

………dnia……………                            ………..................................................................

( podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym                                                                                          
         lub posiadających pełnomocnictwo)

Zestawienie parametrów ocenianych

| Lp | Parametry techniczne | Ilość punktów | Odpowiedź oferenta/ nr str. w materiałach informacyjnych |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Pole powierzchni widzenia detektora [cm2] | < 2000 - 0 pkt 2001 – 2200 – 10 pkt > 2200 - 20 pkt |  |
|  | Możliwość nachylania detektora wzdłuż osi gantry (caudal / cephalic tilt) | Tak -10 Nie - 0 |  |
|  | Możliwość zdefiniowania przez operatora odległości między detektorem a pacjentem utrzymywanej podczas automatycznego śledzenia konturu pacjenta w badaniach całego ciała i SPECT dla wszystkich kolimatorów | Tak -10 Nie - 0 |  |

„Oświadczamy, że oferowany przedmiot zamówienia spełnia wymagania techniczne, zawarte w SIWZ, jest kompletne, fabrycznie nowe  i będzie gotowe do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji ( poza materiałami eksploatacyjnymi ).”

Do oferty prosimy dołączyć dokładny opis danych technicznych oferowanego urządzenia, potwierdzający spełnienie parametrów wymaganych przez Zamawiającego zgodnie z powyższym opisem w  formie prospektów (katalogów ) w języku polskim - z zaznaczeniem w materiałach informacyjnych, który parametr odpowiada parametrowi wymaganemu przez Zamawiającego – w przypadku braku powyższych  dokumentów i wskazania na wymagane parametry oferta zostanie odrzucona jako nie spełniająca wymogów Zamawiającego

………dnia……………            ……….................................................

( podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym                                                                                          
         lub posiadających pełnomocnictwo)

ZESTAWIENIE ASORTYMENTOWO – CENOWE

- wartość brutto  otrzymujemy ze wzoru: cena jednostkowa netto razy ilość  - daje wartość netto, z której to wartości liczymy podatek vat i po dodaniu podatku vat do wartości netto otrzymujemy cenę brutto.

| Lp. | Nazwa elementu | Ilość | Wartość jednostk. netto | Wartość netto | Cena brutto | nr katalog. wchodzące w skład 1 kpl. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - Dwugłowicowa gamma kamera SPECT | - 1 kpl. |  |  |  |  |
| - Razem |  |  |  |  |  |  |

………dnia……………                        ………...............................................................................

podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym                                                                                          
                                                                  lub posiadających pełnomocnictwo

Załącznik nr 3

Wzór umowy (proszę wypełnić miejsca wypunktowane z wyjątkiem numeru umowy, daty jej zawarcia oraz§ 2 ust.1 i 2 )

##### UMOWA nr ....... /63/Med./2008

kupna – sprzedaży

Zawarta w dniu  ...................... 2007 r. we Wrocławiu pomiędzy:

4 Wojskowym Szpitalem Klinicznym z Polikliniką Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej we Wrocławiu,

z siedzibą 50-981 Wrocław, ul. Weigla 5,

Regon 930090240, NIP 899-22-28-956

zwanym w treści umowy ZAMAWIAJĄCYM, zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia – Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy, nr KRS: 0000016478

reprezentowanym przez:

Komendanta - płk lek. med. Grzegorza STOINSKIEGO

a

..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................

zwanym dalej WYKONAWCĄ,

reprezentowanym przez:

      - .............................................

      - ..............................................

Niniejsza umowa jest następstwem przeprowadzonego postępowania w trybie przetargu nieograniczonego ( zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych t.j. Dz. U. z 2007r., Nr 223, poz.1655 o wartości powyżej 133 000 EURO ).

§ 1

Przedmiot  dostawy

Zamawiający zamawia a Wykonawca przyjmuje do realizacji sprzedaż, dostawę 
i montaż w miejscu wskazanym przez Zamawiającego dwugłowicowej gamma kamery SPECT, typ ……, rok produkcji …………….., producent …………..…, kraj …………………………..…,  o parametrach wyszczególnionych w załączniku nr 1 do niniejszej umowy, stanowiącym jej integralną część, zwany dalej przedmiotem umowy  lub towarem.

§ 2

Wartość dostawy

- Wartość sprzedaży wynosi – netto: …………… zł, słownie złotych: ................................ .....................................................……..........……………),

- Cena sprzedaży wynosi – brutto: …………… zł (powiększona o podatek od towarów 
i usług naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami), (słownie złotych: ............. ……………....................................................…………….).

- Cena, o której mowa w ust. 2 , obejmuje koszt przedmiotu umowy oraz wszelkie koszty związane z wykonaniem zamówienia w tym w szczególności koszty rozłożenia płatności na raty, koszty przewozu i ubezpieczenia, montażu w siedzibie Zamawiającego oraz koszty gwarancji, przeglądów okresowych w okresie gwarancji oraz przeszkolenia personelu medycznego (osób wskazanych przez Zamawiającego).

- Urzędowa zmiana stawek podatku VAT obowiązuje z mocy prawa.

§ 3

Warunki płatności

1. Zapłata za przedmiot umowy nastąpi na podstawie wystawionej przez Wykonawcę faktury,    przelewem na jego konto w banku ……………………………………………, nr konta ……………………………………………….…

2. Wykonawca udzieli Zamawiającemu Kredytu Kupieckiego rozłożonego na 24 równe miesięczne raty - wynoszące po…………………zł brutto ( słownie złotych ………………………….…………………………………………………………..)  każda.

3. Strony ustalają termin płatności w ratach. Pierwsza rata płatna będzie w terminie 30dni od daty otrzymania faktury przez Zamawiającego. Pozostałe raty płatne w okresach miesięcznych.

4. Podstawą wystawienia faktury jest podpisanie protokołu zdawczo -  odbiorczego po uruchomieniu sprzętu i przeszkoleniu personelu Zamawiającego w zakresie obsługi i konserwacji sprzętu medycznego.

5. Wykonawca zobowiązany jest wystawić jedną fakturę (za całość przedmiotu zamówienia)   najpóźniej w dniu następującym po podpisaniu protokołu zdawczo - odbiorczego oraz dostarczyć do siedziby Zamawiającego do 7 dni od daty wystawienia. Osoby upoważnione do podpisania protokołu zdawczo - odbiorczego i odbioru towaru: dr n. med. Andrzej Kołodziejczyk, mgr Jacek Żebrowski, mgr inż. Sylwia Komorek.

6. Od należności nie uiszczonych w terminach ustalonych przez strony, Wykonawca ma  prawo naliczania odsetek ustawowych.

7.  Za datę zapłaty strony uznają dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

8.  Niniejsza umowa stanowi jednocześnie umowę Kredytu Kupieckiego.

§ 4

Termin i warunki dostarczenia przedmiotu umowy

- Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć, zainstalować i uruchomić przedmiot umowy 
w terminie do 6 tygodni od daty wezwania przez Zamawiającego po wykonaniu niezbędnych prac administracyjnych pomieszczenia ( przypuszczalny termin realizacji I kwartał 2009r. ). Wykonawca zobowiązany jest ustalić termin dostawy z mgr inż. Sylwią Komorek tel. 071 7660 642.

2.  Wraz z przekazaniem sprzętu medycznego Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu wszystkie dokumenty związane z urządzeniem, w tym m. in. 2 kpl. instrukcji obsługi i użytkowania, skróconą wersję instrukcji obsługi i BHP w formie zalaminowanej, certyfikaty imienne dla osób przeszkolonych – należy dosłać do 14 dni od daty przeprowadzenia szkolenia, paszporty techniczne urządzeń, karty gwarancyjne, wykaz punktów serwisowych, kopię dokumentów wskazujących na dopuszczenie do obrotu w postaci Deklaracji Zgodności oraz Certyfikatu CE wydanego przez jednostkę notyfikacyjną (jeżeli dotyczy).

- Wykonawca na swój koszt ubezpiecza całą dostawę na okres od jej zrealizowania do momentu dokonania odbioru przez Zamawiającego.

- Wykonawca zobowiązuje się przeprowadzić w siedzibie Zamawiającego szkolenie personelu medycznego w wymiarze min. 25 godzin ( 5 dni po 5 godzin w godzinach pracy Zakładu Medycyny Nuklearnej ) niezwłocznie po zainstalowaniu sprzętu, po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym. Wykonawca gwarantuje dodatkowe szkolenie personelu medycznego Zamawiającego: lekarzy, techników, fizyków w zakresie oprogramowania aplikacyjnego, i technik pisania oprogramowania aplikacyjnego. Szkolenie przeprowadza Wykonawca na własny koszt. Przeprowadzenie szkolenia zostanie udokumentowane stosownym zaświadczeniem. Osobą upoważnioną do kontaktu z Wykonawcą,  w  zakresie   dotyczącym  szkolenia pracowników Zamawiającego : dr n. med. Andrzej Kołodziejczyk, mgr Jacek Żebrowski, mgr inż. Sylwia Komorek.

- Wykonawca realizuje przedmiot umowy własnymi siłami. Potwierdzenie wykonania części przedmiotu umowy innym dostawcom wymaga uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego, jeżeli jednak  Wykonawca zleci wykonania niektórych czynności innym podmiotom (chociażby za zgodą Zamawiającego), to ponosi on pełną odpowiedzialność za działania innych wykonawców, którym powierzył wykonanie przedmiotu umowy.

- Zamawiający może rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym, jeżeli Wykonawca nie dotrzymuje terminów realizacji przedmiotu umowy, a opóźnienie przekracza 14 dni lub jeżeli wykonuje przedmiot umowy w sposób niezgodny z umową lub normami 
i warunkami prawem określonymi.

§ 5

Odpowiedzialność za wady towaru

- Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości i trwałości dostarczonego towaru 
i zapewnia, że dostarczony towar będzie wolny od wad, spełniać będzie wszelkie wymagania określone przez Zamawiającego w SIWZ, przez właściwe przepisy 
i instytucje oraz będzie najwyższej jakości.

- Wybór sposobu usunięcia wady należy do Wykonawcy, który może naprawić rzecz poprzez naprawę lub wymianę uszkodzonej części rzeczy lub wymienić całą rzecz. Termin usunięcia wady strony ustalają na 3 dni w przypadku części będących w magazynie Wykonawcy lub 7 dni w przypadku konieczności sprowadzenia części z zagranicy, licząc od daty powiadomienia Wykonawcy przez Zamawiającego o wadzie. Naprawa lub wymiana uszkodzonej części urządzenia w okresie gwarancji następuje w całości na koszt Wykonawcy. Wykonawca zobowiązany jest również w ramach gwarancji do odbioru urządzenia z siedziby Zamawiającego, jeżeli wada powinna być usunięta w innym miejscu, niż siedziba Zamawiającego.

- Wykonawca udziela gwarancji na okres …………miesięcy (min. 24 miesiące), prawidłowego działania sprzętu, obejmującą części zamienne i serwis, liczony od daty podpisania protokołu zdawczo - odbiorczego  sporządzonego po zainstalowaniu i przekazaniu do używania aparatu oraz przeszkoleniu pracowników Zamawiającego.

- W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązany jest przeprowadzać przeglądy okresowe i konserwację urządzeń zgodnie z zaleceniami producenta, jednak nie rzadziej niż 1 raz 
w roku. Przed zakończeniem okresu gwarancji Wykonawca zobowiązany jest przeprowadzić przegląd i konserwację aparatów kończącą okres gwarancji oraz wydać pisemne orzeczenie o stanie technicznym urządzeń.

5. Jeżeli w przypadku wady urządzenia w okresie gwarancji Wykonawca dostarczy Zamawiającemu zamiast rzeczy wadliwej rzecz wolną od wad albo dokona istotnych 
( wartość naprawy przekracza 40% wartości rzeczy ) napraw  rzeczy objętej gwarancją, termin gwarancji biegnie na nowo od chwili dostarczenia rzeczy wolnej od wad lub zwrócenia rzeczy naprawionej. W innych wypadkach termin gwarancji ulega przedłużeniu o czas, w ciągu którego wskutek wady rzeczy objętej gwarancją Zamawiający nie mógł z niej korzystać.

6.  W wypadku 3 nieskutecznych napraw tego samego podzespołu sprzętu Wykonawca zobowiązany jest wymienić podzespoły na nowe.

7.  Czas oczekiwania na pojawienie się pracownika serwisu w miejscu awarii wynosi 24 godziny od chwili zgłoszenia awarii.

- Awarie będą zgłaszane telefonicznie pod nr tel. ……………………, w godzinach ………………………i potwierdzone faxem na nr………………………..

- Adresy punktów serwisowych:

- ……………………………… tel. ………………………

- ……………………………… tel. ………………………

- ……………………………… tel. ………………………

- Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy, jeśli Wykonawca nie dostarczy urządzenia zastępczego lub nowego, o którym mowa w ust. 6 i 7.

- Niniejsza umowa stanowi dokument gwarancyjny w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego.

- W sprawach nieuregulowanych umową, do gwarancji stosuje się przepisy art. 577 
i następnych Kodeksu Cywilnego.

- Do odpowiedzialności wykonawcy z tytułu rękojmi stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.

- Wykonawca gwarantuje Zamawiającemu pełny zakres obsługi gwarancyjnej.

- Wykonawca gwarantuje Zamawiającemu pełny zakres obsługi gwarancyjnej 
i pogwarancyjnej w Polsce przez serwis firmy producenta w okresie co najmniej 10 lat.

§ 6

### Kary umowne

- W  razie  nie  wykonania lub nienależytego wykonania umowy Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu karę:

- w wysokości 0,15 % wartości brutto nie dostarczonego towaru w przypadku opóźnienia w wykonaniu dostawy, za każdy dzień opóźnienia licząc od daty upływu terminu realizacji umowy do dnia ostatecznego przyjęcia bez zastrzeżeń przez Zamawiającego  przedmiotu umowy potwierdzonego protokołem zdawczo-odbiorczym,

- w wysokości 5% wartości brutto umowy, od której realizacji odstąpiono z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy,

- w wysokości 0,15 % wartości brutto wadliwego towaru w przypadku opóźnienia w usunięciu wady ujawnionej w okresie gwarancji, za każdy dzień opóźnienia.

- Zamawiający może dochodzić odszkodowania przewyższającego kary umowne.

§ 7

Strony zgodnie postanawiają, że Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego dokonywać cesji wierzytelności oraz przenosić na rzecz innych osób wierzytelności wynikających z niniejszej umowy pod jakimkolwiek innym tytułem, w tym również przez przyjmowanie poręki celem umożliwienia przejęcia wierzytelności przez osobę trzecią.

§ 8

Zmiana umowy.

- Zmiana umowy może nastąpić za zgodą obu stron.

- Wszelkie zmiany umowy wymagają dla swojej ważności formy pisemnej.

§ 9

Postępowanie polubowne.

- Wszelkie spory strony zobowiązują się załatwić w pierwszej kolejności polubownie.

- Do rozstrzygania sporów Sądowych strony ustalają właściwość Sądu siedziby Zamawiającego.

§ 10

Pozostałe postanowienia.

- Niniejsza umowa podlega wyłącznie prawu polskiemu. Strony zgodnie wyłączają stosowanie Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów. W sprawach nie unormowanych umową oraz do wykładni jej postanowień zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004r Prawo zamówień publicznych, ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r Kodeks Cywilny,  oraz innych obowiązujących aktów prawnych.

- Integralną częścią umowy jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia oraz oferta sporządzona i złożona w postępowaniu przetargowym, z tym, że pierwszeństwo mają postanowienia niniejszej umowy, przy czym oferta i SIWZ, jako sporządzone w jednym egzemplarzu, nie stanowią załącznika i znajdują się u Zamawiającego wraz z całą dokumentacją postępowania, którego wynikiem jest niniejsza umowa.

§ 11

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

Wykonawca :							Zamawiający :

W przypadku wyboru mojej oferty w przetargu nieograniczonym nr 63/Med./2008 zobowiązuję się podpisać z Zamawiającym umowę wg  powyższego wzoru.

………dnia……………                                                  ………...............................................................................

podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym                                                                                          
                                                                                                              lub posiadających pełnomocnictwo

PROTOKÓŁ ZDAWCZO – ODBIORCZY(wzór)

do umowy nr …………… z dnia ………………

Miejscowość: Wrocław				data odbioru	...........................2008

- Zamawiający:

4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

ul. Weiglą 5

50-981 Wrocław

w imieniu którego odbioru dokonują:

……………………………………………                      …………………………………...

imię i nazwisko						stanowisko

……………………………………………                      …………………………………...

imię i nazwisko						stanowisko

……………………………………………                      …………………………………...

imię i nazwisko						stanowisko

Wykonawca:

………………………………………………………………

………………………………………………………………

………………………………………………………………

w imieniu którego sprzęt przekazuje:

……………………………………………                      …………………………………...

imię i nazwisko						stanowisko

- Przedmiot protokołu ……………………………… typ …………………, rok produkcji ………………… , producent ………………… wg poniższej konfiguracji:

| NAZWA | ILOŚĆ SZTUK | Numer seryjny |
| --- | --- | --- |

- Zamawiający  potwierdza otrzymanie wraz z dostarczonym sprzętem medycznym :

- instrukcji obslugi w jezyku polskim oraz skróconej wersja instrukcji obsługi i BHP

- wykazu autoryzowanych punktów serwisowych

- Kopii Certyfikatu CE wraz z tłumaczeniem

- Kopii Deklaracji Zgodności wraz z tłumaczeniem

- karty gwarancyjnej

- paszportu technicznego

- Szkolenie personelu medycznego w zakresie obsługi, konserwacji, mycia i dezynfekcji przedmiotu przekazania przeprowadzono w dniach:
…………………… w godz. ……………
…………………… w godz. ……………

…………………… w godz. ……………
…………………… w godz. ……………

…………………… w godz. ……………

- W szkoleniu tym wzięły udział następujące osoby:

- …………………………………………………………………

- …………………………………………………………………

- …………………………………………………………………

- …………………………………………………………………

- …………………………………………………………………

- …………………………………………………………………

- …………………………………………………………………

- …………………………………………………………………

- …………………………………………………………………

- …………………………………………………………………

Certyfikaty szkolenia zostaną dosłane do 14 dni od daty podpisania protokołu.

- Niniejszym zgodnie stwierdzamy, ze sprzęt wymieniony w pkt. 2 niniejszego protokołu zostaje przyjęty do eksploatacji bez zastrzeżeń.

Wykonawca :							Zamawiający :