















Załącznik nr 2

Zestawienie asortymentowo - cenowe przedmiotu zamówienia

Cena brutto, będąca podstawą do wyliczenia punktów za cenę – otrzymujemy ze wzoru: wartość jednostkowa netto razy ilość sztuk – daje wartość netto, z której to wartości liczymy podatek vat i po dodaniu podatku vat do wartości netto otrzymujemy cenę brutto.

	ZESTAWIENIE ASORTYMENTOWO - CENOWE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

	Lp.
	
	Opis, nazwa handlowa
	 Wartość jednostkowa netto
	Ilość zakupu
	Wartość netto
	Cena brutto
	Nazwa producenta, numer katalogowy

	PAKIET NR 4

	4
	1
	Zaawansowany kardiowerter-defibrylator resynchronizujący (CRT-D) z zaawansowanym systemem domowego monitorowania pracy CRT-D.
	
	40
	
	
	

	
	2
	Elektroda defibrylująca
	
	40
	
	
	

	
	3
	Elektroda stymulująca
	
	40
	
	
	

	
	4
	Elektroda do zatoki wieńcowej
	
	40
	
	
	

	
	5
	Zestaw do kontrastowania zatoki wieńcowej
	
	40
	
	
	

	
	6
	Zestaw do wprowadzania elektrod do układu żylnego
	
	80
	
	
	

	
	
	Razem komplet:
	
	
	
	
	


………dnia……………                                         

                               
………................................................................

                                                                                                                

         podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie
                                                                                                  


      uprawniającym do występowania w obrocie prawnym

                                                                                              



              lub posiadających pełnomocnictwo
Załącznik nr 3
ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

	Pakiet nr 4: Zaawansowany kardiowerter-defibrylator  resynchronizujący /CRT-D/  z zaawansowanym systemem domowego monitorowania pracy CRT-D z kompletem elektrod

	
	ilość
	40

	
	nazwa producenta
	

	
	miejsce produkcji
	

	
	rok produkcji
	nie wcześniej niż 2010

	Lp
	Parametry  graniczne
	Spełnienie parametrów

TAK / NIE

Opis

	1.
	Dostarczona energia defibrylacji 35 [J]
	

	2.
	Elektrody do defibrylacji pasywne/aktywne - do wyboru
	

	3.
	Elektrody do defibrylacji endokardialne - sterydowe
	

	4.
	Amplituda impulsu min. zakres: 0,5 – 5,0 mV
	

	5.
	Szerokość impulsu (A/V), min. zakres: 0,5 – 1,0 ms
	

	6.
	Czułość komorowa - co najmniej w zakresie: 0,5 – 1,2 mV
	

	7.
	Czułość przedsionkowa - co najmniej w zakresie: 0,2 – 1,2 mV
	

	8.
	Domowe monitorowanie pracy ICD
	

	9.
	Stacje do telemonitoringu niezależne od infrastruktury sieci kablowej
	

	10
	Polarność stymulacji LV: uni/bipolarna
	

	11.
	Zestaw do kontrastowania CS z balonem
	

	12
	Możliwość zmiany parametrów wyczuwania w kanale komorowym (min. 7 parametrów)
	

	13.
	Zestaw do wprowadzania elektrod do układu żylnego
	

	
	Parametry  oceniane
	Parametry oferowane
	Punktacja

	1. 
	Rozpoznawanie arytmii min. 2 typy - VF i VT
	
	0-dwa typy, 

4- trzy i więcej

	2. 
	Terapia antyarytmiczna min. 2 typy
	
	0- 2 typy, 

2- trzy typy i więcej

	3. 
	Algorytm zapewniający terapię resynchronizującą w obecności przedwczesnych pobudzeń komorowych
	
	0 - nie, 10 – tak

	4. 
	Algorytm zapewniający terapię resynchronizującą w obecności AT/AF
	
	0 - nie, 10 – tak

	5. 
	Algorytm zapewniający regularny rytm komorowy w czasie trwania AT/AF
	
	0 - nie, 10 – tak

	6. 
	Elektroda do stymulacji lewej komory o aktywnym sposobie mocowania
	
	0 - nie, 10 – tak

	7. 
	Możliwość zaprogramowania strefy FVT w strefie FV oraz w strefie VT
	
	0 - nie, 10 – tak

	8. 
	Automatyczna sygnalizacja uszkodzenia elektrody/ERI (sygnał dźwiękowy informujący pacjenta)
	
	0 - nie, 10 – tak

	9. 
	Automatyczna sygnalizacja uszkodzenie elektrody/ERI (sygnał wibracyjny informujący pacjenta)
	
	0 - nie, 10 – tak

	     10.
	Dostępne algorytmy

· stabilności rytmu VT (z możliwością programowania)

· rozpoznawania tachykardii zatokowej

· rozpoznawania trzepotania/migotania przedsionków

· arytmii z przewodzeniem A-V innym niż 1:1

· programowania maksymalnej częstości SVT
	
	1 punkt za każdą funkcję (max 5 pkt)

	11.
	Elektrody do LV sterydowe
	
	0 – nie 3- tak

	12
	Elektrody do LV min. 2 typ
	
	0 –dwa typy, 

1 –trzy typy, 

2-cztery typy, 

4 – pięć typów i więcej 

	13
	Elektrody do LV uni/bipolarne do wyboru
	
	0- jeden typ, 

3- dwa typy

	14
	Ilość szoków w jednej interwencji >= 6
	
	0-nie, 10-tak

	
	
	RAZEM
	0-101


	Elektrody przedsionkowe do stałej stymulacji serca

	nazwa 
	

	nazwa producenta
	

	miejsce produkcji
	

	rok produkcji
	nie wcześniej niż 2010

	Parametry  graniczne
	Spełnienie parametrów

TAK / NIE

Opis

	Właściwości fizyczne elektrod
	

	Sposób mocowania: pasywny, aktywny 
	

	Rodzaj powłoki końcówki elektrody – sterydowa
	

	Polarność bipolarna / unipolarna
	

	Parametry  oceniane
	Parametry oferowane
	Punktacja

	Długość: od 40 do 100 cm
	
	3 długości - 5 pkt.

Poniżej 3 – 2 pkt.

	Rodzaj izolacji Silikon, Poliuretan - do wyboru
	
	2 rodzaje–5 pkt.

1 rodzaj – 2 pkt.

	Kształt prosty, litery J (do wyboru)
	
	2 kształty–5 pkt.

1 kształt – 2 pkt.

	
	RAZEM
	0-15

	Punkty uzyskane dla  elektrod dodajemy do punktów uzyskanych przez kardiowertery. Do porównania ofert bierzemy łączną liczbę punktów uzyskanych przez firmę za stymulator i odpowiednie elektrody, ponieważ wymagamy by dostawca dostarczał nam komplety kardiowerterów wraz z elektrodami. Niespełnienie jakiegokolwiek warunku wymaganego spowoduje odrzucenie oferty. Wymagania dotyczące innych elektrod uwzględniono bezpośrednio przy odpowiednich kardiowerterach.


……………….…dnia……………                              ………...............................................................................

                                                                                           podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

                                                                                      uprawniającym do występowania w obrocie prawny lub  

                                                                                                          posiadających pełnomocnictwo
