Załącznik nr 3

- Analizator główny.

- Analizator pomocniczy (back up)

1. WYMAGANIA TECHNICZNE/GRANICZNE ( PARAMETRY BEZWZGLĘDNIE WYMAGANE)

- nie spełnienie któregoś z nich spowoduje odrzucenie oferty

I.  ANALIZATOR GŁÓWNY I

Urządzenie typ...................................   Rok produkcji....................................  nie wcześniej niż  2011r.

Producent/ Firma:...............................   Kraj pochodzenia ..............................

*Odpowiedź NIE powoduje odrzucenie oferty

** Wykonawca jednocześnie po podpisaniu umowy zobowiązany jest dostarczyć wraz z analizatorem wskazane dokumenty zgodnie z § 2 ust. 4 wzoru umowy

| L.p |  | OPIS WYMAGANEGO PARAMETRU |  | Spełnienie warunku ( opis ) TAK/NIE* nr strony w materiałach informacyjnych |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Analizator o wymiarach max.: szerokość 207 cm x głębokość 85 cm x wysokości 123 cm (bez monitora)- z tolerancją +/- 3% |  |  |  |
| 2 |  | Analizator w pełni automatyczny, wieloparametrowy pracujący w trybie swobodnego dostępu ”random acces”, „batch” i „stat” z wykorzystaniem tzw. mokrej chemii |  |  |  |
| 3 |  | Całodobowa gotowość do pracy. |  |  |  |
| 4 |  | Zastosowanie kuwet jednorazowego użytku bez układu myjącego. |  |  |  |
| 5 |  | Ciągłe dostawianie próbek pacjenta, oznaczenia z różnego rodzaju materiału biologicznego: surowicy, osocza, krwi pełnej, moczu, płynu mózgowo-rdzeniowego i innych płynów. |  |  |  |
| 6 |  | Analizator umożliwia oznaczanie wszystkich parametrów wyszczególnionych w załączniku cenowym nr 2. Zaoferowane odczynniki o metodykach także w języku polskim. |  |  |  |
| 7 |  | Metoda oznaczeń Troponiny I spełniająca wymagania międzynarodowych towarzystw kardiologicznych (CV% dla wartości stężenia dla 99 percentyla zdrowej populacji ≤10) |  |  |  |
| 8 |  | Wydajność analizatora minimum 420 oznaczeń/godzinę (bez ISE). |  |  |  |
| 9 |  | Analizator umożliwia wykonanie jednocześnie badań biochemicznych i immunochemicznych z jednej próbki bez konieczności jej ręcznego przenoszenia między częścią biochemiczną i immunochemiczną. |  |  |  |
| 10 |  | Zakresy pomiarowe w próbkach bez rozcieńczenia: TNI min. do 40 ng/ml, NTPBNP min. do 35 000pg/ml.Po przekroczeniu zakresu pomiarowego analizator umożliwia oznaczenia z uwzględnieniem rozcieńczenia. |  |  |  |
| 11 |  | Możliwość pracy systemu bez stacji uzdatniania wody |  |  |  |
| 12 |  | Zużycie wody: maks. 5 litrów/godz. przy maksymalnym obciążeniu |  |  |  |
| 13 |  | Uzupełnianie odczynników bez przerywania pracy aparatu (bez zmiany trybu pracy na standby, pauza itp.) |  |  |  |
| 14 |  | Wbudowany, wewnętrzny czytnik kodów paskowych dla probówek pacjenta oraz odczynników. |  |  |  |
| 15 |  | Odczynniki gotowe do użycia lub automatycznie przygotowywane przez analizator. |  |  |  |
| 16 |  | Chłodzone odczynniki w analizatorze we wbudowanej lodówce min. 40 pozycji. Temp. lodówki 2-8 0C. |  |  |  |
| 17 |  | Trwałość odczynników na pokładzie minimum 30 dni. |  |  |  |
| 18 |  | Automatyczne monitorowanie w czasie rzeczywistym bieżącego zużycia odczynnika. |  |  |  |
| 19 |  | Możliwość załadowania do analizatora minimum dwóch różnych serii odczynnika jednej metody oraz możliwość ich jednoczesnego kalibrowania i używania. |  |  |  |
| 20 |  | Okres kalibracji dla jednej serii - min. 30- 60 dni dla parametrów biochemicznych, min. 21 dni dla parametrów immunochemicznych, możliwość wykonania kalibracji także w trakcie rutynowej pracy. |  |  |  |
| 21 |  | Analizator pracujący z wykorzystaniem kubeczków i mikrokubków o pojemności 0,5 do 2,5 oraz probówek pierwotnych typu Sarstedt i BD o różnej wielkości jednocześnie na pokładzie (5 ml, 7 ml, 10ml, dopuszczalne adaptery) z możliwością pracy z kodami i bez. |  |  |  |
| 22 |  | Max objętość przestrzeni martwej próbki w kubeczku nie większa niż 40 μL. |  |  |  |
| 23 |  | System ciągłego ładowania próbek. |  |  |  |
| 24 |  | Wykonywanie prób pilnych bez przerywania bieżącej pracy analizatora. |  |  |  |
| 25 |  | Wymagany detektor poziomu płynów (odczynników, próbek, zlewek) oraz detektor skrzepu. |  |  |  |
| 26 |  | Wykrywanie próbek zawierających hemolizę, lipemię, bilirubinemię bez konieczności stosowania dodatkowych odczynników. |  |  |  |
| 27 |  | Kontrola jakości w czasie rzeczywistym i na zlecenie operatora. |  |  |  |
| 28 |  | Wbudowany system kontroli jakości badań wykorzystujący reguły Westgarda oraz analizy Levey-Jeningsa z opcją statystyczną i graficzną, z możliwością archiwizowania wyników w pamięci analizatora i na zewnętrznych nośnikach elektronicznych (np. płyty CD, urządzenie USB) w postaci danych liczbowych i wykresów kontroli jakości możliwych do odtworzenia przy pomocy standardowych narzędzi pod system Windows. |  |  |  |
| 29 |  | Wydruk wyniku z aparatu musi zawierać następujące dane: datę i godzinę wykonania badania, imię i nazwisko pacjenta oraz oddział lub inne dane identyfikacyjne próbę, nazwę parametru oznaczanego i wynik oraz wartości referencyjne. |  |  |  |
| 30 |  | Poziom hałasu < 75 dBA w odstępie 1 metra. |  |  |  |
| 31 |  | Precyzja w warunkach powtarzalności i odtwarzalności w 3 zakresach wartości oznaczanych (całkowita nieprecyzyjność), całkowity błąd dopuszczalny (całkowita dopuszczalna niepewność wyniku) – podać opis. |  |  |  |
| 32** |  | Sposób utylizacji odpadów - określić szczegółowo. |  |  |  |
| 33** |  | Opis biologicznego bezpieczeństwa pracy na analizatorze. |  |  |  |
| 34 |  | Wyposażenie każdego komputera i UPS w mobilne platformy na kółkach. |  |  |  |
| 35** |  | Opis wraz z harmonogramem wszystkich wymaganych od użytkownika czynności konserwacyjnych niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania analizatora . |  |  |  |
| 36 |  | Podłączenie analizatora do wewnętrznego systemu informatycznego LIS (wliczone w cenę najmu) |  |  |  |
| 37 |  | Instrukcja obsługi , opis wszystkich technologii pomiarów, instrukcja stanowiskowa, wykaz alertów w szczególności błędów z instrukcją ich usuwania, skrócona instrukcja dla użytkownika, dokumentacja niezbędna do nadzoru: SOP, LOG - wszystkie w języku polskim. |  | TAK, z dostawą analizatora. |  |
| WYPOSAŻENIE ANALIZATORA |  |  |  |  |  |
| 38 |  | Podtrzymywanie pracy analizatora i każdego z komputerów przy awarii zasilania – UPS wewnętrzny lub zewnętrzny spełniający wymagania zawarte w załącznik nr 4 do SIWZ (pełen koszt serwisowania urządzeń zasilających ponosi Wykonawca) |  |  |  |
| 39 |  | Zintegrowana z analizatorem stacja uzdatniania wody o wydajności odpowiadającej wymaganiom aparatu nie mniej niż 7-8L/godz. |  |  |  |
| 40 |  | Analizator wyposażony w zestaw komputerowy niezbędny do sterowania pracą analizatora - załącznik nr 4 do SIWZ |  |  |  |
| 41 |  | Urządzenie USB 8GB do archiwizowania / przenoszenia wyników kontroli jakości i danych dotyczących pracy analizatora- patrz punkty powyżej |  | TAK, z dostawą analizatora. |  |
| 42 |  | Analizator wyposażony w dwa dodatkowe zewnętrzne nowe zestawy komputerowe sterujące pracujące w systemie Windows, pełniące funkcję stacji roboczych wraz z oprogramowaniem Office Standard na jednym z nich wraz z wykonaniem odpowiednich połączeń sieciowych umożliwiających pracę w systemie (LIS) także innych analizatorów istniejących w Laboratorium na koszt Wykonawcy - spełniające wymogi opisane w zał. nr 4 do SIWZ. |  |  |  |
| Wymagania dotyczące oprogramowania |  |  |  |  |  |
| 43 |  | Złącze dwukierunkowe współpracujące dwukierunkowo z zewnętrzną bazą danych |  |  |  |
| 44 |  | Konstrukcja na bazie komputerów klasy PC w oparciu o popularne systemy operacyjne zarówno sieciowe, jak i stanowiskowe (MS Windows, Novell, LINUX) |  |  |  |
| 45 |  | Wymagana konfiguracja UPS zgodnie z załączonym załącznikiem (Wymagania zestawu komputera sterującego –zał. nr 4 do SIWZ). |  |  |  |
| 46 |  | Wymagana konfiguracja komputera stacji roboczej zgodnie z załączonym załącznikiem.- (Wymagania zestawu komputera sterującego –zał. nr 4 do SIWZ). |  |  |  |
| 47 |  | Wymagania szczegółowe dotyczące procedury dostawy i uruchomienia sprzętu będącego przedmiotem umowy zgodnie z załączonym załącznikiem ( Wymagania szczegółowe dotyczące procedury dostawy i uruchomienia sprzętu – zał. nr 5 do SIWZ ) . |  |  |  |
| Zaleca się podanie warunków technicznej eksploatacji sprzętu (infrastruktura, powierzchnia, war. klimatyczne itp.) wraz z podaniem wymagań dotyczących przygotowania stanowiska pracy analizatora – bez skutków prawnych. II. ANALIZATOR POMOCNICZY (BACK UP) Urządzenie typ.......................................... Rok produkcji........................................... nie wcześniej niż 2011r. Producent/ Firma:.................................... Kraj pochodzenia ...................................... *Odpowiedź NIE powoduje odrzucenie oferty ** Wykonawca jednocześnie po podpisaniu umowy zobowiązany jest dostarczyć wraz z analizatorem wskazane dokumenty zgodnie z § 2 ust. 4 wzoru umowy |  |  |  |  |  |
| L.p |  | OPIS WYMAGANEGO PARAMETRU |  | Spełnienie warunku ( opis ) TAK/NIE* nr strony w materiałach informacyjnych |  |
| 1 |  | Analizator, typu „benchtop” (do postawienia na stole laboratoryjnym). |  |  |  |
| 2 |  | Możliwość wykonania min. 3 różnych oznaczeń z jednej próbki jednocześnie (MMB, CTNI, NTPBNP) . |  |  |  |
| 3 |  | Analizator o wymiarach maksymalnych: szerokość 80 cm x głębokość 60 cm x wysokość 60 cm. |  |  |  |
| 4 |  | Całkowicie zautomatyzowany system z wbudowaną wirówką. |  |  |  |
| 5 |  | Metoda oznaczeń immunoenzymatyczna . |  |  |  |
| 6 |  | Odczynniki pakowane do oznaczeń pojedynczych. |  |  |  |
| 7 |  | Wyposażony w czytnik kodów paskowych umożliwiający identyfikację próbek i odczynników. |  |  |  |
| 8 |  | Możliwość oznaczeń: Troponina I (TNI), CKMB mass (MMB), Mioglobina, NTproBNP (NTPBNP), hs CRP, HCG. |  |  |  |
| 9 |  | Metoda oznaczeń Troponiny I zapewniająca wysoką czułość ≤ 0,04 ng/ml. |  |  |  |
| 10 |  | Korelacja pomiędzy wynikami wykonanymi analizatorem podstawowym a pomocniczym umożliwiającym wykonanie troponiny z pełnej krwi o współczynniku nie gorszym niż 0,95 (udokumentowane). |  |  |  |
| 11 |  | Zakresy pomiarowe w próbkach bez rozcieńczenia: TNI min. do 50 ng/ml, NTPBNP min. do 20 000 pg/ml, pozostałe zbliżone do zakresów pomiarowych na analizatorze głównym. |  |  |  |
| 12 |  | Metoda oznaczeń Troponiny I spełniająca wymagania międzynarodowych towarzystw kardiologicznych (CV% dla wartości stężenia dla 99 percentyla zdrowej populacji ≤10) . |  |  |  |
| 13 |  | Możliwość wykorzystania próbek pełnej krwi i osocza – oznaczenie w osoczu. |  |  |  |
| 14 |  | Możliwość wykonania oznaczeń z probówek pierwotnych (w systemie zamkniętym) dla probówek typu Sarstedt i BD. |  |  |  |
| 15 |  | Krótki czas badań, oczekiwany czas do pierwszego wyniku (wliczając wirowanie) nie więcej niż 20 minut. |  |  |  |
| 16 |  | Oznaczenie w temperaturze 37 oC. |  |  |  |
| 17 |  | Objętość próbki do analizy nie większa niż 100 µl. |  |  |  |
| 18 |  | Trwałość odczynników min. 90 dni. |  |  |  |
| 19 |  | Okres kalibracji dla jednej serii – od 1 do 2 miesięcy – podać. |  |  |  |
| 20 |  | Całodobowa gotowość do pracy. |  |  |  |
| 21 |  | Możliwość podłączenia do urządzeń przetwarzających dane w laboratorium. |  |  |  |
| 22 |  | Podłączenie analizatora do LIS. |  |  |  |
| 23 |  | Precyzja w warunkach powtarzalności i odtwarzalności w 3 zakresach wartości oznaczanych (całkowita nieprecyzyjność), całkowity błąd dopuszczalny (całkowita dopuszczalna niepewność wyniku) – podać opis. |  |  |  |
| 24** |  | Sposób utylizacji odpadów – określić szczegółowo. |  |  |  |
| 25** |  | Opis biologicznego bezpieczeństwa pracy na analizatorze. |  |  |  |
| 26 |  | Podtrzymywanie pracy analizatora i każdego z komputerów przy awarii zasilania – UPS wewnętrzny lub zewnętrzny spełniający wymagania zgodnie z zał. nr 4 do SIWZ. |  |  |  |
| 27 |  | Wyposażenie każdego komputera i UPS w mobilne platformy na kółkach. |  |  |  |
| 28** |  | Opis wraz z harmonogramem wszystkich wymaganych od użytkownika czynności konserwacyjnych niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania analizatora. |  |  |  |
| 29 |  | Instrukcja obsługi w języku polskim, instrukcja stanowiskowa. |  | TAK, z dostawą analizatora. |  |
| 30 |  | Instrukcja obsługi , opis wszystkich technologii pomiarów, instrukcja stanowiskowa, wykaz alertów w szczególności błędów z instrukcją ich usuwania, skrócona instrukcja dla użytkownika, dokumentacja niezbędna do nadzoru: SOP, LOG- wszystkie w języku polskim. |  | TAK, z dostawą analizatora. |  |

Zaleca się podanie warunków  technicznej eksploatacji sprzętu (infrastruktura, powierzchnia, war. klimatyczne itp.) wraz z podaniem wymagań dotyczących przygotowania stanowiska pracy analizatora – bez skutków prawnych.

………dnia……………                                                                                      ………...............................................................................

podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym

lub posiadających pełnomocnictwo