Wrocław, 14.11.2013 r.

WYJAŚNIENIE I MODYFIKACJA TREŚCI

SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

dotyczy: przetargu  nieograniczonego na dostawę  sprzętu medycznego wg Pakietów 1 - 7;                                         nr sprawy 147/Med./2013

Zamawiający 4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP ZOZ we Wrocławiu działając                 na podstawie art. 38 ust.1,2 i 4  ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013r poz. 907 z późn.zm.) informuje, że wpłynęło zapytanie o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w ww. postępowaniu przetargowym:

Pytanie nr 1: pakiet  5, Łóżko szpitalne- 33 szt. - Czy Zamawiający dopuści łóżko z leżem wypełnionym panelami tworzywowymi? Opisane w SIWZ rozwiązanie: siatka stalowa i panele tworzywowe to dwa zupełnie różne rozwiązania wzajemnie się wykluczające.

Odp. na pytanie nr 1: Tak, dopuszcza.

Pytanie nr 2: pakiet  5, Łóżko szpitalne- 33 szt. - W punkcie 16 tabeli, Zamawiający wymaga: „Bezpieczne obciążenie robocze dla każdej pozycji leża i segmentów min. 85kg ”,  Czy mając na uwadze przeznaczenie łóżek – łóżka dla osób dorosłych, Zamawiający miał na myśli bezpieczne obciążenie robocze na poziomie min. 185 kg ?

Odp. na pytanie nr 2: W związku z omyłka pisarska Zamawiający modyfikuje zapis nadając nową treść: „Bezpieczne obciążenie robocze dla każdej pozycji leża i segmentów min. 185kg ”.

Pytanie nr 3: pakiet 6 -  Kardiomonitor transportowy - Pkt. 7– Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy kardiomonitor, który posiada zasilanie akumulatorowe z jednego akumulatora ? Oferowany kardiomonitor posiada zasilanie akumulatorowe pozwalające na 2 godziny pracy.

Odp. na pytanie nr 3: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 4: pakiet 6 -  Kardiomonitor transportowy - Pkt. 13– Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy kardiomonitor, który nie posiada możliwości synchronizacji  z defibrylatorem ? Jest to funkcja rzadko używana w placówkach medycznych wymagająca zakupu dodatkowego kabla, który dodatkowo podwyższa cenę zakupu.

Odp. na pytanie nr 4: Nie. Zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie nr 5: pakiet 6 -  Kardiomonitor transportowy -  II EKG/RESP -Pkt. 5 – Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy kardiomonitor  posiadający wzmocnienie sygnału EKG 0,25;0,5;1,0;2,0;4,0 mv/cm? Powyższe wzmocnienia  są wystarczające do prawidłowego wyświetlania krzywych na ekranie.

Odp. na pytanie nr 5: Nie. Zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie nr 6: pakiet 6 -  Kardiomonitor transportowy -  III Ciśnienie nieinwazyjne NIBP- Pkt. 4 – Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy kardiomonitor  nie posiadający funkcji synchronizacji pomiarów ciśnienia sygnałem EKG w celu eliminacji artefaktów?  Powyższa funkcja dostępna jest tylko u  jednego producenta kardiomonitorów i w znaczący sposób uniemożliwia złożenia ofert przez inne firmy.

Odp. na pytanie nr 6: Nie. Zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie nr 7: pakiet 6 -  Kardiomonitor transportowy - V- Ciśnienie inwazyjne Pkt. 2– Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy kardiomonitor  posiadający pomiar ciśnienie inwazyjnego w rozbiciu na ciśnienia skurczowe, rozkurczowe, średnie natomiast nie posiada pomiaru PR? Jest to standardowe rozwiązanie stosowane u większości producentów kardiomonitorów. Oferowany kardiomonitor posiada możliwość pomiaru pulsu z EKG oraz saturacji oraz ciśnienie nieinwazyjnego.

Odp. na pytanie nr 7: Nie. Zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie nr 8: pakiet 2 - Prosimy o dopuszczenie aparatu do pomiaru ACT amerykańskiego producenta o następujących parametrach:

- Jedna komora pomiarowa,

- Podwójny magnetyczny detektor,

- Duży, czytelny wyświetlacz,

- Bateria zasilająca w celu zapewnienia mobilności urządzenia.

- Możliwość regulacji głośności alarmów

- Niewielkie wymiary

- Plastikowe nietłuczące się próbówki zawierające 3 reaktywatory krzepnięcia o najniższym na rynku błędzie pomiaru

Pragniemy podkreślić, że nasze aparaty używane są obecnie w największych ośrodkach kardiochirurgicznych i kardiologicznych na terenie całego kraju. Nowa generacja plastikowych próbówek pozwala wykonać pomiar przy minimalnej ilości krwi – 0,5ml. Również sam koszt zakupu próbówek jest jednym z najniższych dostępnych na rynku. Możliwe jest również użycie próbówek innych producentów.

Odp. na pytanie nr 8: Nie. Zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie nr 9 : pakiet 4 – Czy Zamawiający dopuszcza wirówkę wyposażona w rotor z możliwością wirowania podwójnych próbek ( łącznie 16 próbek) z pakietem startowym akcesoriów do prawidłowej pracy – zestaw kominków wielokrotnego użycia – 8 sztuk, klipsy metalowe – 8 sztuk, 200 sztuk filtrów i spełniającą pozostałe wymagania SIWZ?

Odp. na pytanie nr 9: Nie. Zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie nr 10 : pakiet 4 – czy Zamawiający dopuszcza wirówkę z nieprzeźroczysta pokrywa, wyposażoną we wziernik umożliwiający obserwację procesu wirowania i rotor z przeźroczysta pokrywą?

Odp. na pytanie nr 10: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 11 : pakiet 4 – Czy Zamawiający dopuszcza wirówkę z pamięcią 10 programów, o wymiarach 31x40x55cm, wadze 22kg i spełniająca pozostałe wymagania SIWZ ?

Odp. na pytanie nr 11: Nie. Zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie nr 12 : pakiet 4 – Czy Zamawiający dopuszcza wagę wirówki nie większą, niż 32,6 kg i wymiary nie większe niż 31x40x50 cm? Większa waga zapewnia lepsza  stabilność wirówki podczas wirowania.

Odp. na pytanie nr 12: Nie. Zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie nr 13 : pakiet 5 - Łóżko szpitalne – 33 szt.- Czy Zamawiający wydłuż termin realizacji zamówienia w tym pakiecie do 45 dni od daty podpisania umowy, a jeśli nie, to o ile jest w stanie wydłużyć ten termin?

Odp. na pytanie nr 13: Nie. Zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie nr 14 : pakiet 5 - Łóżko szpitalne – 33 szt. -  Czy Zamawiający wymaga, by łóżko posiadało konstrukcję opartą na 2 kolumnach cylindrycznych, które to rozwiązanie nie ujmuje stabilności łóżka, a jest o wiele łatwiejsze w dezynfekcji?

Odp. na pytanie nr 14: Zamawiający nie wymaga.

Pytanie nr 15 : pakiet 5 - Łóżko szpitalne – 33 szt.- Czy Zamawiający dopuści łóżko z leżem wypełnionym profilowanymi, metalowymi, lakierowanymi lamelami – w kształcie spłaszczonej, odwróconej litery C, z krawędziami zaokrąglonymi do dołu, rozmieszczonymi w leżu stosownie do nacisku ciała pacjenta. Leże umożliwiające przeprowadzenie reanimacji, dające dobre wsparcie dla materaca, łatwe w dezynfekcji, odporne na rozwój mikroorganizmów, bezpieczne dla pacjenta?

Odp. na pytanie nr 15: Nie. Zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie nr 16 : pakiet 5 - Łóżko szpitalne – 33 szt.- Czy Zamawiający dopuści łóżko z elektryczną regulacją wysokości w zakresie 440 – 840 mm?

Odp. na pytanie nr 16: Nie. Zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie nr 17: pakiet 5 - Łóżko szpitalne – 33 szt.- Czy Zamawiający dopuści łóżko o mechanicznej regulacji za pomocą sprężyny gazowej pozycji Trendelenburga w zakresie 0-17ᵒ?

Odp. na pytanie nr 17: Nie. Zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie nr 18 : pakiet 5 - Łóżko szpitalne – 33 szt.- Czy Zamawiający dopuści łóżko o mechanicznej regulacji za pomocą sprężyny gazowej pozycji anty-Trendelenburga w zakresie 0-15ᵒ?

Odp. na pytanie nr 18: Nie. Zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie nr 19: pakiet 5 - Łóżko szpitalne – 33 szt.- Czy Zamawiający dopuści łóżko z funkcja autoregresji tylko oparcia pleców 12 cm? Jest to parametr wystarczający, by zapobiec odleżynom.

Odp. na pytanie nr 19: Nie. Zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie nr 20 : pakiet 5 - Łóżko szpitalne – 33 szt.- Czy Zamawiający dopuści łóżko z panelem centralnym bez przycisku STOP?

Odp. na pytanie nr 20: Nie. Zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie nr 21 : pakiet 5 - Łóżko szpitalne – 33 szt.- Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko bez sygnalizacji włączenia do sieci? Wymagane rozwiązanie nie jest konieczne dla zapewnienia pełnej funkcjonalności łóżka i w żaden sposób nie powoduje obniżenia jego wartości użytkowych.

Odp. na pytanie nr 21: Nie. Zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie nr 22 : pakiet 5 - Łóżko szpitalne – 33 szt.- Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko, w którym regulacja wysokości odbywa się w zakresie od 420mm do 840mm? Oferowane rozwiązanie gwarantuje pełne bezpieczeństwo podczas opuszczania leża przez pacjentów o zróżnicowanym wzroście, ponadto parametr wysokości maksymalnej jest korzystniejszy.

Odp. na pytanie nr 22: Nie. Zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie nr 23 : pakiet 5 - Łóżko szpitalne – 33 szt.- Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko z możliwością regulacji funkcji autokonturu wyłącznie z pilota? Oferowane rozwiązanie bardzo dobrze sprawdza się w praktyce użytkowej.

Odp. na pytanie nr 23: Nie. Zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie nr 24 : pakiet 5 - Łóżko szpitalne – 33 szt.- Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko, w którym regulacja do pozycji Trendelenburga odbywa się w zakresie od 0 do 13º, natomiast regulacja do pozycji anty-Trendelenburga odbywa się w zakresie od 0 do 14º? Oferowane rozwiązanie jest optymalnie dostosowane dla zapewnienia pełnej funkcjonalności łóżka i bardzo dobrze sprawdza się w praktyce użytkowej.

Odp. na pytanie nr 24: Nie. Zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie nr 25 : pakiet 5 - Łóżko szpitalne – 33 szt.- Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko bez przycisku bezpieczeństwa STOP umożliwiającego natychmiastowe odłączenie wszystkich funkcji elektrycznych? Wymagane rozwiązanie nie jest konieczne dla zapewnienia pełnej funkcjonalności łóżka i w żaden sposób nie powoduje obniżenia jego wartości użytkowych.

Odp. na pytanie nr 25: Nie. Zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie nr 26 : dotyczy dokumentów przedmiotowych wymienionych w rozdziale IV, punkt 2, p.pkt. 2 –

- Czy wymagane jest tłumaczenie na język polski Deklaracji Zgodności wydanej przez producenta w języku angielskim?

Odp. a) Tak

- Jeśli tak to czy ma to być tłumaczenie przysięgłe?

- Jeśli tak to czy tłumaczenie przysięgłe datowane listopad 2011 jest dopuszczalne?

Odp. b, c) Zgodnie z §7 ust. 4 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 19 lutego 2013r., poz. 231)

Pytanie nr 27 :  pakiet 7 – fotel laryngologiczny wielofunkcyjny – Czy zamawiający dopuści do przetargu fotel spełniający wszystkie wymienione w specyfikacji kryteria, który zasilany jest z baterii szybko wymiennej o napięciu 24V, zainstalowanej w korpusie fotela? Bateria ładowana jest z ładowarki będącej wyposażeniem fotela o napięciu ładowania 230v/50Hz ( dotyczy punktu 2 i 3 specyfikacji pakietu 7)

Odp. na pytanie nr 27: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 28 :  Czy Zamawiający wyrazi zgodę na przedłużenie realizacji przedmiotu zamówienia max. do 8 tygodni od daty zawarcia umowy?

Odp. na pytanie nr 28: Nie. Zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie nr 29 :  Pakiet nr 5 - Czy Zamawiający dopuści łóżko szpitalne z regulacją wysokości leża w zakresie 380-810 mm, co nieznacznie różni się od parametru oczekiwanego?

Odp. na pytanie nr 29: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 30 :  Pakiet nr 5 - Czy Zamawiający dopuści łóżko szpitalne z regulacją oparcia uda w zakresie 0-45°, co jest rozwiązaniem lepszym od oczekiwanego?

Odp. na pytanie nr 30: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 31 :  Pakiet nr 5 - Czy Zamawiający dopuści łóżko szpitalne z Trendelenburgiem 18° i anty-Trendelenburgiem 18°, co jest rozwiązaniem korzystniejszym dla zamawiającego?

Odp. na pytanie nr 31: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 32 :  Pakiet nr 5 - Czy Zamawiający dopuści łóżko szpitalne tylko z autoregresją oparcia pleców (90 mm), co jest parametrem wystarczającym dla zapewnienia komfortu pacjentowi?

Odp. na pytanie nr 32: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 33 :  Pakiet nr 5 - Czy Zamawiający dopuści łóżko szpitalne z koniecznością świadomego użycia funkcji na panelu centralnym (aby skorzystać z danej funkcji należy wcisnąć przycisk świadomego użycia oraz przycisk danej funkcji), co powoduje, że odłączenie wszelkich funkcji po 180 sekundach wydaje się zbędne?

Odp. na pytanie nr 33: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 34 :  Pakiet nr 5 - Czy Zamawiający dopuści łóżko szpitalne z możliwością blokady poszczególnych funkcji na panelu centralnym, co spełnia podobną funkcję co przycisk STOP (możliwość zblokowania wszystkich funkcji)?

Odp. na pytanie nr 34: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 35 :  Pakiet nr 5 - Czy Zamawiający dopuści łóżko szpitalne z barierkami montowanymi na stałe?

Odp. na pytanie nr 35: Nie. Zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie nr 36 :  Pakiet nr 5 -Czy Zamawiający dopuści łóżko szpitalne z barierkami bocznymi zabezpieczającymi pacjenta do 420 mm powyżej powierzchni leża?

Odp. na pytanie nr 36: Nie. Zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie nr 37 :  Pakiet nr 5 - Czy Zamawiający dopuści łóżko szpitalne z barierkami bocznymi w kolorze ramy łóżka (biały lub srebrny) oraz możliwością wyboru koloru wypełnień szczytów łóżka (10 kolorów)?

Odp. na pytanie nr 37: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 38 :  Pakiet nr 5 - Czy Zamawiający dopuści 6 tygodniowy termin realizacji przedmiotu zamówienia?

Odp. na pytanie nr 38: Nie. Zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie nr 39 :  Pakiet nr 5 – Łóżko szpitalne – 33 szt. - Czy Zamawiający dopuści wielofunkcyjne łóżko szpitalne o długości zewnętrznej 2200 mm? Oferowana długość różni się jedynie o 10 mm od zakresu tolerancji wskazanego przez  Zamawiającego.

Odp. na pytanie nr 39: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 40 :  Pakiet nr 5 – Łóżko szpitalne – 33 szt.- Czy Zamawiający dopuści wielofunkcyjne łóżko szpitalne składające się z czterech segmentów, wypełnionych wyjmowanymi panelami tworzywowymi, łatwymi do utrzymania w czystości, odpornymi na działanie środków chemicznych, wilgoć, odbarwienia oraz uszkodzenia? Oferowane rozwiązanie będzie praktyczne podczas codziennego korzystania z łóżka.

Odp. na pytanie nr 40: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 41 :  Pakiet nr 5 – Łóżko szpitalne – 33 szt. - Czy Zamawiający dopuści wielofunkcyjne łóżko szpitalne posiadające szczyty wykonane  z aluminium, wykończone wytrzymałą płytą HPL, wyjmowane od strony nóg i głowy z możliwością zablokowania szczytu przed wyjęciem na  czas  transportu łóżka  w  celu  uniknięcia  wypadnięcia szczytu i stracenia kontroli nad łóżkiem? Proponowane rozwiązanie będzie równie praktyczne jak wskazane przez Zamawiającego i nie ma wpływu na walory funkcjonalno – użytkowe łóżka.

Odp. na pytanie nr 41: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 42 :  Pakiet nr 5 – Łóżko szpitalne – 33 szt.- Czy Zamawiający dopuści wielofunkcyjne łóżko szpitalne posiadające elektryczną regulację wysokości leża w zakresie od 390 mm do 810 mm, gwarantujące bezpieczne opuszczanie łóżka? Oferowany dolny parametr (390 mm) jest zgodny z oczekiwaniami Zamawiającego, natomiast górny (810 mm) jest lepszy, niż wskazany przez Zamawiającego.

Odp. na pytanie nr 42: Nie. Zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie nr 43 :  Pakiet nr 5 – Łóżko szpitalne – 33 szt.- Czy Zamawiający dopuści wielofunkcyjne łóżko szpitalne posiadające regulację elektryczną pozycji Trendelenburga i anty-Trendelenburga 17o sterowane z panelu sterowniczego montowanego na szczycie łóżka od strony nóg? Oferowany zakres jest lepszy, niż opisany przez Zamawiającego.

Odp. na pytanie nr 43: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 44 :  Pakiet nr 5 – Łóżko szpitalne – 33 szt.- Czy Zamawiający dopuści wielofunkcyjne łóżko szpitalne posiadające funkcję autoregresji 10 cm, niwelującą ryzyko powstawania odleżyn, dzięki minimalizacji nacisku w odcinku krzyżowo-lędźwiowym, a tym samym pełniącą funkcję profilaktyczną przeciwko odleżynom? Będzie to parametr w zupełności wystarczający podczas codziennego korzystania z łóżka i zapewni 100% bezpieczeństwo pacjentom.

Odp. na pytanie nr 44: Nie. Zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie nr 45 :  Pakiet nr 5 – Łóżko szpitalne – 33 szt.- Czy Zamawiający dopuści wielofunkcyjne łóżko szpitalne z możliwością odłączenie wszelkich regulacji w czasie innym niż po 180 sekundach nieużywania regulacji (konieczność świadomego ponownego uruchomienia regulacji)? Proponowane rozwiązanie wynika jedynie z rozwiązań konstrukcyjnych stosowanych przez danego producenta i nie ma wpływu na funkcjonalno – użytkowe łóżka.

Odp. na pytanie nr 45: Nie. Zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie nr 46 :  Pakiet nr 5 – Łóżko szpitalne – 33 szt.- Czy Zamawiający dopuści wielofunkcyjne łóżko szpitalne wyposażone w układ elektryczny bez konieczności stosowania przycisku bezpieczeństwa w celu natychmiastowego odłączenia wszystkich funkcji elektrycznych w przypadku wystąpienia zagrożenia dla pacjenta lub personelu, również odcinający funkcje w przypadku braku podłączenia do sieci – pracy na akumulatorze?

Odp. na pytanie nr 46: Nie. Zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie nr 47 :  Pakiet nr 5 – Łóżko szpitalne – 33 szt.- Czy Zamawiający dopuści wielofunkcyjne łóżko szpitalne wyposażone w barierki boczne wykonane z aluminium i wysokiej jakości tworzyw sztucznych, składane teleskopowo, o wysokości 350 mm, spełniające najnowszą normę EN 60601-2-52? Oferowane rozwiązanie będzie funkcjonalne podczas codziennego korzystania z łóżka?

Odp. na pytanie nr 47: Nie. Zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie nr 48 :  Dotyczy wzoru umowy (załącznik nr 3 do SIWZ) paragraf 5, ustęp 7: Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby termin określony w ustępie 7 był liczony w dniach roboczych?

Pytanie nr 49 :  Dotyczy wzoru umowy (załącznik nr 3 do SIWZ), paragraf 5, ustęp 7: Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby w przypadku awarii wymagających naprawy poza granicami Polski, termin określony w ustępie 7 wynosił 12 dni roboczych?

Odp. na pytanie nr 48 – 49: Nie. Zamawiający modyfikuje §5 ust. 7 wzoru umowy i nadaje nowe brzmienie:

„Wybór sposobu usunięcia wady należy do Wykonawcy, który może naprawić rzecz poprzez naprawę lub wymianę uszkodzonej części rzeczy lub wymienić całą rzecz. Termin usunięcia wady strony ustalają na max. 8 dni licząc od daty powiadomienia Wykonawcy przez Zamawiającego o wadzie, zgodnie z zapisami ust. 11. Naprawa lub wymiana uszkodzonej części urządzenia w okresie gwarancji następuje w całości na koszt Wykonawcy. Wykonawca zobowiązany jest również w ramach gwarancji do odbioru urządzenia z siedziby Zamawiającego, jeżeli wada powinna być usunięta w innym miejscu, niż siedziba Zamawiającego.”

Pytanie nr 50 :  Dotyczy wzoru umowy (załącznik nr 3 do SIWZ), paragraf 5, ustęp 7: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopisanie następującego zapisu: Wykonawca ponosi koszty wymiany lub naprawy wadliwego sprzętu w momencie wystąpienia wady, nie związanej z nieprawidłowym użytkowaniem sprzętu przez Zamawiającego?

Odp. na pytanie nr 50: Nie. Zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie nr 51 :  Dotyczy wzoru umowy (załącznik nr 3 do SIWZ), paragraf 5, ustęp 9: Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby termin określony w ustępie 9 był liczony w dniach roboczych?

Odp. na pytanie nr 51: Nie. Zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie nr 52 :  Dotyczy wzoru umowy (załącznik nr 3 do SIWZ), paragraf 5, ustęp 8: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę część ustępu 8 na następujący: W przypadku 3 nieskutecznych napraw gwarancyjnych tego samego podzespołu (…)?

Odp. na pytanie nr 52: Nie. Zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie nr 53 :  Dotyczy wzoru umowy (załącznik nr 3 do SIWZ), paragraf 5, ustęp 18: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zagwarantowanie dostępności części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych przez 8 lat od daty zakończenia produkcji przedmiotu zamówienia?

Odp. na pytanie nr 53: Nie. Zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie nr 54 :  Dotyczy wzoru umowy (załącznik nr 3 do SIWZ), paragraf 5, ustęp 4 i 5: Prosimy o potwierdzenie, że opisane w tych ustępach naprawy dotyczą napraw gwarancyjnych (napraw wad tkwiących w urządzeniu), a nie wynikających z winy użytkownika?

Odp. na pytanie nr 54: Zapisy SIWZ bez zmian. W przypadku nieuregulowanym obowiązują przepisy kodeksu cywilnego

Pytanie nr 55 :  Dotyczy wzoru umowy (załącznik nr 3 do SIWZ), paragraf 6, ustęp 1, punkt 1): Czy Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie kary umownej w przypadku opóźnienia w wykonaniu dostawy do 0,3% ceny brutto umowy za każdy dzień opóźnienia?

Odp. na pytanie nr 55: Nie. Zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie nr 56 :  Dotyczy wzoru umowy (załącznik nr 3 do SIWZ), paragraf 6, ustęp 1, punkt 4): Czy Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie kary umownej w przypadku nie wykonania planowanego przeglądu okresowego do 0,3% ceny brutto umowy za każdy dzień opóźnienia?

Odp. na pytanie nr 56: Nie. Zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie nr 57 :  Dotyczy wzoru umowy (załącznik nr 3 do SIWZ), paragraf 6, ustęp 1, punkt 2): Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku dostarczenia sprzętu zastępczego (zgodnie z paragrafem 5, ustęp 9) na czas naprawy gwarancyjnej, pozwalającej na zachowanie ciągłości pracy, Zamawiający nie będzie naliczał kar umownych za opóźnienie w dokonaniu naprawy.

Odp. na pytanie nr 57: Zamawiający modyfikuje § 5 ust.9 nadając nowe brzmienie:

„W przypadku przedłużenia się naprawy urządzenia, o której mowa w ust. 7 powyżej 8 dni, Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć urządzenie zastępcze ( na czas nie dłuższy niż 30 dni, a po upływie tego okresu Zamawiający ma prawo odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy oraz naliczyć kary umowne) o parametrach nie gorszych od urządzenia uszkodzonego bez dodatkowego wezwania. Dostarczenie urządzenia zastępczego wstrzymuje naliczanie kar umownych”

Pytanie nr 58 :  Prosimy o udzielenie informacji: Czy Zamawiający znajduje się w trakcie przekształcania w spółkę kapitałową?

Odp. na pytanie nr 58: Pytanie nie dotyczy treści SIWZ.

Pytanie nr 59: dotyczy pakietu nr 2 – czy Zamawiający dopuści w pozycji 4 zaproponowanie skanera wewnętrznego aparatu Hemochron, który spełni wszystkie funkcje skanera zewnętrznego tzn. rozpozna wszystkie stosowane probówki testowe, a znacznie obniży koszt aparatu?

Odp. na pytanie nr 59: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Dodatkowo działając na podstawie art.38 ust.4  PZP Zamawiający modyfikuje załącznik nr 3do SIWZ – wzór umowy  w §6 ust. 1 pkt. 5)  w sposób następujący:

### „ Kary umowne

- W razie nie wykonania lub nienależytego wykonania umowy Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu karę(…)

- w wysokości 10% ceny brutto umowy, od której realizacji odstąpiono w całości lub części z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy(…)”

i  wykreśla z §6 ust. 1pkt. 2)

Jednocześnie Zamawiający działając na podstawie art. 12a w związku z art. 38 ust. 4a ustawy PZP zmienia termin składania ofert na „dostawę sprzętu medycznego wg. pakietów 1 - 7”, znak sprawy: 147/Med./2013, z dnia 18.11.2013r, na dzień:

20.11.2013r.

Oferty prosimy złożyć do dnia 20.11.2013r. (sroda) do godziny 1000 w budynku Wydziału Administracji Ogólnej pok. nr 18.

Otwarcie ofert odbędzie się 20.11.2013r. o godzinie 11:00 na zasadach określonych w SIWZ.

Pozostałe terminy zawarte w SIWZ i ogłoszeniu z dn. 08.11.2013r. zmienia się odpowiednio.

## W związku z udzielonymi odpowiedziami na pytania i modyfikacją SIWZ                           na Wykonawcy ciąży obowiązek uwzględnienia modyfikacji w treści oferty                                            i odpowiedniego zmodyfikowania Załączników do SIWZ.