4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP ZOZ 50-981 Wrocław ul. Weigla 5

Wrocław 24.01.2017r

ODPOWIEDZI NA PYTANIE

Dotyczy: „Dostawy i uruchomienia (dot. pakietu 2,3,4,) sprzętu chłodniczego typu AGD, zamrażarki skrzyniowej 300/350L,  oraz sprzętu chłodniczego farmaceutycznego / laboratoryjnego w 2017/ 2018 roku.”

Znak sprawy 02/01/DG/Log./2017

W związku otrzymaniem drogą elektroniczną pytań od potencjalnych oferentów dotyczących Pakietu 3 w/w postępowania poniżej udzielamy następujących odpowiedzi:

Pytania  Pakiet 3

Pytanie 1. Czy dopuszczają Państwo chłodziarkę posiadającą Deklarację Zgodności z 
Dyrektywą Unijną CE dla wyrobów medycznych 93/42/EEC oraz nie posiadającą 
deklaracji zgodności z normą DIN 58345 ? Norma DIN 58345 jest krajową 
normą niemiecką i nie jest obowiązująca dla producentów z innych krajów 
Unii Europejskiej.

Odpowiedź: TAK, Zamawiający dopuszcza, jednak pod warunkiem, że zaoferowana chłodziarka będzie spełniała parametry określone w tej normie dotyczące temperatury roboczej, temperatury eksploatacyjnej, poziomu emitowanego szumu akustycznego i alarmów ostrzegawczych przed zbyt wysoka / niską temperaturą, sygnalizację awarii zasilania.

Jednocześnie Zamawiający modyfikuje parametry opisujące chłodziarkę dodając:

- dynamiczny system chłodzenia,

- wyposażona min. w 5 półek regulowanych wykonanych z rusztu powlekanego tworzywem sztucznym.

Pytanie 2. Czy dopuszczają Państwo wymiary zewnętrzne chłodziarki ( głębokość x 
szerokość x wysokość) 65 x 60 x 164 cm i pojemność użytkową 270 litrów 
przy pojemności całkowitej 300 litrów ?

Odpowiedź: NIE, Zamawiający wymaga pojemności użytkowej min. 300L  wskazane wymiary Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 3. Czy dopuszczają Państwo zakres programowania temperatury komory 
chłodziarki od 0 do + 15 st. C z dokładnością +/- 0,1 st. C ?

Odpowiedź: TAK, Zamawiający dopuszcza.

Z poważaniem

Kierownik Działu Zaopatrzenia Sławomir Orłowski  tel. 261 660 542