## Pakiet A
PAKIET A
Wyposażenie dla Centralnej Sterylizacji i pomieszczeń towarzyszących Zintegrowanego Bloku Operacyjnego w 4 Wojskowym Szpitalu Klinicznym we Wrocławiu
Lp. | Uwagi | Opis wymaganych parametrów technicznych | Ilość sztuk | Parametr graniczny / wartość | Parametry oferowanego urządzenia | Punktacja | Producent i model | rok produkcji
Uwagi odnoszące się do wszystkich pozycji
1 |  | Wszystkie oferowane produkty w pakiecie fabrycznie nowe, nie rekondycjonowane, rok produkcji min. 2017, nie dopuszcza się zaoferowania prototypów. |  | tak, podać
2 |  | Wszystkie pozycje odporne na działanie środków dezynfekcyjnych stosowanych powszechnie w jednostkach ochrony zdrowia, zgodnie z §27 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą |  | tak, dołączyć oświadczenie do oferty
3 |  | Wszystkie pozycje odporne na działanie środków dezynfekcyjnych stosowanych powszechnie w jednostkach ochrony zdrowia, dołączyć wykaz środków dezynfekcyjnych zalecanych do mycia i dezynfekcji oferowanych wyrobów - jeżeli dotyczy |  | tak, dołączyć na etapie dostawy urządzeń
4 |  | Od Wykonawcy wymaga się zainstalowania i uruchomienia dostarczonej aparatury oraz przeszkolenia personelu medycznego w zakresie jej obsługi, a w razie konieczności przeszkolenia personelu technicznego w zakresie obsługi technicznej. |  | tak , opisać
5 |  | Każdy dostarczony aparat musi być bezwzględnie wyposażony we wszystkie niezbędne do prawidłowej pracy akcesoria, instrukcję obsługi w języku polskim w wersji papierowej, w wersji elektronicznej w wersji polskiej i/lub angielskiej oraz w zestaw serwisowy (jeżeli Wykonawca posiada), zawierający pełną dokumentację serwisową w języku polskim i/lub angielskim do każdego z aparatów |  | tak, opisać
6 |  | Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć wraz z protokołem odbioru: 1) instrukcję obsługi urządzenia w języku polskim w wersji papierowej i elektronicznej, 2) dokumentację techniczną oferowanego urządzenia w wersji elektronicznej, 3) skróconą wersję instrukcji obsługi i BHP w formie zalaminowanej (jeżeli Wykonawca posiada), 4) wykaz czynności serwisowych, które mogą być wykonywane przez użytkownika samodzielnie nieskutkujące utratą gwarancji, 5) certyfikaty imienne dla osób przeszkolonych- należy dosłać do 14 dni od daty przeprowadzenia szkolenia, 6) paszport techniczny, 7) karty gwarancyjne, 8) wykaz autoryzowanych punktów serwisowych na terenie Polski, 9) kopie dokumentów wraz z tłumaczeniem w przypadku oryginału w języku obcym: Certyfikat CE (jeżeli dotyczy) oraz Deklaracja Zgodności – wystawiona przez producenta, 10) Formularz Powiadomienia/Zgłoszenia do Prezesa Urzędu (zgodnie z art. 58 ustawy z dnia 20 maja 2010r. o wyrobach medycznych – (Dz. U. Nr 107, poz. 679 z późn. zm.), 11) wykaz materiałów zużywalnych, wykorzystywanych w bieżącej eksploatacji sprzętu. Do oferty należy dołączyć do każdego z oferowanych urządzeń kopie dokumentów wraz z tłumaczeniem w przypadku oryginału w języku obcym: Certyfikat CE (dla wyrobów powyżej I klasy), Deklaracja Zgodności – wystawiona przez producenta oraz formularz/ powiadomienie/ zgłoszenie do Prezesa Urzędu (zgodnie z art. 58 ustawy z dnia 20 maja 2010r. o wyrobach medycznych – (Dz. U. Nr 107, poz. 679 z późn. zm.) |  | tak, dołączyć do oferty kserokopie wszystkich dokumentów wymienionych obok wraz z tłumaczeniem w przypadku oryginału w języku obcym
PAKIET A - URZĄDZENIA I DROBNY SPRZĘT ORAZ URZĄDZENIA MONTOWANE
1 | Do stanowisk mycia | Bateria zlewozmywakowa ze spryskiwaczem typu gastronomicznego | 3
2 |  | - bateria zlewozmywakowa stojąca typu gastronomicznego, jednouchwytowa, |  | Tak, podać
3 |  | -ze spryskiwaczem na wahaczu sprężynowym, obrotową wylewką i wspornikiem mocującym baterię do ściany, |  | Tak, podać
4 |  | -wyposażona w dwa zawory zwrotne oraz elastyczne węże przyłączeniowe w oplocie stalowym |  | tak, podać
5 |  | '-samozamykająca się |  | tak/nie |  | Tak- 5 pkt. Nie - 0 pkt.
6 |  | wąż wysokociśnieniowy |  | tak, podać
7 | Do stanowiska mycia | Chłodziarka (na testy chemiczne) | 1
8 |  | - regulowane nóżki |  | Tak, podać |  | -
9 |  | - klasa energetyczna: min. A |  | Tak, podać |  | -
10 |  | - pojemność chłodziarki: min. 45 litrów |  | Tak, opisać |  | -
11 |  | - wyposażenie: min. jedna półka wewnątrz komory chłodziarki oraz min. dwie półki w drzwiach |  | Tak, opisać |  | -
12 |  | ,- podblatowa , wysokość dopasowana do stołu w części brudnej |  | Tak , podać |  | -
13 |  | - wymiary urządzenia |  | Tak, podać |  | -
14 |  | - wykończenie wnętrza powłoką bakteriostatyczną |  | Tak, opisać |  | -
15 |  | ,-zasilanie 230 V |  | Tak, podać |  | -
16 | Przy stanowiskach składania i mycia- III, IV, 1A i 2B | Lampa z soczewką powiększającą | 8
17 |  | o średnicy min.190 mm, powiększenie +3 dioptrie (1,75 raza). |  | Tak, opisać |  | -
18 |  | - oświetlenie powierzchni przez 2 energooszczędne świetlówki LED. |  | Tak, opisać |  | -
19 |  | - niezależne włączniki dla każdej świetlówki. |  | Tak, opisać |  | -
20 |  | - osłona zabezpieczająca soczewkę przed kurzem. |  | Tak/nie |  | tak- 5 pkt.,nie 0 pkt
21 |  | -uchwyt mocujący do blatu z możliwością ustawiania w różnych pozycjach. |  | Tak, opisać |  | -
22 | Stanowisko mycia ręcznego i suszenia łóżek | Mata podłogowa | 3
23 |  | - tworzywo sztuczne odporne na środki chemiczne |  | Tak |  | -
24 |  | - grubość min. 15 mm |  | Tak |  | -
25 |  | ,- możliwość wyboru koloru |  | Tak, podać |  | -
26 |  | - progi najazdowe ze stali kwasoodpornej nie gorszej niż 0H18N9 (304wg AISI) o wysokości dostosowanej do grubości maty |  | Tak, podać |  | -
27 | strona brudna | Myjnia ultradźwiękowa do narzędzi, wolnostojąca szafkowa lub wyposażona w podstawę wolnostojącą, wyposażona w szafkę dolną na detergenty , | 1
28 |  | - wymiary komory umożliwiające umieszczenie wewnątrz komory 1 tacę narzędziową zgodną z DIN 1/1, |  | Tak, opisać |  | -
29 |  | - z możliwością umycia narzędzi laparoskopowych o długości ok. 50 cm, |  | Tak, opisać |  | -
30 |  | - komora i pokrywa komory, wykonana ze stali kwasoodpornej nie gorszej niż 316Ti wg AISI o grubości min.1,5mm |  | Tak,nie |  | tak- 10 pkt., nie -0 pkt.
31 |  | - rama i obudowa wykonane ze stali kwasoodpornej nie gorszej niż 304 wg AISI |  | Tak, opisać
32 |  | - korek spustowy i spust wykonane z materiału odpornego na działanie korozji i środków dezynfekcyjnych |  | Tak, opisać |  | -
33 |  | - pokrywa komory z izolacją termiczną i akustyczną |  | Tak, podać |  | -
34 |  | - myjnia izolowana akustycznie |  | Tak/ nie |  | tak-5 pkt., nie - 0 pkt.
35 |  | - czujnik minimalnego poziomu wody w komorze |  | Tak, podać |  | -
36 |  | - częstotliwość ultradźwięków w granicach 35 -40 kHz |  | Tak, podać |  | -
37 |  | - moc ultradźwięków 2x1200 W na okres impulsu |  | Tak, podać |  | -
38 |  | - możliwość programowania (trybu pracy generatora - ciągły/impulsowy, czasu mycia 1-99 min., temp. mycia 20-80 °C) |  | Tak, opisać |  | -
39 |  | ,- automatyczne odgazowywanie wody |  | Tak, podać |  | -
40 |  | - sterowanie mikroprocesorem |  | Tak, opisać |  | -
41 |  | - wyświetlacz lub wskaźnik temp. i czasu procesu |  | Tak, opisać |  | -
42 |  | - w pobliżu pistolet do mycia typu Selecta z 8 końcówkami wyciągany z gniazda w blacie |  | Tak, opisać |  | -
43 |  | ,- zasilanie 230V |  | Tak , podać |  | -
44 |  | ,-podłączenia mediów obudowane po wykonaniu |  | Tak ,opisać |  | -
45 |  | - wymiary wewnętrzne komory mycia: min. 550 x 300 x 200 mm (d x s x g) |  | Tak, opisać |  | -
46 | pomieszczenie dozowania płynów | Natrysk ratunkowy | 1 |  |  | -
47 |  | - korpus z tworzywa ABS |  | Tak, podać |  | -
48 |  | - dwa przyciski, start i stop |  | Tak, podać |  | -
49 |  | - zabezpieczenie przed samoczynnym wyłączeniem wody |  | Tak, podać |  | -
50 |  | - zintegrowany reduktor ciśnienia zapewniający stałe ciśnienie strumienia wody, zawór zwrotny i filtr siatkowy |  | Tak, podać |  | -
51 |  | - elastyczny wąż spiralny z tworzywa sztucznego o długości min. 2 m |  | Tak, podać |  | -
52 |  | - mocowanie do ściany |  | Tak, opisać |  | -
53 | Stanowisko zgrzewania, dopasowana do wymiarów stanowiska - 3C | Obcinarka/ podajnik do magazynowania i obcinania rękawów papierowo-foliowych | 5
54 |  | - jednopoziomowa |  | Tak, opisać |  | -
55 |  | - ostrze zabezpieczone przed skaleczeniem - obudowane |  | Tak, opisać |  | -
56 |  | - wymiary około 90x35x20 mm |  | Tak, podać |  | -
57 |  | -możliwość ustawienia na stole lub zawieszenia na ścianie,ewentualnie przymocowanie do nadstawki z mozliwością jej zdjecia |  | Tak, opisać |  | -
58 |  | - minimalna długość cięcia 75 cm, |  | Tak, podać |  | -
59 |  | - skuteczne cięcie podczas przesuwania noża w obu kierunkach, |  | Tak, opisać |  | -
60 |  | - konstrukcja wykonana ze stali nierdzewnej kwasoodpornej. |  | Tak, opisać |  | -
61 |  | Oczomyjka, montowana na baterii | 3
62 |  | - możliwość montażu na dowolnej wylewce z przyłączem gwintowanym |  | Tak, podać |  | -
63 |  | - dwie głowice do szybkiego przemywania oczu |  | Tak, opisać |  | -
64 |  | -temperatura wody w granicach +15 - max + 35 stopni C, z napowietrzaniem |  | Tak, podać |  | -
65 | Dla stanowiska mycia ręcznego-strona brudna | Osłona ruchoma nad zlewami | 2
66 |  | - osłona ruchoma z przeźroczystego tworzywa sztucznego odporna na środki chemiczne, |  | Tak, opisać |  | -
67 |  | - nie ograniczająca widoczności |  | Tak, opisać |  | -
68 |  | -obejmująca obydwie komory stołu zlewozmywakowego po obu stronach ścianki, |  | Tak, opisać |  | -
69 |  | - ochrona twarzy personelu przed zachlapaniem |  | Tak, opisać |  | -
70 | Dla stanowiska mycia ręcznego-strona brudna - III,IV | Pistolet typu SELECTA do mycia | 2
71 |  | -z min. 8 wymiennymi końcówkami |  | Tak, opisać |  | -
72 |  | - elastyczny wąż spiralny z tworzywa sztucznego o dł. min. 2 m |  | Tak, opisać |  | -
73 |  | - rękojeść pokryta elastycznym tworzywem |  | Tak, opisać |  | -
74 |  | - wąż zakończony szybkozłączem 1/2" z powłoką niklową lub chromowaną |  | Tak, podać |  | -
75 |  | - końcówki do mycia: igieł strzykawek, drenów, narzędzi, pipet, butelek, z końcówką eżektorową |  | Tak, opisać |  | -
76 |  | - wieszak na pistolet zamontowany na wysięgnikach zamontowanych na stołach zlewozmywakowych , wykonany ze stali nierdzewnej |  | Tak, opisać |  | -
77 |  | - miejsce mocowania wieszaka na końcówki - do ściany, niewidoczne, kryte |  | Tak, opisać |  | -
78 | Strona czysta -2 szt. dezynfektornia - 2 szt. strona brudna- 2 szt. | Pistolet typu SELECTA do suszenia sprężonym powietrzem | 6
79 |  | - elastyczny wąż spiralny z tworzywa sztucznego o dł. min. 10 m |  | Tak, opisać |  | -
80 |  | - wąż zakończony szybkozłączem 1/2" |  | Tak, opisac |  | -
81 |  | - wieszak na pistolet z powłoką chromowaną lub ze stali nierdzewnej |  | Tak, podać |  | -
82 |  | - miejsce mocowania do ściany niewidoczne |  | Tak, opisać |  | -
83 | Wymiar należy dopasować do istniejących myjni | Stacja dokująca dla wózków wsadowych do myjni dezynfektora narzędzi | 1
84 |  | - konstrukcja nośna, szyny i półka ze stali kwasoodpornej nie gorszej niż 0H18N9 |  | Tak, opisać |  | -
85 |  | - szyny wjazdowe na trzy wózki wsadowe |  | Tak, opisac |  | -
86 |  | - półka dolna z pełnej blachy |  | Tak,podać |  | -
87 |  | - stopki nóg wykonane z wytrzymałego tworzywa sztucznego |  | Tak, podać |  | -
88 |  | - stopki nóg regulowane w zakresie ± 10 mm |  | Tak, podać |  | -
89 |  | - dostosowana do wózków wsadowych istniejących już myjni, wyposażona w system dokowania wózka za/wyładowczego myjni-dezynfektora kompatybilny z posiadanymi wózkami za/wyładowczymi. |  | Tak, opisać |  | -
90 |  | - min. 3 wózki, 1 półka min. 10 cm od podłogi |  | Tak, podać |  | -
91 | Komora dostosowana do 1 STE | Suszarka do narzędzi i aparatury anestezjologicznej | 1
92 |  | - nieprzelotowa |  | Tak, opisać |  | -
93 |  | - drzwi przeszklone |  | Tak,podać |  | -
94 |  | - wymuszony obieg w powietrza w komorze wentylatorem z napędem elektrycznym |  | Tak, podać |  | -
95 |  | - ustawienia temp. w zakresie 20-70 °C |  | Tak, opisać |  | -
96 |  | - ustawienia czasu suszenia 0-60 min. |  | Tak, opisać |  | 10 pkt. Za czas suszenia poniżej 30 minut
97 |  | - filtr HEPA (filtrowanie zasysanego powietrza) |  | Tak, podać |  | -
98 |  | - sterowanie mikroprocesorem |  | Tak, podać |  | -
99 |  | - panel sterowania z wyświetlaczem czasu do końca procesu i temp. |  | Tak, opisać |  | -
100 |  | - min. 5 wyjmowanych półek |  | Tak/nie |  | 5 pkt. Za dodatkową ilość półek ( powyżej 2 )
101 |  | - obudowa, drzwi, komora wykonana ze stali kwasoodpornej nie gorszej niż 0H18N9 (304wg AISI) |  | Tak, opisać |  | 10 pkt.za lepszą wartość stali
102 |  | -wymiar max. 650x650 x2100 mm (ograniczenia architektoniczne w miejscu instalacji), |  | Tak, opisać |  | -
103 |  | - suszarka wykonana z materiałów odpornych na środki dezynfekcyjne, myjące i korozję. |  | Tak, opisać |  | -
104 |  | - wymuszony obieg powietrza wewnątrz rur anestezjologicznych. |  | Tak/nie |  | Tak -10 pkt, nie -0 pkt
105 |  | - powietrze suszące filtrowane. |  | Tak, podać |  | -
106 |  | '- możliwość suszenia minimum 15 sztuk rur anestezjologicznych w pozycji wiszącej |  | Tak,/ nie |  | Tak - 10 pkt., nie - o pkt
107 |  | - możliwość mycia i dezynfekcji filtra powietrza w myjni-dezynfektorze. |  | Tak, podać |  | -
108 |  | -drzwi suszarki wyposażone w szybę – umożliwiające kontrolę zawartości komory suszarki bez konieczności otwierania drzwi i utraty ciepła z komory. |  | Tak/nie |  | Tak -10 pkt, nie - 0 pkt
109 |  | -zakres regulacji czasu suszenia do 60 minut. |  | Tak/nie |  | Tak -10 pkt, nie - 0 pkt
110 |  | -możliwość ustawienia minimum dwóch różnych temperatur suszenia z zakresu 20-70 º C. |  | Tak/nie |  | Tak -10 pkt, nie - 0 pkt
111 |  | -zasilanie 230 V 50 |  | Tak,podać |  | -
112 | Pomieszczenia porządkowe | Urządzenie do automatycznego dozowania środka dezynfekcyjnego | 6
113 |  | - dozowanie min. 2 płynu myjąco- dezynfekcyjnego |  | Tak, podać |  | -
114 |  | - wymienne dysze dozujące |  | Tak, podać |  | -
115 |  | - wydajność min. 12 l/min. roztworu roboczego |  | Tak, podać |  | -
116 |  | - stężenie roztworów roboczych (woda: śr. dezynfekcyjny) w zakresie od 3:1- 350:1 |  | Tak, opisać |  | -
117 |  | - zabezpieczenie przed cofaniem śr. dezynfekcyjnych do instalacji zasilającej |  | Tak |  | -
118 | Stanowisko mycia strona brudna do stanowisk III, IV | Urządzenie do automatycznego dozowania środka dezynfekcyjnego | 1
119 |  | - niezależne dozowanie minimum 3 płynów dezynfekcyjnych |  | Tak, podać |  | -
120 |  | - wymienne dysze dozujące |  | Tak, opisać |  | -
121 |  | - wydajność min. 12 l/min. roztworu roboczego |  | Tak, opisać |  | -
122 |  | - stężenie roztworów roboczych (woda: śr. dezynfekcyjny) w zakresie od 3:1- 350:1 |  | Tak, opisać |  | -
123 |  | - zabezpieczenie przed cofaniem śr. dezynfekcyjnych do instalacji zasilającej |  | Tak, opisać |  | -
124 |  | Urządzenie do automatycznego wytwarzania torebek | 1
125 |  | - płaskich i z fałdą |  | Tak, opisać |  | -
126 |  | - z możliwością walidacji procesu |  | Tak, opisać |  | -
127 |  | - moduł sortujący z przegrodami do segregowania torebek o różnej szerokości |  | Tak, podać |  | -
128 | Ustawić urządzenie pod blatem stanowisk roboczych z wypuszczeniem przewodu parowego na zewnątrz - powiesić na ścianie - dostęp dla 2 stanowisk do stanowisk III, IV | Urządzenie do oczyszczenia i dezynfekcji parą wodną, przenośne | 1
129 |  | - ciśnienie pary - min. 7 bar |  | Tak, podać |  | -
130 |  | - minimalna temperatura pary 135 stopni |  | Tak, podać |  | -
131 |  | - pojemność zbiornika - min. 3 l |  | Tak, podać |  | -
132 |  | - zasilanie elektryczne - 230V; 50 Hz; |  | Tak, podać |  | -
133 |  | - przyłącze do istniejącej instalacji sprężonego powietrza |  | Tak, opisać |  | -
134 |  | - obudowa, zbiornik ze stali kwasoodpornej |  | Tak, podać |  | -
135 |  | - długość przewodu parowego z dyszą natryskową z przyłączem typu Luer - min. 3 m |  | Tak, podać |  | -
136 |  | - możliwość mycia parą i przedmuchiwania sprężonym powietrzem poprzez tą samą dyszę natryskową |  | Tak, opisać |  | -
137 |  | - zestaw końcówek natryskowych do narzędzi do chirurgii małoinwazyjnej z przyłączem typu Luer - min. 6 szt. (proste o długości min. 50 i 20 cm, zagięta, do drenów o różnej średnicy) |  | Tak, opisać |  | -
138 | Po min. 100 miejsc każdy | Wieszak ścienny ze stali kwasoodpornej nie gorszej niż 0H18N9 (304 wg AISI), na tabliczki identyfikacyjne z uchwytami do tac narzędziowych | 2
139 |  | Uchwyty identyfikacyjne do koszy na wsuwane plastikowe tabliczki | 100
140 |  | - z klipsem |  | Tak, podać |  | -
141 |  | - wym. 60x40 mm |  | Tak, podać |  | -
142 |  | - ze stali kwasoodpornej |  | Tak, opisać |  | -
143 |  | - odporne na mycie i dezynfekcję w myjni dezynfektorze i temperaturę min. 134°C |  | Tak, podać |  | -
144 |  | Plastikowe tabliczki (kompatybilne do uchwytów identyfikacyjnych) dostępne w różnych kolorach (niebieski, żółty, pomarańczowy, oliwkowy) po 100 szt. | 400
145 |  | - odporne na mycie i dezynfekcję w myjni dezynfektorze i temperaturę min. 134°C |  | Tak, podać |  | -
146 | Pomieszczenia mycia łóżek | Zestaw ścienny do ręcznego mycia i dezynfekcji | 2
147 |  | - z dozowaniem min. 2 środków myjąco - dezynfekcyjnych |  | Tak/podać |  | -
148 |  | - z wielofunkcyjnym pistoletem do mycia (opcje min. 2 mycia i 2 wytwarzania piany) |  | Tak, opisać |  | -
149 |  | - przełącznik funkcji mycia/dezynfekcji na płukania |  | Tak, podać |  | -
150 |  | - ustawienia stężeń – woda : środek dezynfekcyjny |  | Tak, opisac |  | -
151 |  | - zabezpieczenie przed cofaniem roztworów dezynfekcyjnych do instalacji wodociągowej |  | Tak, podać |  | -
152 |  | - wąż gumowy zasilający od złączki istniejącej |  | Tak, podać |  | -
153 |  | - wąż gumowy do mycia min. 12 m |  | Tak, podać |  | -
154 |  | '-możliwość zwinięcia węża na bęben w sposób automatyczny |  | Tak/nie |  | tak-5 pkt, nie 0 pkt
155 |  | - komplet dysz dozujących |  | Tak, opisać |  | -
156 |  | - uchwyt na pojemniki środków chemicznych ( minimum 2 pojemniki)ze stali kwasoodpornej nie gorszej niż 0H18N9 (304 w AISI) do mocowania na ścianie |  | Tak, podać |  | -
157 | 3C | Zgrzewarka rotacyjna | 5
158 |  | - menu w języku polskim |  | Tak, podać |  | -
159 |  | - tekstowo-graficzny dotykowy ekran LCD |  | Tak, podać |  | -
160 |  | - licznik ilości wykonanych zgrzewów z możliwością kasowania, licznik czasu pracy |  | Tak, opisać |  | -
161 |  | - pamięć wprowadzonych informacji, min. 2000 wpisów, każdy po min. 20 znaków |  | Tak, opisać |  | -
162 |  | - automatyczny start / stop napędu przesuwu opakowań |  | Tak, podać |  | -
163 |  | - automatyczna kontrola temperatury zgrzewania |  | Tak, opisać |  | -
164 |  | - wyświetlanie temperatury zgrzewania |  | Tak, podać |  | -
165 |  | - termiczny wyłącznik bezpieczeństwa chroniący listwy grzejne zgrzewarki przed przegrzaniem |  | Tak, podać |  | -
166 |  | ,-walidacja procesu |  | Tak,opisać |  | -
167 |  | - drukowanie daty produkcji i daty ważności, nr wsadu lub numeru kolejnego pakietu, nr osoby odpowiedzialnej za sterylizację oraz możliwość zapisania tych informacji w postaci różnych rodzajów kodów kreskowych (podać rodzaje kodów) |  | Tak, opisać |  | -
168 |  | - wbudowana drukarka jednowierszowa, igłowa drukująca symbole graficzne zgodne z normą EN 980 |  | Tak, podać |  | -
169 |  | - wbudowany program do przeprowadzania testu poprawności zgrzewu z pomiarem temperatury i czasu zgrzewania, nacisku rolki |  | Tak, opisać |  | -
170 |  | - możliwość obrócenia wydruku o 180º |  | Tak, podać |  | -
171 |  | - możliwość ustawienia wielkości czcionki i odstępu pomiędzy znakami |  | Tak, podać |  | -
172 |  | - łatwy dostęp do kasety drukującej bez użycia narzędzi |  | Tak, podać |  | -
173 |  | - możliwość bezpośredniego podłączenia urządzenia do walidacji zgrzewów |  | Tak, podać |  | -
174 |  | - szybkość zgrzewania min. 10 m/min. |  | Tak, podać |  | -
175 |  | - szerokość rzeczywista zgrzewu min. 12 mm |  | Tak, podać |  | -
176 |  | - możliwość ustawienia temperatury zgrzewania do min. 220°C |  | Tak, podać |  | -
177 |  | - tolerancja temperatury +/- 2% |  | Tak, podać |  | -
178 |  | - obudowa ze stali kwasoodpornej nie gorszej niż 0H18N9 (304 wg AISI) |  | Tak, opisać |  | -
179 |  | - zasilanie elektryczne: 230 V, 50 Hz, |  | Tak,podać |  | -
180 |  | - wymiary zewnętrzne: ok.71x26x24 cm (dxsxw) -dopasowane do wielkości stanowiska |  | Tak,podać |  | -
181 |  | - kompatybilna z systemem T-DOC oraz wpięcie do systemu |  | Tak, podać |  | -
182 | 3C | Stolik rolkowy do zgrzewarki rotacyjnej | 5
183 |  | - wymiary zewnętrzne: ok.80 x 25 x 5 cm (dxsxw) |  | Tak, podać |  | -
184 |  | - wykonanie: aluminium + tworzywo sztuczne |  | Tak, opisać |  | -
185 |  | Stacja uzdatniania wody na potrzeby CS
186 |  | Filtr wstępny piaskowy kolumnowy z automatycznym płukaniem | 1 |  |  | -
187 |  | • objętość złoża 120-140 l |  | Tak,podać |  | -
188 |  | • wymiary kolumny 400-450x1600-1700 mm (śrxw) |  | Tak,podać |  | -
189 |  | • zasilanie elektryczne - 230 V, 50 Hz |  | Tak,podać |  | -
190 |  | • przyłącze wody 1 " |  | Tak, podać |  | -
191 |  | Filtr węglowy kolumnowy z automatycznym płukaniem | 1
192 |  | • objętość złoża 120-140 l |  | Tak/podac |  | -
193 |  | • wymiary kolumny 400-450x1600-1700 mm (śrxw) |  | Tak, podać |  | -
194 |  | • zasilanie elektryczne - 230 V, 50 Hz |  | Tak, podać |  | -
195 |  | • przyłącze wody 1" |  | Tak, podać |  | -
196 |  | Zmiękczacz wody dwukolumnowy ze zbiornikiem solanki i objętościowym sterowaniem częstością regeneracji | 1
197 |  | • objętość złoża 2 x 110-140 l |  | Tak,podać |  | -
198 |  | • wymiary kolumny 400-450x1600-1700 mm (śrxw) |  | Tak,podać |  | -
199 |  | • wymiary zbiornika solanki ok. 600-650x1200-1300 mm (śrxw) |  | Tak,podać |  | -
200 |  | • zasilanie elektryczne - 230 V, 50 Hz |  | Tak,podać |  | -
201 |  | • regeneracja solanką (wodny roztwór NaCl/sól w pastylkach |  | Tak,podać |  | -
202 |  | • zużycie soli - podać w kg/regenerację |  | Tak,podać |  | -
203 |  | Sól w pastylkach | 4
204 |  | • 25 kg w opakowaniu (na rozruch SUW) |  | Tak,podać |  | -
205 |  | Filtr świecowy 20" | 1
206 |  | • obudowa, |  | Tak,podać |  | -
207 |  | • przyłącze 1" |  | Tak,podać |  | -
208 |  | • ujęcie wody zmiękczonej do zasilania myjni dezynfektorów do narzędzi, myjni dezynfektorów wózków i łóżek, pomp próżniowych w sterylizatorach parowych |  | Tak, opisać |  | -
209 |  | • wkład filtracyjny 20'', 5 µm - 5 szt. (na wymianę) |  | Tak, podać |  | -
210 |  | • wspornik do mocowania obudowy filtra do ściany |  | Tak,opisać |  | -
211 |  | • zbiornik ciśnieniowy kompozytowy z membraną gumową, pojemność min. 200 l, do kompensacji spadków ciśnienia |  | Tak, opisać |  | -
212 |  | Osmozer | 1
213 |  | • wydajność - min. 15 m³ na dobę przy temp. wody 25°C; min. 8,5 m³ na dobę przy temp. wody 10°C |  | Tak,podać |  | -
214 |  | • rodzaj membran - spiralne |  | Tak, podać |  | -
215 |  | • zdolność oczyszczania - min. 98 % |  | Tak, opisać |  | -
216 |  | • zakres pH wody dla pracy membrany - 2 - 11 |  | Tak,opisać |  | -
217 |  | • zasilanie elektryczne - 230 V, 50 Hz, podać moc w kW |  | Tak, podać |  | -
218 |  | • wysokowydajna wielostopniowa pompa wysokociśnieniowa ze stali kwasoodpornej |  | Tak, podać |  | -
219 |  | przepływomierze na instalacji wody oczyszczonej i ściekowej |  | Tak,opisać |  | -
220 |  | • cyfrowe mierniki przewodności wody zasilającej (zmiękczonej) i oczyszczonej (demineralizowanej) w µS/cm |  | Tak, opisać |  | -
221 |  | • sterownik mikroprocesorowy z min. 2-wierszowym wyświetlaczem LCD |  | Tak,podać |  | -
222 |  | • automatyczne wyłączanie przy za niskim ciśnieniu lub braku wody |  | Tak,podać |  | -
223 |  | • sygnalizacja dźwiękowa i wizualna stanów alarmowych |  | Tak, opisać |  | -
224 |  | • automatyczne płukanie membran |  | Tak, podać |  | -
225 |  | • współpraca systemu ze zbiornikami wody oczyszczonej |  | Tak, podać |  | -
226 |  | • filtr dokładny 20", 5 µm |  | Tak, podac |  | -
227 |  | • wkład filtracyjny 20", 5 µm - 5 szt. (na wymianę) |  | Tak,podać |  | -
228 |  | • wymiary zewnętrzne ok.500-600x500-800x1300-1600 mm (sxgxw) |  | Tak |  | -
229 |  | Zbiornik magazynowy wody oczyszczonej (demineralizowanej) ze zdejmowalną pokrywą | 2
230 |  | • pojemność min. 1500 l |  | Tak, podać |  | -
231 |  | • materiał zbiornika - polietylen |  | Tak, opisać |  | -
232 |  | • wyposażenie
233 |  | • 3 czujniki poziomu cieczy (tylko w jednym zbiorniku) |  | Tak,podać |  | -
234 |  | • filtr powietrza sterylnego 0,2 mikron (oddechowy) |  | Tak,podac |  | -
235 |  | • zawór spustowy |  | Tak,podać |  | -
236 |  | • wymiary w granicach 1900-2000x700-750x1300-1500 mm (d x s x w) |  | Tak, podac |  | -
237 |  | • zbiorniki połączone instalacją |  | Tak, opisać |  | -
238 |  | Lampa bakteriobójcza ultrafioletowa | 1
239 |  | • wydajność min. 30 l/min. |  | Tak,podać |  | -
240 |  | • przyłącze wody 1" |  | Tak,podać |  | -
241 |  | • zasilanie elektryczne - 230 V, 50 Hz |  | Tak, podac |  | -
242 |  | • wymiary w granicach 900-1000x70-100x50-100 mm (d x s x w) |  | Tak, podać |  | -
243 |  | Zespół automatycznego sterowania pracą lampy ultrafioletowej do dezynfekcji wody oczyszczonej i do sterowania zespołem hydroforowym | 1
244 |  | • zawór elektromagnetyczny - 3/4", korpus zaworu ze stali kwasoodpornej |  | Tak,podać |  | -
245 |  | • zegar sterujący, programowalny, jednokanałowy - 16 A |  | Tak,podać |  | -
246 |  | • skrzynia elektryczna - 230 V, 50 Hz |  | Tak, podać |  | -
247 |  | Pompa cyrkulacyjna wody demineralizowanej | 1
248 |  | • wydajność min. 2 m³/h |  | Tak,podac |  | -
249 |  | • ciśnienie - min. 4 bar |  | Tak,opisać |  | -
250 |  | • pompa wielostopniowa wykonana ze stali kwasoodpornej |  | Tak, opisac |  | -
251 |  | • zasilanie elektryczne - 230 V, 50 Hz, podać moc w kW |  | Tak, podać |  | -
252 |  | • wyposażenie:
253 |  | • zawór dławiący na instalacji cyrkulacji |  | Tak, podać |  | -
254 |  | • manometr kontrolny ze stali kwasoodpornej (obudowa i układ pomiarowy) |  | Tak, podać
255 |  | Instalacja pomiędzy elementami (stopniami) stacji uzdatniana wody zawory, rury, złączki, zawory probiercze (PCW klejone), elementy i przewody elektryczne, manometry w obudowie ze stali kwasoodpornej po każdym stopniu uzdatniania wody | 1 | Tak/nie |  | tak -10 pkt, nie - 0 pkt
256 |  | Sygnalizacja pracy stacji uzdatniania wody | 1
257 |  | • umieszczona w pomieszczeniu strefy czystej w CS w dobrze widocznym miejscu |  | Tak, opisac |  | -
258 |  | • sygnalizacja wizualno-akustyczna |  | Tak, podać |  | -
259 |  | • wskaźniki podświetlane: praca-zielony, oczekiwanie-pomarańczowy, awaria-czerwony |  | Tak, opisać |  | -
260 |  | • przycisk kasowania sygnału akustycznego |  | Tak, podać |  | -
261 | pomieszczenie ETO | Sterylizator parowy nastołowy | 1
262 |  | Zasilany parą z wbudowanej, elektrycznej wytwornicy pary (wytwornica zasilana wodą demineralizowaną . |  | Tak, podać |  | -
263 |  | Nieprzelotowy, 1 drzwiowy. |  | Tak, podać |  | -
264 |  | Pojemność komory nie mniej niż 20 litrów |  | Tak, podać |  | -
265 |  | Głębokość komory nie mniej niż 40 cm |  | Tak, podać |  | -
266 |  | Pojemność komory 5 szt. tac narzędziowych o jednakowych wymiarach pozwalających na maksymalne wykorzystanie pojemności komory. |  | Tak, podać |  | -
267 |  | Komora o przekroju prostopadłościennym. |  | Tak, podać |  | -
268 |  | Drzwi zamykające komorę – przesuwane. |  | Tak, opisać |  | -
269 |  | Ergonomiczny panel sterowania z wyświetlaczem ciekłokrystalicznym parametrów programu sterylizacji, sterownik mikroprocesorowy. |  | Tak, opisać |  | -
270 |  | Konstrukcja sterownika umożliwiająca połączenie oferowanego urządzenia do posiadanego systemu komputerowego Getinge T-Doc 2000 do monitorowania procesów sterylizacji oraz ewidencji narzędzi a także wyliczania kosztów obróbki narzędzi. Załączyć potwierdzenie producenta systemu komputerowego o kompatybilności z oferowanym urządzeniem. |  | Tak/nie |  | Tak- 15 pkt., nie -0 pkt
271 |  | Wyświetlanie aktualnego etapu procesu – kontrola poprawności procesu w trakcie jego trwania. |  | Tak, podać |  | -
272 |  | Podgrzewanie elektryczne (wytwornica elektryczna pary na wodę destylowaną). |  | Tak, podać |  | -
273 |  | Zbiornik ciśnieniowy wykonany ze stali nierdzewnej kwasoodpornej. |  | Tak, opisać |  | -
274 |  | Obudowa sterylizatora wykonana ze stali nierdzewnej. |  | Tak, opisac |  | -
275 |  | Programy automatyczne – testujące: |  | Tak, podać |  | -
276 |  | - test Bowie-Dicka, |  | Tak,podać |  | -
277 |  | - test szczelności ( automatyczny), |  | Tak,podać |  | -
278 |  | Programy sterylizacji dla temperatur: |  | Tak, podać |  | -
279 |  | - 121°C, |  | Tak, podac |  | -
280 |  | - ³134°C, |  | Tak, podać |  | -
281 |  | Zasilanie elektryczne 230 VAC 50 Hz. |  | Tak |  | -
282 |  | Moc elektryczna niezbędna do zasilania sterylizatora nie większa niż 2,0 kW |  | Tak/nie |  | Tak - 10 pkt., nie - o pkt
283 |  | Rejestracja parametrów procesu sterylizacji |  | Tak, opisać |  | -
284 |  | Wbudowana drukarka parametrów procesu. |  | Tak, opisać
285 |  | Komunikaty wyświetlane w języku polskim. |  | Tak, podać |  | -
286 |  | Instrukcja obsługi w języku polskim. |  | Tak, podać |  | -
287 |  | Zgodność z dyrektywą dotyczącą urządzeń ciśnieniowych 97/23/EC dla zbiornika sterylizatora. Potwierdzona certyfikatem EC. |  | Tak, podac
288 |  | Sterylizator posiada potwierdzenie deklaracji CE przez jednostkę notyfikowaną w krajach UE (oznakowanie CE z czterocyfrową notyfikacją, jednostka wymieniona w Dzienniku Urzędowym Unii Eurpejskiej). |  | Tak, podać |  | -
289 |  | Producent posiada wdrożony system ISO 9001. |  | Tak, podać |  | -
290 |  | Budowa, konstrukcja i wykonanie sterylizatora winna być zgodna z normą PN-EN 13060 lub EN 13060. |  | Tak, podać |  | -
291 |  | Wyposażenie:
292 |  | Taca narzędziowa siatkowa, wykonana ze stali kwasoodpornej, wymiary dostosowane do wymiarów komory oferowanego sterylizatora | 3 | Tak, podać |  | -
293 |  | Uchwyt do bezpiecznego wyjmowania/wkładania tac do komory. Wykonany ze stali kwasoodpornej. | 1 | Tak, podać |  | -
294 |  | Niezbędne oprzyrządowanie do podłączenia sterylizatora do istniejącego systemu dokumentacji procesów Centralnej Sterylizatorni Getinge T-DOC 2000. Urządzenie zostanie podłączone do posiadanego systemu wraz z zapewnieniem elektronicznej archiwizacji parametrów procesów w bazie danych systemu komputerowego. | 1 kompl | Tak/nie |  | Tak - 20 pkt/nie -0 pkt.
295 |  | Gwarancja i serwis
296 |  | Szkolenie personelu obsługi urządzenia - certyfikat obsługi ważny bezterminowo |  | tak, podać |  | -
297 |  | Gwarancja liczona od daty podpisania protokołu odbioru lub od daty pozwolenia na użytkowanie jeżeli protokół był z datą wcześniejszą |  | Tak, podać |  | -
298 |  | Okres pełnej gwarancji min. 24 miesiące, max. 60 miesięcy. Gwarancja obejmuje wykonanie obowiązkowych przeglądów technicznych i napraw (wg zaleceń producenta bądź deklaracji zawartej w ofercie) wraz z zalecaną wymianą materiałów i części na koszt Wykonawcy. | . | Tak, podać |  | Kryterium oceny ofert wg SIWZ, rozdział VIII, pkt. 6
299 |  | Możliwość zgłoszeń 24 h/dobę, 365 dni w roku |  | Tak/nie |  | tak- 10 pkt, nie-0 pkt
300 |  | Czas reakcji serwisu: „przyjęte zgłoszenie – podjęta naprawa” ≤ 48 h |  | Tak, podać |  | Tak - 10 pkt., nie - o pkt
301 |  | Maksymalny czas usunięcia awarii – do 72 h (w przypadku sprowadzania części zamiennych z zagranicy do 7 dni – wymaga się udokumentowania ich sprowadzenia z zagranicy) |  | Tak, podać |  | -
302 |  | Ilość wymaganych (wliczonych w cenę oferty) przeglądów w okresie gwarancji na całe urządzenie wraz z ewentualnymi wymienionymi częściami, materiałami itp. |  | Tak, podać |  | -
303 |  | Maksymalna liczba napraw (tego samego elementu, tego samego rodzaju) powodująca wymianę urządzenia bądź podzespołu na nowe, nie więcej niż trzy |  | Tak,podać |  | -
304 |  | Gwarancja produkcji i sprzedaży części zamiennych i dostępności serwisu pogwarancyjnego: minimum 10 lat od daty zawarcia umowy |  | Tak, podać |  | -
305 |  | Koszt brutto rocznego kontraktu serwisowego pogwarancyjnego, przez okres min. 3 lat po upływie okresu gwarancji. Kontrakt winien obejmować utrzymanie urządzenia w stałej gotowości do pracy, wymagane przeglądy techniczne i wymaganą przez producenta wymianę części i materiałów bez ponoszenia dodatkowych kosztów ze strony Zamawiającego. |  | Tak, podać |  | 0 - 10 pkt 0 pkt – wartość największa 10 pkt – wartość najmniejsza Pozostałe proporcjonalnie. Kryterium oceny ofert wg SIWZ, rozdział VIII, pkt. 5
306 |  | Koszt brutto w zł pogwarancyjnej naprawy jednorazowej z dojazdem (roboczogodzina + dojazd) przez okres min. 3 lat po upływie okresu gwarancji - z wpisem do umowy. |  | Tak, podać |  | 0 - 5 pkt 0 pkt – wartość największa 5 pkt – wartość najmniejsza Pozostałe proporcjonalnie. Kryterium oceny ofert wg SIWZ, rozdział VIII, pkt. 5
307 |  | Dostarczenie instrukcji obsługi w terminie zgodnym z zapisami SIWZ (w języku polskim) |  | Tak, podać |  | -
308 |  | Dostarczenie dokumentacji technicznej w terminie zgodnym z zapisami SIWZ (w języku polskim) |  | Tak, podać |  | -

## Pakiet B
PAKIET B
Wyposażenie dla Centralnej Sterylizacji i pomieszczeń towarzyszących Zintegrowanego Bloku Operacyjnego w 4 Wojskowym Szpitalu Klinicznym we Wrocławiu
Lp. | Uwagi | Opis wymaganych parametrów technicznych | Ilość sztuk | Parametr graniczny / wartość | Parametry oferowanego urządzenia | Punktacja | Producent i model | rok produkcji
Uwagi odnoszące się do wszystkich pozycji
1 |  | Wszystkie oferowane produkty w pakiecie fabrycznie nowe, nie rekondycjonowane, rok produkcji min. 2017, nie dopuszcza się zaoferowania prototypów |  | tak, podać
2 |  | Wszystkie pozycje odporne na działanie środków dezynfekcyjnych stosowanych powszechnie w jednostkach ochrony zdrowia, zgodnie z §27 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą |  | tak, dołączyć oświadczenie do oferty
3 |  | Wszystkie pozycje odporne na działanie środków dezynfekcyjnych stosowanych powszechnie w jednostkach ochrony zdrowia, dołączyć wykaz środków dezynfekcyjnych zalecanych do mycia i dezynfekcji oferowanych wyrobów - jeżeli dotyczy |  | tak, dołączyć na etapie dostawy urządzeń
4 |  | Od Wykonawcy wymaga się zainstalowania i uruchomienia dostarczonej aparatury oraz przeszkolenia personelu medycznego w zakresie jej obsługi, a w razie konieczności przeszkolenia personelu technicznego w zakresie obsługi technicznej. |  | tak , opisać
5 |  | Każdy dostarczony aparat musi być bezwzględnie wyposażony we wszystkie niezbędne do prawidłowej pracy akcesoria, instrukcję obsługi w języku polskim w wersji papierowej, w wersji elektronicznej w wersji polskiej i/lub angielskiej oraz w zestaw serwisowy (jeżeli Wykonawca posiada), zawierający pełną dokumentację serwisową w języku polskim i/lub angielskim do każdego z aparatów |  | tak, opisać
6 |  | Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć wraz z protokołem odbioru: 1) instrukcję obsługi urządzenia w języku polskim w wersji papierowej i elektronicznej, 2) dokumentację techniczną oferowanego urządzenia w wersji elektronicznej, 3) skróconą wersję instrukcji obsługi i BHP w formie zalaminowanej (jeżeli Wykonawca posiada), 4) wykaz czynności serwisowych, które mogą być wykonywane przez użytkownika samodzielnie nieskutkujące utratą gwarancji, 5) certyfikaty imienne dla osób przeszkolonych- należy dosłać do 14 dni od daty przeprowadzenia szkolenia, 6) paszport techniczny, 7) karty gwarancyjne, 8) wykaz autoryzowanych punktów serwisowych na terenie Polski, 9) kopie dokumentów wraz z tłumaczeniem w przypadku oryginału w języku obcym: Certyfikat CE (jeżeli dotyczy) oraz Deklaracja Zgodności – wystawiona przez producenta, 10) Formularz Powiadomienia/Zgłoszenia do Prezesa Urzędu (zgodnie z art. 58 ustawy z dnia 20 maja 2010r. o wyrobach medycznych – (Dz. U. Nr 107, poz. 679 z późn. zm.), 11) wykaz materiałów zużywalnych, wykorzystywanych w bieżącej eksploatacji sprzętu. Do oferty należy dołączyć do każdego z oferowanych urządzeń kopie dokumentów wraz z tłumaczeniem w przypadku oryginału w języku obcym: Certyfikat CE (dla wyrobów powyżej I klasy), Deklaracja Zgodności – wystawiona przez producenta oraz formularz/ powiadomienie/ zgłoszenie do Prezesa Urzędu (zgodnie z art. 58 ustawy z dnia 20 maja 2010r. o wyrobach medycznych – (Dz. U. Nr 107, poz. 679 z późn. zm.) |  | tak, dołączyć do oferty kserokopie wszystkich dokumentów wymienionych obok wraz z tłumaczeniem w przypadku oryginału w języku obcym
| Usytuowanie i oznaczenie poszczególnych mebli zgodnie z załącznikiem nr 5 do SIWZ- oznaczenie odręczne | PAKIET B - MEBLE , REGAŁY, SZAFY
1 | Str. czysta 2B | Stanowisko składania narzędzi | 1
2 |  | - stół z regulowaną (elektrycznie) wysokością - wymiary maksymalne 150x70 x85 cm , wysokość podnoszenia 0d 75 cm do 115 cm |  | Tak, opisać |  | -
3 |  | - blat laminowany typu TRESPA lub HPL, z zaokrąglonymi rogami (min. promień 5mm) |  | Tak, podać |  | -
4 |  | ,- udźwig min.100kg |  | tak, podać |  | -
5 |  | - po lewej stronie 1 szuflada bez zamka, z amortyzacją domykania(ciche domykanie) |  | Tak, opisać |  | -
6 |  | - uchwyt na lampę podświetlaną ze szkłem powiększającym |  | Tak, podać |  | -
7 |  | -każde stanowisko listwa zasilająca z wyłacznikiem, min 6 gniazdek - montowane na ściance bocznej nadstawki od strony wewnętrznej, od strony połączenia ze stanowiskiem zgrzewania, nie ograniczające pow. |  | Tak, opisać |  | -
8 |  | - uchwyt/półka ruchoma na monitor, |  | tak, podać |  | -
9 |  | - uchwyt/półka ruchoma(nie pod blatowa) na klawiaturę, |  | Tak, podać |  | -
10 |  | - półka po lewej stronie pod szufladą z miejscem na drukarkę kodów paskowych (z systemu T-DOC, swobodny dostęp do wymiany papieru) |  | tak, opisać |  | -
11 |  | Nadstawka - wymiar: 150 x gł.30 cm | 1
12 |  | z 2 pełnymi półkami (1 na wysokości 40cm od blatu, 2 na wysokości 30cm od pierwszej półki), |  | Tak, podać |  | -
13 |  | - dodatkowe oświetlenie pod półką nad blatem roboczym |  | Tak, podać |  | -
14 | Str. czysta 1A | Stanowisko składania narzędzi | 4
15 |  | - stół z regulowaną (elektrycznie) wysokością, regulacja w zakresie 75 cm do 115 cm |  | Tak, podać |  | -
16 |  | - udźwig min.100kg |  | tak, podać |  | -
17 |  | -po lewej stronie jedna szuflada bez zamka |  | tak, podać |  | -
18 |  | - blat laminowany typu TRESPA lub HPL, z zaokrąglonymi rogami (min. promień 5mm) wymiar:ok. 170 x 70 x 1,5cm |  | Tak,opisać |  | -
19 |  | - po jednej stronie 1 szuflada bez zamka (2 stanowiska po prawej oraz 2 stanowiska po lewej), z amortyzacją domykania(ciche domykanie) |  | Tak, opisać |  | -
20 |  | - półka na komputer |  | Tak, podać |  | -
21 |  | - uchwyt na lampę podświetlaną ze szkłem powiększającym |  | Tak, podać |  | -
22 |  | - uchwyt/półka ruchoma na monitor, |  | tak, podać |  | -
23 |  | -każde stanowisko listwa zasilająca z wyłącznikiem, min 6 gniazdek - montowane na ściance bocznej nadstawki od strony wewnętrznej, od strony połączenia ze stanowiskiem zgrzewania, nie ograniczające powierzchni roboczej |  | Tak, podać |  | -
24 |  | - uchwyt/półka ruchoma(nie pod blatowa) na klawiaturę, |  | tak, podać |  | -
25 |  | - miejsce na drukarkę kodów paskowych (z systemu T-DOC, swobodny dostęp do wymiany papieru) pod szufladą |  | tsk, podać |  | -
26 |  | Nadstawka: | 4 |  |  | -
27 |  | - wymiar: 170 x gł.30 cm |  | Tak, podać |  | -
28 |  | z 2 pełnymi półkami (1 na wysokości 38 40cm od blatu, 2 na wysokości 28 30cm od pierwszej półki), |  | Tak, podać |  | -
29 |  | - dodatkowe oświetlenie pod półką nad blatem roboczym |  | Tak, opisać |  | -
30 | Str. Czysta - 2 | Stanowisko składania narzędzi | 2
31 |  | - stół z regulowaną wysokością , opcjonalnie elektrycznie |  | Tak, podać
32 |  | - blat laminowany typu TRESPA lub HPL |  | Tak, podać |  | -
33 |  | -wymiar: 140-150 x 70-80 x 85-120 cm |  | Tak, podać |  | -
34 |  | - po obu stronach podwieszane szafki z 3 szufladami bez zamka, z amortyzacją domykania(ciche domykanie) |  | Tak, podać |  | -
35 | Str. czysta - 3C | Stanowisko zgrzewania | s
36 |  | - stół z elektrycznie regulowaną wysokością w granicach 80-115 cm |  | Tak, podac |  | -
37 |  | - blat laminowany typu TRESPA lub HPL |  | Tak, podać |  | -
38 |  | - wymiar: ok.120 x 75 x 80-115 cm |  | Tak, podać |  | -
39 |  | ‘-nadstawka, - wymiar: ok.110 x 45 cm |  | Tak, podać |  | -
40 |  | - wysokość półki od blatu 38 40cm |  | Tak, podać |  | -
41 |  | Stolik na kółkach stal nierdzewna | 14
42 |  | - z dodatkową półką na wysokości 30 cm od podłogi |  | Tak, podac |  | -
43 |  | ,- blaty proste |  | tak, opisać |  | -
44 |  | - uchwytem do prowadzenia przy krótszym boku |  | Tak, podać |  | -
45 |  | '-kółka min 100mm, niebrudzące, minimum 2 z hamulcem na przekątnej |  | tak, opisać |  | -
46 |  | -przystosowane do mycia w myjni dezynfektorze |  | tak, opisać |  | -
47 |  | - wymiar :765x470x880 mm |  | Tak, opisać |  | -
48 | 4 | Stół do pakietowania zestawów | 2
49 |  | - z regulowaną wysokością, udźwig min.100kg |  | Tak, podać |  | -
50 |  | - blat laminowany typu TRESPA lub HPL 140 x 75 X 80-120 cm |  | Tak, podać |  | -
51 |  | - półka min. 15cm od podłogi |  | Tak, podać |  | -
52 | 5 | Stół do pakietowania zestawów | 5
53 |  | - z elektrycznie regulowaną wysokością | 5 | Tak, podać |  | -
54 |  | - blat laminowany typu TRESPA lub HPL 120 x 70-75 x 85-120 cm |  | Tak, podać |  | -
55 |  | - po prawej stronie 1 szuflada bez zamka, z amortyzacją domykania(ciche domykanie) |  | Tak, podać |  | -
56 | Str. czysta - wyspa- 3 | Stół do pakietowania zestawów bez nadstawki | 1
57 |  | -z elektrycznie regulowaną wysokością |  | Tak, podać |  | -
58 |  | - blat laminowany typu TRESPA lub HPL wym. 110-120 x 70-75 x 85-120 cm |  | Tak, podać |  | -
59 | strona brudna -1 | Stół roboczy ociekowy ze stali kwasoodpornej - z centralnie umieszczonym otworem do odprowadzania wody, spadki blatu w kierunku odpływu | 1
60 |  | - z pod blatową szafką |  | Tak, podsć |  | -
61 |  | - z podwójnymi drzwiami - przesuwane |  | Tak, podać |  | -
62 |  | - w środku min 1 półka |  | Tak, podać |  | -
63 |  | - wymiar blatu min. 150cm dł. x60cm szer. z 1 półką |  | Tak, podać |  | -
64 |  | - nóżki 15 cm, z mozliwością wypoziomowania |  | Tak, podać |  | -
65 | strona czysta -6 | Stół roboczy | 3
66 |  | - blat laminowany typu TRESPA lub HPL |  | Tak, opisać |  | -
67 |  | - konstrukcja stołu malowana proszkowo |  | tsk , opisać |  | -
68 |  | - wymiar 90 x70 x 85 cm |  | Tak, podać |  | -
69 | Str. sterylna -1 | Stół roboczy | 2
70 |  | - blat laminowany typu TRESPA lub HPL |  | Tak, podać |  | -
71 |  | - konstrukcja stołu malowana proszkowo |  | Tak, podać |  | -
72 |  | - wymiar: 170 x 70 x 85cm |  | Tak, podać |  | -
73 |  | po prawej stronie 1 szuflada głębokość około 15 cm bez zamka, z amortyzacją domykania(ciche domykanie) |  | Tak, podać |  | -
74 |  | Stół roboczy ze stali nierdzewnej kwasoodpornej na podstawie jezdnej, boki otwarte | 2
75 |  | - blat prosty, wymiar blatu min. 55x 80cm, wyokość 85 cm |  | Tak, podać
76 |  | - z 1 półką min 20cm od podłogi |  | Tak, podać
77 | stron sterylna | Stół roboczy ze stali nierdzewnej blat prosty | 3
78 |  | -wymiar 120x70x85cm |  | tak, podać |  | -
79 | strona brudna -V | Stół roboczy ze stali nierdzewnej kwasoodpornej na podstawie jezdnej, boki otwarte | 1
80 |  | - blat prosty, wymiar blatu min. 150.x 60X 85 cm |  | tak, podać |  | -
81 |  | - z 1 półką min 10cm od podłogi |  | tak, podać |  | -
82 | strona brudna -IV | Stanowisko mycia narzędzi- stół ze stali kwasoodpornej - dł. ok. 280-300cm, | 1
83 |  | - z dwoma głębokimi komorami komora 70x40cm i 60x40cm, |  | tak, opisać |  | -
84 |  | - blat stołu ze spadkami w stronę komór |  | tak, opisać |  | -
85 |  | - blat ociekowy po prawej stronie komór, z miejscem na lodówkę podblatową |  | tak, opisać |  | -
86 |  | - z miejscem na lodówkę pod blatową po prawej stronie stołu |  | tak opisać |  | -
87 |  | - z szafką pod blatową, |  | tak opisać |  | -
88 |  | - z podwójnymi drzwiami otwieranymi skrzydłowo |  | tak opisać |  | -
89 |  | - w środku min. 1 półka |  | tak opisać |  | -
90 |  | ,- nóżki ok. 15 cm wysokości, z możliwością wypoziomowania |  | tak, opisać |  | -
91 |  | - z baterią natryskową |  |  |  | -
92 |  | - montowana między komorami |  | tak opisać |  | -
93 |  | - samozamykającą się |  | tak opisać |  | -
94 |  | - wąż wysokociśnieniowy |  | tak opisać |  | -
95 |  | - wahacz sprężysty mocowany do ściany |  | tak opisać |  | -
96 |  | Wyposażenie: |  |  |  | -
97 | zgodnie z pozycją nr 15 | - Lampa podświetlana ze szkłem powiększającym |  | tak opisać |  | -
98 | strona brudna -III | Stanowisko w kształcie litery L -Stół zlewozmywakowy ze stali kwasoodpornej - dł. ok. 280-300cm, | 1
99 |  | - z dwoma głębokimi komorami komorami 70x40cm i 60x40cm, głębokość komór min. 25 cm |  | Tak, opisać |  | -
100 |  | - jedna komora na części krótszej |  | Tak, opisać |  | -
101 |  | - blat ociekowy po prawej stronie komór nad szufladami |  | Tak, opisać |  | -
102 |  | -po lewej stronie otwór na przeprowadzenie węży doprawadzających płyny do systemu dozowania środków chemicznych oraz steamera |  | Tak, opisać |  | -
103 |  | - blat stołu ze spadkami w stronę komór |  | Tak, opisać |  | -
104 |  | - z szafką |  | Tak, opisać |  | -
105 |  | - z podwójnymi drzwiami otwieranymi skrzydłowo |  | Tak, opisać |  | -
106 |  | -nóżki wysokości ok. 15 cm, z możliwością wypoziomowania |  | Tak, opisać |  | -
107 |  | -z 3 szufladami po prawej stronie stanowiska |  | Tak, opisać |  | -
108 |  | - wymiar dostosowany do istniejącej przestrzeni - uwzględniający postawienie pomiędzy stanowiskiem a grzejnikiem myjni ultradźwiękowej o szerokości około 85cm
109 | strona brudna | Ścianka wysokości 150 cm( od podłogi) x szer.20 x dł. 180 -200 cm. pomiędzy stanowiskami poz. 15 i 16 | 1
110 |  | - nad ścianką dodatkowe rusztowanie w którym umieszczone będzie dodatkowe oświetlenie dla każdego stanowiska, |  | Tak, opisać |  | -
111 |  | ,- w ściance wykonać podłączenia sprężonego powietrza i wody (dla pistoletów typu SELEKTA)po obu stronach ścianki pistolet zamontowany na uchwycie kątowym w odległości od ściany pozwalającej na swobone operowanie urządzeniem |  | Tak, opisać |  | -
112 |  | - możliwość podłączenia lampy ze szkłem powiększającym po każdej stronie |  | Tak, opisać |  | -
113 |  | - osłona ruchoma z tworzywa sztucznego, nie ograniczająca widoczności obejmująca obydwie komory po obu stronach ścianki |  | Tak, opisać |  | -
114 | dla każdej komory wymiar dostosowane do wymiaru komór +2cm do stanowisk III i IV | Polipropylenowa pokrywa do komory zlewu z dwoma uchwytami | 5 | Tak, opisać
115 | strona czysta | Stół ze stali nierdzewnej 55x80x85cm na kółkach z blokadą | 2 | Tak, opisać
116 |  | z jedną półką na wysokości min. 30cm od podłogi |  | Tak, opisać |  | -
117 |  | - kółka o średnicy mni. 10 cm , z niebrudzącej gumy |  | Tak , opisać |  | -
118 |  | Kosz sterylizacyjny 275x275x245mm | 50
119 |  | - z drutu ze stali kwasoodpornej nie gorszej niż OH18N9 (304 wg AISI) |  | Tak, opisać |  | -
120 |  | - krawędź górna i dno kosza wzmocnione grubym drutem |  | Tak, opisać |  | -
121 |  | - dwa chowane uchwyty |  | Tak, opisać |  | -
122 |  | - możliwość wstawiania koszy jeden na drugim i jeden w drugi |  | Tak/nie |  | Tak- 2 pkt., nie 0- pkt
126 |  | - wymiar zgodny z JW wg PN-EN 285/EN 285 |  | Tak, opisać |  | -
127 |  | Kosz sterylizacyjny - 580x275x245 mm | 150
128 |  | - z drutu ze stali kwasoodpornej nie gorszej niż OH18N9 (304 wg AISI) |  | Tak, opisać |  | -
129 |  | - krawędź górna i dno kosza wzmocnione grubym drutem |  | Tak, opisać |  | -
130 |  | - dwa chowane uchwyty |  | Tak, opisać |  | -
131 |  | - możliwość wstawiania koszy jeden w drugi i jeden na drugim |  | Tak/nie |  | Tak- 2pkt, nie - 0 pkt.
132 |  | - wymiar zgodny z JW wg PN-EN 285/EN 285 |  | Tak, opisać |  | -
133 |  | Kosz sterylizacyjny do regałów listwowych 580x280x125 mm | 40
134 |  | - z drutu ze stali kwasoodpornej nie gorszej niż OH18N9 (304 wg AISI) |  | Tak, opisać |  | -
135 |  | - krawędź górna i dno kosza wzmocnione grubym drutem |  | Tak, opisać |  | -
136 |  | - wymiar zgodny z JW wg PN-EN 285/EN 285 |  | Tak, podać |  | -
137 |  | Kosz sterylizacyjny 580x280x125 mm | 60
138 |  | - z drutu ze stali kwasoodpornej nie gorszej niż OH18N9 (304 wg AISI) |  | Tak, opisać |  | -
139 |  | - krawędź górna i dno kosza wzmocnione grubym drutem |  | Tak, opisać |  | -
140 |  | - dwa chowane uchwyty |  | Tak, opisać |  | -
141 |  | - możliwość wstawiania koszy jeden w drugi i jeden na drugim |  | Tak/ nie |  | Tak-2 pkt, nie- 0 pkt
142 |  | - wymiar zgodny z JW wg PN-EN 285/EN 285 |  | Tak, opisać |  | -
143 |  | Kosz sterylizacyjny 275x275x125 mm | 25
144 |  | -z drutu ze stali kwasoodpornej nie gorszej niż OH18N9 (304 wg AISI) |  | Tak, opisać |  | -
145 |  | - krawędź górna i dno kosza wzmocnione grubym drutem |  | Tak, opisać |  | Tak-2 pkt, nie- 0 pkt-
146 |  | - dwa chowane uchwyty |  | Tak, opisać |  | -
147 |  | - możliwość wstawiania koszy jeden w drugi i jeden na drugim |  | Tak, opisać |  | -
148 |  | - wymiar zgodny z JW wg PN-EN 285/EN 285 |  | Tak, opisać |  | -
149 |  | Pojemnik siatkowy ze stali nierdzewnej | 6
150 |  | - z zamknięciem, wieczko połączone z dnem |  | Tak, opisać |  | -
151 |  | - z zamknięciem, wieczko połączone z dnem |  | Tak, opisać |  | -
152 |  | - ze stali nie gorszej niż OH18N9 (340 wg AISI) |  | Tak, podać |  | -
153 |  | - 40x40x20mm |  | Tak, opisać |  | -
154 |  | Pojemnik siatkowy ze stali nierdzewnej | 6
155 |  | - z zamknięciem, wieczko połączone z dnem |  | Tak, opisać |  | -
156 |  | - perforacja 1,0x1,0 mm |  | Tak, opisać |  | -
157 |  | - blat stołu ze spadkami w stronę komór |  | Tak, opisać |  | -
158 |  | '- ze stali nierdzewnej nie gorszej niż OH18N9 ( 340 wg AISI )
159 |  | Pojemnik siatkowy ze stali nierdzewnej | 6
160 |  | - z zamknięciem, wieczko połączone z dnem |  | Tak, opisać |  | -
161 |  | - perforacja 1,0x1,0 mm |  | Tak, opisać |  | -
162 |  | - ze stali nie gorszej niż OH18N9 (340 wg AISI) |  | Tak, opisać |  | -
163 |  | - 40x80x40mm |  | Tak, opisać |  | -
164 |  | Pojemnik ze stali nierdzewnej siatkowy | 4
165 |  | - z zamknięciem, |  | Tak, opisać |  | -
166 |  | - z dnem perforacja 1,0x1,0 mm (+- 0.2mm) |  | Tak, opisać |  | -
167 |  | - Ø 22mm |  | Tak, opisać |  | -
168 |  | - ze stali nie gorszej niż OH18N9 (340 wg AISI) |  | Tak, opisać |  | -
169 |  | - dł.330mm. |  | Tak, opisać |  | -
170 |  | Pojemnik ze stali nierdzewnej z zamknięciem, | 4
171 |  | - z dnem i perforacją 1,0x1,0 mm (+- 0.2mm) |  | Tak, opisać |  | -
172 |  | - Ø 10mm |  | Tak, opisać |  | -
173 |  | '- ze stali nierdzewnej nie gorszej niż OH18N9 ( 340 wg AISI ) |  | Tak, opisać
174 |  | - dł. 440mm. |  | Tak, opisać |  | -
175 |  | Pojemniki transportowe | 30 |  |  | -
176 |  | - ze szczelną pokrywą, |  | Tak, opisać |  | -
177 |  | - wykonane z materiałów odpornych na dezynfekcję termiczną (polipropylen), |  | Tak, opisać |  | -
178 |  | - przezroczyste, |  | Tak, opisać |  | -
179 |  | - z możliwością plombowania |  | Tak, opisać |  | -
180 |  | - 530-600x320-400x150-250 mm |  | Tak, opisać |  | -
181 |  | Pojemniki transportowe | 40
182 |  | - ze szczelną pokrywą, |  | Tak, opisać |  | -
183 |  | - wykonane z materiałów odpornych na dezynfekcję termiczną (polipropylen), |  | Tak, opisać |  | -
184 |  | - przezroczyste, |  | Tak, opisać |  | -
185 |  | - z możliwością plombowania |  | Tak, opisać |  | -
186 |  | - 320-400x250-300x100-220 mm |  | Tak, opisać |  | -
187 |  | Pojemniki transportowe | 20
188 |  | - ze szczelną pokrywą, |  | Tak, opisać |  | -
189 |  | - wykonane z materiałów odpornych na dezynfekcję termiczną (polipropylen), |  | Tak, opisać |  | -
190 |  | - przezroczyste, |  | Tak, opisać |  | -
191 |  | - z możliwością plombowania |  | Tak, opisać |  | -
192 |  | -530-600x320-400x100-150 mm |  | Tak, opisać |  | -
193 |  | Taca narzędziowa z perforowanego płata nierdzewnej blachy stalowej, | 150
194 |  | - wzmocniona od spodu na całym obwodzie drutem ze stali nierdzewnej |  | Tak, opisać |  | -
195 |  | - z uchwytami z możliwością regulacji w trzech pozycjach, duża perforacja dna tacy w kształcie kwadratów o wymiarze 4,0 x 4,0 mm w celu łatwiejszej migracji pary oraz gwarantująca skuteczne mycie z zanieczyszczeń pochodzenia tkankowego. |  | Tak, opisać |  | -
196 |  | - ze stali nie gorszej niż OH18N9 (340 wg AISI) |  |  |  | -
197 |  | - Wymiary: 480x240x50- mm |  | Tak, opisać |  | -
198 |  | Pokrywa do tacy narzędziowej | 50
199 |  | - wykonana z blachy perforowanej ze stali nierdzewnej, nie gorszej niż OH18N9 (340 wg AISI) |  | Tak, opisać |  | -
200 |  | - duża perforacja pokrywy w kształcie kwadratów o wymiarze 4,0 x 4,0 mm w celu łatwiejszej migracji pary oraz gwarantująca skuteczne mycie z zanieczyszczeń pochodzenia tkankowego. |  | Tak, opisać |  | -
201 |  | - Pokrywa wyposażona w uchwyt transportowy oraz system mocowania do tacy narzędziowej. |  | Tak, opisać |  | -
202 |  | - Wymiary: 480x240 mm |  | Tak, opisać |  | -
203 |  | Taca narzędziowa z perforowanego płata nierdzewnej blachy stalowej, | 50
204 |  | - wzmocniona od spodu na całym obwodzie drutem ze stali nierdzewnej nie gorszej niż OH18N9 (340 wg AISI) |  | Tak, opisać |  | -
205 |  | - z uchwytami z możliwością regulacji w trzech pozycjach, duża perforacja dna tacy w kształcie kwadratów o wymiarze 4,0 x 4,0 mm w celu łatwiejszej migracji pary oraz gwarantująca skuteczne mycie z zanieczyszczeń pochodzenia tkankowego. |  | Tak, opisać |  | -
206 |  | -Wymiary: 480x240x70 - mm |  | Tak, opisać |  | -
207 |  | Taca narzędziowa z perforowanego płata nierdzewnej blachy stalowej, nie gorszej niż OH18N9 (340 wg AISI) | 50
208 |  | - wzmocniona od spodu na całym obwodzie drutem ze stali nierdzewnej |  | Tak, opisać |  | -
209 |  | - z uchwytami z możliwością regulacji w trzech pozycjach, |  | Tak, opisać |  | -
210 |  | - duża perforacja dna tacy w kształcie kwadratów o wymiarze 4,0 x 4,0 mm w celu łatwiejszej migracji pary oraz gwarantująca skuteczne mycie z zanieczyszczeń pochodzenia tkankowego. |  | Tak, opisać |  | -
211 |  | - Wymiary: 240x240x50 - mm |  | Tak, opisać |  | -
212 |  | Pokrywa do tacy narzędziowej | 30
213 |  | - wykonana z blachy perforowanej ze stali nierdzewnej, nie gorszej niż OH18N9 (340 wg AISI) |  | Tak, opisać |  | -
214 |  | - duża perforacja pokrywy w kształcie kwadratów o wymiarze 4,0 x 4,0 mm w celu łatwiejszej migracji pary oraz gwarantująca skuteczne mycie z zanieczyszczeń pochodzenia tkankowego. |  | Tak, opisać |  | -
215 |  | - Pokrywa wyposażona w uchwyt transportowy oraz system mocowania do tacy narzędziowej. |  | Tak, opisać |  | -
216 |  | - Wymiary: 240x240 mm |  | Tak, opisać |  | -
217 |  | Regał stal nierdzewna transport materiału na szpital | 4
218 |  | - 3 pełne półki |  | Tak, opisać |  | -
219 |  | -regał wykonany ze stali nie gorszej niż OH18N9 (340 wg AISI) |  | Tak, podać |  | -
220 |  | - 4 prowadnice ( 2 poziomy) szer. mim. |  | Tak, opisać |  | -
221 |  | - z możliwością regulowania wysokości, |  | Tak, opisać |  | -
222 |  | -na kółkach z blokadami 2 kółek, kółka o średnicy mni. 10 cm, z niebrudzącej gumy |  | Tak, opisać |  | -
223 |  | - nośność półek min. 100kg każda |  | Tak, opisać |  | -
224 |  | - uchwyt do prowadzenia z krótszego boku |  | Tak, opisać |  | -
225 |  | - poj. 6 JW. |  | Tak, opisać |  | -
226 |  | - około wys.140xszer.84xgł.60cm (+/-2cm) |  | Tak, opisać |  | -
227 |  | Pokrowiec na regał do transportu materiału na szpital (wys.140xszer.84xgł60cm (+/-2cm)) | 8
228 |  | - zapinany |  | Tak, opisać |  | -
229 |  | - z możliwością prania |  | Tak, opisać |  | -
230 |  | Regał , stal nierdzewna, | 12
231 |  | - pełne półki 5 szt, |  | Tak, opisać |  | -
232 |  | - na kółkach z blokadami 2 kółek |  | Tak, opisać |  | -
233 |  | - dolna półka na wysokości min.30cm od podłogi |  | Tak, opisać |  | -
234 |  | - wysokość między półkami min. 35cm, |  | Tak, opisać |  | -
235 |  | - konstrukcja i półki ze stali kwasoodpornej nie gorszej niż OH18N9 (304wg AISI). |  | Tak, opisać |  | -
236 |  | '- nośność półek min. 100kg każda |  | Tak, opisać |  | -
237 |  | - poj. 20 JW. |  | Tak, opisać |  | -
238 |  | - około wys.175xszer.120 x gł. 70 cm |  | Tak, opisać |  | -
239 |  | Regał , stal nierdzewna, | 60
240 |  | -ażurowe półki 5 szt., |  | Tak, opisać |  | -
241 |  | - na kółkach z blokadami 2 kółek |  | Tak, opisać |  | -
242 |  | - dolna półka na wysokości min.30cm od podłogi, |  | Tak, opisać |  | -
243 |  | - wys. między półkami min. 35cm. |  | Tak, opisać |  | -
244 |  | - nośność półek min. 100kg każda |  | Tak, opisać |  | -
245 |  | - poj. regału 20 JW |  | Tak, opisać |  | -
246 |  | -konstrukcja nośna i półki ze stali nierdzewnej nie gorszej niż OH18N9 (304wg AISI). |  | Tak, opisać |  | -
247 |  | - około wys.175xszer.120 x gł. 70 cm |  | Tak, opisać |  | -
248 |  | Regał ścienny listwowy | 30
249 |  | - konstrukcja wykonana z profili zamkniętych ze stali kwasoodpornej nie gorszej niż OH18N9 (304wgAISI) |  | Tak, opisać |  | -
250 |  | - zaczepy do zawieszenia min. 6 koszy, każdy |  | Tak, opisać |  | -
251 |  | Półki / uchwyty na buty do regału listwowego | 24 | 1 uchwyt na 5 par butów |  | -
252 |  | Podnóżek 2-stopniowy , ze stali kwasoodpornej nie gorszej niż 0H18N9 (304 wg AISI), zabezpieczenie antypoślizgowe na stopniach | 3 | Tak, opisać |  | -
253 |  | Podnóżek 1-stopniowy, ze stali kwasoodpornej nie gorszej niż 0H18N9 (304 wg AISI), zabezpieczenie antypoślizgowe na stopniach | 4 | Tak, opisać |  | -
254 |  | Stelaż na worki z brudną bielizną, ze stali kwasoodpornej nie gorszej niż 0H18N9 (304 wg AISI), z pokrywą | 3 | Tak, opisać |  | -
255 |  | - przystosowany do worków 120 l |  | Tak, opisać |  | -
256 |  | - podnoszenie pokrywy pedałem nożnym |  | Tak, opisać |  | -
257 |  | - możliwość zablokowania pokrywy w pozycji otwartej |  | Tak, opisać |  | -
258 |  | - cztery kółka jezdne z obrotnicami w tym dwa z hamulcem |  | Tak, opisać |  | -
259 |  | - bieżnie kółek z niebrudzącej gumy |  | Tak, opisać |  | -
260 |  | - wymiary (szer. głęb. x wys.): 450x550x1000 mm ± 20 mm |  | Tak, opisać |  | -
261 |  | Stojak / wózek na materace łóżkowe | 2 | Tak
262 |  | - pojemność - min. 10 materacy |  | Tak, opisać |  | -
263 |  | - wykonany z profili ze stali kwasoodpornej nie gorszej niż 0H18N9 (304 wg AISI) |  | Tak, opisać |  | -
264 |  | - bieżnie kółek z niebrudzącej gumy odpornej na mycie i dezynfekcję |  | Tak, opisać |  | -
265 |  | - kółka jezdne łożyskowane tocznie z osłonami oraz inne elementy, umożliwiające mycie i dezynfekcję maszynową wózka w myjni-dezynfektorze w temperaturze 65÷75°C |  | Tak, opisać |  | -
266 |  | - naroża wózka zabezpieczone odbojami rolkowymi |  | Tak, opisać |  | -
267 |  | Szafka medyczna na dokumentację , | 3
268 |  | -wykonana w całości ze stali nierdzewnej , |  | Tak, opisać |  | -
269 |  | - dzielona ,górna część przeszklona, |  | Tak, opisać |  | -
270 |  | - część dolna pełna, |  | Tak, opisać |  | -
271 |  | -drzwi górne i dolne otwierane skrzydłowo z zamkami. półki regulowane |  | Tak, opisać |  | -
272 |  | Wózek do magazynowania koszy sterylizacyjnych i pojemników transportowych | 10 | Tak
273 |  | posiadający wyjmowaną rączkę, co umożliwia jego ustawienie w dowolnym miejscu (nawet pod stołem). |  | Tak, podać |  | -
274 |  | 4 obrotowe kółka z blokadą, o średnicy min. 10 cm, z niebrudzącej gumy |  | Tak, podać |  | -
275 |  | Możliwość mycia w myjni- dezynfektorze |  | Tak, podać |  | -
276 |  | Wózek do zawieszania i transportu arkuszy papieru sterylizacyjnego | 5 | Tak
277 |  | - cztery ramy do zawieszania papieru |  | Tak, opisać |  | -
278 |  | - rolkowy docisk papieru |  | Tak, opisać |  | -
279 |  | - 4 kółka (2 z blokadami) osrednicy min.75 mm |  | Tak, opisać |  | -
280 |  | - kółka z niebrudzącej gumy |  | Tak, opisać |  | -
281 |  | - wszystkie elementy wózka wykonane ze stali kwasoodpornej nie gorszej niż 0H18N9 (304wg AISI) |  | Tak, opisać |  | -
282 |  | - możliwość mycia, dezynfekcji w myjni - dezynfektorze w temp. 65-75°C |  | Tak, opisać |  | -
283 |  | - wymiar min. 1100-1400x400-450x850-1000 mm |  | Tak, opisać |  | -
284 |  | Wózek do transportu materiałów sterylnych | 4 | Tak
285 |  | - wykonany ze stali kwasoodpornej nie gorszej niż 0H18N9 (304 wg AISI) |  | Tak, opisać |  | -
286 |  | - odporny na warunki mycia i dezynfekcji |  | Tak, opisać |  | -
287 |  | - uchwyt do prowadzenia nie wyższej niż 100 cm od podłogi |  | Tak, opisać |  | -
288 |  | - regulowana wysokość półek |  | Tak, opisać |  | -
289 |  | - pojedyncze drzwi wykładających się na boczną ścianę wózka o ok. 270°, z blokadą drzwi otwartych |  | Tak, opisać |  | -
290 |  | - kólka o średnicy minimum 10 cm , z niebrudzącej gumy, z blokadą |  | Tak, opisać |  | -
291 |  | - wózki na 3 jednostki wys. ok. 140-150cmx40-60 cm x 70 cm |  | Tak, opisać |  | -
292 |  | Wózek stalowy do transportu materiałów sterylnych | 3 | Tak
293 |  | - wykonany ze stali kwasoodpornej nie gorszej niż 0H18N9 (304 wg AISI) |  | Tak, opisać |  | -
294 |  | - odporny na warunki mycia i dezynfekcji |  | Tak, opisać |  | -
295 |  | - uchwyt do prowadzenia nie wyższej niż 100 cm od podłogi |  | Tak, opisać |  | -
296 |  | - regulowana wysokość półki |  | Tak, opisać |  | -
297 |  | - pojedyncze drzwi wykładających się na boczną ścianę wózka o ok. 270°, z blokadą drzwi otwartych |  | Tak, opisać |  | -
298 |  | - kólka o średnicy minimum 10 cm , z niebrudzącej gumy, z blokadą |  | Tak, opisać |  | -
299 |  | - wózki na 6 jednostek wys. max. 140 cm szer. ok. 68 cm x gł. max. 70cm |  | Tak, opisać |  | -
300 |  | Wózek podnośnikowy do regałów | 1
301 |  | Podstawa wyposażona w kółka, bieżnie kół wykonane z niebrudzącego materiału, z blokadą, średnica kółek min.10 cm |  | Tak, opisać |  | -
302 |  | Nośność min. 50 kg |  | Tak, opisać |  | -
303 |  | Napędzany własnym akumulatorem |  | Tak, opisać |  | -
304 |  | Regulacja wysokości położenia blatu wózka w zakresie min. 20 ÷ 170 cm nad posadzką. |  | Tak, opisać |  | -
305 |  | Napęd przesuwu blatu zasilany akumulatorowo. |  | Tak, opisać |  | -
306 |  | Wyposażony w zabezpieczenie przed opadnięciem blatu |  | Tak, opisać |  | -
307 |  | Wymiary blatu: szerokość 50 cm, długość 50 cm (±10%) |  | Tak, opisać |  | -
308 |  | Wymiary całkowite wózka max: długość 90 cm, szerokość 65 cm, wysokość 200 cm (±10%) |  | Tak, opisać |  | -
309 |  | Konstrukcja stalowa malowana proszkowa z aluminiowym masztem podnoszącym |  | Tak, opisać |  | -
310 |  | Uchwyt do prowadzenia wózka z możliwością regulacji wysokości |  | Tak, opisać |  | -
311 |  | Pilot zdalnego sterowania funkcją podnoszenia |  | Tak, opisać |  | -
312 |  | Wyposażony w półkę ze stali kwasoodpornej nie gorszej niż 0H18N9 (304 wg AISI) |  | Tak, opisać |  | -
313 |  | Średnica kółek min.10 cm |  | Tak, opisać |  | -
314 |  | Przeznaczony do transportu materiałów oraz przekazywania ich z różnych poziomów regałów i stołów roboczych. |  | Tak, opisać |  | -
315 |  | Gwarancja i serwis
316 |  | Szkolenie personelu obsługi urządzenia - certyfikat obsługi ważny bezterminowo |  | Tak podać |  | -
317 |  | Gwarancja liczona od daty podpisania protokołu odbioru lub od daty pozwolenia na użytkowanie, jeżeli protokół był z datą wcześniejszą |  | Tak, podać |  | -
318 |  | Okres pełnej gwarancji min. 24 miesiące. Gwarancja obejmuje wykonanie obowiązkowych przeglądów technicznych i napraw (wg zaleceń producenta bądź deklaracji zawartej w ofercie) wraz z zalecaną wymianą materiałów i części na koszt Wykonawcy. | . | Tak, podać |  | Kryterium oceny ofert wg SIWZ, rozdział VIII, pkt. 6
319 |  | Możliwość zgłoszeń 24 h/dobę, 365 dni w roku |  | Tak, podać |  | -
320 |  | Czas reakcji serwisu: „przyjęte zgłoszenie – podjęta naprawa” ≤ 48 h |  | Tak, podać |  | Tak - 10 pkt., nie - o pkt
321 |  | Maksymalny czas usunięcia awarii – do 72 h (w przypadku sprowadzania części zamiennych z zagranicy do 7 dni – wymaga się udokumentowania ich sprowadzenia z zagranicy) |  | Tak, podać |  | tak- 10 pkt, nie-0 pkt
322 |  | Ilość wymaganych (wliczonych w cenę oferty) przeglądów w okresie gwarancji na całe urządzenie wraz z ewentualnymi wymienionymi częściami, materiałami itp. |  | Tak, podać |  | -
323 |  | Maksymalna liczba napraw (tego samego elementu, tego samego rodzaju) powodująca wymianę urządzenia bądź podzespołu na nowe, nie więcej niż trzy. |  | Tak, podać |  | -
324 |  | Gwarancja produkcji i sprzedaży części zamiennych i dostępności serwisu pogwarancyjnego: minimum 10 lat od daty zawarcia umowy |  | Tak, podać |  | -
325 |  | Koszt brutto w zł rocznego kontraktu serwisowego. Kontrakt winien obejmować utrzymanie urządzenia w stałej gotowości do pracy, wymagane przeglądy techniczne i wymaganą przez producenta wymianę części i materiałów bez ponoszenia dodatkowych kosztów ze strony Zamawiającego. |  | Tak, podać |  | 0 - 10 pkt 0 pkt – wartość największa 10 pkt – wartość najmniejsza Pozostałe proporcjonalnie. Kryterium oceny ofert wg SIWZ, rozdział VIII, pkt. 5
326 |  | Koszt brutto w zł pogwarancyjnej naprawy jednorazowej z dojazdem (roboczogodzina + dojazd) . |  | Tak, podać |  | 0 - 5 pkt 0 pkt – wartość największa 5 pkt – wartość najmniejsza Pozostałe proporcjonalnie. Kryterium oceny ofert wg SIWZ, rozdział VIII, pkt. 5
327 |  | Dostarczenie instrukcji obsługi w terminie zgodnym z zapisami SIWZ (w języku polskim) |  | Tak, podać |  | -
328 |  | Dostarczenie dokumentacji technicznej w terminie zgodnym z zapisami SIWZ (w języku polskim) |  | Tak, podać |  | -

## Pakiet C
PAKIET C
Wyposażenie dla Centralnej Sterylizacji i pomieszczeń towarzyszących Zintegrowanego Bloku Operacyjnego w 4 Wojskowym Szpitalu Klinicznym we Wrocławiu
Lp. | Uwagi | Opis wymaganych parametrów technicznych | Ilość sztuk | Parametr graniczny / wartość | Parametry oferowanego urządzenia | Punktacja | Producent i model | rok produkcji
Uwagi odnoszące się do wszystkich pozycji
1 |  | Wszystkie oferowane produkty w pakiecie fabrycznie nowe, nie rekondycjonowane, rok produkcji min. 2017, nie dopuszcza się zaoferowania prototypów |  | tak, podać
2 |  | Wszystkie pozycje odporne na działanie środków dezynfekcyjnych stosowanych powszechnie w jednostkach ochrony zdrowia, zgodnie z §27 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą |  | tak, dołączyć oświadczenie do oferty
3 |  | Wszystkie pozycje odporne na działanie środków dezynfekcyjnych stosowanych powszechnie w jednostkach ochrony zdrowia, dołączyć wykaz środków dezynfekcyjnych zalecanych do mycia i dezynfekcji oferowanych wyrobów - jeżeli dotyczy |  | tak, dołączyć na etapie dostawy urządzeń
4 |  | Od Wykonawcy wymaga się zainstalowania i uruchomienia dostarczonej aparatury oraz przeszkolenia personelu medycznego w zakresie jej obsługi, a w razie konieczności przeszkolenia personelu technicznego w zakresie obsługi technicznej. |  | tak , opisać
5 |  | Każdy dostarczony aparat musi być bezwzględnie wyposażony we wszystkie niezbędne do prawidłowej pracy akcesoria, instrukcję obsługi w języku polskim w wersji papierowej, w wersji elektronicznej w wersji polskiej i/lub angielskiej oraz w zestaw serwisowy (jeżeli Wykonawca posiada), zawierający pełną dokumentację serwisową w języku polskim i/lub angielskim do każdego z aparatów |  | tak, opisać
6 |  | Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć wraz z protokołem odbioru: 1) instrukcję obsługi urządzenia w języku polskim w wersji papierowej i elektronicznej, 2) dokumentację techniczną oferowanego urządzenia w wersji elektronicznej, 3) skróconą wersję instrukcji obsługi i BHP w formie zalaminowanej (jeżeli Wykonawca posiada), 4) wykaz czynności serwisowych, które mogą być wykonywane przez użytkownika samodzielnie nieskutkujące utratą gwarancji, 5) certyfikaty imienne dla osób przeszkolonych- należy dosłać do 14 dni od daty przeprowadzenia szkolenia, 6) paszport techniczny, 7) karty gwarancyjne, 8) wykaz autoryzowanych punktów serwisowych na terenie Polski, 9) kopie dokumentów wraz z tłumaczeniem w przypadku oryginału w języku obcym: Certyfikat CE (jeżeli dotyczy) oraz Deklaracja Zgodności – wystawiona przez producenta, 10) Formularz Powiadomienia/Zgłoszenia do Prezesa Urzędu (zgodnie z art. 58 ustawy z dnia 20 maja 2010r. o wyrobach medycznych – (Dz. U. Nr 107, poz. 679 z późn. zm.), 11) wykaz materiałów zużywalnych, wykorzystywanych w bieżącej eksploatacji sprzętu. Do oferty należy dołączyć do każdego z oferowanych urządzeń kopie dokumentów wraz z tłumaczeniem w przypadku oryginału w języku obcym: Certyfikat CE (dla wyrobów powyżej I klasy), Deklaracja Zgodności – wystawiona przez producenta oraz formularz/ powiadomienie/ zgłoszenie do Prezesa Urzędu (zgodnie z art. 58 ustawy z dnia 20 maja 2010r. o wyrobach medycznych – (Dz. U. Nr 107, poz. 679 z późn. zm.) |  | tak, dołączyć do oferty kserokopie wszystkich dokumentów wymienionych obok wraz z tłumaczeniem w przypadku oryginału w języku obcym
PAKIET C - PRZEWOŹNY SYSTEM DEKONTAMINACJI
|  | Przewoźny system do biodekontaminacji przestrzeni gazową formą nadtlenku wodoru | 1
1 |  | Dopuszczone do obrotu na rynku unijnym, zgodność z dyrektywami unijnymi mającymi zastosowanie przy tego rodzaju produktach, dokument potwierdzający zgodność z Dyrektywami 73/23/EEC, 93/68/EEC w ofercie |  | Tak,podać |  | -
2 |  | Środek biobójczy jest w formie gazowej podczas całej procedury / nie zachodzi zjawisko mikrokondensacji / |  | Tak, opisać
3 |  | Materiały informacyjne producenta potwierdzające wymagany parametr |  | Tak, podać |  | -
4 |  | Urządzenie mobilne, stosowane już w jednostkach służby zdrowia |  | Tak, podać |  | -
5 |  | Możliwe do zastosowania w procesach dekontaminacji systemów wentylacyjno-klimatyzacyjnych oraz kubatur zamkniętych poprzez dostarczanie gazu za pomocą portów przyłączeniowych. |  | Tak, opisać |  | -
6 |  | Możliwość dekontaminacji pomieszczeń o kubaturze w jednostkowym procesie do 400 m3 |  | Tak/nie |  | tak -15 pkt, nie -0 pkt
7 |  | Długość cyklu pracy dla kubatury 400 m3 nie dłuższy niż 8 godz. |  | Tak/nie |  | tak -15 pkt, nie -0 pkt
8 |  | Optymalizacja cyklu dzięki automatycznym pomiarom parametrów środowiska w pomieszczeniu |  | Tak, opisać |  | -
9 |  | Możliwość dekontaminacji w zakresie temperatur od 4°C do 70°C |  | Tak, opisać |  | -
10 |  | Regulowana wydajność wymiany powietrza |  | Tak,opisać |  | -
11 |  | Zakres dozowania substancji aktywnej (biobójczej) w zakresie od 2 do 12 gram/min. |  | Tak, opisać |  | -
12 |  | Stężenie ciekłego H2O2 w zbiorniku generatora na poziomie 30-35% |  | Tak, podać |  | -
13 |  | Urządzenie posiadające zabezpieczenie przerywające proces w przypadku nie osiągnięcia zaplanowanych parametrów (wilgotność, stężenie czynnika aktywnego/biobójczego, temperatura) |  | Tak, opisać |  | -
14 |  | Urządzenie posiadające panel sterowania wyposażony w ciekłokrystaliczny ekranem dotykowym jak również posiadające możliwość zdalnego sterowania z zewnątrz |  | Tak, podać |  | -
15 |  | Port komunikacyjny (wejście / wyjście) np. RS-485, typ D, USB |  | Tak, opisać |  | -
16 |  | Możliwość programowania i zapisywania w pamięci sterownika urządzenia minimum 5 cykli (procesów) |  | Tak/nie |  | tak-10pkt, nie-0 pkt
17 |  | Możliwość pracy w przypadku pod i nadciśnienia w dekontaminowanym pomieszczeniu |  | Tak, podać |  | -
18 |  | Możliwość kodowania dostępu do sterownika urządzenia w celu uniknięcia ingerencji osób nieuprawnionych |  | Tak, opisać |  | -
19 |  | Możliwość kontrolowania i wydruku wszystkich parametrów procesu. |  | Tak, opisać |  | -
20 |  | Możliwość określenia czasu trwania każdego z etapów procesu |  | Tak, opisać |  | -
21 |  | Pełna walidacja procesu dekontaminacji (również bioindykatorem i chemoindykatorem procesu) |  | Tak, opisać |  | -
22 |  | Zasilanie 220/230 V, 50Hz, 10 A |  | Tak, podać |  | -
23 |  | Dostarczone urządzenie powinno zawierać:
24 |  | - czujnik H2O2 |  | Tak, podać |  | -
25 |  | - czujnik wilgotności względnej i bezwzględnej |  | Tak, podać |  | -
26 |  | - pełną dokumentację techniczną w języku polskim |  | Tak, podać |  | -
27 |  | - oznakowanie CE |  | Tak, podać |  | -
28 |  | - czujnik temperatury |  | Tak, podać |  | -
29 |  | Dostawa, montaż, instalacja, uruchomienie, szkolenie w cenie oferty |  | Tak/nie |  | tak- 10 pkt, nie 0 pkt.
30 |  | Wymagania dot. czynnika aktywnego (biobójczego) stosowanego w urządzeniu
31 |  | Dopuszczony do obrotu na terenie Polski na podstawie ustawy z dnia 13.09.2002 r. o produktach biobójczych dokument dopuszczający do obrotu w ofercie |  | Tak, podać |  | -
32 |  | Skuteczność biobójcza: B, F, V, Tbc, S |  | Tak, opisać |  | -
33 |  | Kompatybilność czynnika aktywnego pozwalająca na dekontaminację pomieszczeń wraz z meblami, aparaturą medyczną, sprzętem elektronicznym, instalacjami elektrycznymi – dołączyć poświadczenie producenta |  | Tak, podac |  | -
34 |  | Bezpieczny dla środowiska, personelu i pacjentów w proponowanej technologii |  | Tak, opisać |  | -
35 |  | Brak pozostałości substancji toksycznej, osadów, płynów po przeprowadzonym procesie dekontaminacji po zastosowaniu czynnika aktywnego |  | Tak, opisać |  | -
36 |  | Brak toksyczności poprocesowej |  | Tak, podać |  | -
37 |  | Gwarancja i serwis
38 |  | Szkolenie personelu obsługi urządzenia - certyfikat obsługi ważny bezterminowo |  | tak, podać |  | -
39 |  | Gwarancja liczona od daty podpisania protokołu odbioru lub od daty pozwolenia na użytkowanie jeżeli protokół był z datą wcześniejszą |  | Tak, podać |  | -
40 |  | Okres pełnej gwarancji min. 24 miesiące. Gwarancja obejmuje wykonanie obowiązkowych przeglądów technicznych i napraw (wg zaleceń producenta bądź deklaracji zawartej w ofercie) wraz z zalecaną wymianą materiałów i części na koszt Wykonawcy. | . | Tak, podać |  | Kryterium oceny ofert wg SIWZ, rozdział VIII, pkt. 6
41 |  | Możliwość zgłoszeń 24 h/dobę, 365 dni w roku |  | Tak/nie |  | tak- 10 pkt, nie-0 pkt
42 |  | Czas reakcji serwisu: „przyjęte zgłoszenie – podjęta naprawa” ≤ 48 h |  | Tak, podać |  | Tak - 10 pkt., nie - o pkt
43 |  | Maksymalny czas usunięcia awarii – do 72 h (w przypadku sprowadzania części zamiennych z zagranicy do 7 dni – wymaga się udokumentowania ich sprowadzenia z zagranicy) |  | Tak, podać |  | -
44 |  | Ilość wymaganych (wliczonych w cenę oferty) przeglądów w okresie gwarancji na całe urządzenie wraz z ewentualnymi wymienionymi częściami, materiałami itp. |  | Tak, podać |  | -
45 |  | Maksymalna liczba napraw (tego samego elementu, tego samego rodzaju) powodująca wymianę urządzenia bądź podzespołu na nowe, nie więcej niż trzy. |  | Tak,podać |  | -
46 |  | Gwarancja produkcji i sprzedaży części zamiennych i dostępności serwisu pogwarancyjnego: minimum 10 lat od daty zawarcia umowy |  | Tak, podać |  | -
47 |  | Koszt brutto rocznego kontraktu serwisowego pogwarancyjnego. Kontrakt winien obejmować utrzymanie urządzenia w stałej gotowości do pracy, wymagane przeglądy techniczne i wymaganą przez producenta wymianę części i materiałów bez ponoszenia dodatkowych kosztów ze strony Zamawiającego. |  | Tak, podać |  | 0 - 10 pkt 0 pkt – wartość największa 10 pkt – wartość najmniejsza Pozostałe proporcjonalnie. Kryterium oceny ofert wg SIWZ, rozdział VIII, pkt. 5
48 |  | Koszt brutto w zł pogwarancyjnej naprawy jednorazowej z dojazdem (roboczogodzina + dojazd) - z wpisem do umowy. |  | Tak, podać |  | 0 - 5 pkt 0 pkt – wartość największa 5 pkt – wartość najmniejsza Pozostałe proporcjonalnie. Kryterium oceny ofert wg SIWZ, rozdział VIII, pkt. 5
49 |  | Dostarczenie instrukcji obsługi w terminie zgodnym z zapisami SIWZ (w języku polskim) |  | Tak, podać |  | -
50 |  | Dostarczenie dokumentacji techniczno w terminie zgodnym z zapisami SIWZ (w języku polskim) |  | Tak, podać |  | -