Załącznik nr 2a do SIWZ – po modyfikacji z dn. 11.10.2017r.

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

Pakiet 1: Defibrylator - 3 kpl.

Wykonawca:	                 ……………………………………………..

Nazwa i typ:	……………………………………………..

Producent/ Kraj :	……………………………………………..

Rok produkcji :	sprzęt fabrycznie nowy - nieużywany / 2017

*Odpowiedź NIE w przypadku parametrów wymaganych  powoduje odrzucenie oferty

TABELA A

| L.P. | WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNE | PARAMETR WYMAGANY* | Potwierdzenie spełniania wymaganych parametrów, Opis wartości oferowanego parametru |
| --- | --- | --- | --- |
| A. | PARAMETRY OGÓLNE |
|  | Defibrylator półautomatyczny AED |  |  |
| 1 | Półautomatyczny, przenośny, dwufazowy defibrylator zewnętrzny AED | TAK |  |
| 2 | Komendy głosowe w języku polskim i angielskim z możliwością przełączenia opcji językowej przez użytkownika w trakcie prowadzenia akcji ratunkowej | TAK |  |
| 3 | Automatyczna ocena rytmu EKG i analiza impedancji klatki piersiowej, również w trakcie wykonywania uciśnięć, pacjenta dla określenia czy wyładowanie jest zalecan | TAK |  |
| 4 | Zakres energii 200 – 360J dla osób dorosłych oraz 35 – 90 J dla dzieci | TAK |  |
| 5 | Możliwość przełączenia w tryb pediatryczny za pomocą przycisku (bez konieczności dodatkowych akcesoriów i elektrod) | TAK |  |
| 6 | Możliwość bezprzewodowego przesyłania zapamiętanych danych poprzez WiFi. | TAK |  |
| 7 | Metronom i podpowiedź o prawidłowości uciśnięć klatki piersiowej uwzględniająca częstość, głębokości, miejsce uciśnięć klatki piersiowej oraz technikę wykonywania uciśnięć | TAK |  |
| 8 | Głośność urządzenia dostosowywana do warunków otoczenia | TAK |  |
| 9 | System geolokalizacji urządzenia | TAK |  |
| 10 | Odporność na warunki atmosferyczne min. klasa IP55 | TAK |  |
| 11 | Ciężar max. 2 kg | TAK |  |
| B. | INNE |  |  |
| 1 | Instrukcja obsługi i użytkowania w języku polskim, w formie papierowej i elektronicznej, skrócona wersja instrukcji obsługi i BHP w formie zalaminowanej (jeżeli Wykonawca posiada), paszport techniczny, karta gwarancyjna, wykaz punktów serwisowych, kopie dokumentów wraz z tłumaczeniem w przypadku oryginału w języku obcym: Certyfikat CE (jeżeli dotyczy) oraz Deklaracja Zgodności – wystawiona przez producenta wykazu czynności serwisowych, które mogą być wykonywane przez użytkownika samodzielnie nieskutkujące utratą gwarancji | TAK z dostawą |  |

TABELA B - PARAMETRY PODLEGAJĄCE OCENIE – Pakiet nr 1:

| Lp. | Parametry techniczne oceniane - wymagane materiały potwierdzające spełnienie nw. parametrów do złożenia wraz z ofertą | PARAMETR WYMAGANY* | Punktacja | Odpowiedź Wykonawcy (tak/nie, opis) + nr strony w materiałach informacyjnych na potwierdzenie oferowanych parametrów dodatkowych podlegających ocenie |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Przydatność elektrod do użycia min. 4 lata | TAK, podać | 4 lata – 0 pkt. >4 lat – 5 pkt. |  |
| 2 | Trwałość baterii: min. 100 wyładowań z energią maksymalną. Gwarancja baterii min. 4 lata | TAK, podać | 4 lata – 0 pkt. >4 lat – 5 pkt. |  |
| 3 | Pamięć wewnętrzna umożliwiająca automatyczne zapisywanie wszystkich danych EKG i zdarzeń medycznych min. 60 min | TAK, podać | 60 min. – 0 pkt. >60 min. – 5 pkt. |  |
| 4 | Elektrody uniwersalne – ta sama elektroda dla dorosłych i dzieci | TAK/NIE (Odpowiedź nie, nie spowoduje odrzucenia oferty) | TAK –10 pkt. NIE – 0 pkt. |  |

TABELA C

| L.P. | Koszty eksploatacji urządzeń oraz obsługi serwisowej pogwarancyjnej | PARAMETR WYMAGANY* | Potwierdzenie spełniania wymaganych parametrów, Opis wartości oferowanego parametru |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Materiały eksploatacyjne niezbędne do wymiany zgodnie z zaleceniami producenta w przeliczeniu na okres eksploatacji 5 lat – podać łączną cenę brutto oraz załączyć szczegółowe zestawienie asortymentu, stanowiącego podstawę wyliczenia | podać |  |
| 2 | Częstotliwość wykonania przeglądów technicznych zalecanych przez producenta | podać |  |
| 3 | Koszt przeglądu technicznego wraz z dojazdem do zamawiającego oraz niezbędnymi do wymiany częściami, zalecanymi do wymiany przez producenta przy przeglądzie technicznym - brutto dla 1 urządzenia | podać |  |
| 4 | Wykonawca gwarantuje Zamawiającemu pełen zakres odpłatnej obsługi pogwarancyjnej w Polsce przez serwis firmy producenta w okresie co najmniej 10 lat od daty dostawy | TAK |  |
| 5 | Iloczyn częstotliwości przeglądów i kosztów przeglądów w przeliczeniu dla 5 lat eksploatacji dla 1 urządzenia | podać |  |

TABELA D- PARAMETRY PODLEGAJĄCE OCENIE – Pakiet nr 1:

| Lp. | Parametry oceniane | PARAMETR WYMAGANY* | Punktacja | Odpowiedź Wykonawcy (tak/nie, opis |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Koszty eksploatacji urządzeń i obsługi serwisowej pogwarancyjnej Zamawiający nie dopuszcza wskazania wartości 0,00 zł, tzn. za koszt roboczogodziny czy koszt dojazdu do zamawiającego . |
| 1 | Koszt roboczogodziny w przypadku napraw- brutto zł/godz. (należy wziąć w szczególności pod uwagę minimalną stawkę zgodnie z obwieszczeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 21 września 2016 r. w sprawie wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2017 r. oraz ustawę z dn. 10 października 2002r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (t.j. Dz.U. z 2015r., poz 2008) | Podać | Max. - 10 pkt minimalizacja* |  |
| 2 | Koszt dojazdu do zamawiającego (łączny koszt dojazdu liczony w dwie strony) – zł brutto (minimalna wartość nie może być wartością 0 PLN) | Podać | Max. - 10 pkt minimalizacja* |  |

SPOSÓB OBLICZANIA PUNKTACJI PARAMETRÓW OCENIANYCH -  * MINIMALIZACJA

· Max ilość pkt.

Max. ilość pkt. – maksymalna ilość punktów możliwa do otrzymania w pozycji

Pmin  – minimalna wartość parametru w zbiorze ofert

Pn	   – wartość parametru danej oferty

Do oferty należy dołączyć materiały informacyjne (w języku polskim) zawierające pełne dane techniczne, w których winny być zaznaczone informacje potwierdzające spełnienie wymagań parametrów ocenianych.

W przypadku braku potwierdzenia parametrów wymaganych Zamawiający ma prawo do odrzucenia oferty.

Treść oświadczenia wykonawcy:

- Oświadczamy, że przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązujemy się w przypadku wygrania przetargu do dostarczenia sprzętu spełniającego wyspecyfikowane parametry.

- Oświadczamy, że oferowany, powyżej wyspecyfikowany sprzęt jest kompletny i po zainstalowaniu będzie gotowy do eksploatacji, bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji.

………...............................................................................

podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym

lub posiadających pełnomocnictwo